## non sterile
NUOVO LOTTO | Voce | Descrizione sintetica | DESCRIZIONE LOTTO | Unità di misura | Sterile/Non Sterile | Composizione | Taglie / misure | Confezionamento | Completamente Latex free (SI/NO) | Dispositivo medico (SI/NO) | Osservazioni ed eventuali elementi ostativi alla partecipazione alla gara:
1 |  | Capellino/Copricapo in TNT non sterile con elastico nella parte posteriore (tinta unita) | Calotta con diametro di circa 20 cm e la fascia contenitiva di circa 15 cm; deve assicurare il contenimento anche di folte capigliature. Il copricapo deve permettere la naturale traspirazione del cuoio capelluto, aderire bene al capo (quindi non ruotare una volta indossato) e possedere elastici che non si stacchino facilmente Tinta unita | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 25 gr/mq | Unica | Confezione in dispenser
2 |  | Capellino/Copricapo chirurgico integrale in TNT non sterile | Capellino/Copricapo chirurgico integrale in TNT: la foggia dovrà essere tale da permettere la copertura del capo, delle orecchie, delle basette, del collo, della nuca e della gola.Deve essere munito di bande di circa 2 cm di larghezza che consentano una comoda allacciaturaIl copricapo deve permettere la naturale traspirazione del cuoio capelluto | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 25 gr/mq | Unica | Confezione in dispenser
3 |  | Capellino/Copricapo in TNT non sterile con elastico circolare | Capellino/Copricapo in TNT non sterile dotato di elastico circolare unico e morbido, conformato in modo tale da racchiudere la testa senza fastidio (tensione dell’elastico indicativamente da minimo 20 cm a max 50 cm); deve assicurare il contenimento anche di folte capigliature. Il copricapo deve permettere la naturale traspirazione del cuoio capelluto | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 25 gr/mq | Unica | Confezione in dispenser
4 |  | Capellino/Copricapo per uomo in TNT non sterile "tipo bustina" | Capellino/Copricapo costituito da calotta “a losanga” centrale intorno alla quale è fissata una fascia laterale, aperta sul retro, completa di bordino cucito lungo tutto il lato e terminante con due lacci di lunghezza non inferiore a cm 15. Il copricapo deve permettere la naturale traspirazione del cuoio capelluto, deve assicurare il contenimento della capigliatura | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 25 gr/mq | Unica | Confezione in dispenser
5 |  | Capellino con elastico alla nuca e fascia assorbente | Capellino con elastico alla nuca e fascia assorbente su tutto il perimetro; deve assicurare il contenimento di folte capigliature | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 25 gr/mq | Unica | Confezione in dispenser
6 |  | Cuffia monouso bianca in TNT | Cuffia monouso bianca in TNT conformata in modo tale da racchiudere la testa senza fastidio, con elastico latex free (per servizio cucina). Il copricapo deve permettere la naturale traspirazione del cuoio capelluto; la tramatura deve essere tale da non far fuoriuscire i capelli. | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 14 gr/mq | Unica | Confezione in dispenser
7 |  | Camice monouso per visitatore | Camice monouso non chirurgico in TNT non sterile di colore verde o azzurro; non trasparente Lunghezza :almeno 115 cm per le taglia L con progressione per le taglie inferiori o superiori di circa 5 cm per singola taglia) maniche con polsini in maglina elasticizzata lacci di resistenza adeguata che consentano la chiusura con laccio al collo e chiusura posteriore utilizzo di materiale non tossici, privi di odori sgradevoli | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 30 gr/mq | preferibilmente disponibilità varie di taglie | in confezione da massimo 50 pz
8 |  | Camice per operandi | Camice in TNT non sterile che garantisca idonea copertura e non trasparenza manica corta laccio al collo e chiusura posteriore utilizzo di materiale non tossici, privi di odori sgradevoli | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 30 gr/mq | preferibilmente disponibilità di taglie varie | in confezione da circa 10 pz
9 |  | Giubbino in TNT monouso | Giubbino in TNT monouso con 2 tasche, abbottonatura anteriore, polsino in maglina elasticizzata, collo di misura tale da coprire la zona della nuca anch’esso in maglina elasticizzata; senza elastico sul fondo che consenta totale libertà di movimento ed efficace protezione dal freddo in sala operatoria | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 40 gr/mq | Disponibilità varie di taglie | in confezione da circa 10 pz
10 |  | Divisa monouso maniche corte in TNT non sterile | Divisa monouso maniche corte in TNT idrorepellente, traspirante, non trasparente, confortevole, utilizzo di materiali non tossici, non irritanti privi di odori sgradevoli, elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale alla perforazione e all’abrasione composta da:- casacca a girocollo o scollatura a V (corta) e con taschino e due tasche anteriori pantalone s/abbottonatura c/laccio in vita con tasca posteriore (facoltativa) | PEZZI | non sterile | TNT con peso circa a 50 gr/mq (tolleranza +/- 5) | Disponibilità dalla XS alla XXXL | confezionato singolarmente
11 |  | Copri scarpe monouso | Copri scarpe monouso in polietilene o polipropilene di colore verde o azzurro; elastico che garantisca la perfetta tenuta.Copri scarpe ad elevata resistenza ed antiscivolo (es presenza di grip), privi di saldature | PEZZI | non sterile | Polietilene o polipropilene | Misura unica in grado di coprire calzature fino al n. 46 | confezionati in multipli di 10 pz (privi di lattice)
12 |  | Calzari monouso in TNT (per pazienti) | Calzari monouso in TNT non sterile idrorepellente. Altezza circa 50 cm con sistema di fissaggio nella parte superiore; piede preformato | PEZZI | non sterile | TNT idrorepellente almeno 30 gr/mq | Misura unica in grado di coprire calzature fino al n. 46 | in confezione a coppia
13 |  | Mutande in TNT tipo tanga | Mutande in TNT tipo tanga sgambata (differenziato uomo/donna) | PEZZI | non sterile | TNT | Unica | Confezione in dispenser
14 |  | Indumento tipo pareo | Indumento tipo pareo da utilizzare per pazienti portatori di catetere vescicale da allacciare in vita che garantisca una buona copertura e consenta una buona comodità e dignità del paziente ;presenza di una tasca porta oggetti e possibilità di aggancio rinforzato per appendere sacca di urina | PEZZI | non sterile | TNT minimo 40 gr/mq | Unica | in confezioni da circa 50 pezzi
15 |  | Manica impermeabile | Manica impermeabile monouso a due strati: interno in TNT, esterno impermeabile; molto resistente con polsino alto in maglina elastica, con elastico nella parte terminale superiore del braccio | PEZZI | non sterile | Due strati: interno in TNT esterno impermeabile | Lunghezza adeguata al gomito | Non richiesto particolare confezionamento
16 |  | Sacca monouso in TNT per Holter pressorio | Sacca monouso in TNT per Holter pressorio. Dimensioni: altezza 12 cm, larghezza 11 cm circa Lato superiore aperto con clip automatiche di chiusura/apertura o sistema equivalente a velcro Fettuccia in cotone (o altro materiale resistente) da appendere al collo (dimensioni indicative della fettuccia larghezza almeno 2 cm; lunghezza 90 cm circa) | PEZZI | non sterile | TNT |  | Non richiesto particolare confezionamento
17 |  | Borsello monouso per holter settimanale | Borsello monouso in TNT con uno strato idrorepellente (la parte a contatto con la pelle non abrasiva) per spiderflash “Holter settimanale” misure circa 12x17 cm con sistema di chiusura/apertura o sistema equivalente a velcro. Con laccio a tracolla e laccio a cintura per un sicuro fissaggio di misure adeguate alle diverse taglie pazienti (circa 120 tracolla e 150 giro vita); fettuccia larga almeno 2 cm | PEZZI | non sterile | TNT PLASTIFICATO |  | Non richiesto particolare confezionamento
18 |  | KIT copertura letto operatorio | KIT copertura letto operatorio in TNT biaccoppiato, assorbente impermeabile composto da:- copri calotta elasticizzata cm. 50x60 circa (o sistema equivalente) 2 copri reggi braccia elasticizzati dimensioni circa cm. 45 x 75 2 velcri di fissaggio 1 copertura lettino dimensioni circa 240x75 cm con elastico latex free alle estremità 1 telino bianco per spostamento paziente (dimensioni indicative 100x150 cm) resistente (in TNT non biacoppiato) | PEZZI | non sterile | Biaccopiato assorbente impermeabile |  | confezionato singolarmente
19 |  | KIT copertura letto operatorio | KIT copertura letto operatorio in TNT biaccoppiato, assorbente impermeabile composto da: 1 copri calotta elasticizzata cm 50x 60 circa 2 copri reggi braccia elasticizzati dimensioni circa cm. 45x 65- 2 velcri di fissaggio 1 copertura lettino dimensioni circa 230x100 cm senza elastico 1 telino bianco in tnt resistente per spostamento paziente (dimensioni indicative 100x150 cm) resistente (in TNT non biacoppiato) | PEZZI | non sterile | Biaccopiato assorbente impermeabile |  | confezionato singolarmente
20 |  | Kit lenzuolo per tavolo operatorio | Kit lenzuolo per tavolo operatorio composto da n. 1 un lenzuolo con elastico alle estremità (lati corti) in TNT/biaccoppiato n. 1 copri bracciolo in TNT/biaccoppiato con elastico | PEZZI | non sterile | TNT/biacoppiato | cm. 230x75 circa cm. 45x75 circa | Non richiesto particolare confezionamento
21 |  | Coprimaterasso per barella/tavolo operatorio | n. 1 un lenzuolo con elastici alle estremità mis circa 75x220 TNT+PE | PEZZI | non sterile | TNT/biacoppiato | mis circa 75x220 | Non richiesto particolare confezionamento
22 |  | Grembiule in TNT per operatore | Grembiule in TNT per operatore con pettorina e lacci di chiusura in TNT resistentii drorepellente | PEZZI | non sterile | TNT idrorepellente |  | Non richiesto particolare confezionamento
23 |  | Grembiule in polipropilene con pettorina per operatore | Grembiule per operatore in polipropilene con pettorina, sagomato resistente, con lacci in vita in materiale plastico | PEZZI | non sterile | polipropilene | dimensioni almeno cm 140 (lunghezza ) larghezza almeno 70 cm | Non richiesto particolare confezionamento
24 |  | Federa in TNT | Federa in TNT cucita o termosaldata ai lati con pattina autoestinguente (rispondenti alla Classe di Reazione al Fuoco secondo il metodo CFR 1610) impermeabile internamente ed assorbente esternamente alta resistenza agli strappi composta da materiali non tossici, non irritanti e privi di odori sgradevoli | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 25 gr/mq | misura cm 55x80 (+/-5 cm) | Non richiesto particolare confezionamento
25 |  | Federa in TNT | Federa in TNT cucita o termosaldata ai lati con pattina autoestinguente (rispondenti alla Classe di Reazione al Fuoco secondo il metodo CFR 1610) impermeabile internamente ed assorbente esternamente alta resistenza agli strappi composta da materiali non tossici, non irritanti e privi di odori sgradevoli | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 25 gr/mq | misura cm 60x100 (+/-5 cm) | Non richiesto particolare confezionamento
26 |  | Lenzuolo in TNT | Lenzuolo singolo in TNT non sterile autoestinguente (rispondenti alla Classe di Reazione al Fuoco secondo il metodo CFR 1610) alta resistenza agli strappi composto da materiali non tossici, non irritanti e privi di odori sgradevoli | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 25 gr/mq | mis. 240x140 circa | Non richiesto particolare confezionamento
27 |  | nuovo | Lenzuolo singolo in TNT non sterile autoestinguente (rispondenti alla Classe di Reazione al Fuoco secondo il metodo CFR 1610) alta resistenza agli strappi composto da materiali non tossici, non irritanti e privi di odori sgradevoli | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 80 gr/mq | mis. 240x140 circa | Non richiesto particolare confezionamento
28 |  | Telo da terra per assorbimento | Telo da terra non sterile per la raccolta ed assorbimento di fluidi in sala operatoria e in tutte le sale procedure antiscivolo; assorbimento dei liquidi minimo di 1,5 l (per metro quadro), effetto asciutto a basso rilascio di particelle, impermeabile sul fondo | PEZZI | non sterile | TNT | h 90/100 cm X 200cm circa | Non richiesto particolare confezionamento
29 |  | Telo da terra per assorbimento | Telo da terra non sterile per la raccolta ed assorbimento di fluidi in sala operatoria e in tutte le sale procedure, antiscivolo, assorbimento dei liquidi minimo di 1,5 l (per metro quadro), effetto asciutto a basso rilascio di particelle, impermeabile sul fondo | PEZZI | non sterile | TNT | rotolo circa H 90/100 cm X 50 mt (aggiudicazione a metro quadro) | Non richiesto particolare confezionamento
30 |  | Telo da terra per assorbimento | Telo in tnt monouso non sterile ad elevato assorbimento; il materiale assorbito viene trasformato in gel (la parte esterna deve rimanere asciutta) tessuto esterno in polipropilene | PEZZI | non sterile | TNT | misure 70x 40 cm | Non richiesto particolare confezionamento
31 |  | Telino monouso ad alto assorbimento | Telino in TNT monouso ad alto assorbimento, impermeabile sul fondo | PEZZI | non sterile | TNT minimo 55 gr/mq | misura cm. 45x50 | Non richiesto particolare confezionamento
32 |  | Copri cuffia per cuffie di sonorizzazione per risonanza magnetica. | Copri cuffia per cuffie di sonorizzazione per risonanza magnetica | PEZZI | non sterile | TNT minimo 35 gr/mq |  | Non richiesto particolare confezionamento
33 |  | Copri bracciolo | Copri bracciolo monouso a cuffia in TNT + PE impermeabile con elastico | PEZZI | non sterile | TNT+PE |  | Non richiesto particolare confezionamento
| a |  | Voce a) cm 35x55 |  |  |  | Voce a) cm 35x55
| b |  | Voce b) cm 50x 80 |  |  |  | Voce b) cm 50x 80
34 |  | Copri poltrona in TNT | Copri poltrona in TNT monouso impermeabile | PEZZI | non sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq | misure cm 160x190 circa | Non richiesto particolare confezionamento
35 |  | Sottobracciale protettivo | Sottobracciale protettivo per apparecchio monitoraggio pressione arteriosa telo misure cm. 20x50 triaccopiato, con sistema di fissaggio. | PEZZI | non sterile | TNT triacoppiato | misure cm 20x50 circa | Confezione da 50 pezzi
36 |  | Mascherina chirurgica a 3 strati con lacci | Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante a 3 strati; con lacci, ad elevata respirabilità, confortevole. Composizione degli strati: interno: polipropilene o cellulosa (non deve rilasciare pelucchi) intermedio: polipropilene esterno: polipropilene o TNT piegature orizzontali sovrapposte per un ottimale confort e copertura barretta stringinaso conformabile completamente chiusa e senza che fuoriesca da alcun lato ed esente da nichel, lunghezza della barretta non inferiore a 10 cm Termosaldatura: deve essere molto resistente Disegno anatomico: deve essere adattabile, estensibile, ben avvolgibile Dotata di 4 fettucce in polipropilene o TNT che garantiscano una tenuta priva di cedimenti lunghezza circa 40 cm e consenta una comoda allacciatura Distinzione evidente di colore tra lato interno ed esterno Latex free, nikel free e priva di fibre di vetro POTERE FILTRANTE: maggiore quale 98% CLASSE IIR | PEZZI | non sterile |  |  | Confezione in dispenser da 50 pezzi circa con facilità di prelievo unitario della mascherina Codice a barre su ogni confezione
37 |  | Mascherina chirurgica a 3 strati con elastici | Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante a 3 strati; con elastici, ad elevata respirabilità, confortevole, deve aderire bene al volto. Composizione degli strati: interno: polipropilene o cellulosa (non deve rilasciare pelucchi) intermedio: polipropilene esterno: polipropilene o TNT piegature orizzontali sovrapposte per un ottimale confort e copertura barretta stringinaso conformabile completamente chiusa e senza che fuoriesca da alcun lato ed esente da nichel, lunghezza della barretta non inferiore a 10 cm Termosaldatura: deve essere molto resistente Disegno anatomico: deve essere adattabile, estensibile, ben avvolgibile Elastici Latex Free Distinzione evidente di colore tra lato interno ed esterno Latex free Nikel Free e priva di fibre di vetro POTERE FILTRANTE: maggiore guale 98% CLASSE IIR | PEZZI | non sterile |  |  | Confezione in dispenser da 50 pezzi circa con facilità di prelievo unitario della mascherina Codice a barre su ogni confezione
38 |  | Mascherina chirurgica (splash resistant) a 4 strati con lacci | Composizione degli strati: interno: polipropilene o cellulosa (non deve rilasciare pelucchi) intermedio: polipropilene intermedio: materiale/membrana traspirante ed impermeabile (non deve far penetrare liquidi) esterno: polipropilene o TNT piegature orizzontali sovrapposte per un ottimale confort e copertura barretta stringinaso conformabile completamente chiusa e senza che fuoriesca da alcun lato ed esente da nichel, lunghezza della barretta non inferiore a 10 cm Termosaldatura: deve essere molto resistente Disegno anatomico: deve essere adattabile, estensibile, ben avvolgibile Dotata di 4 fettucce in polipropilene o TNT che garantiscano una tenuta priva di cedimenti lunghezza circa 40 cm e consenta una comoda allacciatura Distinzione evidente di colore tra lato interno ed esterno Latex free, nikel free e priva di fibre di vetro POTERE FILTRANTE: maggiore guale 98% CLASSE IIR | PEZZI | non sterile |  |  | Confezione in dispenser da 50 pezzi circa con facilità di prelievo unitario della mascherina Codice a barre su ogni confezione
39 |  | Mascherina chirurgica (splash resistant) a 4 strati con lacci CON VISIERA | Composizione degli strati: interno: polipropilene o cellulosa (non deve rilasciare pelucchi) intermedio: polipropilene intermedio: materiale/membrana traspirante ed impermeabile (non deve far penetrare liquidi) esterno: polipropilene o TNT piegature orizzontali sovrapposte per un ottimale confort e copertura barretta stringinaso conformabile completamente chiusa e senza che fuoriesca da alcun lato ed esente da nichel, lunghezza della barretta non inferiore a 10 cm Termosaldatura: deve essere molto resistente Disegno anatomico: deve essere adattabile, estensibile, ben avvolgibile Dotata di 4 fettucce in polipropilene o TNT che garantiscano una tenuta priva di cedimenti lunghezza circa 40 cm e consenta una comoda allacciatura Distinzione evidente di colore tra lato interno ed esterno Latex free, nikel free e priva di fibre di vetro POTERE FILTRANTE: maggiore guale 98% CLASSE IIR | PEZZI | non sterile |  |  | Confezione in dispenser da 50 pezzi circa con facilità di prelievo unitario della mascherina Codice a barre su ogni confezione
40 |  | Coperta monouso trapuntata | Coperta in TNT monouso trapuntata di colore bianco Composta da materiali non tossici, non irritanti e privi di odori sgradevoli. | PEZZI | non sterile | TNT Il peso base non deve essere inferiore a 144 g/m2 | 130 cm X 190 cm circa | Confezionato singolarmente

## sterile
NUOVO LOTTO | Voce | Descrizione sintetica | DESCRIZIONE LOTTO | Unità di misura | Sterile/Non Sterile | Composizione | Taglie / misure | Completamente Latex free (SI/NO) | Dispositivo medico (SI/NO) | Osservazioni ed eventuali elementi ostativi alla partecipazione alla gara:
41 |  | Telo tavolo madre | Telo tavolo madre: dovrà essere in polietilene, con rinforzo assorbente nella zona di appoggio dello strumentario in TNT | PEZZI | Sterile | TNT con peso non inferiore a 135 gr/mq
| a |  | a) cm 140x180 |  |  |  | a) cm 140x180
| c |  | c) cm 215x200 |  |  |  | c) cm 215x200
42 |  | Sacca mayo | Sacca mayo: dovrà essere in polietilene con rinforzo assorbente nella parte superiore, termosaldata sul fondo del sacco con indicazioni di svolgimento e piegata in modo tale da consentire l’utilizzo ad un singolo operatore | PEZZI | Sterile | area rinforzata grammatura non inferiore a 50 gr/mq
| b |  | b) cm. 80x140 rinforzata
| c |  | c) cm 110x150 rinforzata
43 |  | Tasca adesiva | Tasca adesiva: dovrà essere trasparente a uno o più scomparti in polietilene resistente alla rottura con adesivo efficace | PEZZI | Sterile | polietilene trasparente
| a |  | a) a 2 scomparti circa cm 35 (larghezza) x cm. 40 (altezza) |  |  |  | a) a 2 scomparti circa cm 35 (larghezza) x cm. 40 (altezza)
| b |  | b) a 3 scomparti circa cm 25 (larghezza) x50 (altezza) |  |  |  | b) a 3 scomparti circa cm 25 (larghezza) x50 (altezza)
| c |  | c) a 1 scomparto circa cm. 35 (larghezza) ) x40 (altezza) |  |  |  | c) a 1 scomparto circa cm. 35 (larghezza) ) x40 (altezza)
44 |  | Striscia adesiva in TNT | Striscia adesiva cm 10x50 (latex free): in TNT, con buona tenuta per tutta la durata dell’intervento, resistente alla trazione anche in campo bagnato. Non dovrà rilasciare dopo la rimozione residui di adesivo se applicata alla pelle. Non necessariamente suddivisa in quattro segmenti pretagliati | PEZZI | Sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq | cm 10x50
45 |  | Striscia adesiva con velcro | Strisce adesive con velcro cm. 30x5 non necessariamente suddivisa in 4 segmenti pretagliati | PEZZI | Sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq | cm. 30x5
46 |  | Gambali in TNT | Gambali in TNT (per copertura di gamba e gambale) resistenti allo strappo cm 90x120 | PEZZI | Sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq | cm 90x120
47 |  | Sacca raccogli liquidi | Sacca raccogli liquidi: dovrà essere trasparente in polietilene, con filtro, con raccordo per lo scarico dei liquidi, preferibilmente con rubinetto, con striscia adesiva ad alta resistenza mis. Cm. 50x60 | PEZZI | Sterile | polietilene | Cm. 50x60
48 |  | Telo sottosacrale | Telo dim (90x115) sottosacrale con sacca graduata di raccolta liquidi/placenta di almeno 2 lt circa; barretta malleabile - piegatura per un'apertura da parte dell'operatore in modo asettico | PEZZI | Sterile | TNT/Polietilene trasparente | cm 90x115
49 |  | Telo sottosacrale | Telo TNT (mis.115x100 ca) sottosacrale con sacca raccogli liquidi e rubinetto (valvola di scarico) per lo svuotamento e barretta malleabile - piegatura per un'apertura da parte dell'operatore in modo asettico | PEZZI | Sterile | TNT/Polietilene trasparente | mis.115x100 ca
50 |  | Telo in TNT rinforzato (con adesivo) | Telo in TNT rinforzato: su un lato lungo ci deve essere la presenza su tutto il lato dell’adesivo e un rinforzo centrale | PEZZI | sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq
| a |  | a) cm 75x90 |  |  |  | a) cm 75x90
| b |  | b) cm 100x100 |  |  |  | b) cm 100x100
51 |  | Telo in TNT rinforzato (con adesivo) | Telo in TNT rinforzato: su un lato lungo ci deve essere la presenza centrale dell’adesivo e del rinforzo | PEZZI | sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq
| c |  | c) cm 255x185 |  |  |  | c) cm 255x185
52 |  | Telo ad U | Telo in TNT con fessura ad U rinforzata | PEZZI | sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq
| a |  | a) Misure del telo cm 200x300 ad U misura minima della U cm 100x15 con adesivo su tutta la U
| c |  | c) Misure del telo cm 150x200 ad U misura minima della U cm 90x6 con adesivo su tutta la U
53 |  | Telo in TNT (non riforzato) con adesivo su un lato lungo: | Telo in TNT (non riforzato) impermeabile e assorbente con adesivo su un lato lungo: | PEZZI | sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq
|  |  | d) cm 75x75 |  |  |  | a)misure del telo cm 75x75
|  |  | a) cm 75x90 |  |  |  | b)misure del telo cm 75x90
|  |  | a) cm 100x100 |  |  |  | c)misure del telo cm 100x100
|  |  | c) cm 100x150 |  |  |  | d)misure del telo cm 100x150
54 |  | Telo in TNT con foro adesivo | Telo in TNT con foro adesivo: | PEZZI | sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq
| d |  | a) cm 50x50 con foro diametro 5 cm |  |  |  | a) cm 50x50 con foro diametro 5 cm
| a |  | b) cm 50x75 con foro diametro cm 6 |  |  |  | b) cm 50x75 con foro diametro cm 6
| b |  | c) cm 75x90 con foro ovale/rettangolare cm 6x9 |  |  |  | c) cm 75x90 con foro ovale/rettangolare cm 6x9
| e |  | e) cm 90x100 con foro diametro 10 cm |  |  |  | e) cm 90x100 con foro diametro 10 cm
| c |  | d) cm 100x150 con foro diametro 8 cm |  |  |  | d) cm 100x150 con foro diametro 8 cm
55 |  | Telo impermeabile in TNT senza rinforzo | Telo in TNT impermeabile ed assorbente senza rinforzo | PEZZI | sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq
| d |  | a) cm. 50x60 |  |  |  | a) cm. 50x60
| a |  | b) cm 75x90 |  |  |  | b) cm 75x90
| b |  | c) cm 100x150 |  |  |  | c) cm 100x150
| c |  | d) cm 150x200 |  |  |  | d) cm 150x200
56 |  | Monotelo per estremità | Monotelo in TNT per estremità con fenestratura elastica: | PEZZI | sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq
|  |  | misure cm 220x320 con fenestratura elastica, senza sacca raccogli liquidi, con guida cavi con rinforzo assorbente |  |  |  | misure cm 220x320
57 |  | Monotelo in TNT per estremità | Monotelo in TNT per estremità con doppia fenestratura elastica misure cm 220x320 con doppia fenestratura elastica senza sacca raccogli liquidi con guida cavi con rinforzo assorbente | PEZZI | sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq | misure cm 220x320
58 |  | Telo verticale fenestrato | Telo in polietilene fenestrato (verticale) | PEZZI | sterile
| a |  | a) cm 320x240 trasparente con foro adesivo cm 25x50 guide portacavi con tasche contenitive ai lati e sacca raccogli liquidi disposta sotto la fenestratura in tutta la sua estensione |  |  |  | a)misure cm 320x240 trasparente con foro cm 25x50
| b | nuovo | b) cm 320x240 trasparente con foro adesivo circa cm 30x80 con film di incisione; guide portacavi con tasche contenitive ai lati e sacca raccogli liquidi disposta sotto la fenestratura in tutta la sua estensione |  |  |  | b) cm 320x240 trasparente con foro adesivo circa cm 30x80
59 |  | Telo a T in TNT | Telo a T in TNT (mis 160x370 X195) per estremità superiore con foro elastico (dimensioni del foro 5 cm circa) | PEZZI | sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq | mis 160x370 X195
60 |  | Telo per anca | Telo per anca a T misure circa cm 230x300x320 con sacca raccogli liquidi, con fenestratura elastica con adesivo- dalla parte della testa, con rinforzo assorbente e guidacavi | PEZZI | Sterile | TNT con peso non inferiore a 50 gr/mq | circa cm 230x300x320
61 |  | Stokinette | Stokinette impermeabile in polietilene esterno con maglietta interna | PEZZI | sterile
|  |  | a) Mis large |  |  |  | a) Mis large
|  |  | b) Mis medium |  |  |  | b) Mis medium
|  |  | c) Mis small |  |  |  | c) Mis small
62 |  | Asciugamani | Asciugamani sterile in carta molto assorbente misure cm. 40 x 50 | PEZZI | sterile |  | cm. 40 x 50
63 |  |  | Camice chirurgico standard in TNT (misure minime richieste M/L/XL/XXL). | PEZZI | sterile | circa 50 grammi /mq | misure minime richieste M/L/XL/XXL
64 |  |  | Camice chirurgico standard in SMS (o equivalente) misure minime richieste M/ L/ XL/ XXL | PEZZI | sterile | circa 50 grammi /mq | misure minime richieste M/L/XL/XXL
65 |  |  | Camice chirurgico rinforzato: in TNT con rinforzo in polietilene (che assicuri l'impermeabilità) misure minime richieste M/L/XL/XXL | PEZZI | sterile | min 65/70 grammi /mq | misure minime richieste M/L/XL/XXL
66 |  |  | Camice chirurgico rinforzato: in TNT con rinforzo in TNT che consenta confort e traspirabilità misure minime richieste M/L/XL). | PEZZI | sterile | min 65/70 grammi /mq | misure minime richieste M/L/XL
67 |  | Manica sterile | Manica impermeabile monouso a due strati: interno in TNT, esterno impermeabile; molto resistente con polsino alto in maglina elastica, con elastico nella parte terminale superiore del braccio | PEZZI | sterile | Due strati: interno in TNT esterno impermeabile | Lunghezza adeguata al gomito