Allegato A

BOZZA DI CAPITOLATO TECNICO PER LA CONSULTAZIONE DI MERCATO

ARCS (Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute) pubblica la presente consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della documentazione tecnica di gara in vista della prossima indizione della gara regionale per acquisire tomografi computerizzati Dual Energy con numero di strati pari o superiore a 128 per singola rotazione per le aziende del SSR.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TECNOLOGIA OGGETTO DELLA PRESENTE FORNITURA:

DESCRIZIONE SINTETICA

Tomografo computerizzato Dual Energy con numero di strati pari o superiore a 128 per singola rotazione

Eventuali lavori (es. modifica quadro elettrico, rinforzo solai, etc)

Smaltimento vecchie TAC

IMPORTO STIMATO

| Descrizione Lotto | Q.tà | Prezzo unitario di riferimento |
| --- | --- | --- |
| Tomografo computerizzato Dual Energy con numero di strati pari o superiore a 128 per singola rotazione | 7 | 750.000,00€ + IVA |
| Eventuali lavori (es. modifica quadro elettrico, rinforzo solai, etc) | Non ancora definito | Non ancora definito |
| Smaltimento vecchie TAC | Non ancora definito | Non ancora definito |

SPECIFICHE TECNICHE INDICATIVE E REQUISITI PREFERENZIALI:

| Descrizione sintetica | TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO DUAL ENERGY CON NUMERO DI STRATI PARI O SUPERIORE A 128 PE SINGOLA ROTAZIONE |
| --- | --- |
| Specifiche tecniche di minime (indicative) richieste Pa, pena esclusione | GANTRY: |
|  | Idoneo all’effettuazione di indagini diagnostiche di imaging |
|  | Diametro del tunnel ≥ 70cm |
|  | Ampia svasatura per facilitare l’accesso e il posizionamento del paziente |
|  | TUBO RADIOGENO: |
|  | Tubo/i radiogeno/i ad anodo rotante con doppia macchia focale |
|  | Capacità termica anodica fisica di ciascun tubo radiogeno, ovvero capacità termica di accumulo dell’anodo, non inferiore a 7 MHU |
|  | Dissipazione termica anodica fisica di ciascun tubo radiogeno, ovvero dissipazione termica dell’anodo, non inferiore a 0,8 MHU |
|  | GENERATORE-SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO: |
|  | Generatore/i, preferibilmente integrato/i nel gantry |
|  | Potenza utile di ciascun generatore (ovvero potenza reale) non inferiore a 70kW |
|  | Tensione massima di ciascun generatore non inferiore a 135kV |
|  | Sistema di raffreddamento, preferibilmente integrato nel gantry |
|  | SISTEMA DI ACQUISIZIONE: |
|  | Il banco dei detettori deve garantire la possibilità di acquisizione di almeno 128 strati per singola rotazione |
|  | La dimensione fisica del banco di detettori lungo l’asse z misurata dall’isocentro deve essere ≥38mm |
|  | Spessore degli strati non superiore a 0,7mm |
|  | Tempo di rotazione minima su 360°≤ 0,35 s |
|  | TAVOLO PORTA PAZIENTE: |
|  | Lettino in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento |
|  | Dotato di tutti gli accessori e i dispositivi per il posizionamento, il fissaggio, il comfort e la sicurezza del paziente per qualsiasi tipologia di esame |
|  | Modalità di movimento manuale ed automatica con comandi sia all’interno sia all’esterno della sala TC |
|  | Minima altezza da terra ≤ 65cm |
|  | Carico, in tutte le condizioni di utilizzo, non inferiore a 220kg |
|  | SCANSIONE/TECNICHE DI ACQUISIZIONE DATI: |
|  | Dimensione del campo di scansione (FOV) ≥ 50 cm |
|  | Possibilità di acquisizione dello scout in laterale ed anteroposteriore per modulare la dose durante la successiva acquisizione |
|  | Possibilità di scansioni spirali |
|  | Scansione Dual Energy per singola rotazione |
|  | SISTEMA DI RIDUZIONE DELLA DOSE: |
|  | Integrato con l’IA (Intelligenza Artificiale) |
|  | Sistema di modulazione della dose sia angolare nel piano xy sia longitudinale nel piano z |
|  | Sistema dedicato a pazienti pediatrici |
|  | Preferibilmente con riduzione dose per il cristallino |
|  | CONSOLE DI ACQUISIZIONE/COMANDO CON SOFTWARE DI BASE: |
|  | Di ultima generazione |
|  | La consolle dovrà essere completa di tastiera alfanumerica, mouse e monitor |
|  | Display a colori, singolo o doppio |
|  | Sistema di comunicazione verbale, bidirezionale tra l’operatore in sala comando e il paziente in sala esami |
|  | Integrabile ed interfacciabile con l’infrastruttura informatica ospedaliera e con i sistemi SIO, RIS e PACS |
|  | Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Get Worklist (HIS /RIS), MPPS, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD |
|  | Possibilità di esportare immagini sia in formato DICOM sia nei formati standard più diffusi |
|  | Possibilità di stampare su stampanti DICOM compatibili |
|  | Possibilità di selezionare da elenco predefinito di protocolli di scansione predefiniti e personalizzabili da parte dell’operatore anche durante l’esecuzione dell’esame |
|  | Software di base: scansioni assiali e spirali, scansione in modalità di doppia energia, software per la riduzione degli artefatti metallici, software di acquisizione del gating cardiaco, software di sincronizzazione dose di mezzo di contrasto e scansione, sistema per il monitoraggio della dose paziente prima di eseguire l’esame, ricostruzioni multiplanari e curvilinee in tempo reale, ricostruzioni tridimensionali |
|  | SISTEMA DI POST ELABORAZIONE CON SOFTWARE DI BASE: |
|  | Workstation di post elaborazione |
|  | Ad architettura client/server (licenze floating) |
|  | Server rackabile |
|  | Sistema di virtualizzazione dell’applicativo client |
|  | Client virtualizzabile (la soluzione di virtualizzazione del client dovrà tenere conto della possibilità di apertura multisessione) per garantire l’apertura anche da normali postazioni di lavoro da parte degli utenti |
|  | Integrabile ed interfacciabile con l’infrastruttura informatica ospedaliera e con i sistemi SIO, RIS e PACS |
|  | Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Sorage Commitment, Viewer on CD/DVD |
|  | Software di base per l’elaborazione, la fusione ed archiviazione delle immagini |
|  | ALTRE CARATTERISTICHE: |
|  | Pedaliera per movimentazione lettino porta paziente |
| Specifiche tecniche (indicative) obbligatoriamente disponibili Po, pena esclusione | PACCHETTI SOFTWARE SPECIALISTICI (almeno n.3 licenze per ciascun pacchetto) POST ELABORAZIONE: |
|  | Pacchetto software/hardware Cardio/Vascolare: Software per studi vascolari, software dedicato all’esecuzione di esami coronarici e cardiologici, software del distretto cardiaco; gating cardiaco per acquisizione sia prospettica sia retrospettiva; possibilità di rielaborazione di dati grezzi per mezzo di software di correzione degli artefatti; calcium score; software per post processing cardio/vascolare (valutazione di placca, luminogrammi, etc); preferibilmente software per perfusione miocardica |
|  | Pacchetto software/hardware Polmonare: software per detection e caratterizzazione e follow-up del nodulo polmonare (preferibilmente secondo criteri RECIST); software per la perfusione polmonare; software per la valutazione dell’enfisema; software di broncoscopia virtuale |
|  | Pacchetto software/hardware Neurologico: software per la perfusione cerebrale (preferibilmente 8cm) e tumorali |
|  | Pacchetto software/hardware Addome: software di endoscopia e colonscopia; software per l’identificazione delle lesioni epatiche con analisi volumetrica delle lesioni; software per il calcolo dei volumi degli organi solidi addominali |
|  | Pacchetto software di Intelligenza Artificiale e Deep Learning basato su reti neurali per migliorare l’accuratezza diagnostica in ogni ambito radiologico |
|  | Pacchetto Dual Energy: possibilità di elaborazione dei dati grezzi, ottenimento di mappe iodio, virtual non contrast; ricostruzione mono energetiche |
|  | Ricostruzione delle arcate dentali per studi ortodontici |
|  | Aggiornamento dei software di elaborazione |
| Ulteriori accessori opzionali (indicativi) non richiesti in configurazione base: | Software e hardware per acquisizione del gating respiratorio |
|  | Sistema UPS che permetta il completamento della scansione in corso fino a termine dell’esame |
|  | Fantoccio per controlli di qualità |
| Requisiti preferenziali e oggetto di valutazione (indicativi) | Generatore integrato nel gantry |
|  | Sistema di raffreddamento integrato nel gantry |
|  | Riduzione dose per il cristallino |
|  | Software per perfusione miocardica |
|  | Software per detection e, caratterizzazione e follow-up del nodulo polmonare (preferibilmente secondo criteri RECIST) |
|  | Software per la perfusione cerebrale (preferibilmente 8 cm) |
|  | Maggiore copertura sull’asse z per singola rotazione |
|  | Modalità di centramento del paziente |
|  | Sistema di riduzione della dose |
|  | Dual Energy |
|  | Console di comando e sistema di ricostruzione |
|  | Calibrazioni e controlli qualità |
|  | Maggior completezza dei pacchetti software offerti |
|  | Prova pratica dei diversi pacchetti |
|  | Ergonomia gestione paziente |
|  | Ergonomia di utilizzo |
|  | Servizi: modalità di assistenza real time, proattiva per il supporto nell’utilizzo della tecnologia; politiche di upgrade dei software forniti con l’apparecchiatura e hardware del sistema server |

Allegato B

QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE DI MERCATO

Premesso che questa stazione appaltante sta valutando diverse ipotesi di impostazione della procedura di gara si chiede di rispondere ai quesiti riportati nel file excel allegato.