Allegato A

BOZZA DI CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

ARCS (Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute) pubblica la presente consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della documentazione tecnica di gara in vista della prossima indizione della gara regionale per acquisire laser urologici per le aziende del SSR.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE TECNOLOGIE OGGETTO DELLA PRESENTE FORNITURA:

DESCRIZIONE SINTETICA

Laser a Tullio

Laser a Olmio

Fibre ottiche dedicate per il laser a Tullio

Fibre ottiche dedicate per il laser a Olmio

IMPORTO STIMATO

| Descrizione Lotto |  | Prezzo unitario di riferimento |
| --- | --- | --- |
| Laser a Tullio con tecnologia Tm:Yag |  | 250.000,00€ |
| Fibre ottiche dedicate per il laser a Tullio Tm:Yag |  | Da definire in base alla tipologia di fibre monouso o riutilizzabili |
| Laser a Olmio |  | 250.000,00€ |
| Fibre ottiche dedicate per il laser a Olmio |  | Da definire in base alla tipologia di fibre monouso o riutilizzabili |

QUANTITATIVI INDICATIVI

| PAZIENTI TRATTATI IN UN ANNO | ASFO | ASUGI |
| --- | --- | --- |
| Numero pazienti trattati con il laser (trattamento della prostata) in un anno nell’U.O Urologia* | 100 | 350 |
| Numero pazienti trattati con il laser (trattamento della calcolosi) in un anno nell’U.O Urologia | 50 | 100 |

SPECIFICHE TECNICHE INDICATIVE E REQUISITI PREFERENZIALI:

| Descrizione sintetica | LOTTO 1: LASER TULLIO CON FIBRE OTTICHE DEDICATE |
| --- | --- |
| Specifiche tecniche di minime (indicative) | Laser Tullio con tecnologia Tm:Yag e potenza erogabile ≥ 100W |
|  | Idoneo per applicazioni in campo urologico che necessitano di miglior taglio e ottima emostasi |
|  | Energia, potenza e frequenza regolabili |
|  | Modalità di emissione pulsata e preferibilmente anche in continua |
|  | Preferibilmente con riconoscimento automatico della fibra ottica |
|  | Attivatore laser mediante pedale |
|  | Fascio di puntamento con intensità regolabile |
|  | Sistema di raffreddamento integrato |
|  | Facilmente spostabile tramite sistema carrellato con ruote ammortizzate |
|  | Pannello di comando preferibilmente touch screen |
|  | Preferibilmente con memorizzazione dei parametri di utilizzo per ciascun operatore |
|  | Pulsante di emergenza |
|  | Fornito di interlock |
|  | Fornito di almeno n.2 occhiali di protezione per operatore e conformi alla normativa vigente |
|  | Completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto funzionamento ed utilizzo |
|  | Fibre ottiche dedicate con calibri diversi a seconda del trattamento |
|  | Spela fibre dedicato |
| Requisiti preferenziali e oggetto di valutazione (indicativi) | Potenza erogabile superiore a quella prevista di minima |
|  | Potenza di picco |
|  | Riconoscimento fibra |
|  | Caratteristiche display |
|  | Modalità di funzionamento |
|  | Sistemi di sicurezza |
|  | Caratteristiche fibre ottiche |
|  | Facilità, praticità, ergonomia e funzionalità (prostata) e multidisciplinarità (calcolosi) |
|  | Servizi: es. aumento della garanzia, presenza di altri servizi migliorativi |

| Descrizione sintetica | LOTTO 2: LASER OLMIO CON FIBRE OTTICHE DEDICATE |
| --- | --- |
| Specifiche tecniche di minime (indicative) | Laser Olmio con lunghezza d’onda circa 2100nm e potenza erogabile non inferiore 100W |
|  | Idoneo per applicazioni in campo urologico: trattamento della calcolosi |
|  | Energia, potenza e frequenza regolabili |
|  | Modalità di emissione pulsato |
|  | Preferibilmente con riconoscimento automatico della fibra ottica |
|  | Attivatore laser mediante pedale |
|  | Fascio di puntamento con intensità regolabile |
|  | Sistema di raffreddamento integrato |
|  | Facilmente spostabile tramite sistema carrellato con ruote ammortizzate |
|  | Pannello di comando preferibilmente touch screen |
|  | Preferibilmente con memorizzazione dei parametri di utilizzo per ciascun operatore |
|  | Pulsante di emergenza |
|  | Fornito di interlock |
|  | Fornito di almeno n.2 occhiali di protezione per operatore e conformi alla normativa vigente |
|  | Completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto funzionamento ed utilizzo |
|  | Fibre ottiche dedicate con calibri diversi a seconda del trattamento |
|  | Spela fibre dedicato |
| Requisiti preferenziali e oggetto di valutazione (indicativi) | Potenza erogabile superiore a quella prevista di minima |
|  | Potenza di picco |
|  | Riconoscimento fibra |
|  | Caratteristiche display |
|  | Modalità di funzionamento |
|  | Sistemi di sicurezza |
|  | Caratteristiche fibre ottiche |
|  | Facilità, praticità, ergonomia, funzionalità e ottimizzazione dei tempi operatori |
|  | Servizi: es. aumento della garanzia, presenza di altri servizi migliorativi |