Allegato A

BOZZA DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA NELLA FORMULA DEL SERVICE/NOLEGGIO DI MONITOR DEFIBRILLATORI AD USO EXTRAOSPEDALIERO E ANNESSA PIATTAFORMA DI RICEZIONE, TRASMISSIONE E VISUALIZZAZIONE DEI TRACCIATI ELETTROCARDIOGRAFICI DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR FVG

ARCS (Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute) pubblica la presente consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della documentazione tecnica finalizzata all’indizione di una gara regionale con la quale si intende affidare, tramite procedura di gara pubblica per mezzo di un lotto unico, un contratto quinquennale (60 mesi) con la formula del noleggio full risk, avente ad oggetto la fornitura di monitor defibrillatori, del software per la ricezione/trasmissione/visualizzazione dei tracciati elettrocardiografici fruibile in modalità web e l’interfacciamento del sistema proposto con i sistemi di gestione e refertazione tracciati ECG in dotazione agli Enti dell’SSR.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TECNOLOGIA OGGETTO DELLA PRESENTE FORNITURA:

Monitor-defibrillatore per uso extraospedaliero

| ID | Voce 1 - Pa | Monitor-defibrillatore per uso extraospedaliero |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Caratteristiche tecniche | Monitor defibrillatore idoneo per utilizzo in emergenza/urgenza in aree critiche ospedaliero ed extraospedaliero |
| 1.2 |  | Modalità di defibrillazione manuale e semiautomatica (DAE) tramite piastre monouso, sia per adulti che pediatriche |
| 1.3 |  | Adattamento della scarica in base all' impedenza del paziente |
| 1.4 |  | Sistema di guida acustico per la RCP (es. metronomo), disattivabile |
| 1.5 |  | Monitoraggio ECG diagnostico a 12 derivazioni simultanee |
| 1.6 |  | Individuazione artefatti da movimento |
| 1.7 |  | Allarmi visivi ed acustici per ritmi defibrillabili |
| 1.8 |  | Funzione pacing transcutaneo |
| 1.9 |  | Funzione di sincronizzazione per cardioversione |
| 1.10 |  | Monitoraggio parametri (almeno Temperatura, SpO2, NIBP, EtCO2, ECG 12 derivazioni, IBP, Frequenza Respiratoria) di pazienti adulti e pediatrici. Devono essere presenti nella fornitura tutti i connettori/cavi funzionali a tale scopo, mentre sono da intendersi esclusi gli accessori classificati come “monouso”. |
| 1.11 |  | Allarmi visivi ed acustici relativi ai parametri con soglie impostabili |
| 1.12 |  | Ampia maniglia per il trasporto |
| 1.13 |  | Software interpretativo ECG a 12 derivazioni |
| 1.14 |  | Display ad alta risoluzione LCD a colori da almeno 6,5" ad elevato contrasto per la visualizzazione di almeno 4 tracce e dei valori dei parametri vitali monitorati |
| 1.15 |  | Stampante termica, preferibilmente integrata, con attivazione automatica e manuale |
| 1.16 |  | Sistema "anti spegnimento" accidentale (es. con lunga pressione sul tasto OFF per spegnere il dispositivo o analoghe soluzioni). |
| 1.17 |  | Sistema di autotest ad ogni accensione |
| 1.18 |  | Funzionamento sia sotto rete elettrica che con batteria |
| 1.19 |  | Indicatore di carica residua della batteria sul monitor |
| 1.20 |  | Autonomia per singola batteria di almeno 2 ore in monitoraggio continuo |
| 1.21 |  | Memorizzazione degli eventi (su memoria interna o scheda rimovibile) con particolare riferimento a defibrillazione, tracciati, valori rilevati della curva dell'impedenza paziente. |
| 1.22 |  | Inserimento dati anagrafici paziente |
| 1.23 |  | Possibilità di aggiornamento delle funzioni DAE in occasione di definizione nuovi protocolli internazionali |
| 1.24 |  | Elevata resistenza alle cadute (documentare certificazioni e corrispondenti caratteristiche possedute). |
| 1.25 |  | Protezione da penetrazione polveri e liquidi non inferiore a IP44 |
| ID | Voce 1 - Po |  |
| 1.26 | Ulteriori accessori richiesti/personalizzazioni (da fornire obbligatoriamente in caso di richiesta da parte dell’Ente fruitore - ricompresi in base di gara) | Modulo/Sistema per la trasmissione dei tracciati ECG su rete mobile |
| 1.27 |  | Alimentatore, cavo con spina compatibile schuko + bipasso 10/16 A ed eventuali ulteriori accessori funzionali al caricamento delle batterie direttamente dal monitor defibrillatore |
| 1.28 |  | Carica batteria esterno 220V dotato di funzione carica/scarica per l’ottimizzazione della durata della batteria (quest’ultima funzione se necessaria) |
| 1.29 |  | n°1 ulteriore kit di batterie ricaricabili a corredo |
| 1.30 |  | n.2 conf. di piastre monouso (n.1 per adulti, n.1 pediatriche) |
| 1.31 |  | Custodia con spallaccio o tracolla specificamente progettata per il trasporto dell’intero sistema (monitor defibrillatore – modem – stampante – cavi) |
| 1.32 |  | Tutti gli accessori hardware e software necessari per il funzionamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ganci per trasporto su barelle, sistema di ancoraggio per i sistemi di fissaggio presenti sui veicoli di soccorso per ogni monitor/defibrillatore rispondenti alle normative vigenti, carico di prova per eseguire i controlli funzionali previsti, …) |

Piattaforma centralizzata con gestione real-time dei dati clinici

| ID | Voce 2 - Pa | Piattaforma centralizzata con gestione real-time dei dati clinici |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Caratteristiche generali | Ricezione in tempo reale dei dati trasmessi (in particolare i tracciati ECG a 12 derivazioni comprendente parametri vitali e identificativo del paziente) da dispositivi di monitoraggio/defibrillazione utilizzati a bordo dei mezzi di soccorso |
| 2.2 |  | Invio di notifiche immediate ai punti di ricezione configurati (es. UTIC, PS, centrale SORES) |
| 2.3 |  | Visualizzazione dei tracciati ECG in qualità diagnostica, ovvero con risoluzione, velocità e scala conformi agli standard internazionali per l’interpretazione clinica (es. 25 mm/s – 10 mm/mV) |
| 2.4 |  | Visualizzazione contestuale dei parametri vitali (es. frequenza cardiaca, SpO₂, EtCO₂, PA, temperatura) acquisiti dai dispositivi multi-parametrici |
| 2.5 |  | Indicazione grafica o testuale delle manovre salvavita effettuate, quali shock erogati e stimolazione transtoracica (pacing) |
| 2.6 |  | Possibilità di stampa del tracciato ECG su una stampante locale o di rete, secondo parametri configurabili (formato, dati paziente, intestazione, timestamp) |
| 2.7 |  | Archiviazione automatica del tracciato ricevuto, per consultazione successiva e revisione clinica, con periodo di retention configurabile dall'Amministratore del sistema secondo le policy di conservazione definite dagli Enti e nel rispetto della normativa applicabile, con gestione controllata dei tracciati al termine del periodo di retention. |
| 2.8 |  | Inoltro dei tracciati ECG a 12 derivazioni in formato elaborabile tramite protocollo non proprietario (es. DICOM ECG) ed interfacciamento con i sistemi di Refertazione ed Archiviazione tracciati ECG in uso presso le Aziende del SSR (è inclusa la fornitura di qualunque componente software e/o hardware necessario): - MediMatic ComPACS ECG in uso presso ASUFC; - Ebit SUITESTENSA in uso presso ASUGI; - MEDarchiver Med Review in uso presso ASFO. |
| 2.9 |  | Possibilità di rinominare gli alias/identificativi dei monitor per individuare la sorgente di invio |
| 2.10 |  | Scalabilità illimitata per il numero di dispositivi trasmittenti |
| 2.11 |  | Possibilità di configurare un numero arbitrario di postazioni di ricezione presso le UTIC o altre strutture cliniche |
| 2.12 |  | Possibilità di selezionare, da un elenco di destinatari preconfigurati l’instradamento dei tracciati |
| 2.13 | Alert e notifiche | Il sistema dovrà prevedere una notifica acustica e visiva alla postazione ricevente (es. Centrale Operativa SORES, UTIC, PS) al momento della ricezione di un nuovo tracciato |
| 2.14 | Tracciabilità delle operazioni e audit trail | Il sistema software dovrà garantire la completa tracciabilità delle operazioni effettuate, attraverso la generazione automatica di un audit trail conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e trattamento dei dati sanitari (Regolamento UE 2016/679 - GDPR, Linee guida AgID) |
| 2.15 |  | Dovranno essere registrate tutte le operazioni effettuate sul dato sanitario, tra cui: accessi (login/logout), visualizzazioni, modifiche, esportazioni, trasmissioni di dati clinici e configurazioni effettuate dagli utenti autorizzati |
| 2.16 |  | Per ogni evento registrato, l’audit trail dovrà riportare almeno: - data e ora (timestamp), - utente o dispositivo che ha effettuato l’azione, - tipo di operazione, - esito dell’operazione (es. riuscita, errore), - identificativo del dato coinvolto (es. tracciato ECG), - indirizzo IP o identificativo dispositivo. |
| 2.17 |  | I file di log dovranno essere protetti da modifiche, accessibili solo a utenti autorizzati, e conservati secondo la normativa vigente |
| 2.18 |  | Il sistema dovrà prevedere: - consultazione tramite interfaccia web, con filtri per utente, data e tipo evento, - esportazione dei log in formato standard (es. CSV, PDF) per finalità di audit interno o esterno |
| 2.19 |  | Il sistema dovrà rispettare i principi di privacy by design e by default e il fornitore dovrà predisporre una bozza di DPIA (Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati) per i trattamenti effettuati con la piattaforma proposta, comprensiva dei meccanismi di audit trail. |
| 2.20 | Architettura e Sicurezza | Il sistema dovrà essere basato su architettura web-based, accessibile tramite browser compatibile (es. Chrome, Edge, Firefox), senza necessità di installazione di client o plug-in dedicati, con interfaccia web zero footprint da utilizzare presso qualsiasi postazione SORES, Pronto Soccorso e UTIC in grado di: - garantire una navigazione intuitiva e responsive, con interfaccia fruibile anche da tablet e dispositivi mobili, - supportare localizzazione in italiano (lingua, formato data/ora, valuta, ecc.) - garantire la gestione sicura delle sessioni e scadenza automatica per inattività |
| 2.21 |  | La soluzione dovrà essere proposta in modalità cloud, erogata secondo quanto definito nell’Allegato “26INV004 - Specifiche IT SaaS per Aziende SSR (Critici)” |
| 2.22 | Backup, retention e conservazione | Il sistema dovrà garantire backup automatici, con: - frequenza giornaliera o superiore; - replica geografica (nel caso di soluzione cloud); - possibilità di ripristino completo in tempi garantiti. |
| 2.23 |  | I dati clinici trasmessi (ECG, parametri vitali, log, contenuti multimediali) dovranno essere conservati per un periodo configurabile dalla stazione appaltante, in coerenza con i tempi previsti dalla normativa per i referti e la documentazione sanitaria |
| 2.24 |  | Deve essere possibile anonimizzare o cancellare i dati in conformità al principio di limitazione della conservazione e alla normativa vigente |
| 2.25 | Disponibilità, affidabilità e business continuity | Il sistema dovrà essere progettato per garantire elevata continuità operativa e ridotta probabilità di interruzioni |
| 2.26 |  | Dovrà essere garantita disponibilità minima del servizio del 99,5% su base mensile, con esclusione delle finestre programmate di manutenzione (max 4 ore/mese, preavviso minimo 48h). |
| 2.27 |  | Piano di continuità operativa e disaster recovery, incluso nella fornitura, comprensivo di: - backup automatico quotidiano dei dati, - replica geografica dei dati (in caso di soluzione cloud), - ripristino garantito entro 8 ore dal disastro |
| 2.28 | Requisiti di accesso e profilazione utenti | Il sistema dovrà supportare una gestione avanzata degli utenti e dei profili di accesso, con: - possibilità di creare ruoli differenziati (es. medico UTIC, infermiere, operatore SORES, amministratore, tecnico), - limitando l’accesso alle sole funzioni e dati pertinenti al ruolo assegnato; - registro accessi sempre consultabile dagli amministratori autorizzati; - autenticazione forte basata su credenziali profilate per ruolo o reparto e autenticazione a due fattori (OTP, smart card o equivalenti). |
| 2.29 | Connettività | I dispositivi mobili utilizzati nei mezzi di soccorso (ambulanze, automediche, elicotteri) si connetteranno alla piattaforma mediante rete mobile cellulare pubblica (4G/5G) tramite SIM dati inclusa nella fornitura |
| 2.30 |  | Ciascun dispositivo dovrà supportare la modalità roaming nazionale automatico, in modo da garantire la comunicazione in caso di scarsa copertura o assenza temporanea di una specifica rete. |
| 2.31 |  | La trasmissione dei dati dovrà avvenire in modalità criptata end-to-end, tramite protocolli SSL/TLS (versione 1.2 o superiore), garantendo l’integrità, la riservatezza e l’autenticazione del dispositivo mittente |
| 2.32 |  | In caso di assenza di connettività, il dispositivo dovrà prevedere un meccanismo di store-and-forward, con: - salvataggio locale temporaneo dei dati, - trasmissione automatica non duplicata alla prima disponibilità di rete, - mantenimento dei timestamp originali di acquisizione per ogni pacchetto dati trasmesso. |
| 2.33 |  | Il sistema dovrà monitorare e tracciare le comunicazioni in uscita da ogni dispositivo mobile, rilevando eventuali mancate trasmissioni, errori di rete o anomalie ricorrenti |
| 2.34 |  | In presenza di assenza prolungata di rete dati, dovrà essere garantita la conservazione dei dati clinici nel dispositivo per almeno 72 ore, con possibilità di reinvio successivo e verifica di coerenza |

La fornitura dovrà essere comprensiva, pena esclusione, di:

- Manutenzione e assistenza tecnica full-risk per tutta la durata del contratto.

- Servizio di formazione per il personale sanitario utilizzatore.

- Reversibilità e portabilità dei dati: alla cessazione del contratto o in caso di sostituzione del fornitore, quest’ultimo dovrà garantire la completa portabilità e restituzione dei dati in formati aperti e documentati, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, nonché la cancellazione definitiva dei dati residui dai propri sistemi, nel rispetto delle tempistiche concordate, rilasciando apposita attestazione.

I dati dovranno essere restituiti in formati aperti, standardizzati, non proprietari e documentati, idonei al successivo utilizzo, importazione, elaborazione e archiviazione anche mediante sistemi di terzi.

- Connettività: il Fornitore dovrà provvedere, per l’intera durata contrattuale del servizio, alla fornitura, attivazione, manutenzione, monitoraggio, rinnovo e sostituzione delle SIM dati mobili installate nei dispositivi oggetto della fornitura.

IMPORTO STIMATO

L’appalto ha per oggetto la stipula di un Contratto per la fornitura di monitor defibrillatori, del software per la ricezione/trasmissione/visualizzazione dei tracciati elettrocardiografici, con la formula del noleggio full risk, da destinarsi agli Enti del SSR/ARCS, per un periodo di 60 mesi.

L‘appalto è articolato in un unico lotto, poiché il servizio richiese un approccio unitario e coordinato sull’intero territorio regionale, al fine di garantire uniformità degli interventi, efficienza gestionale, economia di scala e tempestività operativa.

| Descrizione Lotto | Q.tà | Importo totale stimato per l’appalto |
| --- | --- | --- |
| Noleggio full risk monitor defibrillatori | 50 | 1.625.000,00€ + IVA |
| Fornitura e assistenza della piattaforma software | Architettura web-based con possibilità di configurare un numero arbitrario di postazioni di ricezione e scalabilità illimitata per il numero di dispositivi trasmittenti |  |

REQUISITI PREFERENZIALI – CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATIVI E SINTETICI:

| Caratteristiche monitor defibrillatore | Criteri motivazionali |
| --- | --- |
| Parametri monitorabili | Presenza di ulteriori parametri monitorati oltre quelli minimi richiesti nella configurazione base, senza costi aggiuntivi |
| Dimensione display | Dimensione diagonale del display espressa in pollici: a maggior dimensione corrisponderà punteggio maggiore |
| Batteria | Possibilità di rilevare carica residua direttamente sul pacco batterie: |
| Resistenza a urti e cadute | Verrà valutata sulla base delle certificazioni presentate |
| Grado di protezione IP | Verrà valutata sulla base del valore di grado di protezione IP dichiarato e certificato dal concorrente. |
| Stampante | Presenza di stampante integrata nel monitor defibrillatore |
| Peso | Peso del dispositivo calcolato come somma dei pesi di custodia di trasporto, monitor defibrillatore, modem, stampante: a minor peso corrisponderà punteggio maggiore |
| Prova pratica - Monitor Defibrillatore | Criteri motivazionali |
| Display | visibilità delle informazioni in condizioni ambientali difficili |
| Funzione defibrillazione | ergonomia e la facilità d’uso dimostrate nella gestione della funzione defibrillatore |
| Trasportabilità, maneggevolezza e gestione accessori | ergonomia e la maneggevolezza del monitor defibrillatore offerto, in configurazione completa di tutti gli accessori |
| Interfaccia e gestione dati paziente | ergonomia e la facilità d’uso dimostrate nell’inserimento dei dati del paziente |
| Sistema software | Criteri motivazionali |
| Architettura e Caratteristiche generali, funzionali | - architettura del sistema proposto; - caratteristiche dimensionali e tecnologiche; - sistema di backup dei dati e la soluzione di disaster recovery - modalità di accesso agli applicativi, livelli di accesso, funzionalità previste per ciascun livello, possibilità di personalizzazione |
| Livello di interoperabilità, integrazione e apertura della piattaforma software | Funzionalità che favoriscOno l’interoperabilità con sistemi esterni e l’usabilità operativa, tra cui: - disponibilità di API RESTful per lo scambio sicuro dei dati con sistemi informativi esterni - disponibilità di interfacce standard di interoperabilità HL7 e/o HL7 FHIR - modalità di integrazione con i sistemi di refertazione, archiviazione e gestione dei tracciati ECG già in uso presso le Aziende del SSR - possibilità di esportazione e/o scambio strutturato dei tracciati ECG e dei relativi parametri e dati associati, mediante formati e standard documentati e interoperabili |
| Analisi dei dati | disponibilità di cruscotti personalizzabili |
| Sicurezza, protezione dati | - misure di protezione dei dati - logging dettagliato delle operazioni con audit trail consultabile - DPIA per l’ambito emergenza-urgenza. |
| Strumenti per il monitoraggio operativo centralizzato | sistema integrato di monitoraggio: - stato dei dispositivi mobili a bordo dei mezzi di soccorso - stato delle connessioni della rete mobile - eventi critici e trasmissioni non andate a buon fine |
| Funzionalità di notifica avanzate | - possibilità di configurare soglie di alert clinico - possibilità di inviare notifiche multicanale - notifiche di stato per monitorare il corretto funzionamento delle postazioni riceventi |
| Servizi | - Criteri motivazionali |
| Formazione sul dispositivo e sui software operativi | piano di formazione proposto |
| Servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk | elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto |
| Customer care | elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto |
| Danni accidentali | elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto |