## QT1
- Questionario Tecnico - LOTTO 1
I valori e le specifiche espresse devono riferirsi esclusivamente alle caratteristiche dell'apparecchiatura nella configurazione offerta (indicare nei check-box le caratteristiche presenti nella versione proposta)
ID | Requisiti | Descrizione Prodotto
1 | Informazioni generali
1.1 | Ditta produttrice
1.2 | Ditta distributrice
1.3 | Modello
1.4 | Destinazione d'uso dichiarata
2 | Requisiti minimi
2.1 | Immagine OCT
2.2 | o Tecnologia di acquisizione nel dominio in frequenza (Fourier Domain); | Si/No
2.3 | o Lunghezza d’onda SLD tra 840 nm e 880 nm; | Descrivere
2.4 | o Risoluzione assiale Z: almeno 7 µm; | Descrivere
2.5 | o Risoluzione trasversale XY: almeno 20 µm; | Descrivere
2.6 | o Velocità di acquisizione: almeno 25.000 A-scans per secondo; | Descrivere
2.7 | Immagine del fondo
2.8 | o Immagine ottenuta tramite scansione LASER (SLO) | Si/No
2.9 | o Ampiezza del campo visivo SLO almeno 30°x30°; | Descrivere
2.10 | o Risoluzione isotropica <= 25 µm; | Descrivere
2.11 | Tempo per acquisizione del cubo maculare <= 3 sec; | Descrivere
2.12 | Possibilità di impostare programmi di scansione; | Descrivere
2.13 | Software di allineamento per un migliore follow-up | Descrivere
2.14 | Tracking system | Descrivere
2.15 | Possibilità di effettuare esami e acquisire immagini mediante autofluorescenza | Si/No - Descrivere
2.16 | Mire di fissazione interne ed esterne; | Si/No
2.17 | Dimensioni pupillari massime accettabili per l’esecuzione dell’esame: <= 3 mm | Descrivere
2.18 | Software che permetta la selezione, lo studio e la visualizzazione dei risultati in 3D con funzioni grafiche avanzate di segmentazione e di separazione dei livelli, con comparazione delle mappe, studio e misurazione degli spessori dei piani retinici e del Disco Ottico; | Descrivere
2.19 | Strumento per imaging oculare accettato dai Reading Center (Vienna Reading Center, Duke Reading Center, Wisconsin Reading Center, Bern Reading Center etc)”. | Si/No - Descrivere
3 | Specifiche e peculiarità tecniche
3.1 | Peculiarità della tecnologia di acquisizione dell’immagine OCT | Descrivere
3.2 | Peculiarità della tecnologia di acquisizione dell’immagine SLO | Descrivere
3.3 | Tracking system | Descrivere
3.4 | Sistema di allineamento automatico per follow-up | Descrivere
3.5 | Upgrade: ulteriori funzionalità, migliorie software, soluzioni tecnologiche presenti in offerte ma non specificate | Descrivere
4 | Caratteristiche complessive del sistema
4.1 | Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza, in cm) | Descrivere
4.2 | Peso (kg) | Descrivere
4.3 | Monitor PC stazione di lavoro | Descrivere
4.4 | Tavolo | Descrivere
4.5 | Caratteristiche ergonomiche | Descrivere
4.6 | Set accessori in dotazione di serie | Descrivere
4.7 | Accessori opzionali | Descrivere
4.8 | Ulteriori note a cura del fornitore | Descrivere
5 | Informazioni aggiuntive sul prodotto
5.1 | Luogo di produzione
5.2 | Altri marchi volontari | □ IMQ □ VDE □ TUV □ Altro (specificare):
5.3 | Altro a cura del fornitore

## QT2
- Questionario Tecnico - LOTTO 2
I valori e le specifiche espresse devono riferirsi esclusivamente alle caratteristiche dell'apparecchiatura nella configurazione offerta (indicare nei check-box le caratteristiche presenti nella versione proposta)
ID | Requisiti | Descrizione Prodotto
1 | Informazioni generali
1.1 | Ditta produttrice
1.2 | Ditta distributrice
1.3 | Modello
1.4 | Destinazione d'uso dichiarata
2 | Requisiti minimi
2.1 | Immagine OCT
2.2 | o Tecnologia di acquisizione nel dominio in frequenza (Fourier Domain); | Si/No
2.3 | o Lunghezza d’onda SLD tra 840 nm e 880 nm; | Descrivere
2.4 | o Risoluzione assiale Z: almeno 7 µm; | Descrivere
2.5 | o Risoluzione trasversale XY: almeno 20 µm; | Descrivere
2.6 | o Velocità di acquisizione: almeno 25.000 A-scans per secondo; | Descrivere
2.7 | Immagine del fondo
2.8 | o Immagine ottenuta tramite scansione LASER (SLO) | Si/No
2.9 | o Ampiezza del campo visivo SLO almeno 30°x30°; | Descrivere
2.10 | o Risoluzione isotropica <= 25 µm; | Descrivere
2.11 | Tempo per acquisizione del cubo maculare <= 3 sec; | Descrivere
2.12 | Dimensioni pupillari massime accettabili per l’esecuzione dell’esame: <= 3 mm | Descrivere
2.13 | Misurazioni automatiche almeno di:
2.14 | o Disco ottico; | Si/No
2.15 | o spessore della macula; | Si/No
2.16 | o separazione dei piani retinici; | Si/No
2.17 | o Analisi del nervo ottico; | Si/No
2.18 | o Spessore fibre nervose retiniche; | Si/No
2.19 | Possibilità di impostare programmi di scansione; | Si/No- descrivere
2.20 | Mire di fissazione interne ed esterne; | Si/No- descrivere
2.21 | Imaging del segmento anteriore e dell’angolo | Si/No- descrivere
2.22 | Recupero del database pazienti archiviati con l’OCT/SLO della ditta Nidek, modello RS-3000. Gli studi recuperati dovranno essere compatibili con il software di elaborazione offerto. | Si/No- descrivere
3 | Specifiche e peculiarità tecniche
3.1 | Peculiarità della tecnologia di acquisizione dell’immagine OCT | Descrivere
3.2 | Peculiarità della tecnologia di acquisizione dell’immagine SLO | Descrivere
3.3 | Tracking system | Si/No - Descrivere
3.4 | Sistema di allineamento automatico per follow-up | Si/No - Descrivere
3.5 | Upgrade: ulteriori funzionalità, migliorie software, soluzioni tecnologiche presenti in offerte ma non specificate | Descrivere
4 | Caratteristiche complessive del sistema
4.1 | Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza, in cm) | Descrivere
4.2 | Peso (kg) | Descrivere
4.3 | Monitor PC stazione di lavoro | Descrivere
4.4 | Tavolo | Descrivere
4.5 | Caratteristiche ergonomiche | Descrivere
4.6 | Set accessori in dotazione di serie | Descrivere
4.7 | Accessori opzionali | Descrivere
4.8 | Ulteriori note a cura del fornitore | Descrivere
5 | Informazioni aggiuntive sul prodotto
5.1 | Luogo di produzione
5.2 | Altri marchi volontari | □ IMQ □ VDE □ TUV □ Altro (specificare):
5.3 | Altro a cura del fornitore