## 13PRE012.1
Allegato al Capitolato Speciale - Gara MATERIALE PER EMODINAMICA ED ELETTROFISIOLOGIA ID.13PRE012.1: descrizioni dei lotti, fabbisogni presunti per 24 mesi, prezzi base e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione.
| Lotto | DESCRIZIONE DEL LOTTO | U.M. | Az. Osp. Univ. UD | Az. Osp. Univ. TS | Fabbisogno complessivo presunto per 24 mesi | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta) | pxq | Prezzo complessivo a base d'asta per 24 mesi | Cauzione provvisoria da versare
| 8 | Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica non ipotubo, a guida mobile e scambio rapido - Profilo “dell’estremità distale della punta” ovvero “minimo della punta” oppure “d’ingresso nella lesione” inferiore o uguale a 0,018 inches - Costruzione non a ipotubo (dichiarata dal produttore) - Diametri disponibili 2,5 – 3,00 – 3,50 – 4,00 mm almeno - Pressione massima consigliata o ”Rated burst pressure” ** maggiore o uguale a 10 Atm per tutti i palloni - Preferibilmente ricoperti nel tratto distale di rivestimento idrofilico ** Rated burst pressure è la pressione al di sotto della quale il produttore certifica che non si ha rottura nel 99,9 % dei palloni | pz | 400 | 30 | 430 | 100 | 43000 | 43000 | 860
| 34 | Cateteri per coronarografia e angioplastica coronarica via radiale, da poter utilizzare senza introduttore arterioso: | pz | 250 | 20 | 270 | 90 | 24300 | 24300 | 486
- Diametro interno maggiore o uguale a 0,070 inches
- Lunghezza non inferiore a 95 cm
- Compatibili con l’impiego di guide angiografiche del calibro di 0,035 inches
- Disponibilità almeno delle seguenti conformazioni:
- Judkins (almeno 4 curve sinistre e 4 curve destre),
- Amplatz (almeno 4 curve sinistre),
- Hockey Stick,
- Curve speciali ad elevato supporto ( almeno 2 modelli)
| 35 | GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILICHE di calibro 0.020", 0.025", 0.035", 0.038" e della lunghezza di 150 oppure 180 cm ed inoltre 260 cm, ad elevato supporto, con punta J o diritta o angolata, caratterizzate da ottimale controllo di torsione. | pz | 200 | 20 | 220 | 130 | 28600 | 28600 | 572
| 37 | GUIDE ANGIOGRAFICHE IDROFILICHE di calibro 0.018", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038" e della lunghezza di 180 cm ed inoltre 260 cm con punta J ed angolata, dotate di ottima crossability e pushability | pz | 200 | 20 | 220 | 50 | 11000 | 11000 | 220
| 47 | SISTEMI PER ATERECTOMIA ROTAZIONALE ad alta velocità con frese intercambiabili. | pz | 100 | 20 | 120 | 1730 | 207600 | 207600 | 4152
|  | consolle in comodato d’uso gratuito |  |  |  |  | comodato d'uso gratuito | comodato d'uso gratuito
| 50 | cateteri a palloncino per angioplastica coronarica percutanea a basso profilo, semi-compliante, con pressione di scoppio non inferiore a 14 atm circondato da una spirale in nitinolo, atti ad incidere la placca coronarica quando il palloncino si espande. Devono essere dotati di buone caratteristiche di “crossability”, compatibili con guide 0.014” e con cateteri guida 6 F, con lunghezze di almeno 10 e 15 mm | pz | 20 | 70 | 90 | 700 | 63000 | 63000 | 1260
| 53 | sistemi percutanei monorail, compatibili con guida .035” con possibilità di scambio del device per emostasi femorale mediante applicazione di 1 filo di sutura tramite aghi e con sistema di sutura automatico. Il sistema deve permettere la chiusura di fori di accesso lasciati da introduttori da 5 a 8F almeno. | pz | 2000 | 420 | 2420 | 135 | 326700 | 326700 | 6534
| 57 | Sistemi per emostasi pneumatica femorale - Il materiale che verrà messo a contatto della cute del paziente deve essere sterile e monouso - Adatti anche alla compressione femorale - Deve essere esplicitamente dichiarato dal produttore la destinazione d’uso; deve inoltre essere fornita per la valutazione documentazione dei risultati clinici ottenuti con l’impiego del dispositivo, preferibilmente pubblicata su riviste scientifiche caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori da pubblicare | pz | 50 | 40 | 90 | 25 | 2250 | 2250 | 45
| 69 | Biotomi per biopsia endomiocardica | pz |  | 40 | 40 | 220 | 8800 | 8800 | 176
- Diametro massimo della parte da introdurre (punta e stelo) inferiore o uguale a 2,2 mm
- Deve possedere corpo (soprattutto nella parte vicino alla punta) flessibile e preformabile
- Volume interno alla ganascia di almeno 5 millimetri cubi
Lunghezze utili per approccio giugulare e femorale
- Deve essere rivestito per la maggior parte della superficie potenzialmente in contatto con il sangue di materiale che riduca la trombogenicità e faciliti lo scorrimento
| 70 | Biotomi per biopsia endomiocardica | pz | 150 | 20 | 170 | 220 | 37400 | 37400 | 748
Ø Diametro massimo della parte da introdurre (punta e stelo) inferiore o uguale a 2,3 mm
Ø Deve possedere corpo (soprattutto nella parte vicino alla punta) flessibile e preformabile
Ø Volume interno alla ganascia di almeno 5 millimetri cubi nel modello per adulti
Lunghezze utili per approccio giugulare e femorale
Ø Deve essere rivestito per la maggior parte della superficie potenzialmente in contatto con il sangue di materiale che riduca la trombogenicità e faciliti lo scorrimento
Ø Disponibilità di diversi modelli: sia per pazienti adulti che per pazienti pediatrici
| 73 | Rubinetti angiografici | pz | 100 | 500 | 600 | 3 | 1800 | 1800 | 36
- A 3 uscite: 2 attacchi luer femmina e 1 attacco luer lock maschio rotante
- Pressione sopportata non inferiore a 1200 psi
| 77 | Cateteri con palloncino per angioplastica coronarica a guida mobile, scambio rapido adatti per il trattamento delle occlusioni croniche totali | pz | 100 | 40 | 140 | 100 | 14000 | 14000 | 280
- Profilo “dell’estremità distale della punta” ovvero “minimo della punta” oppure “ d’ingresso nella lesione” inferiore o uguale a 0,016 inches
Pressione di scoppio non inferiore a 14 atm
- Diametri disponibili 1.25 e 2.0 mm almeno
Lunghezza del pallone almeno 10 mm
| 78 | Cateteri a scambio rapido adatti sia per infusione di farmaci intracoronarici che per la misura della pressione | pz | 100 | 60 | 160 | 250 | 40000 | 40000 | 800
- Dotati di porzione distale per permettere lo scambio rapido del catetere su guida da 0,014 inches
- Lunghezza non inferiore a 140 cm
- Dotati di ampio lume interno
- Diametro esterno massimo della porzione distale non superiore a 0,065 “
- Compatibilità di impiego con cateteri guida da 6 French
| 84 | INTRODUTTORI DESILET A GUAINA APRIBILE | pz | 1100 |  | 1100 | 18 | 19800 | 19800 | 396
v Introduttore Desilet a guaina apribile per l’introduzione di cateteri ed elettrodi.
v Diametro ga 5 a 12 French.
v Kit composto da:
§ 1 ago introduttore
§ 1 guida metallica retta ad estremità flessibile (lunghezza almeno di 53 cm.)
§ 1 dilatatore
§ 1 guaina esterna in FEP apribile
§ 1 siringa da 10 ml .
| 87 | Introduttori vascolari valvolati espandibili con il gonfiaggio di pallone - Dotati di valvola antireflusso - Dotati di rubinetto a 3 vie - Forniti in confezione contenente anche un dilatatore con punta rastremata di lunghezza appropriata per l’introduzione - Disponibilità almeno di modelli con diametro interno di 19 French e 21 French - Lunghezza di almeno 20 cm - Compatibili di impiego con guide angiografiche del diametro di 0,035 inches | pz | 25 | 40 | 65 | 628 | 40820 | 40820 | 816.4
| 90 | Stent coronarico AUTOESPANDIBILE: Stent coronarico autoespandibile in “nitinol” (marchio CE per questa specifica indicazione di impiego) Indicato per il trattamento di lesioni coronariche in presenza di biforcazioni, in presenza di ectasie o in generale in sede di brusche modificazioni del calibro vascolare Disponibilità di diversi modelli adatti al trattamento di arterie di diametro compreso tra 2.5 e 4.5 mm Disponibilità alla fornitura in “conto deposito” Deve essere disponibile e fornito per la valutazione almeno uno studio controllato circa la sicurezza e l’ efficacia del dispositivo, pubblicato su rivista dotata di “Impact Factor” | pz |  | 20 | 20 | 600 | 12000 | 12000 | 240
| 91 | Catetere per ecografia intracoronarica: Catetere intracoronarico dotato di trasduttore per ecografia di tipo “meccanico” Compatibile per l’impiego con cateteri guida di calibro inferiore o uguale a 6 French Il catetere deve essere fornito insieme con tutti gli accessori richiesti per l’impiego clinico (cavi per eventuali connessioni, sistema completo di ritiro motorizzato a velocità costante, involucri sterili, ecc) Deve inoltre essere incluso nella fornitura, nella forma del comodato d’uso gratuito, un sistema computerizzato, perfettamente compatibile con il catetere, che consenta la registrazione, la visualizzazione e l’analisi delle immagini ecografiche. Tale sistema deve essere dotato, oltre che degli abituali software di analisi automatica (diametri ed aree dell’ arteria di interesse, ricostruzione tridimensionale, ecc) anche di un software adatto a definire la caratterizzazione tissutale basato sul segnale a radio frequenza). Il sistema computerizzato deve inoltre essere in grado di esportare immagini in formato DICOM ed essere compatibile con il PACS aziendale almeno per le funzioni “Worklist “ e “Image storage” I cateteri oggetto della fornitura al momento della consegna presso il magazzino dell’ospedale dovranno possedere una periodo di durata, prima della scadenza, di almeno 12 mesi | pz |  | 36 | 36 | 680 | 24480 | 24480 | 489.6
| 92 | Catetere per imaging coronarico sterile a binario corto costituito da anima per imaging e corpo del catetere, impiegato per esami ecografici di patologie dell'albero coronarico con attrezzatura dedicata (ecografo) di proprietà. (ILAB - IVUS ATLANTIS) | pz | 100 | 36 | 136 | 600 | 81600 | 81600 | 1632
| 93 | Sistema di assistenza cardiaca meccanica | pz | 20 |  | 20 | 13000 | 260000 | 260000 | 5200
- Sistema di assistenza ventricolare mediante pompa microassiale intraventricolare a posizionamento percutaneo
- Flusso garantito da 2,5 a 3,7 litri con cateteri dedicati
- Posizionamento completamente percutaneo con calibro delle cannule da introduzione da 13 a 16 Fr massimo
- Consolle portatile di gestione della pompa in comodato d’uso gratuito
| 94 | Rampa a due rubinetti per esami angiografici per iniezioni manuali, con adattatore rotante a 360°, luer lock M/M destroresistente alle pressioni di 35bar/500psi | pz | 100 |  | 100 | 5 | 500 | 500 | 10
| 95 | Deflussore in pvc ad alto flusso cm180, senza gocciolatore, attacco LLM, con perforatore, roller e trasduttore di pressione LM/LLF | pz | 400 |  | 400 | 4.1317 | 1652.664 | 1652.664 | 33.0533
| 96 | Introduttore 7F lunghezza 98cm circa, curvo, per biotomo femorale. | pz | 125 |  | 125 | 44.42 | 5552.5 | 5552.5 | 111.05
| 97 | Microcatetere a basso profilo, 2,3F circa, per infusione di farmaci e agenti diagnostici nel sistema vascolare, con caratteristiche che ne consentano un facile e rapido accesso attraverso vasi tortuosi. | pz | 50 |  | 50 | 490 | 24500 | 24500 | 490
| 98 | VOCE A) Catetere rotatorio per imaging a 45 MHz costituito dal nucleo di imaging e dal corpo del catetere, da impiegare con apparecchiatura di proprietà (IVUS VOLCANO) | pz | 40 |  | 40 | 790 | 31600 | 63200 | 1264
|  | VOCE B) Catetere con trasduttore ultrasonico a disposizione cilindrica che irradia energia acustica nel tessuto circostante rilevando gli echi che ne derivano, da impiegare con apparecchiatura dedicata di proprietà (IVUS VOLCANO). | pz | 40 |  | 40 | 790 | 31600
| 99 | Kit angiografico per sistema di iniezione di mezzo di contrasto ACIST di proprietà costituito da: | [6 empty] | 588155 | 11763.1
|  | a) kit angiografico monouso composto da comando manuale pneumatico per attivazione dell'iniezione di mezzo di contrasto e lavaggio con fisiologica, linea ad alta pressione (1200 psi) con attacco L/L m/m, rubinetto ad alta pressione (1200 psi) a tre vie | PZ. | 4000 | 5000 | 9000 | 39.5 | 355500
|  | b) kit angiografico pluriuso composto da una siringa pluriuso da 100ml per mezzo di contrasto e da un deflussore con spike da collegare al flacone del mezzo di contrasto | PZ | 750 | 1700 | 2450 | 26.9 | 65905
|  | c) kit angiografico monouso composto da una linea a bassa pressione, con elemento di collegamento alla cartuccia del trasduttore di pressione, per lavaggio con soluzione fisiologica e monitoraggio pressorio, manifold automatico con valvola di non ritorno per escludere il monitoraggio pressorio durante l'infusione di mezzo di contrasto, siringa manuale luer lock, tappo luer m/f | PZ | 750 | 5000 | 5750 | 29 | 166750
I tre kit devono essere confezionati separatamente
| 100 | catetere per valvuloplastica non compliante (destinato a raggiungere un diametro e una lunghezza noti quando viene gonfiato entro uno specifico range di pressione)" over-the- wire",coassiale con palloncino collegato in punta Catetere lungo 110 cm a due lumi, uno per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del pallone, l'altro consente l'uso di una guida per posizionare il catetere | PZ | 40 | 10 | 50 | 1150 | 57500 | 57500 | 1150
| 101 | GUIDA AMPLATZ ad alto supporto, diametro 0.035 ", lunghezza 260 cm., tip curve Radius 3 mm. Deve garantire un buon supporto con minor traumaticità durante le procedure di TAVI | PZ | 80 | 20 | 100 | 35 | 3500 | 3500 | 70
| 102 | CATETERI CON PALLONCINO SEMICOMPLIANTI A SCAMBIO RAPIDO, BASSO PROFILO, con diametro del palloncino variabile superiore a 4.0 mm, con almeno quattro misure di lunghezza, con uno o due marker, con costruzione dello shaft a struttura morbida, che accettino fili guida da 0.014, con buon profilo (massimo 0.029 pollici ad un diametro di 3.0 mm) ed elevata pressione di scoppio. | PZ | 200 | 50 | 250 | 98 | 24500 | 24500 | 490
| 103 | catetere guida dotato di lume largo e non rastremato che permette le iniezioni del mezzo di contrasto e il monitoraggio pressori e facilita il passaggio dei dispositivi per interventistica. Deve inoltre essere dotato di un TIP distale morbido lungo e altamente radiopaco che permette una sicura e atraumatica incanulazione superselettiva e un posizionamento preciso del catetere stesso:inoltre deve migliorare la performance durante le procedure lunghe e impegnative. Misure da 6F,7F, 8F, lunghezza cm.100 | PZ | 200 | 50 | 250 | 45 | 11250 | 11250 | 225
| 104 | Introduttori dotati di valvola check flo con banda/punta radiopaca incorporata del materiale della guaina ,che identifica la posizione della punta distale della guaina stessa, calibro 18F, lunghezza 30 cm., lunghezza dilatatore 42 cm, accetta guide di diametro .038 | pz | 80 | 20 | 100 | 95 | 9500 | 9500 | 190
| 105 | microcatetere coronarico per CTO, rastremato e flessibile,con alte capacità di supporto per un eccellente controllo della guida e supporto. Rivestimento con polimero idrofilo sui 70 cm distali,marker radiopaco in punta. Punta :OD:1.8 F,shaft prossimale:OD:2.6 F. Lunghezza :130 cm-150 cm | pz | 100 | 20 | 120 | 120 | 14400 | 14400 | 288
| 106 | PALLONI PER POSTDILATAZIONE DI PROTESI VALVOLARE AORTICA PERCUTANEA. Disponibilità almeno di palloni che, quando gonfiati, raggiungano il diametro di 28 mm e 30 mm. Pressione di gonfiaggio al diametro nominale non inferiore a 3 bar. Lunghezza del pallone di almeno 100 cm. Compatibili per l'impiego con guide del calibro di almeno 0.035 inches. | pz | 20 | 30 | 50 | 1300 | 65000 | 65000 | 1300
| 107 | GUIDE PREFORMATE ADATTE ALL' IMPIEGO IN CORSO DI IMPIANTO DI PROTESI VALVOLARI AORTICHE PER VIA PERCUTANEA. Caratterizzate dalla presenza di curva preformata all'estremità distale della punta adatta alla dimensione della cavità ventricolare. Calibro esterno della guida inferiore o uguale a 0.035 inches. Lunghezza della guida non inferiore a 260 cm. | pz | 40 | 60 | 100 | 180 | 18000 | 18000 | 360
| 108 | Introduttore per incannulamento vena succlavia tipo peel away in PTFE, lunghezza 14 cm c.ca misure diverse (dimensioni da 5 a 16 Fr), con guida ed accessori (ago angiografico e siringa…Lock) | PZ |  | 1000 | 1000 | 11 | 11000 | 11000 | 220
| 109 | sistemi di recupero corpi estranei | [6 empty] | 3540 | 70.8
|  | VOCE A) SET DI RECUPERO AD ANSA SISTEMA ESTRAZIONE FEMORALE PER IL RECUPERO ELETTROCATETERI CARDIACI MUNITO DI MULTICESTELLO TELESCOPICO COASSIALE REVERSIBILE Diametro del profilo 13 mm lunghezza: 94 cm | PZ |  | 1 | 1 | 1450 | 1450
|  | VOCE B) c.s. Diametro del profilo 20 mm lunghezza: 94 cm | PZ |  | 1 | 1 | 1450 | 1450
|  | VOCE C) GUAINA DI INTRODUZIONE FEMORALE CURVA IN TFE RADIOPACO PROVVISTA DI RACCORDO LUER LOCK PROSSIMALE; DIAMETRO ESTERNO 12,0 FRENCH; LUNGHEZZA 91,4 CM C.CA | PZ |  | 2 | 2 | 320 | 640
| 110 | Stiletto per estrazione elettrodi- Stiletto di bloccaggio • Per rimozione percutanea di elettrocateteri cardiaci con diametro del lume interno da 0,016 a 0,032 pollici • Lunghezza complessiva – 140 cm • Lunghezza attiva – 70 cm | PZ |  | 20 | 20 | 750 | 15000 | 15000 | 300
| 111 | Catetere irrigato 7F per ablazione a radiofrequenza con rilevamento della forza di contatto basato su interferometria ottica. Disponibilità di due curve, manipolo a pistone, possibilità di integrazione dei valori di forza di contatto con l’energia erogata ed il tempo di erogazione. Sensore di temperatura a termocoppia incluso nell’elettrodo sulla punta da 3,5 mm. Accuratezza in termini di sensibilità della forza di contatto pari a 1 g, la frequenza di campionamento del segnale forza di contatto pari a 50Hz. CURVA 65 | PZ |  | 70 | 70 | 1600 | 112000 | 112000 | 2240
C.C. CURVA 75
|  | Kit irrigazione X DETTO PER POMPA PERISTALTICA TIPO COOL POINT |  |  |  |  | SCONTO MERCE | SCONTO MERCE
|  | Cavo di estensione X DETTO LUNGHEZZO 250 X GENERATORE TIPO STOCKERT |  |  |  |  | SCONTO MERCE | SCONTO MERCE
|  | C.S. X GENERATORE TIPO IBI |  |  |  |  | SCONTO MERCE | SCONTO MERCE
|  | Dispositivo TIPO TactiSys Quarz (console+ethernet) |  |  |  |  | COMODATO D'USO GRATUITO | COMODATO D'USO GRATUITO
| 112 | DILATATORI PER ESTRAZIONE ELETTRODI A CANNUCCE TELESCOPICHE | pz |  | 40 | 40 | 320 | 12800 | 12800 | 256
| 113 | Catetere da utilizzare per la registrazione “non contact” dei segnali cardiaci endocavitari, con possibilità di registrare oltre 3000 elettrogrammi per ogni ciclo cardiaco. Da utilizzare con sistema EnSite. Catetere da 9 French con lume interno, dotato di 64 elettrodi di registrazione. Capacità di localizzare non fluoroscopicamente un qualsiasi elettrocatetere permettendone la navigazione all’interno della camera cardiaca analizzata.4 | PZ |  | 12 | 12 | 2250 | 27000 | 27000 | 540
| 114 | KIT ELETTRODI DI SUPERFICIE ENSITE per sistema di mappaggio Ensite Velocity (5 pezzi) | PZ |  | 80 | 80 | 1150 | 92000 | 92000 | 1840
| 115 | Catetere intracardiaco dotato di trasduttore per ecografia di tipo “phased-array” con ecocardiografo in comodato d’uso gratuito. | pz |  | 50 | 50 | 1800 | 90000 | 90000 | 1800
Caratteristiche del catetere: • curva bidirezionale, con un angolo di deflessione di almeno 120 gradi • Trasduttore “phased array” lineare a 64 elementi, con un range di frequenza multipla, angolo di visualizzazione di almeno 80 gradi e una profondità di visualizzazione massima di almeno 15 cm • Il catetere deve essere fornito insieme con tutti gli accessori richiesti per l’impiego clinico (cavi per eventuali connessioni, involucri, ecc)
|  | Deve inoltre essere incluso nella fornitura, nella forma del comodato d’uso gratuito, un ecocardiografo perfettamente compatibile con il catetere, che consenta la registrazione, la visualizzazione e l’analisi delle immagini ecografiche. Caratteristiche dell’apparecchio ecocardiografico: - Doppler continuo (CW) - software di analisi cardiaca • Portabilità • Possibilità di rapida conversione delle sonde (intracardiaca – esterna - transesofagea) • Possibilità di esecuzione di o 2D con Imaging armonico o M-mode anatomico o Color Doppler adattativo o Doppler pulsate (PW Doppler) o Tissue Doppler Imaging (TDI) • Il sistema computerizzato deve inoltre essere in grado di esportare immagini in formato DICOM ed essere compatibile con il PACS aziendale almeno per le funzioni “Worklist “ e “Image storage” |  |  |  |  | comodato d'uso grauito | comodato d'uso grauito
| 116 | Catetere per tomografia a coerenza ottica dell'albero coronarico, con costruzione di tipo monorail che accetti guide da 0,014" e punta atraumatica, munita di markers per un corretto posizionamento, dotato di fibra ottica ad emissione vicina agli infrarossi per l'esecuzione delle tomografie a 158-180 fps, con velocità variabile a partire da 18 mm/s e con densità di 5 frame/mm o superiore. Deve inoltre essere incluso nella fornitura, nella forma del comodato d’uso gratuito, un sistema computerizzato, perfettamente compatibile con il catetere, che consenta la registrazione, la visualizzazione e l’analisi delle immagini. Tale sistema deve essere dotato degli abituali software di analisi automatica. I cateteri oggetto della fornitura al momento della consegna presso il magazzino dell’ospedale dovranno possedere una periodo di durata, prima della scadenza, di almeno 12 mesi | pz | 100 | 40 | 140 | 1500 | 210000 | 210000 | 4200
| 117 | Biotomi per biopsia endomiocardica | pz | 600 | 50 | 650 | 150 | 97500 | 97500 | 1950
- Diametro massimo della parte da introdurre (punta e stelo) inferiore o uguale a 2,2 mm (compatibile con introduttori 6 e 7 Fr)
- Deve possedere corpo (soprattutto nella parte vicino alla punta) flessibile e preformato
- Volume interno alla ganascia di almeno 5 millimetri cubi con morso a singola azione (una ganascia fissa e una mobile)
Lunghezze utili per approccio giugulare e femorale (da 50 a 100 cm)