## Fabbisogni 13PRE024.1
Allegato al Capitolato Speciale gara "MATERIALE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA E CARDIOCHIRURGIA - ID.13PRE024.1": elenco lotti, fabbisogni presunti per 36 mesi, prezzi base e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: i prodotti - ove non indicato diversamente - devono essere sterili, corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. Per quanto concerne eventuali lotti dedicati ad apparecchiature di proprietà, le ditte devono dichiarare se i presidi offerti sono originali o compatibili con le suddette apparecchiature. In quest’ultimo caso, devono presentare idonea dichiarazione di compatibilità con l’apparecchiatura di proprietà dell’Azienda Sanitaria.
| LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DEL LOTTO | U.M. | AOUD | AOUTS | Fabbisogni TOTALI presunti in pezzi per 36 mesi | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 36 MESI | Cauzione provvisoria da versare
| 8 |  | Adattatori ad Y: necessari per infusione della cardioplegia antero-retrograda, attacchi Luer-Lock in policarbonato, due rami della Y a lunghezza differenziata, dotati di morsetti di chiusura | PZ |  | 1700 | 1700 | 4930 | 98.6
| 10 |  | Circuito per drenaggio postoperatorio: tossicità uguale a zero, raccordi in policarbonato, recipiente di raccolta con la possibilità di autoreinfusione al paziente a due camere (mediastino-polmonare) avente le seguenti caratteristiche: capacità minima. 2.000 ml, filtraggio 120-200 µ. Con separatore delle camere e delle valvole delle camere di raccolta. Valvola di implosione e di sovrapressione, completamente trasparente, dotato di due tubi di drenaggio con clamp di chiusura, con Y per drenaggio pleurico bilaterale in busta separata, tubi in monoprene (latex free) | PZ |  | 1900 | 1900 | 85500 | 1710
| 13 | a | ossigenatore a fibre cave; superficie di scambio gassoso con elevata performance di trasferimento O2; bassissimo livello di pressure-drop; (≤ 1,8 mq) con ridotto volume di priming statico (≤ 230 ml); trattamento biocompatibile delle superfici a contatto ematico adatto a soggetti con positività anticorpi antifosfolicoline; scambiatore di calore in poliuretano con elevata performance interno alla camera ossigenante, uscita supplementare da 1/4 unidirezionale per la somministrazione della cardioplegia ematica, predispozione per una seconda linea di ricircolo tra camera ossigenante e reservoire (una deve essere di serie*), assoluta assenza di filtro arterioso integrato*.(*per non incrementare le resistenze pressorie durante la combinata di perfusione splancnica ,arteria ascellare Dx ed arteria succlavia Sn nella tecnica di sostituzione Ao Ascendente e protesi in discendente) | PZ | 650 | 850 | 1500 | 671250 | 13425
|  | b | “circuito conforme al disegno allegato alla presente, comprensivo di filtro arterioso, filtro pre-bypass, e di indicatoridi sicurezza codice colore su tutto il circuito; tuberia in PVC e silicone di grado medicale, con trattamento biocompatibile delle superfici a contatto ematico” vedere disegni e colori nell’allegato file pdf “Disegno.AOUD.lotto.13b” | PZ | 650 |  | 650
LOTTO 13 > NOTA BENE: per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste (AOUTS) la fornitura ha come oggetto la sola voce "a"; per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine (AOUD) la fornitura ha come oggetto entrambe le voci "a" e "b", che devono essere offerte obbligatoriamente in "KIT" (KITS OSSIGENANTI PER CEC).
| 24 |  | Kit Cec biocompatibile, con le seguenti caratteristiche di base:- circuito per assistenza medio-lunga indicato nei casi di shock cardiogeno e assistenza respiratoria(ECMO), comprensivo di ossigenatore a membrana con trattamento biocompatile delle superfici,caratterizzato da una vita operativa alla stregua del circuito, nonchè integrato da un sistema propulsivo finalizzato alla progressione ematica lungo il sistema macchina paziente - per apparecchiatura di proprietà PLS- Jostra / Maquet | PZ | 50 | 6 | 56 | 280000 | 5600
| 29 |  | Cannula arteriosa aortica. La cannula deve presentare uno stabilizzatore ad anello e contrassegno per indicare l’orientamento della punta; essere flessibile, resistente all’arricciamento, presentare un sito non rinforzato per permettere il clampaggio ed un connettore idoneo per il collegamento con il circuito per CEC. Deve essere fornita in set con dispositivo tipo “autoincisor” o equivalente che serve a facilitare l’inserimento della cannula nell’aorta. | PZ | 2 | 4 | 6 | 2250 | 45
| 30 | a | Ago cannula per radice aortica: per mininvasiva, deve avere ago lungo almeno 30 cm, punta a parete sottile, morbida e flessibile, munita di collare di fissaggio mediante punti di sutura e raccordo luer per connessione al circuito. Da 12 Ga, 9 Fr | PZ | 20 | 120 | 140 | 39620 | 792.4
|  | b | Ago cannula per radice aortica deve avere una punta a parete sottile, morbida e flessibile, munita di collare di fissaggio mediante punti di sutura. Deve essere collegata permanentemente ad un tubo flessibile a Y per permettere da un lato il collegamento al circuito per CEC, mentre l’altra via deve rappresentare una di linea di sfiato ed essere munita all’estremità di adattatore per tubi. da 12Ga | PZ | 1750 |  | 1750
| 53 |  | sistema per il monitoraggio in continuo dei parametri del sangue da utilizzare durante gli interventi di by pass cardiopolmonare, in uso gratuito (1 sistema per HLM). Il sistema deve monitorare in continuo i seguenti parametri misurati: – pressione parziale di ossigeno (PO2) – pressione parziale del biossido di carbonio (PCO2) – PH (a titolo preferenziale) – potassio (K+) – saturazione di ossigeno (SO2) – ematocrito (HCT) – emoglobina (HGB) – eccesso di base (BE) – bicarbonato (HCO3) – consumo di O2 (VO2) – temperatura Inoltre l’analizzatore deve essere dotato di un sistema di gestione dei dati in grado di elaborare: - Calcolo: DO2, DO2i, O2ER - Visualizzazione grafica di tutti i valori letti dal sistema e di quelli calcolati dal software (fino a 3 contemporaneamente) - Registrazione ogni minuto di tutti i valori letti dal sistema e calcolati dal software - Inserimento manuale di eMogasanalisi da banco - Possibilità di contrassegnare i vari eventi durante la procedura - Creazione di file Excel di tutti i dati scaricati dal sistema e calcolati dal software in modalità On line - Creazione di file Excel dei dati registrati dal sistema nell'ultima procedura in modalità Off line |  |  |  |  | 252000 | 5040
|  | a | SENSORE ARTERIOSO 3/8-3/8 | PZ | 2100 | 1680 | 3780
|  | b | SENSORE VENOSO 1/2-1/2 | PZ | 2100 |  | 2100
|  | c | SENSORE VENOSO 3/8-3/8 | PZ |  | 1680 | 1680
| 62 |  | catetere endo aortico tipo “endoclamp” o equivalente | PZ | 5 | 6 | 11 | 20900 | 418
| 66 | a | CANNULE VENOSE FEMORALI IN POLIURETANO. Cannula femorale di diverse misure dotata di punta rastremata, radiopaca, perfettamente liscia , con fori laterali, armata, con anello di fine corsa e connettore Luer/Lock e tappo di chiusura a tenuta. L'utilizzo deve essere polivalente sia per assistenze E.C.M.O. che C.E.C classiche o interventi di chirurgia miniinvasiva. | PZ | 30 |  | 30 | 7560 | 151.2
|  | b | kit di inserzione dedicato | PZ | 30 |  | 30
| 85 |  | Cannula venosa atrio-cavale doppio stadio: morbida, armata, con puntale tipo LIGHT-HOUSE, spessore parete/lume interno più sottile possibile e fori disegnati per garantire il miglior flusso e la minor resistenza con drenaggio assistito, resistenza al collasso, senza connettore e con indicatori di profondità. Puntale calibro da 29 a 33 Fr. | PZ |  | 1500 | 1500 | 27000 | 540
| 86 |  | Cannula venosa femoro-atriale per mini-invasiva: ad inserzione percutanea, armata su tutta la lunghezza, misure calibro da 22 a 25 Fr con fori in due settori separati (vena cava superiore - vena cava inferiore) per permettere la chirurgia tricuspidale, dedicata a ritorno venoso assistito da vuoto, completa di Kit di inserzione percutanea con dilatatori. | PZ |  | 30 | 30 | 11250 | 225
| 87 |  | Cannula arteriosa femorale lunga per mini-invasiva: per inserzione percutanea, armata su tutta la lunghezza d'iserzione superiore ai 20 cm, calibro da 19 a 23 Fr, completa di kit d'inserzione percutanea con dilatatori. | PZ |  | 80 | 80 | 16000 | 320