ID 15APB009

- NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MAMMOGRAFO DIGITALE

art.  1 Modalità di gara

art.  2 Procedure di trasmissione dell’offerta

art.  3 Documenti di partecipazione

art.  4 Caratteristiche dell’offerta economica

art.  5 Procedura di individuazione della migliore offerta

art.  6 Requisiti tecnici

art.  7 Criteri e parametri per la valutazione delle offerte

art.  8 Richiesta informazioni

art.  9 Rinvio allo Schema di Convenzione

art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

Art. 1

(Modalità di gara)

L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, di seguito denominato EGAS, ha indetto gara a procedura aperta, per la stipula di una Convenzione per l’affidamento della fornitura di MAMMOGRAFO DIGITALE, con l’osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nel Bando Integrale di Gara, nello Schema di Convenzione e nel Capitolato Speciale. Tutti gli Enti del S.S.R. interessati potranno aderire alla Convenzione.

L’EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula della Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti del SSR interessati ed il Fornitore attraverso la stipula di “Contratti derivati”.

L’EGAS si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all’individuazione della Ditta migliore offerente della fornitura, sia nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81, comma 3 d.lgs 163/2006). La convenienza viene valutata ai sensi dell’art. 89 d.lgs 163/2006.

L’EGAS si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nei casi e alle condizioni di cui al D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.

Art. 2

(Procedure di trasmissione dell’offerta)

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato e recare sul frontespizio il nominativo del mittente nonché l’oggetto della gara: “Offerta relativa alla gara con procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di MAMMOGRAFO DIGITALE  ID 15APB009”.

Il plico dovrà contenere all’interno n. 3 buste separate e chiuse di cui la n. 3 dovrà essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, mentre per la n. 1 e la n. 2 sarà sufficiente una chiusura normale:

- Busta n. 1 recante l’indicazione “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” (vedere art. 3 delle presenti Norme di partecipazione alla gara);

- Busta n. 2 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” (vedere elenco documenti richiesti nel Capitolato Speciale);

- Busta n. 3 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” (vedere art. 4 delle presenti Norme di partecipazione alla gara).

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico andrà indirizzato all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) in Via Colugna n. 50 Palazzina n. 16 - 33100 UDINE e dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. tramite Servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito, ovvero con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’EGAS, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo dell’EGAS sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì: 08.30 -16.00

- venerdì: 8.30 – 13.00

All’indirizzo sopra riportato andrà inviata esclusivamente l’offerta di gara contenente le buste nn.1, 2 e 3 e non la campionatura, che dovrà essere inviata separatamente e ad un indirizzo diverso.

Non verrà accettata alcuna campionatura consegnata presso il l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) in Via Colugna n. 50 Palazzina n. 16 - 33100 UDINE.

Per le modalità di invio della campionatura, che dovrà essere inviata sempre entro il termine indicato nel bando di gara, si veda l’art. 5 del Capitolato speciale.

L’EGAS declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico. In caso di consegna a mano farà fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato, la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione.

Art. 3

(Documenti di partecipazione)

La ditta partecipante, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La ditta partecipante deve inserire all’interno della busta n. 1 la seguente documentazione:

La busta dovrà contenere un elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo il seguente ordine:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile (vedere Allegato “A” alle Norme), corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

- Garanzia dell’importo indicato nella tabella di cui al Capitolato Speciale, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con indicazione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art.161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998.

La garanzia, intestata all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) Via Colugna n. 50, deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità, secondo quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La ditta dovrà segnalare espressamente il possesso del requisito per la suddetta riduzione.

In caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente potrà presentare una garanzia unica, specificando i lotti ai quali intende partecipare.

Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria, nella misura dell’uno per mille del valore del lotto,  e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all’incameramento della stessa nell’ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato. In caso di mancata sanatoria, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo mezzo lettera  e che il documento originale non verrà restituito alla ditta.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata  reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento all’Ente della sanzione pecuniaria, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data

In caso di mancata sanatoria l’Autorità procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara

- Documento di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Il documento di impegno può essere eventualmente anche integrato nel documento Garanzia di cui al precedente punto 2.

Nel caso in cui l’offerente abbia costituito la cauzione  tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito l’operatore economico dovrà, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 per l’esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

- Versamento, ove previsto, relativo alla contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per gli importi indicati nella tabella di cui al Capitolato Speciale.

Sia nel caso di R.T.I. costituito, che nel caso di R.T.I. non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo.

Per facilitare il versamento vedere apposita guida allegata al presente documento (vedere Allegato “B” alle Norme).

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento a EGAS della sanzione pecuniaria, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata sanatoria, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

- Patto d’integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (vedere Allegato “H” alle Norme).

- PASSOE ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006.

- Scheda fornitore debitamente compilata, con l’indicazione del domicilio ai fini delle comunicazioni e il relativo numero di fax (vedere Allegato “D” alle Norme).

- Elenco sintetico dei lotti ai quali la ditta partecipa, con indicazione - per ogni lotto - dell’importo del CIG versato (se dovuto) e dell’importo della cauzione versata (se dovuta);

- Copia dell’offerta economica priva dell’indicazione dei prezzi e degli sconti, riportante la seguente dicitura: “Copia dell’offerta economica senza indicazione dei prezzi e degli sconti”, specificando i lotti di gara e i codici-prodotto ai quali l’offerta si riferisce;

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, debitamente controfirmata (vedere Allegato “C” alle Norme).

- Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con riferimento alle nuove disposizioni previste dall’entrata in vigore del D.lgs 159/2011 e nello specifico all’art 85 del predetto decreto (vedere modelli allegati F e G).

- Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal CRO. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara (per le modalità vedere Capitolato speciale)

I documenti previsti ai punti 1-2-3-4-5 -12 sono da considerarsi documentazione essenziale ai fini della partecipazione alla gara.

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 e del comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs.163/2006, così come novellati dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014, il concorrente in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 è tenuto al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 2, nonché le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Capitolato d’Oneri, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura - l’applicazione, nei confronti del concorrente, della sanzione pecuniaria nella misura di cui sopra, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis.

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione prevista ai punti 1-2-3-4-5, EGAS provvederà a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le integrazioni e i chiarimenti necessari, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni per adempiere. L’Amministrazione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione entro il termine o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Il pagamento della sanzione potrà avvenire, a scelta del concorrente, trmite escussione della cauzione provvisoria o attraverso versamento da effettuarsi entro il termine perentorio di 10 giorni sul c/c n. dell’Amministrazione. in questa seconda ipotesi, insieme all’integrazione documentale, dovrà essere allegata la ricevuta del versamento.”

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui ai punti precedenti relativi ai “Documenti di partecipazione“, dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, ad eccezione dell’attestazione del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (a cura della solo capogruppo). Si precisa che con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 3, gli stessi dovranno essere, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, cointestati a tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

- I concorrenti di altri Paesi Comunitari sono autorizzati a presentare la documentazione equipollente a quella richiesta.

L’EGAS si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000, nei confronti dei partecipanti alla gara.

Art. 4

(Caratteristiche offerta economica)

Nella busta n. 3 “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica redatta in lingua italiana e riportante tutte le informazioni di cui all’Allegato “E” alle Norme.

Per il medesimo lotto, non sono ammesse offerte “in alternativa”.

La ditta dovrà inoltre indicare, in calce all’offerta, la struttura economica dell’offerta stessa, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si richiede altresì che nella Busta n. 3 la ditta concorrente inserisca un CD contenente la medesima offerta economica di cui sopra in formato excel (o word), in base allo schema previsto nel sopra citato Allegato “E” alle Norme. In caso di difformità tra i due formati (cartaceo ed elettronico), farà fede il formato cartaceo.

La ditta dovrà indicare, per ogni lotto, un prezzo unico netto, nel senso che eventuali sconti dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.

- L’offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

La ditta dovrà inserire, nello schema di dettaglio dell’offerta economica, gli oneri della sicurezza da rischio specifico (art. 87, comma 4 del Codice – Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) la cui quantificazione spetta al Concorrente in rapporto alla stessa offerta economica. Per mero chiarimento si segnala che tali costi sono propri del Concorrente e sono diversi dagli oneri della sicurezza per le interferenze, che sono determinati da questa stazione appaltante nella misura di € 0.

L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall’art. 2.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole (es: minimo d’ordine o spese di trasporto).

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;

- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Non è ammessa la partecipazione di una stessa ditta singolarmente e quale componente di un raggruppamento (né la presenza contestuale in più raggruppamenti, pena esclusione sia della ditta singola che del raggruppamento o dei raggruppamenti da eliminare). E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese raggruppate. In caso la R.T.I. sia individuata come migliore offerente, le singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto, mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile, ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autentica. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Per quanto non espressamente qui indicato si applica l’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell’art 38 c 2bis e art 46 c 1 ter del codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento a favore di EGAS della sanzione pecuniaria prevista dal presente disciplinare. in caso di mancata sanatoria EGAS procederà all’esclusone del concorrente dalla procedura di gara.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006; l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 succitato.

Art. 5

(Procedura di individuazione della migliore offerta)

L’EGAS, verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all' individuazione del miglior offerente, per ciascun lotto, secondo il criterio di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006, ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa.

I plichi verranno aperti presso l’EGAS sito in via Colugna n. 50, 33100 Udine, nel giorno e ora stabiliti nel Bando di gara.

La procedura di gara si svolgerà con le seguenti modalità:

I° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla prima fase, che avrà luogo il giorno e all’ora indicati nel bando di gara, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata, munita di apposita procura*.

Il Presidente di gara, assistito dal segretario verbalizzante, procederà all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver accertato la regolarità delle modalità di presentazione; verranno inizialmente esaminati i documenti di partecipazione, ammettendo o escludendo i concorrenti sulla base della documentazione di partecipazione. In seguito il Presidente di gara trasmetterà l’elenco delle Ditte ammesse e la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnico-qualitativa della fornitura.

II° FASE: IN SEDUTA NON PUBBLICA

La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, procederà alla valutazione tecnico-qualitativa della fornitura, alla verifica della rispondenza alle modalità richieste e all’attribuzione dei punteggi, in base agli elementi di cui all’art. 7 del presente documento.

III° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla terza fase potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata. In tal caso dovrà esibire all’autorità che presiede la gara idonea procura*.

Nella seconda seduta pubblica, il cui luogo ed orario saranno comunicati via fax almeno cinque giorni prima della seduta stessa, il Presidente, assistito dal segretario verbalizzante, procederà a dare lettura del verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice, e all’apertura, per le sole ditte ammesse, della busta n. 3 “Offerta economica”; una volta data lettura delle offerte economiche verrà assegnato il punteggio previsto per l’elemento prezzo e a questo sommati gli altri punteggi determinati dalla Commissione Giudicatrice summenzionata.

La fornitura verrà affidata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui nell’ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante come segue:

- se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati  a procedere  immediatamente  alla  gara  di miglioria;   in  caso  di  ulteriore  parità  si  provvederà all’individuazione mediante sorteggio;

- se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.

L’EGAS si riserva la facoltà di procedere all’individuazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 81 comma 3 del codice.

L’individuazione da parte dell’EGAS della ditta risultata migliore offerente diverrà immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara redatto dall’Ufficiale verbalizzante ha valore di aggiudicazione provvisoria. Si procederà quindi alla valutazione dell’anomalia, ove necessario, delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e quindi all’aggiudicazione definitiva tramite approvazione degli atti da parte del Direttore del D.S.C. e relativa comunicazione alle parti interessate. L’aggiudicazione definitiva diverrà quindi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art 11 c. 8 del d.lgs 163/2006).

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela, la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, ovvero fatto salvo diverso termine espressamente concordato con l’aggiudicatario (art 11 c. 9 del d.lgs 163/2006).

*Il rappresentante legale dell’impresa concorrente o la persona delegata ad assistere alle sedute pubbliche di cui sopra dovrà presentarsi munita di copia del documento di riconoscimento e copia della procura da consegnare al personale dell’EGAS.

Art. 6

(Requisiti tecnici)

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale, pena l’esclusione dalla gara. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7

(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte )

La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo dei prodotti offerti, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale, a ciascuno dei quali verrà assegnato il punteggio massimo riportato al medesimo articolo sopra indicato.

La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall’EGAS., laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione della fornitura offerta.

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi e all’eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Art. 8

(Richiesta Informazioni)

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto a mezzo fax 0432/306241. Orari d’ufficio dell’EGAS – Via Colugna 50 Udine: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

Ulteriori delucidazioni possono essere richieste chiedendo della Dott.ssa Chiara Cemulini (fax 0432/306241 e-mail segreteria@egas.sanita.fvg.it o mezzo PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it).

Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari di cui sopra dovranno pervenire, con i mezzi sopra indicati, entro 10 gg dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte e la stazione appaltante provvederà ad evadere tali richieste entro 6 gg dal termine di presentazione delle offerte. Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.

Le risposte ai quesiti scritti saranno pubblicate sul sito dell’EGAS www.csc.sanita.fvg.it, pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le informazioni del caso.

Art. 9

(Rinvio allo Schema di Convenzione)

L’oggetto, le modalità e la gestione della fornitura sono disciplinati dal relativo Schema di Convenzione.

art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula della Convenzione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

Allegati alle Norme di partecipazione:

  - Fac simile “Allegato A”: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

  - Fac simile “Allegato B”: Guida al versamento AVCP

  - Fac simile “Allegato C”: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy

  - Fac simile “Allegato D”: Scheda Fornitore

  - Fac simile “Allegato E”: Offerta Economica e struttura economica della stessa

  - Fac simile “Allegato F” : Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al C.C.I.A.A.

  - Fac simile “Allegato G” : Dichiarazione sostitutiva conviventi

  - Fac simile “Allegato H” : Dichiarazione “Patto d’integrità”

Fac-simile “Allegato A”

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI…………………..

……………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

in nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

  - di partecipare alla gara come (art. 34, comma 1, D.lgs 163/06):

(barrare la voce che interessa)

    - impresa individuale (anche artigiana), società commerciale (Sas, Snc, altre società) o Soc. Cooperativa

    - consorzio tra società cooperative p. I. (L. 422/09 e D. Lgs. 1577/47), consorzi tra imprese artigiane (L. 443/1985)

    - consorzio stabile costituito anche in forma di soc. consortile (art. 2615-ter del cod. civ.) tra imprese di cui ai punti precedenti, secondo l'art. 36 D.lgs 163/06 e s.m. e i.

    - capogruppo/mandante (barrare la voce che non interessa) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da (indicare tutti i nominativi delle Imprese raggruppate):____________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________;

    - consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ. costituito tra i soggetti di cui all'art. 10, lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del cod. civ.

    - soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/91.

    - operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, D.lgs 163/06, stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese.

  - In caso di RTI/consorzi ordinari:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - Non ancora formalmente costituiti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutti (e soli) i soggetti economici sottoscrittori dell’offerta conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore designato in sede d’offerta come mandatario (capogruppo) ai sensi della norma di cui all’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006

capogruppo _____________% di partecipazione _____________

mandanti _______________% di partecipazione ________________

(allegare apposita dichiarazione di IMPEGNO. Il documento dovrà specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate e dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate; vedere art 37 D. Lgs. 163/2006)

    - formalmente già costituiti allegare originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dell’atto costitutivo del consorzio)

  - (se del caso) ai fini della riduzione dell’entità del deposito cauzionale provvisorio ex art. 75, comma 7, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità rilasciata dall’ente certificatore accreditato…………………………… per………………………. con scadenza al  ………………………;

  - che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor _______________________________ nato a _________________ il ______________________ nella sua qualità di:

    - ________________________________;

    - procuratore (come da procura allegata);

  - che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ Registro delle Imprese dal ____/____/_______al n. __________________________per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara;

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente C.C.I.A.A. (limitatamente a tali categorie di imprese):_________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A” , sezione “B” o sezione “C” se trattasi di consorzio (limitatamente a tali categorie di imprese):_____________________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - che il titolare dell’impresa è il signor: _________________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che direttore tecnico dell’impresa è il signor: ___________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che i soci e amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: (devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società i soci, il socio unico il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Incarico Societario |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - che nulla osta, nei confronti della ditta candidata, ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. e i. (normativa antimafia) o dei tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui all’art.4 del D.Lgs. n.490/10994;

  - che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né vi é in corso, a carico di essa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. a);

  - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. b);

  - che nei confronti dell’impresa, di tutte le persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e in particolare con riferimento al comma 1, lettera c):

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;

OVVERO

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e/o del soggetto firmatario della presente dichiarazione è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (allegare apposita dichiarazione in calce)

  - che sono cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Cittadinanza |
| --- | --- | --- | --- |

e che nei loro confronti:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure:

    - l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di cui alla precedente lettera a): ____________________________________(si richiama altresì il comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06 - Specificare se ricorrono gli estremi dell’art. 178 cp e/o dell’art. 445 2 comma cpp).

  - che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. d);

  - che la ditta non ha commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza ed in relazione ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. e);

  - che la ditta non è incorsa, nella esecuzione di contratti d’appalto con la stazione appaltante, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. f);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. g);

  - che la ditta, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara da qualsiasi Pubblica Amministrazione predisposte (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. h);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. i);

  - che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili

(barrare l’ipotesi che interessa)

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

oppure:

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità e, avendo ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

  - che nei confronti dell’impresa non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni)” neppure a titolo di misura cautelare ex art. 45 del decreto medesimo, ovvero altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m);

  - (qualora richiesta dal bando di gara) di non essere incorsa nell’applicazione della sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m-bis);

  - con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, dichiara (barrare l’ipotesi che interessa):

    - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

NB: Si precisa che la stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

  - con riferimento all’art 38, comma 1, lettera m-ter), del  d.lgs. 163/2006, dichiara

(barrare la casella che interessa e completare):

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure:

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

DICHIARA

altresì:

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura/servizio e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta;

- che la fornitura/servizio offerto risponde ai requisiti richiesti in capitolato;

- che l’offerta è valida per almeno 240 giorni;

- di aver preso visione di tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che il concorrente dovrà sostenere per assicurare il pieno espletamento della fornitura/servizio alle condizioni e con le modalità indicate nel bando, nelle norme di partecipazione, schema di contratto, nel capitolato e nel DUVRI;

- di accettare tutte le condizioni prescritte dal bando di gara o dalla lettera d'invito e dallo schema di convenzione e capitolato speciale;

- che in caso di aggiudicazione verranno valutati congiuntamente ai referenti delle aziende sanitaria interessate in materia di sicurezza, i possibili rischi di interferenza provvedendo all’eventuale stesura del DUVRI ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza – art 26 Decreto Legislativo 81/08.

- La ditta applica ai suoi lavoratori il seguente CCNL __________________________ __________________________________________________________________;

- La ditta corrisponde il versamento delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana presso: l’Ufficio delle Imposte Dirette di _________________via ____________________________CAP _______________;

- La ditta corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali presso:

l’Ufficio INPS di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

l’Ufficio INAIL di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

- Il Foro competente in materia di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente è: Tribunale Civile di _______________________________ Sezione fallimenti via _____________________________________ CAP ___________________;

- Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi della Legge 68/99 di: ___________________________via ____________________________________ CAP ______________________;

- La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti.

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

N.B. Inoltre fornire apposita dichiarazione in calce all’autocertificazion

e, riportante le seguenti diciture:

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di ________________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) della Ditta/Società __________________________________________ D I C H I A R A I N O L T R E - di aver preso visione delle condizioni riportate nelle “Norme di partecipazione” “Schema di Convenzione” e “Capitolato Speciale” per la fornitura in oggetto e di approvarne il loro contenuto, senza riserva alcuna; - di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, le clausole di cui ai seguenti articoli del Capitolato Speciale disciplinante la fornitura in oggetto: art. 3 (variazioni nell’esecuzione contrattuale), art. 5 (durata della fornitura), art. 9 (clausola risolutiva espressa), art. 10 (clausola penale), art. 14 (fallimento, liquidazione, procedure concorsuali), art. 16 (controversie). Data______________ FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO Firma_____________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

INDIRIZZO E-MAIL (PEC)______________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ____________________________________________________

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

(per la dichiarazione condanne)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto j è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

…

…

(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate; indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena e/o della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) art. 38 dlgs 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

Fac-simile “Allegato B”

2. Modalità e termini di versamento della contribuzione

2.2 Operatori economici
Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto 2.1 devono versare il contributo, nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di  scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Non è dovuta contribuzione qualora il valore del lotto a cui si intende partecipare sia inferiore a € 150.000.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

In questo caso non saranno necessari ulteriori adempimenti.

2.3 Operatori economici esteri
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

3. Contatti

È disponibile un servizio unificato di help desk per l'assistenza agli utenti dei sistemi SIMOG e “Servizio di riscossione”. Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 ed ai seguenti indirizzi e-mail:
assistenza.riscossione@avcp.it
per informazioni relative alle procedure di pagamento
assistenza.simog@avcp.it
per informazioni relative all'acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti.

Fac-simile “Allegato C”

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

I dati che verranno richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara (con particolare riferimento alla documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d’appalto) e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d’appalto e sua gestione.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici  e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere del servizio richiesto.

# Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati alle sole ditte partecipanti ai procedimenti di gara.

Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

- dell’origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità di trattamento;

- della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante  designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati    raccolti o successivamente trattati;

- l’attestazione che le operazioni  di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati  o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è :

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Colugna n. 50

33100 Udine

Il Responsabile del trattamento dei dati è

Dott.ssa Anna Maria Maniago

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Colugna n. 50

33100 Udine

e-mail: segreteria@efas,sanita.fvg.it

Fac-simile “Allegato D”      SCHEDA FORNITORE - EGAS

RAGIONE SOCIALE:___________________________________________________

CODICE FISCALE:  _____________________________	PARTITA IVA: __________________________________

SEDE LEGALE

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________email:________________________________________

PEC:  __________________________________________________________________________________________

N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E SEDE: ____________________________________________________________

CCNL APPLICATO: _______________________________________________________________________________

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa da sede legale)

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________email:________________________________________

PEC:  __________________________________________________________________________________________

SEDE OPERATIVA (se diversa da sede amministrativa)

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________Pec:________________________________________

PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ATTI DI GARA

Indicare il domicilio eletto per le comunicazioni:

POSTA CERTIFICATA (PEC) _______________________________________

INDIRIZZO:

TEL: ____________________

N. Fax:__________________

REFERENTE UFFICIO GARE: __________________________________________________________________________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________

REFERENTE DI ZONA (EVENTUALE): ___________________________________________________________________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________

PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ORDINI

REFERENTE UFFICIO ORDINI: ________________________________________________________________________

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ: _______________________________CAP:_______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________email:_________________________________________

email per INOLTRO AVVISI DI PAGAMENTO: ___________________________________________________________

WHITE LIST PROVINCIALE

□  ISCRITTA 	□  NON ISCRITTA

SE ISCRITTA INDICARE SEDE DI COMPETENZA ( PROVINCIA):  ______________________________________________

| data | timbro e firma di un legale rappresentante o procuratore |
| --- | --- |

Fac-simile “Allegato E”

offerta economica

Oggetto: offerta economica relativa alla gara a procedura ______ (ID______) per l’affidamento della fornitura di _____________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ________________________________ il ______________  e residente a _____________________________________________________

in via ____________________________ n.____ in qualità di __________________________*   della Ditta/Società __________________________  avente sede in _________________________

cap.____________ via _______________________  tel. n.________________________________

C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________

DICHIARA

In nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

La Ditta/Società____________________ concorre alla gara a procedura ________ con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:

(proporre offerta)

L’offerta economica deve specificare quanto di seguito:

|  | DESCRIZIONE | IMPORTO OFFERTO (in cifre e lettere) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pa= PFornApp + PQE | €………………………….. (di cui € 500,00 oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso ed inclusi in PQE) |
| 2 | Pm Contratto di Manutenzione Full Risk | €………………………….. |
| 3 | Anni di garanzia offerti | ………..anni |

In particolare dovranno essere dettagliati:

- Pa = Prezzo unitario dell’apparecchiatura nella configurazione offerta comprensivo della progettazione e dei lavori edili, impiantistici e protezionistici e attività correlate all’installazione. L’importo Pa deve includere anche gli oneri per la sicurezza, da rischio specifico ed interferenziale.

- Il dettaglio dei prezzi di tutti i moduli, accessori e di tutte le parti componenti l’offerta Pa (PFornApp= prezzo e dettaglio dell’ apparecchiatura; PQE = prezzo dei lavori  edili impiantistici, protezionistici e attività correlate all’installazione) indicando il dettaglio dei codici, nomi commerciali e descrizione

- L’indicazione in dettaglio dei singoli prezzidi tutti gli ulteriori moduli software, accessori, e quant’altro implementabile sull’apparecchiatura offerta ma non presenti in configurazione (Pa).

- L’indicazione dei canoni annuali per ciascuno dei seguenti:

- Pm =“Contratto di Manutenzione Full Risk”(apparecchiatura in configurazione completa);

- L’indicazione delle tariffe di listino dell’”AssistenzaTecnica su Chiamata” relativa alle seguenti voci:

  - diritto di chiamata;

  - costo orario di viaggio;

  - costo orario manodopera;

  - costo chilometrico;

  - costo trasferta;

  - altro.

- Sconto, espresso in percentuale, che sarà applicato alle tariffe dell’assistenza tecnica su chiamata relativa alle voci di cui al punto precedente;

- Listino ricambi, con il massimo livello di dettaglio possibile;

- Sconto, espresso in percentuale, applicato al listino dei ricambi;

- Dettaglio di PQE: Computo metrico estimativo suddiviso per categorie omogenee di lavorazioni secondo lo schema richiesto nel presente capitolato, redatto sulla base del progetto presentato dalla ditta offerente in relazione ai siti individuati per l’installazione delle attrezzature/apparecchiature ed accessori oggetto della fornitura;

- Costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro e loro dettaglio (già inclusi nel prezzo offerto) NB: La ditta deve inserire, nello schema di dettaglio dell’ offerta economica, gli oneri della sicurezza da rischio specifico (art. 87, comma 4 del Codice – Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) la cui quantificazione spetta al Concorrente in rapporto alla stessa offerta economica. Per mero chiarimento si segnala che tali costi sono propri del Concorrente e sono diversi dagli oneri della sicurezza per le interferenze, che sono determinati da questa stazione appaltante nella misura di € 500,00. Oneri di sicurezza propri della Ditta  (valore in € o % ………………………………………………………………)

In caso di aggiudicazione la sottoscritta Ditta/Società________________si impegna ad eseguire il deposito cauzionale definitivo nella seguente forma: __________________________________________________

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Struttura economica dell’offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006.

Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio:

| Voci di prezzo: | Costo o percentuale: |
| --- | --- |
| costi industriali |  |
| costi generali |  |
| costi della manodopera |  |
| costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) |  |
| costi per la formazione del personale |  |
| … (eventuali altri costi) |  |
| utili di impresa |  |
| oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti dal DSC) |  |

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Fac simile “Allegato F” : Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al C.C.I.A.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__                                                                                                 nat__ a

il

residente a		via

nella sua qualità di                                                                                             dell’Impresa

D I C H I A R A

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

| COGNOME | NOME | LUOGO E DATA NASCITA | CARICA |
| --- | --- | --- | --- |

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_____________________  , il ________________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Fac simile “Allegato G”: Dichiarazione sostitutiva conviventi

Informazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a________________________via/piazza_____________________________________n.__________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________

in qualità di________________________________________________________________________

della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Nome___________________________________Cognome_________________________________

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________                         ______________________________________________

data

firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello

la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

|  | Art. 85 del D.Lgs. 159/2011 |
| --- | --- |
| Impresa individuale | - Titolare dell’impresa - direttore tecnico (se previsto) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| Associazioni | - Legali rappresentanti - membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 |
| Società di capitali o cooperative | - Legale rappresentante - Amministratori - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale - socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) - socio ( in caso di società unipersonale) - membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 |
| Società semplice e in nome collettivo | - tutti i soci - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società in accomandita semplice | - soci accomandatari - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società estere con sede secondaria in Italia | - coloro che le rappresentano stabilmente in Italia - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia | - Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’ impresa - familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 |
| Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) | - Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata - Direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna | - legale rappresentante - componenti organo di amministrazione - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico | - legale rappresentante - eventuali componenti dell’ organo di amministrazione - direttore tecnico (se previsto) - imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Raggruppamenti temporanei di imprese | - tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società - direttore tecnico (se previsto) - membri del collegio sindacale (se previsti) - familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici | Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. |

In grassetto sono riportate tutte le novità.

Le Stazioni Appaltanti/Enti Pubblici dovranno acquisire dalla società interessata la copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni.

Fac simile “Allegato H”: Patto d’integrità

PATTO D’INTEGRITA’

ID ___________

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente patto d’integrità regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari di lavori, servizi e forniture e loro subappaltatori e sub affidatari e dei dipendenti dell’EGAS nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti.

2. Il presente patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda  e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e più in generale alle disposizioni previste

- dalla Legge n. 190, 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

- dal  DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

che il concorrente dichiara di aver letto, compreso e condiviso.

3. In particolare, il presente patto stabilisce l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

4. Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati EGAS. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di efficacia e validità dei contratti..

5. Una copia del patto d’integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento.

Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

Articolo 2

Obblighi del concorrente e dell’aggiudicatario

Il concorrente:

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara di non avere influenzato il provvedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara, con riferimento alla procedura ID_________ (specificare ID gara) , di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi conclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;

- si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 4 e 5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

- si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto assegnato;

- si impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice;

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari. La violazione del patto d’integrità da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 del codice civile.

Articolo 3

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

L’Amministrazione aggiudicatrice:

- si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bando di gara: dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica,  l’elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; dopo l’aggiudicazione definitiva, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 13 D. L.gs. 163/2006.

Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 6 D. L.gs 163/2006 ed ai cottimi fiduciari, la pubblicazione riguarda gli operatori economici invitati, quelli che hanno presentato l’offerta e l’operatore al quale l’appalto viene affidato;

- si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, specificatamente, di violazione dell’impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 4

Violazione del patto d’integrità

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione contrattuale;

- escussione della cauzione provvisoria/definitiva;

2. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Articolo 5

Controversie

Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e validità del presente Patto di Integrità fra l’EGAS e i concorrenti sarà risolta dal Tribunale di Udine quale Foro competente ed esclusivo.

Articolo 6

Efficacia del patto d’integrità

Il presente patto d’integrità, in relazione alla procedura di affidamento (ID_________________), dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto e costituisce parte integrante della procedura di gara medesima.

Data …………………………

FIRMA DELLA DITTA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MAMMOGRAFO DIGITALE

art.   1 Oggetto

art.   2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

art.   3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale

art.   4 Cauzione definitiva

art.   5 Durata della fornitura

art.   6 Determinazione del prezzo

art.   7 Revisione prezzi

art.   8 Modalità di esecuzione della fornitura

art.   9 Clausola risolutiva espressa

art. 10 Clausola penale

art. 11 Garanzia e assistenza tecnica

art. 12 Controllo di quantità e qualità

art. 13 Cessione del contratto e Subappalto

art. 14 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali

art. 15 Fatturazione e pagamenti

art. 16 Controversie

art. 17 Informativa sul trattamento dei dati

art. 18 Spese contrattuali

art. 19 Rinvio ad altre norme

art. 20 Stipula della Convenzione

art. 21 Reportistica e monitoraggio della Convenzione

art. 22 Clausola finale

Definizioni

Nel quadro del presente Capitolato, della Convenzione e del Contratto s’intendono per:

EGAS: l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi così come istituito dalla LR  17/2014 Stazione appaltante, cui è stata affidata, fra l’altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR

Ente del SSR: che acquisirà i beni in appalto.

Gli Enti del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 1 “Triestina”

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 2 “Bassa Friulana-Isontina”

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 4 “Friuli Centrale”

- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n 5 “Friuli Occidentale”

- Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste

- Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine

- IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste

- IRCCS “Centro di riferimento oncologico” di Aviano

Fornitore: l’offerente scelto dopo la procedura di gara

Convenzione: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati

ed i documenti che ne fanno parte integrante;

Contratto derivato (singolo contratto): il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;

art. 1

(Oggetto)

Il presente Schema di Convenzione disciplina la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di un MAMMOGRAFO DIGITALE occorrente al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

La fornitura di che trattasi è articolata in un unico lotto specificato nel Capitolato Speciale, corrispondente ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

Nel medesimo Capitolato Speciale sono altresì indicati i prezzi base fissati, pena esclusione, quale soglia massima per ciascun lotto.

art. 2

(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto, l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), per conto degli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipulerà una Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura oggetto della presente gara, nei limiti dell’importo massimo complessivo stabilito per ciascun singolo Lotto.

I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra gli Enti del SSR interessati ed il Fornitore attraverso l’emissione dei “Contratti derivati” (vedere allegato “I”).

Le Amministrazioni potranno utilizzare la Convenzioni mediante “Contratti derivati”, sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa. Nel “Contratto derivato” verrà indicato l’esatto importo delle prestazioni richieste. Ciascuna Amministrazione contraente, potrà poi ripartire le consegne dei prodotti ordinati attraverso gli “Ordini di Acquisto” (vedere allegato “L”) nei quali sarà ulteriormente indicato il luogo di consegna.

Con la stipula della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i “Contratti derivati” emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima; in particolare, l’aggiudicatario di ciascun Lotto è obbligato a fornire, complessivamente, quantità di beni sino a concorrenza dell’importo massimo previsto per il relativo Lotto aggiudicato.

Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l’EGAS. e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di “Contratti derivati” inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Amministrazioni, hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall’EGAS

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell’importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai “Contratti derivati” deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.

La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per l’EGAS nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l’emissione dei “Contratti derivati”.

L’importo della fornitura per il quale le Amministrazioni contraenti si obbligano ad approvvigionarsi presso il Fornitore sarà indicato nei “Contratti derivati”.  I prodotti da consegnare di volta in volta e le relative quantità saranno indicati negli “Ordini di Acquisto”, attuativi del Contratto derivato, emessi dalle Unità Richiedenti, intendendosi per tali gli uffici delle Amministrazioni contraenti abilitati ad effettuare gli “Ordini di Acquisto”.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei “Contratti derivati”, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (art 299 e seguenti) di cui al DPR 207/2010.

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell’EGAS.

art. 3

(Variazioni nell’esecuzione contrattuale)

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento l’importo e/o il quantitativo massimo indicato per ciascun Lotto, all’aggiudicatario di ciascun Lotto potrà essere richiesta un’estensione contrattuale nella misura prevista del 100% del valore del lotto.

Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai “Contratti derivati” emessi, un aumento o una diminuzione dell’ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Le variazioni in aumento degli importi dei “Contratti derivati” potranno essere disposte dalle Amministrazioni contraenti stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l’importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun Lotto indicato nella relativa Convenzione.

La riduzione apportata agli importi indicati nei “Contratti derivati” comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell’importo massimo spendibile stabilito in Convenzione.

Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell’ambito dell’accordo di Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato all’EGAS da parte della ditta interessata. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con EGAS.

art. 4

(Cauzione definitiva)

La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della apposita richiesta da parte dell’EGAS che poi provvederà alla stipula della Convenzione.

- Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese:

- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006  e art. 1392 C.C., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell’EGAS di approvazione delle risultanze di gara;

- la cauzione definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo);

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (ex art 113 del D.Lsg. 163/2006).

Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’EGAS.

Si prescinde dal richiedere la cauzione definitiva quando l’ammontare effettivo della fornitura, non superi l’importo di euro 20.000,00.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo.

Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della cauzione definitiva mezzo lettera  e che il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria.

In caso di inadempimenti contrattuali, l’EGAS esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

art. 5

(Durata della fornitura)

La Convenzione stipulata con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto ha durata di 24 mesi dalla data della sua attivazione.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

Gli Enti del SSR potranno aderire alla Convenzione mediante “Contratti derivati” nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.

La Convenzione potrà essere prorogata di ulteriori sei mesi qualora non sia esaurito il quantitativo di apparecchiature previsto per il lotto di riferimento.

art. 6

(Determinazione del prezzo)

I prezzi di offerta devono essere intesi come comprensivi di tutte le spese, nessuna esclusa, per:

- valore delle apparecchiature, nella configurazione offerta, completa di tutti i dispositivi/accessori, software e quant’altro necessario, per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso specifica definita nel capitolato;

- consegna, trasporto, imballo, scarico, montaggio, installazione (come definita nel Capitolato speciale), rimozione imballi, collaudo e relativi viaggi e trasferte;

- garanzia e manutenzione per il periodo di garanzia di tipo full risk come esplicitato nel Capitolato speciale;

- ulteriori servizi aggiuntivi (qualora richiesti in Capitolato speciale)

- formazione del personale sanitario come definita nel Capitolato speciale

- formazione del personale tecnico come definita nel Capitolato speciale

- spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro;

- oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla Stazione appaltante.

art. 7

(Revisione prezzi)

Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati, non potranno essere oggetto di modificazione e saranno comprensivi di tutte le spese (es. imballaggio, spedizione, trasporto, consegna) connesse all’esecuzione della presente fornitura/servizio.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita istanza di parte, a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art.115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

In caso di mancata pubblicazione, da parte del competente Osservatorio, dei costi standardizzati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la revisione potrà essere concessa applicando, ai corrispettivi di gara, l’aumento pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT e relativo alla media della variazione percentuale rispetto all’anno contrattuale precedente.

La revisione dei prezzi avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.

art. 8

(Modalità di esecuzione della fornitura/servizio)

Per le modalità di esecuzione della fornitura, consegna collaudo ed installazione si rimanda integralmente a quanto previsto in Capitolato Speciale

art. 9

(Clausola risolutiva espressa)

Il singolo Ente del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l’EGAS per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione  del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di contratto;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio (o fornitura) in argomento;

- gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;

- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio (o fornitura);

- cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva dell’EGAS;

- in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in  tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d’Integrità.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio (o fornitura), le stesse saranno formalmente contestate dall’EGAS e/o dall’Azienda del SSR.

L’Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.

L’EGAS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

art. 10

(Clausola penale)

Quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dell’apparecchiatura, o di parti di essa risultati difettosi per cause non imputabili all’Azienda, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dell’apparecchiatura per l’uso previsto, vanno applicate le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte delle Aziende destinatarie della fornitura:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;

- addebito degli eventuali danni.

Trascorsi 30 giorni, le Aziende destinatarie della fornitura si riservano, dopo la seconda contestazione formale nei confronti della ditta, per ritardo, mancata consegna, mancata sostituzione di apparecchiature difformi da quelle aggiudicate o altre inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto, riservandosi di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla ditta che segue in graduatoria, risultata seconda miglior offerente nella gara in oggetto, addebitando, in entrambi i casi, alla ditta inadempiente le eventuali spese sostenute in più dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Durante il periodo di garanzia e dopo la conclusione dello stesso, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni descritte negli allegati “Contratto di manutenzione full risk”, “Contratto di manutenzione di secondo livello”  e “Assistenza tecnica su chiamata”, potranno essere applicate le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte delle Aziende destinatarie:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto di manutenzione o dell’ordine di intervento nel caso di “assistenza tecnica”,

- addebito degli eventuali danni

Dopo il periodo di garanzia, la penale verrà defalcata dall’importo del contratto di manutenzione o dell’ordine di intervento (nel caso di “assistenza tecnica” su chiamata), fino all’importo massimo del valore del contratto o dell’ordine medesimi.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Azienda del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l’EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

art. 11

(Garanzia ed Assistenza tecnica)

Per le modalità relative alla garanzia ed assistenza tecnica si rimanda integralmente a quanto previsto in Capitolato Speciale.

art. 12

(Controllo di quantità e qualità)

Per le modalità relative alle procedure di accettazione e collaudo si rimanda integralmente a quanto previsto in Capitolato Speciale.

art. 13

(Cessione del contratto e subappalto)

Cessione del contratto

E’ fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell’ambito delle vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’art 116 del D. Lgs. 163/2006.

E’ altresì vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto di fornitura, se non previamente autorizzata.

Subappalto

Qualora l’appaltatore intendesse procedere con il subappalto, dovrà dichiarare in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di essi che si intendono subappaltare, sarà tenuto inoltre a formulare richiesta scritta alla stazione appaltante e ad attendere la conseguente autorizzazione. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi oggetto dell’appalto non autorizzato dall’amministrazione comporterà la risoluzione immediata del contratto. Non è consentito il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede di gara, non risultate aggiudicatarie. La richiesta di subappalto e l’autorizzazione allo stesso avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ex art. 118 D.lgs 163/06.

art. 14

(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali)

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, l’EGAS o l’Ente del SSR a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’ EGAS e del singolo Ente del SSR di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

art. 15

(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dei singoli Enti del S.S.R. ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate al singolo Ente del SSR che ha emesso l’ordine e contenere l'indicazione delle strutture territoriali nell’ambito delle quali la merce è stata consegnata.

art. 16

(Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’EGAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo dove ha sede legale il singolo Ente del SSR.

art. 17

(Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/2006 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati ai singoli Enti del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

art. 18

(Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti del servizio sanitario regionale, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 19

(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 20

(Stipula della Convenzione)

Per la stipula della Convenzione l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare all’EGAS, entro 15 giorni consecutivi dalla data di richiesta, la seguente documentazione:

- cauzione definitiva;

- atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento).

art. 21

(Reportistica e monitoraggio della Convenzione)

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell’ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’EGAS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato “M”).

Tali dati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@egas.sanita.fvg.it con oggetto: “report convenzione gara ID_______”.

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l’aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente all’EGAS.

art. 22

(Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli “Contratti derivati” (o di parte di essi) da parte dell’EGAS e/o  delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Allegati allo Schema di Convenzione:

  - Fac simile “Allegato I”: contratto derivato

  - Fac simile “Allegato L”: ordine di acquisto

  - Fac simile “Allegato M”: report monitoraggio convenzione

FAC-SIMILE “Allegato I”: Contratto derivato

| Nome fornitore: |  |
| --- | --- |
| Via: |  |
| Città: |  |
| Telefono: |  |
| Fax/PEC: |  |
| partita IVA: |  |
| N.della richiesta: |  |
| Prot____Data: |  |

| E.p.c. EGAS | PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it |
| --- | --- |

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________

per conto di (indicare l’Amministrazione Contraente) _____________________________________

Direzione/Altro ___________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita Iva __________________________ con sede in ______________________

Via ____________________ n________,  CAP ___________  tel ___________________________

Fax _______________________

Vista la Convenzione per la fornitura di _____________ agli Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i    ____________, stipulata dall’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) con il Fornitore _____________________________________

ORDINA

la fornitura di ______________, ai sensi e per gli effetti della Convenzione succitata e di tutte le disposizione delle medesima, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati

A - Attivazione della fornitura fino alla scadenza della Convenzione stessa

B – Referente dell’Unità richiedente alla Richiesta di consegna______________________________

| N. Lotto | CIG DERIVATO | DESCRIZIONE | CODICE | PREZZO UNITARIO | QUANTITATIVO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Totale ordinativo Iva esclusa ______________________

IVA _________________

Totale ordinativo Iva inclusa ______________________

Il contatto con il Fornitore dovrà avvenire con le modalità stabilite nello schema di convenzione

Le Richieste di consegna verranno emesse  via fax/….(altro)

Le fatture, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere intestate a :

Amministrazione Contraente ________________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA ________________________________________________________

CAP _____________Città __________________________ Via ____________________   n._____

per l’Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) _____________________________

FAC-SIMILE “Allegato L”: Ordine di acquisto

| Nome fornitore: |  |
| --- | --- |
| Via: |  |
| Città: |  |
| Telefono: |  |
| Fax: |  |
| partita IVA: |  |
| N.della richiesta: |  |
| Prot____Data: |  |

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________

per conto di (indicare l’Amministrazione Contraente) _____________________________________

Direzione/Altro ___________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita Iva __________________________ con sede in ______________________

Via ____________________ n________,  CAP ___________  tel ___________________________

Fax _______________________

Vista la Convenzione per la fornitura di _____________ agli Enti del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i    ____________, stipulata dall’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) con il Fornitore _____________________________________

RICHIEDE

La consegna di _____________, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni tutte della Convenzione, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati:

| N. Lotto | CIG DERIVATO | DESCRIZIONE | CODICE | PREZZO UNITARIO | QUANTITATIVO | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Totale ordinativo Iva esclusa ______________________

IVA _________________

Totale ordinativo Iva inclusa ______________________

Per l’Unità richiedente   	  oppure 	per l’Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) __________________			___________________________

FAC-SIMILE “Allegato M”: report monitoraggio convenzione

| ID GARA |  |
| --- | --- |
| OGGETTO GARA |  |
| DETERMINA AGGIUDICAZIONE |  |
| NOME FORNITORE |  |
| FAX FORNITORE |  |
| TRIMESTRE DI RIFERIMENTO (I,II,III,IV) |  |

| NUMERO LOTTO | CIG | NUMERO ORDINE | CODICE PRODOTTO | DATA ORDINE | UNITA' ORDINANTE | IMPORTO ORDINE IVA ESCLUSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’invio dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@egas.sanita.fvg.it  (Oggetto: report convenzione gara ID_______)

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MAMMOGRAFO DIGITALE

- Fabbisogni presunti e prezzi a base d’asta

- Cauzioni provvisorie e codici CIG

- Specifiche tecniche dei lotti

- Documentazione tecnico qualitativa

- Modalità di attribuzione dei punteggi

FABBISOGNI PRESUNTI E PREZZI A BASE D’ASTA

| Oggetto e Quantità | Affidamento della fornitura e installazione di n. 1 MAMMOGRAFO DIGITALE secondo le caratteristiche stabilite nell’Allegato Tecnico, incluso progettazione ed esecuzione delle opere edili ed impiantistiche, da installare presso la Struttura Operativa Complessa di Radiologia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN). L’EGAS si riserva la facoltà di estendere la fornitura aggiudicata, in favore di tutte le Aziende del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia nel limite del 100% dell’importo previsto per il lotto. |
| --- | --- |
| Prezzi base | Gli importi massimi previsti a base d’asta, non superabili pena esclusione, per l’apparecchiatura della fornitura in oggetto, al netto di IVA,sono i seguenti: Apparecchiatura comprensiva di consegna, installazione, progettazione, esecuzione di opere edili, impiantistiche e protezionistiche di adeguamento necessarie per installazione, collaudo, istruzione del personale sanitario e tecnico, garanzia di almeno 12 mesi incluso il servizio di assistenza tecnica “full risk”, spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro e oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante. Sono considerati opzionali, e quindi esclusi, i costi per la manutenzione per il periodo post-garanzia e gli eventuali accessori opzionali, che eventualmente ci si riserva di affidare successivamente.; € 270.000,00. Canone annuo manutenzione full-risk per il periodo post-garanzia(apparecchiatura in configurazione completa di tutti gli accessori, applicativi e funzioni richiesti); € 25.000,00. I costi degli oneri della sicurezza in relazione dei rischi interferenziali valutati dalla Stazione Appaltante, e non soggetti a ribasso, dettagliati nell’Allegato dal titolo “RISCHI INTERFERENZIALI E STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE (DUVRI)”sono stimati a € 500,00 La base d’asta della fornitura in oggetto, comprende il valore dell’apparecchiatura e di tutti gli accessori richiesti, inclusi i costi della consegna, il trasporto, l’imballo, lo scarico, incluse inoltre: - Progettazione ed esecuzione di opere edili, impiantistiche e protezionistiche necessarie all’installazione. L’elenco delle opere ritenute necessarie e una descrizione degli impianti attualmente esistenti è riportato nell’allegato “OPERE EDILI IMPIANTISTICHE - PROGETTAZIONE”. - montaggio, installazione, collaudo e relativi viaggi e trasferte - formazione del personale sanitario e tecnico - garanzia di almeno 12 mesi, inclusa la manutenzione full risk sull’intero oggetto della - fornitura, come esplicitato nell’allegato tecnico - spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro - oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante.Tali spese non potranno, pena esclusione dalla gara, essere oggetto di ribasso rispetto a quanto indicato nell’allegato specifico del capitolato speciale. |
| Aziende interessate | Aziende del SSR del FVG |

CAUZIONI PROVVISORIE E CODICI CIG:

Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicate, per ogni lotto, le seguenti informazioni: prezzi a base d’asta, cauzioni provvisorie, codici CIG e importo da versare per la contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

NB:Il pagamento CIG (e ottenimento passo OE) potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell’allegato B delle norme di partecipazione, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara.

Si precisa che gli importi “PASSOE” sono superiori rispetto alle basi d’asta, in quanto sono comprensivi anche delle “opzioni contrattuali” (proroghe ed estensioni) già “ciggate” dall’EGAS in fase di indizione della gara.

| Lotto | Importo del lotto | Cauzione provvisoria da versare |
| --- | --- | --- |
| unico | € 270.000,00 | € 5.400,00 |

| Lotto | Importo del lotto | Codice CIG | Importo da versare per CIG |
| --- | --- | --- | --- |
| Unico | 715.000,00 | 6489753996 | € 70,00 |

SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI

- Qualità e Destinazione d’uso

L’apparecchiatura, nuova di fabbrica, in produzione, di ultima generazione e in versione aggiornata al momento della consegna, sarà destinate al Servizio di Radiologia del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano:

n.1 Mammografo digitale

Il mammografo digitale deve effettuare esami convenzionali ed esami di tomosintesi–preferibilmente dispositivo per sterotassi integrato sul mammografo e biopsia sotto guida tomosintesi, mammografia a doppia energia con mezzo di contrasto, con marchio CE per tutte le funzionalità.

L’apparecchiatura, che dovrà essere in produzione, nuova di fabbrica, in versione aggiornata al momento della consegna e di ultima generazione, sarà impiegata per procedure di diagnostica senologica anche con tecniche speciali avanzate.

La Ditta aggiudicataria dovrà collocare il nuovo Mammografo digitale nella sala indicata nel layout in allegato presso la SOC di Radiologia del C.R.O. di Aviano attualmente occupato dal complesso radiogeno philipsdiagnost 94, provvedendo anche alla realizzazione delle eventuali opere impiantistiche e protezionistiche necessarie all’installazione del mammografo offerto inclusi gli accessori.

I dati planimetrici della stanza, necessari per la predisposizione dell’offerta e la definizione delle opere da eseguire, vengono allegati alla presente e possono essere ritirati su CD presso l’Ufficio Tecnico del C.R.O., in occasione del sopralluogo obbligatorio.

- Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali delle apparecchiature o dei sistemi

Le Ditte concorrenti dovranno dimostrare che il sistema oggetto della fornitura è configurato per garantire i requisiti tecnico/prestazionali di seguito elencati e dovranno offrire il sistema completo in una configurazione che garantisca comunque le prestazioni minime

Le caratteristiche tecniche e funzionali di riferimento per individuare la tipologia dell’apparecchiatura richiesta sono le seguenti:

GENERATORE

- Generatore ad alta tensione e ad alta frequenza;

- Potenza massima erogabile  ≥ 5kW;

- Ampio range di corrente, con valore massimo sul fuoco grande: tipico  200mA;

- Ampio rangekV: valore minimo  ≤ 25 kV – valore massimo ≥ 45 kV

- Passo minimo di incremento dei kV non superiore ad 1 kV

- Ripple forma d’onda ≤ 2%

- Minimo n. 4 parametri di esposizione visualizzati

- Ampio range di carica del tubo con valore massimo tipico 500mAs;

- Tecniche di lavoro manuali ed automatiche

- Dotato di sistema di controllo automatico dell’esposizione (AEC) che agisca su tutta l’area compressa ed in grado di selezionare  contemporaneamente più parametri d’esposizione con almeno due celle di campionamento;

- Basse dosi alle pazienti

- Dotato di sistema di calcolo, visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose  alla paziente

- Visualizzazione e memorizzazione dei parametri di esposizione

COMPLESSO RADIOGENO

- Tubo radiogeno con anodo bi angolare o doppia traccia con doppia filtrazione – tipico  Rh, Ag -  per poter esaminare  distretti anatomici che si differenziano a livello morfologico (forma, struttura), terza filtrazione per Tomosintesi (es. Al) e quarta filtrazione per Dual Energy con MDC (es. Cu);

- Capacità termica anodo non inferiore a 0,3 MHU

- Massima dissipazione anodica non inferiore a 60 KHU/min

- Collimazione automatica e centratore luminoso

- Campi di collimazione per esami 2D 18 x 24 e 24 x 30

- Doppia macchia focale con dimensioni rispettivamente: fuoco piccolo 0,1 mm e  fuoco grande  0,3 mm;

- Alta velocità di rotazione dell’anodo ≥ 9000 giri/min;

- Tecnica di ingrandimento per esami 2D con tipico due differenti fattori d’ingrandimento       1,5x ed 1,8x

STATIVO

- Stativo con braccio a C  per il sostegno della sorgente radiogena e del rivelatore regolabile in altezza, che permetta la più ampia possibilità di accesso ed i più ampi movimenti per facilitare l’esecuzione dell’esame mammografico, garantendo elevate prestazioni ed ergonomia; escursione verticale non inferiore a 70 cm

- Range di rotazione isocentrica del complesso radiogeno almeno pari a 320°;

- Dotato di movimenti motorizzati con pulsanti di controllo posti in modo da facilitare l’operatività del personale tecnico ; doppio pulsante di arresto di emergenza sui due lati dello stativo (Emergency Stop Control)

- Distanza fuoco-rivelatore la più grande possibile per la massima facilità di accesso

- Griglia antidiffusione auto retrattile ad elevata capacità di assorbimento della diffusa

SISTEMA DI COMPRESSIONE

- Sistema di compressione ottimizzato in funzione della mammella e tale da rendere l’esame il più confortevole possibile per la paziente; dispositivo manuale ed automatico

- Sistema di compressione servoassistito con regolazione da microprocessore motorizzato e/o motorizzato/manuale;

- Movimento automatico orizzontale del dispositivo di compressione;

- Display digitale con indicazione della forza di compressione applicata e dello spessore della mammella compressa;

- Forza di compressione regolabile a stativo ed a pedale

- Rilascio compressione ad esposizione avvenuta

- Dotato di ampio kit di piatti di compressione di diverso formato e tipologia

- Dotato di dedicati compressori per viste tecnica ad  ingrandimento

- Esami combinati 2D e 3D Tomosintesi sotto la stessa compressione

- Dotato di rilascio di emergenza della compressione in caso di assenza dell’alimentazione elettrica;

- Doppio pulsante di emergenza sui due lati dello stativo (Emergency Stop)

RIVELATORE DIGITALE

- Tecnologia digitale con rivelatore allo stato solido Flat Field

- Sistema dotato di rivelatore con dimensione area attiva non inferiore a 23cm x 28cm

- Dimensioni del pixel non superiore a 100 µm;

- DQE a 0lp/mm preferibilmente ≥ 78% ;

- Range dinamico 14 bit

STAZIONE DI ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI

- Stazione di acquisizione dedicata al tecnico, dotata di adeguata possibilità di visione sulla paziente e di protezione anti X per l’operatore.

- Dotata di monitor a schermo piatto LCD TFT di dimensioni non inferiori a 20”, uso medicale,  e con elevata risoluzione [tipico 3 Mp] per la verifica della corretta esecuzione degli esami e monitor LCD di gestione

- Gestione database pazienti.

- Software operativo di gestione delle immagini che consenta anche la visualizzazione automatica dei parametri di esposizione e della dose;

- Tempo di esecuzione degli esami 2D e di Tomosintesi 3D  il più breve possibile tenendo conto  del confort della paziente e della qualità dell’esame [tipico 4 secondi]

- Intervallo temporale tra esposizione e visualizzazione delle immagini 2D  sulla console il più breve possibile: tipico 4 secondi da fine esposizione per immagini 2D e 5 secondi per immagini 3D (TOMOSINTESI);

- Proiezioni immagini in cranio-caudale (CC) ed in mediolaterale obliqua (MLO)

- Immagini acquisibili per ogni studio con sequenza libera almeno 8

- Disponibilità di strumenti di misura sull’immagine

- Funzioni di W/L

- Visualizzazione automatica dose

- Tempo di trasferimento dei dati e delle immagini alla stazione di refertazione il più breve possibile;

- Stazione completamente DICOM compatibile

- Computer di alte prestazioni dotato di memoria hardware con capacità per l’archiviazione temporanea di almeno 30.000 immagini non compresse 2D;

- L’apparecchiatura dovrà essere completamente DICOM compatibile con il sistema in uso nella struttura ospedaliera. Dovranno essere garantite almeno le seguenti classi DICOM:

  - MG

  - BT e/o CT

  - Print SCU

  - Storage SCU

  - Storage Commitment SCU

  - ModalityWorklist,

  - Query/Retrieve SCU

  - ModalityPerformed Procedure Step,

  - Protocollo di comunicazione TCP/IP

  - Profilo IHE specifico per mammografia

CAD

Disponibilità di applicativi CAD (Computer AidedDiagnosis) per mammografia convenzionale e possibilità di CAD per immagini da Tomosintesi

STAZIONE DI REFERTAZIONE

- Stazione dedicata al Medico Radiologo, in grado di visualizzare le immagini inviate dalla stazione di acquisizione; dotata di algoritmi di “Resolution Enhancement”.

- Doppio monitor a schermo piatto LCD TFT, ad altissima risoluzione (5 Mpixel) opportunamente configurati e tarati per l’ottenimento della massima qualità possibile nell’esecuzione di esami mammografici, privi di sfarfallamenti, che consentano di visualizzare le immagini full-screen in scala 1:1, dotati di software per la calibrazione con rivelatore integrato ed il controllo di qualità dei monitor stessi;

- Dotata di software operativo di gestione delle immagini che consenta elaborazioni di immagini mammografiche 2D ed immagini di Tomosintesi 3D:

- zoom, display multiformato, multiformato per stampa, lente elettronica, inversione immagine, rotazione immagine, strumenti di misura sull’immagine, Contrasto e luminosità, multi modalità per visualizzazione immagini da altre modalità (RM, US)

- Stazione completamente DICOM compatibile (elencare classi)

- Dotata di interfaccia per stampante laser secondo DICOM Print;

- Computer di elevate prestazioni dotato di memoria hardware con capacità per l’archiviazione temporanea non inferiore a 30.000 immagini non compresse 2D.

- Masterizzazione  CD/DVD

DISPOSITIVO PER STEREOTASSI

- integrabile sul mammografo completo di sistema VABB

LETTINO/SEDIA

- Dispositivo di posizionamento nelle procedure di stereotassi costituito da sedia motorizzata con paziente seduto-decubito laterale

FANTOCCI PER CONTROLLI QUALITA’

- fantocci/dispositivi necessari per l’effettuazione dei Controlli di Qualità.

- Fantoccio acrilico stratificato con reperi inglobati, e protocollo per autocalibrazione geometria 3D.

ALTRI MODULI E SOFTWARE A CORREDO

- Paratia antiX

ALTRI MODULI E SOFTWARE PREFERENZIALI

- Funzionalità immagine 2D sintetizzata da gruppo di immagini di tomosintesi 3D della mammella senza quindi necessità di acquisizione 2D

- Modulo software per procedure di stereotassi sotto guida tomosintesi

- Mammografia Dual Energy con mezzo di contrasto

Integrazione con il Sistema Informativo Ospedaliero e con il sistema PACS

Il sistema deve essere pienamente compatibile con il sistema PACS regionale, come meglio specificato nell’allegato “Specifiche per l’integrazione delle apparecchiature con il Sistema Informativo Ospedaliero e con il sistema PACS”.

Si precisa inoltre che:

- Le apparecchiature dovranno comunque essere configurate e caratterizzate da prestazioni di livello idoneo tale da consentire quanto indicato al precedente articolo 1.

- La ditta può presentare, pena l’esclusione, un solo modello di apparecchiatura scelto tra quelli componenti la propria gamma ritenuti più idonei in relazione alla configurazione e destinazione d’uso indicata;

- Non è comunque ammessa la formulazione di offerte alternative, parziali, equivoche e/o condizionate;

- L’attrezzatura di cui trattasi dovrà essere consegnata nella versione corrispondente all’offerta, conforme alle caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste e corredata di quanto indicato in configurazione minima a pena di esclusione, degli accessori a corredo, e di quant’altro necessario per il corretto e sicurofunzionamento in relazione alla destinazione d’uso;

- Le licenze dei sistemi operativi, dei pacchetti software di base, inclusi quelli propedeutici al funzionamento delle apparecchiature o degli applicativi, sono implicitamente considerate comprese nella fornitura e quindi non elencate nel capitolato;

- Tutte le licenze d’uso del software non devono avere scadenza o limiti temporali che possano determinare blocchi funzionali e/o che richiedano oneri per le Aziende;

- Nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario, prima della consegna è obbligato a darne tempestiva comunicazione e deve offrire l’attrezzatura innovata senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali;

- Le offerte relative a strumenti che presentino carenze sostanziali rispetto ai requisiti tecnico/funzionali sopra elencati non saranno prese in considerazione in sede di valutazione tecnica e quindi escluse dalla gara.

Si considera che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti sono ammessi purché la ditta ne dimostri l’equivalenza o il miglioramento. Ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006 quindi l’offerta tecnica dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una relazione tecnica che, evidenziando la non conformità, motivi l’equivalenza funzionale, nonché l’eventuale documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato.

- Forniture e Servizi aggiuntivi

OBBLIGATORI

In aggiunta a quanto specificato nel precedente articolo la fornitura dovrà essere comprensiva, pena esclusione, di:

- Garanzia e assistenza tecnica secondo le modalità indicate in Capitolato Speciale;

- Corsi di formazione per il personale utilizzatore, da erogarsi almeno come descritto nel relativo allegato

- Realizzazione opere edili impiantistiche e radioprotezionistiche, come previste dal presente appalto

OPZIONALI

In aggiunta a quanto sopra, le seguenti opzioni, non comprese nella fornitura richiesta, devono poter essere richiedibili.

- Contratti di manutenzione di tipo “Full-Risk” per il periodo successivo a quello di garanzia, da attivarsi anche non consecutivamente alla scadenza della stessa, ed erogati a condizioni almeno pari a quelle specificate nei rispettivi allegati.

Devono essere pertanto obbligatoriamente disponibili da parte del fornitore (sono cioè obbligatorie ai fini della partecipazione alla gara):

- Forniture e Servizi aggiuntivi

Consegna e installazione

Il termine massimo per il completamento della fornitura, ivi comprese la realizzazione di tutte le opere edili, impiantistiche, protezionistiche, installazione e messa in funzione presso l’Azienda destinataria della fornitura, non dovrà essere superiore a 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Tutto ciò fatto salvo diverse migliorie proposte.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione dell’ordine di aggiudicazione, gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo/esecutivo edilizio-impiantistico, a firma di professionista/i abilitato/i, nel numero di copie necessarie (compresa una copia su supporto informatico - gli elaborati grafici dovranno essere elaborati in formato cad con estensione “.dwg”), nel rispetto delle norme tecniche, urbanistiche, igienico sanitarie e di sicurezza.

Il progetto definitivo/esecutivo dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare.

L’affidatario è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dal Committente in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggiore compenso.

Il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere costituito da:

2.0) Relazione tecnico descrittiva generale

La relazione dovrà descrivere i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti; indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche, riferisce in merito all’idoneità delle reti dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all’esercizio dell’intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti con i nuovi manufatti;

2.1) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, nell’elenco anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto

2.2) Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo/esecutivo costitute da:

a) Relazione tecnica specialistica - Opere architettoniche-edili

b) Relazione tecnica specialistica

- Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica;

- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) Relazione tecnica specialistica

- Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

- Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

- Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

- Impianti di protezione antincendio

d) Relazione tecnica specialistica di conformità antincendio VV FF

e) Relazione tecnica specialistica di conformità igienico sanitarie e di sicurezza

f) Relazione tecnica specialistica di conformità - Relazioni di conformità di sicurezza h) Relazione tecnica specialistica - Relazione barriere architettoniche

l) Relazione tecnica specialistica sulle interferenze m) relazione specialistica di radioprotezione

2.4) Elaborati grafici architettonici

Gli elaborati i grafici sono costituiti, da:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale (PRG) e dell’estratto di mappa con l’esatta indicazione dell’area interessata all’intervento;

b) planimetria in scala non inferiore a 1:200. La planimetria è integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superfici e volumi d’intervento e ogni altro utile elemento;

c) tutte le piante dei vari livelli, in scala a 1:100 o 1:50 con l’indicazione delle destinazioni d’uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti;

d) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale in scala 1:100 o 1:50;

e) tutti i particolari costruttivi atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio.

Gli elaborati dovranno indicare, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove. Gli elaborati sono comunque redatti in modo da consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

2.3) Elaborati grafici e calcoli esecutivi degli impianti

I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell’impianto stesso.

La progettazione esecutiva degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

I calcoli degli impianti dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

Il progetto esecutivo degli impianti (impianto termo-idraulico e gas tecnici/medicali, impianto elettrico, telefonico e speciali) comprende:

a) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati;

b) gli elaborati grafici di insieme, in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10 o 1:20, con le notazioni metriche necessarie;

c) l’elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;

d) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

2.4) Piano di sicurezza e coordinamento e computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza cosi come previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

2.5) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi:

a) il manuale d’uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione.

2.6) (Cronoprogramma)

Cronoprogramma delle varie fasi degli interventi e della fornitura installazione, training e collaudo. (sarà facoltà del CRO formulare proprie osservazioni e proporre modifiche al Cronoprogramma).

2.7) Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera;

2.8) Incidenza del costo della mano d’opera;

2.9) Tutti gli elaborati che risultano necessari per il rispetto delle prescrizioni disposte dal committente in sede di approvazione del progetto.

Garanzia e Assistenza tecnica

Garanzia:

L’aggiudicatario dovrà assicurare la garanzia per un periodo minimo di 12 mesi a partire dalla data di collaudo.

Tale periodo potrà essere prolungato fino ad ulteriori sei mesi nel caso in cui, nel corso della garanzia, l’apparecchiatura non sia utilizzabile per un periodo superiore a dieci giorni a causa di vizi dei materiali o di errori di installazione addebitabili alla ditta fornitrice.

La ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo alle apparecchiature fornite, dipendenti o da vizi di fabbricazione e/o confezionamento o da difetti dei materiali impiegati o da errori nell’installazione od infine da qualunque altro inconveniente non derivante da forza maggiore.

Nella garanzia rimane inclusa la sostituzione e/o la riparazione di ogni parte, strumento, cavo di collegamento, dispositivo, accessorio o altro che possa pregiudicare un efficace ed efficiente funzionamento delle apparecchiature stesse.

Il superamento delle prove di accettazione non esonera l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di accettazione.

Assistenza Tecnica:

Durante il periodo di garanzia la ditta dovrà assicurare lo stesso livello di copertura e le prestazioni previste dal contratto di manutenzione Full-Risk onnicomprensivo, come richiesto nell’Allegato  denominato “Contratto di Manutenzione Full Risk”.

L’assistenza tecnica alla fine del periodo di garanzia dovrà essere prevista secondo le modalità e la durata descritti nell’Allegato denominato “Servizio di Assistenza Tecnica su Chiamata”.

Ricambi, accessori e materiali di consumo

La fornitura, dei ricambi, accessori e materiali di consumo dovrà essere assicurata dall’appaltatore almeno con le modalità e per il periodo indicato nell’Allegato  “Impegni per il Fornitore”.

Per quanto riguarda la parte edile ed impiantistica la Ditta è obbligata, per tutto il periodo di garanzia a partire dalla data di collaudo definitivo, ad intervenire in garanzia su quanto fornito ed installato/realizzato.

Procedure di Collaudo e Accettazione

La ditta aggiudicataria deve concordare con l’Azienda destinataria delle fornitura il giorno per il collaudo.

Il collaudo dovrà essere eseguito dal Responsabile incaricato dal C.R.O., alla presenza dei tecnici della ditta aggiudicataria della fornitura. Tutto quanto necessario per l’effettuazione delle prove di collaudo (strumenti di misura, mano d’opera, ecc..) dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della ditta aggiudicataria.

Il collaudo dovrà accertare che l'esecuzione del progetto sia conforme alle indicazioni contenute nel presente Capitolato ed alle prescrizioni contrattuali, e dovrà accertare che le attrezzature fornite e relativi accessori siano stati regolarmente installati, siano regolarmente funzionanti e soddisfino alle esigenze per essi previste, ed particolare dovrà accertare che:

- quanto oggetto della fornitura sia stato regolarmente installato, sia regolarmente funzionante e soddisfi le esigenze per esso previste;  il collaudo dovrà inoltre prevedere, da parte del Servizio di Ingegneria Clinica e dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, la verifica di rispondenza delle apparecchiature offerte alla normativa di sicurezza in vigore nel rispetto della normativa CEI 62-5, nonché, da parte del Servizio di Fisica Sanitaria del CRO,  la verifica di rispondenza alle norme di protezione;

- le opere e gli impianti siano rispondenti per caratteristiche e qualità dei materiali e per funzionalità alle prescrizioni contrattuali. Per gli impianti dovranno essere eseguite a cura della Ditta aggiudicataria tutte le prove e misurazioni strumentali previste dalla normativa vigente, in particolare quelle previste dalle norme CEI per impianti elettrici, e dovrà essere consegnata la certificazione di conformità;

Il collaudo e le verifiche di sicurezza suindicati dovranno essere documentati da apposito “Verbale” predisposto dall'Ufficio Tecnico che verrà sottoscritto da tutte le parti partecipanti allo stesso.

Il collaudo dovrà essere eseguito dal Direttore della S.O.C. di Radiologia, dal Direttore della Fisica Sanitaria o suo delegato, dalla Direzione Lavori, dall’Ufficio Tecnico, dal Direttore della SO Tecnologie ed Investimenti e dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria o suo delegato.

Al momento del collaudo delle apparecchiature, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire tutta la documentazione tecnica richiesta specificatamente nel presente documento  e comprendente:

- - 	manuali d’uso delle apparecchiature (in lingua italiana) sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico;

- manuali di servizio e quant’altro necessario per consentire gli interventi manutentivi, preferibilmente su supporto elettronico, se non esplicitamente dichiarata in sede di offerta,  l’impossibilità a fornire tali documentazioni;

- schemi tecnici, tool diagnostici e tool informatici di ripristino di applicativi software e/o sistemi operativi, preferibilmente su CD ROM, se non esplicitamente dichiarata, in sede di offerta, l’impossibilità a fornire tali documentazioni;

- Una copia di:

  - dischi di installazione, ed eventuale ripristino, del Sistema Operativo;

  - dischi di installazione, ed eventuale ripristino, dei Software Applicativo;

  - licenze software rilasciate dalle case produttrici

se non esplicitamente dichiarata, in sede di offerta, l’impossibilità a fornire tali supporti o la non pertinenza;

- programmazione degli interventi di manutenzione preventiva relativamente agli anni di garanzia offerti;

- Copia dell’“INTEGRATION STATEMENTS IHE” o in subordine, copia del Conformance Statement Standard DICOM 3;

- piano definitivo relativo allo svolgimento dei corsi di addestramento del personale sanitario e tecnico con rilascio degli attestati di partecipazione nominativi (qualora previsto);

- indicazione delle modalità di rottamazione e smaltimento dell’apparecchiatura e dei relativi riferimenti di legge attualmente in vigore, fornendo l’eventuale elenco completo di ogni tipo di componentistica e materiali impiegati (elettronica, tubi a vuoto e a gas, trasformatori, oli specifici, agenti radioattivi, contaminanti, etc.) per la fabbricazione dell’apparecchiatura relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, nocivi, tossici, etc.).

Inoltre, laddove applicabili, le schede di segnalazione dei “rischi residui” (schede di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08), in lingua italiana, contenenti la descrizione di:

- dispositivo di protezione;

- procedure da seguire;

- condizioni ambientali e impiantistiche da rispettare;

- eventuali specifiche certificazioni (da parte di Istituti od Enti quali ISPESL od altro).

Per quanto riguarda le opere edili/impiantistiche/protezionistiche, la Ditta aggiudicataria, preliminarmente alle verifiche di accettazione e collaudo delle opere:

- sarà tenuta a presentare alla conclusione dei lavori gli elaborati grafici conformi a quanto realizzato (asbuilt), sia in formato cartaceo sia su supporto informatico per CAD (file in .dwg);

- dovrà provvedere a ottenere/produrre qualsiasi altro documento od elaborato integrativo, compreso tutta la documentazione necessaria per adeguare e aggiornare gli elaborati progettuali a seguito di eventuali varianti in corso d’opera;

- dovrà produrre la certificazione di conformità degli impianti realizzati, dei materiali forniti e posti in opera (D.M. 37/2008); oltre alla documentazione tecnica esaustiva inerente le macchine installate, i sistemi e gli impianti, fornendo manuali di uso e manutenzione;

- per gli impianti termoidraulici ed elettrici/speciali dovrà produrre la certificazione di conformità alle norme vigenti ed in particolare alle norme UNI;

- dovrà presentare, ai fini antincendio, le dichiarazioni, omologazioni, rapporti di prova, calcoli analitici, certificati di resistenza al fuoco dei materiali impiegati;

Resta inteso che ogni onere relativo al rilascio di eventuali autorizzazioni da parte degli enti preposti sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

La Ditta si impegna alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo e la fornitura si intenderà accettata solo dopo la loro definitiva eliminazione e quindi con esito positivo del collaudo medesimo.

La fase di accettazione comprende la verifica della congruità della fornitura rispetto all’ordinato, il collaudo delle apparecchiature secondo quanto previsto dalle norme e guide tecniche dedicate, dalle modalità indicate all’interno di questo documento e da quelle in uso presso il C.R.O. destinatario della fornitura, l’adeguatezza e la qualità delle forniture e dei servizi  accessori (manuali operativi e di servizio, formazione degli operatori e dei tecnici, etc.) e quanto ulteriormente previsto da norme e guide tecniche specifiche.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera, quindi, la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto del collaudo ed anche successivamente nel corso dell’utilizzo.

La fatturazione è vincolata all'esito positivo delle prove di collaudo e accettazione.  Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso e riprenderà con la definizione della pendenza.

In caso di fornitura incompleta o parzialmente conforme (p.es. mancanza di manuali, di accessori...), si procederà al collaudo parziale della fornitura, che consentirà al C.R.O. di utilizzare il bene fornito, limitatamente alle funzioni collaudate. Resta inteso che la garanzia decorre dalla data dell’accettazione definitiva, previo completamento della fornitura.

Il collaudo parziale è finalizzato a tutelare il servizio pubblico, che l’Amministrazione erogante è tenuta a soddisfare, e non concede diritto alcuno di rivendicazione economica da parte della ditta fornitrice, la quale è obbligata a garantire tutte le funzionalità e le assistenze previste da contratto.

Qualora l’Amministrazione rifiuti in toto o in parte la fornitura, in quanto dal collaudo risulti non conforme alle caratteristiche richieste ed offerte, la ditta a sua cura e spese, dovrà sostituirla immediatamente con altra apparecchiatura che presenti tutte le caratteristiche di conformità rispetto all’aggiudicazione.

- Normativa cui l’apparecchiatura deve rispondere

Oltre all’adempimento agli obblighi di registrazione delle apparecchiature e dei dispositivi offerti presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute, di cui all’Allegato  “Dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa sui Dispositivi Medici”, esse dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- D.Lgs.37/10;

- D.Lgs. 81/2008;

- D.Lgs. 187/00;

- alleleggi e norme nazionali CEI 62.5, CEI 62.51 e specifiche di pertinenza;

- Obblighi per il fornitore

Il fornitore si assume tutti gli obblighi derivanti da quanto dichiarato nell’offerta, in ogni sua parte e in tutti i suoi allegati e quanto dichiarato nell’Allegato denominato “Impegni per il Fornitore”.

- Modalità di sopralluogo

Al fine di acquisire ogni elemento tecnico utile alla formulazione dell’offerta, ciascuna ditta dovrà effettuare, pena esclusione dalla gara, un sopralluogo presso i locali della Radiologia del CRO.  A tal fine le ditte dovranno mettersi in contatto con il referente dell’Azienda per concordare modalità e data del sopralluogo.

L’avvenuto sopralluogo verrà attestato mediante rilascio da parte del personale incaricato del CRO di apposito verbale che dovrà essere accluso alla documentazione per la partecipazione alla gara. Ogni ulteriore informazione tecnica non appresa e rilevata durante il sopralluogo e ritenuta utile per la formulazione dell’offerta dovrà essere formalmente richiesta all’Ente appaltante successivamente al sopralluogo.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di operatori economici, il sopralluogo dovrà essere effettuato da un incaricato del raggruppamento temporaneo, munito di documento d’identità, il quale agisce in nome e per conto di tutti gli operatori economici e dovrà essere munito di apposita delega, riferita all’appalto in oggetto, firmata da tutti i legali rappresentati del costituendo raggruppamento.

Con l’avvenuto sopralluogo la Ditta certifica, salvo comunicazioni specifiche al riguardo, di aver  preso visione del  sito e  degli ambienti ad esso adiacenti, di aver rilevato tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i lavori, le problematiche di accesso al sito e gli ambienti e le modalità in cui devono essere eseguite le opere in modo da ridurre al minimo l’interferenza o gli inconvenienti con l’attività del reparto di Radiologia e della struttura ospedaliera.

In fase di sopralluogo verranno consegnati, su CD, gli elaborati grafici dello stato di fatto necessari per la predisposizione dell’offerta e la definizione delle opere da realizzare

Nb: il sopralluogo dovrà comunque tenersi entro 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte (le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte).

Per l’effettuazione dei sopralluoghi, si riportano di seguito le persone da contattare:

| Azienda | Competenza | Cognome/Nome | N° telefono | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRO | Tecnica, per Sopralluogo | Tassan Gurle Luca | 0434 659343 | ltassan@cro.it |

- Prove e visioni

Al fine di effettuare un’adeguata valutazione delle attrezzature offerte ed in particolare la loro rispondenza alle specifiche esigenze degli utilizzatori, verrà richiesta una visione delle apparecchiature, secondo modalità che saranno successivamente indicate a mezzo comunicazione scritta.

Nel corso della visione la Commissione potrà richiedere la misura dei parametri caratteristici dell’apparecchiatura e la visione dei manuali d’uso, dei manuali di service e degli schemi elettrici, elettronici e meccanici, delle liste delle parti componenti e degli eventuali tools diagnostici.

Resta inteso che la prova dovrà svolgersi nel rispetto degli eventuali protocolli di visione di apparecchiature, in vigore presso l’Azienda prescelta.

La mancata visione dei prodotti proposti, qualora richiesta dall’amministrazione, determinerà l’automatica esclusione dalla gara.

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA

(da produrre a cura delle ditte partecipanti in sede di partecipazione alla gara)

La busta n 2 riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” dovrà contenere tutta la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte.

Dovrà essere presente la seguente documentazione, divisa in tre parti:

- una parte A relativa ai requisiti tecnici e prestazionali;

- una parte B relativa ai servizi;

- una parte C relativa alla documentazione in formato elettronico,

con l’esortazione di utilizzare la stessa numerazione e relativo titolo; eventuali integrazioni ai documenti presentati dovranno essere forniti come richiesti dall’ente appaltante.

- Requisiti tecnico prestazionali:

- Elenco numerato dei documenti prodotti nella busta 2;

- Allegato dal titolo “Impegni per il Fornitore” compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato dal legale rappresentante della ditta;

- Allegato dal titolo “Dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa sui Dispositivi Medici” compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta, anche in formato elettronico;

- Copia dell’OFFERTA ECONOMICA senza indicazione alcuna dei prezzi o di ogni altro elemento che possa determinarlo, tale da permettere una corretta e dettagliata identificazione della configurazione offerta (dovranno essere riportati codice, quantità e configurazione offerta);

- SCHEDE TECNICHE che descrivano in modo chiaro e sintetico le caratteristiche delle apparecchiature offerte nonché ogni altra informazione utile.

- Allegato dal titolo “QUESTIONARIO TECNICO” dovrà essere compilato accuratamente in tutte le sue parti e firmato dalla persona legittimata ad impegnare l’offerente. Viene richiesto che la compilazione del questionario sia presentata oltre che su carta anche su supporto informatico in formato Excel;

- DEPLIANTS o BROCHURES che saranno comunque considerati come illustrativi e non probanti di valore documentale;

- Relazione tecnica d’integrazione con il sistema PACS (vedi allegato “Specifiche per l’integrazione delle apparecchiature con il Sistema Informativo Ospedaliero e con il sistema PACS”);

- Copia dell’“INTEGRATION STATEMENTS IHE” o in subordine, copia del Conformance Statement Standard DICOM 3;

- Allegato “Software e Sicurezza Informatica”compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato dal legale rappresentante della ditta; l’applicabilità delle condizioni espresse all’allegato in oggetto verrà concordata fra la ditta aggiudicataria e le Aziende;

- Allegato  “RISCHI INTERFERENZIALI E STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE (DUVRI)”, firmato per presa visione ed accettazione;

- Le eventuali certificazioni di qualità possedute dalle apparecchiature e dal servizio di assistenza tecnica offerti;

- Studi Clinici, se disponibili, a supporto dell’efficacia clinica del prodotto offerto;

- Relazione tecnico/illustrativa del progetto nel suo sviluppo planimetrico con indicazione delle caratteristiche delle opere edili, impiantistiche, protezionistiche e dei materiali proposti per la realizzazione delle opere, comprese le modifiche alle strutture e agli impianti esistenti;

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, nell’elenco anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto;

- Elaborati grafici tali da illustrare chiaramente lo sviluppo planimetrico degli ambienti del fabbricato, l’ingombro delle attrezzature/apparecchiature ed accessori, le dimensioni, i passaggi, gli impianti, le protezioni proposte e quant’altro necessario per la realizzazione dell’intervento, l’installazione ed il funzionamento delle attrezzature/apparecchiature ed accessori e dei rispettivi componenti, nonché sistemi allacciati. Gli elaborati dovranno essere costituiti da: - tutte le piante dei vari livelli, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e degli impianti;- almeno 1 sezione  trasversale non inferiore a 1:100; - dagli schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni; - dalle planimetrie in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche interne ed esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati. Tali elaborati dovranno indicare, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove;

- Computo metrico (non estimativo)suddiviso per categorie omogenee di lavorazioni secondo lo schema di seguito riportato:

A) OPERE EDILI ED AFFINI

Accantieramento e opere provvisionali

Demolizioni - Rimozioni – Smontaggi

Massetti

Controsoffitti

Intonaci -Rasature - Pitture - Opere Affini

Pavimenti - Rivestimenti

Opere varie opere edili ed affini

B) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Interventi in cabina MT/BT

Quadri elettrici, UPS ed interruttori bassa tensione

Canalizzazioni e cavi di distribuzione principale e secondaria

Impianti forza motrice, di terra ed equipotenziale

Impianto di illuminazione normale e di emergenza

Corpi illuminanti per illuminazione normale e di emergenza

Impianto trasmissione dati e telefonia

Impianto rivelazione incendi

Opere provvisionali impianti elettrici e speciali

C) IMPIANTI TERMOMECCANICI

Tubazioni, coibentazioni, isolamenti ed accessori impianto idrico sanitario ed antincendio

Tubazioni, coibentazioni, isolamenti ed accessori impianto di climatizzazione

Canalizzazioni, bocchette ed accessori impianto di climatizzazione

Impianti autonomi di refrigerazione/climatizzazione a pompa di caloreraffredati ad aria

Sanitari, rubinetterie ed impianto di scarico acque reflue

Impianto gas tecnici e medicali

Opere provvisionali impianti di climatizzazione

D) OPERE DI PROTEZIONISTICA

E) ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

- Relazione illustrativa del piano di sicurezza contenente le valutazioni utili per conoscere il grado di pericolosità delle lavorazioni, la presumibile concomitante presenza in cantiere di due o più imprese esecutrici, nonché le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza;

- Cronoprogramma delle varie fasi degli interventi e della fornitura installazione, training e collaudo. (sarà facoltà del CRO formulare proprie osservazioni e proporre modifiche al Cronoprogramma).

- Se gli interventi ricadono nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., il dovrà essere presentata anche Relazione tecnica di radioprotezione, a firma di un Esperto Qualificato incaricato garantire, sulla base delle informazioni fornite dall’ente appaltante, il rispetto dei limiti di dose previsti per i lavoratori e la popolazione dal D. Lgs. 230/95 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 241/00. Eventuali informazioni necessarie alle compilazione della relazione tecnica di radioprotezione sono richiedibili dalla Ditta concorrente, alla Struttura complessa di Fisica Sanitaria;

Servizi:

gli allegati cartacei da restituire compilati e sottoscritti così denominati:

- Allegato “Contratto di Manutenzione Full-Risk ”;

- Allegato “Formazione Personale Sanitario”;

Nella busta dovrà essere inserita una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13, comma 5, lett.a), del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.).

La non presentazione di tale dichiarazione all’interno della documentazione tecnico-qualitativa verrà considerata dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti presentati in sede di gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati.

C CD contenente le documentazione dei precedenti punti A e B in formato *.pdf, il “Questionario Tecnico”, anche in formato Excel

La Commissione si riserva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni di carattere tecnico che dovessero risultare necessarie per effettuare un’adeguata valutazione delle apparecchiature offerte.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

### xxx

La valutazione della Commissione Giudicatrice avverrà sulla base di quanto di seguito indicato.

L’aggiudicazione della gara sarà riservata ai prodotti che risponderanno alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in Capitolato speciale.

Per tali apparecchiature l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo seguente rapporto qualità/prezzo:

| Qualità / prezzo | 40 /60 |
| --- | --- |

QUALITÀ:

I 40 punti complessivi relativi al parametro qualità saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, il cui giudizio sarà insindacabile, in seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata ed agli esiti delle visioni e prove pratiche delle apparecchiature offerte.

Se non diversamente indicato, i punteggi, per ogni parametro e sottoparametro oggetto di valutazione, saranno attribuiti in percentuale, quindi convertiti in base al valore massimo attribuibile indicato in tabella:

| CARATTERISTICHE TECNICHE |  | Punti Attribuibili MAX 22 |
| --- | --- | --- |
| Generatore |  | Max punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto nel CSA; Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco, in relazione alle specifiche tecniche del generatore offerto | Ottimo 100% | 2 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |
| Complesso radiogeno |  | Max punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto nel CSA; Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco, in relazione alle specifiche tecniche del complesso radiogeno offerto | Ottimo 100% | 2 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |
| Stazione di acquisizione |  | Max punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto nel CSA; Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco, in relazione alle prestazioni complessive della stazione di acquisizione offerta. | Ottimo 100% | 2 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |
| Workstation di elaborazione |  | Max punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto nel CSA; Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco, in relazione alle prestazioni complessive della workstation di elaborazione offerta. | Ottimo 100% | 2 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |
| Rilevatore digitale |  | Max punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto nel CSA; Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco, in relazione alle caratteristiche tecniche del rilevatore digitale offerto. | Ottimo 100% | 2 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |
| Stativo, sistema di supporto |  | Max punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto nel CSA; Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco, in relazione alla caratteristiche del sistema di supporto | Ottimo 100% | 2 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |
| Immagine 2D sintetizzata |  | Max punti |
| Verrà verificata la presenza della funzione | Presente: 2 | 2 |
|  | Assente: 0 |  |
| Modulo software per procedure di stereotassi sotto guida tomosintesi |  | Max Punti |
| Verrà verificata la presenza della funzione | Presente: 3 | 3 |
|  | Assente:0 |  |
| Mammografia Dual Energy con mezzo di contrasto |  | Max Punti |
| Verrà verificata la presenza della funzione | Presente: 2 | 2 |
|  | Assente: 0 |  |
| Interfacciamento PACS regionale |  | Max punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta progettuale che presenterà la migliore proposta in relazione a quanto richiesto nell’allegato specifico: | Ottimo 100% | 1 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |
| Progetto delle opere e degli impianti |  | Max punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta progettuale che presenterà la migliore qualità in riferimento i seguenti elementi, in ordine di importanza: 1) Caratteristiche qualitative, completezza e chiarezza degli elaborati progettuali, 2) Caratteristiche qualitative degli impianti proposti, 3) Qualità dei materiali e grado di finitura. Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco. | Ottimo 100% | 2 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |
| Prova pratica (VISIONE) |  | Punti Attribuibili MAX 18 |
| Produttività, facilità dell’indagine radiografica ed ergonomia |  | Max punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la più alta produttività derivante dalla verifica della reale fruizione delle caratteristiche dichiarate finalizzata a verificare la facilità dell’indagine radiografica. Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco, in relazione al parametro in esame | Ottimo 100% | 2 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |
| Ergonomia |  | Max punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la migliore ergonomia complessiva del sistema (mammografo+poltrona), valutata in base all’intuitività dell’interfaccia utente, alla semplicità dei comandi e dell’utilizzo delle varie funzioni di gestione e di controllo dei moduli base e specialistici, del sistema di compressione, del posizionamento e del comfort della paziente, anche per l’esecuzione della biopsia. Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco, in relazione all’ergonomia complessiva del sistema presentata. | Ottimo 100% | 1 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |
| Qualità dell’immagine 2D |  | Max punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la migliore qualità delle prestazioni a fini diagnostici Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco, in relazione alla qualità dell’immagine 2D | Ottimo 100% | 3 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |
| Immagine 2D sintetizzata |  | Max punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la migliore realizzazione della “immagine 2D sintetizzata da gruppo di immagini di tomosintesi 3D della mammella senza quindi necessità di acquisizione 2D. Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco al parametro in esame | Ottimo 100% | 3 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |
| Modulo software per procedure di stereotassi sotto guida tomosintesi |  | Max Punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la migliore soluzione per le procedure di stereotassi sotto guida tomosintesi Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco, in relazione al parametro in esame | Ottimo 100% | 3 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |
| Mammografia Dual Energy con mezzo di contrasto |  | Max Punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la migliore soluzione in termini di qualità dell’immagine con mezzo di contrasto. Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco, in relazione al parametro in esame | Ottimo 100% Buono 60% Discreto 40% sufficiente 20% non significativo 0% | 3 |
| Qualità dell’immagine con tomosintesi |  | Max punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la migliore qualità delle prestazioni a fini diagnostici Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore, secondo lo schema indicato a fianco, in relazione al parametro in esame | Ottimo 100% | 3 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | sufficiente 20% |  |
|  | non significativo 0% |  |

Alla fine della fase di valutazione, le ditte che non avranno ottenuto a non saranno ammesse alla fase successiva della gara. Quelle che sono risultate idonee ed ammesse alla fase di valutazione economica verranno normalizzate rispetto al punteggio massimo previsto.

La Commissione, al termine dei lavori, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l’altro le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito, per il punteggio di Qualità tecnica, almeno un punteggio minimo 24 punti relativi al parametro QUALITA’ di cui almeno 8 punti sulla prova pratica;

- per le offerte ammissibili, una volta sommati i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta in unico punteggio tecnico complessivo, si procederà alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione, dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 40; la Commissione assegnerà in tal caso, punti 40, all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Pt = Pmax * POC

POE

In cui

Pt 	- punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione

Pmax 	- punteggio massimo attribuibile (punti 40)

POC 	- valore dell’offerta considerata

POE 	- valore dell’offerta con punteggio più elevato

PREZZO:

Nell’ambito delle offerte, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (MPP) all’offerta che presenterà il “valore economico per l’individuazione del miglior offerente” più basso per la fornitura, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

PPI = PMINPI∗MPP

Dove:

PPI	=	Punteggio prezzo da assegnare all’offerta considerata

PI	=	Prezzo dell’offerta considerata

PMIN	= 	Prezzo dell’offerta più bassa

MPP	=	Punteggio massimo previsto per il prezzo (60)

Valore di individuazione del miglior offerente:

Con riferimento alle indicazioni per la stesura dell’offerta economica, il valore economico per l’individuazione del miglior offerente è calcolato con la seguente formula:

Ve = Pa + Pm x (8-anni garanzia)

Dove:

Ve = valore economico per l’individuazione del miglior offerente;

Pa = Prezzo unitario dell’apparecchiatura nella configurazione offerta comprensiva dei lavori edili, impiantistici e protezionistici (progettazione ed esecuzione) e attività correlate all’installazione (trasporto, montaggio), e comunque di quanto richiesto nel Capitolato Speciale;

Pm = Costo annuale del contratto di manutenzione full riskalle condizioni riportate nell’allegato specifico

ALLEGATI TECNICI

ALLEGATI

Descrizione

Dichiarazione “Impegni per il fornitore”

Dichiarazione in merito alla conformità alla normativa sui dispositivi medici

Questionario tecnico

Specifiche per l’integrazione delle apparecchiature con il Sistema Informativo Ospedaliero e con il sistema PACS

Modulo di integrazione G2 per l’acquisizione ed archiviazione dei dati dosimetrici forniti dalle modalità

Software e sicurezza informatica

Rischi interferenziali e stesura del Documento unico di valutazione (DUVRI)

Contratto di manutenzione full risk (periodo di garanzia e post-garanzia)

Contratto di manutenzione di 2° livello

Servizio di assistenza tecnica su chiamata

Formazione personale sanitario

Formazione personale tecnico

Opere Edili Impiantistiche

Layout

Informazione rischi ex art 26 Dlgs 81/08

| DICHIARAZIONE “IMPEGNI PER IL FORNITORE” |  |  |
| --- | --- | --- |
| La ditta fornitrice: Ragione Sociale Città (Provincia) Indirizzo Tel Fax Email |  |  |
| DICHIARA |  |  |
| Di aver preso visione e di accettare tutte le clausole e le condizioni di fornitura comprese nel capitolato di gara e nei suoi allegati e di garantire la fornitura secondo tutte le condizioni dichiarate in offerta e negli allegati; |  |  |
| Di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sull’offerta; |  |  |
| Che le apparecchiature sono nuove di fabbrica, in produzione, di ultima generazione ed in versione aggiornata al momento della consegna, compresi tutti gli accessori HW e SW indispensabili per l’utilizzo e conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza (quali marcatura CE, 93/42/CEE, norme CEI di riferimento, normative ISO applicabili,) e che presso la ditta è disponibile la documentazione che lo attesta, in corso di validità; |  |  |
| Che le proprie apparecchiature rispondono alle seguenti certificazioni o normative tecniche non obbligatorie, quali approvazione FDA, etc: elencare di seguito: |  |  |
| Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad attuare tutte le misure di sicurezza previste dalle leggi e norme tecniche in vigore; |  |  |
| Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consultare il documento di valutazione del rischio di ciascuna Azienda destinataria della fornitura, e di concordare con l’Azienda il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), qualora necessario, come esplicitato nello specifico allegato, giungendo ad una conoscenza completa del rischio relativamente agli ambienti ospedalieri oggetto della presente gara, e di impegnarsi ad attuare tutte le misure di sicurezza necessarie secondo quanto previsto dal D.L. 81/2008 ed esplicitato nell’allegato, che diventa parte integrante del contratto; ciò al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (afferenti alla ditta stessa nonché all’Azienda) sia di qualsivoglia altra presenza di persone nella struttura sanitaria; |  |  |
| Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti o incaricati, nel corso di qualsiasi attività per conto della singola azienda interessata alla fornitura presso le sedi di quest’ultima o su apparecchi di proprietà trasferite presso la propria sede, quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Di impegnarsi, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti l’obbligo a non divulgare o utilizzare a qualsiasi scopo i dati dei quali fossero comunque venuti casualmente in possesso durante qualsiasi attività per conto delle aziende destinatarie della fornitura. Tutto ciò sotto la sua piena responsabilità per ogni eventuale conseguenza di carattere civile o penale; |  |  |
| L’impegno a fornire alla Stazione Appaltante qualsiasi informazione che dovesse risultare necessaria per un’adeguata valutazione; |  |  |
| L’impegno di organizzare la visione dell’apparecchiatura o la prova pratica, con le modalità previste riportate nella specifica sezione del Capitolato e secondo quanto ulteriormente stabilito dalla Commissione valutatrice e dalla Stazione Appaltante; |  |  |
| L’assunzione della propria responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di collaudo unitamente all’impegno a risolvere qualsiasi tipologia di problematica. |  |  |
| DICHIARA INOLTRE |  |  |
| L’impegno a mantenere costanti i prezzi offerti, indicati in offerta economica, di tutti i moduli e accessori presenti in configurazione offerta, opzionalmente disponibili, per almeno 3anni dalla data del collaudo, fatto salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante prezzi offerti di tutti i moduli e accessori opzionali disponibili eventualmente richiesti e riportati nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta ai 3richiesti: |  |
| L’impegno all’applicazione dello sconto sulle parti di ricambio, indicato in offerta economica, per almeno 8 anni a partire dalla data di accettazione delle apparecchiature. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere lo sconto offerto per tutti i moduli e accessori opzionali disponibili eventualmente richiesti e riportati nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |  |
| L’impegno all’applicazione dello sconto sugli eventuali materiali consumabili, indicato in offerta economica, per almeno 8 anni a partire dalla data di accettazione delle apparecchiature. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere lo sconto offerto sugli eventuali materiali consumabili, indicato nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |  |

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

| DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SUI DISPOSITIVI MEDICI Compilare il presente allegato per tutti e soli i dispositivi medici offerti nella gara in oggetto.Il relativo file in formato *.doc (Word) è scaricabile dal sito dell’Ente Appaltante: www.egas.sanita.fvg.it |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail DICHIARA: la conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE per tutti i dispositivi medici offerti e fornisce, per gli stessi, mediante la compilazione della sottostante tabella le seguenti informazioni: - la denominazione del Fabbricante; - il codice catalogo; - la descrizione commerciale e, ove disponibili: - il numero progressivo attribuito dal sistema di registrazione della Banca Dati / Repertorio dei Dispositivi Medici (BD/RDM); - l’adempimento di comunicazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 46/97, di seguito “notifica” (sì/no); - la data di immissione in commercio; - il codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND). |  |  |  |  |  |  |
| Fabbricante | Codice catalogo | Descrizione commerciale | Numero progressivo di iscrizione in BD/RDM del Ministero della Salute | Data di immissione in commercio | Adempimento di notifica ai sensi dell’art. 13 delD.Lgs. 46/97 (Si / No) | Codice CND |
| Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Se disponibile | Se disponibile | Se disponibile | Se disponibile |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta concorrente)

Questionario Tecnico

Il relativo file in formato *.xls (Excel) allegato alla documentazione di gara

Specifiche per l’integrazione delle apparecchiature con il Sistema Informativo Ospedaliero e con il sistema PACS Tutti i sistemi offerti, diagnostiche e workstation specialistiche, dovranno essere pienamente compatibili con il sistema PACS regionale FVG e con la piattaforma dei sistemi informativi clinico/gestionali G2/Cardionet (InsielSpA). Tali interfacciamenti devono essere realizzati in rispondenza allo standard DICOM e ad una logica IHE al massimo livello di implementazione disponibile, secondo i documenti Integration Statement IHE pubblicati ufficialmente. Al sistema offerto sarà richiesta la conformità ai seguenti profili IHE almeno per i seguenti attori e per tutte le relative transazioni obbligatorie: Profili IHE; Attori IHE. SWF; AcquisitionModality. MAMMO; AcquisitionModality. Consistent Time; Time Client. Sarà inoltre positivamente valutata la conformità ad ulteriori profili IHE e in particolare al profilo IHE Audit Trail e NodeAuthentication (ATNA), concernente la comunicazione criptata in DICOM e l’audit dell’accesso ai dati, come da Technical Framework IHE ITI, e al profilo Radiation Dose Management (REM), per la gestione della dose come da Technical Framework IHE RAD. Nel caso di non rispondenza al profilo REM, l’aggiudicatario dovrà esplicitare come è possibile acquisire i dati dosimetrici esposti dall’apparecchiatura e fruirne. La configurazione della messaggistica inerente i servizi di worklist, MPPS e storagecommittmentnonchè la mappatura degli attributi tra worklist e studi prodotti deve essere eseguita almeno secondo profilo IHE e comunque esplicitata e concordata in fase di installazione o di interfacciamento al sistema PACS con l’Azienda destinataria delle fornitura. Inoltre, se disponibile, si intende inclusa nella fornitura anche la funzionalità e l’adeguata messaggistica standard per la gestione di più Scheduled Procedure Step o più protocolli di acquisizione da parte della modalità all’interno di un singolo studio DICOM. In merito al trasferimento in rete, le modalità dovranno essere configurate per fornire le massime performance possibili. Andranno pertanto attivate tutte le funzioni standard di compressione e/o classi DICOM più moderne. Per quanto riguarda la parte non relativa all’imaging, i sistemi offerti dovranno preferibilmente poter catturare e salvare sul sistema PACS una raccolta delle evidenze prodotte nel corso dell’esame clinico in formato DICOM (classe Structured Report e/o SecondaryCapture e/o DICOM Encapsulated PDF, altre classi standard DICOM), possibilmente selezionabile e presentata come documento, e gestirla secondo il profilo IHE SWF. Tutti i dettagli relativi a tali aspetti implementativi saranno concordati in fase di installazione con l’Azienda destinataria delle fornitura e il gruppo di coordinamento del sistema PACS FVG. Ogni software fornito, incluso ogni software di post-processing ovvero con funzioni di elaborazione sui dati acquisiti, dovrà permettere il seguente caso d’uso: l’utente dovrà poter archiviare in formato standard (DICOM ove applicabile) tutti i dati prodotti sul sistema PACS aziendale, cancellare i dati dall’archivio locale del sistema, e poter comunque eseguire tutte le funzioni di elaborazione dopo il recupero degli stessi dal PACS aziendale. Nel caso limiti tecnici ostacolino tale funzionalità, tali limiti dovranno essere dettagliatamente esplicitati in sede di offerta. A tal fine dovranno essere evidenziate in sede di offerta anche tutte le classi proprietarie eventualmente utilizzate, allo scopo di poter utilizzare il PACS come unico archivio di riferimento per le elaborazioni specialistiche. Ogni software fornito dovrà essere dispositivo medico secondo la direttiva 2007/47/CE. Il software dovrà, ove possibile, nel caso possa interfacciarsi con un archivio DICOM, prevedere la possibilità di ricevere uno studio tramite la procedura di DICOM MOVE o in alternativa di individuare e scaricare/visualizzare attraverso la procedura di DICOM Query/Retrieve solo gli studi prodotti dalla macchina di acquisizione oggetto di offerta. Se applicabile, dovrà essere possibile discernere anche tra il tipo di esami prodotti (in funzione del richiedente o del protocollo utilizzato). L’offerente dovrà in tal senso esplicitare la soluzione tecnico/procedurale offerta e più adatta al proprio tipo di software. La commissione giudicatrice valuterà la rispondenza ai suddetti requisiti (quale fonte di consultazione per la verifica di corrispondenza sarà utilizzato il sito di IHE Europe e i relativi link ivi registrati). Al momento del collaudo, sarà attuata la contestualizzazione e il test degli stessi in ambito PACS per l’accertamento dell’effettiva funzionalità degli interfacciamenti. Un esito negativo di tali verifiche porterà alla sospensione delle procedure di collaudo (e relativo pagamento) fino alla loro completa soddisfazione. Resta altresì inteso che l’Azienda destinataria delle fornitura, dovendo fornire un servizio pubblico, si riserva il diritto di utilizzare le attrezzature anche in assenza di un collaudo formale completo. In tal caso si procederà alla redazione di un “collaudo funzionale” atto a certificare l’utilizzabilità della fornitura in sicurezza ed entro i limiti dovuti alle carenze, ma non darà diritto ad alcun pagamento per il fornitore.

Modulo di integrazione G2 per l’acquisizione ed archiviazione dei dati dosimetrici forniti dalle modalità

Pe l’acquisizione dei dati dosimetrici di esposizione dal mammografo, Insiel recepirà i messaggi standard DICOM MMPS ed i report SR dosimetrici (anche standard IHE).

Al termine dell’esecuzione, l’apparecchiatura invierà il messaggio MPPS N-SET, di fine esame, con tutte le informazioni statistiche sullo stesso. I messaggi ricevuti vengono “spacchettizzati” dal G2 e le informazioni salvate su apposite tabelle del database.

In particolare, tutte le informazioni previste dai messaggi MPPS sono recepite dal G2. L’attivazione, il test e il collaudo per l’invio di queste informazioni avverranno contestualmente all’attiviazione dell’interfacciamento nell’ambito delle stesse condizioni di fornitura.

| # SOFTWARE E SICUREZZA INFORMATICA |  |
| --- | --- |
| La ditta fornitrice: Ragione Sociale Città (Provincia) Indirizzo Tel. Fax Email |  |
| # D I C H I A R A |  |
|  Non è prevista la fornitura di software |  |
| - Trattamento dati personali – Che in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, il software fornito: [provvede/non provvede] al trattamento di dati personali [provvede/non provvede] al trattamento di dati sensibili Che pertanto, al fine del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 33-36 del D.Lgs. n. 196/2003, aventi per oggetto le misure minime di sicurezza per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, il sistema, in merito ai vari aspetti previsti dal suddetto decreto, in particolare: - autenticazione informatica - sistema di autorizzazione - protezione dati e sistemi - misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici adotta le seguenti precauzioni ed accorgimenti tecnici (allegare documento separato qualora non documentabile tutto di seguito): |  |
| - Protezione del software – Che al fine di impedire illeciti impieghi del software oppure il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei diritti di autore dei programmi per elaboratore, il sistema/software fornito [é/non è] …………. dotato di chiavi hardware/software di protezione. Nel caso di protezione il sistema impiegato è il seguente (non protetto, floppy disk, chiave su porta parallela, USB, numero di licenza ecc). Si prende atto che la Azienda destinataria della fornitura si impegna a custodire la chiave ed a proteggerla da qualsivoglia comportamento illecito o deterioramento, incluso denunciare il fatto alla autorità giudiziaria competente nel caso di sottrazione. Che nel caso di perdita, sottrazione o mancato funzionamento della chiave, la stessa, al pari di qualsiasi altro ricambio, verrà riparata o sostituita, anche oltre il termine di garanzia dei beni venduti ed anche in assenza di specifico contratto di manutenzione. Che la mancata disponibilità da parte della Azienda destinataria della fornitura della chiave hardware per i motivi sopra indicati, come pure dei dischi contenenti i vari software forniti per le medesime motivazioni, non determineranno in alcun caso la decadenza del contratto di licenza e la necessità di un suo riacquisto. Che la ditta fornitrice si impegna nei casi di cui sopra alla fornitura/riparazione delle chiavi od alla riconsegna dei dischetti contenenti i software ai soli costi relativi all’hardware, ai media necessari ed alla eventuale manodopera occorrente per l’installazione. Che il sistema/software proposto adotta soluzioni di protezione per il rapido recupero delle configurazioni in caso di crash. Che nel caso di impiego dei sistemi di protezione di cui sopra, l’operazione di ripristino della chiave risulterà totalmente gratuita anche oltre il termine di garanzia oppure eseguibile dal personale tecnico della Azienda destinataria della fornitura senza oneri aggiuntivi. |  |
| - Documentazione – Che in caso di aggiudicazione si provvederà alla fornitura della documentazione tecnica relativa al software proprietario fornito, nonché alla consegna di eventuali tools software, al fine di consentire al personale della Azienda destinataria della fornitura di eseguire le operazioni eventualmente necessarie per la manutenzione dei prodotti, il recupero dei dati archiviati o l’interfacciamento verso altri sistemi. Che la documentazione includerà anche le credenziali a livello di amministratore per l’accesso al sistema. Quando il computer viene inserito nel domino aziendale, la password di amministratore locale di default (administrator) sarà reimpostata dal personale IT. Ogni altro account locale con privilegi superiori verrà eliminato se non indispensabile per il funzionamento del sistema. Il responsabile per la privacy della Ditta potrà richiedere degli account di dominio nominativi per amministrare remotamente l'apparecchiatura. Che la documentazione tecnica conterrà (per i casi applicabili), la descrizione tecnica dei moduli funzionali, la descrizione della interazione con il sistema operativo e con la rete, i formati di archiviazione impiegati, i protocolli implementati per l’integrazione verso altri sistemi, le procedure di ripristino della base dati, le password e quanto altro necessario. Che la documentazione sarà sufficientemente esaustiva e tale da permettere anche il recupero sia dei dati scalari in formato intelligibile, sia delle immagini, tracciati, diagrammi od altri oggetti non scalari, nonché delle unioni (link, riferimenti ecc) tra gli oggetti al fine di ricostruire nell’intero i singoli casi. Che la documentazione [comprenderà / non comprenderà] ……….……… tools software necessari per conseguire gli obiettivi di cui sopra e che in tale caso i tools forniti sono i seguenti: (descrivere la funzionalità oppure indicare non pertinente) ; in materia, si dichiara che avendo previsto la fornitura di tutti i tools software necessari, questa Ditta [intende/non intende] ….…… avvalersi della facoltà concessa di non provvedere alla consegna della documentazione tecnica, esercitando l’opzione di protezione delle componenti software più sensibili oggetto di privativa industriale ed unicamente per questi ultime, nel rispetto comunque dei diritti riconosciuti all’acquirente di cui al D.Lgs 518/2002. Di prendere atto che ai sensi di quanto previsto dalla disposizioni legislative in materia di protezione dei diritti d’autore e per la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, la Azienda destinataria della fornitura si impegna a non divulgare la documentazione fornita da codesta Ditta, ancorché a non porre a disposizione di altrui soggetto sia la documentazione che le conoscenze eventualmente acquisite tramite la stessa od i tools forniti, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del possessore dei diritti. Esplicita dichiarazione in tale senso potrà su richiesta essere prodotta dall’Azienda destinataria della fornitura |  |
| - Software installati e sicurezza informatica – Che il sistema operativo ……………………. fornito con l’apparecchiatura verrà mantenuto costantemente aggiornato tramite le patch rilasciate dal produttore e che in alternativa in caso di sistemi operativi Microsoft l’Azienda destinataria della fornitura è autorizzata ad installare le patch necessarie in autonomia. L’azienda deve fornire alla Azienda destinataria della fornitura un report con cadenza semestrale indicando lo stato di aggiornamento dei sistemi informatici. Che il/i software forniti a corredo sono i seguenti: ( nome, versione, scopo ) Che nel sistema fornito non saranno attivi servizi o programmi non strettamente necessari per l’applicazione come giochi, salva schermi, programmi di navigazione, posta elettronica ecc. Che il sistema proposto [verrà / non verrà] dotato di software di sicurezza informatica (antivirus, firewall, antintrusione) versione prodotto dalla ditta: Che nel caso di fornitura con il sistema di un software di protezione, lo stesso verrà costantemente aggiornato e per conseguire lo scopo saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici per l’implementazione dei quali [si richiede / non si richiede] la collaborazione da parte del personale tecnico di questa Azienda destinataria della fornitura Che nel caso la fornitura non preveda l’installazione di un sistema antivirus, l’Azienda destinataria della fornitura è autorizzata ad installare il software antivirus utilizzato attualmente in azienda (attualmente l’ESET NOD32 v4.x), mentre sarà compito dell’azienda fornitrice collaborare e sovrintendere, a titolo totalmente gratuito, affinché il personale tecnico della Azienda destinataria della fornitura provveda in sicurezza all’installazione sul sistema dei moduli integrativi di protezione informatica ritenuti necessari. L’intervento eseguito non potrà costituire in alcun caso motivo di decadimento delle condizioni di garanzia od invalidare le certificazioni conseguite dal sistema. A tale scopo sono risultati compatibili con il sistema i seguenti prodotti Che l’Azienda destinataria della fornitura è inoltre autorizzata ad installare prodotti per “asset management” e “software delivery” di propria scelta (suite CA Unicenter). Che le operazioni di installazione dei prodotti sopra indicati, di antivirus o quanto altro l’Azienda destinataria della fornitura dovesse installare di comune accordo, non inficiano in alcun modo i requisiti essenziali di sicurezza e la normale funzionalità del sistema e conseguentemente la marcatura CE. |  |
| - Collegamento in rete – Che il sistema [necessita / non necessita] del collegamento alla rete dati. Che in tale caso, la configurazione del sistema di elaborazione fornito si uniformerà alle policy tecniche e di sicurezza adottate dall’Azienda destinataria della fornitura per la connessione in rete dei dispositivi e che nessuna apparecchiatura verrà connessa alla rete aziendale senza preventiva autorizzazione. Che il sistema impiegherà unicamente il protocollo IP per il suo interfacciamento alla rete dati e che altri protocolli risulteranno disabilitati. Verranno pure disabilitati servizi non strettamente necessari o che possano creare disguidi funzionali alla rete dati od essere sia soggetto che mezzo per attacchi di natura informatica. Che il sistema per il suo corretto funzionamento [deve/non deve] ricorrere a condivisioni di files/cartelle tramite la rete. In caso affermativo si provvederà a limitare le condivisioni a quelle strettamente necessarie, utilizzando per il salvataggio i file server della Azienda destinataria della fornitura stessa. |  |
| Si precisa che le disposizioni tecniche di cui sopra saranno rispettate anche nella eventualità di fornitura di sistemi impieganti reti Lan per comunicazioni interne tra i vari dispositivi componenti il sistema stesso e separate dalla rete aziendale, nella considerazione di una probabile futura interconnessione ed al fine di non creare sovrapposizione di indirizzari. Che al fine di incrementare la sicurezza informatica del prodotto o dell’insieme di prodotti potranno essere all’uopo attivate segmentazioni di rete (VLAN), atte a separare logicamente i sistemi dalla restante parte della rete Aziendale. Che nel caso l’Azienda destinataria della fornitura ritenga necessario operare in tale verso, verrà data massima collaborazione per conseguire lo scopo prefisso. Che, in merito alla sicurezza elettrica dei dispositivi elettromedicali e a seguito del collegamento dell’apparecchiatura alla rete dati aziendale, configurandosi l’insieme come sistema medicale ai sensi della normativa CEI 62.51, vengono adottate in materia le seguenti precauzioni: . (indicare non pertinente se del caso) |  |
| - Collegamento remoto – Che la ditta offerente [è / non è] interessata ad accedere in maniera remota alle apparecchiature fornite per scopi di teleassistenza e di supporto agli utenti. Che in tale caso si impiegheranno unicamente le tecnologie di interconnessione previste dalla Azienda destinataria della fornitura ed in specifico a mezzo di VPN od SSL. Di prendere atto che viene fatto divieto di adottare in maniera autonoma qualsiasi altra tecnologia, in particolare modem connessi direttamente alle apparecchiature. Che l’attivazione di un collegamento di teleassistenza sarà subordinato alla sottoscrizione da parte del fruitore delle policy di impiego del medesimo. Che l’unico programma per il controllo remoto acconsentito sui sistemi Microsoft è quello integrato nel sistema operativo (RDP) o in caso di necessita quello attualmente utilizzato dalla Azienda destinataria della fornitura per la teleassistenza dei PC (CA Unicenter). |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

RISCHI INTERFERENZIALI E STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE (DUVRI)

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente si computano nel presente paragrafo solo gli oneri derivanti da rischi interferenziali, che vengono definiti e sottratti al confronto concorrenziale in quanto gli stessi non sono oggetto di ribasso. Tali costi dovranno essere riportati fedelmente, così come indicato di seguito, nell’offerta economica. Si considera interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi e la sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica che produttiva. Gli oneri indicati non riguardano le misure adottate per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività della ditta aggiudicataria, ma solo quelli delle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione, ovvero le misure aggiuntive che per la peculiarità dell’ambiente e la singolarità delle attività svolte si rendono necessarie, ivi compresa anche la somministrazione formativa necessaria a far operare il personale in condizioni di sicurezza in tali nuove e insolite, per la ditta aggiudicataria, condizioni di rischio. Come regola generale tutte le attività devono svolgersi riducendo al minimo il rischio interferenziale e a tal fine concordano gli interventi con i responsabili delle aree con cui si dovrà operare e con i referenti aziendali che saranno indicati nella riunione di coordinamento. Dovrà essere il più possibile ricercata una condizione di sfasamento temporale fra le attività della ditta aggiudicataria e le attività della radiologia. Nella riunione di coordinamento l’istituto deve essere messo a conoscenza dei rischi correlati alla installazione ed avvio, l’Istituto a sua volta informerà la ditta in merito alle attività proprie e alle misure di protezione necessarie nelle aree di intervento, in particolare laddove differiscano dal documento generale di rischio che sarà messo a disposizione. Qualora necessario lo svolgimento delle attività dovrà essere segnalato tramite cartelli e segnalazioni, in modo esplicito e puntuale e le aree delimitate a cura della ditta aggiudicataria. Il calcolo dei costi per gli oneri di sicurezza interferenziali sono stimati pari a € 500,00 suddivisi con formazione in merito alla sicurezza, misure protettive da rischio interferenziale, (es.:avvisi e segnalazioni, delimitatori aree…)

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

__________________________________________________

| CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK (periodo di garanzia e post garanzia) |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: e-mail |  |
| DICHIARA QUANTO SEGUE |  |
| - il contratto qui descritto avrà validità per tutto il periodo di durata della garanzia; - la Ditta si impegna a garantire a ciascuna Azienda interessata alla fornitura la facoltà di stipulare successivamente ed anche non consecutivamente alla fine del periodo di garanzia tale tipologia di contratto di manutenzione alle medesime condizioni tecnico-economiche offerte in gara; |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale Città (Prov.) Indirizzo CAP Tel. Fax E-mail Certificazione (ISO ) opera in ESCLUSIVA (Sì/No) |
| la Ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto almeno fino al concorrere dell’ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature, salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto. Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |
| Il servizio di manutenzione dovrà essere comprensivo, per tutto il periodo, di: |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| Manutenzione preventiva comprensiva di regolazioni e manutenzione generale con modalità e periodicità previste dal costruttore; |  |
| Verifiche di sicurezza secondo quanto indicato nel manuale di service o contenuto in eventuali norme tecniche, con rendicontazione delle misure eventualmente effettuate; |  |
| Controlli di qualità / funzionalità con modalità e periodicità secondo le normative di riferimento |  |
| Illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva entro 24ore lavorative, dalla chiamata effettuata dalle singole Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura; | Se offerta, indicare la condizione migliorativa per gli interventi di manutenzione correttiva rispetto alle 8 ore lavorative richieste. Intervento entro ore lavorative. orario disponibilità Lun.- Ven.: orario disponibilità Sabato: orario disponibilità Dom. e Festivi: Modalità per le chiamate di manutenzione: - Call Centre: - E-mail: |
| Risoluzione del guasto o fornitura di apparecchiatura in temporanea sostituzione entro 40 ore lavorative dalla chiamata; | Se offerta, indicare la condizione migliorativa per la risoluzione o fornitura apparecchiatura in temporanea sostituzione entro le 24 ore lavorative richieste. Sostituzione entro ore lavorative |
| Sono incluse tutte le parti di ricambio, qualsiasi accessorio, modulo o parte sostituita sia durante manutenzioni correttive che preventive; |  |
| Sono incluse le spese di spedizione |  |
| Aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore; |  |
| Altro | Descrivere brevemente ulteriori caratteristiche del servizio offerto (ad esempio supporto telefonico al personale incaricato dalle Aziende del S.S.R. alla manutenzione di 1° livello, tempi di fermo macchina annui, ulteriori caratteristiche migliorative se offerte, modalità di intervento, tempistiche legate alle attività manutentive e non precedentemente indicate, magazzino di partenza per le parti di ricambio, sede di partenza dei tecnici manutentori abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte, il loro numero e la relativa qualifica, il numero di tecnici disponibili per apparecchiature installate (analoghe a quella offerta) , eventuale elenco delle certificazioni possedute, ecc..) |

Timbro e firma del legale rappresentante

| CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI 2° LIVELLO (periodo post - garanzia) |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail |  |
| DICHIARA QUANTO SEGUE |  |
| - La Ditta acconsente che il primo intervento manutentivo venga effettuato da un tecnico incaricato dall'Azienda del S.S.R.; solo qualora questi non sia in grado di risolvere il problema, interviene la ditta manutentrice - la Ditta si impegna a definire con precisione nel contratto quali attività manutentive di primo livello possono essere effettuate dal tecnico aziendale autorizzato - la Ditta si impegna a garantire, a ciascuna Azienda interessata alla fornitura, la facoltà di stipulare alle condizioni espresse in allegato, successivamente ed anche non consecutivamente alla fine del periodo di garanzia, tale tipologia di contratto di manutenzione |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| la Ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto almeno fino al concorrere dell’ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature, salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante lo sconto sulle parti di ricambio indicato nell’offerta economica. Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: . |
| CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO | INDICAZIONI O CONDIZIONI OFFERTE |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale Città (Prov.) Indirizzo CAP Tel. Fax E-mail Certificazione (ISO ) opera in ESCLUSIVA (Sì/No) |
| Interventi di manutenzione preventiva e correttiva autorizzati al tecnico aziendale (1° livello) | descrivere gli interventi autorizzati al personale tecnico indicato dall’Azienda del S.S.R. : |
| Il servizio di manutenzione dovrà essere comprensivo, per tutto il periodo, di: |  |
| Manutenzione preventiva di secondo livello; | descrivere brevemente il servizio effettuato (ad esempio servizi offerti, numero annuo di visite, tempi fermo macchina, ecc.): |
| Verifiche di sicurezza secondo quanto indicato nel manuale di service o contenuto in eventuali norme tecniche, con rendicontazione delle misure eventualmente effettuate; | descrivere brevemente il servizio effettuato (ad esempio servizi offerti, numero annuo di visite, tempi fermo macchina, ecc.): |
| Controlli di qualità / funzionalità con modalità e periodicità secondo le normative di riferimento; | descrivere brevemente il servizio effettuato (ad esempio servizi offerti, numero annuo di visite, tempi fermo macchina, ecc.): |
| interventi di manutenzione correttiva di secondo livello; | N. illimitato di interventi (s/n): N. max di interventi annui (se limitato): Intervento entro ore lavorative. orario disponibilità Lun.- Ven.: orario disponibilità Sabato: orario disponibilità Dom. e Festivi: Modalità per le chiamate di manutenzione: - Call Centre: - E-mail: - : |
| Risoluzione del guasto o fornitura di apparecchiatura in temporanea sostituzione | Risoluzione entro . ore lavorative. Sostituzione entro ore lavorative |
| Supporto telefonico al personale incaricato dalle Aziende del S.S.R. alla manutenzione di 1° livello | Disponibile (sì/no): Giornate e fascia oraria: |
| Parti di ricambio; | Parti di ricambio comprese (sì/no/tutte) …………………... Elencare separatamente i materiali compresi e non compresi in contratto, indicando il relativo codice (ad esempio le batterie di ricambio qualora presenti, qualsiasi accessorio, modulo o parte sostituita sia durante manutenzioni correttive che preventive, ecc.) |
| Aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore; | Compresi / non compresi / descrivere servizio: |
| Spese di spedizione; | Incluse / non incluse / condizioni particolari: |
| Altre caratteristiche del servizio offerto | descrivere brevemente (ad esempio modalità di intervento, tempo annuo massimo di fermo macchina (per attività in ambito contrattuale) ed ulteriori tempistiche legate alle attività manutentive e non precedentemente indicate, magazzino di partenza per le parti di ricambio, sede di partenza dei tecnici manutentori abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte, il loro numero e la relativa qualifica, il numero di tecnici disponibili per apparecchiature installate (analoghe a quella offerta) , eventuale elenco delle certificazioni possedute, ecc..) |

Timbro e firma del legale rappresentante

| ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA (periodo post - garanzia) |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail |  |
| DICHIARA QUANTO SEGUE |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| la Ditta si impegna garantire il servizio di assistenza tecnica su chiamata e a mantenere costante lo sconto offerto ed espresso in percentuale sulle relative tariffe di listino almeno fino al concorrere dell’ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature, salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a garantire il servizio di assistenza tecnica su chiamata e a mantenere costante lo sconto sulle relative tariffe di listino. Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |
| CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO | INDICAZIONI O CONDIZIONI OFFERTE |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale Città (Prov.) Indirizzo CAP Tel. Fax E-mail Certificazione (ISO ) opera in ESCLUSIVA (Sì/No) |
| Fasce orarie di disponibilità del servizio | Orario disponibilità Lun.- Ven. : Orario disponibilità Sabato : Orario disponibilità Dom. e Festivi : |
| Tempi di intervento garantiti | Tempo max di intervento dalla chiamata garantito (ore lavorative): |
| Tempo massimo di risoluzione del guasto e temporanea sostituzione degli apparecchi mobili per fermo macchina | Tempo max dalla chiamata garantito per la risoluzione del guasto o per l'apparecchiatura in temporanea sostituzione (apparecchiature mobili) ……………… |
| Supporto telefonico al personale incaricato dalle Aziende del S.S.R. | Disponibile (sì/no): Giornate e fascia oraria: |
| Tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte | Sede di partenza dei tecnici manutentori NUMERO .QUALIFICA Numero di tecnici per apparecchiature installate (analoghe a quella offerta) : CERTIFICAZIONE (ISO ) opera in ESCLUSIVA (Sì/No) |
| Parti di ricambio | Tempo max di spedizione garantito: GG. LAV. SEDE MAGAZZINO: Ragione Sociale Città (Prov.) CAP INDIRIZZO Tel. Fax E-mail |
| Altre caratteristiche del servizio offerto |  |

Timbro e firma del legale rappresentante

FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO (NB SERVIZIO OBBLIGATORIO INCLUSO NELLA FORNITURA)

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail

# D I C H I A R A di impegnarsi ad organizzare un adeguato corso di formazione per il personale sanitario con tutte le spese a proprio carico, da erogarsi prima del collaudo, salvo diversa pattuizione, con personale competente, di durata sufficiente all’uso dell’apparecchiatura e con rilascio di attestato a nominativo, alle seguenti condizioni:

Corso al personale sanitario (descrivere): Luogo di svolgimento: Durata del corso: Formazione a step graduali: Breve descrizione dei contenuti del corso Documentazione utilizzata Altro

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

FORMAZIONE PERSONALE TECNICO

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail

# D I C H I A R A di impegnarsi ad organizzare un adeguato corso di formazione, comprensivo degli eventuali aggiornamenti (se necessari) e con tutte le spese a carico della ditta, sulla manutenzione preventiva e su quella correttiva almeno di primo livello o completa (primo e secondo livello) per il personale tecnico delle singole Aziende Sanitarie interessate alla presente fornitura. Tale corso dovrà essere caratterizzato: - da una durata sufficiente a garantire agli stessi la necessaria conoscenza per poter intervenire in modo qualificato nella manutenzione; - dal rilascio ai tecnici delle Aziende Sanitarie di certificato nominativo di abilitazione alla manutenzione, per il periodo successivo a quello coperto da garanzia. I corsi verranno erogati alle seguenti condizioni:

CORSO AL PERSONALE TECNICO I LIVELLO: (NB OBBLIGATORIO ED INCLUSO NELLA FORNITURA) Formazione, per l’autorizzazione al personale incaricato dalla singola Azienda del SSR interessata alla presente fornitura, alla manutenzione correttiva e preventiva di I livello sulle singole unità del sistema: Luogo di svolgimento: Durata del corso (ore): Descrizione dei contenuti del corso relativamente a: Manutenzione Preventiva (descrivere): Ricerca Guasti (descrivere): Interventi di I° Livello (elencare): Ulteriori descrizione dei contenuti del corso Manualistica tecnica (elencare e descrivere le parti costitutive): Altro

CORSO AL PERSONALE TECNICO COMPLETO (I E II LIVELLO): Formazione, per l’autorizzazione al personale della singola Azienda del SSR interessata alla presente fornitura, alla manutenzione correttiva e preventiva completa sulle singole unità del sistema: Luogo di svolgimento: Durata del corso (ore): Descrizione dei contenuti del corso relativamente a: Manutenzione Preventiva (descrivere): Ricerca Guasti (descrivere): Interventi di II° Livello (elencare): Ulteriori descrizione dei contenuti del corso Manualistica tecnica (elencare e descrivere le parti costitutive): Altro

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

OPERE EDILI IMPIANTISTICHE - PROGETTAZIONE

Stato di fatto di locali ed impianti - SITO DI INSTALLAZIONE - indicazione delle principali opere da realizzare COMPRESO LA PROGETTAZIONE.

Quanto oggetto della fornitura dovrà essere installato nel sito indicato dall’Azienda destinataria.

Di seguito vengono  fornite le indicazioni inerenti a:

- sito di installazione;

- stato di fatto di locali ed impianti;

- indicazione delle principali opere da realizzare

Resta inteso che sarà responsabilità della singola ditta offerente appurare, tramite il sopralluogo, se le attuali condizioni logistico/impiantistiche del sito individuato soddisfano i prerequisiti per una corretta installazione delle attrezzature/apparecchiature ed accessori che la ditta intende offrire.

La ditta concorrente dovrà elaborare una proposta progettuale che tenga presente le indicazioni fornite dal presente documento in rapporto alla tipologia di attrezzature/apparecchiature ed accessori che intende offrire.

L’Amministrazione dispone di alcuni elaborati grafici delle strutture edilizie ed impianti (piante dei locali, sezioni, distribuzioni impiantistiche e quadri elettrici) dell’esistente fabbricato interessato dall’intervento riprodotti su supporto informatico che verranno consegnate alle ditte concorrenti su richiesta. Le ditte concorrenti dovranno comunque provvedere, a loro spese, ad effettuare in loco le verifiche e misurazioni degli elementi che interessano ed influenzano la progettazione e la conseguente realizzazione delle opere nella loro globalità.

Sito di installazione

Il reparto di Radiologia è collocato al piano primo del 1° dente di pettine dell’Istituto.

L'intervento prevede essenzialmente il rinnovo dell’esistente sala di diagnostica radiologica mediante risistemazione dell’ambiente in funzione dell’installazione del nuovo mammografo oggetto della presente procedura.

La sala è già dotata di ambienti accessori dedicati ai pazienti quali 2 spogliatoi e un servizio igienico.

Il locale di diagnostica, per la componente elettrica, viene classificato come appartenente al “Gruppo 1”, secondo la definizione contenuta nella Norma CEI 64.8 art.710.2.7, in base alla destinazione d'uso ed all’attività medica in esso prevista.

Stato di fatto dei locali e degli impianti

Allo scopo di inquadrare in modo compiuto l’intervento di adeguamento, si riportano in via sintetica i contenuti distributivi e funzionali e le caratteristiche costruttive dell’esistente fabbricato.

Le caratteristiche dei locali sono le seguenti:

- struttura portante intelaiata in calcestruzzo armato;

- solaio in soletta monolitica di calcestruzzo armato dello spessore di cm. 25 (portata di progetto 300 kg/mq);

- l’altezza effettiva, da pavimento ad intradosso solaio, è di 380 cm, mentre il volume utilizzato dei singoli locali è in genere delimitato da controsoffitti in doghe di alluminio, con interposto materassino in lana di roccia con altezza effettiva variabili da cm 230 a cm 300;

- pareti perimetrali realizzate con calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a cm. 20;

- pareti divisorie realizzate con mattoni forati dello spessore di cm. 12; alcuni locali sono realizzati e/o rivestiti con pareti in cartongesso;

- pavimenti in pvc di reazione al fuoco;

- finiture delle pareti con intonaco di tipo tradizionale, rasatura e sovrastante tinteggiatura con smalto all’acqua; in alcuni locali (diagnostiche) le pareti sono rivestite con pannelli di laminato piombato anti x o da contropareti in cartongesso piombato anti x.

- servizi igienici rivestiti con piastrelle in ceramica o vernici epossidiche;

- porta interne in alluminio rivestite in laminato plastico;

- serramenti interni vetrati con struttura in alluminio naturale satinato;

- controsoffitto in doghe di allumino con sovrastante materassino in lana minerale oppure in quadrotti di cartongesso;

- finestre esterne in alluminio naturale satinato con vetrocamera;

- i locali di diagnostica, sono dotati in tutto o in parte di pareti e porte con schermatura al piombo anti x, con spessori variabili.

La dotazione impiantistica risulta essere la seguente:

- impianto di riscaldamento e condizionamento, del tipo a tutt'aria, alimentato da centrale remota;

- impianto idrico sanitario con scarichi ordinari in fognatura;

- impianto elettrico (suddiviso in alimentazione normale, preferenziale e continuità) costituito da quadri di zona, prese elettriche, punti luce e comando di serie civile;

- rete telefonica/telematica/PACS;

- impianto TV;

- impianto di rivelazione fumi;

- impianto distribuzione di gas medicali (ossigeno, vuoto, protossido d’azoto);

- presidi ed attrezzature antincendio (estintori ed idranti);

Indicazione delle principali opere da realizzare

(detto elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le opere che la ditta concorrente dovrà prevedere nel proprio progetto di adeguamento)

Gli interventi edilizi ed impiantistici dovranno integrarsi in modo omogeneo con l’esistente struttura, in particolare per quanto attiene agli aspetti architettonici, l’impianto elettrico e speciali, l’impianto di condizionamento, l’impianto idrico-sanitario, l’impianto dei gas tecnici/medicali ed i dispositivi e sistemi di protezionistica. Ulteriori informazioni potranno essere ottenute in sede di sopralluogo.

Le caratteristiche principali delle opere,lavorazioni e finiture da realizzare sono di seguito riportate:

Opere edili ed affini

- Formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e dall’entità delle opere e l’esecuzione di tutte le opere a tale scopo occorrenti compreso realizzazione delle opere provvisionali di segregazione dell’area dei lavori e protezione verso i locali con attività ospedaliera funzionante;

- Realizzazione di adeguate protezioni su pavimenti, soffitti, pareti degli esistenti locali soggetti ad adeguamenti ed allacciamenti impiantistici;

- Realizzazione di adeguate protezioni su pavimenti, soffitti, pareti per l’introduzione di materiali ed apparecchiature. Per il trasporto di materiali ingombranti o pesanti dovranno essere previsti protezioni temporanee anche negli ambienti di transito;

- Rimozione e trasporto a magazzino e/o in discarica del box schermato della consolle di comando dell’attuale telecomandato;

- Rimozione e smaltimento del pavimento in pvc;

- Rimozionedi controsoffitto(dove necessario per passaggio impianti) in doghe per successivo ricollocamento;

- Rimozione e smaltimento del controsoffitto in doghe con soprastante materassino fibroso dell’attuale sala telecomandato,del bagno e degli spogliatoi;

- Esecuzione di nuovo controsoffitto (nella nuova sala mammografica nel bagno e negli spogliatoi), realizzato mediante fornitura e posa in opera di pannelli in fibre minerali con rivestimento a vista di pellicola lavabile da 60x60 cm spessore 15 mm, Classe 1.

- Eventuale demolizione e rimozione della canala impiantistica esistente a pavimento;

- Preparazione del sottofondo di pavimento con trattamento di levigatura per successiva posa di nuova pavimentazione costituita da rotoli o quadrotti di policloruro di vinile del tipo elettroconduttivo;

- Riposa in opera di controsoffitto a doghe metalliche precedentemente rimosso;

- Sistemazione delle finiture (stuccature, pitturazione) delle porte esistenti;

- Sistemazione delle finiture (stuccature, pitturazione) delle contropareti in pannelli di laminato piombato;

- Opere di finitura quali rasatura, pitturazione e/o rivestimento delle pareti. Le pareti dovranno essere finite con materiali che garantiscano una facile lavabilità e decontaminazione;

- Sgombero pulizia e sistemazione delle aree di cantiere

Impianto termoidraulico

Le opere termoidrauliche si possono così individuare:

- Rimozione di n. 2 diffusori e a soffitto a coni regolabili;

- Fornitura e posa in opera di n. 2 diffusori a soffitto ad effetto elicoidale ad alta induzione compreso condotti flessibili isolati;

- Realizzazione di modifica alle canalizzazioni esistenti mediante rimozione e riposizionamento di 3 valvole di aspirazione, taglio e innalzamento tubazioni;

- Realizzazione di n. 1 o 2 gruppi presa (secondo necessità) per ossigeno e vuoto secondo norme UNI 9507 compreso fornitura e posa in opera di tubazioni in rame disoleato per la realizzazione di rete di distribuzione gas tecnici realizzazione di collegamento alle tubazioni esistenti ed installazione di cassetta, a vista o ad incasso;

- intercettazione e chiusura linea protossido;

- Eventuale fornitura e posa in opera di climatizzatore a pompa di calore;

- Realizzazione di punto n. 1 di allacciamento idrico (acqua calda e fredda) e scarico per installazione di lavabo clinico;

- Fornitura e posa in opera di n.1 lavabo sospeso in porcellana vetrificata completo di gruppo miscelatore cromato tipo clinico.

Impianto elettrico e similari

Trattandosi di locale medico di Gruppo 1 (salvo diversa classificazione richiesta dalla specifica apparecchiatura installata), è necessario eseguire la protezione su tutti i circuiti che alimentano prese di corrente fino a 32 A con interruttori differenziale <= 30mA nonché realizzare il nodo equipotenziale per il collegamento di tutte le masse e masse estranee comprese entro la zona paziente.

Le opere si possono così individuare.

- Rimozione e/o demolizione di punti di utilizzo, comando, luci, speciali ecc. esistenti, compreso l'intercettazione delle linee elettriche esistenti, lo sfilaggio delle linee non più necessarie al funzionamento dell'impianto, l'eventuale rimozione di tubazioni/canaline non più necessarie, il ripristino di eventuali linee necessarie al funzionamento nell'ambiente;

- Rimozione riposizionamento di alcuni punti di comando e utilizzo esistenti;

- Realizzazione di linea di alimentazione principale derivata dal quadro elettrico esistente;

- Realizzazione di quadretto elettrico di zona (ambulatorio) completo di interruttori magnetotermici e differenziali;

- Realizzazione e modifica prese FM;

- Realizzazione di nodo e collegamenti equipotenziali per locale medico di gruppo 1;

- Realizzazione e modifica prese telefoniche/telematiche;

- Modifica e adeguamento distribuzione impianto di illuminazione;

- Fornitura e posa in opera di nuove plafoniere da 4x18W per controsoffitto a quadrotti;

- Fornitura e posa in opera di lampade autonome di emergenza da 18 W a parete o a soffitto di tipo autoalimentato per illuminazione di tipo non permanente con funzionamento automatico in mancanza di tensione.

- Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo completo di linea di alimentazione, tubazioni, scatole di derivazione, interfacciamento alla centrale esistente Notifier MMX-101E.

La ditta fornitrice dovrà comunque far eseguire tutti i lavori edili ed impiantistici, nessuno escluso anche se non esplicitamente specificati, necessari per installare, attivare e rendere perfettamente funzionante le nuoveattrezzature/apparecchiature ed accessori e quant'altro fornito.

I lavori dovranno essere eseguiti con modalità ed orari concordati con l’Amministrazione, in modo da ridurre le possibilità di interferire o creare inconvenienti con l’attività Sanitaria (rumori, polveri, ecc). Potranno essere programmati interventi anche di sabato, in orario serale/notturno, o giorni festivi senza che ciò comporti richiesta di maggior oneri da parte della ditta aggiudicataria.

Le attrezzature/apparecchiature ed accessori devono essere introdotte nei locali a cura e sotto la totale responsabilità della ditta fornitrice.

Ogni altra informazione verrà fornita alle Ditte concorrenti in sede di sopralluogo.

Si ricorda che l’elenco dei dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi notificati nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" è pubblicamente disponibile e scaricabile sul sito del Ministero della Salute al seguente link: http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA