- ID 16APB005

- NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA DA 3,0 TESLA

art.  1 Modalità di gara

art.  2 Procedure di trasmissione dell’offerta

art.  3 Documenti di partecipazione

art 3 bis Documentazione tecnico qualitativa

art.  4 Caratteristiche dell’offerta economica

art.  5 Procedura di individuazione della migliore offerta

art.  6 Requisiti tecnici

art.  7 Criteri e parametri per la valutazione delle offerte

art.  8 Richiesta informazioni

art.  9 Rinvio allo Schema di Convenzione

art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

Art. 1

(Modalità di gara)

L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, di seguito denominato EGAS, ha indetto gara a procedura aperta, per l’affidamento della fornitura di un tomografo a risonanza magnetica da 3,0 T con l’osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nel Bando Integrale di Gara, nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale.

L’EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente. Il singolo contratto di fornitura verrà concluso a tutti gli effetti tra il l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste (AOUTS) interessata all’appalto ed il Fornitore.

L’EGAS si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all’individuazione della Ditta migliore offerente della fornitura, sia nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81, comma 3 d.lgs 163/2006). La convenienza viene valutata ai sensi dell’art. 89 d.lgs 163/2006.

Per l’apparecchiatura in oggetto si precisa che l’acquisto è stato autorizzato con parere n. 58-BMT0064-TS di data 29/2/2016 del Nucleo di valutazione della Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. Si fa altresì presente che è in corso, a cura di AOUTS, l'iter per l'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 6 comma 1 del DPR n. 542/94.  La stipula del contratto è quindi subordinata all'ottenimento di tale autorizzazione.

Art. 2

(Procedure di trasmissione dell’offerta)

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato e recare sul frontespizio il nominativo del mittente nonché l’oggetto della gara: “Offerta relativa alla gara con procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di un tomografo a risonanza magnetica da 3,0 T per l’AOUTS – ID 16APB005”.

Il plico dovrà contenere all’interno n. 3 buste separate e chiuse di cui la n. 3 dovrà essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, mentre per la n. 1 e la n. 2 sarà sufficiente una chiusura normale:

- Busta n. 1 recante l’indicazione “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” (vedere art. 3 delle presenti Norme di partecipazione alla gara);

- Busta n. 2 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” (vedere elenco documenti richiesti nel Capitolato Speciale);

- Busta n. 3 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” (vedere art. 4 delle presenti Norme di partecipazione alla gara).

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico andrà indirizzato all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) Ufficio protocollo Via Pozzuolo n 330 Palazzina B piano terra - 33100 UDINE e dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. tramite Servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito, ovvero con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’EGAS, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo dell’EGAS sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì: 08.30 -16.00

- venerdì: 8.30 – 13.00

L’EGAS declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico. In caso di consegna a mano farà fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato, la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione.

Art. 3

(Documenti di partecipazione)

La ditta partecipante, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La ditta partecipante deve inserire all’interno della busta n. 1 la seguente documentazione:

La busta dovrà contenere un elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo il seguente ordine:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile (vedere Allegato “A” alle Norme), corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

- Garanzia dell’importo indicato nella tabella di cui al Capitolato Speciale, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con indicazione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art.161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998.

La garanzia, intestata all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità, secondo quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La ditta dovrà segnalare espressamente il possesso del requisito per la suddetta riduzione.

In caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente potrà presentare una garanzia unica, specificando i lotti ai quali intende partecipare.

Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria, nella misura dell’uno per mille del valore del lotto,  e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all’incameramento della stessa nell’ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato. In caso di mancata sanatoria, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo mezzo lettera  e che il documento originale non verrà restituito alla ditta.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata  reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento all’Ente della sanzione pecuniaria, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data

In caso di mancata sanatoria l’Autorità procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara

- Documento di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Il documento di impegno può essere eventualmente anche integrato nel documento Garanzia di cui al precedente punto 2.

Nel caso in cui l’offerente abbia costituito la cauzione  tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito l’operatore economico dovrà, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 per l’esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

- Versamento, ove previsto, relativo alla contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per gli importi indicati nella tabella di cui al Capitolato Speciale.

Sia nel caso di R.T.I. costituito, che nel caso di R.T.I. non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo.

Per facilitare il versamento vedere apposita guida allegata al presente documento (vedere Allegato “B” alle Norme).

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento a EGAS della sanzione pecuniaria, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata sanatoria, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

- Patto d’integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (vedere Allegato “H” alle Norme).

- PASSOE ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006.

- Scheda fornitore debitamente compilata, con l’indicazione del domicilio ai fini delle comunicazioni e il relativo numero di fax (vedere Allegato “D” alle Norme).

- Elenco sintetico dei lotti ai quali la ditta partecipa, con indicazione - per ogni lotto - dell’importo del CIG versato (se dovuto) e dell’importo della cauzione versata (se dovuta);

- Verbale di sopralluogo rilasciato da AOUTS;

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, debitamente controfirmata (vedere Allegato “C” alle Norme).

I documenti previsti ai punti 1-2-3-4-5-9 sono da considerarsi documentazione essenziale ai fini della partecipazione alla gara.

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 e del comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs.163/2006, così come novellati dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014, il concorrente in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 è tenuto al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 2, nonché le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Capitolato d’Oneri, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura - l’applicazione, nei confronti del concorrente, della sanzione pecuniaria nella misura di cui sopra, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis.

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione prevista ai punti 1-2-3-4-5, EGAS provvederà a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le integrazioni e i chiarimenti necessari, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni per adempiere. L’Amministrazione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione entro il termine o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Il pagamento della sanzione potrà avvenire, a scelta del concorrente, trmite escussione della cauzione provvisoria o attraverso versamento da effettuarsi entro il termine perentorio di 10 giorni sul c/c n. dell’Amministrazione. in questa seconda ipotesi, insieme all’integrazione documentale, dovrà essere allegata la ricevuta del versamento.”

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui ai punti precedenti relativi ai “Documenti di partecipazione“, dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, ad eccezione dell’attestazione del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (a cura della solo capogruppo). Si precisa che con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 3, gli stessi dovranno essere, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, cointestati a tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

- I concorrenti di altri Paesi Comunitari sono autorizzati a presentare la documentazione equipollente a quella richiesta.

L’EGAS si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000, nei confronti dei partecipanti alla gara.

Art. 4

(Caratteristiche offerta economica)

Nella busta n. 3 “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica redatta in lingua italiana e riportante tutte le informazioni di cui all’Allegato “E” alle Norme.

Per il medesimo lotto, non sono ammesse offerte “in alternativa”.

La ditta dovrà inoltre indicare, in calce all’offerta, la struttura economica dell’offerta stessa, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si richiede altresì che nella Busta n. 3 la ditta concorrente inserisca un CD contenente la medesima offerta economica di cui sopra in formato excel (o word), in base allo schema previsto nel sopra citato Allegato “E” alle Norme. In caso di difformità tra i due formati (cartaceo ed elettronico), farà fede il formato cartaceo.

La ditta dovrà indicare, un prezzo unico netto, nel senso che eventuali sconti dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.

- L’offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

La ditta dovrà inserire, nello schema di dettaglio dell’offerta economica, gli oneri della sicurezza da rischio specifico (art. 87, comma 4 del Codice – Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) la cui quantificazione spetta al Concorrente in rapporto alla stessa offerta economica. Per mero chiarimento si segnala che tali costi sono propri del Concorrente e sono diversi dagli oneri della sicurezza per le interferenze, che sono determinati dalla stazione appaltante.

L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall’art. 2.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole (es: minimo d’ordine o spese di trasporto).

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;

- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Non è ammessa la partecipazione di una stessa ditta singolarmente e quale componente di un raggruppamento (né la presenza contestuale in più raggruppamenti, pena esclusione sia della ditta singola che del raggruppamento o dei raggruppamenti da eliminare). E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese raggruppate. In caso la R.T.I. sia individuata come migliore offerente, le singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto, mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile, ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autentica. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Per quanto non espressamente qui indicato si applica l’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell’art 38 c 2bis e art 46 c 1 ter del codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento a favore di EGAS della sanzione pecuniaria prevista dal presente disciplinare. in caso di mancata sanatoria EGAS procederà all’esclusone del concorrente dalla procedura di gara.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006; l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 succitato.

Art. 5

(Procedura di individuazione della migliore offerta)

L’EGAS, verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all' individuazione del miglior offerente, per ciascun lotto, secondo il criterio di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006, ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa.

I plichi verranno aperti presso l’EGAS sito in via Pozzuolo  330 palazzina C, 33100 Udine, nel giorno e ora stabiliti nel Bando di gara.

La procedura di gara si svolgerà con le seguenti modalità:

I° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla prima fase, che avrà luogo il giorno e all’ora indicati nel bando di gara, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata, munita di apposita procura*.

Il Presidente di gara, assistito dal segretario verbalizzante, procederà all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver accertato la regolarità delle modalità di presentazione; verranno inizialmente esaminati i documenti di partecipazione, ammettendo o escludendo i concorrenti sulla base della documentazione di partecipazione. In seguito il Presidente di gara trasmetterà l’elenco delle Ditte ammesse e la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnico-qualitativa della fornitura.

Si procederà quindi alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,  in relazione a quanto previsto dall' art. 48 , comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

II° FASE: IN SEDUTA NON PUBBLICA

La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, procederà alla valutazione tecnico-qualitativa della fornitura, alla verifica della rispondenza alle modalità richieste e all’attribuzione dei punteggi, in base agli elementi di cui all’art. 7 del presente documento.

III° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla terza fase potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata. In tal caso dovrà esibire all’autorità che presiede la gara idonea procura*.

Nella seconda seduta pubblica, il cui luogo ed orario saranno comunicati via fax almeno cinque giorni prima della seduta stessa, il Presidente, assistito dal segretario verbalizzante, procederà a dare lettura del verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice, e all’apertura, per le sole ditte ammesse, della busta n. 3 “Offerta economica”; una volta data lettura delle offerte economiche verrà assegnato il punteggio previsto per l’elemento prezzo e a questo sommati gli altri punteggi determinati dalla Commissione Giudicatrice summenzionata.

La fornitura verrà affidata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui nell’ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante come segue:

- se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati  a procedere  immediatamente  alla  gara  di miglioria;   in  caso  di  ulteriore  parità  si  provvederà all’individuazione mediante sorteggio;

- se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.

L’EGAS si riserva la facoltà di procedere all’individuazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 81 comma 3 del codice.

L’individuazione da parte dell’EGAS della ditta risultata migliore offerente diverrà immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara redatto dall’Ufficiale verbalizzante ha valore di aggiudicazione provvisoria. Si procederà quindi alla valutazione dell’anomalia, ove necessario, delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e quindi all’aggiudicazione definitiva tramite approvazione degli atti da parte del Direttore del D.S.C. e relativa comunicazione alle parti interessate. L’aggiudicazione definitiva diverrà quindi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art 11 c. 8 del d.lgs 163/2006).

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela, la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, ovvero fatto salvo diverso termine espressamente concordato con l’aggiudicatario (art 11 c. 9 del d.lgs 163/2006).

*Il rappresentante legale dell’impresa concorrente o la persona delegata ad assistere alle sedute pubbliche di cui sopra dovrà presentarsi munita di copia del documento di riconoscimento e copia della procura da consegnare al personale dell’EGAS.

Art. 6

(Requisiti tecnici e requisiti di partecipazione)

L’offerta dalle ditte concorrenti dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dell’offerta in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006.

I concorrenti dovranno possedere i requisiti Art. 42 del dlgs 163/2006 “Capacità tecnica e professionale” elencati in capitolato speciale.

Art. 7

(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte )

La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo dei prodotti offerti, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale, a ciascuno dei quali verrà assegnato il punteggio massimo riportato al medesimo articolo sopra indicato.

La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall’EGAS., laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione della fornitura offerta.

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi e all’eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Art. 8

(Richiesta Informazioni)

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto a mezzo fax 0432/306241. Orari d’ufficio dell’EGAS: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

Ulteriori delucidazioni possono essere richieste chiedendo della Dott.ssa Chiara Cemulini (fax 0432/306241 e-mail segreteria@egas.sanita.fvg.it o mezzo PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it).

Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari di cui sopra dovranno pervenire, con i mezzi sopra indicati, entro il termine indicato al punto  IV.3.3) del bando di gara e la stazione appaltante provvederà ad evadere tali richieste entro 6 gg dal termine di presentazione delle offerte. Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.

Le risposte ai quesiti scritti saranno pubblicate sul sito dell’EGAS www.csc.sanita.fvg.it, pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le informazioni del caso.

Art. 9

(Rinvio al capitolato speciale)

L’oggetto, le modalità e la gestione della fornitura sono disciplinati dal relativo capitolato speciale.

art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula della Convenzione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

Allegati alle Norme di partecipazione:

  - Fac simile “Allegato A”: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

  - Fac simile “Allegato B”: Guida al versamento AVCP

  - Fac simile “Allegato C”: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy

  - Fac simile “Allegato D”: Scheda Fornitore

  - Fac simile “Allegato E”: Offerta Economica e struttura economica della stessa

Fac-simile “Allegato A”

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI…………………..

……………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

in nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

  - di partecipare alla gara come (art. 34, comma 1, D.lgs 163/06):

(barrare la voce che interessa)

    - impresa individuale (anche artigiana), società commerciale (Sas, Snc, altre società) o Soc. Cooperativa

    - consorzio tra società cooperative p. I. (L. 422/09 e D. Lgs. 1577/47), consorzi tra imprese artigiane (L. 443/1985)

    - consorzio stabile costituito anche in forma di soc. consortile (art. 2615-ter del cod. civ.) tra imprese di cui ai punti precedenti, secondo l'art. 36 D.lgs 163/06 e s.m. e i.

    - capogruppo/mandante (barrare la voce che non interessa) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da (indicare tutti i nominativi delle Imprese raggruppate):____________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________;

    - consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ. costituito tra i soggetti di cui all'art. 10, lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del cod. civ.

    - soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/91.

    - operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, D.lgs 163/06, stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese.

  - In caso di RTI/consorzi ordinari:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - Non ancora formalmente costituiti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutti (e soli) i soggetti economici sottoscrittori dell’offerta conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore designato in sede d’offerta come mandatario (capogruppo) ai sensi della norma di cui all’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006

capogruppo _____________% di partecipazione _____________

mandanti _______________% di partecipazione ________________

(allegare apposita dichiarazione di IMPEGNO. Il documento dovrà specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate e dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate; vedere art 37 D. Lgs. 163/2006)

    - formalmente già costituiti allegare originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dell’atto costitutivo del consorzio)

  - (se del caso) ai fini della riduzione dell’entità del deposito cauzionale provvisorio ex art. 75, comma 7, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità rilasciata dall’ente certificatore accreditato…………………………… per………………………. con scadenza al  ………………………;

  - che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor _______________________________ nato a _________________ il ______________________ nella sua qualità di:

    - ________________________________;

    - procuratore (come da procura allegata);

  - che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ Registro delle Imprese dal ____/____/_______al n. __________________________per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara;

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente C.C.I.A.A. (limitatamente a tali categorie di imprese):_________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A” , sezione “B” o sezione “C” se trattasi di consorzio (limitatamente a tali categorie di imprese):_____________________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - che il titolare dell’impresa è il signor: _________________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che direttore tecnico dell’impresa è il signor: ___________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che i soci e amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: (devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società i soci, il socio unico il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Incarico Societario |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - che nulla osta, nei confronti della ditta candidata, ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. e i. (normativa antimafia) o dei tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui all’art.4 del D.Lgs. n.490/10994;

  - che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né vi é in corso, a carico di essa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. a);

  - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. b);

  - che nei confronti dell’impresa, di tutte le persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e in particolare con riferimento al comma 1, lettera c):

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;

OVVERO

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e/o del soggetto firmatario della presente dichiarazione è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (allegare apposita dichiarazione in calce)

  - che sono cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Cittadinanza |
| --- | --- | --- | --- |

e che nei loro confronti:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure:

    - l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di cui alla precedente lettera a): ____________________________________(si richiama altresì il comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06 - Specificare se ricorrono gli estremi dell’art. 178 cp e/o dell’art. 445 2 comma cpp).

  - che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. d);

  - che la ditta non ha commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza ed in relazione ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. e);

  - che la ditta non è incorsa, nella esecuzione di contratti d’appalto con la stazione appaltante, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. f);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. g);

  - che la ditta, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara da qualsiasi Pubblica Amministrazione predisposte (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. h);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. i);

  - che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili

(barrare l’ipotesi che interessa)

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

oppure:

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità e, avendo ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

  - che nei confronti dell’impresa non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni)” neppure a titolo di misura cautelare ex art. 45 del decreto medesimo, ovvero altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m);

  - (qualora richiesta dal bando di gara) di non essere incorsa nell’applicazione della sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m-bis);

  - con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, dichiara (barrare l’ipotesi che interessa):

    - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

NB: Si precisa che la stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

  - con riferimento all’art 38, comma 1, lettera m-ter), del  d.lgs. 163/2006, dichiara

(barrare la casella che interessa e completare):

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure:

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

DICHIARA

altresì:

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura/servizio e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta;

- che la fornitura/servizio offerto risponde ai requisiti richiesti in capitolato;

- che l’offerta è valida per almeno 240 giorni;

- di aver preso visione di tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che il concorrente dovrà sostenere per assicurare il pieno espletamento della fornitura/servizio alle condizioni e con le modalità indicate nel bando, nelle norme di partecipazione, schema di contratto, nel capitolato e nel DUVRI;

- di accettare tutte le condizioni prescritte dal bando di gara o dalla lettera d'invito e dallo schema di convenzione e capitolato speciale;

- che in caso di aggiudicazione verranno valutati congiuntamente ai referenti delle aziende sanitaria interessate in materia di sicurezza, i possibili rischi di interferenza provvedendo all’eventuale stesura del DUVRI ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza – art 26 Decreto Legislativo 81/08.

- La ditta applica ai suoi lavoratori il seguente CCNL __________________________ __________________________________________________________________;

- La ditta corrisponde il versamento delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana presso: l’Ufficio delle Imposte Dirette di _________________via ____________________________CAP _______________;

- La ditta corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali presso:

l’Ufficio INPS di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

l’Ufficio INAIL di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

- Il Foro competente in materia di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente è: Tribunale Civile di _______________________________ Sezione fallimenti via _____________________________________ CAP ___________________;

- Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi della Legge 68/99 di: ___________________________via ____________________________________ CAP ______________________;

- La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti.

- L’offerente dichiara inoltre di possedere in fase di offerta, pena esclusione, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa relativi all’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche e alla progettazione indicati in CSA:

- REQUISITI RICHIESTI PER LA PROGETTAZIONE, COMPRESE PRESTAZIONI DI DL, CSP e CSE:

1  Iscrizione all’Albo o Collegio Professionale di appartenenza ………………..

2 Possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, di cui all’art.98 del D.Lgs.81/2008 e smi ………………….

- REQUISITI RICHIESTI PER I LAVORI:

possesso dell’attestazione SOA di qualificazione nelle categorie e per le classifiche di importi indicate nella Tabella indicata in CSA:

| CATEGORIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OG 1 | Opere Edili |  |  |
| OS 28 | Impianti Meccanici |  |  |
| OS 30 | Impianti Elettrici e Speciali |  |  |

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

N.B. Inoltre fornire apposita dichiarazione in calce all’autocertificazion

e, riportante le seguenti diciture:

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di ________________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) della Ditta/Società __________________________________________ D I C H I A R A I N O L T R E - di aver preso visione delle condizioni riportate nelle “Norme di partecipazione” “Schema di Convenzione” e “Capitolato Speciale” per la fornitura in oggetto e di approvarne il loro contenuto, senza riserva alcuna; - di rinunciare a qualunque pretesa di tipo economico in caso di mancato ottenimento dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 6 comma 1 del DPR n. 542/94; - di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, le clausole di cui ai seguenti articoli del Capitolato Speciale disciplinante la fornitura in oggetto: art. 3 (variazioni nell’esecuzione contrattuale), art. 5 (durata della fornitura), art. 9 (clausola risolutiva espressa), art. 10 (clausola penale), art. 14 (fallimento, liquidazione, procedure concorsuali), art. 16 (controversie). Data______________ FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO Firma_____________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

INDIRIZZO E-MAIL (PEC)______________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ____________________________________________________

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

(per la dichiarazione condanne)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto j è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

…

…

(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate; indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena e/o della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) art. 38 dlgs 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

Fac-simile “Allegato B”

2. Modalità e termini di versamento della contribuzione

2.2 Operatori economici
Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto 2.1 devono versare il contributo, nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di  scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Non è dovuta contribuzione qualora il valore del lotto a cui si intende partecipare sia inferiore a € 150.000.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

In questo caso non saranno necessari ulteriori adempimenti.

2.3 Operatori economici esteri
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

3. Contatti

È disponibile un servizio unificato di help desk per l'assistenza agli utenti dei sistemi SIMOG e “Servizio di riscossione”. Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 ed ai seguenti indirizzi e-mail:
assistenza.riscossione@avcp.it
per informazioni relative alle procedure di pagamento
assistenza.simog@avcp.it
per informazioni relative all'acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti.

Fac-simile “Allegato C”

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

I dati che verranno richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara (con particolare riferimento alla documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d’appalto) e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d’appalto e sua gestione.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici  e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere del servizio richiesto.

# Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati alle sole ditte partecipanti ai procedimenti di gara.

Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

- dell’origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità di trattamento;

- della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante  designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati    raccolti o successivamente trattati;

- l’attestazione che le operazioni  di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati  o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è :

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Colugna n. 50

33100 Udine

Il Responsabile del trattamento dei dati è

Dott.ssa Anna Maria Maniago

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)

Via Colugna n. 50

33100 Udine

e-mail: segreteria@efas,sanita.fvg.it

Fac-simile “Allegato D”      SCHEDA FORNITORE - EGAS

RAGIONE SOCIALE:___________________________________________________

CODICE FISCALE:  _____________________________	PARTITA IVA: __________________________________

SEDE LEGALE

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________email:________________________________________

PEC:  __________________________________________________________________________________________

N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E SEDE: ____________________________________________________________

CCNL APPLICATO: _______________________________________________________________________________

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa da sede legale)

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________email:________________________________________

PEC:  __________________________________________________________________________________________

SEDE OPERATIVA (se diversa da sede amministrativa)

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ:_______________________________CAP:______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________Pec:________________________________________

PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ATTI DI GARA

Indicare il domicilio eletto per le comunicazioni:

POSTA CERTIFICATA (PEC) _______________________________________

INDIRIZZO:

TEL: ____________________

N. Fax:__________________

REFERENTE UFFICIO GARE: __________________________________________________________________________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________

REFERENTE DI ZONA (EVENTUALE): ___________________________________________________________________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________

PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ORDINI

REFERENTE UFFICIO ORDINI: ________________________________________________________________________

INDIRIZZO:________________________________CITTÁ: _______________________________CAP:_______________

N° TEL: ____________________N. Fax:__________________email:_________________________________________

email per INOLTRO AVVISI DI PAGAMENTO: ___________________________________________________________

WHITE LIST PROVINCIALE

□  ISCRITTA 	□  NON ISCRITTA

SE ISCRITTA INDICARE SEDE DI COMPETENZA ( PROVINCIA):  ______________________________________________

| data | timbro e firma di un legale rappresentante o procuratore |
| --- | --- |

Fac-simile “Allegato E”

offerta economica

Oggetto: offerta economica relativa alla gara a procedura ______ (ID______) per l’affidamento della fornitura di _____________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ________________________________ il ______________  e residente a _____________________________________________________

in via ____________________________ n.____ in qualità di __________________________*   della Ditta/Società __________________________  avente sede in _________________________

cap.____________ via _______________________  tel. n.________________________________

C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________

DICHIARA

In nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

La Ditta/Società____________________ concorre alla gara a procedura ________ con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:

(proporre offerta)

|  |  | (Importo offerto in cifre e lettere) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Valore fornitura delle apparecchiature (nella configurazione offerta inclusi tutti i servizi elencati in CSA) | € …………………………………. |
| 1.2 | Importo lavori | € …………………………………. |
| 1.2.2 | Spese tecniche | € …………………………………. |
| 1.3 | Costi degli oneri della sicurezza e del coordinamento, valutati dalla stazione appaltante riportati in dettaglio nell’Allegato 4 | + € 11.000,00 non soggetti a ribasso |
| 1.2+1.2+1.2.2+1.3 | Pa =  del valore delle attrezzature comprensive dell’installazione e dei lavori edili impiantistici e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Tale valore non potrà superare, pena esclusione il valore di € 1.720.000,00 ( di cui € 11.000,00 non soggetti a ribasso) | € ………………………………. |
| 1.4 | P2m = costo del contratto di manutenzione di tipo di “secondo livello” |  |
| 1.5 | Anni di garanzia offerti |  |

|  | (Importo offerto in cifre e lettere) |
| --- | --- |
| A) LAVORI |  |
| 1 - Opere edili OG1 | €……………………………………………….. |
| 2 – Impianti meccanici OG28 | €……………………………………………….. |
| 3 – Impianti elettrici e speciali OG30 | €……………………………………………….. |
| 4 - f.p.o. Macchina di RM 3T | €……………………………………………….. |
| 5 - Spese tecniche | €……………………………………………….. |
| (importo massimo € 1.709.000,00) |  |
| 6 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | + € 11.000,00 |
| TOTALE OFFERTO (BASE D'ASTA € 1.720.000,00) | = €……………………………………………….. |

Dovranno essere inoltre forniti i seguenti dettagli:

1.1 Il prezzo della singola attrezzatura offerta, dettagliando ove possibile il prezzo unitario delle singole componenti: apparecchiatura base, software di gestione, accessori e quant’altro a corredo per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla specifica configurazione offerta con dettaglio dei relativi codici e nomi commerciali;

1.2 Computo metrico estimativo (parte lavori)

1.4 L’indicazione dei canoni annuali per ciascuno dei seguenti:

1.5 L’indicazione del canone annuali del:

- “Contratto di Manutenzione di Secondo Livello P2m”…………………………………….

- “Contratto full risk” …………………………………….

1.6 L’indicazione delle tariffe di listino dell’”Assistenza Tecnica su Chiamata” relativa alle seguenti voci:

  - diritto di chiamata;

  - costo orario di viaggio;

  - costo orario manodopera;

  - costo chilometrico;

  - costo trasferta;

  - altro.

1.7 L’indicazione in dettaglio dei singoli prezzi costanti per almeno tre anni dalla data del collaudo, codici e nomi commerciali di tutti i moduli/accessori;

1.8 Sconto, espresso in percentuale, che sarà applicato alle tariffe dell’assistenza tecnica su chiamata relativa alle voci di cui al punto precedente;

1.9 Sconto, espresso in percentuale, applicato al listino dei ricambi;

1.10 Costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro e loro dettaglio (già inclusi nel prezzo offerto). La ditta deve inserire, nello schema di dettaglio dell’ offerta economica, gli oneri della sicurezza da rischio specifico (art. 87, comma 4 del Codice – Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) la cui quantificazione spetta al Concorrente in rapporto alla stessa offerta economica. Per mero chiarimento si segnala che tali costi sono propri del Concorrente e sono diversi dagli oneri della sicurezza per le interferenze, che sono determinati dalla stazione appaltante ……………………

In caso di aggiudicazione la sottoscritta Ditta/Società________________si impegna ad eseguire il deposito cauzionale definitivo nella seguente forma: __________________________________________________

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Struttura economica dell’offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006.

Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio:

| Voci di prezzo: | importo |
| --- | --- |
| costi industriali |  |
| costi generali |  |
| costi della manodopera |  |
| costo lavori |  |
| costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) |  |
| costi per la formazione del personale |  |
| … (eventuali altri costi) |  |
| utili di impresa |  |
| oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso |  |
| Totale offerta |  |

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Fac simile “Allegato H”: Patto d’integrità

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________  (Prov. _____________) il _________________________________________

e residente a_________________________________________________ in via ________________________________n.____________,

in qualità di _______________________________________________________________________________________________________

(Legale rappresentante, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società ________________________________________________________________________________________________

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI GARA ID__________________________ PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI_____________________________________________________________________  INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL’EGAS N._______________ DEL ____________________

DICHIARA

DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO D’INTEGRITA’ APPROVATO DALL’ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI CON DECRETO N. 71 DEL 09.12.2015.

“PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI”

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (di seguito EGAS per brevità) e l’operatore economico (O.E. per brevità) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi della procedura in oggetto.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Patto d’Integrità regola i comportamenti degli O.E. e dei dipendenti dell’EGAS nell’ambito

delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 163/2006.

2. Il Patto d’integrità è da considerarsi allegato alla documentazione di ogni procedura di affidamento messa in atto dall’EGAS e ne costituisce parte integrante; costituisce altresì parte integrante di ogni contratto/convenzione stipulato dall’EGAS.

3. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di affidamento; tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere invito.

4. Una copia del Patto d’integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’O.E. concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento.

5. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

ART. 3 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. In sede di affidamento di contratti di servizi e forniture l’O.E.:

a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

c) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

d) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;

e) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’EGAS o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;

f) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

g) assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

1. L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

2. In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. L’Amministrazione aggiudicatrice pubblica sul proprio sito internet i dati riguardanti la procedura di affidamento, ai sensi della normativa in materia di trasparenza.

ART. 5 – VIOLAZIONE DEL PATTO D’INTEGRITÀ

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio con l’O.E. interessato.

2. La violazione da parte dell’O.E., sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall’articolo 3 può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento

b) la risoluzione di diritto del contratto

3. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. L’Amministrazione aggiudicatrice segnala agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. n.

17/2014 l’O.E. che abbia violato uno degli impegni previsti dall’articolo 3. L’Amministrazione aggiudicatrice tiene conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l’accettazione del presente Patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 38, comma 1, lett. f) D.Lgs.163/06.

5. In ogni caso, alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti autorità.

ART. 7 – EFFICACIA DEL PATTO D’INTEGRITÀ

1. Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

ART. 8 – NORMA FINALE

1. Ogni controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione e validità del presente Patto di integrità tra l’EGAS e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Data, _____________________________________

_______________________________________________

Firma del Legale rappresentante, procuratore, ecc.

- CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA .DI UN TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA DA 3,0 TESLA

art.   1 Oggetto

art.   2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

art.   3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale

art.   4 Cauzione definitiva

art.   5 Durata della fornitura

art.   6 Determinazione del prezzo

art.   7 Revisione prezzi

art.   8 Modalità di esecuzione della fornitura

art.   9 Clausola risolutiva espressa

art. 10 Clausola penale

art. 11 Garanzia e assistenza tecnica

art. 12 Controllo di quantità e qualità

art. 13 Subappalto

art. 14 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali

art. 15 Fatturazione e pagamenti

art. 16 Controversie

art. 17 Informativa sul trattamento dei dati

art. 18 Spese contrattuali

art. 19 Rinvio ad altre norme

art. 1

(Oggetto)

L’oggetto della gara è fornitura, di un Tomografo a risonanza magnetica da 3 T, compresa progettazione ed opere edili e impiantistiche, della tipologia,  numerosità e caratteristiche stabilite, inclusi i servizi di seguito esplicitati nel  presente documento,  da realizzarsi all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste.

Nel prosieguo del documento l’ Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste potrà essere indicata come AOUTS

L’oggetto della gara è composto da:

- Fornitura ed Installazione con modalità chiavi in mano di:

N. 1 Apparecchio di Risonanza Magnetica con intensità del campo magnetico di 3,0 Tesla; il dettaglio della configurazione e delle funzionalità richieste è riportato nel Capitolato Speciale.

- Opere Edili Impiantistiche

Saranno considerate parte integrante della fornitura le seguenti attività: oneri di progettazione, opere edili e impiantistiche per la realizzazione di una nuova sala di Risonanza Magnetica e di locali di supporto alla sala stessa; la descrizione delle lavorazioni e delle esigenze aziendali è contenuta nell’Allegato 4 “Lavori Edili e Impiantistici per l’installazione di una Risonanza Magnetica da 3,0 Tesla”.

Per le specifiche tecniche si rimanda integralmente al Capitolato tecnico parte integrante del presente documento

art. 2

(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

L’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi - EGAS è titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente, mentre l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste (di seguito AOUTS) provvederà alla stipulazione del contratto conseguente e all’emissione degli ordini ed ai pagamenti dei corrispettivi.

art. 3

(Variazioni nell’esecuzione contrattuale)

L’ AOUTS si riserva la possibilità di integrare la presente fornitura, fino ad un massimo pari al 20% valore economico di aggiudicazione.

L’ AOUTS potrà richiedere altresì alla ditta aggiudicataria variazioni in aumento o in diminuzione nei casi disciplinati dall’art. 311 del D.P.R.  5.10.2010 n. 207.

L’Ente si riserva altresì qualora se ne ravvisasse la necessità di procedere ai sensi dell’art. 57 c.5 lettera b.

art. 4

(Cauzione definitiva)

La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni dal ricevimento della apposita richiesta da parte dell’ AOUTS che poi provvederà alla stipula del contratto.

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (ex art 113 del D.Lsg. 163/2006). Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura in argomento e dovrà avere validità fino al termine del periodo di garanzia della fornitura.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ AOUTS.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del periodo di garanzia contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo.

In caso di inadempimenti contrattuali, l’ AOUTS potrà esercitare la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

art. 5

(Durata della fornitura)

Non applicabile al presente documento.

art. 6

(Determinazione del prezzo)

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutto quanto indicato in capitolato speciale.

art. 7

(Revisione prezzi)

Non applicabile.

art. 8

(Modalità di esecuzione della fornitura)

Per le modalità di esecuzione della fornitura, consegna collaudo ed installazione si rimanda integralmente a quanto previsto nell’allegato tecnico al Capitolato Speciale.

art. 9

(Clausola risolutiva espressa)

L’ AOUTS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione  del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui il presente capitolato;

b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio (o fornitura) in argomento;

c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;

d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio (o fornitura);

e) cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva dell’Azienda.

f) mancata costituzione della cauzione definitiva ex art. 4

g) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in  tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio (o fornitura), le stesse saranno formalmente contestate dall’Azienda del SSR.

L’Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.

art. 10

(Clausola penale)

La fornitura derivante dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

- Ritardo nella redazione e presentazione del Progetto Esecutivo L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0.03% dell’importo della fornitura di riferimento per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti;

- Ritardo nella Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna del Verbale di Installazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 15 giorni di estensione della garanzia per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti (a titolo esemplificativo esecuzione delle indagini diagnostiche presso altre Strutture Sanitarie pubbliche/accreditate);

- Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Articolo 2). In tal caso, il periodo di garanzia verrà considerato “congelato” fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. Inoltre. L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari 15 giorni di estensione della garanzia per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni;

- Non rispondenza delle attività/interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta negli Allegati 12, 13 e 14.

In tal caso AOUTS si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla ditta aggiudicataria, oltre al risarcimento dei danni, penali secondo il seguente schema:

| Inadempienza Rilevata | Durante Garanzia | Periodo Post-Garanzia Con Contratto di Manutenzione |
| --- | --- | --- |
| Per ogni giorno di ritardo sul tempo di intervento. | 15 giorni di garanzia aggiuntiva. | Storno di 15 giorni dal canone del contratto di manutenzione. |
| Per ogni giorno di ritardo sul tempo di risoluzione. | 1 mese di garanzia aggiuntiva. | Storno di 1 mese dal canone del contratto di manutenzione. |
| Mancata esecuzione della Manutenzione Preventiva o mancato rispetto del suo calendario. | Esecuzione della Manutenzione Preventiva e 1 mese di garanzia aggiuntiva. | Esecuzione della Manutenzione Preventiva e storno di 1 mese dal canone del contratto di manutenzione. |
| Mancato invio entro 1 giorno lavorativo dei verbali d’intervento. | 15 giorni di garanzia aggiuntiva. | Storno di 15 giorni dal canone del contratto di manutenzione. |
| Per ogni giorno di fermo macchina o dell’attività annuo oltre a quanto dichiarato negli Allegati 12, 13 e 14. | 2 mesi di garanzia aggiuntiva. | Storno di 2 mesi dal canone del contratto di manutenzione. |

- Notifica all’Ingegneria Clinica di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori ai 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione. In tal caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0.05% dell’importo della fornitura/1 mese garanzia o contratto manutenzione aggiuntiva per ogni giorno solare di ritardo.

- Mancata Notifica all’Ingegneria Clinica con un preavviso di almeno 24 mesi dell’End of Service del sistema: penale pari a € 2.000,00

- In caso di reclami, provenienti dal Servizio Utilizzatore e/o da altri Servizi per comportamenti, omissioni e/o fatti direttamente imputabili alla ditta, verrà applicata una penale pari a € 1.000,00;

- In tutti gli altri casi di disservizi documentati, verrà applicata una penale pari a € 1.000,00;

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dell’Azienda sanitaria e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati, per qualsiasi motivo, l’ si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

art. 11

(Garanzia ed Assistenza tecnica)

Per le modalità relative alla garanzia ed assistenza tecnica si rimanda integralmente a quanto previsto nell’allegato tecnico al Capitolato Speciale.

art. 12

(Controllo di quantità e qualità)

Per le modalità relative alle procedure di accettazione e collaudo si rimanda integralmente a quanto previsto nell’allegato tecnico al Capitolato Speciale.

art. 13

(Subappalto)

I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a seguire in proprio le forniture ed i servizi compresi nel contratto, salvo quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

art. 14

(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali)

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, la singola azienda sanitaria a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto della singola Azienda del servizio sanitario regionale di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

art. 15

(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura.

Il pagamento delle fatture ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 e ssmmi con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere delle singole aziende sanitarie del S.S.R. ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

art. 16

(Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria, è competente il Foro del capoluogo dove ha sede legale l’Azienda del SSR.

art. 17

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d’appalto e sua gestione, si allega informativa sul trattamento dei dati.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

art. 18

(Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico delle singole Aziende del servizio sanitario regionale, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 19

(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme riportate nel bando e nelle Norme di partecipazione alla gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA DA 3,0 TESLA

FORNITURA DI:

| Oggetto e Quantità | N.1 Tomografo a Risonanza Magnetica da 3,0 Tesla |
| --- | --- |
| Aziende | Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” - Trieste |

- Oggetto di gara

L’oggetto della gara è composto da:

- Fornitura ed Installazione con modalità chiavi in mano di:

N. 1 Apparecchio di Risonanza Magnetica con intensità del campo magnetico di 3,0 Tesla; il dettaglio della configurazione e delle funzionalità richieste è riportato nel Capitolato Speciale.

- Opere Edili Impiantistiche

Saranno considerate parte integrante della fornitura le seguenti attività: oneri di progettazione, opere edili e impiantistiche per la realizzazione di una nuova sala di Risonanza Magnetica e di locali di supporto alla sala stessa; la descrizione delle lavorazioni e delle esigenze aziendali è contenuta nell’Allegato 4 “Lavori Edili e Impiantistici per l’installazione di una Risonanza Magnetica da 3,0 Tesla”.

Nel prosieguo del documento l’ Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste potrà essere indicata come AOUTS.

- Valore dei beni oggetto della fornitura

L’importo massimo contrattuale previsto a base d’asta, non superabile pena esclusione, al netto di IVA è di € 1.720.000,00.

Tale importo si intende comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, per:

- fornitura delle apparecchiature, nella configurazione offerta, complete di tutti i dispositivi/accessori e quant’altro necessario, per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso specifica definita nel Capitolato Speciale;

- consegna, trasporto, imballo, scarico, montaggio, rimozione degli imballi, installazione e collaudo (come definito nel Capitolato Speciale) e relativi viaggi e trasferte;

- formazione del personale sanitario;

- formazione del personale tecnico;

- garanzia di almeno 24 mesi con assistenza di tipo Full Risk, sull’intero oggetto della fornitura, come esplicitato nell’Allegato 12 “Contratto di Manutenzione Full Risk”;

- progettazione ed esecuzione di opere edili, impiantistiche e protezionistiche di adeguamento necessarie all'installazione della nuova apparecchiatura;

L’elenco delle opere ritenute necessarie e una descrizione degli impianti attualmente esistente è riportato nell’Allegato 4 “Lavori Edili e Impiantistici per l’installazione di una Risonanza Magnetica da 3,0 Tesla”.

- oneri per la sicurezza per l’esecuzione delle opere;

- tutte le opere provvisionali di cantiere;

- la pulizia delle aree di lavoro e per l’agibilità degli ambienti;

- ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti;

- i costi degli oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla Stazione Appaltante nell’Allegato 9 “PRE-DUVRI”

- i costi degli oneri per la sicurezza valutati dalla Stazione Appaltante nell’ Allegato 4 “Lavori Edili e Impiantistici per l’installazione di una Risonanza Magnetica da 3,0 Tesla”.

Tali spese non potranno, pena esclusione dalla gara, essere oggetto di ribasso rispetto a quanto indicato negli specifici allegati del Capitolato Speciale.

- spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro (già inclusi nel prezzo offerto)

Sono considerati opzionali, e quindi esclusi, i costi per la manutenzione per il periodo post-garanzia e gli eventuali accessori opzionali, che AOUTS si riserva di affidare successivamente.

Il valore stimato dei costi per i servizi manutentivi, che AOUTS si riserva di affidare, per gli 8 anni successivi alla fine della garanzia, è pari ad € 1.000.000,00.

Opere edili-impiantistiche (incluse nell’appalto):

Trattandosi di un appalto "chiavi in mano" tutte le attività saranno coordinate da un unico coordinatore per la sicurezza e quindi assolverà a tutti gli obblighi di coordinamento (incluso gli aspetti del DUVRI di cui all'art. 26 c.3 del d.lgd.81/2008). Dal punto di vista economico si ritiene che gli oneri esplicitati nel documento allegato 9 sono da considerarsi ricompresi nelle somme  per la realizzazione degli oneri per la sicurezza stimati nell'allegato 4 (€ 11.000,00 +IVA)

- REQUISITI RICHIESTI PER LA PROGETTAZIONE, COMPRESE PRESTAZIONI DI DL, CSP e CSE:

1  Iscrizione all’Albo o Collegio Professionale di appartenenza

2  Possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, di cui all’art.98 del D.Lgs.81/2008 e smi

- REQUISITI RICHIESTI PER I LAVORI:

L’importo dei lavori risulta pari a 391.000,00 euro (IVA esclusa), comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza pari a 11.000,00 euro (Iva esclusa e non soggetti a ribasso) sono  suddivisi come segue:

| INCIDENZA DELLE CATEGORIE SUL COSTO NETTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OG 1 | Opere Edili | 51% | € 201.000,00 |
| OS 28 | Impianti Meccanici | 12% | € 45.000,00 |
| OS 30 | Impianti Elettrici e Speciali | 37% | € 145.000,00 |
|  |  | 100% | € 391.000,00 |

- possesso dell’attestazione SOA di qualificazione nelle categorie e per le classifiche di importi indicate nella Tabella

In riferimento all’articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui sopra per l’intero importo richiesto dal bando di gara, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie con riferimento alla categoria prevalente.

Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall’articolo 170, comma 1 del Regolamento, per ciascuna categoria specialistica prevista.

Poiché le lavorazioni relative alle categorie scorporabili sono di importo non superiore ai 150.000 euro, i requisiti di qualificazione richiesti sono quelli di cui all’art 90, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; si rammenta altresì che il soggetto esecutore degli impianti dovrà essere abilitato ai sensi del DM 37/2008.

CAUZIONI PROVVISORIE E CODICI CIG:

Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicate, per ogni lotto, le seguenti informazioni: prezzi a base d’asta, cauzioni provvisorie, codici CIG e importo da versare per la contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

NB: Il pagamento CIG (e ottenimento passo OE) potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell’allegato B delle norme di partecipazione, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara.  Si precisa che gli importi “PASSOE” sono superiori rispetto alle basi d’asta, in quanto sono comprensivi anche delle “opzioni contrattuali” (proroghe ed estensioni) già “ciggate” dall’EGAS in fase di indizione della gara.

| Lotto | Importo a base d’asta | Cauzione provvisoria da versare (2%) |
| --- | --- | --- |
| unico | € 1.720.000,00 | € 34.400,00 |

| Lotto | Importo della gara incluse le opzioni contrattuali | Codice CIG | Importo da versare per CIG |
| --- | --- | --- | --- |
| unico | € 3.064.000,00 | 6664626F58 | € 140,00 |

SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI

FORNITURA DI:

| Oggetto e Quantità | N.1 Tomografo a Risonanza Magnetica 3,0 T |
| --- | --- |
| Aziende | Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” - Trieste |

- Destinazione d’uso

L’apparecchiatura, collocabile nella fascia top dell’attuale offerta di mercato, allo stato dell’arte, nuova di fabbrica, in produzione, di ultima generazione e in versione aggiornata al momento della consegna sarà destinata alla S.C. di Radiologia dell’Ospedale di Cattinara; l’installazione dell’apparecchiatura dovrà essere fatta nei locali, oggetto di ristrutturazione, denominati: Locale A, Locale B, Locale C, Locale D e Locale E come indicato nella planimetria “Stato di Fatto RM Cattinara. pdf” dell’Allegato 5 “Planimetrie”.

L’apparecchiatura è da destinare alla validazione clinica di metodiche RM innovative, in particolare per:

Progetti di Ricerca Clinica nel Settore Body

- Valutazione dell’apporto della RM a 3T nella definizione diagnostica della patologia genitale maschile e femminile nei pazienti con ecografia non dirimente;

- Valutazione delle potenzialità diagnostiche dell’imaging funzionale e morfologico a 3T nello studio delle patologie renali e delle vie escretrici;

- Valutazione del valore diagnostico dell’imaging in diffusione a 3T con valori di “b” ultraelevati nello studio della patologia prostatica;

- Potenzialità della RM a 3T nella diagnostica delle linfoadenopatie addominali e toraciche in particolare con confronto rispetto alla TC multidetettore;

- Apporto delle sequenze di diffusione nella caratterizzazione delle lesioni focali epatiche di natura indeterminata in ECO e in TC;

- Valutazione delle sequenze morfologiche avanzate (3D T2 relaxometriche) e delle sequenze di diffusione nella valutazione delle cartilagini articolari;

- Valutazione dell’accuratezza della RM a 3T nella diagnosi della patologia mammaria maligna;

- Apporto della Total Body MRI a 3T nella patologia onco-ematologica;

- Caratterizzazione tissutale del miocardio mediante T1 mapping e delayed enhancement spettroscopia con RM a 3T;

- Coronarografia a 3T: confronto con cardio TC;

- Valutazione con RM a 3T dell’albero vascolare: confronto con Angio TC;

- Valutazione dell’apporto della sequenza di diffusione nelle patologie del midollo osseo;

Progetti di Ricerca Clinica nella Patologia del Sistema Nervoso Centrale

- Studio morfologico avanzato di perfusione (T1 e T2) e metabolico (spettroscopia) in pazienti con sospetta neoplasia celebrale;

- Valutazione mediante sequenze morfologiche avanzate, di perfusione e RM funzionale della patologia vascolare celebrale;

- Valutazione dell’apporto delle sequenze di diffusione e perfusione in pazienti con patologia demielizzante;

- Valutazione dell’apporto delle sequenze morfologiche avanzate e di perfusione nelle patologie degenerative encefaliche;

- Valutazione dell’apporto delle sequenze volumetriche Arterial Spin Labeling (ASL) e fMRI nei pazienti con epilessia;

- Valutazione dell’apporto della sequenza di diffusione e tensore di diffusione nella patologia del midollo spinale;

- Studio prechirurgico con fMRI mediante tecnica BOLD e DTI dei pazienti con neoplasia celebrale in aree coinvolte nei processi cognitivo-comportamentali e nell’organizzazione dell’attività motoria.

Oltre a quanto già esposto richiede inoltre di poter svolgere/ottenere le seguenti prestazioni/funzioni:

- studi neuro funzionali;

- spettroscopia RM single e multivoxel;

- studi di perfusioneT1 e T2  e diffusione celebrale e analisi tratto grafica;

- indagini angio e cine RM per tutti i distretti corporei;

- sequenze veloci per ridurre i tempi di esecuzione delle indagini;

- sequenze dinamiche dopo m.d.c. per i diversi distretti corporei;

- studio dell’apparato osteo-articolare e muscolare con utilizzo di bobine flessibili;

- studi della mammella;

- studi cardiologici;

- utilizzo contemporaneo di più bobine;

- sincronizzazione su parametri fisiologici del paziente comprensiva all’uopo dedicati;

- angiografia periferica;

- studi Total Body.

- Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali delle apparecchiature o dei sistemi

Le Ditte concorrenti dovranno dimostrare che i sistemi oggetto della fornitura sono configurabili per garantire i requisiti tecnico/prestazionali di seguito elencati e dovranno offrire i sistemi completi in una configurazione che garantisca comunque le prestazioni minime riportate al punto precedente; andranno inoltre indicati al momento della presentazione dell’offerta tutti gli accessori opzionali disponibili per eventuali successive implementazioni sui sistemi stessi, dettagliandone il costo.

In particolare andranno indicati tutti gli eventuali strumenti e dispositivi per effettuare i controlli di qualità.

Magnete:

Superconduttivo con campo magnetico di 3.0T, di alte prestazioni ed idoneo per tutte le tecniche avanzate di RM , con elevata omogeneità, anche su ampi campi di vista, e stabilità temporale del campo magnetico;

Possibilità di sistema di compensazione automatica della omogeneità di secondo ordine;

Auto schermatura del magnete di tipo attivo;

Diametro minimo del gantry non inferiore a 70 cm;

Gantry compatto; tunnel di lunghezza ridotta;

Rumore acustico generato all’interno del tunnel il più basso possibile

Catena televisiva a circuito chiuso con 2 telecamere con zoom, brandeggio e 2 monitor;

Impianto interfonico per la comunicazione con il paziente;

Impianto di diffusione musicale, al paziente, tramite cuffie;

Pulsante di segnalazione per il paziente;

Raffreddamento del magnete con solo elio e con ridotti consumi del criogeno;

Sistema in grado di rilevare la concentrazione di ossigeno con prefissati valori di soglia di allarme (secondo la normativa vigente), dotato di monitoraggio interno alla sala magnete con segnalazione remota, termometro ed igrometro;

Gradienti:

Gradienti nelle 3 direzioni dello spazio x, y, z;

Intensità di gradiente non inferiore a 45 mT/m per ciascun asse;

Slew rate massimo non inferiore a 200 mT/m/ms per ciascun asse;

Duty cycle 100%;

Dimensione massima del Field Of View (FOV) non inferiore a 50 x 50 x 45 cm;

Sistema di schermatura gradienti di tipo attivo;

Catena di Radiofrequenza e Bobine:

Catena di radio frequenza di tipo digitale con trasmissione del segnale preferibilmente su fibra ottica;

Convertitore analogico-digitale il più possibile prossimo alla sorgente di rilevazione del segnale;

Amplificatore RF ad una potenza massima ≥ 15 KW;

Possibilità di impiego di un numero di canali indipendenti in ricezione per singola bobina non inferiore a 32;

Trasmissione dotata delle più avanzate soluzioni dedicate al contenimento dell’effetto dielettrico ed effetto SAR a 3T (multitrasmissione);

Sistema di bobine integrato al tavolo porta paziente, per uso combinato negli studi singolo e multi distretto con ampia copertura anatomica per lo studio della colonna in toto e sistema nervoso senza rimozione del paziente e delle bobine stesse;

Bobina Encefalo dedicata di tipo Phased Array con numero di canali indipendenti non inferiore a 32;

Bobina Testa/Collo Phased Array (anche per applicazioni Neurovascolari) ad elevato numero di canali indipendenti (preferibilmente non inferiore a 20 canali indipendenti);

Bobina Body Phased Array, inclusa regione del cuore,con numero di canali indipendenti non inferiore a 32;

Bobina colonna Phased Array, con possibilità di utilizzo integrato alla bobina Testa/Collo (per studio Testa/Collo/Colonna, senza riposizionamento del paziente) e alla bobina Body Phased Array;

Bobine per eseguire esami sui distretti superficiali (bobine ad anello), per medie e grandi articolazioni (spalla, ginocchio ecc.) Phased Array;

Bobina per mammelle compatibile con tecniche di imaging parallelo con numero di canali non inferiore a 16;

Dispositivo e strumentazione necessari per l’effettuazione di biopsie prostatiche;

Bobina per la copertura degli arti inferiori per l’utilizzo combinato con la bobina Corpo Phased Array e testa/collo con un numero di canali non inferiore a 32 (per studio Total Body);

Lettino Porta Paziente:

Modalità di movimentazione manuale e automatica con comandi all'interno della sala RM e all'interno della sala consolle di acquisizione;

Trasporto del paziente con lettino rimovibile su ruote o sistema equivalente tramite soluzioni dedicate per ottimizzare il percorso diagnostico dei pazienti;

Posizionamento automatico dell’area di studio nel centro del campo di misura;

Sistema di sbloccaggio e movimento manuale in situazione di emergenza;

Massimo carico sopportabile, mantenendo invariata l'accuratezza del posizionamento durante la scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente non inferiore a 200 kg;

Lunghezza del tavolo ≥ 200 cm;

Minima altezza da terra ≤ 70 cm;

Accessori per fMRI Neurofunzionale

Strumentazione completa per l’effettuazione di studi di valutazione dell’attività sensitivo-motoria, visiva e audio.;

Tecniche di Acquisizione dei Dati e Sequenze di Acquisizione:

Metodi di acquisizione tradizionali (Spin Echo, Inversion Recovery e Gradient Echo) in 2D multislice e volumetrica (3D);

Campo di vista più ampio possibile non inferiore a 45 cm;

Possibilità di angolazione e doppia angolazione sia in 2D che 3D;

Numero massimo degli strati consecutivi in 2D e 3D il più ampio possibile;

Spessore minimo dello strato in 3D non superiore a 0,1 mm;

Acquisizione in matrice 1024x1024 non interpolata;

Tecnica Turbo Spin Echo;

Tecnica Eco Planar Imaging;

Tecnica per la soppressione del grasso;

Tecniche Steady State in 2D e 3D anche dedicate allo studio dell’orecchio interno e della colonna e del cuore;

Tecnica Turbo Flash;

Sequenza FLAIR;

Tecnica di Magnetization Transfer Contrast;

Sequenze per lo studio della cinetica liquorale;

Sequenze e tecniche 3D anche isotropiche per valutazioni dell’encefalo e della colonna allo stato dell’arte con pesature in T1 e T2;

Sequenze Dixon sia in TSE che FFE;

Sequenze per colangiografia in apnea respiratoria;

Sequenze dedicate allo studio dinamico del fegato e della mammella anche con tecniche di imaging parallelo;

Sequenze per la quantificazione del grasso e sequenze per la quantificazione del T2* a livello epatico;

Sequenze e relativi software per studi perfusionali multiorgano;

Disponibilità di tecniche di acquisizione parallela (tipo SENSE, ASSET, iPAT o similari) possibilmente nelle due direzioni con fattore di accelerazione non inferiore a 8;

Tecniche dedicate alla correzione degli artefatti da movimento e da flusso, anche tramite imaging parallelo;

Tecnica di acquisizione per studi di diffusione e relativo software per l’elaborazione delle mappe ADC;

Tecniche di Diffusione abbinate a soppressione di tessuti e fluidi per imaging simil-PET a livello Body (specificare);

Spettroscopia dell’Idrogeno Single e Multi-Voxel sia per encefalo che body (es. prostata). Ambiente di quantificazione dei dati spettroscopici;

Acquisizioni avanzate sulla prostata anche con possibilità di elaborazione dei dati acquisiti;

Tecnica Total Body con movimento automatizzato del lettino, disponibile anche per Angio RM a corpo intero;

Sincronizzazione cardiaca, periferica e respiratoria;

RM Neuro-Funzionale: - Tecniche di acquisizione per studi di diffusione, perfusione con relative mappe, spettroscopia e attivazione BOLD con software dedicato al post processing e per l’utilizzo di dispositivi di stimolazione; il pacchetto dovrà contenere tutte le tecniche più avanzate attualmente disponibili per gli studi di neuroradiologia: Real Time fMRI, fibre Tracking tramite DTI a più direzioni, sequenze di perfusione T2* e sequenze di perfusione T1, spettroscopia; - Tecnica Arterial Spin Labeling (ASL) e tecnica Susceptibility Weighted Imaging (SWI);

Acquisizioni Angiografiche con: - Metodo di acquisizione tempo di volo in 2D e 3D; - Metodo di acquisizione contrasto di fase in 2D e 3D; - Sequenze multislab in tempo di volo; - Tecnica TONE o equivalente; - Acquisizioni angiografiche sia in tempo di volo che in contrasto di fase con sincronizzazione cardiaca; - Acquisizioni angiografiche, anche in apnea, con mezzo di contrasto; - Software per studi angiografici automatizzati con mezzo di contrasto e con possibilità di visualizzare in tempo reale l’andamento del bolo; - Tecnica per angiografia periferica con movimento sincronizzato del lettino porta paziente e eventuale bobina per tali studi; - Possibilità di fusione in automatico delle diverse stazioni acquisite; - Tecniche per acquisizione Angio RM ad alta risoluzione temporale anche con tecniche di imaging parallelo 4D; - Tecnica Angio-RM di ultima generazione senza utilizzo di MdC;

Cardio RM: - Sequenze e tecniche dedicate allo studio morfologico del cuore inclusi studi del funzionamento valvolare con organizzazione anche multislice-multiphases, anche tramite tecnica di rilevazione volumetrica del tracciato ECG; - Tecniche dedicate alla perfusione cardiaca, al late enhancement 2D e 3D, al tagging e alla quantificazione del flusso tramite rappresentazione tabellare dei dati e visualizzazione cine in colore; - RM coronarica con tecniche dedicate all’acquisizione a respiro libero (navigator-echo); - Protocolli con quantificazione T2*; - Protocolli T1, T2* mapping;

Console di Comando:

Dotata di hardware con caratteristiche tecniche adeguate a garantire prestazioni allo stato dell’arte;

Display medicale a colori e ad alta risoluzione di tipo LCD di ampie dimensioni, preferibilmente di 24”;

Sistema di rilevamento e di sincronizzazione dell'attività respiratoria ed ECG;

Possibilità di selezione immediata dei protocolli di scansione;

Possibilità di memorizzare protocolli personalizzati e sequenze di acquisizione;

Esercizio contemporaneo (multitasking) delle principali funzioni: acquisizione, ricostruzione, visualizzazione, elaborazione ed archivio;

Integrazione con il Sistema Informativo Ospedaliero e con il sistema PACS Regionale secondo quanto previsto all’Allegato 6;

Sistema di archivio a lungo termine su CD e/o DVD o sistemi equivalenti per il salvataggio di immagini in formato DICOM;

Sistema di Elaborazione:

Il sistema di elaborazione si intende complementare, ovvero con funzionalità aggiuntive, rispetto a quanto già fornito in AOUTS in maniera capillare agli operatori attraverso il sistema PACS Aziendale. L’architettura hardware e software del sistema di elaborazione è una caratteristica oggetto di valutazione per il punteggio qualità. A livello di architettura software, il sistema di elaborazione dovrebbe implementare la tecnologia thin-client e in particolare: - Essere installabile a livello client come applicativo software sui PC aziendali AOUTS o sulle Workstation PACS di AOUTS; (L’aggiudicatario dovrà esplicitamente validare le stesse installazioni, a valle della condivisione delle specifiche per l’installazione con AOUTS, comunque anticipate nell’Allegato 7.) - Essere dotato di almeno 5 licenze software flottanti; altre soluzioni, quali l’utilizzo di software client/server tradizionali o l’utilizzo di software stand-alone saranno considerate, ma penalizzate in fase di valutazione. In tutte le soluzioni che lo prevedono, l’applicativo server sarà preferibilmente: - virtualizzabile nell’infrastruttura informatica AOUTS. (L’aggiudicatario dovrà esplicitamente validarne l’installazione, a valle della condivisione delle specifiche per l’installazione con AOUTS, comunque anticipate nell’Allegato 7.) Nel caso il sistema necessiti di hardware fisico, incluso in fornitura, il sistema si intende: - dotato di hardware server con caratteristiche tecniche adeguate, in generale fornito di tutto quanto necessario a garantire: - la sicurezza e ridondanza del dato; - prestazioni allo stato dell’arte considerando una crescita di attività di almeno il 50% nei prossimi anni; - conforme alle specifiche dettagliate nell’Allegato 7. In assenza di documentate limitazioni tecniche che devono essere dettagliate in offerta, l’hardware server fornito dovrà essere inoltre: - installato in un armadio rack standard 19’’ da 42U (oggetto di fornitura e dotato di: serratura su tutti i pannelli estraibili, apribile su 4 lati, con fondo rimovibile, ventole di raffreddamento per estrazione forzata a soffitto, passacavi verticali, 2 prese multiple da rack 19’’ da almeno 6 posizioni tipo schuko ciascuna con connettore CEE IP44 interbloccato tripolare certificato); - una macchina server modulare da rack standard 19’’ - dotata di doppia scheda di rete 10/100/1000 Base-T, con preferibilmente implementazione del protocollo LACP o link aggregation; - dotata di doppio modulo di alimentatore tipo hot-plug; - dotata di dischi rigidi tipo hot-plug; - dotata di sistema di backup dei sistemi (sistema operativo e applicativo server) e dei database rispondente a quanto riportato nell’Allegato 7 e tale per cui in ogni caso non sia necessario, nell’uso ordinario, l’intervento di un operatore sul server fisico (che verrà collocato in un locale tecnico/datacenter ovvero senza permanenza di personale). Infine, qualora l’offerta preveda anche la fornitura a livello client di hardware dedicato per la gestione del sistema di elaborazione, l’hardware offerto dovrà avere le seguenti caratteristiche: - display medicale a colori di tipo LCD di dimensione non inferiori a 19” e con risoluzione almeno 2MP; - dotazione hardware di tipo workstation tale da garantire prestazioni allo stato dell’arte considerando una crescita di attività di almeno il 50% nei prossimi anni; In ogni caso, il sistema, a livello di funzionalità applicative, dovrà in particolare: - avere la possibilità di esportazione su CD o DVD in formato DICOM di tutta gli oggetti prodotti; - essere interfacciato con la rete aziendale AOUTS e il SIO a livello applicativo per la gestione delle immagini prodotte secondo le specifiche contenute all’allegato 6; - implementare un’interfaccia utente omogenea con la consolle principale; - costituire un ambiente operativo che ottimizzi e faciliti la gestione delle immagini; - implementare programmi di elaborazione che consentano una completa gestione delle immagini e dei dati ottenuti con le sequenze e le tecniche precedentemente elencate, almeno Angio, MIP e MPR, 3D avanzato, diffusione, trattografia, perfusione T2* e T1, fMRI, spettroscopia, esami dinamici con mdc, studio cardiaco completo e consentire la gestione delle immagini provenienti da altre modalità (Es: TC e Medicina Nucleare); In ogni caso l’integrazione con l’infrastruttura sistemistica AOUTS di tutti i sistemi informatici offerti, server e client, dovrà avvenire secondo quanto previsto all’Allegato 7.

Accessori:

Metal Detector portatile;

Iniettore di mezzo di contrasto per risonanza magnetica a doppia siringa con relativa consolle di comando, completo di software dedicato e pienamente interfacciato con il sistema offerto;

Fantoccio per controlli di qualità, adeguato per misurare uniformità, SNR, distorsione geometrica, risoluzione spaziale ad alto contrasto, spessore, distanza posizione degli strati, artefatti;

Software per i controlli di qualità;

Barella amagnetica;

Porta flebo in materiale amagnetico;

Armadio o carrello amagnetico porta bobine;

Carrello portastrumenti in materiale amagnetico;

Segnaletica di divieto d’accesso conforme alla normativa in materia di sicurezza;

Un tavolo completo di tre sedie con le rotelle per la console di acquisizione.

Si precisa inoltre che per tutte le forniture:

- La ditta può presentare, pena l’esclusione, un solo modello di apparecchiatura scelto tra quelli componenti la propria gamma ritenuti più idonei in relazione alla configurazione e destinazione d’uso indicata.

- Non è comunque ammessa la formulazione di offerte alternative, parziali, equivoche e/o condizionate.

- L’attrezzatura di cui trattasi dovrà essere consegnata nella versione corrispondente all’offerta, conforme alle caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste e corredata di quanto indicato in configurazione minima a pena di esclusione, degli accessori a corredo, e di quant’altro necessario per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso.

- Le licenze dei sistemi operativi, dei pacchetti software di base, inclusi quelli propedeutici al funzionamento delle apparecchiature o degli applicativi, sono implicitamente considerate comprese nella fornitura e quindi non elencate nel capitolato. Tutte le licenze d’uso del software non devono avere scadenza o limiti temporali che possano determinare blocchi funzionali e/o che richiedano oneri per l’AOUTS.

- Nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario, prima della consegna è obbligato a darne tempestiva comunicazione e deve offrire l’attrezzatura innovata senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali.

- Le offerte relative a strumenti che presentino carenze sostanziali rispetto ai requisiti tecnico/funzionali sopra elencati non saranno prese in considerazione in sede di valutazione tecnica e quindi escluse dalla gara.

Si considera che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti sono ammessi purché la ditta ne dimostri l’equivalenza o il miglioramento.

Ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006 quindi l’offerta tecnica dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una relazione tecnica che, evidenziando la non conformità, motivi l’equivalenza funzionale, nonché l’eventuale documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato.

- Forniture e Servizi aggiuntivi

OBBLIGATORI

In aggiunta a quanto specificato nel precedente articolo la fornitura dovrà essere comprensiva di:

- Garanzia di almeno 24 mesi;

- Servizio di Assistenza Tecnica di tipo Full-Risk per tutto il periodo di garanzia, comprensivo di:

  - Manutenzione preventiva comprendente regolazioni e manutenzione generale con modalità e periodicità previste dal costruttore, da concordare con il reparto o servizio di destinazione;

  - Verifiche di sicurezza fondamentali secondo le periodicità dettate dalle normative vigenti, con rendicontazione delle misure effettuate;

  - Illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva entro le 8 ore lavorative (escluso sabato e festivi), dalla chiamata comunicata dall’Azienda;

  - Risoluzione del guasto o fornitura di apparecchiatura in temporanea sostituzione entro 3 giorni lavorativi;

  - Connessione remota con centro di controllo per diagnostica tecnica;

  - Sono incluse tutte le parti di ricambio;

  - Sono incluse le spese di spedizione;

  - Aggiornamenti software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore.

- Progetto di Collaborazione

In relazione alle prerogative di AOUTS la Ditta deve dichiarare, con relativo documento cumulativo controfirmato dal rappresentante legale della ditta stessa, il proprio impegno a:

- Supportare i progetti di ricerca proposti nel paragrafo “destinazione d’uso” proponendo la sperimentazione, presso il Centro di Risonanza Magnetica, dei nuovi software e hardware sul sistema acquisito prima che ne avvenga la commercializzazione e questo per un congruo periodo di tempo;

- Fornire ad AOUTS i nuovi software applicativi e l’hardware correlato, sperimentati e validati nell’ambito della collaborazione con AOUTS a prezzi non superiori al 50% del listini e comunque negoziabili;

- Fornire adeguato supporto applicativo avanzato;

- Garantire per un numero adeguato di giorni la disponibilità di specialisti avanzati o altro personale qualificato allo scopo, ecc …;

- Collaborazione – con garanzia di presenza in sede, ogni qualvolta si renda necessario – di una figura professionale qualificata a supporto dell’attività di ricerca clinica riportata nel paragrafo  “destinazione d’uso”.

- Esaustivi ed approfonditi corsi di formazione, effettuati da personale competente:

  - all’uso dell’apparecchiatura per il personale sanitario, con rilascio di attestato nominativo da erogarsi prima del collaudo, salvo diversi accordi;

  - all’utilizzo del software per i controlli di qualità per il personale della S.C. di Fisica Sanitaria;

  - alla manutenzione preventiva e correttiva di primo livello per il personale tecnico dell’Ingegneria Clinica dell’Azienda, con rilascio di certificato di abilitazione alla manutenzione ai tecnici così addestrati entro il periodo di garanzia;

Resta inteso che in sede di offerta le ditte dovranno descrivere i contenuti e le modalità di erogazione dei corsi (indicando gli argomenti trattati, il numero di ore previste, ecc.) e quant’altro previsto nell’Allegato 15 “Formazione del Personale Sanitario”e nell’Allegato 16 “Formazione del Personale Tecnico”

- Disponibilità di un application specialist per la configurazione e ottimizzazione dei protocolli operativi sia durante le fasi collaudo e messa in funzione dell’attrezzatura, che per un ripasso a distanza di 6 o 12 mesi dall’accettazione. Lo specialist dovrà essere disponibile da due a un massimo di quattro giorni, anche non consecutivi a seconda delle necessità.

- Disponibilità di un application specialist per l’avviamento ed il collaudo dell’interfacciamento dell’attrezzatura con il sistema PACS e con il sistema G2.

- Dotazione della manualistica:

  - Manuale d’uso per l’operatore in lingua italiana ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 46/97 di attuazione della Direttiva 93/42/CEE, sia su supporto cartaceo che su CD ROM;

  - Manuali tecnici completi, preferibilmente anche in formato elettronico, comprensivi degli schemi elettrici, elettronici e meccanici, delle liste delle parti componenti ed eventuali altri componenti necessari alla manutenzione, della descrizione delle funzionalità del software e di quanto necessario alla manutenzione preventiva e correttiva dell’apparecchiatura offerta in conformità a quanto stabilito dalla normativa CEI 62-122 – UNI 9910 e dalla Raccomandazione n° 9 Settembre, 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Qualora la ditta fosse impossibilitata a fornire i manuali tecnici dovrà obbligatoriamente segnalarlo in sede di offerta.

Se non segnalato si intende che la ditta è disponibile a fornire quanto sopra indicato.

  - Documentazione riportante tutte le indicazioni relative ai riferimenti di legge attualmente in vigore a cui lì apparecchiatura fornita deve sottostare in caso di smaltimento e rottamazione, fornendo l’eventuale elenco completo di ogni tipo di componentistica e materiali impiegati (elettronica, tubi a vuoto e a gas, trasformatori, oli specifici, agenti radioattivi, contaminanti, etc.) per la fabbricazione dell’apparecchiatura relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, nocivi, tossici, etc.).

- Una copia di:

  - Dischi di installazione, ed eventuale ripristino, del Sistema Operativo;

  - Dischi di installazione, ed eventuale ripristino, dei Software Applicativo;

  - Licenze software rilasciate dalle case produttrici.

SERVIZI OPZIONALI

In aggiunta a quanto sopra, i seguenti servizi, non compresi nella fornitura richiesta, devono poter essere richiedibili opzionalmente.

Devono essere pertanto obbligatoriamente disponibili da parte del fornitore (sono cioè obbligatori ai fini della partecipazione alla gara):

- Contratti di manutenzione di tipo “Full-Risk” e di “Secondo Livello” per il periodo successivo a quello di garanzia, da attivarsi anche non consecutivamente alla scadenza della stessa, ed erogati a condizioni almeno pari a quelle specificate nei rispettivi allegati. Tali servizi dovranno essere resi disponibili per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo ed i relativi canoni mantenuti costanti almeno per un periodo pari a (10 – anni di garanzia proposti) anni a partire dallo scadere della garanzia stessa;

- Elenco delle opzioni riportate nel paragrafo “Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali delle apparecchiature o dei sistemi”.

- Condizioni di fornitura

L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 30 giorni solari dalla data di emissione del corrispondente “Ordine di Acquisto”, attuativo del “Contratto derivato”, che sarà emesso da AOUTS.

La conclusione dei lavori, l’installazione e la messa in funzione dovranno essere conclusi come termine ultimo entro 90 giorni naturali consecutivi dalla data di inizio lavori, salvo accordi diversi con AOUTS.

Tutto ciò fatto salvo diverse disposizioni contenute nel Capitolato Speciale allegato al presente documento o migliorie proposte.

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

Garanzia:

- L’aggiudicatario dovrà assicurare la garanzia per un periodo minimo di 24 mesi a partire dalla data di collaudo.

- Tale periodo potrà essere prolungato fino ad ulteriori sei mesi nel caso in cui, nel corso della garanzia, l’apparecchiatura non sia utilizzabile per un periodo superiore a dieci giorni a causa di vizi dei materiali o di errori di installazione addebitabili alla ditta fornitrice.

- La ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo alle apparecchiature fornite, dipendenti o da vizi di fabbricazione e/o confezionamento o da difetti dei materiali impiegati o da errori nell’installazione od infine da qualunque altro inconveniente non derivante da forza maggiore.

- Nella garanzia rimane inclusa la sostituzione e/o la riparazione di ogni parte, strumento, cavo di collegamento, dispositivo, accessorio o altro che possa pregiudicare un efficace ed efficiente funzionamento delle apparecchiature stesse.

- Il superamento delle prove di accettazione non esonera l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di accettazione.

Assistenza Tecnica:

Durante il periodo di garanzia la ditta dovrà assicurare lo stesso livello di copertura e le prestazioni previste dal contratto di manutenzione Full-Risk onnicomprensivo, come richiesto nell’Allegato al Capitolato Speciale e riportato nell’Allegato 12 denominato “Contratto di Manutenzione Full Risk”.

L’assistenza tecnica alla fine del periodo di garanzia, in assenza di un contratto di manutenzione, dovrà essere prevista secondo le modalità e la durata descritti nell’Allegato 14 denominato “Servizio di Assistenza Tecnica su Chiamata”.

Ricambi, Accessori e Materiali di Consumo:

La fornitura, dei ricambi, accessori e materiali di consumo dovrà essere assicurata dall’appaltatore almeno con le modalità e per il periodo indicato nell’Allegato 1 “Impegni per il Fornitore”.

Procedure di Collaudo e Accettazione

Il collaudo dovrà essere eseguito dal Responsabile incaricato da AOUTS, alla presenza del Referente della ditta aggiudicataria della fornitura. Tutto quanto necessario per l’effettuazione delle prove di collaudo (strumenti di misura, mano d’opera, ecc..) dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della ditta aggiudicataria.

Il collaudo dovrà accertare che l'esecuzione del progetto sia conforme alle indicazioni contenute nel presente Capitolato ed alle prescrizioni contrattuali, e dovrà accertare che le attrezzature fornite e relativi accessori siano stati regolarmente installati, siano regolarmente funzionanti e soddisfino alle esigenze per essi previste, ed particolare dovrà accertare che:

- quanto oggetto della fornitura sia stato regolarmente installato, sia regolarmente funzionante e soddisfi le esigenze per esso previste; il collaudo dovrà inoltre prevedere, da parte del S.C. Ingegneria Clinica e dell’Ufficio Tecnico di AOUTS, la verifica di rispondenza delle apparecchiature offerte alla normativa di sicurezza in vigore nel rispetto della normativa CEI 62-5;

- le opere e gli impianti siano rispondenti per caratteristiche e qualità dei materiali e per funzionalità alle prescrizioni contrattuali. Per gli impianti dovranno essere eseguite a cura della Ditta aggiudicataria tutte le prove e misurazioni strumentali previste dalla normativa vigente, in particolare quelle previste dalle norme CEI per impianti elettrici, e dovrà essere consegnata la certificazione di conformità;

- le apparecchiature e gli impianti siano rispondenti a quanto prescritto dalla normativa specifica sulle apparecchiature diagnostiche RM (DM 29/11/1985 e successivi) e dalle "Indicazioni Operative dell'INAIL per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica " del 2015. La verifica dell’effettiva rispondenza alla normativa sarà a cura del Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica afferente alla SC di Fisica Sanitaria.

Il collaudo e le verifiche di sicurezza suindicati dovranno essere documentati da apposito “Verbale” predisposto dalla S.C. Ingegneria Clinica che verrà sottoscritto da tutte le parti partecipanti allo stesso.

Il collaudo dovrà essere eseguito dal Direttore della S.C. di Radiologia, dal Direttore della S.C. di Ingegneria Clinica, dal Direttore della S.C. di Fisica Sanitaria, dal Direttore della Gestione Stabilimenti o loro delegati, e dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria o suo delegato.

La fase di accettazione comprende la verifica della congruità della fornitura rispetto all’ordinato, il collaudo delle apparecchiature secondo quanto previsto dalle norme e guide tecniche dedicate, dalle modalità indicate all’interno di questo documento e da quelle in uso presso l’AOUTS, l’adeguatezza e la qualità delle forniture e dei servizi accessori (manuali operativi e di servizio, formazione degli operatori e dei tecnici, etc.) e quanto ulteriormente previsto da norme e guide tecniche specifiche.

I dati dichiarati nel questionario sono vincolanti e potranno essere verificati durante le fasi di collaudo e accettazione.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera, quindi, la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto del collaudo ed anche successivamente nel corso dell’utilizzo.

La fatturazione è vincolata all'esito positivo delle prove di collaudo e accettazione. Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso e riprenderà con la definizione della pendenza.

In caso di fornitura incompleta o parzialmente conforme (p.es. mancanza di manuali, di accessori...), si procederà al collaudo parziale della fornitura, che consentirà all’Azienda di utilizzare il bene fornito, limitatamente alle funzioni collaudate.

Il collaudo parziale è finalizzato a tutelare il servizio pubblico, che l’Amministrazione erogante è tenuta a soddisfare, e non concede diritto alcuno di rivendicazione economica da parte della ditta fornitrice, la quale è obbligata a garantire tutte le funzionalità e le assistenze previste da contratto.

Qualora l’Amministrazione rifiuti l’apparecchiatura fornita, in quanto dal collaudo risulti non conforme alle caratteristiche richieste ed offerte, la ditta a sua cura e spese, dovrà sostituirla immediatamente con altra apparecchiatura che presenti tutte le caratteristiche di conformità rispetto all’aggiudicazione.

Documentazione a corredo:

Al momento del collaudo delle apparecchiature, la ditta aggiudicataria sarà tenuta comunque a fornire tutta la documentazione tecnica comprendente:

- manuali d’uso delle apparecchiature (in lingua italiana) sia su supporto cartaceo che su CD ROM;

- manuali di servizio e quant’altro necessario per consentire gli interventi manutentivi, preferibilmente su supporto elettronico, se non esplicitamente dichiarata in sede di offerta,  l’impossibilità a fornire tali documentazioni;

- schemi tecnici, tool diagnostici e tool informatici di ripristino di applicativi software e/o sistemi operativi, preferibilmente su CD ROM, se non esplicitamente dichiarata l’impossibilità a fornire tali documentazioni in sede di offerta;

- Una copia di:

  - dischi di installazione, ed eventuale ripristino, del Sistema Operativo;

  - dischi di installazione, ed eventuale ripristino, dei Software Applicativo;

  - licenze software rilasciate dalle case produttrici.

se non esplicitamente dichiarata, in sede di offerta, l’impossibilità a fornire tali supporti o la non pertinenza;

- tutti i listini completi degli accessori, dei moduli, dei software, delle parti di ricambio in acquisto e/o in permuta per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’apparecchiatura, degli eventuali materiali consumabili, preferibilmente su CD ROM;

- piano definitivo relativo allo svolgimento del corso di addestramento del personale sanitario con rilascio degli attestati di partecipazione nominativi (qualora previsto);

- piano definitivo relativo allo svolgimento del corso di addestramento del personale tecnico;

- indicazione dei riferimenti di legge attualmente in vigore a cui l’apparecchiatura deve sottostare in caso di rottamazione, fornendo l’eventuale elenco completo di ogni tipo di componentistica e materiali impiegati (elettronica, tubi a vuoto e a gas, trasformatori, oli specifici, agenti radioattivi, contaminanti, etc.) per la fabbricazione dell’apparecchiatura relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, nocivi, tossici, etc.).

Inoltre, laddove applicabili, le schede di segnalazione dei “rischi residui” (schede di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08), in lingua italiana, contenenti la descrizione di:

- dispositivi di protezione;

- procedure da seguire;

- condizioni ambientali e impiantistiche da rispettare;

- eventuali specifiche certificazioni (da parte di Istituti od Enti quali ISPESL od altro).

- Normativa cui l’apparecchiatura deve rispondere

Oltre all’adempimento agli obblighi di registrazione delle apparecchiature e dei dispositivi offerti presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute, di cui all’Allegato 2 “Dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa sui Dispositivi Medici”, esse dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- D.Lgs. 46/97;

- D.Lgs. 81/2008;

- alle norme nazionali CEI 62.5, CEI 62.51 e specifiche di pertinenza.

- Obblighi per il fornitore

Il fornitore si assume tutti gli obblighi derivanti da quanto dichiarato nell’offerta, in ogni sua parte e in tutti i suoi allegati e quanto dichiarato nell’Allegato 1 denominato “Impegni per il Fornitore”.

- Modalità di sopralluogo

Al fine di acquisire ogni elemento tecnico utile alla formulazione dell’offerta, ciascuna ditta concorrente dovrà effettuare, pena esclusione dalla gara, un sopralluogo presso i locali della S.C. di Radiologia dell’Ospedale di Cattinara. A tal fine le ditte dovranno mettersi in contatto con congruo anticipo con il referente dell’Azienda (consultare l’Allegato 10 “Riferimenti Aziendali”) per concordare modalità e data di sopralluogo.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato l’attestato di avvenuto sopralluogo (Allegato 11 “Verbale di Sopralluogo”) che dovrà essere sottoscritto dai soggetti partecipanti al sopralluogo ed allegato alla busta N° 1 “Documenti di partecipazione”.

Ogni ulteriore informazione tecnica non appresa e rilevata durante il sopralluogo e ritenuta utile per la formulazione dell’offerta dovrà essere formalmente richiesta all’Ente appaltante successivamente al sopralluogo.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di operatori economici, il sopralluogo dovrà essere effettuato da un incaricato del raggruppamento temporaneo, munito di documento d’identità, il quale agisce in nome e per conto di tutti gli operatori economici e dovrà essere munito di apposita delega, riferita all’appalto in oggetto, firmata da tutti i legali rappresentati del costituendo raggruppamento.

Con l’avvenuto sopralluogo la Ditta certifica, salvo comunicazioni specifiche al riguardo, di aver preso visione del sito e degli ambienti ad esso adiacenti, di aver rilevato tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i lavori, le problematiche di accesso al sito e gli ambienti e le modalità in cui devono essere eseguite le opere in modo da ridurre al minimo l’interferenza o gli inconvenienti con l’attività del reparto di Radiologia e della struttura ospedaliera.

NB: il sopralluogo dovrà comunque tenersi entro 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte (le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte).

- Prove e visioni

Al fine di effettuare un’adeguata valutazione delle attrezzature offerte ed in particolare la loro rispondenza alle specifiche esigenze degli utilizzatori, potrà essere richiesta una prova pratica o una visione delle apparecchiature, secondo modalità che saranno successivamente indicate a mezzo comunicazione scritta.

Nel corso della visione la Commissione potrà richiedere la misura dei parametri caratteristici dell’apparecchiatura e la visione dei manuali d’uso, dei manuali di service e degli schemi elettrici, elettronici e meccanici, delle liste delle parti componenti e degli eventuali tool diagnostici.

Nel caso in cui venga richiesta la visione delle apparecchiature presso un sito di installazione delle stesse, saranno preferite le soluzioni logistiche più vicine alle sede di AOUTS.

Le modalità di visione saranno comunicate ai concorrenti per iscritto.

Si evidenzia che i costi relativi all’organizzazione delle eventuali visite saranno a carico dei concorrenti (ad eccezione dei costi relativi al viaggio e all’alloggio dei Commissari che effettueranno le visioni) e che il programma della visita sarà oggetto delle specifiche valutazioni ed approvazioni dell’EGAS.

La mancata visione dei prodotti proposti, qualora richiesta dall’amministrazione, determinerà l’automatica esclusione dalla gara.

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA

(da produrre a cura delle ditte partecipanti in sede di partecipazione alla gara)

La busta n 2 riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” dovrà contenere tutta la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte.

Dovrà essere presente la seguente documentazione, divisa in tre parti:

- una parte A relativa ai requisiti tecnici e prestazionali;

- una parte B relativa ai servizi;

- una parte C relativa alla documentazione in formato elettronico,

con l’esortazione di utilizzare la stessa numerazione e relativo titolo; eventuali integrazioni ai documenti presentati dovranno essere forniti come richiesti dall’ente appaltante.

- Requisiti Tecnico Prestazionali:

- Elenco numerato dei documenti prodotti nella busta N° 2;

- Allegato 1 dal titolo “Impegni per il Fornitore” compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato dal legale rappresentante della ditta;

- Allegato 2 dal titolo “Dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa sui Dispositivi Medici” compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta, anche in formato elettronico;

- Copia dell’OFFERTA ECONOMICA senza indicazione alcuna dei prezzi o di ogni altro elemento che possa determinarlo, tale da permettere una corretta e dettagliata identificazione della configurazione offerta (dovranno essere riportati codice, quantità e configurazione offerta);

- Dichiarazione in merito all’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto per l’esecuzione di opere edili ed impiantistiche, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 118 del D.Lgs. 163/2006), ad imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici; dovranno essere indicate le categorie di opere per quali il concorrente si riserva di ricorrere al subappalto; l’affidatario della fornitura dovrà al riguardo provvedere a depositare il contratto di subappalto presso le stazioni appaltanti interessate almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni;

- Nominativi dei professionisti a cui saranno affidati gli incarichi di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, che dovranno essere tecnici abilitati in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (gli oneri derivanti dagli incarichi di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione affidati a professionisti sono a carico della Stazione Appaltante e sono già ricompresi all’interno della base d’asta indicata in capitolato. In relazione ai nominativi dei professionisti a cui saranno affidati gli incarichi di cui al punto 5 della documentazione tecnica si conferma gli stessi dovranno essere forniti nella busta tecnica come da norme di partecipazione alla gara. La documentazione comprovante l’abilitazione dei professionisti non dovrà essere prodotta in fase di gara;

- Elenco dei lavori edili, impiantistici e protezionistici (secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 4), in base allo stato di fatto dei locali, considerati i requisiti strutturali ed impiantistici necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature offerte in gara, e comunque tenuto conto dell’esito dei sopralluoghi effettuati presso i siti individuati. Il concorrente dovrà presentare, nel caso siano necessarie opere di adeguamento dei locali, la seguente documentazione a livello di progetto definitivo, che comprenda almeno seguenti elaborati:

  - tavole/elaborati grafici da cui si evinca, almeno per i lotti ove richiesto, anche il layout definitivo proposto per ogni installazione indicante tutti gli ingombri delle strutture previste e le misure necessarie alla valutazione dell’ergonomia logistica dei siti;

  - breve disciplinare descrittivo degli elementi tecnici corredato da cronoprogramma di tutte le fasi degli interventi previsti;

  - relazione generale riassuntiva sull’installazione che contenga anche una breve relazione impiantistico/strutturale senza calcoli e, qualora necessario, una sintesi delle prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza.

La completa progettazione definitiva ed esecutiva, conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici, sarà demandata unicamente all’aggiudicatario definitivo.

Gli elaborati dovranno consentire, inoltre, per il quadro economico, la precisa individuazione della suddivisione dei lavori per categorie e saranno utilizzati ai fini della valutazione di qualità.

- Computo Metrico Estimativo, senza indicazione alcuna riguardo ai prezzi;

NOTA: l’offerta economica e il computo metrico estimativo con l’indicazione dei prezzi non dovranno essere inclusi nella Busta N° 2 “Contiene Documentazione Tecnico-Qualitativa“ in questione, bensì nella Busta N° 3 Contenente l’Offerta Economica;

- Dettagliato Cronoprogramma per l’intera attività che diverrà vincolante contrattualmente salvo interruzioni richieste da AOUTS (Le ditte dichiareranno in offerta il tempo complessivo – che non potrà superare in ogni caso i 90 giorni naturali consecutivi, dal verbale di consegna dei locali, in assenza di questo dalla data dell’ordine – per l’ultimazione dei lavori, la consegna delle apparecchiature e l’installazione della risonanza magnetica perfettamente funzionante);

- Schede Tecniche che descrivano in modo chiaro e sintetico le caratteristiche delle apparecchiature offerte nonché ogni altra informazione utile;

- Questionario Tecnico (indicato quale Allegato 3) dovrà essere compilato accuratamente in tutte le sue parti e firmato dalla persona legittimata ad impegnare l’offerente; i dati dichiarati nel questionario sono vincolanti e potranno essere verificati come “prova di accettazione e di collaudo” dall’Azienda appaltante;

Viene richiesto che la compilazione del questionario sia presentata oltre che su carta anche su supporto informatico in formato Excel (scaricabile dal sito web dell’ente appaltante: www.csc.sanita.fvg.it);

- Relazione sul Progetto di Collaborazione proposto;

- Depliants e/o Brochures che saranno comunque considerati come illustrativi e non probanti di valore documentale;

- Copia dei LISTINI in formato elettronico, con il massimo livello di dettaglio possibile, dei:

- dispositivi ed accessori;

- materiali di consumo; per ciascuno di essi dovrà essere specificato il tipo e le quantità della confezione, se si tratta di materiale monouso o, in caso contrario, il numero di applicazioni per il quale è certificato il singolo materiale o la confezione.

- Relazione tecnica d’integrazione al Sistema Informatico Ospedaliero;

- Copia dell’ “INTEGRATION STATEMENTS IHE” o in subordine, copia del Conformance Statement Standard DICOM 3;

- Allegato 8 “Software e Sicurezza Informatica”, nel caso l’apparecchiatura o il sistema offerti prevedano la gestione di dati personali dei pazienti; l’applicabilità delle condizioni espresse all’allegato in oggetto verrà concordata fra la ditta aggiudicataria e l’AOUTS;

- Allegato 9 “PRE-DUVRI”, firmato per presa visione ed accettazione;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione, individuato dalla ditta;

- Le eventuali certificazioni di qualità possedute dalle apparecchiature e dal servizio di assistenza tecnica offerti.

- Servizi:

gli allegati cartacei da restituire compilati e sottoscritti così denominati:

- Allegato 12 “Contratto di Manutenzione Full Risk ” ;

- Allegato 13 “Contratto di Manutenzione di Secondo Livello”;

- Allegato 14 “Assistenza Tecnica su Chiamata” ;

- Allegato 15 “Formazione Personale Sanitario”;

- Allegato 16 “Formazione Personale Tecnico”;

- Allegato 17 “Apparecchiature o Sistemi Analoghi Installati” relativo alle forniture analoghe a quella oggetto della presente gara effettuate nell’ultimo triennio.

- CD contenente le documentazione dei precedenti punti A, B in formato *.pdf, il “Questionario Tecnico”, anche in formato Excel e la “Dichiarazione in merito alla conformità alla normativa sui dispositivi medici”.

Nella busta dovrà essere inserita una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13, comma 5, lett.a), del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.).

La non presentazione di tale dichiarazione all’interno della documentazione tecnico-qualitativa verrà considerata dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti presentati in sede di gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati.

La Commissione si riserva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni di carattere tecnico che dovessero risultare necessarie per effettuare un’adeguata valutazione delle apparecchiature offerte.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

### xxx

La valutazione della Commissione Giudicatrice avverrà sulla base di quanto di seguito indicato.

L’aggiudicazione della gara sarà riservata ai prodotti che risponderanno alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in Capitolato speciale.

Per tali apparecchiature l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo seguente rapporto qualità/prezzo:

| Qualità / prezzo | 40 /60 |
| --- | --- |

QUALITÀ:

I 40 punti complessivi relativi al parametro qualità saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, il cui giudizio sarà insindacabile, in seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata ed agli esiti delle visioni e prove pratiche delle apparecchiature offerte.

Se non diversamente indicato, i punteggi, per ogni parametro e sottoparametro oggetto di valutazione, verranno attribuiti in decimi, quindi convertiti in base al valore massimo attribuibile indicato in tabella, utilizzando la seguente formula:

Punteggio Attribuito = Valutazione in Decimi * (Punteggio max / 10)

| CRITERI DI VALUTAZIONE |  |
| --- | --- |
| Caratteristiche Tecnico-Cliniche | Punti Attribuibili 11,5 |
| - Aspetti Tecnologici Magnete | Max 0,5 punti |
| Il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà la migliore omogeneità e stabilità del campo magnetico, conseguita anche mediante sistemi di correzione (con e senza paziente), unitamente alle migliori schermatura e geometria del tunnel, e che presenterà il minor consumo di criogeni. | Max 0,5 punti |
| - Parametri dei Gradienti di Campo | Max 0,5 punti |
| Il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà la migliore combinazione fra la massima intensità di campo, i minimi tempi di commutazione, la presenza e le migliori caratteristiche del sistema di schermatura dei gradienti, la massima dimensione del FOV, il migliore duty cycle ed i più contenuti livelli acustici emessi. | Max 0,5 punti |
| - Sistema a Radiofrequenza | Max 1,5 punti |
| Il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà: - la maggiore potenza massima dell’amplificatore RF; - il miglior accorgimento tecnologico per la conversione del segnale da analogico a digitale con maggior riduzione del rapporto segnale rumore; - la soluzione più avanzata dedicata al contenimento dell’effetto dielettrico ed effetto SAR a 3T (multitrasmissione). | Max 1,5 punti |
| - Bobine | Max 0,5 punti |
| Il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà le caratteristiche tecniche migliori in termini di numero di canali indipendenti per singola bobina, maggiori linearità, omogeneità e SNR, unitamente alla maggiore quantità e tipologia di bobine offerte. | Max 0,5 punti |
| - Lettino Porta Paziente | Max 0,5 punti |
| Il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà le migliori soluzioni per il trasporto e la movimentazione del paziente, anche in situazioni di emergenza, in termini di precisione, accuratezza e automatismo del posizionamento, maggiore escursione del lettino ed il relativo peso massimo sostenibile. | Max 0,5 punti |

| - Console di Comando | Max 0,5 punti |
| --- | --- |
| Il punteggio più elevato sarà attribuito all’offerta che garantirà le migliori prestazioni in termini di velocità di ricostruzione, esecuzione in multitasking e personalizzazione dei protocolli e delle tecniche di acquisizione; verrà valutata anche la migliore dotazione hardware del sistema offerto. | Max 0,5 punti |
| - Sistema di Elaborazione | Max 1,0 punti |
| Il punteggio più elevato sarà attribuito all’offerta che garantirà le migliori prestazioni in termini di possibilità di virtualizzazione e di integrazione con il sistema PACS Aziendale; sarà anche valutata la disponibilità del sistema con tecnologia thin – client. | Max 1,0 punti |
| - Caratteristiche Fondamentali di Acquisizione | Max 0,5 punti |
| Il punteggio più elevato sarà attribuito all’offerta che presenterà il massimo numero di strati in 2D e 3D, lo spessore minimo dello strato, la maggiore ampiezza del campo di vista e matrice di acquisizione di più elevata risoluzione. | Max 0,5 punti |
| - Tecniche di Acquisizione Convenzionali | Max 1,5punti |
| Il punteggio più elevato sarà attribuito all’offerta che presenterà il più completo corredo di tecniche di acquisizione convenzionali. | Max 1,5 punti |
| - Tecniche di Riduzione degli Artefatti e dei Tempi di Acquisizione | Max 0,5 punti |
| Il punteggio più elevato sarà attribuito all’offerta che presenterà la miglior soluzione tecnica per la riduzione degli artefatti e minori tempi di acquisizione. | Max 0,5 punti |
| - Tecniche di Acquisizione Avanzate | Max 2,0 punti |
| Il punteggio più elevato sarà attribuito all’offerta che presenterà la migliore dotazione di tecniche di acquisizione avanzate. | Max 2,0 punti |
| - Software di Elaborazione | Max 1,5 punti |
| Il punteggio più elevato sarà attribuito all’offerta che garantirà le migliori prestazioni del software di elaborazione, con particolare riguardo alle tecniche di acquisizione avanzate. | Max 1,5 punti |
| - Procedure Bioptiche | Max 0,5 punti |
| Il punteggio più elevato sarà attribuito all’offerta che presenterà i migliori accorgimenti per garantire il più elevato comfort possibile ed usufruibilità della sezione per l’esecuzione delle procedure bioptiche, con particolare riferimento a quelle prostatiche. | Max 0,5 punti |

| Prova Pratica | Punti Attribuibili 21 |
| --- | --- |
| - Qualità Immagine | Max 8,0 punti |
| Valutazione visiva in base al contrasto, al rumore e alla presenza di artefatti. | Ottima: 8,0 punti Buona: 3,0 punti Sufficiente: 0 punti |
| - Ergonomia del Sistema | Max 5,0 Punti |
| Il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà le caratteristiche tecniche migliori per quanto attiene alle procedure di posizionamento del paziente e del suo relativo centraggio, unitamente alle possibilità di accesso allo stesso e alla gestione ergonomica delle bobine. | Ottima: 5,0 punti Buona: 2,0 punti Sufficiente: 0 punti |
| - Facilità e Rapidità di Utilizzo dei Protocolli di Acquisizione | Max 4,0 Punti |
| Il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà la migliore soluzione per quanto riguarda i protocolli di acquisizione, valutandone la relativa semplicità e rapidità di utilizzo. | Ottima: 4,0 punti Buona: 1,0 punti Sufficiente: 0 punti |
| - Facilità e Intuitività d’uso del Software | Max 4,0 Punti |
| Il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che presenterà la migliore soluzione per quanto riguarda l’interfaccia operatore dei programmi software, valutandone la facilità ed intuitività d’uso. | Ottima: 4,0 punti Buona: 1,0 punti Sufficiente: 0 punti |
| Progetto Edile ed Impiantistico | Punti Attribuibili 3,5 |
| - QUALITA’ DELLE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE | Max 2,5 punti |
| Saranno valutate le soluzioni impiantistiche proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi del Capitolato. | Ottime: 2,5 punti Buone: 1,0 punti Sufficienti: 0 punti |
| - MATERIALI | Max 1,0 punto |
| Sarà considerata la qualità dei materiali proposti e delle finiture. | Ottime: 1,0 punti Buone: 0,2 punti Sufficienti: 0 punti |
| Servizi | Punti Attribuibili 4,0 |
| - PROGETTO DI COLLABORAZIONE | Max 2,0 punti |
| Il punteggio più elevato sarà assegnato alla proposta che meglio soddisfa quanto richiesto. | Ottimo: 2,0 punti Buono: 0,5 punti Sufficiente: 0 punti |
| - FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO | Max 0,5 punti |
| Verrà valutata la completezza ed esaustività dei corsi previsti per il personale sanitario. | Ottimi: 0,5 punti Buoni: 0,2 punti Sufficienti: 0 punti |
| - FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO E DOCUMENTAZIONE TECNICA | Max 0,5 punti |
| Sarà valutata la qualità complessiva dell’offerta formativa proposta (durata e tematiche trattate) e la qualità e completezza della documentazione tecnica fornita. | Ottima: 0,5 punti Buona: 0,2 punti Sufficiente: 0 punti |
| - AGGIORNAMENTO SOFTWARE | Max 1 punto |
| Sarà considerata la disponibilità a fornire, in maniera incondizionata e senza oneri aggiuntivi, tutti gli aggiornamenti software di sistema e applicativi che si dovessero rendere disponibili nel periodo considerato. | Tutti gli aggiornamenti per 3 anni dall’installazione: 1 punto Tutti gli aggiornamenti per 2 anni dall’installazione: 0,5 punti Nessun aggiornamento: 0 punti |

La Commissione, al termine dei lavori, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra

l’altro le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel

seguente modo ed ordine:

- dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito, per il punteggio di Qualità Tecnica almeno un punteggio minimo di 15,0 punti relativi al parametro QUALITA’ di cui almeno 7,0 nella voce “Prova Pratica”.

- per le offerte ammissibili, una volta sommati i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta in unico punteggio tecnico complessivo, si procederà alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione, dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 40; la Commissione assegnerà in tal caso, punti 40, all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Dove:

Pt	= Punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione

Pmax	= Punteggio massimo attribuibile (punti 40)

POC	= Valore dell’offerta considerata

POE	= Valore dell’offerta con punteggio più elevato

PREZZO:

Nell’ambito delle offerte, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (PMP) all’offerta che presenterà il “valore economico per l’individuazione del miglior offerente” più basso per la fornitura (VeMin), mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

Dove:

PVeOC	= Punteggio valore economica da assegnare all’offerta considerata.

VeOC	= Valore economico dell’offerta considerata.

VeMin	= Valore economico dell’offerta più bassa.

PMP	= Punteggio massimo previsto per il prezzo (punti 60).

Valore di individuazione del miglior offerente: Con riferimento alle indicazioni per la stesura dell’offerta economica, il valore economico per l’individuazione del miglior offerente è calcolato con la seguente formula:

Ve = Pa + (P2m) x [8 anni – (meno) anni di garanzia offerti]

Dove:

Ve = valore economico per l’individuazione del miglior offerente;

Pa =  del valore delle attrezzature comprensive dell’installazione e dei lavori edili impiantistici;

P2m = costo del contratto di manutenzione di tipo di “secondo livello”;

ALLEGATI TECNICI

| ALLEGATI TECNICI |  |
| --- | --- |
| Allegato 1 | Dichiarazione “Impegni per il Fornitore” |
| Allegato 2 | Dichiarazione in merito alla Conformità alla Normativa sui Dispositivi Medici |
| Allegato 3 | Questionario Tecnico |
| Allegato 4 | Lavori edili e impiantistici per l’installazione di un Tomografo a Risonanza Magnetica da 3,0 Tesla |
| Allegato 5 | Planimetrie |
| Allegato 6 | Specifiche per l’integrazione delle apparecchiature con il Sistema Informativo Ospedaliero e con il sistema PACS |
| Allegato 7 | Specifiche IT AOUTS |
| Allegato 8 | Software e Sicurezza Informatica |
| Allegato 9 | PRE-DUVRI |
| Allegato 10 | Riferimenti Aziendali AOUTS |
| Allegato 11 | Verbale di Sopralluogo |
| Allegato 12 | Contratto di Manutenzione Full-Risk |
| Allegato 13 | Contratto di Manutenzione di 2° Livello |
| Allegato 14 | Assistenza Tecnica su Chiamata |
| Allegato 15 | Formazione del Personale Sanitario |
| Allegato 16 | Formazione del Personale Tecnico |
| Allegato 17 | Apparecchiature o Sistemi Analoghi Installati |

ALLEGATO 1

| DICHIARAZIONE “IMPEGNI PER IL FORNITORE” |  |
| --- | --- |
| La ditta fornitrice: Ragione Sociale Città (Provincia) Indirizzo Tel Fax Email |  |
| DICHIARA |  |
| Di aver preso visione e di accettare tutte le clausole e le condizioni di fornitura comprese nel capitolato di gara e nei suoi allegati e di garantire la fornitura secondo tutte le condizioni dichiarate in offerta e negli allegati; |  |
| Di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sull’offerta; |  |
| Che le apparecchiature sono nuove di fabbrica, in produzione, di ultima generazione ed in versione aggiornata al momento della consegna, compresi tutti gli accessori HW e SW indispensabili per l’utilizzo e conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza (quali marcatura CE, 93/42/CEE, norme CEI di riferimento, normative ISO applicabili,) e che presso la ditta è disponibile la documentazione che lo attesta, in corso di validità; |  |
| Che le proprie apparecchiature rispondono alle seguenti certificazioni o normative tecniche non obbligatorie, quali approvazione FDA, etc: elencare di seguito: |  |
| Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad attuare tutte le misure di sicurezza previste dalle leggi e norme tecniche in vigore; |  |
| Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consultare il documento di valutazione del rischio di ciascuna Azienda destinataria della fornitura, e di concordare con l’Azienda il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), qualora necessario, come esplicitato nello specifico allegato, giungendo ad una conoscenza completa del rischio relativamente agli ambienti ospedalieri oggetto della presente gara, e di impegnarsi ad attuare tutte le misure di sicurezza necessarie secondo quanto previsto dal D.L. 81/2008 ed esplicitato nell’allegato, che diventa parte integrante del contratto; ciò al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (afferenti alla ditta stessa nonché all’Azienda) sia di qualsivoglia altra presenza di persone nella struttura sanitaria; |  |
| Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti o incaricati, nel corso di qualsiasi attività per conto della singola azienda interessata alla fornitura presso le sedi di quest’ultima o su apparecchi di proprietà trasferite presso la propria sede, quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Di impegnarsi, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti l’obbligo a non divulgare o utilizzare a qualsiasi scopo i dati dei quali fossero comunque venuti casualmente in possesso durante qualsiasi attività per conto delle aziende destinatarie della fornitura. Tutto ciò sotto la sua piena responsabilità per ogni eventuale conseguenza di carattere civile o penale; |  |
| L’impegno a fornire alla Stazione Appaltante qualsiasi informazione che dovesse risultare necessaria per un’adeguata valutazione; |  |
| L’impegno di organizzare la visione dell’apparecchiatura o la prova pratica, con le modalità previste riportate nella specifica sezione del Capitolato e secondo quanto ulteriormente stabilito dalla Commissione valutatrice e dalla Stazione Appaltante; |  |
| L’assunzione della propria responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di collaudo unitamente all’impegno a risolvere qualsiasi tipologia di problematica. |  |
| DICHIARA INOLTRE |  |
| L’impegno a mantenere costanti i prezzi offerti, indicati in offerta economica, di tutti i moduli e accessori presenti in configurazione offerta, opzionalmente disponibili, per almeno 3 anni dalla data del collaudo, fatto salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante prezzi offerti di tutti i moduli e accessori opzionali disponibili eventualmente richiesti e riportati nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta ai 2 richiesti: |
| L’impegno all’applicazione dello sconto sulle parti di ricambio, indicato in offerta economica, per almeno 8 anni a partire dalla data di accettazione delle apparecchiature. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere lo sconto offerto per tutti i moduli e accessori opzionali disponibili eventualmente richiesti e riportati nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |
| L’impegno all’applicazione dello sconto sugli eventuali materiali consumabili, indicato in offerta economica, per almeno 8 anni a partire dalla data di accettazione delle apparecchiature. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere lo sconto offerto sugli eventuali materiali consumabili, indicato nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

| ALLEGATO 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SUI DISPOSITIVI MEDICI Compilare il presente allegato per tutti e soli i dispositivi medici offerti nella gara in oggetto. Il relativo file in formato *.doc (Word) è scaricabile dal sito dell’Ente Appaltante: www.csc.sanita.fvg.it |  |  |  |  |  |  |  |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail DICHIARA: la conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE per tutti i dispositivi medici offerti e fornisce, per gli stessi, mediante la compilazione della sottostante tabella le seguenti informazioni: - la denominazione del Fabbricante; - il codice catalogo; - la descrizione commerciale e, ove disponibili: - il numero progressivo attribuito dal sistema di registrazione della Banca Dati / Repertorio dei Dispositivi Medici (BD/RDM); - l’adempimento di comunicazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 46/97, di seguito “notifica” (sì/no); - la data di immissione in commercio; - il codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND). |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabbricante | Codice catalogo | Descrizione commerciale | Numero progressivo di iscrizione in BD/RDM del Ministero della Salute | Data di immissione in commercio | Adempimento di notifica ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 46/97 (Si / No) | Codice CND |  |
| Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Se disponibile | Se disponibile | Se disponibile | Se disponibile |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta concorrente)

ALLEGATO 3

Questionario Tecnico

Il relativo file in formato *.xls (Excel), da compilare è scaricabile dal sito dell’Ente Appaltante:

www.csc.sanita.fvg.it

ALLEGATO 4

LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER L’INSTALLAZIONE

DI UNA RISONANZA MAGNETICA DA 3,0 T

- PREMESSA

I lavori edili e impiantistici compresi nella presente procedura riguardano la realizzazione di una nuova sala esame con relativa zona comandi, vano tecnico, zona preparazione paziente, spogliatoio e corridoi, da realizzarsi nella palazzina ospitante l’attuale risonanza magnetica attigua alla Radiologia dell’Ospedale di Cattinara a Trieste (Locali A,B, C ,D, E file Stato di fatto RM Cattinara.jpg).

Il trasferimento degli armadi di servizio dell’attuale risonanza da 1,5T dal locale C e la realizzazione del nuovo locale tecnico utilizzando parte del locale B saranno a carico dell’AOUTS (vedi Progetto di massima 3T.pdf).

La scelta di eseguire i lavori edili e impiantistici nell’ambito della procedura di fornitura e installazione della nuova apparecchiatura ha l’obiettivo di realizzare una soluzione completa che integri la scelta dei singoli elementi funzionali e degli elementi strutturali (impianti, opere, ecc.) in una soluzione unica che massimizzi l’efficacia e l’affidabilità delle soluzioni proposte e garantisca un unico interlocutore, in grado di fornire soluzioni integrate ed affidabili con tempi di realizzazione contenuti e certi.

L’Azienda ha elaborato una proposta di organizzazione degli spazi che comprende le richieste specifiche aziendali e i requisiti normativi. Ciascun concorrente sarà chiamato a proporre soluzioni qualitativamente e tecnicamente idonee quanto a componenti, lay out, interfaccia tra l’esistente e il nuovo, il tutto volto a realizzare degli ambienti in cui ogni elemento risulti funzionale ed in linea con le normative e con gli standard di riferimento (vedi Progetto di massima 3T.pdf).

E’ onere:

- dei concorrenti in fase di gara la presentazione della documentazione a livello di progetto definitivo, che comprenda almeno i seguenti elaborati:

- tavole/elaborati grafici da cui si evinca, almeno per i lotti ove richiesto, anche il layout definitivo proposto per ogni installazione indicante tutti gli ingombri delle strutture previste e le misure necessarie alla valutazione dell’ergonomia logistica dei siti;

- breve disciplinare descrittivo degli elementi tecnici corredato da cronoprogramma di tutte le fasi degli interventi previsti;

- relazione generale riassuntiva sull’installazione che contenga anche una breve relazione impiantistico/strutturale senza calcoli e, qualora necessario, una sintesi delle prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza.

- dell’impresa aggiudicataria, redigere il progetto esecutivo nel rispetto del preliminare incluso in offerta tecnica e delle raccomandazioni degli Enti quali il Comando VV.FF. l’INAIL e del RUP della stazione appaltante, sostenere gli oneri delle prestazioni professionali di progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza per la progettazione ed esecuzione che saranno dalla stessa affidati a tecnici abilitati ai sensi della normativa vigente e di comprovata esperienza nel settore. Saranno forniti inoltre:

- eventuali ulteriori documenti di progetto esecutivo necessari e richiesti dagli Enti esterni preposti al fine dell’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nullaosta necessari per la realizzazione dell’intervento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Dipartimento di Prevenzione dell’AAS1, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, NVISS, etc.);

- il progetto esecutivo, adeguato a ogni prescrizione degli enti preposti e a ogni modifica ritenuta necessaria dall’Azienda Ospedaliera per l’avvio dei lavori;

- la documentazione “as built” sia della parte edile, sia degli impianti;

- la documentazione necessaria per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzazione dell’area, dopo la fine dei lavori.

Il progetto esecutivo, integralmente in formato elettronico (editabile e pdf) e nelle copie cartacee che saranno necessarie per l’ottenimento dei pareri degli enti sopra richiamati, sarà consegnato entro 20gg naturali e consecutivi dall’aggiudicazione o dall’ordine di servizio per l’inizio della progettazione da parte del RUP dell’Azienda Ospedaliera.

Entro questo termine di 20 giorni il soggetto aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad almeno due incontri, da effettuarsi presso gli uffici tecnici della stazione appaltante e con la disponibilità degli elaborati di progetto in avanzato stato di completamento, nei quali saranno decise le linee di sviluppo della progettazione definitiva esecutiva.

I lavori dovranno iniziare al più presto e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto esecutivo. L'intervento dovrà concludersi con il collaudo della macchina di RM entro e non oltre 90 giorni dall'inizio dei lavori.

Nel corso del sopralluogo (obbligatorio) o dei sopralluoghi di verifica volti alla redazione del progetto esecutivo, il Fornitore dovrà effettuare a propria cura e spese anche le eventuali verifiche statiche del solaio (pavimento/soffitto) dei locali per il fissaggio delle apparecchiature eventuali opere che si rendessero necessarie per la corretta installazione delle apparecchiatura stesse dovranno essere comprese nel progetto esecutivo e successivamente realizzate, a cura dell’aggiudicatario, nell’ambito dell’offerta di aggiudicazione.

Il Fornitore dovrà altresì effettuare le opportune verifiche relative al collegamento alla rete elettrica, idrica e di telecomunicazione predisposte dall’Azienda Ospedaliera e agli ulteriori impianti presenti (gas, condizionamento, ecc.).

Nel corso dei sopralluoghi l’Azienda metterà a disposizione del Fornitore e dei progettisti da questo incaricati tutta la documentazione in proprio possesso connessa all’intervento, costituita da elaborati grafici non esaustivi dell’esatto rilievo dello stato dei luoghi: la verifica dell’esattezza dei dati raccolti nella documentazione esistente e la eventuale rettifica della stessa rimane a carico dei progettisti e del Fornitore, così come eventuali oneri per l’integrazione dei rilievi, l’effettuazione di saggio, prove e campionature. Con l’esecuzione delle verifica e dell’eventuale modifica, dell’integrazione o dell’estensione dei rilievi esistenti, i progettisti e il Fornitore si assumono la piena responsabilità dei rilievi dello stato attuale, sia rispetto alla completezza ed esattezza dell’attività di progettazione, sia rispetto a eventuali errori o carenze successivamente riscontrabili in fase di esecuzione.

La documentazione “as built” e la documentazione necessaria per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzazione dell’area, dopo la fine dei lavori, dovranno essere consegnate entro il termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di fine lavori.

In particolare, entro la stessa data, il Fornitore dovrà consegnare la seguente documentazione:

•	pianta con disposizione di tutti gli apparecchi fissi;

•	dichiarazione di conformità e certificazioni richieste per legge;

•	disegni “as built” (compresi gli schemi, i layout, i quadri e la distribuzione degli impianti);

•	certificazioni materiali e documentazione relativa alle apparecchiature elettriche e meccaniche installate (comprese garanzie, manuali d’uso e manutenzione, piano di manutenzione).

Il progetto di protezione, rispondente alla normativa vigente, dovrà essere presentato in formato cartaceo sottoscritto e timbrato in originale da un Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica, nonché in formato digitale (CD ROM/DVD).

Durante le successive operazioni di presa in carico, l’Azienda avrà la facoltà di chiedere integrazioni della documentazione sopra indicata, in funzione delle attività che il Fornitore avrà eseguito e in base alle leggi e normative vigenti.

Tale documentazione, che dovrà essere fornita su supporto cartaceo nel numero di copie necessarie, nonché in formato digitale (CD ROM/ DVD), costituisce parte integrante della fornitura e la consegna sarà condizione necessaria al fine del positivo collaudo dell’Apparecchiatura e dei relativi dispositivi opzionali.

Devono essere previsti i seguenti ambienti:

- 1 sala diagnostica per risonanza magnetica;

- Locale consolle;

- Locale tecnico;

- Spogliatoio per l’utenza;

- Area preparazione emergenza;

- Corridoi di collegamento.

I concorrenti potranno sviluppare e proporre soluzioni migliorative, purché vengano evidenziate le motivazioni di tali scelte e gli aspetti rispetto al lay-out aziendale. In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni delle linee guida emesse dall’INAIL, in particolar modo “Realizzazione alla regola dell’arte degli impianti di ventilazione nelle sale di Risonanza Magnetica. Indicazioni operative, esperienze, criticità”; “Soluzioni strutturali per la progettazione e realizzazione a regola d’arte di un sito di Risonanza Magnetica: indicazioni operative” e "Indicazioni Operative dell'INAIL per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica" nelle edizioni di più recente emanazione.

I progetti inoltre dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di accreditamento delle strutture sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi.

L’attività progettuale richiesta include tutte le elaborazioni grafiche, tecniche e di calcolo previste dalla normativa per la realizzazione della soluzione proposta in gara, in conformità, oltre alle linee guida sopra citate, a:

- esigenze cliniche e organizzative contenute negli elaborati di gara;

- elaborati grafici e documentali contenuti nel presente capitolato d’appalto;

- vincoli esistenti (strutture e impianti) ed esigenze di omogeneità e di integrazione con le strutture e gli impianti esistenti;

- stato di fatto riscontrato in sito;

- specifiche tecniche delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e delle strutture proposte in fornitura.

Si precisa che ogni intervento, fornitura, opera, impianto ecc., anche non incluso in progetto preliminare e nei successivi livelli di progettazione, necessario per dare l’opera perfettamente finita in ogni sua parte è incluso nel prezzo a corpo d’aggiudicazione e non potrà comportare oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

In generale si sottolinea la necessità che gli ambienti e tutti gli impianti e le alimentazioni a servizio del piano rimangano in uso e in sicurezza durante tutta la durata dei lavori; pertanto le scelte progettuali e le modalità realizzative proposte dovranno essere accompagnate dalla dimostrazione esplicita del rispetto di tale vincolo. Potranno allo scopo essere previsti lavori da eseguirsi in orario notturno o festivo senza che questo comporti oneri ulteriori per l’amministrazione concedente.

Descrizione dell’Area

L’area che viene messa a disposizione per le modifiche di destinazione d’uso è indicata nell’elaborato grafico allegato Stato di fatto. La superficie complessiva dell’intervento è di circa 100 mq.

Gli offerenti devono effettuare preventivamente tutte le valutazioni tecniche necessarie a stabilire che le condizioni tecniche e ambientali siano perfettamente idonee all’installazione dell’apparecchiatura di risonanza magnetica offerta.

Nel progetto preliminare dovranno essere esplicitate tutte le lavorazioni (inclusi eventuali ripristini) necessarie a consentire il trasporto fino al locale di installazione della apparecchiatura RM. Il percorso dovrà essere compiutamente individuato ed il livello di dettaglio dovrà essere tale da poter verificare la fattibilità di quanto proposto.

Dal punto di vista strutturale, i locali esistenti insistono su fondazioni a travi rovesce. I disegni strutturali saranno messi a disposizione in fase di sopralluogo su apposito CD-Rom.

Le lavorazioni da eseguire sono suddivisibili in: opere edili, impianti elettrici e speciali, impianti meccanici.

I requisiti costruttivi, strutturali, edilizi e tecnologici indicati di seguito sono da intendersi come indicazione generale e comunque come misura minima della proposta progettuale e potranno quindi essere integrati e qualitativamente migliorati dagli offerenti.

Elenco non esaustivo delle Opere edili e prestazioni a carico dell’aggiudicatario:

  - demolizione e trasporto in discarica autorizzata della pavimentazione esistente, delle strutture murarie di suddivisione e degli esistenti impianti tecnologici (impianti termo-idraulici, elettrici e montacarichi);

  - (eventuale) consolidamento statico delle strutture portanti verticali previa verifica puntuale preliminare mediante prove di carico e/o analisi strutturali;

  - (eventuale) consolidamento statico della struttura portante orizzontale in relazione alle nuove attività di diagnosi e cura; Per tutti gli altri solai e strutture verticali, la ditta vincitrice dovrà, con onere a proprio carico, provvedere alla loro verifica a cura di un ingegnere abilitato (mediante prove di carico e/o analisi strutturali), e provvedere alla esecuzione degli eventuali lavori necessari al consolidamento e rinforzo delle strutture sia orizzontali che verticali in funzione dei carichi accidentali previsti. Tutti i risultati delle prove strutturali e delle relazioni di calcolo firmate in originale da ingegnere abilitato dovranno essere depositate in originale presso l’Amministrazione.

  - suddivisione degli spazi interni con tramezzi in laterizio forato dello spessore non inferiore a 8,00 cm;

  - massetto di sottofondo autolivellante previa interposizione di barriera al vapore;

  - pavimento in PVC a teli termosaldati o a quadretti, comprensivo di sguscia di raccordo parete/pavimento e di bordi di finitura;

  - coibentazione acustica delle pareti e della porta del locale tecnico ;

  - rasatura delle superfici verticali e successiva posa di rivestimento in teli di pvc fino all’altezza del controsoffitto;

  - Controsoffitto ispezionabile a quadrotti realizzato con materiali idonei ai luoghi di installazione ad uso sanitario, compresi tutti gli oneri accessori all’inserimento di corpi illuminanti, bocchette e anemostati per gli impianti di condizionamento;

  - Fornitura e posa in opera di serramenti interni in profilati di alluminio con pannello di tamponamento complanare su entrambe le superfici, idonei ai luoghi di installazione ad uso sanitario e completi di tutti gli accessori necessari;

  - Fornitura e posa in opera di infissi esterni ubicati secondo progetto e con tipologia adatta allo scopo e caratteristiche analoghe a quelli presenti nel resto del presidio ospedaliero.

  - Fornitura e posa di fasce paracolpi in vinile e paraspigoli a protezione dei muri ;

  - Fornitura e posa di visiva di dimensioni adeguate allo svolgimento dell’attività medica tra sala diagnostica e consolle;

  - Fornitura e posa in opera di “pareti estensibili divisorie” per delimitare la zona di preparazione/emergenza e le relative le postazioni previste;

  - Realizzazione in opera di tutta la segnaletica (di emergenza, di informazione e di indirizzo) da uniformarsi a quella già presente nel presidio ospedaliero, conforme alle prescrizioni INAIL per la sicurezza dei siti RM;

Le finiture interne adottate si integreranno con quelle delle aree limitrofi e comunque, saranno funzionali con le attività ipotizzate nei singoli locali.

E’ onere della ditta provvedere allo smaltimento dei residui di lavorazione nei tempi più rapidi possibile senza accumuli nell’area di cantiere.

IMPIANTI

La soluzione proposta da ciascun partecipante dovrà tenere conto della situazione preesistente, nel rispetto delle norme tecniche e sanitarie vigenti. La soluzione proposta dovrà garantire e dimostrare, oltre alla idoneità progettuale e alla qualità dei componenti, il livello di funzionalità della soluzione proposta, in termini di sicurezza e affidabilità, semplicità di gestione e manutenzione, possibilità di interventi senza interruzioni di servizio, etc..

Impianti Elettrici e Speciali:

L’OFFERENTE AL FINE DI PREDISPORRE IDONEO PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEVE PROVVEDERE ALLE SEGUENTI VERIFICHE PREVENTIVE:

  - BILANCIO ENERGETICO SOTTESO AL QUADRO DI ZONA PER VERIFICARE LA CONGRUITA’ DELLO STESSO CON I NUOVI CARICHI DEI LOCALI/TECNOLOGIE OGGETTO DEL PRESENTE INTERVENTO;

  - Verifica del cavo di alimentazione dal quadro di zona al quadro di cabina e relativo interruttore;

  - Verifica della disponibilità di spazi di permutazione e apparati di collegamento nell’armadio di piano;

Nel caso in cui le suddette verifiche dessero esito negativo (in tutto o in parte), la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione dei componenti necessari ovvero alla realizzazione di nuova linea di alimentazione dalla cabina elettrica completa di tutto il necessario.

L’impianto elettrico dovrà comprendere:

  - Un sottoquadro elettrico per i nuovi locali;

  - La distribuzione dovrà essere realizzata in apposita canalina suddivisa nelle sezioni Energia – Segnali/correnti deboli;

  - L’impianto di illuminazione dovrà garantire i lux necessari ad ogni tipologia di ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

  - L’impianto di forza motrice dovrà prevedere prese schuko e bipasso in numero congruo per ogni ambiente, e prese elettriche idonee all’interno della sala magnete;

Saranno compresi impianti speciali:

  - Impianto diffusione sonora per colloqui in viva voce tra consolle di comando posto operatore e il paziente;

  - Pulsante a fungo per sgancio di emergenza RMN da porsi in sala comandi e in sala magnete;

  - Rilevatori di fumo a soffitto e controsoffitto;

Dovranno essere fornite e installate:

  - Eventuali schermatura del campo magnetico statico per ricondurre la linea isomagnetica di 0,5 mT all’interno della sala magnete e del locale tecnico e della linea isomagnetica di 0,1 mT all’interno del Sito RM;

  - Gabbia di Faraday per garantire la schermatura dal campo elettromagnetico a radiofrequenza. Tale schermatura deve prevedere un idoneo dispositivo per il passaggio attraverso la parete schermata dei cavi del sistema di monitoraggio dei parametri anestesiologici vitali del pazienti e di quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte;

  - All’ingresso delle sala magnete e in tutte le aree classificate come zone ad accesso controllato dovrà essere affissa idonea segnaletica in accordo alle norme CEI EN60601-2-33 (presenza di campo magnetico, divieto di accesso ai pazienti portatori di pace-maker, ecc…);

  - Inoltre dovranno prevedersi tutti quegli impianti ospedalieri secondo la norma CEI 64-8/7 relativi a realizzazione di nodo equipotenziale in locale medico di gruppo 1, interruttori differenziali di utenza di tipo “A” o “B”, segregazione tra energia elettrica normale e di emergenza, illuminazione di sicurezza nel locale RMN, nella consolle, nel locale tecnico e nella via di esodo, trasformatore di isolamento per il circuito prese in continuità assoluta.

Rete LAN

E’ inclusa nella fornitura la realizzazione dei punti telematici di cablaggio strutturato nelle aree oggetto di intervento. In particolare i materiali utilizzati dovranno essere tutti Commscope Systimax Solutions GigaSpeed, cat. 6 (cavo UTP, frutti RJ45, pannelli di attestazione in distributore di zona). Dovranno essere realizzati tutti i punti telematici necessari a fornire connettività alle apparecchiature oggetto di fornitura ed, oltre a questi, almeno quattro punti presso il bancone della sala controllo della realizzanda sezione RM, nonché tre punti telematici per ciascuna ulteriore postazione utente che il fornitore dovesse includere nella fornitura. Tutti i  punti telematici di cui sopra si intendono da realizzarsi comprensivi di tutto quanto necessario alla fruizione da parte dell’utenza e delle vie di posa: scatole di attestazione della stessa serie civile delle prese di forza e relative placche di finitura, adattatori alla serie civile, tubi corrugati o canaline multicomparto, scatole di derivazione ogni 10 metri di tubazione, ecc. Potranno essere utilizzate le canalizzazioni esistenti per il raggiungimento del distributore di zona denominato ARA0 e sito al livello 1 della piastra dei servizi, di fronte alla ex farmacia, a patto che le tubazioni non si trovino nello stato di occupazione superiore all’80% al termine delle attività oggetto di fornitura; in tal caso è da intendersi inclusa la realizzazione di una nuova via di posa dalle aree oggetto di intervento fino al distributore, utilizzando materiali analoghi a quelli attualmente in uso e seguendo lo stesso percorso. E’ inclusa la fornitura dei pannelli di attestazione del tipo 760152561 360-IPR-1100-E-GS3-1U-24 in numero necessario per la terminazione in distributore di zona dei punti telematici oggetto della presente fornitura, a prescindere dal fatto che ci siano posti liberi sufficienti nei pannelli esistenti. La numerazione ed etichettatura dei punti telematici dovrà seguire gli standard AOUTS, che verranno forniti in fase esecutiva. E’ inclusa la certificazione di ogni singolo punto telematico e la fornitura dei rapporti che dimostrano il superamento delle specifiche previste dalle norme di settore.

Gruppi di Continuità

Il sistema RM deve essere corredato da gruppo di alimentazione elettrica tampone (UPS) con autonomia in piena operatività non inferiore a 5 minuti di tutto il sistema.

Impianti Meccanici (UTA, Chiller distribuzione idrica e aeraulica)

Nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova risonanza magnetica dovranno essere realizzati gli impianti meccanici necessari alla corretta climatizzazione degli ambienti ed al raffreddamento della macchina di RM.

Dovrà essere installata una nuova Unità di Trattamento Aria dimensionata per garantire le condizioni di portata, qualità dell’aria e regime di pressioni previste dalla normativa vigente e dalle linee guida INAIL (sopra menzionate) sia in regime di normale funzionamento che in condizioni di emergenza.

Dovranno essere realizzate tutte le modifiche impiantistiche necessarie ad alimentare la nuova UTA con i necessari fluidi caldi (disponibili previa realizzazione di stacchi e idoneo scambiatore di calore su linea acqua surriscaldata presso CDZ RM ) e freddi (mediante f.p.o. di opportuno Chiller o realizzazione di linee  con stacchi e gruppi di pompaggio in CDZ 12 o CDZ3) (rif. Tavola Inquadramento RM.pdf).

Così come previsto dalle linee guida INAIL, particolare attenzione dovrà essere posta agli aspetti di climatizzazione del locale tecnico.

La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione di un duplice sistema di raffreddamento: uno principale con acqua refrigerata a circuito chiuso e uno di emergenza. Quest’ultimo potrà essere realizzato anche con un idoneo sistema di valvole tale da consentire il raffreddamento della macchina di RM con acqua di rete a perdere, analogamente a quanto attualmente già in funzione presso lo stesso reparto.

I sistemi di regolazione per il condizionamento dovranno essere del tipo digitale, programmabile, interfacciato e collegato con sistema di controllo esistente (Honeywell) in opportuna pagina realizzata ad hoc.

Sistema di Emergenza

Il sistema di emergenza deve prevedere monitoraggio della concentrazione di ossigeno (impianto rilevazione ossigeno) nella sala esami con due soglie, una di preallarme e una di allarme con attivazione automatica del sistema di aspirazione forzata.

Il sistema di monitoraggio dovrà essere collegato ad una centralina posta in sala consolle con segnalazione di allarme anche remotizzata.

Il sistema di ventilazione deve prevedere una funzione di ventilazione forzata, attivabile sia automaticamente, in condizioni di allarme del sistema di monitoraggio dell’ossigeno, sia manualmente mediante un apposito pulsante predisposto nella sala comandi.

Il sistema deve necessariamente “dialogare” con l’impianto di rilevazione incendi e il sistema di supervisione.

Quench

Dovrà essere realizzata la tubazione di scarico del gas liquido criogenico, per normale evaporazione o in caso di quench.

Regolazione Automatica

L’esistente impianto di regolazione dovrà essere modificato e/o integrato secondo le nuove esigenze dei locali.

Impianto Gas Medicali

L’impianto di gas medicali dovrà prevedere idonei circuiti per Ossigeno, Aria compressa, Aspirazione e Vuoto, con quattro gruppi prese nella nuova sala, e due nella zona di preparazione/emergenza da staccare in idonea posizione dall’impianto esistente, compreso quadro di distribuzione e ogni accessorio per dare il lavoro compiuto a regola d’arte. Le prese gas medicali (ossigeno vuoto e aria), dovranno essere con attacco unificato AFNOR.

Impianto Antincendio

L'impianto di rilevazione automatica e di segnalazione manuale d'incendio deve essere conforme alle norme UNI 9795/2005, ogni punto aggiunto di impianto deve essere collegato al loop esistente previa verifica della possibilità di implementazione, in alternativa dovrà essere compresa la fpo di quanto necessario al corretto funzionamento del sistema.

La zona sorvegliata dovrà essere suddivisa in settori, in modo che, quando un rivelatore interviene, sia possibile individuare facilmente il settore di appartenenza. I settori devono essere delimitati in modo che sia possibile localizzare rapidamente e senza incertezze il focolaio d'incendio, devono essere previsti rivelatori puntiformi in tutti i locali presenti nella struttura compresi intercapedini, spazi all’interno dei controsoffitti, canali di mandata e ripresa aria. L’impianto deve essere composto da rivelatori di fumo di tipo ottico, da pulsanti manuali di emergenza, da targhe ottico acustiche e da dispositivi di attuazioni di comandi quali magneti per porte tagliafuoco, serrande tagliafuoco ecc.

Le tipologie dei rilevatori e le caratteristiche dell’impianto devono essere analoghe a quelle già presenti nel presidio ospedaliero e preventivamente accettate dalla stazione appaltante.

L’impianto deve essere collegato all’impianto centralizzato di rilevazione incendio esistente nel presidio. A corredo dell’impianto devono essere forniti estintori compatibili con il campo magnetico e con la tipologia di apparecchiature fornite in numero adeguato.

SISTEMA DI SEGNALAZIONE ED ALLARMI

All’interno dei quadri elettrici devono essere previste tutte le segnalazioni di stato e di avaria delle varie apparecchiature tecnologiche (pompe, motori ecc.) nonché tutte le segnalazioni di rilievo necessarie per il buon funzionamento della RM e per limitare eventuali disagi e disservizi riducendo i tempi per l’individuazione delle anomalie. Tali allarmi saranno riportati nella postazione zona comandi ed anche nella opportuna pagina grafica all'interno del sistema di supervisione degli impianti (sistema Honeywell di AOUTS).

ASPETTI DELLA SICUREZZA

I lavori e le installazioni dovranno essere effettuati tenendo conto che l’area di intervento include locali occupati dalla risonanza magnetica, che rimarranno in uso durante tutta la durata dei lavori: pertanto ogni lavorazione dovrà essere realizzata senza arrecare danno, disturbo eccessivo o interferenze con le aree adiacenti al cantiere.

Il cantiere dovrà essere separato con barriere fisse ed impermeabili alle polveri dalle altre attività dalle restanti aree, precludendo fisicamente l’ingresso dell’area oggetto di intervento dagli altri ambienti che restano operativi (in particolare dalle rimanenti funzioni del servizio di RM confinanti con l’area di cantiere).

Nel caso in cui, nel corso dell’intervento, si dovessero rendere necessarie lavorazioni interferenti con le normali attività sanitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rumori, vibrazioni, produzione di polveri, interruzione dei servizi a rete, ecc), per le quali non siano possibili o praticabili misure di contenimento adeguate, tali lavorazioni dovranno essere preventivamente concordate con il personale sanitario.

Le via di fuga dovranno essere mantenute libere e sgombre da materiali di qualsiasi tipo durante tutta la durata del cantiere, a ogni ora del giorno.

Verrà concordata fra l’Azienda e la ditta realizzatrice la posizione di un’area esterna, il più vicina possibile all’accesso alle aree di cantiere dall’esterno, di dimensioni contenute, per lo stoccaggio di materiale da parte della ditta esecutrice. Tale aree dovrà essere recintata, protetta e custodita a cura della ditta stessa per tutta la durata del cantiere

Oneri per la Sicurezza:

Il costo per gli Oneri per la Sicurezza valutato dalla Stazione Appaltante ammonta ad € 11.000,00.

Tali spese non potranno, pena esclusione dalla gara, essere oggetto di ribasso.

- ALLEGATO 5

- PLANIMETRIE

I seguenti file:

- Inquadramento RM.pdf

- Stato di fatto RM Cattinara 1.pdf

- Stato di fatto RM Cattinara 2.pdf

- Progetto di massima 3T.pdf

- Risonanza Magnetica acad2007.dwg

sono scaricabili dal sito dell’Ente Appaltante:

www.csc.sanita.fvg.it

I locali interessati sono denominati:

- Locale A

- Locale B

- Locale C

- Locale D

- Locale E

ALLEGATO 6 Specifiche per l’integrazione delle apparecchiature con il Sistema Informativo Ospedaliero e con il sistema PACS Le modalità diagnostiche e le relative workstation specialistiche dovranno essere interfacciate al sistema PACS, prodotto da EBIT s.r.l., e alla piattaforma dei sistemi informativi clinico/gestionali G2 (Insiel SpA) in uso presso AOUTS. Tali interfacciamenti devono essere realizzati in rispondenza ad una logica IHE al massimo livello di implementazione disponibile. Al sistema offerto sarà pertanto richiesta la conformità ai seguenti profili per le seguenti transazioni e attori: Profili IHE; Attori IHE; Transazioni IHE. SWF; Acquisition Modality; Tutte. Consistent Time; Time Client; Tutte. Sarà inoltre positivamente valutata la conformità al profilo IHE Audit Trail e Node Authentication (ATNA), concernente la comunicazione criptata in DICOM e l’audit dell’accesso ai dati, come da Technical Framework IHE ITI, e la possibilità di utilizzare credenziali di dominio per accedere ai sistemi offerti con funzionalità di cache logon. La mappatura degli attributi tra worklist e studi prodotti deve essere eseguita almeno secondo profilo IHE e comunque esplicitata e concordata in fase di installazione con il personale tecnico AOUTS. Le modalità dovranno essere configurate per fornire a livello di trasferimento in rete le massime performance possibili, e pertanto andranno attivate tutte le funzioni standard di compressione e/o classi DICOM più moderne (ad esempio Enhanced MR Image Storage). inoltre, se disponibili, si intendono incluse nella fornitura anche le seguenti funzionalità: - gestione di più Scheduled Procedure Step o più protocolli di acquisizione da parte della modalità all’interno di un singolo studio DICOM. Le configurazioni IHE/DICOM disponibili dovranno essere dettagliatamente dichiarate dalla ditta offerente. Per quanto non riguarda l’imaging, la modalità offerta dovrà preferibilmente poter catturare e salvare sul sistema PACS come oggetto DICOM, SR o non, e/o come classe Secondary Capture e/o DICOM Encapsulated PDF, gestita secondo il profilo IHE SWF, una raccolta delle evidenze prodotte, possibilmente selezionabile e presentata come documento, i cui dettagli saranno concordati in fase di installazione con AOUTS. Per ogni software fornito, incluso ogni software di post-processing ovvero con funzioni di elaborazione sui dati acquisiti, questo dovrà poter salvare in formato standard (DICOM ove applicabile) tutti i dati necessari alla fase di post elaborazione. Il sistema pertanto dovrà permettere il seguente caso d’uso: l’utente dovrà poter archiviare tutti i dati prodotti sul sistema PACS aziendale, cancellare i dati dall’archivio locale del sistema, e poter comunque eseguire tutte le funzioni di elaborazione dopo il recupero degli stessi dal PACS aziendale. Nel caso limiti tecnici ostacolino tale funzionalità, tali limiti dovranno essere dettagliatamente esplicitati in sede di offerta. L’intento è evitare la produzione di backup specifici dei dati, sfruttare le doti di sicurezza del dato fornite dall’architettura aziendale e permettere la fruizione a più operatori delle funzionalità di elaborazione. A tal fine dovranno essere evidenziate in sede di offerta anche tutte le classi proprietarie eventualmente utilizzate, al fine di utilizzare il PACS come unico archivio delle elaborazioni specialistiche. Ogni software fornito dovrà essere dispositivo medico secondo la direttiva 2007/47/CE. Il software dovrà, ove possibile, prevedere la possibilità di individuare e scaricare/visualizzare - nel caso possa interfacciarsi con un archivio DICOM, attraverso la procedura di DICOM Query/Retrieve solo gli studi prodotti dalla macchina di acquisizione oggetto di offerta. Se applicabile, dovrà essere possibile discernere anche tra il tipo di esami prodotti (in funzione del richiedente o del protocollo utilizzato). L’offerente dovrà esplicitare la soluzione tecnico/procedurale offerta e più adatta al proprio tipo di software. La commissione giudicatrice valuterà la rispondenza ai suddetti requisiti (quale fonte ufficiale di consultazione per la verifica di corrispondenza sarà utilizzato il sito di IHE Europe e i relativi link ivi registrati). Al momento del collaudo, sarà attuata la contestualizzazione e il test degli stessi in ambito PACS e G2 l’accertamento dell’effettiva funzionalità degli interfacciamenti. Un esito negativo di tali verifiche porterà alla sospensione delle procedure di collaudo (e relativo pagamento) fino alla loro completa soddisfazione. Resta altresì inteso che AOUTS, dovendo fornire un servizio pubblico, si riserva il diritto di utilizzare le attrezzature anche in assenza di un collaudo formale completo. In tal caso si procederà alla redazione di un “collaudo funzionale” atto a certificare l’utilizzabilità della fornitura in sicurezza ed entro i limiti dovuti alle carenze, ma non darà diritto ad alcun pagamento per il fornitore. Resta infine inteso che, anche dopo il collaudo funzionale, la disponibilità da parte della ditta aggiudicataria di sviluppare, preferibilmente senza alcun onere a carico di AOUTS della fornitura in oggetto, delle soluzioni migliorative dei profili di integrazione tra la modalità oggetto di fornitura e il sistema PACS/G2.

- ALLEGATO 7

SPECIFICHE IT AOUTS

Di seguito vengono definite le specifiche che i sistemi forniti dovranno rispettare relativamente ad aspetti della sfera dell’IT (Information Technology).

Il sistema nel suo complesso dovrà essere coerente con le politiche di sicurezza e di privacy dell’AOUTS e più in generale dovrà funzionare nel rispetto delle norme di buona tecnica, delle “best practice”, dei regolamenti, delle norme tecniche e della legislazione vigente, in particolar modo in materia di sicurezza e privacy.

Il collaudo dell’intero sistema sarà condizionato alla redazione e sottoscrizione da parte del fornitore di un accordo di responsabilità (responsability agreement) redatto secondo i dettami della norma IEC 80001. Tale documento farà esplicito riferimento all’installazione AOUTS, nei modi e nei termini definiti dal presente documento e che verranno a presentarsi all’atto pratico dell’installazione e della manutenzione del sistema nel tempo. Il responsability agreement conterrà espliciti riferimenti alla “marcatura CE” dei sistemi offerti ed al fatto che i requisiti essenziali di sicurezza non verranno inficiati nella particolare installazione AOUTS, così come intesa sopra.

Specifiche di integrazione con l’infrastruttura IT

I sistemi oggetto di fornitura dovranno essere integrati ed interfacciati con l’infrastruttura informatica di rete e sistemistica dell’AOUTS, secondo quanto riportato nel seguito.

I dispositivi dotati di connettività di rete (host) che necessitano di collegamento alla rete dati per svolgere le funzioni richieste, potranno essere inseriti nella LAN AOUTS seguendo uno dei due scenari, mutuamente esclusivi, descritti nel seguito.

Scenario 1

Nel primo scenario, agli host oggetto di fornitura verrà assegnata una specifica classe di indirizzi IP statici coerente con il piano di indirizzamenti AOUTS. Tali dispositivi verranno inseriti in una VLAN dedicata, assegnata dall’AOUTS, dalla quale potranno effettuare solo il traffico necessario per svolgere le funzioni richieste e traffico relativo all’assistenza remota da parte del fornitore. La disciplina del traffico verrà garantita tramite opportune ACL (Access Control List) o configurazioni sui firewall aziendali, stilate per rete IP e per porta, sulla base delle sole effettive necessità di traffico. Il fornitore dovrà garantire piena collaborazione nella redazione di tali ACL e/o regole sui firewall, per una durata complessiva di almeno un giorno lavorativo uomo e comunque fino al raggiungimento del risultato atteso.

È attivo sulla LAN AOUTS un sistema di autenticazione degli host di rete basato su protocollo IEEE 802.1x e realizzato per mezzo di tecnologia Microsoft NPS. Tutti gli host forniti e collegati alla LAN AOUTS dovranno essere tali da consentire l’autenticazione di rete tramite MAC address (cosiddetta MAC authentication).

Per le eventuali attività di assistenza remota, effettuate nel corso della durata del contratto dal personale tecnico dell’aggiudicatario, la connettività agli host oggetto di assistenza sarà garantita esclusivamente per mezzo dei sistemi VPN aziendali AOUTS, a cui sarà dato accesso solo a seguito di domanda scritta rivolta all’AOUTS. La connessione VPN dovrà essere di tipo client-to-site ed effettuata per mezzo di credenziali personali; nel caso in cui l’aggiudicatario non fosse in condizione di garantire tale configurazione, sarà tenuto a redigere una relazione tecnica che giustifichi tale evenienza sulla base della quale l’AOUTS si riserverà di attivare connessioni di tipo site-to-site. Nel presente scenario, a valle dell’instaurazione della connessione VPN, il collegamento ai singoli host oggetto di assistenza potrà avvenire con gli strumenti scelti dall’aggiudicatario, sempre e comunque con modalità rispondenti al quadro legislativo e normativo vigente, solo a valle di validazione degli strumenti stessi e della loro configurazione da parte dell’AOUTS.

Nel presente scenario l’aggiudicatario sarà responsabile in toto delle prescrizioni di ambito sicurezza informatica e privacy, secondo quanto previsto dal quadro legislativo e normativo vigente, nonché dal presente documento; in particolare per quanto riguarda le politiche: di autenticazione, autorizzazione e accounting (AAA), di backup e disaster recovery, sugli aggiornamenti di sicurezza di tutti i software installati sugli host oggetto di assistenza, di protezione antivirus e da altre tipologie di cyber attacco.

Scenario 2

Nel secondo scenario, in alternativa, l’aggiudicatario potrà integrare i sistemi oggetto di fornitura con l’infrastruttura sistemistica dell’AOUTS. Di seguito vengono riportate, in prima istanza, alcune caratteristiche peculiari dell’infrastruttura informatica dell’AOUTS; successivamente vengono definite le specifiche di interfacciamento all’infrastruttura AOUTS che i sistemi oggetto di fornitura dovranno avere in caso di adesione al presente scenario. L’architettura generale e le caratteristiche dei singoli elementi dei sistemi forniti dovranno in ogni caso essere pienamente coerenti e allineati con le logiche di seguito descritte.

L’AOUTS è dotata di un dominio Active Directory (AD) 2008 R2 (aouts.it), che presto verrà migrato alla versione 2012. In ciascuno dei due principali siti AD (Ospedale di Cattinara e Ospedale Maggiore) è presente almeno un domain controller global catalog ed un file server. Ogni account del directory service aziendale è associato ad almeno un gruppo di dominio (gruppi locali al dominio, domain local) corrispondente alla struttura amministrativa AOUTS di appartenenza.

La default domain policy impone l’utilizzo di password complesse di almeno 12 caratteri, con password history a 24 e cambio password obbligatorio ogni 90 giorni. Gli aggiornamenti di sistema per i client e per i server vengono distribuiti tramite il servizio Microsoft WSUS, su base mensile e appena rilasciati da Microsoft.

Le postazioni di lavoro AOUTS (PC) sono inserite nel dominio aouts.it. Esse sono dotate di sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Italiano SP3 o Microsoft Windows 7 Professional Italiano e di browser Microsoft Internet Explorer 8 (nel seguito anche IE8); l’hardware di tali postazioni è eterogeneo e varia, nelle prestazioni e caratteristiche di base, da:

- CPU Intel Core Due Duo 1,8 GHz o equivalente

- memoria RAM DDR2 1 GB

- hard disk da 250 GB

a

- CPU Intel Pentium G3420 3,2 GHz o equivalente

- memoria DDR3 4 GB

- 2 hard disk da 500 GB

Tutte le postazioni di lavoro AOUTS sono dotate di connettività di rete Gigabit Ethernet (secondo quanto definito dagli standard IEEE 802.3). Tutti gli operatori aziendali accedono, nell’operatività quotidiana, alle postazioni di lavoro (PC) tramite account e relative credenziali personali con bassi privilegi; su tutte le postazioni è attivo il servizio Microsoft DEP (Data Execution Prevention).

Il protocollo di rete utilizzato è IPv4. La risoluzione dei nomi è basata esclusivamente sul servizio DNS (Domain Name Service), integrato in AD, che accetta solo registrazioni sicure. I server Microsoft aziendali appartengono a due subnet IP dedicate – una per ciascun sito AD – e sono virtualizzati tramite due sistemi VMware vSphere v5.x, uno installato presso l’Ospedale di Cattinara ed uno presso l’Ospedale Maggiore. L’architettura di rete AOUTS è realizzata in modo che tutti i servizi sono raggruppati nel datacenter (CED) AOUTS del sito di pertinenza; in particolare i server virtualizzati appartengono ad una VLAN dedicata.

In generale la LAN AOUTS è una rete layer 2-3 (pila ISO/OSI) a due livelli (core e periferia): per ciascun presidio, gli apparati di periferia sono collegati in layer 2 agli apparati di core; il data center è collegato direttamente agli apparati di core in layer 3. Il traffico è suddiviso in VLAN separate, a cui corrispondono specifiche sottoreti IP, sulla base della tipologia di host e del traffico dati che effettuano, ovvero nell’intento di isolare il traffico dati stesso sulla base dei servizi e dei domini di competenza degli amministratori degli host. Il traffico dati tra apparati di periferia appartenenti a differenti VLAN non è in generale consentito, in quanto i flussi funzionali sono sempre dal data center (CED) AOUTS alla periferia e viceversa.

È attivo sulla LAN AOUTS un servizio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) che in generale rilascia gli indirizzi IP a tutti gli host in rete, ad esclusione dei server (per i quali sono previste specifiche configurazioni) e degli host con IP statico.

Come precedentemente riportato, è attivo sulla LAN AOUTS un sistema di autenticazione degli host di rete basato su protocollo IEEE 802.1x e su tecnologia Microsoft NPS. L’autenticazione è basata, a seconda delle caratteristiche dell’host, su uno dei seguenti criteri (ordinati per livello di sicurezza e quindi per preferenza di implementazione):

- account macchina Microsoft Active Directory, se l’host è dotato di client AD;

- nome utente e password, se l’host non è dotato di client AD ma è dotato di client IEEE 802.1x;

- MAC address, solo se l’host non è dotato di client IEEE 802.1x.

La struttura di backup AOUTS è basata su due tape library: una Sun Storage Tek SL500 posta nel data center dell’Ospedale di Cattinara ed una Sun Storage Tek SL48 posta nel data center dell’Ospedale Maggiore. Tramite il software Symantec Backup Exec 10d, le tape library effettuano – con periodicità variabile a seconda dei casi – le copie di sicurezza: dei sistemi operativi di tutti i server AOUTS, della configurazione dei DB AOUTS, dei dati (presenti sui NAS e sui file server), delle macchine virtuali, dei registri di log dei sistemi.

In ciascuno dei due presidi ospedalieri (Cattinara e Maggiore) è presente un server Microsoft SQL 2008 R2 64 bit; tutti i database delle applicazioni aziendali basati su tale tecnologia vengono ivi istanziati. Tali server supportano solo l’autenticazione nativa (Native Mode o Windows Integrated) e l’istanza di default non viene utilizzata.

L’applicativo antivirus (AV) aziendale è l’ESET NOD32 v4.x distribuito su tutti i client e aggiornato automaticamente ogni tre ore.

Su tutti i client aziendali è presente l’agente CA Unicenter Remote Control v11.x, che consente l’accesso interattivo alle sessioni utente per fini di assistenza tecnica. E’ inoltre installato su tutti i client l’agente Altiris Asset Managentent v6.x per la gestione dell’inventario e per l’interfacciamento con il software di gestione del servizio di help desk (cosiddetta “gestione dei ticket”).

Nel presente scenario, gli eventuali server forniti dovranno essere virtualizzati nel sistema AOUTS VMware vSphere v5.x del sito che verrà indicato dall’AOUTS (Cattinara o Maggiore) e seguirne le politiche di gestione, comprese quelle di indirizzamento IP, di aggiornamento, di backup e di disaster recovery. Potranno essere create una o più macchine virtuali a seconda delle necessità e dell’architettura proposte dall’aggiudicatario, ma in ogni caso tali macchine dovranno essere compatibili almeno con il sistema operativo Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition ENG e inserite nel dominio aouts.it e conseguentemente nel sistema WSUS AOUTS.

Tutte le licenze Windows Server necessarie al funzionamento del sistema, non sono da intendersi a carico del fornitore e non saranno in alcun caso di tipo OEM, bensì licenze Retail intestate all’AOUTS e comunque in ogni caso compatibili con l’ambiente di virtualizzazione dell’AOUTS descritto precedentemente.

Allo scopo di uniformare i sistemi forniti agli standard AOUTS, compresi quelli di sicurezza e autorizzazione (authorization), tali macchine server verranno inserite in una Organizational Unit (OU) generica dedicata ai server AOUTS oppure in una OU dedicata al fine di definire ed applicare su di esse specifiche Group Policy concordate con l’AOUTS; la default domain policy verrà applicata in ogni caso su tutte le OU.

Ai server verrà in ogni caso assegnata una opportuna classe di indirizzi IP fissi.

Nel presente scenario, i dati acquisiti e generati dal sistema e/o i loro riferimenti, nonché tutti quelli direttamente o indirettamente necessari al funzionamento degli applicativi forniti, dovranno essere organizzati in uno o più RDBMS, che potranno essere istanziati sui server Microsoft SQL AOUTS a discrezione dell’aggiudicatario; in tal caso dovranno seguirne le politiche di gestione, comprese quelle di backup e disaster recovery. In particolare potranno essere dedicati ai sistemi forniti una o più istanze oppure uno o più database in accordo con l’AOUTS.

In base alla specifiche scelte progettuali e di infrastruttura, l’aggiudicatario dovrà usufruire della struttura di backup AOUTS per i sistemi operativi di tutti i server e per la configurazione dei database. Dovrà essere fornito all’AOUTS supporto per il loro inserimento nel sistema di backup dell’AOUTS, nonché per la redazione delle procedure di backup e disaster recovery.

Nel presente scenario, lato utente, ovvero lato postazione AOUTS (PC client), gli applicativi eventualmente forniti potranno essere basati su tecnologia client/server o web.

Gli eventuali applicativi client forniti nell’ambito della presente fornitura, necessari all’espletamento di una o più funzionalità dei sistemi forniti, verranno installati sulle postazioni AOUTS – senza limitazioni in termini di numero di postazioni – e dovranno essere adeguati alle caratteristiche software e hardware delle postazioni stesse, in particolare alle policy del dominio aouts.it e conseguentemente a quelle del sistema WSUS AOUTS. La distribuzione sulle postazioni di lavoro AOUTS di tali applicativi, nonché degli aggiornamenti, verrà eseguita per mezzo del sistema di software distribution di Microsoft AD, cioè tramite pacchetti MSI (Microsoft Installer), in alternativa l’installazione verrà effettuata – con analoghe caratteristiche qualitative e di risultato – da parte dell’aggiudicatario.

Gli eventuali applicativi web forniti nell’ambito della presente fornitura, dovranno essere compatibili con il browser web IE8, attualmente installato sulle postazioni AOUTS.

Eventuali PC oggetto di fornitura potranno essere inseriti nel dominio aouts.it a condizione di seguire le policy e caratteristiche dei PC AOUTS, così come descritte nel presente documento.

Nel presente scenario, tutte le funzionalità dei sistemi forniti dovranno essere garantite con il sistema di indirizzamento IP dinamico (DHCP) attivo sulle postazioni AOUTS. Nel caso in cui l’architettura e le caratteristiche tecniche dei sistemi forniti impedissero tale configurazione, l’aggiudicatario sarà tenuto a redigere una relazione tecnica che giustifichi tale evenienza e sulla base della quale l’AOUTS si riserva di create sul servizio DHCP opportune e specifiche configurazioni (reservation).

Nel presente scenario, tutte le funzionalità dei sistemi fornito dovranno essere garantite con il client antivirus aziendale ESET NOD32 v4.x di cui ogni postazione AOUTS è dotata, in considerazione del fatto che verranno applicate le politiche di aggiornamento/scansione standard dell’AOUTS, a meno di eccezioni concordate con l’AOUTS. Inoltre, tutte le funzionalità dei sistemi forniti dovranno essere garantite con l’agente CA Unicenter Remote Control v11.x e con l’agente Altiris Asset Managentent v6.x di cui ogni postazione AOUTS è dotata.

Nel presente scenario, eventuali host (di tipologia non server) oggetto di fornitura che non siano dotati di client AD e che necessitano di connettività con la rete dati AOUTS, verranno connessi alla stessa con una specifica classe di indirizzi IP statici assegnata dall’AOUTS. Tali dispositivi verranno inseriti in una VLAN dedicata, assegnata dall’AOUTS, dalla quale potranno solo effettuare traffico specifico da e verso gli eventuali applicativi server forniti e installati nella virtualizzazione AOUTS e traffico relativo all’assistenza remota da parte del fornitore. La disciplina del traffico verrà garantita tramite opportune ACL (Access Control List) o configurazioni sui firewall aziendali, stilate per rete IP e per porta, sulla base delle sole effettive necessità di traffico. In ogni caso, gli host non dotati di client AD non avranno visibilità di rete sugli applicativi client/web installati sulle postazioni AOUTS. Il fornitore dovrà garantire piena collaborazione nella redazione di tali ACL e/o regole sul firewall, per una durata complessiva di almeno un giorno lavorativo uomo e comunque fino al raggiungimento del risultato atteso.

Nel presente scenario, in generale, sia lato server che lato client, se non diversamente comunicato dall’aggiudicatario, verranno installate tutte le patch rilasciate da Microsoft. Potranno essere segnalate all’AOUTS patch contrassegnate come “non applicabili”, solo se di natura non critica; per tali patch “non applicabili” verranno generate dall’AOUTS delle eccezioni in WSUS, che avranno una durata limitata di 6 mesi entro cui l’aggiudicatario dovrà provvedere alla risoluzione del problema di compatibilità.

Nel presente scenario, tutti i dispositivi forniti collegati alla LAN AOUTS dovranno autenticarsi in rete secondo il protocollo 802.1x, con uno dei tre criteri sopra esposti. In particolare:

- tutti i client tramite account macchina;

- tutti gli host non dotati di client AD, dovranno autenticarsi per mezzo di nome utente e password o di MAC address.

Per le eventuali attività di assistenza remota, effettuate nel corso della durata del contratto dal personale tecnico dell’aggiudicatario, la connettività agli host oggetto di assistenza sarà garantita esclusivamente per mezzo dei sistemi VPN aziendali AOUTS, a cui sarà dato accesso solo a seguito di domanda scritta rivolta all’AOUTS. La connessione VPN dovrà essere di tipo client-to-site ed effettuata per mezzo di credenziali personali; nel caso in cui l’aggiudicatario non fosse in condizione di garantire tale configurazione, sarà tenuto a redigere una relazione tecnica che giustifichi tale evenienza sulla base della quale l’AOUTS si riserverà di attivare connessioni di tipo site-to-site. Nel presente scenario, a valle dell’instaurazione della connessione VPN, il collegamento ai singoli host oggetto di assistenza: dovrà avvenire esclusivamente con gli strumenti aziendali AOUTS CA Unicenter Remote Control v11.x e Microsoft Windows RDP, nel caso di host dotati di client AD; potrà avvenire con gli strumenti scelti dall’aggiudicatario, sempre e comunque con modalità rispondenti al quadro legislativo e normativo vigente, solo a valle di validazione degli strumenti stessi e della loro configurazione da parte dell’AOUTS, nel caso di host non dotati di client AD.

È in uso presso l’AOUTS una soluzione di single sign-on (SSO) per l’autenticazione (authentication) ed il conseguente accesso alle risorse informatiche. Di seguito vengono riportate, in prima istanza, le caratteristiche peculiari del SSO AOUTS e successivamente vengono definite le specifiche dei sistemi da fornire in tal senso, nell’ambito del presente scenario.

Il SSO AOUTS permette al singolo account di autenticarsi una sola volta e di essere successivamente autenticato automaticamente – ovvero in maniera trasparente e senza dover reinserire le proprie credenziali – ogni volta che tenta di accedere ad una risorsa di rete di rete a cui è abilitato. Gli account possono essere associati sia a credenziali personali (ad uso esclusivo di una persona fisica, ovvero di un operatore) che impersonali (ad uso non esclusivo di una sola persona fisica, ovvero di un operatore), nonché account digitali (a titolo di esempio non esaustivo, un’applicazione che deve autenticarsi verso un’altra applicazione, un servizio, ecc.). Per risorsa di rete si intende un qualsiasi servizio erogato su qualsiasi sistema operativo (a titolo di esempio non esaustivo, l’accesso: ad un applicativo web o client/server, interattivo ssh, a file, a stampanti, ecc.).

La soluzione SSO AOUTS prevede un repository centrale realizzato attraverso il protocollo Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), che contiene gli account e la configurazione delle macchine e dei servizi correlati; tale repository è il directory service aziendale Microsoft AD 2008 R2 (aouts.it) e non accetta bind anonimi. Per quanto riguarda l'autenticazione degli account, questa si basa sul protocollo kerberos versione 5 (in seguito anche v.5) e viene effettuata dal dominio aouts.it. Il SSO AOUTS ricalca quanto trova nome in letteratura come “Windows Integrated Single Sign-On” o “Windows Integrated Authentication”. Le credenziali utilizzate sono ad oggi “nome utente” e “password”, e seguono le politiche descritte precedentemente; in futuro verranno adottati sistemi basati su certificati digitali.

I sistemi forniti dovranno essere coerenti ed integrati con la soluzione di SSO AOUTS. Le modalità operative di accesso agli applicativi ed ai sistemi forniti da parte degli operatori dovranno essere personali, avverranno cioè per mezzo di credenziali informatiche personali; a queste potranno inoltre essere associati uno o più ruoli.

Come suddetto, l’unico repository di account AOUTS (personali e impersonali) è il directory service Active Directory e a ciascun account di dominio sono associate le rispettive credenziali informatiche. In tal senso tutte le credenziali personali, previste negli applicativi e nei sistemi forniti, dovranno essere quelle del dominio aouts.it; gli account associati a credenziali personali si autenticheranno in maniera automatica (e trasparente agli operatori) a tali applicativi/servizi, in base al proprio livello di autorizzazione (definito in base al ruolo) e a seguito dell’accesso alla sessione di lavoro. Tutte le credenziali impersonali, eventualmente presenti negli applicativi e nei sistemi forniti, dovranno essere opportunamente create e configurate nel dominio aouts.it; gli account AD associati a credenziali impersonali si autenticheranno in maniera automatica (e trasparente agli operatori) a tali applicativi/servizi in base al proprio livello di autorizzazione minimo necessario e a seguito di auto log-on (in ogni caso senza l’immissione delle credenziali impersonali da parte degli operatori).

In ogni caso l’autenticazione degli account personali e impersonali dovrà avvenire tramite protocollo kerberos v.5. Ciò significa in particolare che, nell’architettura kerberos, i domain controller del dominio aouts.it svolgeranno il ruolo di KDC (Key Distribution Center), mentre gli applicativi/sistemi forniti assolveranno i ruoli di Client e SS (Service Server); a titolo di esempio non esaustivo, i Service Server forniti dovranno essere in grado di interpretare e validare correttamente i Service Ticket inviati dai Client, nonché instaurare successivamente le Client/Server Session (sia in caso di architetture fornite tipo client/server che web).

L’autorizzazione (authorization) è intesa in questo contesto come profilatura dell’account e gestione dei ruoli e delle abilitazioni ad esso associati. In particolare gli applicativi/servizi forniti dovranno importare gli account da abilitare dal repository LDAP AOUTS (dominio aouts.it), sulla base di un Gruppo AD specifico che verrà realizzato ad hoc, e circoscrivere la profilatura e l’attribuzione dei ruoli all’interno degli applicativi/servizi stessi solo per gli account appartenenti a quello specifico gruppo. In via propedeutica al collaudo dei sistemi forniti, l’aggiudicatario dovrà installare la consolle amministrativa su un client AOUTS afferente alla SC Informatica e Telecomunicazioni e dovrà formare una risorsa AOUTS alla profilatura degli account nei sistemi forniti, in modo da rendere l’AOUTS autonoma nelle procedure di abilitazione e successiva reinstallazione della consolle amministrativa.

Non dovrà essere possibile creare, configurare e profilare altri account non appartenenti ad AD, ad eccezione di specifiche situazioni opportunamente motivate ed in ogni caso concordate con l’AOUTS. La profilatura e l’attribuzione dei ruoli degli applicativi/servizi forniti dovrà essere tale da garantire il massimo livello di dettaglio di configurazione, ed in ogni caso dovrà garantire tutto quanto descritto nel presente documento.

Altre soluzioni di SSO, autenticazione e account/identity management non saranno consentiti.

Specifiche tecniche sicurezza informatica

Di seguito vengono definite le specifiche che i sistemi forniti dovranno rispettare, sia nello Scenario 1 che nello Scenario 2, relativamente ad aspetti generali della sfera dell’IT (Information Technology) con particolare riferimento alla sicurezza informatica (security).

Vale in ogni caso il principio generale per cui la sicurezza informatica è un fattore intrinseco dell’architettura dei sistemi oggetto della presente fornitura e delle caratteristiche tecniche degli elementi che li compongono; perciò l’aggiudicatario dovrà garantire che, sia l’architettura che gli elementi, siano progettati, implementati e manutenuti nel tempo in modo da minimizzare il rischio informatico residuo (sia di “attacchi ai sistemi” che di “attacchi dai sistemi”).

Inoltre i sistemi forniti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni.

In generale, tutti gli elementi forniti non dovranno essere in alcun caso fuori supporto tecnico del fabbricante o a fine ciclo di vita (end-of-life) e comunque non dovranno trovarsi in tale stato ad un anno dal collaudo definitivo dei sistemi.

In generale, tutti i software forniti dovranno essere:

- intuitivi e di facile utilizzo, ad ogni livello di accesso ed in ogni configurazione, per tutti gli operatori (a prescindere dal ruolo);

- dotati di labeling (GUI) in Italiano e tali che le impostazioni internazionali di Microsoft Windows (se presente) siano sempre IT standard, comprese le tastiere;

- stabili, in particolare che siano in grado di gestire le eccezioni;

- sicuri, sia dal punto di vista della sicurezza informatica che della qualità delle funzioni svolte;

- ottimizzati, in termini di rapporto tra uso delle risorse e prestazioni;

- sviluppati tenendo conto dei principi del “ciclo di vita del software” e dell’“analisi del rischio”, secondo le norme tecniche (o principi e metodologie almeno equivalenti) e le best practice internazionali; in ogni caso non dovranno utilizzare librerie deprecate e/o obsolete, né dovranno essere scritti e sviluppati con versioni del linguaggio di programmazione fuori supporto tecnico del fabbricante o a fine ciclo di vita (end-of-life) e comunque non dovranno trovarsi in tale stato ad un anno dal collaudo definitivo dei sistemi;

- pensati, progettati e realizzati nel rispetto del quadro legislativo vigente, nonché in modo da non mettere in alcun caso gli operatori in condizione di violare il quadro legislativo stesso nell’espletamento del normale utilizzo dei sistemi;

- installati e configurati per essere utilizzati, in condizioni di massima sicurezza e funzionalità, nello specifico contesto dell’AOUTS, così come descritto nel presente documento;

- manutenuti e gestiti in modo da conservare e mantenere stabili nel tempo tutte le caratteristiche possedute al momento del collaudo definitivo.

In particolare, tutti i software forniti che verranno installati su dispositivi collegati alla LAN AOUTS e inseriti nel dominio aouts.it, dovranno essere eseguiti sempre:

- in un contesto user space per i client,

- come servizio per tutti i server,

- come servizio per i client se non è richiesta interazione con l’operatore,

ed in ogni caso non dovranno essere modificati in alcun modo i permessi di default del file system e del registro di sistema Microsoft (ove presente).

In particolare, per quanto concerne le configurazioni:

- quelle degli applicativi server dovranno risiedere in database e comunque mai sui dischi locali dei PC client;

- quelle globali degli applicativi client (ovvero non riferite alle personalizzazioni dei singoli account) dovranno risiedere in un file nella cartella di installazione dell’applicativo (a cui quindi avranno accesso solo gli utenti con ruolo Amministratore) oppure nel registro di sistema (ove presente) nella sottochiave appositamente creata in fase di installazione in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE, ed in ogni caso informazioni critiche in termini di sicurezza e funzionalità (a titolo di esempio non esaustivo: le stringhe di connessione ai database, le credenziali necessarie per instaurare eventuali altre connessioni client/server, ecc.) dovranno essere cifrate almeno con algoritmo AES256;

- quelle personali degli applicativi client (ovvero riferite alle personalizzazioni dei singoli account) dovranno risiedere nel profilo dell’account a cui si riferiscono (ove presente).

Ovvero, in ogni caso non dovranno risiedere configurazioni globali degli applicativi client nei profili degli account, né altresì configurazioni personali degli applicativi client fuori dai profili degli account.

In particolare, in tutti i software forniti che si configurano come “strumenti elettronici” che effettuano trattamento di dati personali, così come definito nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” e s.m.i., dovranno essere adottate:

- le “misure minime di sicurezza” previste dal suddetto codice e dal relativo disciplinare tecnico (Allegato B, D.Lgs. 196/03);

- le “idonee e preventive misure di sicurezza” previste dal medesimo codice all’art. 31 nell’ambito degli obblighi di sicurezza.

Dovranno essere rispettati tali obblighi in particolare in termini di:

- adozione di un “sistema di autenticazione informatica”, comunque nel rispetto di quanto riportato nel presente documento relativamente alle modalità di autenticazione (authentication) degli operatori per mezzo di account – e relative credenziali – personali;

- adozione di un “sistema di autorizzazione”, comunque nel rispetto di quanto riportato nel presente documento relativamente alle modalità di autorizzazione (authorization) degli account personali;

- “protezione degli strumenti elettronici e dei dati”, comunque nel rispetto di quanto riportato nel presente documento relativamente alla sicurezza informatica;

- “copie di sicurezza” e di “ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi”, comunque nel rispetto di quanto riportato nel presente documento relativamente alle politiche di backup e di disaster recovery.

L’aggiudicatario dovrà individuare, all’interno della sua organizzazione, un “Responsabile per la privacy”. Questi verrà in tal senso nominato dal titolare del trattamento dei dati personali AOUTS e dovrà inviare, nel rispetto delle procedure AOUTS, le richieste di abilitazione degli incaricati e degli amministratori afferenti all’aggiudicatario (anche quelle necessarie per lo svolgimento delle attività di assistenza remota). I relativi account e le relative autorizzazioni verranno sempre erogate dall’AOUTS e a livello personale, secondo le proprie procedure ed in ogni caso con i privilegi necessari e sufficienti allo svolgimento delle mansioni di competenza.

Per quanto concerne gli “account amministrativi” (ovvero ogni account a cui è associato un ruolo Amministratore o che è dotato di privilegi amministrativi o che consenta di svolgere funzioni di amministratore su qualunque macchina, sistema o applicativo fornito), questi:

- potranno, nel caso di account amministrativi locali di default (a titolo di esempio non esaustivo: “admin”, “administrator”, “root”, ecc.), essere impersonali e dovranno essere tutti comunicati all’AOUTS, che potrà modificarne le password e che li conserverà secondo le proprie procedure standard di sicurezza; in ogni caso non dovranno essere configurati account amministrativi locali ulteriori rispetto a quelli di default;

- dovranno, nel caso di account amministrativi non locali che consentano l’accesso interattivo a macchine/sistemi/applicativi collegati alla LAN AOUTS, essere sempre personali e rispettare quanto riportato nel presente documento relativamente alle modalità di autenticazione (authentication) degli operatori per mezzo di account – e relative credenziali – personali;

- potranno, nel caso di account amministrativi di macchine/sistemi/applicativi non collegati alla LAN AOUTS, essere impersonali e dovranno essere tutti comunicati all’AOUTS, che potrà modificarne le password e che li conserverà secondo le proprie procedure standard di sicurezza; in ogni caso non dovranno essere configurati account amministrativi in numero maggiore dello stretto necessario;

- potranno, nel caso di account digitali amministrativi, essere configurati dall’aggiudicatario solo in accordo con l’AOUTS e dovranno essere impersonali, dovranno essere tutti comunicati all’AOUTS, che potrà modificarne le password e che li conserverà secondo le proprie procedure standard di sicurezza;

- non dovranno, nel caso di account amministrativi impersonali, essere in alcun caso presenti.

Per quanto concerne gli account impersonali, consentiti solo secondo quanto riportato nel presente documento, questi non dovranno in alcun caso permettere:

- di modificare le configurazioni, impostazioni e settaggi di macchine/sistemi/applicativi;

- di visualizzare, modificare o cancellare dati personali diversi da quelli eventualmente trattati contestualmente all’uso dell’account stesso.

Eventuali dati personali salvati in ulteriori archivi, diversi da quelli descritti nel presente documento, saranno ammessi solo con funzioni di “archivi provvisori”, ovvero di passaggio intermedio dei dati prima dell’invio agli archivi definitivi. I dati personali devono permanere negli archivi provvisori il minor tempo possibile, ovvero per un tempo massimo che sia configurabile e che in ogni caso non superi le 24 ore naturali, con l’implementazione di opportune procedure di cancellazione automatica che non consentano il recupero locale dei dati.

In ogni caso l’accesso agli archivi di dati personali (anche provvisori) dovrà avvenire solo da parte degli account personali e degli account digitali autorizzati, sulla base di opportuni permessi settati in modo che il livello dei privilegi di accesso sia il più basso possibile e preferibilmente che l’accesso ai dati avvenga sempre per tramite dell’applicativo e non direttamente da parte dell’account.

Non è consentita l’archiviazione, anche temporanea ed anche in forma anonima, dei dati su macchine situate esternamente rispetto alla rete dati dell’AOUTS, salvo esplicita autorizzazione da parte dell’AOUTS.

ALLEGATO 8

| # SOFTWARE E SICUREZZA INFORMATICA |  |
| --- | --- |
| La ditta fornitrice: Ragione Sociale Città (Provincia) Indirizzo Tel. Fax Email |  |
| # D I C H I A R A |  |
|  Non è prevista la fornitura di software |  |
| - Trattamento dati personali – Che in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, il software fornito: [provvede/non provvede] al trattamento di dati personali [provvede/non provvede] al trattamento di dati sensibili Che pertanto, al fine del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 33-36 del D.Lgs. n. 196/2003, aventi per oggetto le misure minime di sicurezza per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, il sistema, in merito ai vari aspetti previsti dal suddetto decreto, in particolare: - autenticazione informatica - sistema di autorizzazione - protezione dati e sistemi - misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici adotta le seguenti precauzioni ed accorgimenti tecnici (allegare documento separato qualora non documentabile tutto di seguito): |  |
| - Protezione del software – Che al fine di impedire illeciti impieghi del software oppure il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei diritti di autore dei programmi per elaboratore, il sistema/software fornito [é/non è] …………. dotato di chiavi hardware/software di protezione. Nel caso di protezione il sistema impiegato è il seguente (non protetto, floppy disk, chiave su porta parallela, USB, numero di licenza ecc). Si prende atto che la Azienda destinataria della fornitura si impegna a custodire la chiave ed a proteggerla da qualsivoglia comportamento illecito o deterioramento, incluso denunciare il fatto alla autorità giudiziaria competente nel caso di sottrazione. Che nel caso di perdita, sottrazione o mancato funzionamento della chiave, la stessa, al pari di qualsiasi altro ricambio, verrà riparata o sostituita, anche oltre il termine di garanzia dei beni venduti ed anche in assenza di specifico contratto di manutenzione. Che la mancata disponibilità da parte della Azienda destinataria della fornitura della chiave hardware per i motivi sopra indicati, come pure dei dischi contenenti i vari software forniti per le medesime motivazioni, non determineranno in alcun caso la decadenza del contratto di licenza e la necessità di un suo riacquisto. Che la ditta fornitrice si impegna nei casi di cui sopra alla fornitura/riparazione delle chiavi od alla riconsegna dei dischetti contenenti i software ai soli costi relativi all’hardware, ai media necessari ed alla eventuale manodopera occorrente per l’installazione. Che il sistema/software proposto adotta soluzioni di protezione per il rapido recupero delle configurazioni in caso di crash. Che nel caso di impiego dei sistemi di protezione di cui sopra, l’operazione di ripristino della chiave risulterà totalmente gratuita anche oltre il termine di garanzia oppure eseguibile dal personale tecnico della Azienda destinataria della fornitura senza oneri aggiuntivi. |  |
| - Documentazione – Che in caso di aggiudicazione si provvederà alla fornitura della documentazione tecnica relativa al software proprietario fornito, nonché alla consegna di eventuali tools software, al fine di consentire al personale della Azienda destinataria della fornitura di eseguire le operazioni eventualmente necessarie per la manutenzione dei prodotti, il recupero dei dati archiviati o l’interfacciamento verso altri sistemi. Che la documentazione includerà anche le credenziali a livello di amministratore per l’accesso al sistema. Quando il computer viene inserito nel domino aziendale, la password di amministratore locale di default (administrator) sarà reimpostata dal personale IT. Ogni altro account locale con privilegi superiori verrà eliminato se non indispensabile per il funzionamento del sistema. Il responsabile per la privacy della Ditta potrà richiedere degli account di dominio nominativi per amministrare remotamente l'apparecchiatura. Che la documentazione tecnica conterrà (per i casi applicabili), la descrizione tecnica dei moduli funzionali, la descrizione della interazione con il sistema operativo e con la rete, i formati di archiviazione impiegati, i protocolli implementati per l’integrazione verso altri sistemi, le procedure di ripristino della base dati, le password e quanto altro necessario. Che la documentazione sarà sufficientemente esaustiva e tale da permettere anche il recupero sia dei dati scalari in formato intelligibile, sia delle immagini, tracciati, diagrammi od altri oggetti non scalari, nonché delle unioni (link, riferimenti ecc) tra gli oggetti al fine di ricostruire nell’intero i singoli casi. Che la documentazione [comprenderà / non comprenderà] ……….……… tools software necessari per conseguire gli obiettivi di cui sopra e che in tale caso i tools forniti sono i seguenti: (descrivere la funzionalità oppure indicare non pertinente) ; in materia, si dichiara che avendo previsto la fornitura di tutti i tools software necessari, questa Ditta [intende/non intende] ….…… avvalersi della facoltà concessa di non provvedere alla consegna della documentazione tecnica, esercitando l’opzione di protezione delle componenti software più sensibili oggetto di privativa industriale ed unicamente per questi ultime, nel rispetto comunque dei diritti riconosciuti all’acquirente di cui al D.Lgs 518/2002. Di prendere atto che ai sensi di quanto previsto dalla disposizioni legislative in materia di protezione dei diritti d’autore e per la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, la Azienda destinataria della fornitura si impegna a non divulgare la documentazione fornita da codesta Ditta, ancorché a non porre a disposizione di altrui soggetto sia la documentazione che le conoscenze eventualmente acquisite tramite la stessa od i tools forniti, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del possessore dei diritti. Esplicita dichiarazione in tale senso potrà su richiesta essere prodotta dall’Azienda destinataria della fornitura |  |
| - Software installati e sicurezza informatica – Che il sistema operativo ……………………. fornito con l’apparecchiatura verrà mantenuto costantemente aggiornato tramite le patch rilasciate dal produttore e che in alternativa in caso di sistemi operativi Microsoft l’Azienda destinataria della fornitura è autorizzata ad installare le patch necessarie in autonomia. L’azienda deve fornire alla Azienda destinataria della fornitura un report con cadenza semestrale indicando lo stato di aggiornamento dei sistemi informatici. Che il/i software forniti a corredo sono i seguenti: ( nome, versione, scopo ) Che nel sistema fornito non saranno attivi servizi o programmi non strettamente necessari per l’applicazione come giochi, salva schermi, programmi di navigazione, posta elettronica ecc. Che il sistema proposto [verrà / non verrà] dotato di software di sicurezza informatica (antivirus, firewall, antintrusione) versione prodotto dalla ditta: Che nel caso di fornitura con il sistema di un software di protezione, lo stesso verrà costantemente aggiornato e per conseguire lo scopo saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici per l’implementazione dei quali [si richiede / non si richiede] la collaborazione da parte del personale tecnico di questa Azienda destinataria della fornitura Che nel caso la fornitura non preveda l’installazione di un sistema antivirus, l’Azienda destinataria della fornitura è autorizzata ad installare il software antivirus utilizzato attualmente in azienda (attualmente l’ESET NOD32 v4.x), mentre sarà compito dell’azienda fornitrice collaborare e sovrintendere, a titolo totalmente gratuito, affinché il personale tecnico della Azienda destinataria della fornitura provveda in sicurezza all’installazione sul sistema dei moduli integrativi di protezione informatica ritenuti necessari. L’intervento eseguito non potrà costituire in alcun caso motivo di decadimento delle condizioni di garanzia od invalidare le certificazioni conseguite dal sistema. A tale scopo sono risultati compatibili con il sistema i seguenti prodotti Che l’Azienda destinataria della fornitura è inoltre autorizzata ad installare prodotti per “asset management” e “software delivery” di propria scelta (suite CA Unicenter). Che le operazioni di installazione dei prodotti sopra indicati, di antivirus o quanto altro l’Azienda destinataria della fornitura dovesse installare di comune accordo, non inficiano in alcun modo i requisiti essenziali di sicurezza e la normale funzionalità del sistema e conseguentemente la marcatura CE. |  |
| - Collegamento in rete – Che il sistema [necessita / non necessita] del collegamento alla rete dati. Che in tale caso, la configurazione del sistema di elaborazione fornito si uniformerà alle policy tecniche e di sicurezza adottate dall’Azienda destinataria della fornitura per la connessione in rete dei dispositivi e che nessuna apparecchiatura verrà connessa alla rete aziendale senza preventiva autorizzazione. Che il sistema impiegherà unicamente il protocollo IP per il suo interfacciamento alla rete dati e che altri protocolli risulteranno disabilitati. Verranno pure disabilitati servizi non strettamente necessari o che possano creare disguidi funzionali alla rete dati od essere sia soggetto che mezzo per attacchi di natura informatica. Che il sistema per il suo corretto funzionamento [deve/non deve] ricorrere a condivisioni di files/cartelle tramite la rete. In caso affermativo si provvederà a limitare le condivisioni a quelle strettamente necessarie, utilizzando per il salvataggio i file server della Azienda destinataria della fornitura stessa. |  |
| Si precisa che le disposizioni tecniche di cui sopra saranno rispettate anche nella eventualità di fornitura di sistemi impieganti reti Lan per comunicazioni interne tra i vari dispositivi componenti il sistema stesso e separate dalla rete aziendale, nella considerazione di una probabile futura interconnessione ed al fine di non creare sovrapposizione di indirizzari. Che al fine di incrementare la sicurezza informatica del prodotto o dell’insieme di prodotti potranno essere all’uopo attivate segmentazioni di rete (VLAN), atte a separare logicamente i sistemi dalla restante parte della rete Aziendale. Che nel caso l’Azienda destinataria della fornitura ritenga necessario operare in tale verso, verrà data massima collaborazione per conseguire lo scopo prefisso. Che, in merito alla sicurezza elettrica dei dispositivi elettromedicali e a seguito del collegamento dell’apparecchiatura alla rete dati aziendale, configurandosi l’insieme come sistema medicale ai sensi della normativa CEI 62.51, vengono adottate in materia le seguenti precauzioni: . (indicare non pertinente se del caso) |  |
| - Collegamento remoto – Che la ditta offerente [è / non è] interessata ad accedere in maniera remota alle apparecchiature fornite per scopi di teleassistenza e di supporto agli utenti. Che in tale caso si impiegheranno unicamente le tecnologie di interconnessione previste dalla Azienda destinataria della fornitura ed in specifico a mezzo di VPN od SSL. Di prendere atto che viene fatto divieto di adottare in maniera autonoma qualsiasi altra tecnologia, in particolare modem connessi direttamente alle apparecchiature. Che l’attivazione di un collegamento di teleassistenza sarà subordinato alla sottoscrizione da parte del fruitore delle policy di impiego del medesimo. Che l’unico programma per il controllo remoto acconsentito sui sistemi Microsoft è quello integrato nel sistema operativo (RDP) o in caso di necessita quello attualmente utilizzato dalla Azienda destinataria della fornitura per la teleassistenza dei PC (CA Unicenter). |  |

Timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGATO 9

PRE – DUVRI:- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DA INTERFERENZE

(art. 26 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.)

| Appalto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N°1 RISONANZA MAGNETICA DA 3,0 TESLA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Determina: Reg. Det. AOUTS - Offerta Nr. |  |  |
| Decr. DSC n | Del | Durata appalto: 24 mesi |
| Per la SC: - Ist.Radiologia Cattinara |  | Indirizzo : Strada di Fiume, 447- 34100 Trieste |
| Dirigenti: Prof.ssa M.A.Cova |  | Preposti: W. Medvescek- – Tiziana Ban. |
| Referente di Sede per AOUTS: Dott. F. Quargnali--S.C. Ingegneria Clinica tel. 040 399 2634 |  |  |

Finalità

il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) dell’appalto, costituisce:

- lo strumento informativo sui rischi presenti nell’ambiente lavorativo dove dovranno essere eseguiti i lavori oggetto dell’appalto e sulle misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie per garantire la sicurezza e la tutela della salute degli operatori, comprese le procedure da adottare in caso d’emergenza;

- lo strumento operativo che regolamenterà in modo coordinato le attività lavorative degli operatori dell’Azienda committente e quelli degli appaltatori, in quelle aree dove si concretizzano le interferenze lavorative tra le varie attività;

Prassi seguita: L’appaltatore viene informato dei rischi esistenti, propri del committente, negli ambienti in cui andrà ad operare, e analizzando le singole fasi lavorative che saranno svolte dall’appaltatore vengono identificati i rischi per le attività del committente e definite le misure atte a contenerli. Di seguito vengono riportati solo i rischi interferenziali che per la loro rilevanza necessitano di adozione di misure  per garantire la sicurezza e la salute del personale dell’appaltatore e del personale del committente coinvolto durante l’esecuzione delle attività oggetto d’appalto. Salvo  diversa specificazione nel contratto di appalto, gli oneri per le misure e gli apprestamenti di sicurezza sono a carico della Ditta Appaltatrice.

PARTE 1 – Generalità del Committente

DATI AZIENDA COMMITTENTE:

Ragione Sociale : Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste (AOUTS)

Sede legale: Via del Farneto 3 – 34142 TRIESTE

Tel. 0403991111 – Fax 040 3995113

Commissario Straordinario: Dr. Nicola Delli Quadri

Datore di Lavoro Locale Ospedale Maggiore e Cattinara: Dr.ssa Lucia Pelusi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e. Protezione: Dr. Matteo D’Adamo

Medico competente: Dr. C. Negro, Dott.ssa F. Larese, Dott.ssa P. De Michieli, Dott.ssa F. Rui

Medico Autorizzato: Dr. Bovenzi; Dr.ssa Rui

Esperti Qualificati:. Dr. F. Muzzolon, Dr.ssa M. Severgnini

Esperto Responsabile della Sicurezza RM: Dr.ssa M.R.Fornasier

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza: R. Stuppia, F. Fratianni, G. Ghersa , R. Selenati, A. Skerl.

Attività svolta: Socio-sanitaria pubblica

PARTE 2 – Generalità della Ditta appaltatrice  (compilazione a cura della ditta)

DATI AZIENDA APPALTATRICE

Ragione Sociale:

Sede Legale :

Tel. Fax: e-mail:

Posizione INAIL

Datore di Lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Medico competente:

Medico Autorizzato:

Esperto Qualificato:

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza:

Attività svolta:

Responsabile delle attività svolte in AOUTS ( la persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate): tel:

Descrizione dettagliata dei lavori

Eventuali rischi introdotti

Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare le Schede di Sicurezza)

Ulteriori misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze:

PARTE 3 - NORME DI  DISCIPLINA INTERNA , DI SICUREZZA E MISURE D’EMERGENZA VIGENTI PRESSO L’AZIENDA “OSPEDALI RIUNITI”  TRIESTE

norme  di disciplina interna e norme riguardanti la sicurezza sul lavoro

- Divieto di accedere alle zone lavorative in cui si svolge l’appalto, senza  specifica  autorizzazione  del Datore di lavoro locale  (DDL)  e/o del Responsabile della Struttura Complessa  interessata dai lavori  ;

- Obbligo  di  richiedere  al  Coordinatore Tecnico e/o Infermieristico  delle Strutture Complesse  di AOUTS  interessate dalle attività in oggetto,  tutte  le  autorizzazioni  e  le  disposizioni  necessarie  per  poter  far  operare  il  proprio  personale  in sicurezza e di attenersi inderogabilmente alle disposizioni ricevute in tal senso;

- Divieto di accedere, senza specifica autorizzazione del DDL e/o del Responsabile della Struttura Complessa interessata, all'interno di luoghi ove esistono impianti e/o apparecchiature elettriche in tensione e/o impianti pericolosi;

- Divieto di accedere o permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;

- Obbligo di recingere le zone di lavoro e di mettere in sicurezza l’area nonché le proprie  attrezzature e/o impianti prima di abbandonare il luogo di lavoro

- Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico o sosta

- Divieto di passare e/o di sostare sotto carichi sospesi;

- Divieto di compiere, di  propria iniziativa, manovre ed  operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre  persone  (es. dipendenti  di AOUTS, degenti, visitatori, studenti,  ecc.);

- Obbligo   di   rispettare   scrupolosamente   i cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio adottati da   AOUTS

- Divieto di occultare o rimuovere la sopra citata segnaletica di sicurezza

- Obbligo del ripristino delle situazioni preesistenti nel caso di rimozione temporanea di presidi e segnaletiche di sicurezza (es. idranti, estintori, ecc.)

- Divieto di compiere  lavori  di  saldatura,  usare  fiamme  libere   nei  luoghi  con  pericolo  d’incendio  e/o  scoppi o e/o esplosione ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

- Obbligo  di  usare  e  far  usare  i  necessari  Dispositivi di Protezione  Individuali  (D. P.I.)  e  di  tipo  collettivo  (D.P.C.) previsti per particolari operazioni a rischio connesse all' attività svolta;

- Divieto di ostruire, manomettere o bloccare in alcun modo passaggi ed uscite di sicurezza;

- Obbligo  di  impiegare  per  la propria attività, macchine ed attrezzature  rispondenti  alle  vigenti  norme  di  legge  in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

- Divieto di  apportare  modifiche  di  qualsiasi  genere  a  macchine  ed  impianti  senza  la  preventiva  autorizzazione  di AOUTS

- divieto di compiere azioni su macchinari con organi in moto eventualmente presenti nei luoghi interessati  dai lavori;

- Divieto  di  rimuovere,  modificare  o  manomettere   i  dispositivi  di  sicurezza  e/ o  le  protezioni  installate su impianti e/o macchine presenti nei luoghi di lavoro;

- Divieto di  usare,  sul  luogo  di  lavoro,  indumenti  e/o  abbigliamento  che  in  relazione  alla  natura  delle  operazioni  da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;

- Obbligo  di  segnalare  immediatamente  alla  Direzione  Sanitaria  e/o  al  Responsabile e/o al Preposto della Struttura Complessa interessata,  eventuali  deficienze  dei dispositivi  di  sicurezza  e/o  l’esistenza  di  condizioni  di  pericolo  (adoperandosi  direttamente,  in  caso  di  urgenza  e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze e pericoli);

- Divieto di introdurre all’interno di AOUTS prodotti e/o materiali che possono comportare rischi di incendi o e/ o scoppi o e/o esplosione;

- Divieto di fumare all’interno di AOUTS, con esclusione dei Punti blu dedicati;

- In caso di impiego di agenti chimici, questi devono essere utilizzati secondo le specifiche modalità operative indicate dalla scheda tecnica e di sicurezza, tale scheda deve essere tenuta sul luogo di lavoro, a disposizione del personale

- Divieto di miscelare tra loro sostanze e/o prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni pericolose e di travasare  sostanze e/o prodotti in contenitori non correttamente etichettati

- Divieto di lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I residui di prodotti chimici ed i contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti

- Divieto assoluto di scaricare qualsiasi liquido pericoloso o inquinante nelle fognature

- I rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata dovranno essere portati via dagli edifici appena  terminato il lavoro/servizio

- Nei  casi  in  cui  sia  necessario togliere   tensione   a   parti   di   impianto   soggette   a   lavori   di   riparazione   e/o   revisione,   obbligo  di  accertarsi     che il tecnico incaricato  di AOUTS  sia   preventivamente intervenuto  in  modo  idoneo  ed  abbia  esposto  apposito  cartello

- Obbligo   di   attenersi   scrupolosamente,   per   quanto   riguarda   l’ eventuale   utilizzo   di   attrezzature   e/o   impianti   di proprietà   di AOUTS,   agli specifici regolamenti e/o norme d’uso

- Obbligo  di  utilizzare  secondo le  norme  di  legge  in  materia   di  igiene  e  sicurezza    i  locali  assegnati  da AOUTS per  lo  svolgimento  dell'attività,    compresi  i   servizi  igienici,  gli  spogliatoi destinati al proprio personale e l’eventuale accesso al servizio mensa;

- Obbligo  di  attenersi  scrupolosamente  alle istruzioni di sicurezza (comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza) e alle indicazioni  riportate  sulle planimetrie (percorsi da seguire per raggiungere le vie di esodo, scale e uscite) ,  per  quanto riguarda le procedure antincendio e di evacuazione in caso di emergenza;

- Obbligo di vigilare costantemente sul rispetto e l’ adozione delle misure di sicurezza previste

- Obbligo  di  segnalare  tempestivamente  alla Struttura Complessa interessata dai lavori  ed alla Direzione Sanitaria  eventuali  infortuni  sul  lavoro,  indicando  le  modalità  con cui si è verificato l’evento.

34	In caso di infortunio a rischio biologico i dipendenti verranno trattati come i dipendenti AOUTS, secondo le procedure aziendali. Dell’iter procedurale e del completamento dello stesso verrà data tempestiva comunicazione da parte di AOUTS.

35	Nell’evenienza di avvenuto contatto di un dipendente delle Ditte in oggetto con un caso di patologia infettiva in AOUTS per cui è previsto un percorso di profilassi, codeste Ditte e i rispettivi medici competenti e RSPP, saranno tempestivamente informati con nota scritta per gli adempimenti sanitari di Vostra competenza.

Procedure di emergenza adottate in AOUTS

Ogni edificio dispone di piante di emergenza su cui sono riportate:

•	vie di esodo e uscite di sicurezza;

•	ubicazione dei mezzi antincendio;

La Ditta  esterna deve prendere visione del Piano d’emergenza , dei percorsi di fuga delle zone che interessano l’esecuzione dei lavori, non deve intralciare con materiali o attrezzature corridoi , vie di fuga, zone sbarco ascensori, porte di emergenza o tagliafuoco. È vietato l’uso degli ascensori in caso di emergenza.

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza,  tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l’altrui incolumità, contattando immediatamente gli addetti alle emergenze tramite il:

CENTRALINO CHIAMATE URGENTI    040 399 4444

DAI TELEFONI INTERNI         4444

Il quale provvederà ad avviare il primo intervento e ad estendere il coinvolgimento alle squadre di emergenza, ai servizi tecnici e ai Vigili del Fuoco

# PARTE 4 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

Al fine  di procedere all’analisi dei potenziali rischi da interferenza e alla valutazione delle conseguenti misure da adottare, si riporta di seguito una breve descrizione dell’attività oggetto dell’appalto e/o fornitura:

| Fasi di lavoro: Descrizione delle attività |  |
| --- | --- |
| 1 | Fornitura ed installazione (comprensiva di opere edili di adeguamento locali ed impianti) di N° 1 Risonanza Magnetica da 3,0 Tesla, presso la S.C. di Radiologia dell’Ospedale di Cattinara. |

| Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uffici amministrativi/ Aule didattiche |  | Infettivi |
|  | Ambulatori / Studi medici |  | Zone Controllate (accesso regolamentato) |
|  | Strutture di degenza Mediche e Chirurgiche |  | Zone sorvegliate (accesso regolamentato) |
|  | Strutture che utilizzano farmaci Antiblastici |  | Locali di servizio e deposito |
|  | Laboratori Microbiologia / Chimica / Anatomia Patologica |  | Officine |
|  | Sale Operatorie |  | Parcheggio / Giardino / Aree comuni |
| X | Altro: SC - Radiologia - OC |  |  |

PARTE 5 - VALUTAZIONE RISCHI GENERALI  E DA INTERFERENZA

legenda (B=basso, M=medio, A=alto)

| Rischi generali (interruzione impianti) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice di rischio |  |  |  | Indice di rischio |  |
|  | Impianto di distribuzione acqua |  |  | B | Rete telefonica |
| B | Impianto elettrico |  |  | B | Rete di trasmissione dati |
|  | Impianti di ventilazione e di aerazione |  |  |  | Rete idrica antincendio |
|  | Impianto di distribuzione gas tecnici |  |  |  | Rete Fognaria |
|  | Altro (Specificare) |  |  |  |  |
| Rischi da interferenza |  |  |  |  |  |
| Indice di rischio |  |  | Indice di rischio |  |  |
| B |  | agenti chimici pericolosi |  |  | gas anestetici |
|  |  | agenti cancerogeni mutageni |  |  | gas compressi |
|  |  | farmaci chemioterapici, antiblastici | B |  | liquidi criogenici |
| B |  | agenti biologici |  |  | agenti chimici infiammabili e/o esplosivi |
|  |  | radiazioni laser |  |  | organi meccanici in movimento |
| B |  | radiazioni ionizzanti |  |  | lavoro in quota (> 2 metri) |
| B |  | radiazioni non ionizzanti |  |  | carichi sospesi |
| B |  | impianti, apparecchiature elettriche |  |  | automezzi di lavoro |
|  |  | rumore | B |  | movimentazione carichi |
|  |  | vibrazioni | B |  | cadute, scivolamenti |
|  |  | polveri |  |  | movimentazione pazienti |
|  |  | amianto |  |  | lavoro notturno |
|  |  | incendio | B |  | presenza di personale o utenti |
|  |  | apparecchiature speciali (specificare): |  |  |  |
|  |  | Altro (specificare) |  |  |  |

Riguardo ai rischi derivanti dalle interferenze nelle attività, si evidenziano i seguenti rischi particolari e si concorda sulle rispettive misure di contenimento:

| Attività svolta dall’appaltatore | Rischi derivanti dalle interferenze delle attività | Misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi da interferenze | Referenti dell’attuazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Consegna / installazione apparecchiature | Rischio scivolamenti urti cadute schiacciamento | I fornitori dovranno delimitare/segnalare l’area di scarico delle apparecchiature utilizzando apposite colonnine in plastica se operano in luoghi ove e’ prevista la presenza di utenti o altri operatori; Prevedere apposite barriere mobili di confinamento di ogni singola lavorazione; Le lavorazioni devono avvenire in assenza di persone non direttamente interessate alla singola lavorazione Nei casi di compresenza di più imprese nello stesso luogo di lavorazione, le lavorazioni devono avvenire in tempi diversi per evitare sovrapposizioni | - Ditta appaltatrice: responsabile intervento manutentivo - AOUTS Referente SC Ingegneria Clinica Referente SC Gestione Stabilimenti |
| Trasporto ai locali d’installazione | Rischio collisioni, scivolamenti urti cadute schiacciamento | Il conducente deve guidare il mezzo di trasporto con prudenza e a bassissima velocità , condurre il carrello/gru all’interno dei percorsi concordati, interrompere il lavoro se qualcuno si trova nel raggio di azione del mezzo, impiegare un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficoltose e inserire il freno prima di lasciare il carrello in sosta - Effettuare il corretto transennamento della zona di lavoro, nella quale opereranno mezzi e personale; - Definire i percorsi delle persone, dei mezzi di trasporto e dei carrelli elevatori, in modo da evitare interferenze pericolose; Accertarsi dei limiti di visibilità del posto di manovra prima di utilizzare il carrello; - Accertarsi che non vi siano persone nella zona di manovra o di lavoro della macchina e rispettare le distanze di sicurezza; - Usare i dispositivi acustici e luminosi di segnalazione di manovra dei mezzi. | - Ditta appaltatrice: responsabile intervento manutentivo - AOUTS Referente SC Ingegneria Clinica Referente SC Gestione Stabilimenti |
| Manutenzione su apparecchiature contaminate con materiali biologici | Rischio contatto con agenti biologici | Le apparecchiature vanno considerate come se fossero infette. La manutenzione deve essere iniziata solo dopo la pulizia e sanificazione. Utilizzare DPI Idonei | - Ditta appaltatrice: responsabile intervento manutentivo - AOUTS Refer. Ingegneria Clinica |
| Attività di manutenzione al di fuori dei normali orari di servizio del personale clinico | Rischio di operare in ambienti senza essere a conoscenza di attività a rischio chimico, fisico e biologico nelle immediate adiacenze. | Le attività extra-orario vanno sempre concordate con il Dirigente o il preposto della Struttura interessata. | - Ditta appaltatrice: responsabile intervento manutentivo - AOUTS Preposto-Coordin. Inferm. Refer. Ingegneria Clinica |
| Attività di messa in funzione della Risonanza Magnetica con innalzamento del campo magnetico ed utilizzo liquidi criogenici | Rischio campo magnetico, Rischio utilizzo liquidi criogenici | Solo il personale autorizzato idoneo, formato ed informato dopo autorizzazione puo’ accedere nell’area di Risonanza Magnetica. | - Ditta appaltatrice: responsabile intervento AOUTS - Referente SC Ingegneria Clinica - Referente SC Gestione Stabilimenti - Esperto responsabile sicurezza in RM SC Fisica Sanitaria tel. 040 3992381 |
| Attività di installazione, collaudo e manutenzione su apparecchiature elettromedicali | Il rischio elettrico è specifico delle attività della Ditta Appaltatrice. L'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature può comportare l'eliminazione di barriere che rendono accessibili parti attive in tensione. | Qualora i lavoratori della Ditta debbano svolgere attività che comportano particolari pericoli per i lavoratori di AOUTS, forniscono al Preposto, al Referente della SC Ing. Clinica ed a quello della SC Gest. Stabilimenti tutte le informazioni necessarie a garantire la sicurezza La norma CEI 11-27 prescrive che “ogni attività” su impianti o apparecchiature elettriche sia svolta da personale adeguatamente formato. Le apparecchiature fornite devono rispettare le norme della Direttiva Macchine 2006/42/CE e la Direttiva Dispositivi Medici 2007/47. Le attività di installazione, collaudo e manutenzione devono rispettare la norma CEI EN 60601-1 e la CEI EN 62353 sugli apparecchi elettromedicali. | - Ditta appaltatrice: responsabile intervento manutentivo - AOUTS Refer. Ingegneria Clinica Refer. SC Gestione Stabilimenti |

Rischi ambientali

Si configurano due possibili tipologie di situazioni:

1) Rischio assente o residuale - Quando l’apparecchiatura è asportabile.

La manutenzione viene effettuata nel laboratorio della S.C. Ingegneria Clinica o della Ditta appaltante

2) Rischio Possibile - Quando l’apparecchiatura è non asportabile e la manutenzione deve essere condotta nello stesso locale delle attività sanitarie.  In tale evenienza si conviene di applicare i seguenti comportamenti:

Al fine di evitare una potenziale esposizione da contatto con materiali depositati sulle superfici contenenti microrganismi di gruppo 2 e 3 dell’ alleg. XLVI del D.Lgs. 81/08, si concorda che l’intervento potrà iniziare solo dopo l’effettuazione di una regolare pulizia ed igienizzazione ambientale, effettuata a cura della Struttura Complessa consegnataria dell’apparecchiatura.

Qualora l’intervento non si concluda nella giornata l’apparecchiatura deve essere inibita all’uso con adeguata evidenziazione o sigillatura, ciò al fine di evitare che altri operatori non a conoscenza dell’intervento in corso, possano procedere all’utilizzo dell’apparecchiatura mettendo a rischio se stessi e il paziente. Solo una volta terminato l’intervento  l’apparecchiatura sarà consegnata all’uso sanitario.

L’eventuale permanenza nel luogo di manutenzione oltre l’orario di presenza del personale dovrà essere sempre concordata con il Responsabile dell’UO

Quando l’intervento manutentivo deve essere necessariamente eseguito in ambienti sanitari in cui vengono utilizzate sostanze pericolose o infiammabili (es. gas anestetici in S.O.) con tecnologie lavorative che possono innescare rischi (es. fiamma ossidrica, ecc), i tecnici della Ditta appaltante devono controllare, con il referente  della SC Ing. Clinica e  quello della SC Gestione Stabilimenti, con il Preposto della Struttura Complessa interessata e SPPA, la chiusura di tutti i circuiti e l’assenza di altri interferenti ambientali.  L’attività potrà iniziare solo dopo verificato che non sussistono condizioni interferenti pericolose.

Rischi legati alle attività

Si configurano due possibili tipologie di situazioni:

1) Rischio assente o residuale

Quando l’intervento viene eseguito in assenza di attività sanitaria accertarsi che nell’ambiente siano state effettuate le regolari pulizie ed igienizzazioni, come di norma previsto per tutti gli ambienti sanitari.

Quando l’intervento deve essere necessariamente eseguito in presenza di attività  a basso rischio (es. amministrativa o ambulatoriale) l’intervento manutentivo non deve comportare l’utilizzo di attrezzature che generano rischi o anche molestia per i presenti.

Quando l’intervento deve essere necessariamente eseguito in locali ove viene svolta attività a rischio biologico (es. Locali  di degenza).  Si concorda che l’attività sanitaria fonte di rischio deve interrompersi e l’ambiente, previa adeguata igienizzazione, viene posto nella disponibilità esclusiva del manutentore che lo riconsegnerà solo ad intervento finito. Ciò al fine di evitare una potenziale esposizione da contatto e da microparticolato aereo con materiali contenenti microrganismi di gruppo 2 e 3 dell’ alleg. XLVI del D.Lgs. 81/08.  Si concorda inoltre che per evitare una ripresa anzitempo dell’attività sanitaria con le apparecchiature non perfettamente funzionanti, l’attività manutentiva in corso deve essere segnalata da cartelli di avviso o se il caso anche da una delimitazione di area con nastri ad alta visibilità.

2) Rischio Possibile

Sulle apparecchiature che vengono a contatto  con i pazienti in modo più o meno estensivo, la manutenzione può iniziare solo dopo la loro pulizia e igienizzazione. Prima dell’intervento accertarsi dell’avvenuta pulizia con il Preposto o il Dirigente  della Struttura Complessa. Utilizzare i DPI idonei

Sulle apparecchiature con sonde o terminali che vengono a contatto con i fluidi e materiali biologici, la manutenzione può iniziare solo dopo la loro pulizia e disinfezione. Prima dell’intervento accertarsi dell’avvenuta disinfezione con il Preposto o il Dirigente  della Struttura Complessa. Utilizzare i DPI idonei

Sulle apparecchiature al cui interno circolano fluidi e materiali biologici, prima di intervenire accertarsi che il ciclo di pulizia e ricondizionamento di fine operatività sia avvenuto regolarmente. Qualora il guasto lo abbia impedito, l’intervento deve essere condotto indossando i DPI (guanti, schermo facciale e sopracamice) iniziando con il ripristino del processo di pulizia automatica o se non fattibile, condurre le operazioni di pulizia e disinfezione in modo manuale.

Quando l’intervento deve essere necessariamente eseguito in presenza di attività a rischio potenziale di contatto e inalazione di microparticolato aereo di materiali contenenti microrganismi di gruppo 2 e 3 dell’ alleg. XLVI del D.Lgs. 81/08 (es. interventi chirurgici in Sale operatoria; interventi di diagnostica invasiva in ambulatori chirurgici; attività su pazienti infettivi, ecc..) il manutentore deve indossare gli stessi dispositivi di protezione previsti ed indossati dal personale sanitario.  Dovrà inoltre attenersi alle indicazioni che di volta in volta gli verranno segnalate al fine di garantire la sua sicurezza assieme a quella del paziente.

Quando l’intervento deve essere necessariamente eseguito in presenza di attività sanitarie e vengono utilizzate sostanze pericolose (es. Solventi ) o tecnologie lavorative che possono rappresentare rischi per i presenti e per l’ambiente (es. fiamma ossidrica, ecc), i tecnici della Ditta appaltante devono avvisare del pericolo i presenti, il Preposto della Struttura Complessa interessata, il referente  della SC Ing. Clinica, e quello della SC Gestione Stabilimenti, e se necessario farli allontanare temporaneamente a distanza di sicurezza .

PARTE 6 -  AZIONI DI COORDINAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE E ONERI DELLA SICUREZZA

Analizzate le aree e le modalità  di esecuzione dei lavori si è  rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto rischioso, per cui vengono  definite le azioni di coordinamento, le misure di prevenzione da adottare per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d’asta.

| AZIONI DI COORDINAMENTO |  |
| --- | --- |
| Sopralluogo per il rilievo dello stato dei luoghi | X |
| Individuazione di tutti i luoghi di lavoro o di passaggio ove potrebbero essere presenti lavoratori del committente, ditta appaltatrice, personale altre ditte, utenti, visitatori. | X |
| Sono stati esaminati tutti i rischi specifici presenti in tali luoghi | X |
| Sono stati analizzati i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività e tra i vari lavoratori coinvolti | X |
| Sono stati analizzati i rischi più elevati | X |
| Programmazione di un eventuale piano di formazione e/o informazione | X |

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI:

- Tutto il personale delle ditte esterne che dovrà operare all’interno della Struttura Ospedaliero-Universitaria ha l’obbligo di chiedere la specifica autorizzazione al Responsabile o il Coordinatore Tecnico della Struttura Complessa interessata prima dell’inizio dei lavori/servizi/fornitura, per concordare e coordinare le attività in  sicurezza

- La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di contattare il responsabile per l’appalto ed il SPPA di AOUTS al fine di completare il DUVRI, poiché non potrà essere iniziata alcuna operazione se non dopo la firma  del presente Documento da parte dei Datori di Lavoro o  delegati

- L’esecuzione delle attività da parte degli operatori esterni nei comprensori dell’AOUTS viene svolta sotto la responsabilità della Ditta Appaltatrice

- La Ditta Appaltatrice si assume in toto la responsabilità per danni a persone o cose dell’AOUTS o di terzi, conseguente all’esecuzione delle attività stesse.

- Il Datore di lavoro, Dirigenti e preposti della Ditta appaltatrice sono tenuti all’informazione, formazione, addestramento ed alla vigilanza sull’adempimento degli obblighi specifici riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro dei propri operatori;

- Il Dirigente della Struttura Complessa o il Responsabile del procedimento dell’Ingegneria Clinica  e il Responsabile di sede identificato dalla Ditta appaltatrice dovranno interrompere le attività qualora,  per sopravvenute interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

- Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento come richiesto dall’art. 5 della Legge n. 136 del 13/08/10  che integra le disposizioni  previste dagli art. 18 e 21 del TU Sicurezza, D.Lgs n. 81/08

ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

Sulla base dei rischi da interferenza individuati, e considerando che i rischi specifici sono comunque noti ai lavoratori della Ditta Appaltatrice, in quanto fanno parte delle attività di installazione e manutenzione di apparecchiature, l’attuazione delle relative misure da adottare comporta costi per la sicurezza come sotto indicato:

| Categoria intervento | Descrizione | Quantità | Costo unitario € | Costo totale € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinamento in merito alla sicurezza | Riunioni con SPPA, Ingegneria Clinica e Responsabili Sanitari. | 2 ore | 56,81 | 113.62 |
| Costi complessivi per gli oneri di sicurezza relativi i rischi interferenziali |  |  |  | 113,62 |

PARTE 7 – SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Con  la  presente  informativa  si  trasmettono  l e  misure  e  cautele di sicurezza, di carattere generale, che il Committente e la Ditta appaltatrice dovranno obbligatoriamente far conoscere e  far adottare al proprio personale che si troverà ad operare negli spazi e nei luoghi di pertinenza della Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste (AOUTS) al fine di evitare rischi da interferenza

Nel caso si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura  del  presente  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da  Interferenze  sia  dal Committente che dall’Appaltatore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione.

| Allegati: DOCUMENTAZIONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elenco della documentazione fornita dal Committente | Documento sui principali rischi presenti in azienda | x |
|  | Piani di emergenza | x |
|  | Regolamento fumo | x |
|  | Protocollo Comportamentale a seguito di esposizione occupazionale a rischio biologico | x |
|  | Codice di comportamento aziendale | x |
|  | Norme RMN | x |
|  | Procedura rabbocco elio | x |
| Elenco della documentazione fornita dall’Appaltatore al Committente | Norme di Sicurezza , riguardanti l’appalto – POS- DVR |  |
|  | Elenco dei lavoratori che potranno essere impiegati |  |
|  | Dichiarazione di avere assolto all'obbligo di Informazione e Formazione dei Lavoratori |  |
|  | Dichiarazione di avvenuta fornitura ai lavoratori di idonei DPI |  |
|  | Attrezzature usate dai lavoratori /Elenco e dichiarazioni di conformità |  |
|  | Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà |  |

DICHIARO di aver preso completa visione di quanto indicato negli allegati e mi impegno a rendere edotti i propri lavoratori e quelli di eventuali ditte subappaltatrici o compartecipanti ad associazioni temporanee d’impresa sulle necessarie misure di prevenzione e protezione da attuare durante lo svolgimento delle attività contrattualizzate in relazione ai rischi interferenziali:

| Appaltatore Datore di Lavoro o suo delegato | ....................................... | …………………………… |
| --- | --- | --- |

DICHIARO di aver preso completa visione di quanto indicato nel presente Documento ,  di aver valutato le aree di lavoro, di essere stato informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici:

| Committente Datore di Lavoro o suo delegato Referente per l’appalto | AOU Ospedali Riuniti di Trieste Dr.ssa L. Pelusi Dott. F. Quargnali | …………………………. ……………………………. |
| --- | --- | --- |
| Appaltatore Datore di Lavoro o suo delegato | ………………………….. | ………………………….. |

PARTE 8- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÁ

Al Committente

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato il …………….……………

a …………………………………. cod. fisc. ………………………………………….…………... residente in …………………… via ……………………………………….……… n. ……….. munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. ……………..……………….. rilasciato da  …………………………………………………. il ……………...……………….... in qualità di Legale Rappresentante della ditta ……..……………………..…………………..… con sede legale posta in via/piazza ……………………………………………..……….. n. ….... del comune di …………………………………. in provincia di ………………..………………. PARTITA I.V.A. n. ……………………………. CODICE FISCALE …………..………………

consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, dei D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di ………………….. al nr. ……………..  e l'INPS di ………………….. al nr. ………….. (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);

- che   la   presente   Impresa   risulta   iscritta   alla   Camera   di   Commercio,   Industria,   Artigianato  e   Agricoltura   di ………………….. al nr. ………….. del Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;

- che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

- che ha preso visione dei i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottare;

- che ha informato il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;

- di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;

- di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla  manomissione delle  misure di sicurezza adottate e all'operare all'esterno delle aree di cui sopra;

- di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;

- di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile;

- di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore presso l’azienda Ospedaliero Universitaria “OSPEDALI RIUNITI” DI TRIESTE in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento.

Luogo e Data………………………………………… Timbro e Firma………………………………………………….

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti “ di Trieste saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente/Responsabile della Struttura e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

ALLEGATO 10

Riferimenti aziendali AOUTS

Per l’effettuazione dei sopralluoghi, si riportano di seguito le persone da contattare:

| Struttura Aziendale | Cognome / Nome | N° Telefono | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| S.C. Ingegneria Clinica | Massimo Scommegna | 0403992924 | massimo scommegna@aots.sanita.fvg.it |
| S.C. Gestione Stabilimenti | Davide Stefani | 0403994385 | davide.stefani@aots.sanita.fvg.it |

ALLEGATO 11

Verbale DI sopralluogo

Con la presente si attesta che in data odierna è stato effettuato il sopralluogo presso i locali della S.C. di Radiologia dell’Ospedale di Cattinara interessati dall’installazione di:

N.1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA DA 3,0 TESLA

Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste:

Sig.

(Cognome Nome)

Struttura Aziendale:

in qualità di:

(Indicare il ruolo ricoperto all’interno della Struttura Aziendale

lì

Per la Ditta partecipante alla gara:

Denominazione e Ragione Sociale:

(Denominazione Società)

Codice Fiscale:

Sede legale:

(Citta’, Indirizzo e Numero, CAP)

Sig.

(Cognome Nome)

in qualità di:

(Indicare il ruolo ricoperto nella summenzionata Società)

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver appreso e verificato tutti gli elementi tecnico-conoscitivi necessari per la formulazione dell’offerta economica e, nel dettaglio, dello stato di fatto dei locali e degli impianti che saranno interessati dall’installazione del nuovo Tomografo a Risonanza Magnetica da 3,0 Tesla. Ogni informazione utile a capire la compatibilità della Risonanza Magnetica proposta in gara con i summenzionati locali ed impianti è stata rilevata ed appurata.

lì

ALLEGATO 12

| CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK (periodo di garanzia e post garanzia) |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail |  |
| DICHIARA QUANTO SEGUE |  |
| - il contratto qui descritto avrà validità per tutto il periodo di durata della garanzia; - la Ditta si impegna a garantire a ciascuna Azienda interessata alla fornitura la facoltà di stipulare successivamente ed anche non consecutivamente alla fine del periodo di garanzia tale tipologia di contratto di manutenzione alle medesime condizioni tecnico-economiche offerte in gara; |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale Città (prov.) Indirizzo CAP Tel. Fax E-mail Certificazione (ISO ) opera in ESCLUSIVA (si,no) |
| la Ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto almeno fino al concorrere dell’ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature, salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto. Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |
| Il servizio di manutenzione dovrà essere comprensivo, per tutto il periodo, di: |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| Manutenzione preventiva comprensiva di regolazioni e manutenzione generale con modalità e periodicità previste dal costruttore; |  |
| Verifiche di sicurezza secondo quanto indicato nel manuale di service o contenuto in eventuali norme tecniche, con rendicontazione delle misure eventualmente effettuate; |  |
| Controlli di qualità / funzionalità con modalità e periodicità secondo le normative di riferimento |  |
| Illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva entro 8 ore lavorative, dalla chiamata effettuata dalle singole Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura; | Se offerta, indicare la condizione migliorativa per gli interventi di manutenzione correttiva rispetto alle 8 ore lavorative richieste. Intervento entro ore lavorative. orario disponibilità lun.- ven.: orario disponibilità sabato: orario disponibilità dom. e festivi: Modalità per le chiamate di manutenzione: - Call Center: - E-mail: - Altro: |
| Risoluzione del guasto o fornitura di apparecchiatura in temporanea sostituzione entro 24 ore lavorative; | Se offerta, indicare la condizione migliorativa per la risoluzione o fornitura apparecchiatura in temporanea sostituzione entro le 24 ore lavorative richieste. Sostituzione entro ore lavorative |
| Numero, massimo, di giornate lavorative di fermo macchina previste, (manutenzione programmata esclusa) calcolate su 365 gg/anno. Non superiori a 10 gg/anno | gg/anno |
| Sono incluse tutte le parti di ricambio, qualsiasi accessorio, modulo o parte sostituita sia durante manutenzioni correttive che preventive; |  |
| Sono incluse le spese di spedizione |  |
| Aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore; |  |
| Altre caratteristiche del servizio offerto | Descrivere brevemente ulteriori caratteristiche del servizio offerto (ad esempio supporto telefonico al personale incaricato dalle Aziende del S.S.R. alla manutenzione di 1° livello, tempi di fermo macchina annui, ulteriori caratteristiche migliorative se offerte, modalità di intervento, tempistiche legate alle attività manutentive e non precedentemente indicate, magazzino di partenza per le parti di ricambio, sede di partenza dei tecnici manutentori abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte, il loro numero e la relativa qualifica, il numero di tecnici disponibili per apparecchiature installate (analoghe a quella offerta) , eventuale elenco delle certificazioni possedute, ecc..) |

Timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGATO 13

| CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI 2° LIVELLO (periodo post - garanzia) |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail |  |
| DICHIARA QUANTO SEGUE |  |
| - La Ditta acconsente che il primo intervento manutentivo venga effettuato da un tecnico incaricato dall'Azienda del S.S.R.; solo qualora questi non sia in grado di risolvere il problema, interviene la ditta manutentrice - la Ditta si impegna a definire con precisione nel contratto quali attività manutentive di primo livello possono essere effettuate dal tecnico aziendale autorizzato - la Ditta si impegna a garantire, a ciascuna Azienda interessata alla fornitura, la facoltà di stipulare alle condizioni espresse in allegato, successivamente ed anche non consecutivamente alla fine del periodo di garanzia, tale tipologia di contratto di manutenzione |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| la Ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto almeno fino al concorrere dell’ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature, salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante lo sconto sulle parti di ricambio indicato nell’offerta economica. Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: . |
| CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO | INDICAZIONI O CONDIZIONI OFFERTE |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale Città (prov.) Indirizzo CAP Tel. Fax E-mail Certificazione (ISO ) opera in ESCLUSIVA (si,no) |
| Interventi di manutenzione preventiva e correttiva autorizzati al tecnico aziendale (1° livello) | descrivere gli interventi autorizzati al personale tecnico indicato dall’Azienda del S.S.R. : |
| Il servizio di manutenzione dovrà essere comprensivo, per tutto il periodo, di: |  |
| Manutenzione preventiva di secondo livello; | descrivere brevemente il servizio effettuato (ad esempio servizi offerti, numero annuo di visite, tempi fermo macchina, ecc.): |
| Verifiche di sicurezza secondo quanto indicato nel manuale di service o contenuto in eventuali norme tecniche, con rendicontazione delle misure eventualmente effettuate; | descrivere brevemente il servizio effettuato (ad esempio servizi offerti, numero annuo di visite, tempi fermo macchina, ecc.): |
| Controlli di qualità / funzionalità con modalità e periodicità secondo le normative di riferimento; | descrivere brevemente il servizio effettuato (ad esempio servizi offerti, numero annuo di visite, tempi fermo macchina, ecc.): |
| interventi di manutenzione correttiva di secondo livello; | N. illimitato di interventi (s/n): N. max di interventi annui (se limitato): Intervento entro ore lavorative. orario disponibilità lun.- ven.: orario disponibilità sabato: orario disponibilità dom. e festivi: Modalità per le chiamate di manutenzione: - Call Centre: - E-mail: - Altro: |
| Risoluzione del guasto o fornitura di apparecchiatura in temporanea sostituzione | Risoluzione entro . ore lavorative. Sostituzione entro ore lavorative |
| Numero, massimo, di giornate lavorative di fermo macchina previste, (manutenzione programmata esclusa) calcolate su 365 gg/anno. Non superiori a 10 gg/anno | gg/anno |
| Supporto telefonico al personale incaricato dalle Aziende del S.S.R. alla manutenzione di 1° livello | Disponibile (sì/no): Giornate e fascia oraria: |
| Parti di ricambio; | Parti di ricambio comprese (sì/no/tutte) …………………... Elencare separatamente i materiali compresi e non compresi in contratto, indicando il relativo codice (ad esempio le batterie di ricambio qualora presenti, qualsiasi accessorio, modulo o parte sostituita sia durante manutenzioni correttive che preventive, ecc.) |
| Aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore; | Compresi / non compresi / descrivere servizio: |
| Spese di spedizione; | Incluse / non incluse / condizioni particolari: |
| Altre caratteristiche del servizio offerto | descrivere brevemente (ad esempio modalità di intervento, tempo annuo massimo di fermo macchina (per attività in ambito contrattuale) ed ulteriori tempistiche legate alle attività manutentive e non precedentemente indicate, magazzino di partenza per le parti di ricambio, sede di partenza dei tecnici manutentori abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte, il loro numero e la relativa qualifica, il numero di tecnici disponibili per apparecchiature installate (analoghe a quella offerta) , eventuale elenco delle certificazioni possedute, ecc..) |

Timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGATO 14

| ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA (periodo post - garanzia) |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail |  |
| DICHIARA QUANTO SEGUE |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| la Ditta si impegna garantire il servizio di assistenza tecnica su chiamata e a mantenere costante lo sconto offerto ed espresso in percentuale sulle relative tariffe di listino almeno fino al concorrere dell’ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature, salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a garantire il servizio di assistenza tecnica su chiamata e a mantenere costante lo sconto sulle relative tariffe di listino. Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |
| CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO | INDICAZIONI O CONDIZIONI OFFERTE |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale Città (prov.) Indirizzo CAP Tel. Fax E-mail Certificazione (ISO ) opera in ESCLUSIVA (si,no) |
| Fasce orarie di disponibilità del servizio | Orario disponibilità lun.- ven. : Orario disponibilità sabato : Orario disponibilità dom. e festivi : |
| Tempi di intervento garantiti | Tempo max di intervento dalla chiamata garantito (ore lavorative): |
| Tempo massimo di risoluzione del guasto e temporanea sostituzione degli apparecchi mobili per fermo macchina | Tempo max dalla chiamata garantito per la risoluzione del guasto o per l'apparecchiatura in temporanea sostituzione (apparecchiature mobili) ……………… |
| Supporto telefonico al personale incaricato dalle Aziende del S.S.R. | Disponibile (sì/no): Giornate e fascia oraria: |
| Tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte | Sede di partenza dei tecnici manutentori NUMERO .QUALIFICA Numero di tecnici per apparecchiature installate (analoghe a quella offerta) : CERTIFICAZIONE (ISO ) opera in ESCLUSIVA (si,no) |
| Parti di ricambio | Tempo max di spedizione garantito: GG. LAV. SEDE MAGAZZINO: Ragione Sociale Città (prov.) CAP INDIRIZZO Tel. Fax E-mail |
| Altre caratteristiche del servizio offerto |  |

Timbro e firma del legale rappresentante

FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO (N.B. SERVIZIO OBBLIGATORIO INCLUSO NELLA FORNITURA)

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail

# D I C H I A R A di impegnarsi ad organizzare un adeguato corso di formazione per il personale sanitario con tutte le spese a proprio carico, da erogarsi prima del collaudo, salvo diversa pattuizione, con personale competente, di durata sufficiente all’uso dell’apparecchiatura e con rilascio di attestato a nominativo, alle seguenti condizioni:

Corso al personale sanitario (descrivere): luogo di svolgimento: durata del corso: formazione a step graduali: breve descrizione dei contenuti del corso documentazione utilizzata altro

ALLEGATO 15

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

FORMAZIONE PERSONALE TECNICO

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail

# D I C H I A R A di impegnarsi ad organizzare un adeguato corso di formazione, comprensivo degli eventuali aggiornamenti (se necessari) e con tutte le spese a carico della ditta, sulla manutenzione preventiva e su quella correttiva almeno di primo livello o completa (primo e secondo livello) per il personale tecnico delle singole Aziende Sanitarie interessate alla presente fornitura. Tale corso dovrà essere caratterizzato: - da una durata sufficiente a garantire agli stessi la necessaria conoscenza per poter intervenire in modo qualificato nella manutenzione; - dal rilascio ai tecnici delle Aziende Sanitarie di certificato nominativo di abilitazione alla manutenzione, per il periodo successivo a quello coperto da garanzia. I corsi verranno erogati alle seguenti condizioni:

CORSO AL PERSONALE TECNICO I LIVELLO: (N.B. OBBLIGATORIO ED INCLUSO NELLA FORNITURA) Formazione, per l’autorizzazione al personale incaricato dalla singola Azienda del SSR interessata alla presente fornitura, alla manutenzione correttiva e preventiva di I livello sulle singole unità del sistema: luogo di svolgimento: durata del corso (ore): descrizione dei contenuti del corso relativamente a: manutenzione preventiva (descrivere): ricerca guasti (descrivere): interventi di I° livello (elencare): ulteriori descrizione dei contenuti del corso manualistica tecnica (elencare e descrivere le parti costitutive): altro

CORSO AL PERSONALE TECNICO COMPLETO (I E II LIVELLO): Formazione, per l’autorizzazione al personale della singola Azienda del SSR interessata alla presente fornitura, alla manutenzione correttiva e preventiva completa sulle singole unità del sistema: luogo di svolgimento: durata del corso (ore): descrizione dei contenuti del corso relativamente a: manutenzione preventiva (descrivere): ricerca guasti (descrivere): interventi di II° livello (elencare): ulteriori descrizione dei contenuti del corso manualistica tecnica (elencare e descrivere le parti costitutive): altro

ALLEGATO 17

APPARECCHIATURE O SISTEMI ANALOGHI INSTALLATI

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail

| Quantità’ | Struttura Interessata | Marca Modello | Referente Tecnico/Sanitario (Recapito Telefonico) | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

Si ricorda che l’elenco dei dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi notificati nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" è pubblicamente disponibile e scaricabile sul sito del Ministero della Salute al seguente link:  http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA