- ID 14APB020

- NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA ANGIOGRAFICO DIGITALE PER STUDI CARDIOLOGICI

art.  1 Modalità di gara

art.  2 Procedure di trasmissione dell’offerta e di invio della campionatura

art.  3 Documenti di partecipazione

art.  4 Caratteristiche dell’offerta economica

art.  5 Procedura di individuazione della migliore offerta

art.  6 Requisiti tecnici

art.  7 Criteri e parametri per la valutazione delle offerte

art.  8 Richiesta informazioni

art.  9 Rinvio allo Schema di Convenzione

art. 10 Informativa sul trattamento dei dati

PREMESSA

Ai sensi della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in attuazione dell’art.6 bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori procedono alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito “BDNCP”), istituita presso l’Autorità.

Con tale atto l’Autorità istituisce, per perseguire le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato “AVCPASS” (Authority Virtual Company Passport). Nelle more della piena operatività del sistema AVCPASS (in vigore dal 1° luglio 2014, ai sensi dell’art 6 bis comma 5 del Codice dei contratti), le verifiche suddette potranno essere effettuate secondo le modalità previste della normativa pre-vigente.

Art. 1

(Modalità di gara)

Il Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, di seguito denominato D.S.C., ha indetto gara a procedura aperta, per la stipula di una Convenzione per l’affidamento della fornitura di un sistema angiografico digitale per studi cardiologici destinata all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste, con l’osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nel Bando Integrale di Gara, nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale. Tutte le Aziende del S.S.R. interessate alla fornitura potranno aderire alla Convenzione.

Il D.S.C. è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula della Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende del S.S.R. interessate ed il Fornitore attraverso la stipula di “Contratti derivati”, come da schema di convenzione.

Il D.S.C. si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addivenire all’individuazione della Ditta migliore offerente della fornitura, sia nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81, comma 3 d.lgs 163/2006). La convenienza viene valutata ai sensi dell’art. 89 d.lgs 163/2006

Il D.S.C. si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nei casi e alle condizioni di cui al D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.

Art. 2

(Procedure di trasmissione dell’offerta)

L’offerta dovrà pervenire, in formato cartaceo, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio il nominativo del mittente nonché l’oggetto della gara: “Offerta relativa alla gara con procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di un sistema angiografico digitale per studi cardiologici destinata all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste mesi ID 14APB020”.

Il plico dovrà contenere all’interno n. 3 buste separate, di cui la n. 3 dovrà essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, mentre per la n. 1 e  la n. 2 sarà sufficiente una chiusura normale:

- Busta n. 1 recante l’indicazione “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” (vedere art. 3 delle presenti Norme di partecipazione alla gara);

- Busta n. 2 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” (vedere elenco documenti richiesti nel Capitolato Speciale);

- Busta n. 3 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” (vedere art. 4 delle presenti Norme di partecipazione alla gara).

Il plico andrà indirizzato al Dipartimento Servizi Condivisi in Via Colugna n. 50 Palazzina n. 16 - 33100 UDINE e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A.R. tramite Servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito, ovvero con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo del D.S.C., entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo del D.S.C. sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì: 08.30 -16.00

- venerdì: 8.30 – 13.00

Il D.S.C. declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico.

Art. 3

(Documenti di partecipazione)

La ditta partecipante, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La busta dovrà contenere un elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno secondo il seguente ordine:

La ditta partecipante deve inserire all’interno della busta n. 1 la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile (vedere Allegato “A” alle Norme), corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

2. Garanzia dell’importo indicato nella tabella di cui al Capitolato Speciale, costituita nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con indicazione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia intestata all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine - Dipartimento Servizi Condivisi, Via Colugna 50, deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità, secondo quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La ditta dovrà segnalare espressamente il possesso del requisito per la suddetta riduzione.

In caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente potrà presentare una garanzia unica, specificando i lotti ai quali intende partecipare.

3. Documento di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Il documento di impegno può essere eventualmente anche integrato nel documento Garanzia di cui al precedente punto 2.

Tale documento di impegno va presentato soltanto se, per i lotti ai quali la ditta intende partecipare, è previsto il versamento della cauzione provvisoria.

4. Versamento, ove previsto, relativo alla contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per gli importi indicati nella tabella di cui al Capitolato Speciale.

Sia nel caso di R.T.I. costituito, che nel caso di R.T.I. non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo.

Per facilitare il versamento vedere apposita guida allegata al presente documento (vedere Allegato “B” alle Norme).

5. PASSOE ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006,

6. Scheda fornitore debitamente compilata, con l’indicazione del domicilio ai fini delle comunicazioni e il relativo numero di fax (vedere Allegato “D” alle Norme).

7. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, debitamente controfirmata (vedere Allegato “C” alle Norme).

9. Attestazione di sopralluogo

10. Patto d’integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (vedere Allegato alle Norme).

I documenti di cui ai punti 1-2-3-4-9-10 si intendono pena esclusione dalla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui ai punti precedenti relativi ai “Documenti di partecipazione“, dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, ad eccezione dell’attestazione del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (a cura della solo capogruppo). Si precisa che con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 3, gli stessi dovranno essere, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, cointestati a tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

- I concorrenti di altri Paesi Comunitari sono autorizzati a presentare la documentazione equipollente a quella richiesta.

Il D.S.C. si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000, nei confronti dei partecipanti alla gara.

Art. 4

(Caratteristiche offerta economica)

L’offerta economica (Busta n. 3) dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà riportare tutte le informazioni di cui all’Allegato “E” alle Norme.

La ditta dovrà inoltre indicare, in calce all’offerta, la struttura economica dell’offerta stessa, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si richiede altresì che nella Busta n. 3 la ditta concorrente inserisca un CD contenente la medesima offerta economica di cui sopra in formato PDF, in base allo schema previsto nel sopra citato Allegato “E” alle Norme. In caso di difformità tra i due formati (cartaceo ed elettronico), farà fede il formato cartaceo.

La ditta dovrà indicare, per ogni lotto, un prezzo unico netto, nel senso che eventuali ribassi dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di ribassi percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.

- L’offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall’art. 2.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole (es: minimo d’ordine o spese di trasporto).

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;

- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.

Non è ammessa la partecipazione di una stessa ditta singolarmente e quale componente di un raggruppamento (né la presenza contestuale in più raggruppamenti, pena esclusione sia della ditta singola che del raggruppamento o dei raggruppamenti da eliminare). E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese raggruppate. In caso la R.T.I. sia individuata come migliore offerente, le singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto, mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile, ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autentica. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Per quanto non espressamente qui indicato si applica l’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006; l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 succitato.

Art. 5

(Procedura di individuazione della migliore offerta)

Il D.S.C., verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all' individuazione del miglior offerente, per ciascun lotto, secondo il criterio di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/2006, ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa.

I plichi verranno aperti presso il D.S.C. sito in via Colugna n. 50, 33100 Udine, nel giorno e ora stabiliti nel Bando di gara.

La procedura di gara si svolgerà con le seguenti modalità:

I° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla prima fase, che avrà luogo il giorno e all’ora indicati nel bando di gara, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata, munita di apposita procura.

L’autorità che presiede la gara, assistito dal segretario Verbalizzante, procederà all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver accertato la regolarità delle modalità di presentazione; verranno inizialmente esaminati i documenti di partecipazione, ammettendo o escludendo i concorrenti sulla base della documentazione di partecipazione. Si procederà nella medesima seduta, mediante sorteggio ai sensi dell’art. 48, c.1 del D.Lgs. 163/2006, all’individuazione degli offerenti ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti nel bando di gara. La verifica verrà effettuata mediante AVCpass giusta Deliberazione. 111 del 20 dicembre 2012 adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in attuazione dell’art.6 bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Nelle more dell’entrata in vigore del sistema AVCPASS, ai sensi dell’art 6 bis comma 5 del codice le verifiche suddette verranno effettuate secondo le modalità previste della normativa vigente.

In seguito l’autorità che presiede la gara trasmetterà l’elenco delle Ditte ammesse e la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnico-qualitativa del servizio.

II° FASE: IN SEDUTA NON PUBBLICA

La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, procederà alla valutazione tecnico-qualitativa della fornitura, alla verifica della rispondenza alle modalità richieste e all’attribuzione dei punteggi, in base agli elementi di cui all’art. 7 del presente documento.

III° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla terza fase potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata. In tal caso dovrà esibire all’autorità che presiede la gara idonea procura.

Nella seconda seduta pubblica, il cui luogo ed orario saranno comunicati via fax almeno cinque giorni prima della seduta stessa, il Presidente, assistito dal segretario verbalizzante, procederà a dare lettura del verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice, e all’apertura, per le sole ditte ammesse, della busta n. 3 “Offerta economica”; una volta data lettura delle offerte economiche verrà assegnato il punteggio previsto per l’elemento prezzo e a questo sommati gli altri punteggi determinati dalla Commissione Giudicatrice summenzionata.

La fornitura verrà affidata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui nell’ambito del medesimo lotto si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante come segue:

- se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati  a procedere  immediatamente  alla  gara  di miglioria;   in  caso  di  ulteriore  parità  si  provvederà all’individuazione mediante sorteggio;

- se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.

Il D.S.C. si riserva la facoltà di procedere all’individuazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 81 comma 3 del codice.

L’individuazione da parte del D.S.C. della ditta risultata migliore offerente diverrà immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara redatto dall’Ufficiale verbalizzante ha valore di aggiudicazione provvisoria. Si procederà quindi alla valutazione dell’anomalia, ove necessario, delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e quindi all’aggiudicazione definitiva tramite approvazione degli atti da parte del Direttore del D.S.C. e relativa comunicazione alle parti interessate. L’aggiudicazione definitiva diverrà quindi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art 11 c. 8 del d.lgs 163/2006).

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela, la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, ovvero fatto salvo diverso termine espressamente concordato con l’aggiudicatario (art 11 c. 9 del d.lgs 163/2006).

Art. 6

(Requisiti tecnici)

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte nel Capitolato Speciale. Saranno effettuate le verifiche dell’ ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7

(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte )

La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo dei prodotti offerti, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale, a ciascuno dei quali verrà assegnato il punteggio massimo riportato.

La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dal D.S.C., laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione della fornitura offerta.

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi (qualitativi, economici e complessivi) e all’eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Art. 8

(Richiesta Informazioni)

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto a mezzo fax 0432/306241. Orari d’ufficio D.S.C. – Via Colugna n. 50 Palazzina n. 16 - 33100 UDINE (nuova sede DSC dal 01.04.2014): da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

Ulteriori delucidazioni possono essere richieste chiedendo della dott.ssa Chiara Cemulini (fax  0432/306241 e-mail  segreteria@dsc.fvg.it).

Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari di cui sopra dovranno pervenire, con i mezzi sopra indicati, entro 10 gg dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte e la stazione appaltante provvederà ad evadere tali richieste entro 6 gg dal termine di presentazione delle offerte. Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.

Le risposte ai quesiti scritti saranno pubblicate sul sito del D.S.C., pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le informazioni del caso.

Art. 9

(Rinvio allo Schema di Convenzione)

L’oggetto, le modalità e la gestione della fornitura sono disciplinati dal relativo Schema di Convenzione.

Ù

art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula della Convenzione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

Allegati alle Norme di partecipazione:

  - Fac simile “Allegato A”: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

  - Fac simile “Allegato B”: Guida al versamento AVCP

  - Fac simile “Allegato C”: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy

  - Fac simile “Allegato D”: Scheda Fornitore

  - Fac simile “Allegato E”: Offerta Economica e struttura economica della stessa

Fac-simile “Allegato A”

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI…………………..

……………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

in nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

  - di partecipare alla gara come (art. 34, comma 1, D.lgs 163/06):

(barrare la voce che interessa)

    - impresa individuale (anche artigiana), società commerciale (Sas, Snc, altre società) o Soc. Cooperativa

    - consorzio tra società cooperative p. I. (L. 422/09 e D. Lgs. 1577/47), consorzi tra imprese artigiane (L. 443/1985)

    - consorzio stabile costituito anche in forma di soc. consortile (art. 2615-ter del cod. civ.) tra imprese di cui ai punti precedenti, secondo l'art. 36 D.lgs 163/06 e s.m. e i.

    - capogruppo/mandante (barrare la voce che non interessa) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da (indicare tutti i nominativi delle Imprese raggruppate):____________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________;

    - consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ. costituito tra i soggetti di cui all'art. 10, lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del cod. civ.

    - soggetto che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/91.

    - operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, D.lgs 163/06, stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese.

  - In caso di RTI/consorzi ordinari:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - Non ancora formalmente costituiti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutti (e soli) i soggetti economici sottoscrittori dell’offerta conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore designato in sede d’offerta come mandatario (capogruppo) ai sensi della norma di cui all’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006

capogruppo _____________% di partecipazione _____________

mandanti _______________% di partecipazione ________________

(allegare apposita dichiarazione di IMPEGNO. Il documento dovrà specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle associate e dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate; vedere art 37 D. Lgs. 163/2006)

    - formalmente già costituiti allegare originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o dell’atto costitutivo del consorzio)

  - (se del caso) ai fini della riduzione dell’entità del deposito cauzionale provvisorio ex art. 75, comma 7, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità rilasciata dall’ente certificatore accreditato…………………………… per………………………. con scadenza al  ………………………;

  - che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto della ditta istante è il signor _______________________________ nato a _________________ il ______________________ nella sua qualità di:

    - ________________________________;

    - procuratore (come da procura allegata);

  - che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ Registro delle Imprese dal ____/____/_______al n. __________________________per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara;

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel registro delle Cooperative tenuto dalla competente C.C.I.A.A. (limitatamente a tali categorie di imprese):_________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - (da compilare se ricorre il caso) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A” , sezione “B” o sezione “C” se trattasi di consorzio (limitatamente a tali categorie di imprese):_____________________________________ (citare i relativi riferimenti);

  - che il titolare dell’impresa è il signor: _________________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che direttore tecnico dell’impresa è il signor: ___________________________ nato a ______________________________ il_______/______/_____________ e residente a__________

  - che i soci e amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: (devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società i soci, il socio unico il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Incarico Societario |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - che nulla osta, nei confronti della ditta candidata, ai fini dell’art 6 e art 67 del D.lgs 159/2011 e s.m. e i. (normativa antimafia o dei tentativi di “infiltrazione mafiosa”);

  - che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art 186 bis del RD 16.03.1942 n 267, né vi é in corso, a carico di essa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. a);

  - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art 6 e art 67 del D.lgs 159/2011 e s.m. e i. (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. b);

  - che nei confronti dell’impresa, di tutte le persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e in particolare con riferimento al comma 1, lettera c):

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e del soggetto firmatario della presente dichiarazione non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;

OVVERO

    - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate e/o del soggetto firmatario della presente dichiarazione è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (allegare apposita dichiarazione in calce pena esclusione)

  - che sono cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza):

| Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | Cittadinanza |
| --- | --- | --- | --- |

e che nei loro confronti:

(barrare l’ipotesi che interessa e completare)

    - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure:

    - l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di cui alla precedente lettera a): ____________________________________(si richiama altresì il comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06 - Specificare se ricorrono gli estremi dell’art. 178 cp e/o dell’art. 445 2 comma cpp).

  - che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. d);

  - che la ditta non ha commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza ed in relazione ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. e);

  - che la ditta non è incorsa, nella esecuzione di contratti d’appalto con la stazione appaltante, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. f);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. g);

  - che la ditta, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara da qualsiasi Pubblica Amministrazione predisposte (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. h);

  - che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui essa è stabilita (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. i);

  - che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili

(barrare l’ipotesi che interessa)

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

oppure:

    - questa Impresa ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità e, avendo ottemperato alle disposizioni della legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

  - che nei confronti dell’impresa non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni)” neppure a titolo di misura cautelare ex art. 45 del decreto medesimo, ovvero altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m);

  - (qualora richiesta dal bando di gara) di non essere incorsa nell’applicazione della sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (D.lgs. 163/06, art. 38, c. 1, lett. m-bis);

  - con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, dichiara (barrare l’ipotesi che interessa):

    - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure:

    - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

NB: Si precisa che la stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

  - con riferimento all’art 38, comma 1, lettera m-ter), del  d.lgs. 163/2006, dichiara

(barrare la casella che interessa e completare):

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure:

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

    - che le persone fisiche sopraindicate e il soggetto firmatario della presente dichiarazione, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

DICHIARA

altresì:

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura/servizio e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta;

- che la fornitura/servizio offerto risponde ai requisiti richiesti in capitolato;

- che l’offerta è valida per almeno 240 giorni;

- di aver preso visione di tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che il concorrente dovrà sostenere per assicurare il pieno espletamento della fornitura/servizio alle condizioni e con le modalità indicate nel bando, nelle norme di partecipazione, schema di contratto, nel capitolato e nel DUVRI;

- di accettare tutte le condizioni prescritte dal bando di gara o dalla lettera d'invito e dallo schema di convenzione e capitolato speciale;

- che in caso di aggiudicazione verranno valutati congiuntamente ai referenti delle aziende sanitaria interessate in materia di sicurezza, i possibili rischi di interferenza provvedendo all’eventuale stesura del DUVRI ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza – art 26 Decreto Legislativo 81/08.

- La ditta applica ai suoi lavoratori il seguente CCNL __________________________ __________________________________________________________________;

- La ditta corrisponde il versamento delle imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana presso: l’Ufficio delle Imposte Dirette di _________________via ____________________________CAP _______________;

- La ditta corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali presso:

l’Ufficio INPS di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

l’Ufficio INAIL di _________________________via __________________________ CAP _________________ Numero di matricola (iscrizione) ___________________;

- Il Foro competente in materia di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente è: Tribunale Civile di _______________________________ Sezione fallimenti via _____________________________________ CAP ___________________;

- Direzione Provinciale del Lavoro competente ai sensi della Legge 68/99 di: ___________________________via ____________________________________ CAP ______________________;

- La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti.

- La ditta possiede i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione di fornitura, servizi e lavori:

REQUISITI RICHIESTI PER LA PROGETTAZIONE, COMPRESE PRESTAZIONI DI DL, CSP e CSE:

- Iscrizione all’Albo o Collegio Professionale di appartenenza…………

- Possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, di cui all’art.98 del D.Lgs.81/2008 e smi…………………..

REQUISITI RICHIESTI PER I LAVORI:

- possesso dell’ attestazione SOA di qualificazione nelle categorie e per le classifiche di importi indicate nella Tabella A del CSA…………………………………

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

N.B. Inoltre fornire apposita dichiarazione in calce all’autocertificazione, riportante le seguenti diciture:

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di ________________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.) della Ditta/Società __________________________________________ D I C H I A R A I N O L T R E - di aver preso visione delle condizioni riportate nelle “Norme di partecipazione” “Schema di Convenzione” e “Capitolato Speciale” per la fornitura in oggetto e di approvarne il loro contenuto, senza riserva alcuna; - di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, le clausole di cui ai seguenti articoli della Convenzione disciplinante la fornitura in oggetto: art. 3 (variazioni nell’esecuzione contrattuale), art. 5 (durata della fornitura), art. 9 (clausola risolutiva espressa), art. 10 (clausola penale), art. 14 (fallimento, liquidazione, procedure concorsuali), art. 16 (controversie). Data______________ FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO Firma_____________________________ (Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

INDIRIZZO E-MAIL (PEC)______________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ____________________________________________________

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

(per la dichiarazione condanne)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto j è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

…

…

(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate; indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena e/o della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) 38 dlgs 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ____________________________________________________

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ EX D.P.R. 445/2000

(per la dichiarazione condanne)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ____________________________

e residente a_____________________________________________________________________

in via ____________________________n.___ in qualità di ________________________________

(Titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc.)

della Ditta/Società __________________________________________

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e  dall’art. n. 496 c.p.

DICHIARA

che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto j è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

…

…

(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate; indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena e/o della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) art 38 dlgs 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

Data______________

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

Firma_____________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15.05.1997 n. 127.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 tab.B)  D.P.R. 642/197.

Fac-simile “Allegato B”

2. Modalità e termini di versamento della contribuzione

2.2 Operatori economici
Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto 2.1 devono versare il contributo, nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di  scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Non è dovuta contribuzione qualora il valore del lotto a cui si intende partecipare sia inferiore a € 150.000.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

In questo caso non saranno necessari ulteriori adempimenti.

2.3 Operatori economici esteri
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

3. Contatti

È disponibile un servizio unificato di help desk per l'assistenza agli utenti dei sistemi SIMOG e “Servizio di riscossione”. Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 ed ai seguenti indirizzi e-mail:
assistenza.riscossione@avcp.it
per informazioni relative alle procedure di pagamento
assistenza.simog@avcp.it
per informazioni relative all'acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti.

Fac-simile “Allegato C”

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

I dati che verranno richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara (con particolare riferimento alla documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d’appalto) e verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d’appalto e sua gestione.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici  e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l’interessato non potrà godere del servizio richiesto.

# Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati alle sole ditte partecipanti ai procedimenti di gara.

Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

- dell’origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità di trattamento;

- della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante  designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati    raccolti o successivamente trattati;

- l’attestazione che le operazioni  di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati  o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è  la:

Dipartimento Servizi Condivisi

Via Colugna 50

33100 Udine

Il Responsabile del trattamento dei dati è

Dott.ssa Anna Maria Maniago

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Dipartimento Servizi Condivisi

Via Colugna 50

33100 Udine

e-mail: segreteria@csc.sanita.fvg.it

Fac-simile “Allegato D”

| SCHEDA FORNITORE |  |
| --- | --- |
| RAGIONE SOCIALE |  |
| SEDE AMMINISTRATIVA |  |
|  | N. TEL |
|  | N. FAX |
| PARTITA IVA: CODICE FISCALE: |  |
| PER COMUNICAZIONI O INOLTRO ATTI DI GARA (Indicare il domicilio eletto per le comunicazioni) INDIRIZZO: N. FAX: E-MAIL: POSTA CERTIFICATA (PEC): |  |
| N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE E SEDE: |  |
| Codice INPS: Codice INAIL: |  |
| # medio dipendenti ultimi 6 mesi: CCNL applicato: |  |
| SEDE OPERATIVA |  |
|  | N. TEL N. FAX |
| RESPONSABILE SEDE OPERATIVA |  |
|  | N. TEL |
|  | N. FAX |
| RESPONSABILE COMMERCIALE | N. TEL N. FAX |
| DATI BANCARI (conto corrente dedicato ex art. 3 l. 136/2010)* BANCA*: AGENZIA*: N. CONTO CORRENTE DEDICATO*: CODICE IBAN*: CIN*: NOMINATIVO di chi opera effettivamente sul conto*: CODICE FISCALE di chi opera effettivamente sul conto*: |  |
| NOME E COGNOME del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore Data Firma |  |
| *I dati contrassegnati da asterisco vanno compilati obbligatoriamente, ex L. 136/2010 |  |

Fac-simile “Allegato E”

offerta economica

Oggetto: offerta economica relativa alla gara a procedura ______ (ID______) per l’affidamento della fornitura di _____________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ________________________________ il ______________  e residente a _____________________________________________________

in via ____________________________ n.____ in qualità di __________________________*   della Ditta/Società __________________________  avente sede in _________________________

cap.____________ via _______________________  tel. n.________________________________

C.F. e P.IVA _____________________________________________________________________

DICHIARA

In nome e per conto della suddetta Ditta/Società quanto segue:

La Ditta/Società____________________ concorre alla gara a procedura ________ con la seguente offerta giudicata remunerativa e, quindi, vincolante a tutti gli effetti di legge:

(proporre offerta)

|  |  | Prezzo in cifre e lettere |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Valore fornitura delle apparecchiature (nella configurazione offerta inclusi tutti i servizi elencati in CSA) | € …………………………………. |
| 1.2 | Importo lavori | € …………………………………. |
| 1.3 | Costi degli oneri della sicurezza e del coordinamento, valutati dalla stazione appaltante riportati in dettaglio nell’Allegato 9 | + € 7.000,00 non soggetti a ribasso |
| 1.2+1.2+1.3 | Pa =  del valore delle attrezzature comprensive dell’installazione e dei lavori edili impiantistici e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Tale valore non potrà superare, pena esclusione il valore di € 983.000,00 ( di cui € 7.000,00 non soggetti a ribasso) | € ………………………………. |
| 1.4 | P2m = costo del contratto di manutenzione di tipo di “secondo livello” |  |
| 1.5 | Anni di garanzia offerti |  |

L’offerta economica dovrà inoltre specificare quanto di seguito:

- Il prezzo della singola attrezzatura offerta, dettagliando ove possibile il prezzo unitario delle singole componenti: apparecchiatura base, software di gestione, accessori e quant’altro a corredo per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla specifica configurazione offerta con dettaglio dei relativi codici e nomi commerciali;

- Computo metrico estimativo (parte lavori)

- Costi degli oneri della sicurezza e del coordinamento, valutati dalla stazione appaltante riportati in dettaglio nell’Allegato 9 (€ 7.000,00 non soggetti a ribasso)

- L’indicazione in dettaglio dei singoli prezzi costanti per almeno tre anni dalla data del collaudo, codici e nomi commerciali di tutti i moduli/accessori;

- L’indicazione dei canoni annuali per ciascuno dei seguenti:

- “Contratto di Manutenzione Full Risk” (Pm);

- “Contratto di Manutenzione di Secondo Livello” (P2m);

- L’indicazione delle tariffe di listino dell’”Assistenza Tecnica su Chiamata” relativa alle seguenti voci:

  - diritto di chiamata;

  - costo orario di viaggio;

  - costo orario manodopera;

  - costo chilometrico;

  - costo trasferta;

  - altro.

- Sconto, espresso in percentuale, che sarà applicato alle tariffe dell’assistenza tecnica su chiamata relativa alle voci di cui al punto precedente;

- Sconto, espresso in percentuale, applicato al listino dei ricambi;

- Costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro e loro dettaglio (già inclusi nel prezzo offerto);

In caso di aggiudicazione la sottoscritta Ditta/Società________________si impegna ad eseguire il deposito cauzionale definitivo nella seguente forma: __________________________________________________

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Struttura economica dell’offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate nell’art. 87 co. 2 del D.Lgs. 163/2006.

Si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema di dettaglio:

| Voci di prezzo: | importo |
| --- | --- |
| costi industriali |  |
| costi generali |  |
| costi della manodopera |  |
| costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) |  |
| costi per la formazione del personale |  |
| … (eventuali altri costi) |  |
| utili di impresa |  |
| oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti dal DSC) |  |

Luogo_______________ data____________________firma________________________________

(titolare,rappresentante legale,procuratore,ecc.)

Fac simile “Allegato Patto d’integrità”

PATTO D’INTEGRITA’

ID ___________

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente patto d’integrità regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari di lavori, servizi e forniture e loro subappaltatori e sub affidatari e dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliero-universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti.

2. Il presente patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda  e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e più in generale alle disposizioni contenute nel Codice Etico Comportamentale custodito agli atti dell’Azienda e pubblicato sul sito internet www.ospedaleudine.it (sezione amministrazione trasparente) che il concorrente dichiara di aver letto, compreso e condiviso.

3. In particolare, il presente patto stabilisce l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

4. Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di efficacia e validità dei contratti..

5. Una copia del patto d’integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento.

Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

Articolo 2

Obblighi del concorrente e dell’aggiudicatario

Il concorrente:

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara di non avere influenzato il provvedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara, con riferimento alla procedura ID_________ (specificare ID gara) , di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi conclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;

- si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;

- si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 2.4 e 2.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

- si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto assegnato;

- si impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice;

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari. La violazione del patto d’integrità da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 del codice civile.

Articolo 3

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

L’Amministrazione aggiudicatrice:

- si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le nformazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bando di gara: dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica,  l’elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; dopo l’aggiudicazione definitiva, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 13 D. L.gs. 163/2006.

Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 6 D. L.gs 163/2006 ed ai cottimi fiduciari, la pubblicazione riguarda gli operatori economici invitati, quelli che hanno presentato l’offerta e l’operatore al quale l’appalto viene affidato;

- si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, specificatamente, di violazione dell’impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 4

Violazione del patto d’integrità

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

risoluzione contrattuale;

escussione della cauzione provvisoria/definitiva;

2. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Articolo 5

Controversie

Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e validità del presente Patto di Integrità fra l’Azienda Ospedaliero-universitaria e i concorrenti sarà risolta dal Tribunale di Udine quale Foro competente ed esclusivo.

Articolo 6

Efficacia del patto d’integrità

Il presente patto d’integrità, in relazione alla procedura di affidamento (ID_________________), dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto e costituisce parte integrante della procedura di gara medesima.

Data …………………………

FIRMA DELLA DITTA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA ANGIOGRAFICO DIGITALE PER STUDI CARDIOLOGICI

art.   1 Oggetto

art.   2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

art.   3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale

art.   4 Cauzione definitiva

art.   5 Durata della fornitura

art.   6 Determinazione del prezzo

art.   7 Revisione prezzi

art.   8 Modalità di esecuzione della fornitura

art.   9 Clausola risolutiva espressa

art. 10 Clausola penale

art. 11 Garanzia e assistenza tecnica

art. 12 Controllo di quantità e qualità

art. 13 Cessione del contratto e Subappalto

art. 14 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali

art. 15 Fatturazione e pagamenti

art. 16 Controversie

art. 17 Informativa sul trattamento dei dati

art. 18 Spese contrattuali

art. 19 Rinvio ad altre norme

art. 20 Stipula della Convenzione

art. 21 Reportistica e monitoraggio della Convenzione

art. 22 Clausola finale

art. 1

(Oggetto)

Il presente Schema di Contratto disciplina la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di un sistema angiografico Digitale per Studi Cardiologici occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste.

La fornitura di che trattasi è articolata in un unico lotto, specificato nel Capitolato Speciale, corrispondente ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

Nel medesimo Capitolato Speciale sono altresì indicati i prezzi base fissati, pena esclusione, quale soglia massima per il lotto.

art. 2

(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto, il Dipartimento Servizi Condivisi, per conto delle Aziende del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipulerà una Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura oggetto della presente gara, nei limiti dell’importo massimo complessivo stabilito per ciascun singolo Lotto.

I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR interessate ed il Fornitore attraverso l’emissione dei “Contratti derivati” (vedere allegato “H”).

Le Amministrazioni potranno utilizzare la Convenzioni mediante “Contratti derivati”, sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa. Nel “Contratto derivato” verrà indicato l’esatto importo delle prestazioni richieste.

Con la stipula della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i “Contratti derivati” emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima; in particolare, l’aggiudicatario di ciascun Lotto è obbligato a fornire, complessivamente, quantità di beni sino a concorrenza dell’importo massimo previsto per il relativo Lotto aggiudicato.

Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per il D.S.C. e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di “Contratti derivati” inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Amministrazioni, hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate da D.S.C.

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell’importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai “Contratti derivati” deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.

La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per il D.S.C. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dalle singole Aziende del SSR del   contraenti con l’emissione dei “Contratti derivati”.

L’importo della fornitura per il quale le Amministrazioni contraenti si obbligano ad approvvigionarsi presso il Fornitore sarà indicato nei “Contratti derivati”.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei “Contratti derivati”, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (art 299 e seguenti) di cui al DPR 207/2010.

art. 3

(Variazioni nell’esecuzione contrattuale)

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento l’importo e/o il quantitativo massimo indicato per ciascun Lotto, all’aggiudicatario di ciascun Lotto potrà essere richiesta un’estensione contrattuale nella misura prevista dal bando di gara.

Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai “Contratti derivati” emessi, un aumento o una diminuzione dell’ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Le variazioni in aumento degli importi dei “Contratti derivati” potranno essere disposte dalle Amministrazioni contraenti stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l’importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun Lotto indicato nella relativa Convenzione.

La riduzione apportata agli importi indicati nei “Contratti derivati” comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell’importo massimo spendibile stabilito in Convenzione.

Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell’ambito dell’accordo di Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato al DSC da parte della ditta interessata. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con il DSC.

art. 4

(Cauzione definitiva)

La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni dal ricevimento della apposita richiesta da parte del D.S.C. che poi provvederà alla stipula della Convenzione.

- Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese:

- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006  e art. 1392 C.C., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento del D.S.C. di approvazione delle risultanze di gara;

- la cauzione definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo);

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (ex art 113 del D.Lsg. 163/2006).

Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del D.S.C.

Si prescinde dal richiedere la cauzione definitiva quando l’ammontare effettivo della fornitura, non superi l’importo di euro 20.000,00.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo.

In caso di inadempimenti contrattuali, il D.S.C. esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

art. 5

(Durata della fornitura)

La Convenzione stipulata con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto ha durata di 12 mesi dalla data della sua attivazione.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

Le Aziende potranno aderire alla Convenzione mediante “Contratti derivati” nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.

La Convenzione potrà essere prorogata di ulteriori sei mesi qualora non sia esaurito il quantitativo di apparecchiature previsto per il lotto di riferimento.

art. 6

(Determinazione del prezzo)

I prezzi di offerta devono essere intesi come comprensivi di tutte le spese, nessuna esclusa, come dettagliato in capitolato speciale, per:

- fornitura delle apparecchiature, nella configurazione offerta, complete di tutti i dispositivi/accessori e quant’altro necessario, per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso specifica definita nel Capitolato Speciale;

- consegna, trasporto, imballo, scarico, montaggio, installazione (come definita nel Capitolato Speciale), rimozione degli imballi, collaudo delle apparecchiature;

- formazione del personale sanitario;

- formazione del personale tecnico;

- manutenzione per il periodo di garanzia offerto (come definito in Capitolato) con assistenza di tipo “Full Risk”

- opere edili ed impiantistiche specificamente necessarie per l'installazione della nuova apparecchiatura;

- spostamento del sistema di elettrofisiologia;

- viaggi e trasferte;

- oneri per la sicurezza per l’esecuzione delle opere;

- tutte le opere provvisionali di cantiere;

- la pulizia delle aree di lavoro e per l’agibilità degli ambienti;

- oneri per lo sviluppo degli elaborati progettuali relativi alle varie tipologie di opere che dovranno essere realizzate;

- ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti;

- spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro.

art. 7

(Revisione prezzi)

Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati, non potranno essere oggetto di modificazione e saranno comprensivi di tutte le spese (es. imballaggio, spedizione, trasporto, consegna) connesse all’esecuzione della presente fornitura/servizio.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita istanza di parte, a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art.115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

In caso di mancata pubblicazione, da parte del competente Osservatorio, dei costi standardizzati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la revisione potrà essere concessa applicando, ai corrispettivi di gara, l’aumento pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT e relativo alla media della variazione percentuale rispetto all’anno contrattuale precedente.

La revisione dei prezzi avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’Amministrazione della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.

art. 8

(Modalità di esecuzione della fornitura)

Per le modalità di esecuzione della fornitura, consegna collaudo ed installazione si rimanda integralmente a quanto previsto in Capitolato Speciale

art. 9

(Clausola risolutiva espressa)

La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e il DSC per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione  del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di contratto;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio (o fornitura) in argomento;

- gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;

- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio (o fornitura);

- cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva del D.S.C.

- in relazione agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in  tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa.

- Mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d’Integrità

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio (o fornitura), le stesse saranno formalmente contestate dal D.S.C. e/o dall’Azienda del SSR.

L’Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.

Il DSC si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Covnenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

art. 10

(Clausola penale)

Quando la ditta effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dell’apparecchiatura, o di parti di essa risultati difettosi per cause non imputabili all’Azienda, e quando ciò comporti l’impossibilità di utilizzo dell’apparecchiatura per l’uso previsto, vanno applicate le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte delle Aziende destinatarie della fornitura:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;

- addebito degli eventuali danni.

Trascorsi 30 giorni, le Aziende destinatarie della fornitura si riservano, dopo la seconda contestazione formale nei confronti della ditta, per ritardo, mancata consegna, mancata sostituzione di apparecchiature difformi da quelle aggiudicate o altre inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto, riservandosi di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla ditta che segue in graduatoria, risultata seconda miglior offerente nella gara in oggetto, addebitando, in entrambi i casi, alla ditta inadempiente le eventuali spese sostenute in più dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Durante il periodo di garanzia e dopo la conclusione dello stesso, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni descritte negli allegati “Contratto di manutenzione full risk”, “Contratto di manutenzione di secondo livello”  e “Assistenza tecnica su chiamata”, potranno essere applicate le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte delle Aziende destinatarie:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto di manutenzione o dell’ordine di intervento nel caso di “assistenza tecnica”,

- addebito degli eventuali danni

Dopo il periodo di garanzia, la penale verrà defalcata dall’importo del contratto di manutenzione o dell’ordine di intervento (nel caso di “assistenza tecnica” su chiamata), fino all’importo massimo del valore del contratto o dell’ordine medesimi.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Azienda del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, il D.S.C. si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

art. 11

(Garanzia ed Assistenza tecnica)

Per le modalità relative alla garanzia ed assistenza tecnica si rimanda integralmente a quanto previsto in Capitolato Speciale.

art. 12

(Controllo di quantità e qualità)

Per le modalità relative alle procedure di accettazione e collaudo si rimanda integralmente a quanto previsto in Capitolato Speciale.

art. 13

(Cessione del contratto e subappalto)

Cessione del contratto

E’ fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell’ambito delle vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’art 116 del D. Lgs. 163/2006.

E’ altresì vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto di fornitura, se non previamente autorizzata.

Subappalto

Qualora l’appaltatore intendesse procedere con il subappalto, dovrà dichiarare già in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di essi che si intendono subappaltare; sarà tenuto inoltre a formulare richiesta scritta alla stazione appaltante e ad attendere la conseguente autorizzazione. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi oggetto dell’appalto non autorizzato dall’amministrazione comporterà la risoluzione immediata del contratto. La richiesta di subappalto e l’autorizzazione allo stesso avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ex art. 118 D.lgs 163/06.

Non è consentito il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede di gara, non risultate aggiudicatarie.

art. 14

(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali)

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, il D.S.C. o l’Azienda del SSR a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto del D.S.C. e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

art. 15

(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere delle singole aziende sanitarie del S.S.R. ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate alla singola Azienda del servizio sanitario regionale che ha emesso il “Contratto derivato” e contenere l'indicazione delle strutture territoriali nell’ambito delle quali la merce è stata consegnata.

art. 16

(Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e il DSC, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo dove ha sede legale la singola Azienda sanitaria.

art. 17

(Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/2006 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati alle singole aziende del S.S.R. aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

art. 18

(Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico delle singole Aziende del servizio sanitario regionale, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 19

(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 20

(Stipula della Convenzione)

Per la stipula della Convenzione l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare al DSC la seguente documentazione:

- cauzione definitiva;

- atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento);

- CD contenente la documentazione tecnica in formato pdf relativa ai soli lotti aggiudicati (qualora non sia stato già presentato insieme all’offerta), unitamente ad una dichiarazione attestante la piena conformità della documentazione inserita nel CD rispetto a quella presentata in sede di gara.

art. 21

(Reportistica e monitoraggio della Convenzione)

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, al Dipartimento Servizi Condivisi i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato “L”).

Tali dati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@dsc.fvg.it con oggetto: “report convenzione gara ID_______”.

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l’aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente al DSC.

art. 22

(Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli “Contratti derivati” (o di parte di essi) da parte del Dipartimento Servizi Condivisi e/o  delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Allegati allo Schema di Convenzione:

  - Fac simile “Allegato H”: contratto derivato

  - Fac simile “Allegato L”: report monitoraggio convenzione

FAC-SIMILE “Allegato H”: Contratto derivato

| Nome fornitore: |  |
| --- | --- |
| Via: |  |
| Città: |  |
| Telefono: |  |
| Fax: |  |
| partita IVA: |  |

| E.p.c. Dipartimento Servizi Condivisi |  |
| --- | --- |
| Fax: | 0432/306241 |

| Lotto n. |  |
| --- | --- |
| N.della richiesta: |  |
| Prot____Data: |  |

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ______________________

per conto di (indicare l’Amministrazione Contraente) _____________________________________

Direzione/Altro ___________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita Iva __________________________ con sede in ______________________

Via ____________________ n________,  CAP ___________  tel ___________________________

Fax _______________________

Vista la Convenzione per la fornitura di _____________ alle Aziende del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, Lotto/i    ____________, stipulata dal Dipartimento Servizi Condivisi  con il Fornitore _____________________________________

ORDINA

la fornitura di ______________, ai sensi e per gli effetti della Convenzione succitata e di tutte le disposizione delle medesima, secondo le modalità e per gli importi di seguito indicati

A - Attivazione della seguente fornitura ___________________ fino alla scadenza della Convenzione stessa

B – Referente dell’Unità richiedente alla Richiesta di consegna______________________________

| N. Lotto | Cod.prodotto | Nome commerciale prodotto | Apparecchiature o accessori | Prezzo unitario (euro, iva esclusa) | Importo (euro, Iva esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Totale ordinativo Iva esclusa ______________________

IVA _________________

Totale ordinativo Iva inclusa ______________________

Il contatto con il Fornitore dovrà avvenire con le modalità stabilite nello schema di convenzione

Le Richieste di consegna verranno emesse  via fax

Le fatture, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere intestate a :

Amministrazione Contraente ________________________________________________________

Codice Fiscale o Partita IVA ________________________________________________________

CAP _____________Città __________________________ Via ____________________   n._____

per l’Amministrazione Contraente

(Timbro e firma) _____________________________

FAC-SIMILE “Allegato L”: report monitoraggio convenzione

| ID GARA |  |
| --- | --- |
| OGGETTO |  |
| DETERMINA AGGIUDICAZIONE DSC |  |
| NOME FORNITORE |  |
| FAX FORNITORE |  |
| TRIMESTRE DI RIFERIMENTO (I,II,III,IV) |  |

| NUMERO LOTTO | CIG | NUMERO ORDINE | CODICE PRODOTTO | DATA ORDINE | UNITA' ORDINANTE | IMPORTO ORDINE IVA ESCLUSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’invio dei dati dovrà avvenire, a cura dell’aggiudicatario, con cadenza trimestrale, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@dsc.fvg.it  (Oggetto: report convenzione gara ID_______)

I trimestre 	= 	dati gennaio > marzo

II trimestre 	= 	dati aprile > giugno

II trimestre 	= 	dati luglio > settembre

III trimestre 	= 	dati ottobre > dicembre

Nb: per modalità vedere art 21dello schema di convenzione

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA ANGIOGRAFICO DIGITALE PER STUDI CARDIOLOGICI

- Fabbisogni presunti e prezzi a base d’asta

- Cauzioni provvisorie e codici CIG

- Specifiche tecniche dei lotti

- Documentazione tecnico qualitativa

- Modalità di attribuzione dei punteggi

FABBISOGNI PRESUNTI E PREZZI A BASE D’ASTA

| Oggetto e Quantità | N.1 Sistema Angiografico Digitale per Studi Cardiologici L’oggetto della gara è composto da: - Fornitura ed installazione con modalità chiavi in mano di: N. 1 Sistema Angiografico Digitale, per Studi Cardiologici, dotato di detettore “flat panel”; Il dettaglio della configurazione e delle funzionalità richieste è riportato nel Capitolato Speciale. - Opere edili impiantistiche. Saranno considerate parte integrante della fornitura le seguenti attività: oneri di progettazione, opere edili e impiantistiche per la realizzazione di una nuova sala interventistica per Studi Cardiologici e di locali di supporto alla sala stessa; la descrizione delle lavorazioni e delle esigenze aziendali è contenuta nell’Allegato 4. - Trasferimento del sistema di elettrofisiologia dall’attuale collocazione (Sala Emodinamica 3) alla Sala Emodinamica 2. Le specifiche delle apparecchiature e le modalità di trasferimento sono dettagliate nell’Allegato 8. Nel prosieguo del documento l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste potrà essere indicata come AOUTS. |
| --- | --- |
| Prezzi base | L’importo massimo contrattuale, non superabile pena esclusione al netto di IVA è pari ad € 983.000,00 così composto: € 976.000,00 soggetti a ribasso + 7.000,00 di oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla Stazione Appaltante, e non soggetti a ribasso, dettagliati nell’Allegato 9 dal titolo “POS – Piano Operativo di Sicurezza” L’importo indicato si intende comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, per: - fornitura delle apparecchiature, nella configurazione offerta, complete di tutti i dispositivi/accessori e quant’altro necessario, per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso specifica definita nel Capitolato Speciale; - consegna, trasporto, imballo, scarico, montaggio, installazione (come definita nel Capitolato Speciale), rimozione degli imballi, collaudo delle apparecchiature; - formazione del personale sanitario; - formazione del personale tecnico; - manutenzione per il periodo di garanzia offerto (almeno 24 mesi) con assistenza di tipo “Full Risk” per le apparecchiature nelle rispettive configurazioni offerte, come esplicitato nell’Allegato 12 “Contratto di Manutenzione Full Risk”; - opere edili ed impiantistiche specificamente necessarie per l'installazione della nuova apparecchiatura; - spostamento del sistema di elettrofisiologia; - viaggi e trasferte; - oneri per la sicurezza per l’esecuzione delle opere; - tutte le opere provvisionali di cantiere; - la pulizia delle aree di lavoro e per l’agibilità degli ambienti; - oneri per lo sviluppo degli elaborati progettuali relativi alle varie tipologie di opere che dovranno essere realizzate; - ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti; - spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro. Gli importi sopra indicati non sono comprensivi dei costi per i servizi manutentivi post garanzia. Il valore stimato dei costi per i servizi manutentivi, che AOUTS si riserva di affidare, per almeno 6 anni successivi alla fine della garanzia, è pari ad € 420.000,00. |
| Aziende interessate | Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” – Trieste (AOUTS) |

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: L’appalto di fornitura comprende anche: - la progettazione a livello esecutivo ex art.33 del DPR n.207/2010 delle opere edili impiantistiche propedeutiche e complementari all’installazione dell’apparecchiatura; - l’assolvimento delle prestazioni di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - l’esecuzione delle opere edili impiantistiche di cui al p.to a) Progetto ed esecuzione dei lavori dovranno dare massimo riguardo alla limitazione delle interferenze con le attività sanitarie. Eventuali interferenze dei lavori con le attività sanitarie saranno preferibilmente indicate dettagliatamente ed esplicitamente nel documento progettuale . L’importo stimato delle prestazioni progettuali e delle prestazioni di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva è pari a complessivi 10.000,00 euro (oneri previdenziali e IVA esclusi). L’importo dei lavori risulta pari a 172.500,00 euro (IVA esclusa), comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza pari a 7.000,00 euro (non soggetti a ribasso), suddivisi come segue: # TABELLA A. ### Lavori di; Importo lavori; Importo oneri sicurezza; Categoria e classifica; incidenza sul totale; Qualificazione obbligatoria; Prevalente/scorporabile/subappaltabile. 1; Opere edili in edifici civili; 66.200,00; 2.800,00; OG1 cl.1^; 40%; SI; prevalente, subappaltabile nei limiti di legge. 2; Impianto termico e di condizionamento; 58.050,00; 2.450,00; OS28 cl. 1^; 35%; SI; scorporabile, subappaltabile nei limiti del 30%. 3; Impianti interni elettrici; 41.250,00; 1.750,00; OS30 cl. 1^; 25%; SI; scorporabile, subappaltabile nei limiti del 30%. TOTALE; 165.500,00; 7.000,00; 100%. TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI; 172.500,00. Trattandosi di contratto misto, il concorrente deve possedere, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.n.163/2006 e smi, i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione di fornitura, servizi e lavori. REQUISITI RICHIESTI PER LA PROGETTAZIONE, COMPRESE PRESTAZIONI DI DL, CSP e CSE: - Iscrizione all’Albo o Collegio Professionale di appartenenza. - Possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, di cui all’art.98 del D.Lgs.81/2008 e smi REQUISITI RICHIESTI PER I LAVORI: possesso dell’ attestazione SOA di qualificazione nelle categorie e per le classifiche di importi indicate nella Tabella A. In riferimento all’articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui sopra per l’intero importo richiesto dal bando di gara, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall’articolo 170, comma 1 del Regolamento, per ciascuna categoria specialistica prevista. Poiché le lavorazioni relative alle categorie scorporabili sono di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento, i requisiti di qualificazione richiesti sono quelli di cui all’art 90, comma 1, del Codice.

CAUZIONI PROVVISORIE E CODICI CIG:

Nella tabella di seguito riportata vengono indicate, per ogni lotto, le seguenti informazioni: importo presunto, codice CIG, importo da versare per la contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e cauzione provvisoria da versare.

La medesima tabella va inoltre presa come riferimento per la redazione dell’elenco dei soli lotti per i quali la ditta presenta offerta (vedere punto 5 dell’art. 3 delle Norme di partecipazione alla gara).

| Lotto | Importo del lotto | Cauzione provvisoria da versare |
| --- | --- | --- |
| UNICO | € 983.000,00 | € 19.660,00 |

| Lotto | Importo del lotto | Codice CIG | Importo da versare per CIG |
| --- | --- | --- | --- |
| UNICO | € 1.599.600,00 | 5967197EBA | € 140,00 |

SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI

- Destinazione d’uso

L’apparecchiatura, nuova di fabbrica, in produzione, di ultima generazione e in versione aggiornata al momento della consegna sarà destinata al Laboratorio di Emodinamica Diagnostica ed Interventistica della S.C. di Cardiologia dell’Ospedale di Cattinara; l’installazione dell’apparecchiatura dovrà essere fatta nei locali, oggetto di ristrutturazione, denominati: L025 Emodinamica 3 e L026 Briefing Room come indicato nella planimetria dell’Allegato 5 “Planimetrie”.

Le applicazioni cliniche richieste sono le seguenti:

- consentire indagini diagnostiche di elevatissima qualità e interventi cardiovascolari di alta complessità.

- Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali delle apparecchiature o dei sistemi

Le Ditte concorrenti dovranno dimostrare che i sistemi oggetto della fornitura sono potenzialmente configurabili per garantire i requisiti tecnico/prestazionali di seguito elencati e dovranno offrire i sistemi completi in una configurazione che garantisca comunque le prestazioni minime riportate al punto precedente; andranno inoltre indicati al momento della presentazione dell’offerta tutti gli accessori opzionali disponibili per eventuali successive implementazioni sui sistemi stessi, dettagliandone il costo.

In particolare andranno indicati tutti gli eventuali strumenti e dispositivi per effettuare i controlli di

qualità.

Arco a C:

Arco a C di tipo isocentrico dotato di movimenti motorizzati ad elevata velocità ed in grado di eseguire angiografie rotazionali;

Dotato di ampia possibilità di posizionamento e rotazione;

Possibilità di effettuare proiezioni oblique e cranio caudali con ampio range di angolazione;

Posizionamento fuori campo dell’arco tale da garantire ampia possibilità di accesso al paziente posto sul lettino porta paziente, l’intervento agevole in caso di manovre di emergenza, la pulizia nella zona operativa e l’accesso del paziente al lettino stesso;

Distanza fuoco-detettore, variabile, adeguata per ottimizzare l'efficienza geometrica del sistema di acquisizione;

Programmabilità di differenti posizioni/angolazioni dell’arco per l’esecuzione di proiezioni standard;

Indicazioni chiare e di facile visibilità dei dati di posizionamento dell’arco;

Dotato di dispositivi anticollisione attivati da paziente e/o operatore;

Lettino Porta Paziente:

A sbalzo, con piano realizzato, preferibilmente, in materiale ad alta rigidità e a basso assorbimento delle radiazioni ionizzanti;

Portata in peso non inferiore a 200 Kg e possibilità di consentire eventuali procedure di rianimazione cardio-polmonare;

Dotato di ampia escursione trasversale e longitudinale tale da consentire l’esplorazione di tutto il distretto corporeo senza limitazioni e senza necessità di riposizionamento;

In grado di assumere la posizione trendelemburg e anti-trendelemburg;

Ampia rotazione intorno al fulcro per facilitare il trasferimento del paziente barellato sul lettino e per agevolare un rapido accesso al paziente in caso di emergenza;

Movimento verticale motorizzato e con escursione non inferiore a 25 cm;

Dotato di asta porta flebo e di tutti i dispositivi per il fissaggio, confort e sicurezza del paziente;

Generatore:

Ad alta frequenza con potenza massima erogabile non inferiore a 100 KW;

Dotato di soluzioni tecnologiche atte a garantire il mantenimento dei dati e almeno, la fluoroscopia in caso di mancanza di alimentazione primaria di energia elettrica;

Scopia digitale pulsata, con ampia possibilità di selezione dei livelli di dose da parte dell’operatore;

Dotato di sistemi automatici di regolazione dei parametri di esposizione in scopia e grafia;

Protocolli di acquisizione predefiniti e modificabili dall’operatore;

Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 187/2000 e determinazione della dose mediante DAP (con camera a ionizzazione);

Complesso Radiogeno:

Anodo rotante ad elevata velocità;

Dotato di almeno due macchie focali di ridotte dimensioni;

Capacità termica anodica almeno 1.100 kHU;

Dissipazione termica del complesso radiogeno ≥ 80kHU/min;

Sistema di raffreddamento in grado di garantirne l’utilizzo anche in caso di procedure di lunga durata e con carichi di lavoro significativi;

Dotato di dispositivo di controllo dello stato termico del tubo con visualizzazione dei parametri in sala comandi ed in sala esame;

Collimatore automatico del fascio RX dedicato all’uso clinico richiesto;

Dotato di filtri per la riduzione delle radiazioni a bassa energia;

Sistema di Rivelazione:

Detettore allo stato solido dotato di caratteristiche tecniche e di campo utile di ripresa in grado di soddisfare le necessità cardiologiche sia diagnostiche che interventistiche;

DQE(0) (CEI 62220-1) Efficienza quantica del rilevatore: tipica ≥ 60%

Dimensioni del pixel non superiore a 200 µm

Matrice di acquisizione non inferiore a 1024 x 1024 x 12 bit;

Cadenza massima di acquisizione non inferiore a 25 immagini/sec;

Monitor:

- N. 2 porta monitor pensili in sala d’esame predisposti ad ospitare almeno 4 monitor LCD/TFT di dimensione di almeno 21”; - N. 3 display medicali a colori di tipo LCD di dimensioni non inferiori a 19” e con risoluzione a 2MP per la sala d’esame per ogni pensile porta monitor; - N. 2 display medicali a colori di tipo LCD di dimensioni non inferiori a 19” e con risoluzione a 2MP per la sala comandi; Saranno valutate ed opportunamente valorizzate eventuali soluzioni alternative migliorative in termini qualitativi e quantitativi.

Console di Acquisizione:

Dotata di hardware con caratteristiche tecniche adeguate a garantire prestazioni allo stato dell’arte. Saranno valutate ed opportunamente valorizzate eventuali soluzioni atte a garantire la sicurezza e la ridondanza del dato.

Ampia dotazione di protocolli di acquisizione predefiniti immediatamente selezionabili;

Possibilità di memorizzare protocolli personalizzati e sequenze di acquisizione;

Capacità di memorizzazione ≥ a 75.00 immagini acquisite a matrice piena;

In grado di memorizzare sequenze di scopia di ampia durata acquisite in matrice 1024 x1024 e con cadenza di 30 imm/sec. ;

Integrazione con il Sistema Informativo Ospedaliero e con il sistema PACS Regionale secondo quanto previsto all’Allegato 6;

Software:

Software per il processing e la visualizzazione delle immagini, disponibile per acquisizioni in grafia, scopia e DSA come: - Selezione e richiamo maschera; - Revisione immagine; - Pixel shift; - Luminosità e contrasto;

Algoritmi di ottimizzazione della qualità immagine;

Analisi delle stenosi;

Roadmapping;

Digital Subtraction Angiography (DSA);

Software per ricostruzioni 3D finalizzato alle procedure di sostituzione delle valvole cardiache;

Software per l’analisi della frazione di eiezione (LVA );

Software per l’analisi quantitativa delle coronarie (QCA );

Accessori:

Interfono full duplex di tipo wireless, dotato di cuffie e microfono ad archetto in grado di consentire la comunicazione contemporanea fra almeno 5 utenti

Tavolo porta console con due sedie a 5 ruote con seduta regolabile in altezza;

Dispositivi di protezione anti-X di tipo pensile e a bordo del tavolo analoghi a quelli in dotazione;

Lampada scialitica da almeno 160.000 lux, solidale con il sistema di protezione anti-X pensile;

Predisposizione per il montaggio sui pensili dell’angiografo o sulla scialitica di un braccio MAQUET EXT 1350 per una telecamera e microfono di campo operatorio (già in possesso di AOUTS)

Si precisa inoltre che per tutte le forniture:

- Le apparecchiature dovranno comunque essere configurate e caratterizzate da prestazioni di livello idoneo tale da consentire quanto indicato al precedente articolo 1.

- Le licenze dei sistemi operativi, dei pacchetti software di base, inclusi quelli propedeutici al funzionamento delle apparecchiature o degli applicativi, sono implicitamente considerate comprese nella fornitura e quindi non elencate nel capitolato. Tutte le licenze d’uso del software non devono avere scadenza o limiti temporali che possano determinare blocchi funzionali e/o che richiedano oneri per l’AOUTS.

- La ditta può presentare, pena l’esclusione, un solo modello di apparecchiatura scelto tra quelli componenti la propria gamma ritenuti più idonei in relazione alla configurazione e destinazione d’uso indicata.

- Non è comunque ammessa la formulazione di offerte alternative, parziali, equivoche e/o condizionate.

- L’attrezzatura di cui trattasi dovrà essere consegnata nella versione corrispondente all’offerta, corredata di tutti gli accessori, supporti, cavi, connettori e quant’altro necessario per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso, con una dotazione minima di eventuali consumabili per l’utilizzo generico immediato

- Nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario, prima della consegna è obbligato a darne tempestiva comunicazione e deve offrire l’attrezzatura innovata senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali.

- Le offerte relative a strumenti che presentino carenze sostanziali rispetto ai requisiti tecnico/funzionali sopra elencati non saranno prese in considerazione in sede di valutazione tecnica e quindi escluse dalla gara.

Si considera che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti sono ammessi purché la ditta ne dimostri l’equivalenza o il miglioramento. Ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006 quindi l’offerta tecnica dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una relazione tecnica che, evidenziando la non conformità, motivi l’equivalenza funzionale, nonché l’eventuale documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato.

- Forniture e Servizi aggiuntivi

OBBLIGATORI

In aggiunta a quanto specificato nel precedente articolo la fornitura dovrà essere comprensiva di:

- Garanzia di almeno 24 mesi

- Servizio di Assistenza Tecnica di tipo Full-Risk per tutto il periodo di garanzia, comprensivo di:

  - Manutenzione preventiva comprendente regolazioni e manutenzione generale con modalità e periodicità previste dal costruttore, da concordare con il reparto o servizio di destinazione;

  - Verifiche di sicurezza fondamentali secondo le periodicità dettate dalle normative vigenti, con rendicontazione delle misure effettuate;

  - Illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva entro le 8 ore lavorative (escluso sabato e festivi), dalla chiamata comunicata dall’Azienda;

  - Risoluzione del guasto o fornitura di apparecchiatura in temporanea sostituzione entro 3 giorni lavorativi;

  - Connessione remota con centro di controllo per diagnostica tecnica;

  - Sono incluse tutte le parti di ricambio;

  - Sono incluse le spese di spedizione;

  - Aggiornamenti software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore.

- Esaustivi ed approfonditi corsi di formazione, effettuati da personale competente:

  - all’uso dell’apparecchiatura per il personale sanitario, con rilascio di attestato nominativo da erogarsi prima del collaudo, salvo diversi accordi;

  - alla manutenzione preventiva e correttiva di primo e secondo livello per il personale tecnico dell’Ingegneria Clinica dell’Azienda, con rilascio di certificato di abilitazione alla manutenzione ai tecnici così addestrati entro il periodo di garanzia;

Resta inteso che in sede di offerta le ditte dovranno descrivere i contenuti e le modalità di erogazione dei corsi (indicando gli argomenti trattati, il numero di ore previste, ecc.) e quant’altro previsto nell’Allegato 15 “Formazione del Personale Sanitario”e nell’Allegato 16 “Formazione del Personale Tecnico”

- Disponibilità di un application specialist per la configurazione e ottimizzazione dei protocolli operativi sia durante le fasi collaudo e messa in funzione dell’attrezzatura, che per un ripasso a distanza di 6 o 12 mesi dall’accettazione. Lo specialist dovrà essere disponibile da due a un massimo di quattro giorni, anche non consecutivi a seconda delle necessità.

- Disponibilità di un application specialist per l’avviamento ed il collaudo dell’interfacciamento dell’attrezzatura con il sistema PACS e con il sistema G2.

- dotazione della manualistica:

  - Manuale d’uso per l’operatore in lingua italiana ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 46/97 di attuazione della Direttiva 93/42/CEE, sia su supporto cartaceo che su CD ROM;

  - Manuali tecnici completi, preferibilmente anche in formato elettronico, comprensivi degli schemi elettrici, elettronici e meccanici, delle liste delle parti componenti ed eventuali altri componenti necessari alla manutenzione, della descrizione delle funzionalità del software e di quanto necessario alla manutenzione preventiva e correttiva dell’apparecchiatura offerta in conformità a quanto stabilito dalla normativa CEI 62-122 – UNI 9910 e dalla Raccomandazione n° 9 Settembre, 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Qualora la ditta fosse impossibilitata a fornire i manuali tecnici dovrà obbligatoriamente segnalarlo in sede di offerta.

Se non segnalato si intende che la ditta è disponibile a fornire quanto sopra indicato.

  - Documentazione riportante tutte le indicazioni relative ai riferimenti di legge attualmente in vigore a cui lì apparecchiatura fornita deve sottostare in caso di smaltimento e rottamazione, fornendo l’eventuale elenco completo di ogni tipo di componentistica e materiali impiegati (elettronica, tubi a vuoto e a gas, trasformatori, oli specifici, agenti radioattivi, contaminanti, etc.) per la fabbricazione dell’apparecchiatura relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, nocivi, tossici, etc.).

- Una copia di:

  - Dischi di installazione, ed eventuale ripristino, del Sistema Operativo;

  - Dischi di installazione, ed eventuale ripristino, dei Software Applicativo;

  - Licenze software rilasciate dalle case produttrici;

- Trasferimento del sistema di elettrofisiologia dal locale denominato L025 Emodinamica 3 al locale denominato L020 Emodinamica 2 come indicato all’Allegato 5 “Planimetrie”.

L’elenco dettagliato delle apparecchiature le modalità di trasferimento richieste sono indicate nell’Allegato 8.

SERVIZI OPZIONALI

In aggiunta a quanto sopra, i seguenti servizi, non compresi nella fornitura richiesta, devono poter essere richiedibili opzionalmente.

Devono essere pertanto obbligatoriamente disponibili da parte del fornitore (sono cioè obbligatori ai fini della partecipazione alla gara):

- Contratti di manutenzione di tipo “Full-Risk” e di “Secondo Livello” per il periodo successivo a quello di garanzia, da attivarsi anche non consecutivamente alla scadenza della stessa, ed erogati a condizioni almeno pari a quelle specificate nei rispettivi allegati. Tali servizi dovranno essere resi disponibili per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo ed i relativi canoni mantenuti costanti almeno per un periodo pari a (10 – anni di garanzia proposti) anni a partire dallo scadere della garanzia stessa;

- Elenco delle opzioni riportate nel paragrafo “Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali delle apparecchiature o dei sistemi”.

- Condizioni di fornitura

Consegna

L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 30 giorni solari dalla data di emissione del corrispondente “Ordine di Acquisto”, attuativo del “Contratto derivato”, che sarà emesso da AOUTS.

La conclusione dei lavori, l’installazione e la messa in funzione dovranno essere conclusi come termine ultimo entro 90 giorni naturali dalla data di inizio lavori, salvo accordi diversi con AOUTS.

Tutto ciò fatto salvo diverse disposizioni contenute nel Capitolato Speciale allegato al presente documento o migliorie proposte.

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

Garanzia:

L’aggiudicatario dovrà assicurare la garanzia per un periodo minimo di 24 mesi a partire dalla data di collaudo.

Tale periodo potrà essere prolungato fino ad ulteriori sei mesi nel caso in cui, nel corso della garanzia, l’apparecchiatura non sia utilizzabile per un periodo superiore a dieci giorni a causa di vizi dei materiali o di errori di installazione addebitabili alla ditta fornitrice.

La ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo alle apparecchiature fornite, dipendenti o da vizi di fabbricazione e/o confezionamento o da difetti dei materiali impiegati o da errori nell’installazione od infine da qualunque altro inconveniente non derivante da forza maggiore.

Nella garanzia rimane inclusa la sostituzione e/o la riparazione di ogni parte, strumento, cavo di collegamento, dispositivo, accessorio o altro che possa pregiudicare un efficace ed efficiente funzionamento delle apparecchiature stesse.

Il superamento delle prove di accettazione non esonera l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di accettazione.

Assistenza Tecnica:

Durante il periodo di garanzia la ditta dovrà assicurare lo stesso livello di copertura e le prestazioni previste dal contratto di manutenzione Full-Risk onnicomprensivo, come richiesto nell’Allegato al Capitolato Speciale e riportato nell’Allegato 12 denominato “Contratto di Manutenzione Full Risk”.

L’assistenza tecnica alla fine del periodo di garanzia dovrà essere prevista secondo le modalità e la durata descritti nell’Allegato 14 denominato “Servizio di Assistenza Tecnica su Chiamata”.

RICAMBI, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO

La fornitura, dei ricambi, accessori e materiali di consumo dovrà essere assicurata dall’appaltatore almeno con le modalità e per il periodo indicato nell’Allegato 1 “Impegni per il Fornitore”.

Procedure di Collaudo e Accettazione

Il collaudo dovrà essere eseguito dal Responsabile incaricato dall’Azienda, alla presenza dei tecnici della ditta aggiudicataria della fornitura. Tutto quanto necessario per l’effettuazione delle prove di collaudo (strumenti di misura, mano d’opera, ecc..) dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della ditta aggiudicataria.

La fase di accettazione comprende la verifica della congruità della fornitura rispetto all’ordinato, il collaudo delle apparecchiature secondo quanto previsto dalle norme e guide tecniche dedicate, dalle modalità indicate all’interno di questo documento e da quelle in uso presso l’AOUTS, l’adeguatezza e la qualità delle forniture e dei servizi accessori (manuali operativi e di servizio, formazione degli operatori e dei tecnici, etc.) e quanto ulteriormente previsto da norme e guide tecniche specifiche.

I dati dichiarati nel questionario sono vincolanti e potranno essere verificati durante le fasi di collaudo e accettazione.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera, quindi, la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto del collaudo ed anche successivamente nel corso dell’utilizzo.

La fatturazione è vincolata all'esito positivo delle prove di collaudo e accettazione. Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso e riprenderà con la definizione della pendenza.

In caso di fornitura incompleta o parzialmente conforme (p.es. mancanza di manuali, di accessori...), si procederà al collaudo parziale della fornitura, che consentirà all’Azienda di utilizzare il bene fornito, limitatamente alle funzioni collaudate.

Il collaudo parziale è finalizzato a tutelare il servizio pubblico, che l’Amministrazione erogante è tenuta a soddisfare, e non concede diritto alcuno di rivendicazione economica da parte della ditta fornitrice, la quale è obbligata a garantire tutte le funzionalità e le assistenze previste da contratto.

Qualora l’Amministrazione rifiuti l’apparecchiatura fornita, in quanto dal collaudo risulti non conforme alle caratteristiche richieste ed offerte, la ditta a sua cura e spese, dovrà sostituirla immediatamente con altra apparecchiatura che presenti tutte le caratteristiche di conformità rispetto all’aggiudicazione.

Documentazione a corredo:

Al momento della consegna delle apparecchiature, la ditta aggiudicataria sarà tenuta comunque a fornire tutta la documentazione tecnica comprendente:

- manuali d’uso delle apparecchiature (in lingua italiana) sia su supporto cartaceo che su CD ROM;

- manuali di servizio e quant’altro necessario per consentire gli interventi manutentivi, preferibilmente su CD ROM;

- schemi tecnici, tool diagnostici e tool informatici di ripristino di applicativi software e/o sistemi operativi, preferibilmente su CD ROM, se non esplicitamente dichiarata l’impossibilità a fornire tali documentazioni in sede di offerta;

- tutti i listini completi degli accessori, dei moduli, dei software, delle parti di ricambio in acquisto e/o in permuta per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’apparecchiatura, degli eventuali materiali consumabili, preferibilmente su CD ROM;

- piano definitivo relativo allo svolgimento del corso di addestramento del personale sanitario con rilascio degli attestati di partecipazione nominativi (qualora previsto);

- piano definitivo relativo allo svolgimento del corso di addestramento del personale tecnico;

- indicazione dei riferimenti di legge attualmente in vigore a cui l’apparecchiatura deve sottostare in caso di rottamazione, fornendo l’eventuale elenco completo di ogni tipo di componentistica e materiali impiegati (elettronica, tubi a vuoto e a gas, trasformatori, oli specifici, agenti radioattivi, contaminanti, etc.) per la fabbricazione dell’apparecchiatura relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, nocivi, tossici, etc.).

Inoltre, laddove applicabili, le schede di segnalazione dei “rischi residui” (schede di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08), in lingua italiana, contenenti la descrizione di:

- dispositivo di protezione;

- procedure da seguire;

- condizioni ambientali e impiantistiche da rispettare;

- eventuali specifiche certificazioni (da parte di Istituti od Enti quali ISPESL od altro).

- Normativa cui l’apparecchiatura deve rispondere

Oltre all’adempimento agli obblighi di registrazione delle apparecchiature e dei dispositivi offerti presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute, di cui all’Allegato 2 “Dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa sui Dispositivi Medici”, esse dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- D.Lgs. 46/97;

- D.Lgs. 81/2008;

- alle norme nazionali CEI 62.5, CEI 62.51 e specifiche di pertinenza.

- Obblighi per il fornitore

Il fornitore si assume tutti gli obblighi derivanti da quanto dichiarato nell’offerta, in ogni sua parte e in tutti i suoi allegati e quanto dichiarato nell’Allegato 1 denominato “Impegni per il Fornitore”.

- Modalità di sopralluogo

Le Ditte concorrenti dovranno effettuare, pena esclusione dalla gara, le visite di sopralluogo per provvedersi di tutti i dati ed elementi integrativi ad esse occorrenti per la presentazione dell’offerta. A tal fine le ditte dovranno mettersi in contatto con congruo anticipo con il referente dell’Azienda (consultare l’Allegato 10 “Riferimenti Aziendali”) per concordare modalità e data di sopralluogo, che dovrà comunque tenersi entro e non oltre il termine indicato al punto IV.3.3 del bando di gara (10 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte).

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato l’attestato di avvenuto sopralluogo (Allegato 11 “Verbale di Sopralluogo”) che dovrà essere sottoscritto dai soggetti partecipanti al sopralluogo ed allegato alla busta n° 1 “Documenti di partecipazione”.

Ogni ulteriore informazione tecnica non appresa e rilevata durante il sopralluogo e ritenuta utile per la formulazione dell’offerta dovrà essere formalmente richiesta all’Ente appaltante successivamente al sopralluogo.

- Prove e visioni

Al fine di effettuare un’adeguata valutazione delle attrezzature offerte ed in particolare la loro rispondenza alle specifiche esigenze degli utilizzatori, potrà essere richiesta una prova pratica o una visione delle apparecchiature, secondo modalità che saranno successivamente indicate a mezzo comunicazione scritta.

Nel corso della visione la Commissione potrà richiedere la misura dei parametri caratteristici dell’apparecchiatura e la visione dei manuali d’uso, dei manuali di service e degli schemi elettrici, elettronici e meccanici, delle liste delle parti componenti e degli eventuali tool diagnostici.

Nel caso in cui venga richiesta la visione delle apparecchiature presso un sito di installazione delle stesse, saranno preferite le soluzioni logistiche più vicine alle sede di AOUTS.

Le modalità di visione saranno comunicate ai concorrenti per iscritto.

Si evidenzia che i costi relativi all’organizzazione delle eventuali visite saranno a carico dei concorrenti (ad eccezione dei costi relativi al viaggio e all’alloggio dei Commissari che effettueranno le visioni) e che il programma della visita sarà oggetto delle specifiche valutazioni ed approvazioni del Dipartimento Servizi Condivisi.

La mancata visione dei prodotti proposti, qualora richiesta dall’amministrazione, determinerà l’automatica esclusione dalla gara.

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA

(da produrre a cura delle ditte partecipanti in sede di partecipazione alla gara)

La busta n 2 riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” dovrà contenere tutta la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte.

Dovrà essere presente la seguente documentazione, divisa in tre parti:

- una parte A relativa ai requisiti tecnici e prestazionali;

- una parte B relativa ai servizi;

- una parte C relativa alla documentazione in formato elettronico,

con l’esortazione di utilizzare la stessa numerazione e relativo titolo; eventuali integrazioni ai documenti presentati dovranno essere forniti come richiesti dall’ente appaltante.

- Requisiti tecnico prestazionali:

- Elenco numerato dei documenti prodotti nella busta N° 2;

- Allegato 1 dal titolo “Impegni per il Fornitore” compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato dal legale rappresentante della ditta;

- Allegato 2 dal titolo “Dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa sui Dispositivi Medici” compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta, anche in formato elettronico;

- Copia dell’OFFERTA ECONOMICA senza indicazione alcuna dei prezzi o di ogni altro elemento che possa determinarlo, tale da permettere una corretta e dettagliata identificazione della configurazione offerta (dovranno essere riportati codice, quantità e configurazione offerta);

- Nominativi dei professionisti a cui saranno affidati gli incarichi di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, che dovranno essere tecnici abilitati in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (gli oneri derivanti dagli incarichi di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione affidati a professionisti sono a carico della Stazione Appaltante e sono già ricompresi all’interno della base d’asta indicata in capitolato. (La documentazione comprovante l’abilitazione dei professionisti non dovrà essere prodotta in fase di gara);

- Elenco dei lavori edili, impiantistici e radio protezionistici (secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 4), in base allo stato di fatto dei locali, considerati i requisiti strutturali ed impiantistici necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature offerte in gara, e comunque tenuto conto dell’esito dei sopralluoghi effettuati presso i siti individuati. Il concorrente dovrà presentare, nel caso siano necessarie opere di adeguamento dei locali, la seguente documentazione a livello di progetto definitivo, che comprenda almeno seguenti elaborati:

  - tavole/elaborati grafici da cui si evinca, almeno per i lotti ove richiesto, anche il layout definitivo proposto per ogni installazione indicante tutti gli ingombri delle strutture previste e le misure necessarie alla valutazione dell’ergonomia logistica dei siti;

  - breve disciplinare descrittivo degli elementi tecnici, corredato da cronoprogramma di tutte le fasi degli interventi previsti;

  - relazione generale riassuntiva sull’installazione che contenga anche una breve relazione impiantistico/strutturale senza calcoli e, qualora necessario, una sintesi delle prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza.

La completa progettazione definitiva ed esecutiva, conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici, sarà demandata unicamente all’aggiudicatario definitivo.

Gli elaborati dovranno consentire, inoltre, per il quadro economico, la precisa individuazione della suddivisione dei lavori per categorie e saranno utilizzati ai fini della valutazione di qualità.

In particolare, gli interventi da realizzare ricadendo nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 230/9,5, il documento da presentare dovrà contenere una relazione a firma di un Esperto Qualificato incaricato dalla Ditta concorrente, attestante la conformità del progetto al Decreto in questione, cosi come modificato dal D. Lgs. n.241/00;

- Computo metrico estimativo, senza indicazione alcuna riguardo ai prezzi ;

NOTA: l’offerta economica e il computo metrico estimativo con l’indicazione dei prezzi non dovranno essere inclusi nella Busta N° 2 “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA“ in questione, bensì nella Busta N° 3 CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA;

- SCHEDE TECNICHE che descrivano in modo chiaro e sintetico le caratteristiche delle apparecchiature offerte nonché ogni altra informazione utile;

- QUESTIONARIO TECNICO (indicato quale Allegato 3) dovrà essere compilato accuratamente in tutte le sue parti e firmato dalla persona legittimata ad impegnare l’offerente; i dati dichiarati nel questionario sono vincolanti e potranno essere verificati come “prova di accettazione e di collaudo” dall’Azienda appaltante;

Viene richiesto che la compilazione del questionario sia presentata oltre che su carta anche su supporto informatico in formato Excel (scaricabile dal sito web dell’ente appaltante: www.csc.sanita.fvg.it);

- DEPLIANTS o BROCHURES che saranno comunque considerati come illustrativi e non probanti di valore documentale;

- Copia dei LISTINI in formato elettronico, con il massimo livello di dettaglio possibile, dei:

- dispositivi ed accessori;

- materiali di consumo; per ciascuno di essi dovrà essere specificato il tipo e le quantità della confezione, se si tratta di materiale monouso o, in caso contrario, il numero di applicazioni per il quale è certificato il singolo materiale o la confezione;

- Relazione tecnica d’integrazione al Sistema Informatico Ospedaliero;

- Copia dell’ “INTEGRATION STATEMENTS IHE” o in subordine, copia del Conformance Statement Standard DICOM 3;

- Allegato 7 “Software e Sicurezza Informatica”, nel caso l’apparecchiatura o il sistema offerti prevedano la gestione di dati personali dei pazienti; l’applicabilità delle condizioni espresse all’allegato in oggetto verrà concordata fra la ditta aggiudicataria e l’AOUTS;

- Allegato 9 “Piano Operativo di Sicurezza”, firmato per presa visione ed accettazione;

- Le eventuali certificazioni di qualità possedute dalle apparecchiature e dal servizio di assistenza tecnica offerti.

- Servizi:

gli allegati cartacei da restituire compilati e sottoscritti così denominati:

- Allegato 12 “Contratto di Manutenzione Full-Risk ” ;

- Allegato 13 “Contratto di Manutenzione di Secondo Livello”;

- Allegato 14 “Assistenza Tecnica su Chiamata” ;

- Allegato 15 “Formazione Personale Sanitario”;

- Allegato 16 “Formazione Personale Tecnico”;

- Allegato 17 “Apparecchiature o Sistemi Analoghi Installati” relativo alle forniture analoghe a quella oggetto della presente gara effettuate nell’ultimo triennio;

- CD contenente le documentazione dei precedenti punti A, B in formato *.pdf, il “Questionario Tecnico”, anche in formato Excel e la “Dichiarazione in merito alla conformità alla normativa sui dispositivi medici”.

Nella busta dovrà essere inserita una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13, comma 5, lett.a), del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.).

La non presentazione di tale dichiarazione all’interno della documentazione tecnico-qualitativa verrà considerata dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti presentati in sede di gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati.

La Commissione si riserva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni di carattere tecnico che dovessero risultare necessarie per effettuare un’adeguata valutazione delle apparecchiature offerte.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

### xxx

La valutazione della Commissione Giudicatrice avverrà sulla base di quanto di seguito indicato.

L’aggiudicazione della gara sarà riservata alle apparecchiature che risponderanno alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in Capitolato speciale.

Per tali apparecchiature l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo seguente rapporto qualità/prezzo:

| Qualità / Prezzo | 40 / 60 |
| --- | --- |

QUALITÀ:

I 40 punti complessivi relativi al parametro qualità saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, il cui giudizio sarà insindacabile, in seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata ed agli esiti delle visioni e prove pratiche delle apparecchiature offerte.

Se non diversamente indicato, i punteggi, per ogni parametro e sottoparametro oggetto di valutazione, verranno attribuiti in decimi, quindi convertiti in base al valore massimo attribuibile indicato in tabella, utilizzando la seguente formula:

Punteggio Attribuito = Valutazione in Decimi * (Punteggio max / 10)

| CRITERI DI VALUTAZIONE |  |
| --- | --- |
| Caratteristiche Tecniche | Punti Attribuibili 12 |
| - GENERATORE E COMPLESSO RADIOGENO | Max 2,0 punti |
| - Potenza del generatore; Per Potenza del Generatore > 100 KW: PA = PMax Per Potenza del Generatore = 100 KW: PA = 0 (PA = Punteggio Attribuito; PMax = Punteggio Massimo Previsto) | Max 0,5 punti |
| - Sistema in grado di garantire il funzionamento del generatore in modalità “grafia” in caso di mancanza di energia elettrica; Per Sistema Presente: PA = PMax Per Sistema Assente: PA = 0 (PA = Punteggio Attribuito; PMax = Punteggio Massimo Previsto) | Max 0,5 punti |
| - Capacità termica anodica; Per 1.100 kHU ≤ Capacità Termica Anodica ≤ 3.700 kHU: PA= [(Dissipazione Termica – 1.100) / 2600] * PMax. Per Capacità Termica Anodica > 3.700 kHU: PA = PMax (PA = Punteggio Attribuito; PMax = Punteggio Massimo Previsto | Max 0,25 punti |
| - Dissipazione termica del complesso radiogeno Per 80 kHU/min ≤ Dissipazione Termica ≤ 380 kHU/min: PA = [(Dissipazione Termica – 80) / 300] * PMax. Per Dissipazione Termica > 380 kHU/min: PA = PMax (PA = Punteggio Attribuito; PMax = Punteggio Massimo Previsto | Max 0.25 punti |
| - Numero delle macchie focali; Per Numero Macchie Focali ≥ 3: PA = PMax Per Numero Macchie Focali = 2: PA = 0 (PA = Punteggio Attribuito; PMax = Punteggio Massimo Previsto) | Max 0,5 punti |
| - SISTEMA DI RIVELAZIONE | Max 2,5 punti |
| - Dimensione del pixel; Per 154 µm ≤ Dimensioni del Pixel ≤ 200 µm: PA = [(200 – Dimensione del Pixel) / 46] * PMax. Per Dimensioni del Pixel < 154 µm: PA = PMax (PA = Punteggio Attribuito; PMax = Punteggio Massimo Previsto) | Max 0,5 punti |
| - Matrice di acquisizione; Per Matrice di Acquisizione > 1024 x 1024 bit: PA = PMax Per Matrice di Acquisizione = 1024 x 1024 bit: PA = 0 (PA = Punteggio Attribuito; PMax = Punteggio Massimo Previsto) | Max 0,5 punti |
| - Profondità del pixel in acquisizione; Per Numero di Bit in Acquisizione > 12 bit: PA = PMax Per Numero di Bit in Acquisizione = 12 bit: PA = 0 (PA = Punteggio Attribuito; PMax = Punteggio Massimo Previsto) | Max 0,5 punti |
| - Massima cadenza di acquisizione; Per 25 imm/sec ≤ Massima Cadenza Acquisizione ≤ 30 imm/sec: PA = [(Cadenza – 25) / 5] * PMax Per Massima Cadenza Acquisizione > 30 imm/sec: PA = PMax (PA = Punteggio Attribuito; PMax = Punteggio Massimo Previsto) | Max 0,5 punti |
| - Efficienza Quantica del Rivelatore DQE (0,1) (CEI 62220-1); Per 60% ≤ DQE (0,1) ≤ 80%: PA = [(DQE (0,1) – 60) / 20] * PMax. Per DQE (0,1) > 80%: PA = PMax (PA = Punteggio Attribuito; PMax = Punteggio Massimo Previsto) | Max 0,5 punti |
| - ARCO A C | Max 2,0 punti |
| - Movimenti; Il punteggio massimo sarà assegnato alla proposta che complessivamente presenterà le seguenti migliori caratteristiche: - il più elevato numero di gradi di libertà - PA = 0,75 punti; - ampia possibilità di programmazione di differenti posizioni e/o angolazioni dell’arco - PA = 0,25 punti. Alle altre proposte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori. (PA = Punteggio Attribuito) | Max 1 punto |
| - Dispositivi anticollisione; - Per Sistema Anticollisione con Paziente e/o Operatore con Arresto Prima del Contatto PA = PMax - Per Sistema Anticollisione con Paziente e/o Operatore con Arresto al Contatto PA = 0 (PA = Punteggio Attribuito; PMax = Punteggio Massimo Previsto) | Max 1 punto |
| - LETTINO PORTA PAZIENTE | Max 2,0 punti |
| - Portata massima; Il punteggio massimo sarà assegnato al piano porta paziente: - con la portata più elevata e in grado di consentire procedure di rianimazione cardio-polmonare - PA = 0,5 punti. Alle altre proposte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori. (PA = Punteggio Attribuito) | Max 0,5 punti |
| - Altezza minima da terra e massima escursione verticale; Il punteggio massimo sarà assegnato al lettino porta paziente contraddistinto da: - minor altezza dal pavimento - PA = 0,25 punti; - la più ampia escursione verticale - PA = 0,25 punti. Alle altre proposte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori. (PA = Punteggio Attribuito) | Max 0,5 punti |
| - Massima escursione longitudinale e laterale; Il punteggio massimo sarà assegnato alla proposta con: la maggiore escursione longitudinale - PA = 0,25 punti; la maggiore escursione laterale - PA = 0,25 punti; Alle altre proposte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori. (PA = Punteggio Attribuito) | Max 0,5 punti |
| - Rotazione attorno al fulcro; Il punteggio massimo sarà assegnato al piano porta paziente con la più ampia possibilità di rotazione attorno al fulcro. Alle altre proposte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori. | Max 0,5 punti |
| - MONITOR | Max 0,5 punti |
| Il punteggio massimo sarà assegnato alla proposta ritenuta migliorativa, in termini qualitativi e quantitativi, rispetto alle richieste minime del Capitolato. Alle altre proposte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori. | Max 0,5 punti |
| - CONSOLE DI COMANDO | Max 0,2 punti |
| - Capacità di memorizzazione di immagini acquisite a matrice piena; Per 75.000 imm ≤ N.Immagini ≤ 140.000 imm: PA = [(N. Immagini – 75.000) / 65.000] * PMax Per N. Immagini > 140.000 imm: PA = PMax (PA = Punteggio Attribuito - PMax = Punteggio Massimo Previsto) | Max 0,1 punti |
| - Capacità di memorizzazione di sequenze di scopia; Il punteggio massimo sarà attribuito alla soluzione tecnologica in grado di consentire l’archiviazione: - di sequenze di scopia, di più ampia durata possibile, acquisite a matrice piena e con cadenza di 30 imm/sec; | Max 0,1 punti |
| - INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO OSPEDALIERO E CON IL PACS REGIONALE | Max 1 punto |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta in grado di: - garantire la più completa ed efficace integrazione con il SIO e il PACS Regionale; - utilizzare le credenziali di dominio per accedere al sistema offerto; - memorizzare il DICOM Structured Report; - gestire più Scheduled Structured Report o più protocolli di acquisizione da parte della modalità all’interno di un singolo studio DICOM; - trasferire automaticamente i dati dosimetrici in formato DICOM SR secondo il profilo IHE REM al PACS aziendale; Alle altre proposte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori. | Max 1 punto |
| - QUALITA’ E DOTAZIONE DEL SOFTWARE | Max ì1,8 punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta che presenterà: - la maggiore completezza funzionale da parte del software applicativo fornito e compreso nella configurazione offerta; - il numero e le caratteristiche dei moduli software specialistici offerti in configurazione; - la possibilità di espandibilità ed aggiornamento del sistema; - la presenza di applicazioni per la valutazione automatica della qualità immagine. Alle altre proposte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori. | Max 1,8 punti |
| Prova Pratica | Punti Attribuibili 23 |
| - VALUTAZIONE CLINICA | Max 9 Punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la migliore combinazione complessiva in termini di performance percepita e di qualità delle prestazioni ai fini diagnostici ed interventistici, in particolare nei contesti clinici d’urgenza. Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione alle caratteristiche delle rispettive soluzioni presentate. | Max 9 punti |
| - QUALITA’ IMMAGINE | Max 5 Punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica in grado di garantire la migliore qualità immagine percepita nell’utilizzo clinico. | Max 5 punti |
| - ERGONOMIA DEL SISTEMA | Max 7 punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la migliore ergonomia complessiva del sistema, valutata come di seguito specificato: - per l’hardware: - la migliore soluzione in termini di agilità ed efficacia operativa nell’esecuzione di esami in condizioni standard e di emergenza; - la capacità di movimentazione dei vari elementi; - la precisione ed efficienza dell’eventuale sistema di posizionamento automatico; - la manovrabilità nel caso di posizionamento manuale dei vari elementi; - l’ergonomia degli eventuali accessori a corredo necessari per lo svolgimento di particolari attività diagnostiche ed interventistiche; - l’ingombro determinato dall’arco a C in posizione di parcheggio; - per il software: - l’interfaccia utente intesa come intuitività e semplicità dei comandi e dell’utilizzo delle varie funzioni di gestione e di controllo; - la facilità e la rapidità di utilizzo dei protocolli di acquisizione; | Max 7 punti |
| - INTERFACCIA UTENTE | Max 2 punti |
| Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta tecnologica che presenterà la migliore usabilità dell’interfaccia utente, l’intuitività e semplicità dei comandi e dell’utilizzo delle varie funzioni di gestione e di controllo dei moduli base e specialistici. Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione alle caratteristiche delle rispettive soluzioni presentate. | Max 2 punti |
| Progetto Edile ed Impiantistico | Punti Attribuibili 2,5 |
| - DISPOSIZIONE DELLA SALA | Max 1,5 punti |
| Saranno valutati i progetti che meglio assicurano la migliore ergonomia e possibili evoluzioni ed integrazioni. | Max 1,5 punti |
| - MATERIALI | Max 1 punto |
| Sarà considerata la qualità dei materiali proposti e la fornitura degli impianti. | Max 1 punto |
| Servizi | Punti Attribuibili 2,5 |
| - FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO | Max 0,5 punti |
| Verrà valutata la completezza ed esaustività dei corsi previsti per il personale sanitario. | Ottimi: 0,5 punti Buoni: 0,2 punti Sufficienti: 0 punti |
| - FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO | Max 0,5 punti |
| Sarà valutata la qualità complessiva dell’offerta formativa proposta (durata e tematiche trattate) e la qualità e completezza della documentazione tecnica fornita. | Ottima: 0,5 punti Buona: 0,2 punti Sufficiente: 0 punti |
| - DOCUMENTAZIONE TECNICA | Max 0,5 punti |
| Sarà valutata la qualità e la completezza della documentazione tecnica fornita. | Ottima: 0,5 punti Buona: 0,2 punti Sufficiente: 0 punti |
| - AGGIORNAMENTO SOFTWARE | Max 1 punto |
| Sarà considerata la disponibilità a fornire, in maniera incondizionata e senza oneri aggiuntivi, tutti gli aggiornamenti software di sistema e applicativi che si dovessero rendere disponibili nel periodo considerato. | Tutti gli aggiornamenti per 3 anni dall’installazione: 1 punto Tutti gli aggiornamenti per 2 anni dall’installazione: 0,5 punti Nessun aggiornamento: 0 punti |

La Commissione, al termine dei lavori, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l’altro le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- per le offerte ammissibili, una volta sommati i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta in unico punteggio tecnico complessivo, si procederà alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione, dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 40; la Commissione assegnerà in tal caso, punti 40, all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Pt = Pmax * POC

POE

In cui

Pt 	- punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione

Pmax 	- punteggio massimo attribuibile (punti 40)

POC 	- valore dell’offerta considerata

POE 	- valore dell’offerta con punteggio più elevato

PREZZO:

Nell’ambito delle offerte, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (PMP) all’offerta che presenterà il “valore economico per l’individuazione del miglior offerente (Ve)” più basso per la fornitura, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

Dove:

PPOC 	= Punteggio prezzo da assegnare all’offerta considerata.

POC 	= Prezzo dell’offerta considerata.

PMin	= Prezzo dell’offerta più bassa.

PMP 	= Punteggio massimo previsto per il prezzo (punti 60).

Valore di individuazione del miglior offerente

Con riferimento alle indicazioni per la stesura dell’offerta economica, il valore economico per l’individuazione del miglior offerente è calcolato con la seguente formula:

Ve = Pa + (P2m) x [8 anni – (meno) anni di garanzia offerti]

Dove:

Ve = valore economico per l’individuazione del miglior offerente;

Pa =  del valore delle attrezzature comprensive dell’installazione e dei lavori edili impiantistici;

P2m = costo del contratto di manutenzione di tipo di “secondo livello”;

ALLEGATI TECNICI

| Allegato 1 | Dichiarazione “Impegni per il fornitore” |
| --- | --- |
| Allegato 2 | Dichiarazione in merito alla Conformità alla Normativa sui Dispositivi Medici |
| Allegato 3 | Questionario Tecnico |
| Allegato 4 | Lavori edili e impiantistici per la realizzazione di una nuova sala di emodinamica |
| Allegato 5 | Planimetrie |
| Allegato 6 | Specifiche per l’integrazione delle apparecchiature con il Sistema Informativo Ospedaliero e con il sistema PACS |
| Allegato 7 | Software e Sicurezza Informatica |
| Allegato 8 | Trasferimento Apparecchiature Sala Emodinamica 3 |
| Allegato 9 | Piano Operativo di Sicurezza |
| Allegato 10 | Riferimenti Aziendali AOUTS |
| Allegato 11 | Verbale di Sopralluogo |
| Allegato 12 | Contratto di Manutenzione Full-Risk |
| Allegato 13 | Contratto di Manutenzione di 2° Livello |
| Allegato 14 | Assistenza Tecnica su Chiamata |
| Allegato 15 | Formazione del Personale Sanitario |
| Allegato 16 | Formazione del Personale Tecnico |
| Allegato 17 | Apparecchiature o Sistemi Analoghi Installati |

ALLEGATO 1

| DICHIARAZIONE “IMPEGNI PER IL FORNITORE” |  |  |
| --- | --- | --- |
| La ditta fornitrice: Ragione Sociale Città (Provincia) Indirizzo Tel Fax Email |  |  |
| DICHIARA |  |  |
| Di aver preso visione e di accettare tutte le clausole e le condizioni di fornitura comprese nel capitolato di gara e nei suoi allegati e di garantire la fornitura secondo tutte le condizioni dichiarate in offerta e negli allegati; |  |  |
| Di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sull’offerta; |  |  |
| Che le apparecchiature sono nuove di fabbrica, in produzione, di ultima generazione ed in versione aggiornata al momento della consegna, compresi tutti gli accessori HW e SW indispensabili per l’utilizzo e conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza (quali marcatura CE, 93/42/CEE, norme CEI di riferimento, normative ISO applicabili,) e che presso la ditta è disponibile la documentazione che lo attesta, in corso di validità; |  |  |
| Che le proprie apparecchiature rispondono alle seguenti certificazioni o normative tecniche non obbligatorie, quali approvazione FDA, etc: elencare di seguito: |  |  |
| Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad attuare tutte le misure di sicurezza previste dalle leggi e norme tecniche in vigore; |  |  |
| Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consultare il documento di valutazione del rischio di ciascuna Azienda destinataria della fornitura, e di concordare con l’Azienda il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), qualora necessario, come esplicitato nello specifico allegato, giungendo ad una conoscenza completa del rischio relativamente agli ambienti ospedalieri oggetto della presente gara, e di impegnarsi ad attuare tutte le misure di sicurezza necessarie secondo quanto previsto dal D.L. 81/2008 ed esplicitato nell’allegato, che diventa parte integrante del contratto; ciò al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (afferenti alla ditta stessa nonché all’Azienda) sia di qualsivoglia altra presenza di persone nella struttura sanitaria; |  |  |
| Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti o incaricati, nel corso di qualsiasi attività per conto della singola azienda interessata alla fornitura presso le sedi di quest’ultima o su apparecchi di proprietà trasferite presso la propria sede, quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Di impegnarsi, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti l’obbligo a non divulgare o utilizzare a qualsiasi scopo i dati dei quali fossero comunque venuti casualmente in possesso durante qualsiasi attività per conto delle aziende destinatarie della fornitura. Tutto ciò sotto la sua piena responsabilità per ogni eventuale conseguenza di carattere civile o penale; |  |  |
| L’impegno a fornire alla Stazione Appaltante qualsiasi informazione che dovesse risultare necessaria per un’adeguata valutazione; |  |  |
| L’impegno di organizzare la visione dell’apparecchiatura o la prova pratica, con le modalità previste riportate nella specifica sezione del Capitolato e secondo quanto ulteriormente stabilito dalla Commissione valutatrice e dalla Stazione Appaltante; |  |  |
| L’assunzione della propria responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di collaudo unitamente all’impegno a risolvere qualsiasi tipologia di problematica. |  |  |
| DICHIARA INOLTRE |  |  |
| L’impegno a mantenere costanti i prezzi offerti, indicati in offerta economica, di tutti i moduli e accessori presenti in configurazione offerta, opzionalmente disponibili, per almeno 3 anni dalla data del collaudo, fatto salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante prezzi offerti di tutti i moduli e accessori opzionali disponibili eventualmente richiesti e riportati nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta ai 2 richiesti: |  |
| L’impegno all’applicazione dello sconto sulle parti di ricambio, indicato in offerta economica, per almeno 8 anni a partire dalla data di accettazione delle apparecchiature. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere lo sconto offerto per tutti i moduli e accessori opzionali disponibili eventualmente richiesti e riportati nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |  |
| L’impegno all’applicazione dello sconto sugli eventuali materiali consumabili, indicato in offerta economica, per almeno 8 anni a partire dalla data di accettazione delle apparecchiature. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere lo sconto offerto sugli eventuali materiali consumabili, indicato nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |  |

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

| ALLEGATO 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SUI DISPOSITIVI MEDICI Compilare il presente allegato per tutti e soli i dispositivi medici offerti nella gara in oggetto. Il relativo file in formato *.doc (Word) è scaricabile dal sito dell’Ente Appaltante: www.csc.sanita.fvg.it |  |  |  |  |  |  |  |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail DICHIARA: la conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE per tutti i dispositivi medici offerti e fornisce, per gli stessi, mediante la compilazione della sottostante tabella le seguenti informazioni: - la denominazione del Fabbricante; - il codice catalogo; - la descrizione commerciale e, ove disponibili: - il numero progressivo attribuito dal sistema di registrazione della Banca Dati / Repertorio dei Dispositivi Medici (BD/RDM); - l’adempimento di comunicazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 46/97, di seguito “notifica” (sì/no); - la data di immissione in commercio; - il codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND). |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabbricante | Codice catalogo | Descrizione commerciale | Numero progressivo di iscrizione in BD/RDM del Ministero della Salute | Data di immissione in commercio | Adempimento di notifica ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 46/97 (Si / No) | Codice CND |  |
| Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Se disponibile | Se disponibile | Se disponibile | Se disponibile |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta concorrente)

ALLEGATO 3

Questionario Tecnico

Il relativo file in formato *.xls (Excel), da compilare è scaricabile dal sito dell’Ente Appaltante:

www.csc.sanita.fvg.it

ALLEGATO 4

LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SALA DI EMODINAMICA

- PREMESSA

I lavori edili e impiantistici compresi nella presente procedura riguardano la realizzazione di una nuova Sala di Emodinamica, da realizzarsi al piano 3 dell’edificio Polo cardiologico, ubicato nel Comprensorio dell’Ospedale di Cattinara a Trieste.

La scelta di eseguire i lavori edili e impiantistici nell’ambito della procedura di fornitura e installazione della nuova apparecchiatura ha l’obiettivo di realizzare una soluzione completa che integri la scelta dei singoli elementi funzionali (l’attrezzatura per emodinamica) e degli elementi strutturali (impianti, opere, ecc.) in una soluzione unica che massimizzi l’efficacia e l’affidabilità delle soluzioni proposte e garantisca un unico interlocutore, in grado di fornire soluzioni integrate ed affidabili con tempi di realizzazione contenuti e certi.

L’Azienda ha elaborato una proposta di organizzazione degli spazi, non vincolante, che comprende le richieste specifiche aziendali e i requisiti normativi: ciascun concorrente sarà chiamato a proporre soluzioni qualitativamente e tecnicamente idonee quanto a componenti, lay out, interfaccia tra l’esistente e il nuovo, il tutto volto a realizzare una sala emodinamica in cui ogni elemento risulti funzionale, innovativo e in linea con le normative e con gli standard di riferimento e al contempo predisposto per future evoluzioni o integrazioni.

Dal momento che il lay-out messo a base di gara non è da considerarsi vincolante, i concorrenti potranno sviluppare e proporre soluzioni diverse, purché vengano evidenziate le motivazioni di tali scelte e gli aspetti migliorativi rispetto al lay-out aziendale.

L’attività progettuale richiesta include tutte le elaborazioni grafiche, tecniche e di calcolo previste dalla normativa per la realizzazione della soluzione proposta in gara, in conformità a:

- esigenze cliniche e organizzative contenute negli elaborati di gara;

- elaborati grafici e documentali contenuti nel presente capitolato d’appalto;

- vincoli esistenti (strutture e impianti) ed esigenze di omogeneità e di integrazione con le strutture e gli impianti esistenti;

- stato di fatto riscontrato in sito;

- specifiche tecniche delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e delle strutture proposte in fornitura.

A titolo riepilogativo le lavorazioni individuate per la realizzazione dell’intervento in argomento sono di seguito elencate:

- bonifica impiantistica esistente;

- opere di demolizione interna;

- opere di finitura interna (massetti, intonaci interni, pareti, pitture, pavimenti e rivestimenti, controsoffitti, etc.);

- serramenti interni ed esterni;

- impianto di condizionamento;

- impianto di distribuzione di acqua sanitaria e relativi scarichi;

- impianto di distribuzione gas medicinali;

- impianti elettrici;

- illuminazione ordinaria e di emergenza;

- quadri elettrici e di controllo

- impianti meccanici;

- impianti fonia/dati;

- impianto antincendio;

e quanto altro necessario, valido e coerente con la soluzione proposta.

Ai fini della presentazione delle offerte sarà sufficiente la presentazione, relativamente alla soluzione proposta, della documentazione a livello di progetto definitivo, che comprenda almeno seguenti elaborati:

- tavole/elaborati grafici da cui si evinca, almeno per i lotti ove richiesto, anche il layout definitivo proposto per ogni installazione indicante tutti gli ingombri delle strutture previste e le misure necessarie alla valutazione dell’ergonomia logistica dei siti;

- breve disciplinare descrittivo degli elementi tecnici corredato da cronoprogramma di tutte le fasi degli interventi previsti;

- relazione generale riassuntiva sull’installazione che contenga anche una breve relazione impiantistico/strutturale senza calcoli e, qualora necessario, una sintesi delle prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza.

mentre sarà fatto obbligo al solo aggiudicatario definitivo di predisporre:

- eventuali ulteriori documenti di progetto definitivo necessari e richiesti dagli Enti esterni preposti al fine dell’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nullaosta necessari per la realizzazione dell’intervento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Dipartimento di Prevenzione dell’ASS1, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, NVISS, etc.);

- il progetto esecutivo, adeguato a ogni prescrizione degli enti preposti e a ogni modifica ritenuta necessaria dall’Azienda Ospedaliera per l’avvio dei lavori;

- la documentazione “as built” sia della parte edile, sia degli impianti;

- la documentazione necessaria per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzazione dell’area, dopo la fine dei lavori.

Nel corso del sopralluogo (obbligatorio) o dei sopralluoghi di verifica volti alla redazione del progetto esecutivo, il Fornitore dovrà effettuare a propria cura e spese anche le eventuali verifiche statiche del solaio (pavimento/soffitto) dei locali per il fissaggio delle apparecchiature eventuali opere che si rendessero necessarie per la corretta installazione delle apparecchiatura stesse dovranno essere comprese nel progetto esecutivo e successivamente realizzate, a cura dell’aggiudicatario, nell’ambito dell’offerta di aggiudicazione.

Il Fornitore dovrà altresì effettuare le opportune verifiche relative al collegamento alla rete elettrica, idrica e di telecomunicazione predisposte dall’Azienda Ospedaliera e agli ulteriori impianti presenti (gas, condizionamento, ecc.).

Si precisa che eventuali difformità, che dovessero evidenziarsi fra il progetto esecutivo redatto dal Fornitore e le misure in loco, saranno considerate di esclusiva responsabilità del Fornitore.

Nel corso dei sopralluoghi l’Azienda metterà a disposizione del Fornitore e dei progettisti da questo incaricati tutta la documentazione in proprio possesso connessa all’intervento, costituita da elaborati grafici non esaustivi dell’esatto rilievo dello stato dei luoghi: la verifica dell’esattezza dei dati raccolti nella documentazione esistente e la eventuale rettifica della stessa rimane a carico dei progettisti e del Fornitore, così come eventuali oneri per l’integrazione dei rilievi, l’effettuazione di saggio, prove e campionature. Con l’esecuzione delle verifica e dell’eventuale modifica, dell’integrazione o dell’estensione dei rilievi esistenti, i progettisti e il Fornitore si assumono la piena responsabilità dei rilievi dello stato attuale, sia rispetto alla completezza ed esattezza dell’attività di progettazione, sia rispetto a eventuali errori o carenze successivamente riscontrabili in fase di esecuzione.

Il progetto di radioprotezione dovrà essere presentato in formato cartaceo sottoscritto e timbrato in originale da un esperto qualificato ai sensi della normativa vigente, nonché in formato digitale (CD ROM/DVD).

Prima di procedere all’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo dovrà essere approvato dall’Azienda ed essere corredato di tutte le autorizzazioni/nulla osta/pareri previsti per legge.

La documentazione “as built” e la documentazione necessaria per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzazione dell’area, dopo la fine dei lavori, dovranno essere consegnate entro il termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di fine lavori.

In particolare, entro la stessa data, il Fornitore dovrà consegnare la seguente documentazione:

- pianta con disposizione di tutti gli apparecchi fissi;

- dichiarazione di conformità e certificazioni richieste per legge;

- disegni “as built” (compresi gli schemi, i layout, i quadri e la distribuzione degli impianti);

- certificazioni materiali e documentazione relativa alle apparecchiature elettriche e meccaniche installate (comprese garanzie, manuali d’uso e manutenzione, piano di manutenzione).

Durante le successive operazioni di presa in carico, l’Azienda avrà la facoltà di chiedere integrazioni della documentazione sopra indicata, in funzione delle attività che il Fornitore avrà eseguito e in base alle leggi e normative vigenti.

Tale documentazione, che dovrà essere fornita su supporto cartaceo nel numero di copie necessarie, nonché in formato digitale (CD ROM/ DVD), costituisce parte integrante della fornitura e la consegna sarà condizione necessaria al fine del positivo collaudo dell’Apparecchiatura e dei relativi dispositivi opzionali.

Sono esclusi i servizi tecnici per la direzioni lavori che sarà in ogni caso assunta direttamente da un incaricato dell’AOU Ospedali Riuniti; rimane tuttavia sottinteso che l’onere di coordinamento del cantiere sia per i lavori che per le forniture dovrà essere eseguito da una unica figura appositamente individuata dalla ditta fornitrice.

- NUOVA SALA DI EMODINAMICA

La nuova sala di emodinamica dovrà essere realizzata mediante la modifica di una sala esistente (denominata nella planimetria all’Allegato 5 come: L025 Emodinamica 3), utilizzando come ampliamento l’area della sala briefing adiacente (denominata nella planimetria all’Allegato 5 come: L026 Briefing Room).

L’intervento consiste nella demolizione di tramezzi e finiture (pavimenti, controsoffitti, etc.) e nella realizzazione di una nuova sala di emodinamica e dei locali di accesso e di servizio a questa connessi:

- area di accesso e preparazione pazienti e medici,

- area di controllo dell’apparecchiatura,

- sala vera e propria, in prossimità di tali aree dovrà essere realizzato il locale tecnico di supporto dell’apparecchiatura, mediante la suddivisione di un locale attualmente utilizzato come magazzino / locale frighi (denominato L032 stanza medici).

Dovrà essere previsto anche un locale tecnico o una compartimentazione del locale tecnico dedicato all’apparecchiatura ad accesso indipendente per la collocazione di un armadio rack 42 unità 80x60 cm per le apparecchiature dedicate all’acquisizione immagini/video, routing video, teleconferenza e streaming appartenenti al sistema integrato di sala operatoria (SGISO) già acquisito da AOUTS. Il locale tecnico deve essere costruito secondo lo stato dell’arte ovvero adeguatamente e ridondatamente alimentato e climatizzato.

Viene allegato alla presente relazione un’ipotesi di lay-out degli spazi, al quale potranno essere apportate modifiche e miglioramenti, mantenendo la soluzione proposta nell’ambito del quadro normativo e delle esigenze espresse dall’Azienda, oltre che nel rispetto dei vincoli derivanti da:

- elementi strutturali;

- finiture e impianti esistenti, i quali dovranno continuare a funzionare senza interruzioni, a meno che non siano compresi nell’intervento in argomento;

- limiti perimetrali dell’area oggetto di intervento;

- percorsi verticali e orizzontali e accessi delle aree sanitarie esistenti adiacenti l’area di intervento, la cui attività non dovrà subire interruzioni o disservizi non concordati preventivamente a causa dell’intervento in argomento.

  - STATO DI FATTO

L’area di intervento ha una superficie di circa 115 mq ed è attualmente suddivisa in:

| ATTUALE DESTINAZIONE D’USO | SUPERFICIE | NUOVA DESTINAZIONE D’USO |
| --- | --- | --- |
| Sala Elettrofisiologia | 36,5 mq | Nuova Sala Emodinamica Antisala Locale Controllo |
| Area di Accesso alla Sala stessa e alla Sala Adiacente | 8 mq |  |
| Spazi di Deposito/Magazzino (2 locali) | 8 mq |  |
| Sala Briefing | 45 mq |  |
| Locale Frighi / Magazzino | 13 mq | Vano Tecnico Locale Frighi |

Le partizioni interne e le finiture della sala elettrofisiologia esistente e dell’attuale sala briefing dovranno essere demolite e rifatte, con materiali e modalità compatibili con la nuova destinazione d’uso: in particolare si segnala che il locale è attualmente dotato di ampie finestre verso l’esterno, la cui presenza non sembra congrua con la nuova destinazione d’uso del locale; pertanto sarà necessario procedere a un adeguamento dei serramenti per soddisfare le esigenze descritte.

L’attuale area di accesso e gli spazi di deposito/magazzino potranno essere modificati nella forma e nella dimensione: trattandosi di un intervento puntuale, in un’area già in uso con le stesse finalità sanitarie, la collocazione dell’accesso alla nuova sala di emodinamica dovrà sostanzialmente essere mantenuto nella posizione attuale, sia per non interferire con il sistema degli accessi e dei percorsi che non sono oggetto del presente intervento, sia perché l’area di accesso alla nuova sala dovrà continuare a garantire anche l’accesso alla sala adiacente esistente.

La proposta progettuale dovrà tener conto dei vincoli strutturali esistenti nell’area di intervento:

- vincoli strutturali legati alle distribuzioni interne:

  - dal momento che l’intervento è confinato in un’area di limitate dimensioni all’interno di un’area sanitaria in uso, le scelte progettuali dovranno essere compatibili con i percorsi sanitari e logistici attuali (compresi le vie di fuga orizzontali e verticali), nel rispetto dell’organizzazione e distribuzione degli spazi dell’area non oggetto di intervento;

- vincoli legati alle caratteristiche strutturali dell’edificio e alla distribuzione impiantistica generale:

  - non potranno essere apportate modifiche agli elementi strutturali dell’edificio, fatta eccezione per eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la collocazione dell’apparecchiatura di emodinamica;

  - la presenza di pilastri, tubazioni, colonne di scarico, dorsali di alimentazione elettrica o cavedi tecnici posti all’interno dell’area di intervento o in adiacenza alla stessa deve essere oggetto di verifica in sede progettuale; tali elementi dovranno essere mantenuti e salvaguardati, senza che ciò comporti oneri ulteriori per l’amministrazione concedente, al di fuori del presente intervento;

  - in particolare nel caso in cui, a seguito delle forniture o dei lavori proposti nell’appalto, eventuali vincoli strutturali o carenze informative (non disponibili o non emerse nella fase di rilievo) richiedessero o delle verifiche o degli interventi di adeguamento impiantistico-strutturale, sarà fatto obbligo all’aggiudicatario provvedere a proprie spese a tutte le azioni necessarie. Tale obbligo sarà applicato anche per quanto riguarda aspetti analoghi relativi agli impianti meccanici o elettrici.

  - ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI

Lo schema grafico riportato in Allegato 5 illustra la possibile distribuzione interna, suscettibile di variazioni come già evidenziato in premessa.

Per la definizione del lay-out richiesto e delle esigenze cui dovrà rispondere il progetto proposto dal concorrente sono state considerate sia le vigenti normative nazionali e regionali sull’accreditamento istituzionale, sia esempi di altre sale con caratteristiche analoghe.

La sala di emodinamica deve avere dimensioni e forma tale da consentire (sia durante le procedure ordinarie, sia in caso di procedure di emergenza) una agevole movimentazione attorno al tavolo e alla apparecchiatura, sia del personale, sia delle attrezzature mobili normalmente presenti in sala.

Per quanto riguarda la scelta dei materiali e delle soluzioni costruttive proposte, viene richiesto che la sala di emodinamica sia protetta con schermature piombate (comprese le porte), il cui dimensionamento dipende dalla tipologia di apparecchiatura che verrà installata e dalla sua collocazione.

I materiali dovranno rispondere alle consuete caratteristiche per spazi sanitari di analoga complessità e garantire facilità di pulizia e di resistenza agli urti e agli agenti chimici.

Le porte di ingresso alla sala dovranno essere scorrevoli e a tenuta.

Deve essere presente un’area di controllo, protetta con parete piombata, dotata di una finestra piombata con visuale libera e di dimensioni adeguate per poter controllare il paziente.

Si ritiene preferibile che tale area corrisponda a un locale vero e proprio, di dimensioni adeguate, con accesso indipendente ed esterno rispetto alla sala; non si ritiene necessario che la sala di controllo abbia accesso diretto dalla sala di emodinamica.

Lo spazio per il lavaggio e la vestizione dei medici, esterno alla sala, dovrà essere collocato, nell’area di antisala.

In considerazione dei vincoli strutturali esistenti nell’area di intervento, i quali non consentono la realizzazione di una sala di forma perfettamente regolare e lineare, si ritiene preferibile che vengano previsti all’interno della sala spazi di stoccaggio e deposito di materiali, mediante armadi a muro incassati nelle pareti.

Altri spazi di supporto, esterni alla sala di emodinamica e in comune con le altre sale esistenti sul piano (a titolo esemplificativo: gli spazi per la preparazione e il lavaggio del materiale, i servizi igienici, gli spazi per lo smaltimento dei rifiuti, spazi di segreteria, etc.), non sono oggetto del presente intervento.

In caso di eventuali proposte progettuali difformi dalle richieste segnalate come preferenziali e non cogenti, si chiede di esplicitare le motivazioni e i punti di forza delle diverse soluzioni progettuali presentate.

In prossimità dell’area di realizzazione della nuova sala di emodinamica si trova un locale ove è collocato un frigorifero/congelatore in uso alla struttura. Tale locale verrà suddiviso in due vani, uno da destinare a vano tecnico e uno ove verrà collocato il frigorifero/congelatore esistente. In particolare il locale ove verrà collocato il congelatore dovrà consentire il passaggio e l’accesso al vano tecnico; entrambi i vani richiederanno la realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento di adeguate caratteristiche e dimensionamento.

  - IMPIANTI

La soluzione proposta da ciascun partecipante dovrà tenere conto della situazione preesistente, nel rispetto delle norme tecniche e sanitarie vigenti. La soluzione proposta dovrà garantire e dimostrare, oltre alla idoneità progettuale e alla qualità dei componenti, il livello di funzionalità della soluzione proposta, in termini di sicurezza e affidabilità, semplicità di gestione e manutenzione, possibilità di interventi senza interruzioni di servizio, etc..

In generale si sottolinea la necessità che tutti gli impianti e le alimentazioni a servizio del piano rimangano in uso e in sicurezza durante tutta la durata dei lavori; pertanto le scelte progettuali e le modalità realizzative proposte dovranno essere accompagnate dalla dimostrazione esplicita del

rispetto di tale vincolo.

  - IMPIANTI MECCANICI

Si elencano di seguito gli impianti richiesti e i relativi requisiti:

- ricambio e trattamento aria con climatizzazione 20 ricambi V/h per la sala (a tutt’aria esterna senza ricircolo);

- ricambio e trattamento aria con climatizzazione 6 ricambi V/h per i locali di supporto -termico;

- distribuzione idrosanitaria;

- distribuzione gas medicali.

L’UTA attualmente a servizio dell’area (1.800 mc/h) non è in grado di soddisfare la nuova volumetria della sala (285 mc circa) e non consente di garantire un ricambio minimo di aria esterna pari a 15 vol/h. Pertanto si rende necessaria la fornitura e l’installazione di una nuova UTA, da collocare in copertura, proprio al di sopra dei locali oggetto di intervento, con adeguate protezioni dagli agenti atmosferici.

Al fine di un corretto inquadramento progettuale, si segnala che l’UTA attuale preleva i fluidi primari e il vapore per umidificazione, in derivazione dalle tubazioni montanti, a servizio dell’attigua macchina ventilante (con una portata di 5.000 mc/h), che originariamente serviva tutta l’area sud dell’edificio. Appare necessaria la realizzazione di nuove linee di tubazioni, derivate dai collettori posti nel vano tecnico al piano terra, per alimentare la nuova UTA, che si presume dovrebbe avere una portata minima, di aria esterna, pari a 4.500 mc/h.

I sistemi di regolazione per il condizionamento dovranno essere del tipo digitale, programmabile, interfacciato con sistema di controllo esistente (Honeywell).

Vista la destinazione d’uso dei locali in progetto, l’impianto dovrà garantire pressioni degradanti dalla sala di emodinamica verso le aree di supporto poste all’esterno della sala stessa.

L’impianto di gas medicali dovrà prevedere idonei circuiti per Ossigeno, Aria compressa, Aspirazione e Vuoto, con quattro prese gruppi nella nuova sala, da staccare dall’impianto esistente.

  - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Si elencano di seguito gli impianti richiesti e i relativi requisiti:

- impianto elettrico di forza motrice;

- impianto di illuminazione ordinaria;

- impianto di illuminazione di sicurezza ed emergenza;

- telefonia e rete dati.

L’alimentazione della nuova area dovrà essere prelevata dalla cabina elettrica al piano dell’edificio.

Sono richieste le seguenti tipologie di alimentazione:

- continuità assoluta (classe 0,5) per la sala di emodinamica (locale di gruppo 2);

- preferenziale (classe 15) per altre aree di supporto.

Gli impianti elettrici e speciali (compresi l’illuminazione ordinaria e di emergenza, antincendio, allarmi gas medicali, et.) dovranno essere collegati agli impianti esistenti al piano e garantire caratteristiche e funzioni di livello equivalente alla situazione attuale.

  - IMPIANTI IT

Gli impianti di cui è richiesta la realizzazione afferiscono a due ambiti: RETE DATI e PREDISPOSIZIONE PER APPARECCHIATURE D’ELABORAZIONE.

    - RETE DATI

I locali realizzati nell’ambito dell’intervento dovranno essere cablati con adeguato cablaggio orizzontale rispondente alle caratteristiche di seguito dettagliate.

Il cablaggio andrà terminato nel locale tecnico definito “centro stella di edificio” e presente al piano 3 denominato nella planimetria L027 deposito attrezzature.

      - RETE DATI: CABLAGGIO ORIZZONTALE

Devono essere realizzati un numero di punti rete adeguato all’utilizzo dei locali e alle postazioni di lavoro o alle apparecchiature collegabili in rete previste nel progetto d’offerta.

Ogni postazione di lavoro deve prevede almeno tre punti rete, in maniera da poter prevedere una postazione PC e un telefono e/o fax.

Dal punto di vista passivo dovrà essere realizzata una rete di tipo strutturato di livello e tipologia analoga a quanto esistente.

Il cablaggio orizzontale dovrà essere realizzato impiegando cavi di tipo Ethernet Systimax Solution UTP categoria 6, ossia a 1Gbps entro i 100m al singolo punto rete, tutte LSZH.

Si differenzieranno poi tra dati e fonia nell’armadio di piano che dovrà essere posto in sala server/armadio dati.

In tutti i locali di gruppo 2 e 1 secondo la classificazione CEI 64-8 va prevista per ogni presa di rete l’interruzione galvanica della linea dati per mezzo di apposito dispositivo di separazione passivo (separation device) conforme alla norma CEI EN 60601-1. Il dispositivo va installato in ciascuna scatola che contiene il frutto delle prese RJ45 o in alternativa, ove tecnicamente possibile, a livello di rack in armadio dati di piano. I suddetti dispositivi devono garantire come dato di targa la banda prevista della distribuzione orizzontale della sezione di LAN aziendale in oggetto, ovvero 1 Gbps.

I punti rete dotati di dispositivo di separazione dovranno essere opportunamente contrassegnati, in modo da distinguerli dai punti rete non dotati di dispositivo di separazione.

Le canale dedicate alla rete, a carico dell’aggiudicatario dovranno essere separate e non condivise con quelle della rete elettrica; la semplice separazione da un setto non è ritenuta adeguata. Tuttavia potranno poi avvalersi della distribuzione di piano per arrivare all’armadio di piano.

Le prese di rete strutturata dovranno essere in numero e posizione adeguati a garantire la funzionalità di tutte le apparecchiature e in generale equipaggiamenti e impianti collegati alla rete ed alle esigenze tecnico/organizzative. La distribuzione dovrà garantire un numero di prese ragionevolmente ridondato in modo da garantire la necessaria flessibilità e l’opportuna futura possibilità di diverso utilizzo tecnico funzionale. Ogni gruppo di prese a parete dovrà essere costituito al minimo da una tripla, e per ogni area destinata ad attività d’ufficio dovrà essere previsto un gruppo almeno per ogni posto di lavoro. Almeno un gruppo dovrà essere comunque previsto anche nei locali ad uso deposito, tecnico etc.

Le singole prese dovranno risultare facilmente identificabili mediante etichettatura comprensiva della numerazione dell’armadio di terminazione.  Per la sintassi di numerazione delle prese telematiche andranno seguite le regole che verranno indicate all’aggiudicatario. (Esempio di numerazione: AR T P4 NNN - Armadio T, piano 4, presa numero NNN).

Le attività di posa dovranno essere eseguite da partner autorizzato Systimax e i materiali, Systimax, adeguati al mantenimento della garanzia sull’intero impianto.

L’intero cablaggio orizzontale comprensivo di cavi, blocchetti, prese RJ45 e patch panel e ogni altro accessorio necessario al suo funzionamento (compresa la parte in armadio dati) dovrà essere realizzato in modo da garantire lo standard previsto ed uniforme e dovrà essere consegnato con ogni singola presa, ogni singola fibra e in toto, certificato da partner Systimax autorizzato e con certificato di garanzia ventennale Systimax. Alla consegna degli impianti quindi dovranno essere rilasciate le documentazioni attestanti gli esiti positivi dei collaudi e delle suddette certificazioni, i certificati Systimax di garanzia ventennale, le planimetrie e gli schemi dell’impianto di rete in formato CAD con la stessa numerazione riportata sulle prese.

    - PREDISPOSIZIONE PER APPARECCHIATURE D’ELABORAZIONE

La sala d’emodinamica dovrà essere attrezzata per ospitare apparecchiature PACS e SGISO.

L’offerta, al fine di valutare le possibilità di integrazione con i sistemi PACS e SGISO, dovrà includere le seguenti indicazioni relative all’angiografo:

- formati video esportabili;

- formati video, in ingresso, visualizzabili sui monitor di sistema;

- connessioni video (ad esempio VGA, DVI, ecc.) in ingresso ed in uscita disponibili;

- tipologie di monitor o di altri accessori, eventualmente, installabili sulle sospensioni pensili dell’apparecchiatura.

I sopralluoghi già previsti dalla procedura di gara saranno funzionali all’inclusione nel progetto esecutivo anche degli aspetti inerenti le predisposizione per queste apparecchiature, che verranno poi installate a cura di AOUTS.

La sala emodinamica dovrà prevedere:

- Uno spazio adeguato all’installazione di una stazione PACS a parete (lunghezza: 1350 mm, altezza: 1050 mm, profondità: 110 mm + tastiera), spazio visibile dall’operatore durante l’operazione e corredato nell’immediata vicinanza da un punto rete delle caratteristiche già esposte e da un punto d’alimentazione con presa italiana bipasso o Schuko da 10 Ampere. Lo spazio per la stazione deve essere previsto adiacente al pannello di attestazione dello SGISO come di seguito dettagliato.

- Per l’installazione in carico poi a terzi, e dunque non oggetto di fornitura, dell’impianto di gestione integrata di sala operatoria (SGISO), che consiste delle componenti elencate in Figura 1:

    - Speakers (M);

    - Microfono Ambientale (O);

    - Comando Luci (U);

    - Antenne (R);

    - Telecamera Campo Operatorio (H);

    - Pannello di Attestazione (B);

    - Monitor a Parete (C);

    - Telecamera Ambientale (A);

    - Rack (nel locale tecnico) (P);

    - CD Changer (F);

    - Centraline Telecamera di c.o. (G).

Figura 1: Elementi dello SGISO

La sala dovrà essere predisposta con le seguenti infrastrutture:

Tubazioni:

Tubo corrugato da 32 mm con i percorsi indicati in Figura 3 (cassette di derivazione):

- N° 13 tubi dalla passerella nel controsoffitto alla cassetta di derivazione  (X);

- N° 3 tubi dalla cassetta (X) alla cassetta monitor (C);

- N° 7 tubi dalla cassetta (X) alle 7 cassette del pannello di attestazione (B) (uno per cassetta);

- N° 2 tubi dalla cassetta (X) alla cassetta telecamera (A);

- N° 1 tubo dalla cassetta (X) alla cassetta iPod (D);

- N° 2 tubi dalla passerella nel controsoffitto alla cassetta speaker (M);

- N° 2 tubi dalla passerella nel controsoffitto alla cassetta speaker (N);

- N° 1 tubo dalla passerella nel controsoffitto alla cassetta della centralina luci di sala (U);

- N° 2 tubi dalla passerella nel controsoffitto alla cassetta della centralina della telecamera ambientale nella presala (G);

- N° 2 tubi dalla passerella nel controsoffitto alla cassetta del CD changer nella presala (F);

- N° 2 tubi dalla passerella nel controsoffitto alla cassetta del nodo equipotenziale di terra della sala.

Canalina:

- N ° 1 canalina metallica dal controsoffitto  nel locale tecnico  a 50 cm. da terra (retro rack)

Passerelle:

- N ° 2 passerelle nel controsoffitto a T dalla sala al locale tecnico (vedi Figura 2)

Cassette di Derivazione:

- N° 1 cassetta di derivazione cm. 60 x 40 min (X);

- N° 13 cassette di derivazione 503;

- N° 1 cassetta di derivazione cm. 40 x 30 (D):

Come da Figura 3, che esemplifica i vincoli dimensionali.

Figura 2: Posizione Passerelle

Figura 3: Elenco Cassette di Derivazione

e inoltre dovrà rispettare i seguenti vincoli:

- Prevedere uno spazio per una postazione a parete, componente del sistema SGISO, indicativamente di dimensioni: lunghezza 60 cm, altezza 150 cm e profondità 15 cm) con predisposizioni impiantistiche come già dettagliato;

- Uno spazio per i pannelli di attestazione dei segnali Audio/Video, ovvero per le cassette di distribuzione già elencate;

- Gli spazi per l’installazione di speaker e telecamera, CD Changer e centralina di presala (s’intende la sala controllo o altra sala adiacente);

- La sala dovrà infine essere attrezzata con un punto rete delle caratteristiche già descritte in prossimità della telecamera (A);

- Il locale tecnico ove verrà installato il rack 42’’ dedicato allo SGISO dovrà essere attrezzato con 6 punti rete in prossimità della parete adiacente al lato posteriore dell’armadio.

- CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

La quantificazione economica delle lavorazioni di cui alla presente relazione deriva dall’applicazione di costi parametrici desunti da interventi con analoghe caratteristiche, realizzati negli ultimi anni dall’Azienda o in altre strutture ospedaliere.

L’area di intervento è di circa 115 mq, ai quali viene applicato un costo parametrico di ristrutturazione pari a 1.500 euro/mq (IVA esclusa), considerato che si tratta di area ad elevata tecnologia, con finiture e impianti che devono rispondere a requisiti elevati e che le lavorazioni sono sostanzialmente omogenee per tutta l’area (gli spazi di servizio sono di dimensione contenuta, circa 13 mq, e dovranno comunque essere dotato di adeguati impianti di condizionamento, elettrico e speciali sia per la parte destinata a vano tecnico, sia per il locale frigo).

L’importo dei lavori risulta pari a 172.500,00 euro (IVA esclusa), comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza pari a 7.000,00 euro (non soggetti a ribasso), suddivisi come segue:

| INCIDENZA DELLE CATEGORIE SUL COSTO NETTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OG 1 | Opere Edili | 40 % | € 69.000,00 |
| OS 28 | Impianti Meccanici | 35 % | € 60.500,00 |
| OS 30 | Impianti Elettrici e Speciali | 25 % | € 43.000,00 |
|  |  | 100 % | € 172.500,00 |

A questo importo vanno aggiunti gli oneri per la progettazione, pari a 10.000,00 euro (oneri previdenziali e IVA esclusi).

Non potranno essere richiesti oneri ulteriori rispetto a quanto già previsto nella presente documentazione per l’esecuzione delle lavorazioni elencate, con le modalità e i vincoli descritti.

- PRIME CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA E SULL’IMPIANTO DI CANTIERE

I lavori e le installazioni dovranno essere effettuati tenendo conto che l’area di intervento include locali occupati dalle restanti sale di emodinamica e da altri locali ad uso sanitario, che rimarranno in uso durante tutta la durata dei lavori: pertanto ogni lavorazione dovrà essere realizzata senza arrecare danno, disturbo eccessivo o interferenze con le aree adiacenti al cantiere.

Dovranno essere previste adeguati protezioni e separazioni per porte e collegamenti con le aree in

uso.

Nel caso in cui, nel corso dell’intervento, si dovessero rendere necessarie lavorazioni interferenti con le normali attività sanitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rumori, vibrazioni, produzione di polveri, interruzione dei servizi a rete, ecc), per le quali non siano possibili o praticabili misure di contenimento adeguate, tali lavorazioni dovranno essere preventivamente concordate con il personale sanitario.

Nel corso del cantiere l’accesso pedonale dall’esterno del piano sarà garantito mediante le scala esterna adiacente all’attuale sala briefing; per eventuali trasporti di materiali o attrezzature per i quali tale accesso non dovesse risultare adeguato, in singole occasioni straordinarie potrà essere utilizzato il corridoio esterno di piano, attraverso l’area direzionale; non potrà essere previsto l’utilizzo, neanche occasionale e straordinario, del corridoio interno di accesso alle sale esistenti.

Le via di fuga dovranno essere mantenute libere e sgombre da materiali di qualsiasi tipo durante tutta la durata del cantiere, a ogni ora del giorno.

I locali di intervento dovranno essere confinati nelle seguenti due aree di cantiere:

A) attuale sala elettrofisiologia, area di accesso, spazi di deposito/magazzino, sala briefing;

B) locale frigo / magazzino;

come precisato nella planimetria allegata alla presente relazione (n. 4); l’accesso l’area A avverrà attraverso la posta esistente di accesso alla sala briefing; l’accesso all’area B attraverso la porta esistente nel vano. Nessun tipo di materiale o attrezzatura potrà essere depositato al di fuori delle due aree A e B.

I percorsi di accesso alle aree A e B dovranno essere mantenuti puliti.

Verrà concordata fra l’Azienda e la ditta realizzatrice la posizione di un’area esterna, il più vicina possibile alla scala di accesso alle aree di cantiere dall’esterno, di dimensioni contenute, per lo stoccaggio di materiale da parte della ditta esecutrice. Tale aree dovrà essere recintata, protetta e custodita a cura della ditta stessa per tutta la durata del cantiere.

I costi per l’attuazione dei piani della sicurezza sono quantificati in 7.000,00 euro.

Oltre agli oneri già direttamente compresi nel costo delle lavorazioni, con tale importo sono da intendersi compensati tutti gli oneri per:

- separazione dell’area di cantiere dalle restanti aree ove continua ad essere svolta l’attività sanitaria;

- pulizia dei percorsi di entrata e uscita dalle due aree di cantiere (corridoi, scale);

- pulizia immediata dei percorsi utilizzati in via straordinaria per portare o allontanare materiali o mezzi di cantiere;

- contenimento di rumori, polveri, vibrazioni, etc.

PLANIMETRIE VEDI ALLEGATO 5:

- ALLEGATO 5

- PLANIMETRIE

I seguenti file:

- Polo Card. P3.dwg

- Polo Card. P3.pdf

- Polo Card. P3 Climatizzazione.dwg

- Polo Card. P3 Climatizzazione.pdf

- Polo Card. P3 Ipotesi Progetto.dwg

- Polo Card. P3 Ipotesi Progetto.pdf

sono scaricabili dal sito dell’Ente Appaltante:

www.csc.sanita.fvg.it

I locali interessati sono denominati:

- L026 Briefing Room;

- L025 Emodinamica 3;

- L020 Emodinamica 2;

- L027 deposito attrezzature;

- L032 stanza medici.

ALLEGATO 6 Specifiche per l’integrazione delle apparecchiature con il Sistema Informativo Ospedaliero e con il sistema PACS I sistemi dovranno essere pienamente compatibili con il sistema PACS regionale FVG ed in particolare con il sistema in uso in AOUTS. Il sistema PACS regionale richiede che le modalità diagnostiche e le relative workstation specialistiche debbano essere interfacciate al sistema PACS di ciascuna Azienda sanitaria regionale e alla piattaforma dei sistemi informativi clinico/gestionali G2 (Insiel SpA). Tali interfacciamenti devono essere realizzati in rispondenza ad una logica IHE al massimo livello di implementazione disponibile, secondo i documenti Integration Statement IHE pubblicati ufficialmente. Al sistema offerto sarà pertanto richiesta la conformità ai seguenti profili per le seguenti transazioni e attori: Profili IHE; Attori IHE; Transazioni IHE. CATH; Acquisition Modality; Tutte. SWF; Acquisition Modality; Tutte. REM; Acquisition Modality; Tutte. Consistent Time; Time Client; Tutte. In particolare, il sistema PACS e il sistema di gestione dell’attività dell’unità di Emodinamica sono prodotti dalla ditta Esaote: Estensa PACS e Cardioplanet/Estensa Cathlab. Entrambi i software sono già integrati con gli agiografi attualmente in uso (GE INNOVA 2000 e 2100) e degli stessi sono pubblici gli IHE Integration Statement. Il sistema Cardioplanet è oggi in uso, e sarà aggiornato al sistema Cathlab nell’arco del 2015. Rimane onere dell’aggiudicatario l’integrazione standard secondo le specifiche del presente allegato. Per informazioni specifiche è contattabile il referente aziendale per l’Ingegneria Clinica (vedi Allegato 10). Sarà inoltre positivamente valutata la conformità al profilo IHE Audit Trail e Node Authentication (ATNA), concernente la comunicazione criptata in DICOM e l’audit dell’accesso ai dati, come da Technical Framework IHE ITI, e la possibilità di utilizzare credenziali di dominio per accedere ai sistemi offerti con funzionalità di cache logon. La mappatura degli attributi tra worklist e studi prodotti deve essere eseguita almeno secondo profilo IHE e comunque esplicitata e concordata in fase di installazione con il personale tecnico AOUTS. Le modalità dovranno essere configurate per fornire a livello di trasferimento in rete le massime performance possibili, e pertanto andranno attivate tutte le funzioni standard di compressione e/o classi DICOM più moderne. inoltre, se disponibili, si intendono incluse nella fornitura anche le seguenti funzionalità: - gestione di più Scheduled Procedure Step o più protocolli di acquisizione da parte della modalità all’interno di un singolo studio DICOM. Le configurazioni IHE/DICOM disponibili dovranno essere dettagliatamente dichiarate dalla ditta offerente. Per quanto non riguarda l’imaging, la modalità offerta dovrà preferibilmente poter catturare e salvare sul sistema PACS come oggetto DICOM, SR o non, e/o come classe Secondary Capture e/o DICOM Encapsulated PDF, gestita secondo il profilo IHE SWF, una raccolta delle evidenze prodotte, possibilmente selezionabile e presentata come documento, i cui dettagli saranno concordati in fase di installazione con AOUTS. Per ogni software fornito, incluso ogni software di post-processing ovvero con funzioni di elaborazione sui dati acquisiti, questo dovrà poter salvare in formato standard (DICOM ove applicabile) tutti i dati necessari alla fase di post elaborazione. Il sistema pertanto dovrà permettere il seguente caso d’uso: l’utente dovrà poter archiviare tutti i dati prodotti sul sistema PACS aziendale, cancellare i dati dall’archivio locale del sistema, e poter comunque eseguire tutte le funzioni di elaborazione dopo il recupero degli stessi dal PACS aziendale. Nel caso limiti tecnici ostacolino tale funzionalità, tali limiti dovranno essere dettagliatamente esplicitati in sede di offerta. L’intento è evitare la produzione di backup specifici dei dati, sfruttare le doti di sicurezza del dato fornite dall’architettura aziendale e permettere la fruizione a più operatori delle funzionalità di elaborazione. A tal fine dovranno essere evidenziate in sede di offerta anche tutte le classi proprietarie eventualmente utilizzate, al fine di utilizzare il PACS come unico archivio delle elaborazioni specialistiche. Ogni software fornito dovrà essere dispositivo medico secondo la direttiva 2007/47/CE. Il software dovrà, ove possibile, prevedere la possibilità di individuare e scaricare/visualizzare - nel caso possa interfacciarsi con un archivio DICOM, attraverso la procedura di DICOM Query/Retrieve solo gli studi prodotti dalla macchina di acquisizione oggetto di offerta. Se applicabile, dovrà essere possibile discernere anche tra il tipo di esami prodotti (in funzione del richiedente o del protocollo utilizzato). L’offerente dovrà esplicitare la soluzione tecnico/procedurale offerta e più adatta al proprio tipo di software. La commissione giudicatrice valuterà la rispondenza ai suddetti requisiti (quale fonte ufficiale di consultazione per la verifica di corrispondenza sarà utilizzato il sito di IHE Europe e i relativi link ivi registrati). Al momento del collaudo, sarà attuata la contestualizzazione e il test degli stessi in ambito PACS Cardioplanet/Cathlab per l’accertamento dell’effettiva funzionalità degli interfacciamenti. Un esito negativo di tali verifiche porterà alla sospensione delle procedure di collaudo (e relativo pagamento) fino alla loro completa soddisfazione. Resta altresì inteso che AOUTS, dovendo fornire un servizio pubblico, si riserva il diritto di utilizzare le attrezzature anche in assenza di un collaudo formale completo. In tal caso si procederà alla redazione di un “collaudo funzionale” atto a certificare l’utilizzabilità della fornitura in sicurezza ed entro i limiti dovuti alle carenze, ma non darà diritto ad alcun pagamento per il fornitore. Resta infine inteso che, anche dopo il collaudo funzionale, la disponibilità da parte della ditta aggiudicataria di sviluppare, preferibilmente senza alcun onere a carico di AOUTS della fornitura in oggetto, delle soluzioni migliorative dei profili di integrazione tra la modalità oggetto di fornitura e il sistema PACS/Cardioplanet-Cathlab.

ALLEGATO 7

| # SOFTWARE E SICUREZZA INFORMATICA |  |
| --- | --- |
| La ditta fornitrice: Ragione Sociale Città (Provincia) Indirizzo Tel. Fax Email |  |
| # D I C H I A R A |  |
|  Non è prevista la fornitura di software |  |
| - Trattamento dati personali – Che in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, il software fornito: [provvede/non provvede] al trattamento di dati personali [provvede/non provvede] al trattamento di dati sensibili Che pertanto, al fine del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 33-36 del D.Lgs. n. 196/2003, aventi per oggetto le misure minime di sicurezza per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, il sistema, in merito ai vari aspetti previsti dal suddetto decreto, in particolare: - autenticazione informatica - sistema di autorizzazione - protezione dati e sistemi - misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici adotta le seguenti precauzioni ed accorgimenti tecnici (allegare documento separato qualora non documentabile tutto di seguito): |  |
| - Protezione del software – Che al fine di impedire illeciti impieghi del software oppure il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei diritti di autore dei programmi per elaboratore, il sistema/software fornito [é/non è] …………. dotato di chiavi hardware/software di protezione. Nel caso di protezione il sistema impiegato è il seguente (non protetto, floppy disk, chiave su porta parallela, USB, numero di licenza ecc). Si prende atto che la Azienda destinataria della fornitura si impegna a custodire la chiave ed a proteggerla da qualsivoglia comportamento illecito o deterioramento, incluso denunciare il fatto alla autorità giudiziaria competente nel caso di sottrazione. Che nel caso di perdita, sottrazione o mancato funzionamento della chiave, la stessa, al pari di qualsiasi altro ricambio, verrà riparata o sostituita, anche oltre il termine di garanzia dei beni venduti ed anche in assenza di specifico contratto di manutenzione. Che la mancata disponibilità da parte della Azienda destinataria della fornitura della chiave hardware per i motivi sopra indicati, come pure dei dischi contenenti i vari software forniti per le medesime motivazioni, non determineranno in alcun caso la decadenza del contratto di licenza e la necessità di un suo riacquisto. Che la ditta fornitrice si impegna nei casi di cui sopra alla fornitura/riparazione delle chiavi od alla riconsegna dei dischetti contenenti i software ai soli costi relativi all’hardware, ai media necessari ed alla eventuale manodopera occorrente per l’installazione. Che il sistema/software proposto adotta soluzioni di protezione per il rapido recupero delle configurazioni in caso di crash. Che nel caso di impiego dei sistemi di protezione di cui sopra, l’operazione di ripristino della chiave risulterà totalmente gratuita anche oltre il termine di garanzia oppure eseguibile dal personale tecnico della Azienda destinataria della fornitura senza oneri aggiuntivi. |  |
| - Documentazione – Che in caso di aggiudicazione si provvederà alla fornitura della documentazione tecnica relativa al software proprietario fornito, nonché alla consegna di eventuali tools software, al fine di consentire al personale della Azienda destinataria della fornitura di eseguire le operazioni eventualmente necessarie per la manutenzione dei prodotti, il recupero dei dati archiviati o l’interfacciamento verso altri sistemi. Che la documentazione includerà anche le credenziali a livello di amministratore per l’accesso al sistema. Quando il computer viene inserito nel domino aziendale, la password di amministratore locale di default (administrator) sarà reimpostata dal personale IT. Ogni altro account locale con privilegi superiori verrà eliminato se non indispensabile per il funzionamento del sistema. Il resp. per la privacy della Ditta potrà richiedere degli account di dominio nominativi per amministrare remotamente l'apparecchiatura. Che la documentazione tecnica conterrà (per i casi applicabili), la descrizione tecnica dei moduli funzionali, la descrizione della interazione con il sistema operativo e con la rete, i formati di archiviazione impiegati, i protocolli implementati per l’integrazione verso altri sistemi, le procedure di ripristino della base dati, le password e quanto altro necessario. Che la documentazione sarà sufficientemente esaustiva e tale da permettere anche il recupero sia dei dati scalari in formato intelligibile, sia delle immagini, tracciati, diagrammi od altri oggetti non scalari, nonché delle unioni (link, riferimenti ecc) tra gli oggetti al fine di ricostruire nell’intero i singoli casi. Che la documentazione [comprenderà / non comprenderà] ……….……… tools software necessari per conseguire gli obiettivi di cui sopra e che in tale caso i tools forniti sono i seguenti: (descrivere la funzionalità oppure indicare non pertinente) ; in materia, si dichiara che avendo previsto la fornitura di tutti i tools software necessari, questa Ditta [intende/non intende] ….…… avvalersi della facoltà concessa di non provvedere alla consegna della documentazione tecnica, esercitando l’opzione di protezione delle componenti software più sensibili oggetto di privativa industriale ed unicamente per questi ultime, nel rispetto comunque dei diritti riconosciuti all’acquirente di cui al D.Lgs 518/2002. Di prendere atto che ai sensi di quanto previsto dalla disposizioni legislative in materia di protezione dei diritti d’autore e per la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, la Azienda destinataria della fornitura si impegna a non divulgare la documentazione fornita da codesta Ditta, ancorché a non porre a disposizione di altrui soggetto sia la documentazione che le conoscenze eventualmente acquisite tramite la stessa od i tools forniti, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del possessore dei diritti. Esplicita dichiarazione in tale senso potrà su richiesta essere prodotta dall’Azienda destinataria della fornitura |  |
| - Software installati e sicurezza informatica – Che il sistema operativo ……………………. fornito con l’apparecchiatura verrà mantenuto costantemente aggiornato tramite le patch rilasciate dal produttore e che in alternativa in caso di sistemi operativi Microsoft l’Azienda destinataria della fornitura è autorizzata ad installare le patch necessarie in autonomia. L’azienda deve fornire alla Azienda destinataria della fornitura un report con cadenza semestrale indicando lo stato di aggiornamento dei sistemi informatici. Che il/i software forniti a corredo sono i seguenti: ( nome, versione, scopo ) Che nel sistema fornito non saranno attivi servizi o programmi non strettamente necessari per l’applicazione come giochi, salva schermi, programmi di navigazione, posta elettronica ecc. Che il sistema proposto [verrà / non verrà] dotato di software di sicurezza informatica (antivirus, firewall, antintrusione) versione prodotto dalla ditta: Che nel caso di fornitura con il sistema di un software di protezione, lo stesso verrà costantemente aggiornato e per conseguire lo scopo saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici per l’implementazione dei quali [si richiede / non si richiede] la collaborazione da parte del personale tecnico di questa Azienda destinataria della fornitura Che nel caso la fornitura non preveda l’installazione di un sistema antivirus, l’Azienda destinataria della fornitura è autorizzata ad installare il software antivirus utilizzato attualmente in azienda (attualmente l’ESET NOD32 v4.x), mentre sarà compito dell’azienda fornitrice collaborare e sovrintendere, a titolo totalmente gratuito, affinché il personale tecnico della Azienda destinataria della fornitura provveda in sicurezza all’installazione sul sistema dei moduli integrativi di protezione informatica ritenuti necessari. L’intervento eseguito non potrà costituire in alcun caso motivo di decadimento delle condizioni di garanzia od invalidare le certificazioni conseguite dal sistema. A tale scopo sono risultati compatibili con il sistema i seguenti prodotti Che l’Azienda destinataria della fornitura è inoltre autorizzata ad installare prodotti per “asset management” e “software delivery” di propria scelta (suite CA Unicenter). Che le operazioni di installazione dei prodotti sopra indicati, di antivirus o quanto altro l’Azienda destinataria della fornitura dovesse installare di comune accordo, non inficiano in alcun modo i requisiti essenziali di sicurezza e la normale funzionalità del sistema e conseguentemente la marcatura CE. |  |
| - Collegamento in rete – Che il sistema [necessita / non necessita] del collegamento alla rete dati. Che in tale caso, la configurazione del sistema di elaborazione fornito si uniformerà alle policy tecniche e di sicurezza adottate dall’Azienda destinataria della fornitura per la connessione in rete dei dispositivi e che nessuna apparecchiatura verrà connessa alla rete aziendale senza preventiva autorizzazione. Che il sistema impiegherà unicamente il protocollo IP per il suo interfacciamento alla rete dati e che altri protocolli risulteranno disabilitati. Verranno pure disabilitati servizi non strettamente necessari o che possano creare disguidi funzionali alla rete dati od essere sia soggetto che mezzo per attacchi di natura informatica. Che il sistema per il suo corretto funzionamento [deve/non deve] ricorrere a condivisioni di files/cartelle tramite la rete. In caso affermativo si provvederà a limitare le condivisioni a quelle strettamente necessarie, utilizzando per il salvataggio i file server della Azienda destinataria della fornitura stessa. |  |
| Si precisa che le disposizioni tecniche di cui sopra saranno rispettate anche nella eventualità di fornitura di sistemi impieganti reti Lan per comunicazioni interne tra i vari dispositivi componenti il sistema stesso e separate dalla rete aziendale, nella considerazione di una probabile futura interconnessione ed al fine di non creare sovrapposizione di indirizzari. Che al fine di incrementare la sicurezza informatica del prodotto o dell’insieme di prodotti potranno essere all’uopo attivate segmentazioni di rete (VLAN), atte a separare logicamente i sistemi dalla restante parte della rete Aziendale. Che nel caso l’Azienda destinataria della fornitura ritenga necessario operare in tale verso, verrà data massima collaborazione per conseguire lo scopo prefisso. Che, in merito alla sicurezza elettrica dei dispositivi elettromedicali e a seguito del collegamento dell’apparecchiatura alla rete dati aziendale, configurandosi l’insieme come sistema medicale ai sensi della normativa CEI 62.51, vengono adottate in materia le seguenti precauzioni: . (indicare non pertinente se del caso) |  |
| - Collegamento remoto – Che la ditta offerente [è / non è] interessata ad accedere in maniera remota alle apparecchiature fornite per scopi di teleassistenza e di supporto agli utenti. Che in tale caso si impiegheranno unicamente le tecnologie di interconnessione previste dalla Azienda destinataria della fornitura ed in specifico a mezzo di VPN od SSL. Di prendere atto che viene fatto divieto di adottare in maniera autonoma qualsiasi altra tecnologia, in particolare modem connessi direttamente alle apparecchiature. Che l’attivazione di un collegamento di teleassistenza sarà subordinato alla sottoscrizione da parte del fruitore delle policy di impiego del medesimo. Che l’unico programma per il controllo remoto acconsentito sui sistemi Microsoft è quello integrato nel sistema operativo (RDP) o in caso di necessita quello attualmente utilizzato dalla Azienda destinataria della fornitura per la teleassistenza dei PC (CA Unicenter). |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

ALLEGATO 8

TRASFERIMENTO SISTEMA ELETTROFISIOLOGIA

Le operazioni richieste consistono nello spostamento delle seguenti apparecchiature dalla Sala Emodinamica 3 alla Sala Emodinamica 2:

- Poligrafo ST JUDE MEDICAL INC mod. WORKMATE WM-02-562 (Codice: POG18);

- Apparecchio per mappatura cardiaca ST JUDE MEDICAL INC mod. ENSITE VELOCITY (Codice: MPR01);

- Lampada scialitica MAVIG mod. M3 (Codice: LSCE9);

- Pensile porta monitor MAVIG mod. GD60-6-MA (Codice: PSOAP);

- Monitor NEC mod. 2190UX (Codice: MTV0A);

- Monitor NEC mod. 2190UX (Codice: MTV0B);

- Monitor NEC mod. 2190UX (Codice: MTV0C);

- Monitor NEC mod. 2190UX (Codice: MTV0D);

- Monitor NEC mod. 2190UX (Codice: MTV98);

- Monitor NEC mod. 2190UX (Codice: MTV99).

Descrizione:

Il pensile (PSOAP) va installato sul carrello in sostituzione del porta monitor esistente in sala 2; deve essere comunque garantita la visibilità da parte dell’operatore da entrambi i lati del lettino paziente.

Il MPR01 è composto da due unità tra loro connesse con fibra ottica, la centrale va posta nella sala controllo, l’altra in prossimità del paziente. Un’uscita video va collegata a uno dei monitor sul pensile.

Il POG18 va posizionato nella sala controllo e collegato all’interfaccia paziente che è posto in corrispondenza del lettino. Dal POG18 escono due uscite per i monitor sul pensile.

A due monitor vanno inviate le immagini provenienti dall’impianto radiologico.

Il sesto monitor (ausiliario) può ricevere segnali da altre apparecchiature quali ecocardiografo, PACS, ecc.

Per assicurare un’ottimale gestione delle immagini va prevista la fornitura ed installazione di una matrice video per indirizzare il flusso dei dati e video tra apparecchi e monitor.

Nota: al fine di predisporre un progetto adeguato le ditte devono prendere visione della situazione e configurazione attuale per ottimizzare la disposizione finale secondo le esigenze cliniche degli operatori.

ALLEGATO 9

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- Estratto del piano di emergenza Generale (file: Piano Emergenza Generale Estratto.pdf);

- I.O. Personale esterno PES (file: IO_EMG_Personale Esterno.pdf);

- Principali rischi presenti nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste” ed indicazioni di tipo preventivo 
(file: Informazione + Principali Rischi in AOUTS.pdf);

- Regolamento sul divieto di fumo nei locali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste” (file: Fumo + Regolamento.pdf).

ALLEGATO 10

Riferimenti aziendali AOUTS

Per l’effettuazione dei sopralluoghi, si riportano di seguito le persone da contattare:

| Competenza | Cognome / Nome | N° Telefono | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingegneria Clinica | Massimo Scommegna | 0403992924 | massimo scommegna@aots.sanita.fvg.it |
| Gestione Stabilimenti | Nevio Saule | 0403992622 | nevio.saule@aots.sanita.fvg.it |

ALLEGATO 11

Verbale DI sopralluogo

Con la presente si attesta che in data odierna è stato effettuato il sopralluogo presso i locali interessati dall’installazione di

Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste

sig. 	 (cognome nome) in qualità di

(indicare ruolo) della Struttura Operativa

lì

Per la Ditta partecipante alla gara:

Denominazione e Ragione sociale: (denominazione società)

CF:

Sede legale: (Citta’, Indirizzo e numero, CAP)

sig. 	 (cognome nome)

in qualità di	 (indicare ruolo) della summenzionata Società

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver appreso e verificato tutti gli elementi tecnico-conoscitivi necessari per la formulazione dell’offerta economica e, nel dettaglio, dello stato di fatto dei locali e degli impianti che saranno interessati dall’installazione. Ogni informazione utile a capire la compatibilità dei sistemi radiologici proposti in gara con i summenzionati locali ed impianti è stata rilevata ed appurata.

lì

ALLEGATO 12

| CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK (periodo di garanzia e post garanzia) |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: e-mail |  |
| DICHIARA QUANTO SEGUE |  |
| - il contratto qui descritto avrà validità per tutto il periodo di durata della garanzia; - la Ditta si impegna a garantire a ciascuna Azienda interessata alla fornitura la facoltà di stipulare successivamente ed anche non consecutivamente alla fine del periodo di garanzia tale tipologia di contratto di manutenzione alle medesime condizioni tecnico-economiche offerte in gara; |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale Città (prov.) Indirizzo CAP Tel. Fax E-mail Certificazione (ISO ) opera in ESCLUSIVA (si,no) |
| la Ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto almeno fino al concorrere dell’ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature, salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto. Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |
| Il servizio di manutenzione dovrà essere comprensivo, per tutto il periodo, di: |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| Manutenzione preventiva comprensiva di regolazioni e manutenzione generale con modalità e periodicità previste dal costruttore; |  |
| Verifiche di sicurezza secondo quanto indicato nel manuale di service o contenuto in eventuali norme tecniche, con rendicontazione delle misure eventualmente effettuate; |  |
| Controlli di qualità / funzionalità con modalità e periodicità secondo le normative di riferimento |  |
| Illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva entro 8 ore lavorative, dalla chiamata effettuata dalle singole Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura; | Se offerta, indicare la condizione migliorativa per gli interventi di manutenzione correttiva rispetto alle 8 ore lavorative richieste. Intervento entro ore lavorative. orario disponibilità lun.- ven.: orario disponibilità sabato: orario disponibilità dom. e festivi: Modalità per le chiamate di manutenzione: - call centre: - e-mail: |
| Risoluzione del guasto o fornitura di apparecchiatura in temporanea sostituzione entro 24 ore lavorative; | Se offerta, indicare la condizione migliorativa per la risoluzione o fornitura apparecchiatura in temporanea sostituzione entro le 24 ore lavorative richieste. Sostituzione entro ore lavorative |
| Sono incluse tutte le parti di ricambio, qualsiasi accessorio, modulo o parte sostituita sia durante manutenzioni correttive che preventive; |  |
| Sono incluse le spese di spedizione |  |
| Aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore; |  |
| Altro | Descrivere brevemente ulteriori caratteristiche del servizio offerto (ad esempio supporto telefonico al personale incaricato dalle Aziende del S.S.R. alla manutenzione di 1° livello, tempi di fermo macchina annui, ulteriori caratteristiche migliorative se offerte, modalità di intervento, tempistiche legate alle attività manutentive e non precedentemente indicate, magazzino di partenza per le parti di ricambio, sede di partenza dei tecnici manutentori abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte, il loro numero e la relativa qualifica, il numero di tecnici disponibili per apparecchiature installate (analoghe a quella offerta) , eventuale elenco delle certificazioni possedute, ecc..) |

Timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGATO 13

| CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI 2° LIVELLO (periodo post - garanzia) |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: e-mail |  |
| DICHIARA QUANTO SEGUE |  |
| - La Ditta acconsente che il primo intervento manutentivo venga effettuato da un tecnico incaricato dall'Azienda del S.S.R.; solo qualora questi non sia in grado di risolvere il problema, interviene la ditta manutentrice - la Ditta si impegna a definire con precisione nel contratto quali attività manutentive di primo livello possono essere effettuate dal tecnico aziendale autorizzato - la Ditta si impegna a garantire, a ciascuna Azienda interessata alla fornitura, la facoltà di stipulare alle condizioni espresse in allegato, successivamente ed anche non consecutivamente alla fine del periodo di garanzia, tale tipologia di contratto di manutenzione |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| la Ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto almeno fino al concorrere dell’ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature, salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante lo sconto sulle parti di ricambio indicato nell’offerta economica. Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: . |
| CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO | INDICAZIONI O CONDIZIONI OFFERTE |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale Città (prov.) Indirizzo CAP Tel. Fax E-mail Certificazione (ISO ) opera in ESCLUSIVA (si,no) |
| Interventi di manutenzione preventiva e correttiva autorizzati al tecnico aziendale (1° livello) | descrivere gli interventi autorizzati al personale tecnico indicato dall’Azienda del S.S.R. : |
| Il servizio di manutenzione dovrà essere comprensivo, per tutto il periodo, di: |  |
| Manutenzione preventiva di secondo livello; | descrivere brevemente il servizio effettuato (ad esempio servizi offerti, numero annuo di visite, tempi fermo macchina, ecc.): |
| Verifiche di sicurezza secondo quanto indicato nel manuale di service o contenuto in eventuali norme tecniche, con rendicontazione delle misure eventualmente effettuate; | descrivere brevemente il servizio effettuato (ad esempio servizi offerti, numero annuo di visite, tempi fermo macchina, ecc.): |
| Controlli di qualità / funzionalità con modalità e periodicità secondo le normative di riferimento; | descrivere brevemente il servizio effettuato (ad esempio servizi offerti, numero annuo di visite, tempi fermo macchina, ecc.): |
| interventi di manutenzione correttiva di secondo livello; | N. illimitato di interventi (s/n): N. max di interventi annui (se limitato): Intervento entro ore lavorative. orario disponibilità lun.- ven.: orario disponibilità sabato: orario disponibilità dom. e festivi: Modalità per le chiamate di manutenzione: - call centre: - e-mail: |
| Risoluzione del guasto o fornitura di apparecchiatura in temporanea sostituzione | Risoluzione entro . ore lavorative. Sostituzione entro ore lavorative |
| Supporto telefonico al personale incaricato dalle Aziende del S.S.R. alla manutenzione di 1° livello | Disponibile (sì/no): Giornate e fascia oraria: |
| Parti di ricambio; | Parti di ricambio comprese (sì/no/tutte) …………………... Elencare separatamente i materiali compresi e non compresi in contratto, indicando il relativo codice (ad esempio le batterie di ricambio qualora presenti, qualsiasi accessorio, modulo o parte sostituita sia durante manutenzioni correttive che preventive, ecc.) |
| Aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore; | Compresi / non compresi / descrivere servizio: |
| Spese di spedizione; | Incluse / non incluse / condizioni particolari: |
| Altre caratteristiche del servizio offerto | descrivere brevemente (ad esempio modalità di intervento, tempo annuo massimo di fermo macchina (per attività in ambito contrattuale) ed ulteriori tempistiche legate alle attività manutentive e non precedentemente indicate, magazzino di partenza per le parti di ricambio, sede di partenza dei tecnici manutentori abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte, il loro numero e la relativa qualifica, il numero di tecnici disponibili per apparecchiature installate (analoghe a quella offerta) , eventuale elenco delle certificazioni possedute, ecc..) |

Timbro e firma del legale rappresentante

ALLEGATO 14

| ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA (periodo post - garanzia) |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: e-mail |  |
| DICHIARA QUANTO SEGUE |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| la Ditta si impegna garantire il servizio di assistenza tecnica su chiamata e a mantenere costante lo sconto offerto ed espresso in percentuale sulle relative tariffe di listino almeno fino al concorrere dell’ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature, salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a garantire il servizio di assistenza tecnica su chiamata e a mantenere costante lo sconto sulle relative tariffe di listino. Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |
| CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO | INDICAZIONI O CONDIZIONI OFFERTE |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale Città (prov.) Indirizzo CAP Tel. Fax E-mail Certificazione (ISO ) opera in ESCLUSIVA (si,no) |
| Fasce orarie di disponibilità del servizio | Orario disponibilità lun.- ven. : Orario disponibilità sabato : Orario disponibilità dom. e festivi : |
| Tempi di intervento garantiti | Tempo max di intervento dalla chiamata garantito (ore lavorative): |
| Tempo massimo di risoluzione del guasto e temporanea sostituzione degli apparecchi mobili per fermo macchina | Tempo max dalla chiamata garantito per la risoluzione del guasto o per l'apparecchiatura in temporanea sostituzione (apparecchiature mobili) ……………… |
| Supporto telefonico al personale incaricato dalle Aziende del S.S.R. | Disponibile (sì/no): Giornate e fascia oraria: |
| Tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte | Sede di partenza dei tecnici manutentori NUMERO .QUALIFICA Numero di tecnici per apparecchiature installate (analoghe a quella offerta) : CERTIFICAZIONE (ISO ) opera in ESCLUSIVA (si,no) |
| Parti di ricambio | Tempo max di spedizione garantito: GG. LAV. SEDE MAGAZZINO: Ragione Sociale Città (prov.) CAP INDIRIZZO Tel. Fax E-mail |
| Altre caratteristiche del servizio offerto |  |

Timbro e firma del legale rappresentante

FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO (NB SERVIZIO OBBLIGATORIO INCLUSO NELLA FORNITURA)

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: e-mail

# D I C H I A R A di impegnarsi ad organizzare un adeguato corso di formazione per il personale sanitario con tutte le spese a proprio carico, da erogarsi prima del collaudo, salvo diversa pattuizione, con personale competente, di durata sufficiente all’uso dell’apparecchiatura e con rilascio di attestato a nominativo, alle seguenti condizioni:

Corso al personale sanitario (descrivere): luogo di svolgimento: durata del corso: formazione a step graduali: breve descrizione dei contenuti del corso documentazione utilizzata altro

ALLEGATO 15

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

ALLEGATO 16

FORMAZIONE PERSONALE TECNICO

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: e-mail

# D I C H I A R A di impegnarsi ad organizzare un adeguato corso di formazione, comprensivo degli eventuali aggiornamenti (se necessari) e con tutte le spese a carico della ditta, sulla manutenzione preventiva e su quella correttiva almeno di primo livello o completa (primo e secondo livello) per il personale tecnico delle singole Aziende Sanitarie interessate alla presente fornitura. Tale corso dovrà essere caratterizzato: - da una durata sufficiente a garantire agli stessi la necessaria conoscenza per poter intervenire in modo qualificato nella manutenzione; - dal rilascio ai tecnici delle Aziende Sanitarie di certificato nominativo di abilitazione alla manutenzione, per il periodo successivo a quello coperto da garanzia. I corsi verranno erogati alle seguenti condizioni:

CORSO AL PERSONALE TECNICO I LIVELLO: (NB OBBLIGATORIO ED INCLUSO NELLA FORNITURA) Formazione, per l’autorizzazione al personale incaricato dalla singola Azienda del SSR interessata alla presente fornitura, alla manutenzione correttiva e preventiva di I livello sulle singole unità del sistema: luogo di svolgimento: durata del corso (ore): descrizione dei contenuti del corso relativamente a: - manutenzione preventiva (descrivere): - ricerca guasti (descrivere): - interventi di I° livello (elencare): - ulteriori descrizione dei contenuti del corso manualistica tecnica (elencare e descrivere le parti costitutive): altro

CORSO AL PERSONALE TECNICO COMPLETO (I E II LIVELLO): Formazione, per l’autorizzazione al personale della singola Azienda del SSR interessata alla presente fornitura, alla manutenzione correttiva e preventiva completa sulle singole unità del sistema: luogo di svolgimento: durata del corso (ore): descrizione dei contenuti del corso relativamente a: manutenzione preventiva (descrivere): ricerca guasti (descrivere): interventi di II° livello (elencare): ulteriori descrizione dei contenuti del corso manualistica tecnica (elencare e descrivere le parti costitutive): altro

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

ALLEGATO 17

APPARECCHIATURE O SISTEMI ANALOGHI INSTALLATI

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: e-mail

| Quantità’ | Struttura Interessata | Marca Modello | Referente Tecnico/Sanitario (Recapito Telefonico) | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

Si ricorda che l’elenco dei dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi notificati nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" è pubblicamente disponibile e scaricabile sul sito del Ministero della Salute al seguente link:  http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA