CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCELARATORI LINEARI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

LOTTO N 1 (CRO AVIANO)

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCELERATORE LINEARE

CAUZIONI PROVVISORIE E CODICI CIG:

Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicate, per ogni lotto, le seguenti informazioni: prezzi a base d’asta, cauzioni provvisorie, codici CIG e importo da versare per la contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

NB: Il pagamento CIG (e ottenimento passo OE) potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell’allegato B delle norme di partecipazione, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara.

Si precisa che gli importi “PASSOE” sono superiori rispetto alle basi d’asta, in quanto sono comprensivi anche delle “opzioni contrattuali” (proroghe ed estensioni) già “ciggate” dall’EGAS in fase di indizione della gara.

| Lotto | Importo a base d’asta | Cauzione provvisoria 2% |
| --- | --- | --- |
| 1 | € 2.300.000,00 | € 46.000,00 |

| Lotto | Importo a base d’asta | + Opzioni contrattuali (manutenzione+20% | Totale incluse opzioni | CIG | IMPORTO DA VERSARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | € 2.300.000,00 | 1.580.000,00 | 3.880.000,00 | 6765632824 | € 140,00 |

AZIENDA DEL SSR INTERESSATA LOTTO 1: Centro di riferimento oncologico di Aviano (CRO)

OGGETTO: N 1 ACCELERATORE LINEARE. Apparecchiatura comprensiva di consegna, installazione, opere edili, impiantistiche e protezionistiche, smaltimento acceleratore in utilizzo, collaudo, istruzione del personale sanitario, garanzia di almeno 12 mesi incluso il servizio di assistenza tecnica “full risk”, spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro e oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante.

PREZZO A BASE D’ASTA (non superabile pena esclusione) € 2.300.000,00 (+ IVA)

La base d’asta della fornitura in oggetto, che comprende il valore dell’apparecchiatura e di tutti gli accessori richiesti, inclusi i costi della consegna, il trasporto, l’imballo, lo scarico, incluse inoltre:

- Progettazione ed esecuzione di opere edili, impiantistiche e protezionistiche necessarie all’installazione. L’elenco delle opere ritenute necessarie e una descrizione degli impianti attualmente esistenti è riportato nell’allegato “OPERE EDILI IMPIANTISTICHE - PROGETTAZIONE”.

- smontaggio e smaltimento dell’acceleratore esistente, inclusi gli accessori

- montaggio, installazione, collaudo e relativi viaggi e trasferte

- formazione del personale sanitario e tecnico

- garanzia di almeno 12 mesi, inclusa la manutenzione full risk sull’intero oggetto della fornitura, come esplicitato nell’allegato tecnico

- spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro

- costi degli oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla Stazione Appaltante, e non soggetti a ribasso, dettagliati nell’Allegato dal titolo “RISCHI INTERFERENZIALI E STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE (DUVRI)”sono pari € 500,00

Si evidenziano le seguenti macro-suddivisioni indicative:

| Valore complessivo indicativo delle attrezzature/apparecchiature/arredi ed accessori, comprensiva di consegna, installazione, smaltimento acceleratore in utilizzo, collaudo, istruzione del personale sanitario, garanzia di almeno 12 mesi incluso il servizio di assistenza tecnica “full risk”, spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro e oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante. Sono considerati opzionali, e quindi esclusi, i costi per la manutenzione per il periodo post-garanzia e gli eventuali accessori opzionali, che eventualmente ci si riserva di affidare successivamente. | € 1.900.0000 |
| --- | --- |
| Valore complessivo indicativo per la totalità delle opere edili, impiantistiche e protezionistiche spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro, oneri speciali della sicurezza e oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante | € 379.000,00, |
| Valore complessivo indicativo delle spese tecniche Progetto definitivo ed esecutivo edilizio, impiantistico e protezionistico comprensivo degli oneri per le prestazioni del coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione e dei calcoli protezionistici per ottenere le relative autorizzazioni edilizie e sanitarie comprese eventuali varianti (Comune competente e ad altri Enti autorizzatori preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri) | € 21.000,00 (contributo oneri previdenziali/assistenziali e IVA esclusi) |

Prezzo base d’asta non superabile per il Canone annuo manutenzione full-risk per il periodo post-garanzia: per apparecchiatura in configurazione completa di tutti gli accessori, applicativi e funzioni richiesti € 160.000,00 (iva esclusa)

SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTO N 1

- Qualità e Destinazione d’uso

Il CRO di Aviano intende acquistare un nuovo acceleratore lineare per uso medicale che fornisca fasci di fotoni ed elettroni ad alta energia, di elevata gamma prestazionale, da integrare nel parco tecnologico della Struttura Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica, con il quale eseguire trattamenti radioterapici su tutti i distretti corporei con le tecniche  già attivate.

L’apparecchiatura oggetto di gara deve produrre fasci di fotoni ad alta energia in condizioni  FF (Flattening Filter) e FFF (Flattening Filter Free),  deve erogare trattamenti con  tecniche ad intensità modulata di fascio almeno con tecnica “Sliding Window” (da qui in poi denominata IMRT dinamica), ad intensità modulata dinamica volumetrica (da qui in poi indicata come IMRT volumetrica), terapia ad arco ad alto dose rate e alta dose per frazione (SRS, SRT e SBRT), deve essere completa di collimatore multi-lamellare, dispositivo elettronico di “imaging” portale, dispositivo per radioterapia guidata da immagini 4D CBCT (da qui in poi indicata come IGRT)] e con possibilità di eseguire trattamenti regolati secondo l’atto respiratorio (tecniche di breath-hold e/o gating).

L’apparecchiatura, nuova di fabbrica, in produzione, di ultima generazione e in versione aggiornata al momento della consegna, sarà destinata alla Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

La Ditta aggiudicataria dovrà collocare il nuovo Acceleratore Lineare nel bunker esistente presso la SOC Oncologia Radioterapica del C.R.O. di Aviano, attualmente occupato dall’acceleratore Varian 600C e dovrà provvedere  allo smontaggio e smaltimento dell’acceleratore esistente, inclusi gli accessori che perdono la loro utilità con la dismissione dello stesso, ed ogni parte sostituita, realizzando anche le  opere edili, impiantistiche e protezionistiche necessarie, ivi compresa l’Umanizzazione dell’ambiente.

La qualità ambientale si esprime attraverso l’equilibrio tra gli aspetti architettonici, funzionali, tecnologici, in uno scenario che offra una maggiore partecipazione umana e affettiva per realizzare il benessere psicofisico.

La proposta del lay-out ambientale dovrà tenere in considerazione sia aspetti tecnologici imprescindibili (l’ingombro della macchina, le caratteristiche impiantistiche e strutturali), sia il particolare tipo di ambiente in cui si opera. Il contesto in cui si effettua un trattamento radioterapico è infatti estremamente delicato, rivolto a soggetti fragili che stanno affrontando cure impegnative sia sul versante fisico che psicologico.

La scelta dei materiali impiegati e dei sistemi costruttivi adottati, dovrà essere fatta privilegiando ciò che consente la massima efficienza e rispondenza tecnologica all’uso previsto, insieme ai minimi oneri di manutenzione, pulizia e igiene, nonché durevolezza delle caratteristiche funzionali ed estetiche.

Dovranno essere scelti materiali con assoluta resistenza ai danni esterni, con colore, materiali di finitura e luce, che assumono un ruolo determinante nel creare il clima di un ambiente accogliente.

Dovrà essere valutato l’inserimento di elementi, quali finestre virtuali o pannelli modulari retro illuminanti da inserire nel controsoffitto, con illusioni fotografiche che inneschino senso di benessere e rilassamento.

- Contesto attuale di inserimento della fornitura oggetto della presente

L’ apparecchiatura che deve essere sostituita con la presente gara è il LINAC Varian 600 C.

Il sistema offerto dalla ditta sarà pertanto inserito nella SOC di Oncologia del CRO di Aviano attualmente che dispone delle seguenti apparecchiature/sistemi:

- n. 1  LINAC Varian Trilogy

- n. 1  LINAC Varian 2100 CD

con le caratteristiche comuni:

- erogazione di 2 energie di fotoni (6 MV, 18 MV) e 5 energie di elettroni (6, 9, 12, 16  e 20 MeV)

- collimatore multilamellare dinamico (DMLC): Millenium120

- Imager MV: EPID Portal Vision aS1000 per imaging 2D

- WS 4DiTC con funzioni R&V (Record and Verify) e TDD (Treatment Delivery System), che gestisce i sistemi di  Radioterapia guidata dalle immagini (IGRT).

In aggiunta l’acceleratore Varian Trilogy eroga anche un fascio di elettroni di energia 4 MeV, non in uso,  è equipaggiato anche con Sistema OBI (On-board Imager) composto da rivelatore flat panel e tubo radiogeno per imaging 2D/3D, interfacciato con la   WS 4DiTC.

Per le tecniche di trattamento e IGRT sono attive su entrambi i LINAC, anche le seguenti tecniche di trattamento: 3D-CRT ”field within field technique”,  IMRT Sliding Window, elettroni, IGRT 2D (MV)

L’acceleratore Varian Trilogy eroga anche IMAT (Intensity Modulated Arc Therapy) e terapia ad arco ad alto dose rate (stereotassi) in unica seduta nei distretti corporei Brain e Body, con tecniche di IGRT 2D (MV, kV) e  3D (kV-CBCT), gating RPM (Respiratory Position Management);

I due LINAC sono dosimetricamente equivalenti per tutte le tecniche di trattamento comuni.

- n. 1 Sistema per Brachiterapia: microSelectron HDR V3 Elekta (prima Nucletron)

È collegato con  il TPS Oncentra Masterplan tramite rete d’istituto.

- n.1 simulatore tradizionale XIMATRON – Varian

- n.1 simulatore CT Toshiba Aquilion

- n. 1 Sistema Informatico di Radioterapia

Il Sistema Informatico di Radioterapia è Varian Aria versione 13; le ditte partecipanti potranno visionare la configurazione in sede di sopralluogo.

- n. 1 Sistema di trattamento Tomotherapy

È collegato al TPS dedicato tramite rete dedicata.

La SOC di Fisica Sanitaria del CRO di Aviano attualmente dispone delle seguenti apparecchiature/sistemi:

- n. 2  Sistemi  di pianificazione per Radioterapia

- Sistema di pianificazione per Radioterapia Eclipse versione 13, utilizzato per la pianificazione di tutte le tecniche di terapia; sarà cura delle ditte partecipanti alla gara richiedere  l’architettura del sistema in dettaglio in fase di sopralluogo e garantirne il mantenimento delle attuali funzioni.

- Sistema di pianificazione per Radioterapia Oncentra Masterplan, utilizzato per il contouring; sarà cura delle ditte partecipanti alla gara richiedere  l’architettura del sistema in dettaglio in fase di sopralluogo e garantirne il mantenimento delle attuali funzioni.

- n. 1 Sistema di pianificazione  Tomotherapy

Il sistema è composto da n. 2 TPS dedicati inseriti in una rete dedicata. Ha funzioni di import/export  in formato Dicom/Dicom RT  verso  Eclipse versione 13, Oncentra Masterplan, Dosimetro Delta 4 e Nodo immagini d’istituto. Sarà cura delle ditte partecipanti alla gara richiedere  l’architettura del sistema in dettaglio in fase di sopralluogo e garantirne il mantenimento delle attuali funzioni.

- Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali OBBLIGATORIE, pena l’esclusione, delle apparecchiature o dei sistemi

3.1 Caratteristiche funzionali dell’acceleratore

Le ditte concorrenti possono presentare il modello della propria gamma che ritengano più idoneo in relazione alle caratteristiche e destinazione d’uso indicata al precedente punto 1.

Deve essere offerto un solo modello: non sono ammesse offerte alternative, parziali, equivoche e/o condizionate.

Tecniche di trattamento

- 3DCRT CON PIANIFICAZIONE  “Field within Field” (IMRT FOWARD) SENZA E CON LETTO RUOTATO, SU BERSAGLI PICCOLI, MEDI E GRANDI

- IMRT DINAMICA  SENZA E CON LETTO RUOTATO, SU BERSAGLI PICCOLI, MEDI E GRANDI

- IMRT VOLUMETRICA SENZA E CON LETTO RUOTATO, SU BERSAGLI PICCOLI, MEDI E GRANDI

- SRS, SRT  E SBRT AD ALTA DOSE PER FRAZIONE, CRANICA ED EXTRACRANICA SENZA E CON LETTO RUOTATO, SU BERSAGLI PICCOLI

- TERAPIA IN CONDIZIONI FF E FFF

- IGRT 4D CON POSSIBILITÀ DI TRACKING DEL BERSAGLIO

- REGOLAZIONE DEL TRATTAMENTO SECONDO L’ATTO RESPIRATORIO

Integrazione sistema informativo oncologico (OIS)

L’apparecchiatura oggetto di gara, completa di tutte le sue parti, ivi compresi i software necessari al miglior funzionamento integrato di tutte le componenti, deve potersi integrare  nella rete di gestione dati ed immagini attualmente presente nella SOC di Oncologia Radioterapica, Varian ARIA versione 13.6, con garanzia di utilizzo completo e ottimale, e gli studi dosimetrici devono essere calcolabili con il TPS attualmente utilizzato per le tecniche speciali dalla SOC di Fisica Sanitaria, Varian Eclipse versione 13.6.

Qualora l’attuale versione software/hardware della rete di gestione dati ed immagini e/o l’attuale versione software/hardware del TPS utilizzato per la pianificazione di tutte le tecniche di terapia, per un qualsiasi motivo, non fossero idonei per l’utilizzo completo, sicuro e ottimale dell’apparecchiatura oggetto di gara, con tutte le sue parti, è data facoltà alle ditte concorrenti di:

- Fornire una nuova rete di dati ed immagini oppure un aggiornamento software e hardware della rete preesistente, che deve garantire tutte le funzioni della rete attualmente installata, con la versione software ed hardware più nuova disponibile sul mercato, con un numero di stazioni almeno pari a quelle già installate, più tutto ciò che si rendesse necessario per il corretto e sicuro funzionamento del LINAC oggetto di gara e di quelli già installati e funzionanti, garantendo il recupero dei dati storici immagazzinati nella rete di dati ed immagini su menzionata, intendendo con ciò che tutti i dati di pianificazione e di trattamento dovranno essere visibili e utilizzabili nella rete di dati ed immagini fornita a sostituzione o come aggiornamento di quella attualmente presente.

- Fornire  un TPS a sostituzione o come aggiornamento di quello attualmente presente e utilizzato per la pianificazione di tutte le tecniche di terapia, nella versione migliore attualmente disponibile, con un numero di stazioni pari a quelle già installate. In tal caso la ditta offerente deve garantire tutte le funzioni del TPS attualmente installato, ed anche:

- il recupero dei dati storici immagazzinati nei TPS attualmente in dotazione alla Struttura Operativa Complessa di Fisica Sanitaria, intendendo con ciò che la ditta offerente provvederà, a proprio carico, alla migrazione dei dati dei fasci attualmente in uso nella S.O.C. di Oncologia Radioterapica dal sistema computerizzato di pianificazione attualmente in uso a quello offerto, o alla misura degli stessi qualora i dati attualmente a disposizione siano incompatibili, effettuando  il commissioning degli algoritmi di calcolo offerti ed eseguendo, con il personale della SOC di Fisica Sanitaria e su sue indicazioni, il controllo dei dati di Output, e alla migrazione dell’archivio storico dei pazienti, nulla escluso (immagini, distribuzioni di dose, DVH, ecc.), dal sistema computerizzato di pianificazione attualmente in uso a quello fornito.

- algoritmo di calcolo il più avanzato, tipo Collapsed Cone Convolution Superposition (che assume diversi nomi commerciali) e/o Monte Carlo.

L’apparecchiatura oggetto di gara dovrà essere consegnata nella versione corrispondente all’offerta, corredata di tutti gli accessori, software, cavi, connettori, e tutto quanto è necessario per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso.

Requisiti tecnico-funzionali ulteriori e/o diversi rispetto a quelli richiesti sono ammessi, purché le ditte concorrenti ne dimostrino l’equivalenza o il miglioramento.

Le Ditte concorrenti dovranno dimostrare che l’apparecchiatura oggetto di gara, con tutte le sue parti, e tutte le componenti richieste, è configurata per garantire i requisiti tecnico/prestazionali indicati e dovranno offrire il sistema completo.

3.2 Caratteristiche tecniche dell’acceleratore

L’acceleratore lineare ad alta energia computerizzato deve avere le seguenti caratteristiche base e i seguenti dispositivi:

- Fasci di fotoni con almeno due energie, possibilmente di energia 6 MV e di 18 MV

- Dose rate dei fasci di fotoni regolabile, con disponibilità di dose rate anche superiore a 2000 MU/min

- Dimensioni minime del campo con fasci di fotoni 1x1 cm2 o inferiori, dimensioni massime del campo con fasci di fotoni 40x40 cm2 all’isocentro, variabili con continuità

- Fasci di elettroni con almeno 5 energie nominali, nell’intervallo di energie da  4 a 22 MeV

- Dose rate dei fasci di elettroni regolabile, anche a valore elevato

- Applicatori per elettroni che producano campi di area da almeno 6x6 cm2 ad almeno 25x25 cm2, definita a SSD 100 cm

- Dispositivi per la visualizzazione della posizione del gantry, del sistema di collimazione e delle dimensioni dei fasci di fotoni.

- Collimatori indipendenti asimmetrici su entrambi gli assi

- Tecnica di terapia ad arco sia con fasci di fotoni che di elettroni

- Sistemi di sicurezza per l’interruzione immediata del funzionamento dell’acceleratore

- Consolle computerizzata di comando, controllo e sicurezza, per l’impostazione ed il controllo di tutti i parametri di trattamento, completa di monitor per la visualizzazione dei parametri di irradiazione in sala comandi e monitor ripetitivo in sala di trattamento. La consolle di comando dovrà essere provvista di hardware e software tale da interfacciarsi con il sistema informatico di Radioterapia Varian ARIA V. 13.6 per la trasmissione automatica dei parametri di trattamento, ivi inclusi i parametri del collimatore multi-lamellare, DRR ed immagini per IGRT, salvo quanto previsto nel punto 3.1.

- Lettino porta paziente a rotazione isocentrica, robotizzato con movimenti motorizzati e manuali (questi ultimi quando possibili), dotato di tavolo porta-paziente in fibra di carbonio, privo di parti in metallo, con basso valore di attenuazione dell’intensità dei fasci per tutte le posizioni angolari della testata, con eventuale estensione testa-collo e settore radiotrasparente a racchetta di tennis, con movimenti lungo i tre assi dell’acceleratore, beccheggio (pitch), rollio (roll)  e imbardata (yaw)

- Tutti i software necessari al miglior funzionamento integrato di tutte le componenti l’acceleratore

- Collimatore multi-lamellare completo di hardware e software di controllo, con lamelle di dimensione, all’isocentro, non superiore ad 1 cm, coerente con le tecniche e i bersagli richiesti così come descritti al paragrafo “caratteristiche funzionali dell’acceleratore”.

- Dispositivo elettronico per “imaging” portale (EPID) solidale al gantry, completo di stazione di controllo e software di analisi, che permetta di eseguire valutazione dello scostamento tra immagini portali, DRR e radiografie tradizionali, ed esegua dosimetria per il controllo di qualità dosimetrico di trattamenti IMRT DINAMICA E IMRT VOLUMETRICA, e possibilità di archiviazione e stampa delle immagini digitali

- Dispositivo per  IGRT dotato di:

- Rivelatore ed elettronica ad esso associata

- Tubo RX di caratteristiche adeguate

- Movimenti del tubo ad RX e relativo rivelatore preferibilmente automatici/robotizzati e comandati dalla Consolle di comando esterna al bunker.

- Workstation di elaborazione

- Software per l’elaborazione delle immagini, con possibilità di esecuzione di matching anatomico di immagini digitali radiografiche (kV-kV, kV-MV e con marker radioopachi)

- Analisi “real time” di immagini acquisite durante l’erogazione della dose (tracking)

- Software di gestione “real time”  dei movimenti del tavolo porta paziente robotizzato

- Fluoroscopia digitale ad alta velocità di acquisizione per la verifica pre-trattamento dei movimenti del bersaglio

- Sistema per acquisizione di immagini tomografiche (ConeBeam CT) ad alta velocità

- Massima libertà di movimento che permetta l’acquisizione di immagini anche per posizionamenti campi-paziente difficili, e facilmente removibile per liberare il campo di irradiazione in tempi brevi, con movimento automatizzato del braccio e del piatto rivelatore

- Tutte le interfacce hardware e software necessarie per la TAC in dotazione alla Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica (TOSHIBA AQUILION), allo scopo di integrare totalmente il dispositivo con quest’ultima apparecchiatura.

- Sistema per la gestione del movimento intrafrazione, 4D totalmente integrato con l’acceleratore lineare oggetto di questa gara e con la TAC di acquisizione immagini attualmente in uso presso la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica (TOSHIBA AQUILION), che consenta lo studio del ciclo respiratorio e la sua gestione durante la terapia.

- Stampante laser a colori ad alta qualità per riproduzione su carta comune

Inoltre:

- Almeno 3 sistemi laser di precisione per l’individuazione dell’isocentro;

- Sostituzione e/o garanzia di funzionalità delle luci di segnalazione indicanti gli stati di macchina accesa e fascio attivo (sala comandi e sala di terapia);

- Catena televisiva a circuito chiuso con 2 telecamere a movimento motorizzato con zoom e brandeggio e 2 monitor;

- Interfono a doppia via per la comunicazione con la sala di trattamento;

- Sostituzione della porta di chiusura della sala LINAC come meglio descritto nella parte lavori;

- Arredi funzionali specifici per la destinazione d'uso, quale naturale complemento dei concetti di umanizzazione sopra esposti, avendo cura di soddisfare sia l’aspetto funzionale che quello di cura dell’ambiente nel quale saranno inseriti, dalle seguenti specifiche:

- N.2 Poltroncine ergonomiche girevoli, con rivestimento in tessuto poliestere morbido e lavabile, rispondenti al D.Lgs 81/2008 e in Classe 1 IM di reazione al fuoco e rispondenti alla normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di formaldeide).

- Piano operativo composto da un piano scrivania e scaffale a scomparti per cartellini dei pazienti  in trattamento, rispondente al D.Lgs 81/2008 o a normative di settore quali  la normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di formaldeide). Dimensioni da acquisire in fase di sopralluogo.

- Armadiatura costituita da struttura in nobilitato melaminico antigraffio, a scomparti per attrezzatura, e ripiani interni, rivestimento in laminato con spessore minimo 30mm e bordi arrotondati antiurto in ABS, in Classe 2 di reazione al fuoco, rispondenti alla normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di formaldeide) e al D.Lgs 81/2008. Dimensioni 1800 mm x 450 mm x 1800 mm (h)

- Cassettiera sottoscrivania su ruote a 3 cassetti, con scocca e cassetti in nobilitato melaminico o in lamiera di acciaio scatolare verniciata con polveri epossidiche con bordi raggiati. Ruote morbide piroettanti e chiusura centralizzata dei cassetti. Maniglie antitrauma ed ergonomiche. Classe 2 di reazione al fuoco e rispondenti alla normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di formaldeide).

Si precisa inoltre che:

- Le apparecchiature dovranno comunque essere configurate e caratterizzate da prestazioni di livello idoneo tale da consentire quanto indicato al precedente punti 3.1 e 3.2.

- La ditta può presentare, pena l’esclusione, un solo modello di apparecchiatura scelto tra quelli componenti la propria gamma ritenuti più idonei in relazione alla configurazione e destinazione d’uso indicata;

- Non è comunque ammessa la formulazione di offerte alternative, parziali, equivoche e/o condizionate;

- L’attrezzatura di cui trattasi dovrà essere consegnata nella versione corrispondente all’offerta, conforme alle caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste e corredata di quanto indicato in configurazione minima a pena di esclusione, degli accessori a corredo, e di quant’altro necessario per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso;

- Le licenze dei sistemi operativi, dei pacchetti software di base, inclusi quelli propedeutici al funzionamento delle apparecchiature o degli applicativi, sono implicitamente considerate comprese nella fornitura e quindi non elencate nel capitolato;

Tutte le licenze d’uso del software non devono avere scadenza o limiti temporali che possano determinare blocchi funzionali e/o che richiedano oneri per le Aziende;

- Nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario, prima della consegna è obbligato a darne tempestiva comunicazione e deve offrire l’attrezzatura innovata senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali;

- Le offerte relative a strumenti che presentino carenze sostanziali rispetto ai requisiti tecnico/funzionali sopra elencati non saranno prese in considerazione in sede di valutazione tecnica e quindi escluse dalla gara.

Ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti sono ammessi, purché la ditta ne dimostri l’equivalenza o il miglioramento.

In tale caso, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta tecnica dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una relazione tecnica che, evidenziando la non conformità, motivi l’equivalenza funzionale, nonché dall’eventuale documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato.

- Condizioni di fornitura

OBBLIGATORI

In aggiunta a quanto specificato nel precedente articolo la fornitura dovrà essere comprensiva, pena esclusione, di:

- Garanzia e assistenza tecnica secondo le modalità indicate in Capitolato Speciale;

- Corsi di formazione per il personale utilizzatore, da erogarsi almeno come descritto nel relativo allegato

- Realizzazione opere edili, impiantistiche e radioprotezionistiche, come previste dal presente appalto

- Ritiro e smaltimento dell’apparecchiatura attualmente presente (Varian Clinac 600 C), che dovrà essere eseguito a norma di legge sulla base dell’impegno assunto dall’aggiudicatario con la sottoscrizione dell’allegato “ritiro e smaltimento apparecchiature”. Le ditte preposte dovranno produrre idonea documentazione a corredo delle operazioni di smaltimento (compilazione del formulario di identificazione del rifiuto e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, conformità alla normativa ADR). Dopo il ritiro, l’aggiudicatario dovrà far pervenire all’Istituto una certificazione di avvenuta consegna del rifiuto al soggetto smaltitore e, successivamente, una comunicazione di avvenuto smaltimento.

OPZIONALI

In aggiunta a quanto sopra, le seguenti opzioni, non comprese nella fornitura richiesta, devono poter essere richiedibili.

Devono essere pertanto obbligatoriamente disponibili da parte del fornitore (sono cioè obbligatorie ai fini della partecipazione alla gara):

- Contratti di manutenzione di tipo “Full-Risk” per il periodo successivo a quello di garanzia, da attivarsi anche non consecutivamente alla scadenza della stessa, ed erogati a condizioni almeno pari a quelle specificate nei rispettivi allegati.

- Lettino robotizzato a 6 gradi di libertà e Sistema per IGRT basato su immagini radiografiche stereoscopiche acquisite mediante tubi radiogeni

- Sistema a guida ottica per la localizzazione e il controllo dei trattamenti complessi

Procedure di Collaudo e Accettazione

La ditta aggiudicataria deve concordare con l’Azienda destinataria delle fornitura il giorno per il collaudo.

Il collaudo dovrà essere eseguito dal Responsabile incaricato dal C.R.O., alla presenza dei tecnici della ditta aggiudicataria della fornitura. Tutto quanto necessario per l’effettuazione delle prove di collaudo (strumenti di misura, mano d’opera, ecc.) dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della ditta aggiudicataria.

Il collaudo dovrà accertare che l'esecuzione del progetto sia conforme alle indicazioni contenute nel presente Capitolato ed alle prescrizioni contrattuali, e dovrà accertare che le attrezzature fornite e relativi accessori siano stati regolarmente installati, siano regolarmente funzionanti e soddisfino alle esigenze per essi previste, ed particolare dovrà accertare che:

- quanto oggetto della fornitura sia stato regolarmente installato, sia regolarmente funzionante e soddisfi le esigenze per esso previste nelle norme IEC Report 977;  il collaudo dovrà inoltre prevedere, da parte del Servizio di Ingegneria Clinica e dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, la verifica di rispondenza delle apparecchiature offerte alla normativa di sicurezza in vigore nel rispetto della normativa CEI 62-5, nonché, da parte del Servizio di Fisica Sanitaria del CRO,  la verifica di rispondenza alle norme di protezione;

- le opere e gli impianti siano rispondenti per caratteristiche e qualità dei materiali e per funzionalità alle prescrizioni contrattuali. Per gli impianti dovranno essere eseguite a cura della Ditta aggiudicataria tutte le prove e misurazioni strumentali previste dalla normativa vigente, in particolare quelle previste dalle norme CEI per impianti elettrici, e dovrà essere consegnata la certificazione di conformità;

Il collaudo e le verifiche di sicurezza suindicati dovranno essere documentati da apposito “Verbale” predisposto dall'Ufficio Tecnico che verrà sottoscritto da tutte le parti partecipanti allo stesso.

Il collaudo dovrà essere eseguito dai soggetti designati dal CRO di Aviano e dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria o suo delegato.

Al momento del collaudo delle apparecchiature, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire tutta la documentazione tecnica richiesta specificatamente nel presente documento  e comprendente:

- manuali d’uso delle apparecchiature (in lingua italiana) sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico;

- manuali di servizio e quant’altro necessario per consentire gli interventi manutentivi, preferibilmente su supporto elettronico, se non esplicitamente dichiarata in sede di offerta,  l’impossibilità a fornire tali documentazioni;

- schemi tecnici, tool diagnostici e tool informatici di ripristino di applicativi software e/o sistemi operativi, preferibilmente su CD ROM, se non esplicitamente dichiarata, in sede di offerta, l’impossibilità a fornire tali documentazioni;

- Una copia di:

  - dischi di installazione, ed eventuale ripristino, del Sistema Operativo;

  - dischi di installazione, ed eventuale ripristino, dei Software Applicativo;

  - licenze software rilasciate dalle case produttrici

se non esplicitamente dichiarata, in sede di offerta, l’impossibilità a fornire tali supporti o la non pertinenza;

- programmazione degli interventi di manutenzione preventiva relativamente agli anni di garanzia offerti;

- piano definitivo relativo allo svolgimento dei corsi di addestramento del personale sanitario e tecnico con rilascio degli attestati di partecipazione nominativi (qualora previsto);

- indicazione delle modalità di rottamazione e smaltimento dell’apparecchiatura e dei relativi riferimenti di legge attualmente in vigore, fornendo l’eventuale elenco completo di ogni tipo di componentistica e materiali impiegati (elettronica, tubi a vuoto e a gas, trasformatori, oli specifici, agenti radioattivi, contaminanti, etc.) per la fabbricazione dell’apparecchiatura relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, nocivi, tossici, etc.).

Inoltre, laddove applicabili, le schede di segnalazione dei “rischi residui” (schede di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08), in lingua italiana, contenenti la descrizione di:

- dispositivo di protezione;

- procedure da seguire;

- condizioni ambientali e impiantistiche da rispettare;

- eventuali specifiche certificazioni (da parte di Istituti od Enti quali ISPESL od altro).

Per quanto riguarda le opere edili/impiantistiche/protezionistiche, la Ditta aggiudicataria, preliminarmente alle verifiche di accettazione e collaudo delle opere:

- sarà tenuta a presentare alla conclusione dei lavori gli elaborati grafici conformi a quanto realizzato (asbuilt), sia in formato cartaceo sia su supporto informatico per CAD (file in .dwg);

- dovrà provvedere a ottenere/produrre qualsiasi altro documento od elaborato integrativo, compreso tutta la documentazione necessaria per adeguare e aggiornare gli elaborati progettuali a seguito di eventuali varianti in corso d’opera;

- dovrà produrre la certificazione di conformità degli impianti realizzati, dei materiali forniti e posti in opera (D.M. 37/2008); oltre alla documentazione tecnica esaustiva inerente le macchine installate, i sistemi e gli impianti, fornendo manuali di uso e manutenzione;

- per gli impianti termoidraulici ed elettrici/speciali dovrà produrre la certificazione di conformità alle norme vigenti ed in particolare alle norme UNI;

- dovrà presentare, ai fini antincendio, le dichiarazioni, omologazioni, rapporti di prova, calcoli analitici, certificati di resistenza al fuoco dei materiali impiegati;

Resta inteso che ogni onere relativo al rilascio di eventuali autorizzazioni da parte degli enti preposti sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

La Ditta si impegna alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo e la fornitura si intenderà accettata solo dopo la loro definitiva eliminazione e quindi con esito positivo del collaudo medesimo.

La fase di collaudo comprende la verifica della congruità della fornitura rispetto all’ordinato, il collaudo delle apparecchiature secondo quanto previsto dalle norme e guide tecniche dedicate, dalle modalità indicate all’interno di questo documento e da quelle in uso presso l’Azienda Committente destinataria della fornitura, l’adeguatezza e la qualità delle forniture e dei servizi  accessori (manuali operativi e di servizio, formazione degli operatori e dei tecnici, etc.) e quanto ulteriormente previsto da norme e guide tecniche specifiche.

Il collaudo necessita anche di una fase propedeutica di accettazione, finalizzata alla verifica della congruità della fornitura rispetto all’ordinato in termini di caratteristiche geometriche e dosimetriche del LINAC, dei parametri protezionistici, le prove di comunicazione per la rete e alcune prove per i TPS.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera, quindi, la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto del collaudo ed anche successivamente nel corso dell’utilizzo.

La fatturazione è vincolata all'esito positivo delle prove di collaudo e accettazione.  Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso e riprenderà con la definizione della pendenza.

In caso di fornitura incompleta o parzialmente conforme (p.es. mancanza di manuali, di accessori...), si procederà al collaudo parziale della fornitura, che consentirà al C.R.O. di utilizzare il bene fornito, limitatamente alle funzioni collaudate. Resta inteso che la garanzia decorre dalla data dell’accettazione definitiva, previo completamento della fornitura.

Il collaudo parziale è finalizzato a tutelare il servizio pubblico, che l’Amministrazione erogante è tenuta a soddisfare, e non concede diritto alcuno di rivendicazione economica da parte della ditta fornitrice, la quale è obbligata a garantire tutte le funzionalità e le assistenze previste da contratto.

Qualora l’Amministrazione rifiuti in toto o in parte la fornitura, in quanto dal collaudo risulti non conforme alle caratteristiche richieste ed offerte, la ditta a sua cura e spese, dovrà sostituirla immediatamente con altra apparecchiatura che presenti tutte le caratteristiche di conformità rispetto all’aggiudicazione.

- Normativa cui l’apparecchiatura deve rispondere

Oltre all’adempimento agli obblighi di registrazione delle apparecchiature e dei dispositivi offerti presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute, di cui all’Allegato  “Dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa sui Dispositivi Medici”, esse dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- D.Lgs. 37/10;

- D.Lgs. 81/2008;

- alle norme nazionali CEI 62.5, CEI 62.51 e specifiche di pertinenza quali la IEC 977 per LINAC

- Obblighi per il fornitore

Il fornitore si assume tutti gli obblighi derivanti da quanto dichiarato nell’offerta, in ogni sua parte e in tutti i suoi allegati e quanto dichiarato nell’Allegato denominato “Impegni per il Fornitore”.

- Modalità di sopralluogo

Al fine di acquisire ogni elemento tecnico utile alla formulazione dell’offerta, ciascuna ditta dovrà effettuare, pena esclusione dalla gara, un sopralluogo presso i locali della Radioterapia del CRO. A tal fine le ditte dovranno mettersi in contatto con il referente dell’Azienda per concordare modalità e data del sopralluogo.

L’avvenuto sopralluogo verrà attestato mediante rilascio da parte del personale incaricato del CRO di apposito verbale che dovrà essere accluso alla documentazione per la partecipazione alla gara. Ogni ulteriore informazione tecnica non appresa e rilevata durante il sopralluogo e ritenuta utile per la formulazione dell’offerta dovrà essere formalmente richiesta all’Ente appaltante successivamente al sopralluogo.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di operatori economici, il sopralluogo dovrà essere effettuato da un incaricato del raggruppamento temporaneo, munito di documento d’identità, il quale agisce in nome e per conto di tutti gli operatori economici e dovrà essere munito di apposita delega, riferita all’appalto in oggetto, firmata da tutti i legali rappresentati del costituendo raggruppamento.

Con l’avvenuto sopralluogo la Ditta certifica, salvo comunicazioni specifiche al riguardo, di aver  preso visione del  sito e  degli ambienti ad esso adiacenti, di aver rilevato tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i lavori, le problematiche di accesso al sito e gli ambienti e le modalità in cui devono essere eseguite le opere in modo da ridurre al minimo l’interferenza o gli inconvenienti con l’attività del reparto di Radioterapia e della struttura ospedaliera.

In fase di sopralluogo verranno consegnati gli elaborati grafici delle strutture edilizie ed impianti (piante dei locali, sezioni, distribuzioni impiantistiche e quadri elettrici) dell’esistente fabbricato interessato dall’intervento riprodotti su supporto magnetico per la predisposizione dell’offerta e la definizione delle opere da realizzare.

Le Ditte concorrenti dovranno effettuare, pena esclusione dalla gara, le visite di sopralluogo per provvedersi di tutti i dati ed elementi integrativi ad esse occorrenti per la presentazione dell’offerta. A tal fine le ditte dovranno mettersi in contatto con congruo anticipo con il referente dell’Azienda destinataria della fornitura (consultare l’Allegato “Riferimenti aziendali”) per concordare modalità e data di sopralluogo, che dovrà comunque tenersi entro e non oltre 10 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte).

RIFERIMENTI PER IL SOPRALLUOGO CRO:  contattare il sig. Luca Tassan:  ltassan@cro.it tel. 0434/659343 per concordare la data del sopralluogo

- Prove e visioni

Al fine di effettuare un’adeguata valutazione delle attrezzature offerte ed in particolare la loro rispondenza alle specifiche esigenze degli utilizzatori, potrà essere richiesta una prova pratica o una visione delle apparecchiature, secondo modalità che saranno successivamente indicate a mezzo comunicazione scritta.

Nel corso della visione la Commissione potrà richiedere la misura dei parametri caratteristici dell’apparecchiatura e la visione dei manuali d’uso, dei manuali di service e degli schemi elettrici, elettronici e meccanici, delle liste delle parti componenti e degli eventuali tool diagnostici.

Nel caso in cui venga richiesta la visione delle apparecchiature presso un sito di installazione delle stesse, saranno preferite le soluzioni logistiche più vicine alla Regione FVG.

Le modalità di visione saranno comunicate ai concorrenti per iscritto.

Si evidenzia che i costi relativi all’organizzazione delle eventuali visite saranno a carico dei concorrenti e che il programma della visita sarà oggetto delle specifiche valutazioni ed approvazioni dell’EGAS.

La mancata visione dei prodotti proposti, qualora richiesta dall’amministrazione, determinerà l’automatica esclusione dalla gara.

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA

(da produrre a cura delle ditte partecipanti in sede di partecipazione alla gara)

La busta n 2 riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA-LOTTO N 1 CRO AVIANO” dovrà contenere tutta la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte.

Dovrà essere presente la seguente documentazione, divisa in tre parti:

- una parte A relativa ai requisiti tecnici e prestazionali;

- una parte B relativa ai servizi;

- una parte C relativa alla documentazione in formato elettronico,

con l’esortazione di utilizzare la stessa numerazione e relativo titolo; eventuali integrazioni ai documenti presentati dovranno essere forniti come richiesti dall’ente appaltante.

- Requisiti tecnico prestazionali:

- Elenco numerato dei documenti prodotti nella busta N° 2;

- Allegato dal titolo “Impegni per il Fornitore” compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato dal legale rappresentante della ditta;

- Allegato dal titolo “Dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa sui Dispositivi Medici” compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta, anche in formato elettronico;

- Copia dell’OFFERTA ECONOMICA senza indicazione alcuna dei prezzi o di ogni altro elemento che possa determinarlo, tale da permettere una corretta e dettagliata identificazione della configurazione offerta (dovranno essere riportati codice, quantità e configurazione offerta);

- SCHEDE TECNICHE che descrivano in modo chiaro e sintetico le caratteristiche delle apparecchiature offerte nonché ogni altra informazione utile.

- ALLEGATO DAL TITOLO “DESCRIZIONE DELLA COMPATIBILITÀ” riguardante le caratteristiche di compatibilità e funzionalità dell’apparecchiatura con la rete di gestione dati ed immagini ed i TPS, e con gli altri LINAC presenti nella SOC di Oncologia Radioterapica

- Allegato dal titolo “QUESTIONARIO TECNICO” dovrà essere compilato accuratamente in tutte le sue parti e firmato dalla persona legittimata ad impegnare l’offerente. Viene richiesto che la compilazione del questionario sia presentata oltre che su carta anche su supporto informatico in formato Excel

- DEPLIANTS o BROCHURES che saranno comunque considerati come illustrativi e non probanti di valore documentale;

- Allegato “Software e Sicurezza Informatica” compilato, per quanto di pertinenza,  in tutte le sue parti, timbrato e firmato dal legale rappresentante della ditta; l’applicabilità delle condizioni espresse all’allegato in oggetto verrà concordata fra la ditta aggiudicataria e le Aziende;

- Allegato “RISCHI INTERFERENZIALI E STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE (DUVRI)”, firmato per presa visione ed accettazione;

- Le eventuali certificazioni di qualità possedute dalle apparecchiature e dal servizio di assistenza tecnica offerti;

- Studi Clinici, se disponibili, a supporto dell’efficacia clinica del prodotto offerto;

- Relazione tecnico/illustrativa del progetto nel suo sviluppo planimetrico con indicazione delle caratteristiche delle opere edili, impiantistiche e dei materiali proposti per la realizzazione delle opere, comprese le modifiche alle strutture e agli impianti esistenti, con particolare riguardo all’umanizzazione degli ambienti

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, nell’elenco anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto;

- Elaborati grafici tali da illustrare chiaramente lo sviluppo planimetrico degli ambienti del fabbricato, l’ingombro delle attrezzature/apparecchiature ed accessori, le dimensioni, i passaggi, gli impianti, le protezioni proposte e quant’altro necessario per la realizzazione dell’intervento, l’installazione ed il funzionamento delle attrezzature/apparecchiature ed accessori e dei rispettivi componenti, nonché sistemi allacciati. Gli elaborati dovranno essere costituiti da: - tutte le piante dei vari livelli, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e degli impianti;- almeno 1 sezione  trasversale non inferiore a 1:100; - dagli schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni; - dalle planimetrie in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche interne ed esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati. Tali elaborati dovranno indicare, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove;

- Computo metrico (non estimativo) suddiviso per categorie omogenee di lavorazioni secondo lo schema di seguito riportato:

A) OPERE EDILI ED AFFINI

Accantieramento e opere provvisionali

Demolizioni - Rimozioni – Smontaggi

Calcestruzzi e casseri

Ferro per opere in cemento armato

Carpenterie Metalliche – Opere in ferro

Murature – Tramezzature

Vespai - Inerti - Massetti

Isolamenti - Impermeabilizzazioni

Cartongessi - Pareti - Contropareti

Controsoffitti

Intonaci

Rasature - Pitture - Opere Affini

Pavimenti - Rivestimenti

Serramenti interni

Opere provvisionali opere edili ed affini

B) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Interventi in cabina MT/BT

Quadri elettrici, UPS ed interruttori bassa tensione

Canalizzazioni e cavi di distribuzione principale e secondaria

Impianti forza motrice, di terra ed equipotenziale

Impianto di illuminazione normale e di emergenza

Corpi illuminanti per illuminazione normale e di emergenza

Impianto trasmissione dati e telefonia

Impianto citofonico, interfonico videocontrollo

Impianto rivelazione incendi

Opere provvisionali impianti elettrici e speciali

C) IMPIANTI TERMOMECCANICI

Apparecchiature centrali tecnologiche

Tubazioni, coibentazioni, isolamenti ed accessori impianto idrico sanitario ed antincendio

Tubazioni, coibentazioni, isolamenti ed accessori impianto di climatizzazione

Canalizzazioni, bocchette ed accessori impianto di climatizzazione

Impianti autonomi di refrigerazione/climatizzazione a pompa di calore raffredati ad aria

Serrande tagliafuoco

Regolazioni impianto di climatizzazione

Sanitari, rubinetterie ed impianto di scarico acque reflue

Impianto gas tecnici e medicali

Opere provvisionali impianti di termomeccanici

D) OPERE DI PROTEZIONISTICA

E) ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

- Relazione illustrativa del piano di sicurezza contenente le valutazioni utili per conoscere il grado di pericolosità delle lavorazioni, la presumibile concomitante presenza in cantiere di due o più imprese esecutrici, nonché le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza;

- Cronoprogramma delle varie fasi degli interventi e della fornitura installazione, training e collaudo (sarà facoltà del CRO formulare proprie osservazioni e proporre modifiche al Cronoprogramma);

- Relazione tecnica di radioprotezione, a firma di un Esperto Qualificato di III° grado incaricato dalla Ditta concorrente, contenente i calcoli e le indicazioni di radioprotezione atte a garantire, sulla base delle informazioni fornite dall’ente appaltante, il rispetto dei limiti di dose previsti per i lavoratori e la popolazione dal D. Lgs. 230/95 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 241/00. Eventuali informazioni necessarie alle relazione tecnica di radioprotezione sono richiedibili alla Struttura complessa di Fisica Sanitaria.

- Allegato “ RITIRO E SMALTIMENTO APPARECCHIATURE” riportante la tipologia di ritiro. La ragione sociale della ditta certificata che sarà utilizza per lo smaltimento potrà essere comunicata anche successivamente alla aggiudicazione.

- Servizi:

gli allegati cartacei da restituire compilati e sottoscritti così denominati:

- Allegato “Contratto di Manutenzione Full-Risk ”;

- Allegato “Formazione Personale Sanitario”;

- SITI DI INSTALLAZIONE MEDESIMO MODELLO (per effettuare eventuale visita clinica)

- CD contenente le documentazione dei precedenti punti A e B in formato *.pdf, il “Questionario Tecnico”, anche in formato Excel

Nella busta dovrà essere inserita una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali.

La non presentazione di tale dichiarazione all’interno della documentazione tecnico-qualitativa verrà considerata dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti presentati in sede di gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati.

La Commissione si riserva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni di carattere tecnico che dovessero risultare necessarie per effettuare un’adeguata valutazione delle apparecchiature offerte.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI LOTTO N 1

### xxx

La valutazione della Commissione Giudicatrice avverrà sulla base di quanto di seguito indicato.

L’aggiudicazione della gara sarà riservata ai prodotti che risponderanno alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in Capitolato speciale.

Per tali apparecchiature l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo seguente rapporto qualità/prezzo:

| Qualità / prezzo | 50 /50 |
| --- | --- |

QUALITÀ

I 50 punti complessivi relativi al parametro qualità saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, il cui giudizio sarà insindacabile, in seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata ed agli esiti delle visioni e prove pratiche delle apparecchiature offerte.

Se non diversamente indicato, i punteggi, per ogni parametro e sottoparametro oggetto di valutazione, saranno attribuiti in percentuale, quindi convertiti in base al valore massimo attribuibile indicato in tabella:

| 1 | Caratteristiche Tecniche dei fasci di fotoni ed elettroni |  |  |  | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Punti Attribuibili MAX 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a | Parametri caratteristici dei fasci di fotoni |  |  |  |  | Max punti |
| 1.a.1 | Parametri caratteristici del fascio di fotoni ad energia intorno ai 6MV, in condizioni FF (con Flattening Filter), (dove le PDD20cm e PDD10cm si intendono per il campo 10x10 cm2 ad SSD 100 cm); i valori di riferimento, ottimali, sono indicati nella seguente tabella: |  |  |  | Ottimo 100% | 5 |
|  | FASCIO DI FOTONI IN CONDIZIONI FF - BASSA ENERGIA |  |  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Profondità massimo (cm) | PDD10cm (%) | PDD20cm (%) | Discreto 40% |  |
|  | ENERGIA 1 | 1.5 | 67 | 38 | Sufficiente 20% |  |
|  | Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con i valori più vicini a quanto sopra elencato, alle altre offerte in proporzione. |  |  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| 1.a.2 | Parametri caratteristici del fascio di fotoni ad energia intorno ai 18MV, in condizioni FF (con Flattening Filter), (dove le PDD20cm e PDD10cm si intendono per il campo 10x10 cm2 ad SSD 100 cm); i valori di riferimento, ottimali, sono indicati nella seguente tabella: |  |  |  | Ottimo 100% | 5 |
|  | FASCIO DI FOTONI IN CONDIZIONI FF - ALTA ENERGIA |  |  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Profondità massimo (cm) | PDD10cm (%) | PDD20cm (%) | Discreto 40% |  |
|  | ENERGIA 2 | 3.3 | 79 | 53 | Sufficiente 20% |  |
|  | Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con i valori più vicini a quanto sopra elencato, alle altre offerte in proporzione. |  |  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| 1.a.3 | Ulteriori fasci di fotoni in condizioni FF oltre a quelli già descritti, se offerti |  |  |  | Ottimo 100% | 2 |
|  |  |  |  |  | Buono 60% |  |
|  | Indicare il numero di fasci di fotoni in condizioni FF, oltre a quelli già descritti, se offerti. |  |  |  | Discreto 40% |  |
|  | Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con il numero maggiore di fasci di fotoni in condizioni FF. Alle altre offerte in proporzione. |  |  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  |  |  |  | Non Sufficiente 0% |  |

| 1.a.4 | Numero di fasci di fotoni in condizione FFF |  |  |  | Ottimo 100% | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dichiarare il numero fasci fotoni offerti in condizioni FFF (Flattening Filter Free) |  |  |  | Buono 60% |  |
|  |  |  |  |  | Discreto 40% |  |
|  | Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con il numero maggiore di fasci di fotoni in condizioni FF. Alle altre offerte in proporzione. |  |  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  |  |  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| 1.a.5 | Dose rate fasci di fotoni (per FFF e FF) |  |  |  | Ottimo 100% | 5 |
|  | Dose rate dei fasci di fotoni (per FFF e FF) regolabile: dichiarare il numero di livelli impostabili ed il valore massimo. |  |  |  | Buono 60% |  |
|  |  |  |  |  | Discreto 40% |  |
|  | Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta che presenta il massimo di dose rate e il massimo numero di livelli impostabili. Alle altre offerta in proporzione. |  |  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  |  |  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| 1.b | Parametri caratteristici dei Fasci elettroni |  |  |  |  | Max punti |
| 1.b.1 | Parametri caratteristici dei fasci di elettroni a bassa energia; i valori di riferimento, ottimali, sono indicati nella seguente tabella: |  |  |  | Ottimo 100% | 4 |
|  | FASCI DI ELETTRONI |  |  |  | Buono 60% |  |
|  |  | zmax (mm) | R80 (mm) | R50 (mm) | Discreto 40% |  |
|  | ENERGIA 1 | 13 | 19 | 23 | Sufficiente 20% |  |
|  | ENERGIA 2 | 21 | 30 | 35 | Non Sufficiente 0% |  |
|  | Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con i valori più vicini a quanto sopra elencato, alle altre offerte in proporzione. |  |  |  |  |  |
| 1.b.2 | Parametri caratteristici dei fasci di elettroni ad alta energia; i valori di riferimento, ottimali, sono indicati nella seguente tabella: |  |  |  | Ottimo 100% | 3 |
|  | ENERGIA 3 | 26 | 42 | 49 | Buono 60% |  |
|  | ENERGIA 4 | 33 | 55 | 65 | Discreto 40% |  |
|  | ENERGIA 5 | 30 | 65 | 81 | Sufficiente 20% |  |
|  | Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con i valori più vicini a quanto sopra elencato, alle altre offerte in proporzione. |  |  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| 1.b.3 | Ulteriori fasci elettroni, se offerti. |  |  |  | Ottimo 100% | 3 |
|  | Indicare il numero ulteriore di fasci di elettroni, oltre a quelli già descritti, se offerti. |  |  |  | Buono 60% |  |
|  |  |  |  |  | Discreto 40% |  |
|  | Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con il numero maggiore di fasci di elettroni. Alle altre offerte in proporzione. |  |  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  |  |  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| 1.b.4 | Dose rate fasci di elettroni |  |  |  | Ottimo 100% | 3 |
|  | Dose rate dei fasci di elettroni regolabile: dichiarare il numero di livelli impostabili ed il valore massimo. |  |  |  | Buono 60% |  |
|  |  |  |  |  | Discreto 40% |  |
|  | Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta che presenta il massimo di dose rate e il massimo numero di livelli impostabili. Alle altre offerte in proporzione. |  |  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  |  |  |  | Non Sufficiente 0% |  |

| 2 | Integrazione con il sistema informatico di Radioterapia e compatibilità trattamenti | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Punti Attribuibili 10 MAX |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.a | Caratteristiche dell'integrazione |  | Max punti |
| 2.a.1 | Compatibilita dei trattamenti pianificati per gli altri LINAC già presenti nella SOC con il LINAC proposto, completo di tutte le sue parti. | Ottimo 100% | 1 |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| 2.a.2 | Compatibilità dei trattamenti pianificati per il LINAC proposto, completo di tutte le sue parti, con i LINAC già presenti in reparto. | Ottimo 100% | 1 |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| 2.b | Caratteristiche della compatibilità |  | Max punti |
| 2.b.1 | Soluzione proposta per la rete di gestione dati e immagini e/o TPS. | Ottimo 100% | 2 |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| 2.b.2 | Integrazione dei LINAC già presenti nella SOC di Oncologia Radioterapica, con tutte le relative parti e tecniche di trattamento già erogare, e del LINAC oggetto di gara, con tutte le sue parti e tecniche di trattamento con esso erogabili, con la soluzione proposta per la rete di trasmissione dati ed immagini e/o TPS. | Ottimo 100% | 1 |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| 2.b.3 | Rete di gestione dati e immagini: livello di recupero dei dati storici di trattamento, per trattamenti già erogati e trattamenti in fase di erogazione all'atto dello start della soluzione proposta per la la rete di gestione dati e immagini e/o TPS. | Ottimo 100% | 1 |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| 2.b.4 | TPS: livello di recupero dei dati storici dei piani, per trattamenti già pianificati e trattamenti in fase di pianificazione all'atto dello start della soluzione proposta per la la rete di gestione dati e immagini e/o TPS, e dei dati di commissioning. | Ottimo 100% | 1 |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |

| 2.b.5 | Fermo macchina presumibile per i LINAC e TPS già funzionanti, per la realizzazione della soluzione proposta per la rete di gestione dati e immagini. | Ottimo 100% | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| 2.b.6 | Fermo macchina presumibile per i LINAC e TPS già funzionanti, per la realizzazione della soluzione proposta per il TPS. | Ottimo 100% | 1 |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| 2.b.7 | Metodologia e tempi per la formazione del personale, per la soluzione proposta per la rete di gestione dati e immagini e/o TPS. | Ottimo 100% | 1 |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| Per tutti i punti da 2.a.1 a 2.b.7 il punteggio massimo verrà attribuito alla soluzione che risponderà in modo migliore ai suddetti punti. Alle altre offerte in proporzione. |  |  |  |
| 3 | Opere Edili ed impiantistiche | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Punti Attribuibili 5 MAX |
| 3.a | Caratteristiche progettazione |  | Max punti |
| 3.a.1 | Elaborati progettuali | Ottimo 100% | 1 |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| Verranno valutate le caratteristiche qualitative, la completezza e la chiarezza degli elaborati progettuali. Il punteggio massimo verrà attribuito alla soluzione che risponderà in modo migliore alle specifiche richieste. Alle altre offerte in proporzione. |  |  |  |
| 3.a.2 | Cronoprogramma ottimizzato | Ottimo 100% | 1 |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| Verrà valutata la tempistica di fornitura e di installazione, e la disponibilità di armonizzarsi alle esigenze della SOC di Oncologia Radioterapica dichiarata dalla ditta aggiudicataria. Il punteggio massimo verrà attribuito alla soluzione che risponderà in modo migliore alla specifica richiesta. Alle altre offerte in proporzione. |  |  |  |

| 3.a.3 | Invasività dell’esecuzione delle opere per garantire la continuità sanitaria all’interno della struttura operativa. | Ottimo 100% | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| Verrà valutata la soluzione proposta per ridurre al minimo le interferenze del cantiere nell'attività clinica. Il punteggio massimo verrà attribuito alla soluzione che risponderà in modo migliore alla specifica richiesta. Alle altre offerte in proporzione. |  |  |  |
| 3.b | Caratteristiche qualitative degli impianti proposti |  | Max punti |
| 3.b.1 | Soluzione del layout (in particolare la mobilità degli operatori attorno al paziente, posizionato sul lettino di trattamento) | Ottimo 100% | 1 |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| Verrà valutata la soluzione che permette all'operatore la migliore mobilità. Il punteggio massimo verrà attribuito alla soluzione che risponderà in modo migliore alla specifica richiesta. Alle altre offerte in proporzione. |  |  |  |
| 3.b.2 | Qualità dei materiali, grado di finitura e umanizzazione degli ambienti per favorire la qualità della cura del paziente | Ottimo 100% | 1 |
|  |  | Buono 60% |  |
|  |  | Discreto 40% |  |
|  |  | Sufficiente 20% |  |
|  |  | Non Sufficiente 0% |  |
| Verrà valutata la gradevolezza dei materiali proposti in termini di colore grado di finitura, e i dispositivi atti a rendere l'ambiente confortevole, familiare e rilassante per il paziente . Il punteggio massimo verrà attribuito alla soluzione che risponderà in modo migliore alla specifica richiesta. Alle altre offerte in proporzione. |  |  |  |

La Commissione, al termine dei lavori, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l’altro le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito, per il punteggio di Qualità tecnica, almeno un punteggio minimo di 24 punti.

- per le offerte ammissibili, una volta sommati i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta in unico punteggio tecnico complessivo, si procederà alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione, dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 50; la Commissione assegnerà in tal caso, punti 50, all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Pt = Pmax * POC

POE

In cui

Pt 	- punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione

Pmax 	- punteggio massimo attribuibile (punti 50)

POC 	- valore dell’offerta considerata

POE 	- valore dell’offerta con punteggio più elevato

PREZZO:

Nell’ambito delle offerte, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (MPP) all’offerta che presenterà il “valore economico per l’individuazione del miglior offerente” più basso per la fornitura, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

PPI = PMINPI∗MPP

Dove:

PPI	=	Punteggio prezzo da assegnare all’offerta considerata

PI	=	Prezzo dell’offerta considerata

PMIN	= 	Prezzo dell’offerta più bassa

MPP	=	Punteggio massimo previsto per il prezzo (50)

Valore di individuazione del miglior offerente

Con riferimento alle indicazioni per la stesura dell’offerta economica, il valore economico per l’individuazione del miglior offerente è calcolato con la seguente formula:

Ve = Pa + Pm*(8-anni garanzia)

Dove:

Ve = valore economico per l’individuazione del miglior offerente;

Pa = Prezzo unitario della singola apparecchiatura nella configurazione offerta comprensiva dei lavori edili, impiantistici e protezionistici (progettazione ed esecuzione) e attività correlate all’installazione (trasporto, montaggio, smaltimento dell’apparecchiatura esistente…), e comunque di quanto richiesto nel Capitolato Speciale;

Pm= Costo annuale del contratto di manutenzione full risk alle condizioni riportate nell’allegato specifico

ALLEGATI TECNICI LOTTO 1 (VEDERE FILE)

LOTTO N 2 (ASUIUD)

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCELERATORE LINEARE

CAUZIONI PROVVISORIE E CODICI CIG:

Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicate, per ogni lotto, le seguenti informazioni: prezzi a base d’asta, cauzioni provvisorie, codici CIG e importo da versare per la contribuzione dovuta all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

NB: Il pagamento CIG (e ottenimento passo OE) potrà essere effettuato, con le modalità indicate nell’allegato B delle norme di partecipazione, non prima di 15 giorni del termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato dal bando di gara.

Si precisa che gli importi “PASSOE” sono superiori rispetto alle basi d’asta, in quanto sono comprensivi anche delle “opzioni contrattuali” (proroghe ed estensioni) già “ciggate” dall’EGAS in fase di indizione della gara.

| Lotto | Importo a base d’asta | Cauzione provvisoria 2% |
| --- | --- | --- |
| 2 | € 2.828.000,00 | € 56.560,00 |

| Lotto | Importo a base d’asta | + Opzioni contrattuali (manutenzione+opzioni 1-2-3, 20% | Totale incluse opzioni | CIG | IMPORTO DA VERSARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | € 2.828.000,00 | € 2.665.600,00 | € 5.493.600,00 | 6765637C43 | € 200,00 |

AZIENDA DEL SSR INTERESSATA LOTTO 2: Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD).

OGGETTO: L’oggetto del lotto  n 2 è l’affidamento della fornitura, installazione e servizi accessori di/per:

- n. 1 ACCELERATORE LINEARE AD ALTA ENERGIA, incluse progettazione ed esecuzione delle opere edili ed impiantistiche propedeutiche

- SISTEMA INFORMATICO PER RADIOTERAPIA comprensivo di adeguamento o sostituzione e integrazione dei sistemi già in dotazione

Il tutto nei termini stabiliti nel CSA.

La fornitura è destinata alla Struttura Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD).

PREZZO A BASE D’ASTA (non superabile pena esclusione) € 2.828.000 (iva esclusa) di cui, indicativamente, €.2.628.000  per acceleratore e sistemi informativi, €.200.000 per lavori edili impiantistici (+ IVA)

Prezzo base d’asta (non superabile pena esclusione) per il Canone annuo manutenzione full-risk per il periodo post-garanzia: per apparecchiatura in configurazione completa di tutti gli accessori, applicativi e funzioni richiesti € 200.000,00 (iva esclusa)

Gli importi massimi contrattuali previsti a base d’asta, per la fornitura in oggetto, al netto di IVA, sono i seguenti:

Apparecchiatura e sistemi informativi

Compresi: consegna, installazione, opere edili, impiantistiche e protezionistiche, collaudo, istruzione del personale sanitario, garanzia di almeno 12 mesi incluso il servizio di assistenza tecnica “full risk”, spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro e oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante.

Sono considerati opzionali, e quindi esclusi dalla base d’asta, i costi per la manutenzione per il periodo post-garanzia e gli accessori opzionali che, eventualmente, ci si riserva di affidare successivamente.

I costi degli oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla Stazione Appaltante, e non soggetti a ribasso, dettagliati nell’Allegato dal titolo “RISCHI INTERFERENZIALI E STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE (DUVRI)” sono pari ad € 500,00

La base d’asta della fornitura in oggetto, che comprende il valore dell’apparecchiatura, dei sistemi  e di tutti gli accessori richiesti in configurazione base, inclusi i costi della consegna, il trasporto, l’imballo, include inoltre:

- Progettazione ed esecuzione di opere edili, impiantistiche e protezionistiche necessarie all’installazione. L’elenco delle opere ritenute necessarie e una descrizione degli impianti attualmente esistenti è riportato nell’allegato “OPERE EDILI IMPIANTISTICHE - PROGETTAZIONE”.

- montaggio, installazione, collaudo e relativi viaggi e trasferte

- formazione del personale sanitario e tecnico

- garanzia di almeno 12 mesi, inclusa la manutenzione full risk sull’intero oggetto della fornitura, come esplicitato nell’allegato tecnico e, per quanto riguarda i software (OIS, TPS et sim.), incluso aggiornamento evolutivo successivo alla release proposta in gara

- spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro

- oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante. Tali spese non potranno, pena esclusione dalla gara, essere oggetto di ribasso rispetto a quanto indicato nell’allegato specifico del capitolato speciale.

Nel dettaglio: l’importo della base d’appalto è dunque comprensivo di:

- Fornitura e posa in opera di un acceleratore lineare (linac) per Radioterapia ad alta energia di ultima generazione, nuovo di fabbrica, in produzione e in versione aggiornata al momento della consegna, in grado di generare fasci di fotoni con ratei di dose di tipo convenzionale (FF – Flattening Filter) e non convenzionale (FFF – Flattening Filter Free), e predisposto per l’erogazione di fasci di elettroni di alta energia;

- Fornitura ed installazione di un sistema informatico per la Radioterapia (OIS, Oncology Information System) dotato di funzioni di controllo e verifica, che integri il nuovo acceleratore, i relativi accessori ed i principali sistemi (unità radianti, unità di imaging, sistemi informativi, dispositivi ed accessori) già in uso nella Struttura di Radioterapia;

- Fornitura ed installazione di un sistema per la segmentazione e registrazione avanzate dei volumi di interesse radioterapico (bersagli e organi a rischio) con possibilità di applicazione di strategie di Radioterapia Adattativa e di un sistema per la pianificazione avanzata dei trattamenti radioterapici;

- Fornitura di dispositivi per la caratterizzazione fisico-dosimetrica e il controllo di qualità delle tecniche a modulazione d’intensità a differenti ratei di dose (FF ed FFF);

- Opere propedeutiche di completamento del bunker e di predisposizione all’installazione dell’acceleratore e dei sistemi informativi, compresi tutti gli stadi di progettazione sino a quella esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

L’importo della base d’appalto non è comprensivo invece delle  Parti Opzionali – elencate di seguito – che però devono risultare fornibili dalla ditta concorrente (pena esclusione)

Parti opzionali

- Sistema IGRT aggiuntivo basato su immagini radiografiche stereoscopiche ottenute mediante tubi radiogeni esterni al gantry per controllo durante il trattamento, corredato di hardware e software per la registrazione automatica con l’imaging di riferimento

- Software di planning avanzato particolarmente orientato alla radiochirurgia

- “Portabilità” degli applicativi in gara (OIS, gestione avanzata imaging, TPS)

SPECIFICHE TECNICHE DEL LOTTO N 2

- Destinazione d’uso

L’azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) intende acquistare un nuovo acceleratore lineare per uso medicale di alta energia, top di gamma prestazionale (cutting-edge technology), da integrare nel parco tecnologico della Struttura Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica, con il quale eseguire procedure avanzate quali la Radioterapia Stereotassica cranica (SRS, SRT) ed extracranica o Body (SBRT) basate su tecniche a intensità modulata (statica e rotazionale, con fasci FF e FFF) e su metodiche IGRT (Image Guided RT di tipo 2D, 3D, 4D, sia prima che durante il trattamento) e metodiche adattative (ART, Adaptive RT).

Obiettivi clinici

Considerati i contesti aziendali e regionali, gli obiettivi sono:

- ampliamento dell’offerta quali/quantitativa per l’”area vasta”, in sinergia operativa con altre strutture ad elevata specializzazione interne all’Azienda di Udine e con gli altri centri regionali e dunque:

  - potenziamento con sistemi di fascia top di gamma per la migliore conduzione delle terapie sopra citate e contestuale valorizzazione ed integrazione della dotazione tecnologica, hardware/software e di gestione dell’imaging, esistente.

Obiettivi organizzativi e tecnici

Poiché l’intervento in oggetto avviene in un contesto già decisamente impegnativo in termini di carico di lavoro con risorse professionali limitate e assetto di dotazione tecnologiche ben delineato (vedasi successivo capitolo di Contesto attuale di inserimento della fornitura oggetto della presente), la soluzione complessiva che la ditta concorrente proporrà per il nuovo acceleratore ed i relativi sistemi accessori - la cui fruizione per tutte le innovative funzioni prestazionali richieste ai fini degli obiettivi clinici sopra indicati comporterà inevitabilmente un ulteriore carico  per il raggiungimento della piena operatività - deve necessariamente presentare caratteristiche tali da garantire il minor impatto possibile sull’organizzazione, sia in fase di avvio che a regime.

Pertanto si attendono proposte in cui siano stati valutati attentamente e posti in evidenza i seguenti aspetti:

- ottimale impiego delle apparecchiature/sistemi di nuova fornitura (oggetto del presente appalto) per gli obiettivi clinici prima esposti ma …

- … contestualmente alla massima integrazione della nuova dotazione con  quella preesistente per la conservazione della migliore fruizione dei sistemi già in uso nel nuovo contesto:

  - conservazione della agibilità delle potenzialità intrinseche dei sistemi già in uso (in particolare gli acceleratori)

  - massima compatibilità fra tutti i sistemi per la più semplice, omogenea ed efficiente operatività (interoperatività, trasferimento dati, interfacce operative uniformi, etc) verso tutti i sistemi

  - minima discontinuità d’uso nella fase di start-up del nuovo assetto che si andrà a costituire (installazione, ridefinizione e reinserimento di protocolli terapeutici, etc..)

  - miglior accesso alle basi dati storiche dei pazienti.

La tecnologia fornita sarà utilizzata per finalità di tipo clinico e per ricerca.

- Contesto attuale di inserimento della fornitura oggetto della presente

STATO DEI LOCALI E IMPIANTI

In allegato, descrizione dello stato di fatto del bunker e degli impianti.

ASSETTO DI APPARECCHIATURE E SISTEMI INFORMATIVI

La SOC di Radioterapia attualmente dispone delle seguenti apparecchiature/sistemi:

- 2 acceleratori lineari (linac) VARIAN modello Clinac iX installati nel 2011, iX1 e iX2

Caratteristiche comuni:

  - erogazione di 2 energie di fotoni (6 MV, 15 MV) e 5 energie di elettroni (4, 6, 9, 12, 16 MeV)

  - collimatore multilamellare dinamico (DMLC): Millenium120

  - Imager MV: EPID Portal Vision aS1000 per imaging 2D

  - Imager kV: Sistema OBI (On-board Imager) composto da detettore flat panel e tubo radiogeno per imaging 2D/3D

  - WS 4DiTC con funzioni R&V (Record and Verify) e TDD (Treatment Delivery System) interfacciata con WS OBI (On Board-Imager) per procedure di Radioterapia guidata dalle immagini (IGRT).

Tecniche disponibili:

  - su iX1: 3D-CRT, IMRT (Sliding Window-IMRT, Step&Shoot-IMRT), VMAT, elettroni, IGRT 2D (MV, kV), IGRT 3D (kV-CBCT), gating RPM (Respiratory Position Management);

  - su iX2: 3D-CRT, SW-IMRT (Sliding Window-IMRT, Step&Shoot-IMRT),  elettroni, IGRT 2D (MV, kV), IGRT 3D (kV-CBCT).

I 2 linac sono definiti dosimetricamente equivalenti relativamente alla tecnica 3DCRT, non relativamente a terapia con elettroni e IMRT.

- 1 acceleratore lineare (linac) VARIAN modello Clinac 600C installato nel 2000 ed aggiornato con dotazione di DMLC ed EPID nel 2006.

Caratteristiche:

  - erogazione di 1 energia di fotoni (6 MV)

  - collimatore multilamellare dinamico (DMLC) Millenium120

  - Imager MV: EPID Portal Vision aS500 II per imaging 2D

  - WS 4DiTC con funzioni R&V (Record and Verify), TDD (Treatment Delivery System) e IGRT WS per procedure di Radioterapia guidata dalle immagini (IGRT)

Tecniche disponibili: 3DCRT, IMRT (Sliding Window-IMRT, Step&Shoot-IMRT)

- 1 Sistema per Brachiterapia: microSelectron HDR V2 Elekta (prima Nucletron) Installato nel 1997 e aggiornato nel 2015 a classe microSelectron digital tramite sostituzione di console e indexer. Dotato di:

  - WS con funzioni di TDS e R&V (computer “stand-alone”, non in rete).

- 1 simulatore CT Brilliance Big Bore (Philips Medical Systems) installato nel 2009. Dotato di:

  - WS di acquisizione e simulazione virtuale (TumorLoc)

  - Sistema di laser mobili (Gammex)

  - Sistema gating con cinghia per acquisizione 4DCT (ricostruzione sia in fase che in ampiezza)

  - Sistema gating rpm (Varian) comprensivo di telecamera ad infrarossi, marker e WS dedicata (collegata a console linac iX1)

- Sistema Informatico di Radioterapia e Treatment Planning Systems

Oncology Information System (OIS) Aria (Varian) release 10 per la gestione completa dell’iter del paziente radioterapico. Si compone di:

  - 2 server (siti nella sala Server della SOC di Radioterapia) la cui continuità operativa è garantita da storage su RAID5 (non vi è dunque ridondanza di server !):

    - VarianIMG: archiviazione unitaria di tutte le informazioni cliniche e gestionali) con UPS da 30 min;

    - VarianDB: archiviazione su file-system delle immagini e dei piani di trattamento (formato DICOM, DICOM-RT) con UPS da 30 min..

  - 13 WS EDIT (12 collocate in Radioterapia, 1 in Fisica sanitaria) dedicate alla gestione dell’iter del paziente radioterapico in tutte le sue fasi, ad esclusione di quella di planning (segmentazione/calcolo)

  - 3 WS TPS ECLIPSE: stazioni di planning completo (moduli di segmentazione, registrazione, editing di piani e calcolo della dose), comprensive anche di funzioni di gestione dell’iter del paziente radioterapico (ossia delle funzionalità proprie delle EDIT); 2 Stazioni (ECL1, ECL2) sono collocate nella SOC di Fisica Sanitaria; 1 stazione nella stanza di planning e deposito strumentazione per QC della Fisica presso la SOC di Radioterapia.

  - 3 WS “4DiTC”, una per ciascuno dei 3 linac, più 2 WS “OBI”, una per ciascuno dei due linac iX1 ed iX2, più 1 WS “rpm” per il solo linac iX1.

OIS Aria è configurato su VLAN dedicata della rete aziendale (dominio: AOUD). Le console ai linac (4DiTC, OBI) sono ospitate su un’ulteriore sottorete che comunica con la VLAN Aria tramite apparati di rete. Sulla sottorete di WS ai Linac non sono installati programmi di antiVirus: sono tuttavia completamente disabilitate le periferiche di memorizzazione USB e il collegamento con il sistema OIS avviene tramite protocollo DICOM-RT e una partizione condivisa del server VarianIMG.

Attualmente la ditta Varian ha accesso remotamente all’intero network (comprese le WS ai linac) tramite tecnologia SmartConnect.

Su tutte le WS (e EDIT ad eccezione della EDIT13 che presenta Windows7, le stazioni di calcolo ECL, le console cliniche ai linac 4DiTC, OBI) il sistema operativo installato è Microsoft Windows XP.

N.B. Le WS ECL (del sistema Eclipse) e le consolle cliniche (4DiTC, OBI e rpm) sono classificate a tutti gli effetti dispositivi medicali.

L’amministrazione del sistema Aria, nella sua interezza (TPS Eclipse incluso) (comprese le procedure di backup) è in carico alla SOC di Fisica Sanitaria (con la specifica definizione di un fisico quale Amministratore di Sistema). Il backup del sistema ARIA (con frequenza giornaliera), sia per dati che per immagini, si basa su nastro: quello server VarianDB è di tipo manuale, mentre quello del VarianIMG è automatico tramite sistema Autoloader.

Il TPS Eclipse è impiegato per la pianificazione dei piani di trattamento su linac iX con tecniche 3DCRT (3 licenze), IMRT (3 licenze) e VMAT (1 licenza RapidArc Varian, di tipo floating (host/Display secondo la terminologia Varian)). L’algoritmo del calcolo della dose è AAA. Il calcolo delle Monitor Unit (MU) nel caso di terapia con elettroni viene eseguito con programma di calcolo indipendente ImSure (Standard Imaging), commissionato anche per calcolo indipendente di piani con tecnica 3DCRT (licenziato sulle 3 WS Eclipse). Aria è collegato via DICOM-RT con la WS del CT-simulatore (con attivazione di una DICOM-worklist sull’agenda del simulatore).

Nella successiva tabella (tabella 1), si riassumono le principali licenze del sistema OIS Aria e del TPS Eclipse:

| licenza | quantità | Tipologia |
| --- | --- | --- |
| Patient Manager | 10 | Host/Display |
| Image Browser | 13 | Host/Display |
| RT-Chart | 13 | Host/Display |
| Time Planner | 11 | Host/Display |
| Report Manager | 1 | Site |
| DICOM Import/Export | 1 | Site |
| Activity Capture | 4 | Host/Display |
| Rigid Registration | 1 | Site |
| IMRT Planning | 3 | Host/Display |
| Brachitherapy Planning | 3 | Host/Display |
| Electron Monte Carlo | 1 | Site |
| Dose Calculation | 3 | Host/Display |
| Eclipse Advanced Planning | 3 | Host/Display |
| AAA | 1 | Site |
| RapidArc Planning | 1 | Host/Display |
| Portal Dose Image Prediction | 1 | Site |
| Portal Dose Calculation | 5 | Host/Display |
| Portal Dose Calculation Arc | 5 | Host/Display |
| Portal Dosimetry Review | 2 | Host/Display |
| Beam Configuration | 1 | Site |

Tabella 1 – Set delle principali licenze OIS Aria (Eclipse TPS integrato)

- Ulteriore Treatment Planning System

L’altro TPS in dotazione della SOC di Fisica Sanitaria è Oncentra TP (Elekta).

Il sistema consta di 6 WS inserite nella rete aziendale: 1 WS Server e 5 WS clients. Nella SOC di Fisica Sanitaria sono presenti 3 WS Oncentra (1 Server e 2 Client); 1 Client è presente nella sezione staccata di planning della Fisica in Radioterapia e 2 Client (con funzioni di Doctor Station, ossia con funzionalità di segmentazione) nella stanza accanto alla sala che ospita il CT simulatore in  Radioterapia.

Il TPS Oncentra, oltre che a rappresentare la piattaforma di segmentazione per lo staff medico (e tecnico) di RT, viene impiegato per l’elaborazione dei piani (tutti in tecnica 3DCRT) destinati al linac Varian 600C. L’algoritmo di calcolo implementato è di tipo CCC.

Oncentra è collegato in rete (via DICOM-RT) con la WS del CT-simulatore, con OIS Aria e con una WS SuiteEstensa del sistema PACS (Esaote), per il recupero di imaging multi-modale.

La versione attualmente installata è Oncentra 4.3.

In tabella 2, le principali licenze di Oncentra TP in dotazione.

| Licenza | Quantità | Tipologia |
| --- | --- | --- |
| Import-Export | 1 | Floating |
| Target Definition (in RT) | 1+1 | Floating+Fixed |
| Image Registration (in Fisica) | 1+1 | Floating+Fixed |
| Plan Manager | 1+2 | Floating+Fixed |
| Dose Calculation | 2 | Fixed |
| CCC (Collapsed Cone Concolution) | 2 | Fixed |
| IMRT Direct S&S | 1 | Fixed |

Tabella 2 – Set delle principali licenze TPS Oncentra TP

Una volta licenziato il piano da parte del fisico e del medico radioterapista, le immagini, il file delle strutture (RT-Structure) e il piano (RT-plan) sono esportate in formato DICOM-RT da Oncentra verso OIS Aria, da dove vengono importate (nel modulo RT-Chart) per successiva attivazione su linac 600C.

La gestione del TPS Oncentra (comprese le procedure di archiviazione e backup su sistemi ridondanti) è di completa responsabilità della SOC di Fisica Sanitaria.

- Ulteriori informazioni per una stima del carico di lavoro delle due strutture coinvolte (Radioterapia e Fisica Sanitaria)

L’organico della RT si compone di 9 medici, 14 trm, 5 infermieri, 2 amministrativi; l’attività alle macchine inizia alle 7 del mattino e termina alle 19.30, l’attività di simulazione inizia alle 9.00 e termina nel pomeriggio alle 16.00, mentre l’attività di accettazione ambulatoriale et sim. inizia alle 8.00 e termina alle 15.30; in media, vengono trattati circa 1200 pazienti l’anno.

Nella pre-sala del CT-simulatore e contestualmente ad ogni consolle di trattamento, vi è un terminale dell’OIS, per la visualizzazione dell’agenda della macchina. Inoltre, vi è una WS dell’OIS in accettazione per l’inserimento del paziente, in ciascuno dei 4 ambulatori medici, nell’ambulatorio infermieri, nello studio del coordinatore trm in RT, nella postazione IGRT alle macchine e in Fisica Sanitaria.

Abitualmente vi sono 2 trm per ciascuna consolle clinica e 1 o 2 trm in simulazione. L’attività di terapia è attualmente organizzata in 5 turni (3 al mattino, 2 al pomeriggio).

Gli appuntamenti per gli inizi terapia sono gestiti, dietro indicazione clinica del medico radioterapista, dal coordinatore trm della Radioterapia (presso il suo ufficio); gli appuntamenti per le restanti sedute sono fissati dallo staff tecnico ai linac. Gli appuntamenti di simulazione sono inseriti dal medico che prende in carico il paziente (durante le prime visite svolte nei 4 ambulatori disponibili)  e/o dal trm che opera al simulatore.

L’organico della Fisica Sanitaria si compone di 7 fisici medici, 6 trm di cui 4 impegnati anche nel planning. L’attività di planning coinvolge in media 3/4 fisici al giorno e 2/3 trm con ruolo di “dosimetrista” nella elaborazione dei piani con tecnica 3DCRT.  L’attività è organizzata in due turni (turno del mattino: 8.00-15.00 e turno pomeridiano: 15.00-19.30.

La slot destinata alla discussione del piano di cura (fisico–radioterapista) è di circa 1 ora e mezza (13.00-14.30).

La Fisica Sanitaria ha necessità di accedere con continuità al sistema OIS (agende dei Linac, dati del paziente, …) per supportare e seguire l’attività di radioterapia, per organizzare CQ, per importare piani elaborati su TPS (qualora non integrati con OIS), etc.

Deve inoltre poter esercitare con continuità la funzione di amministratore di sistema.

- Configurazione delle apparecchiature e sistemi richiesti

3.1 Configurazione di base

La fornitura deve comprendere:

- N.1 acceleratore lineare costituito da tutte le componenti necessarie a garantire le prestazioni indicate nella “destinazione d’uso” e con le caratteristiche più dettagliatamente espresse nel seguito del presente capitolato. In particolare:

  - Unità radiante almeno dual energy (modalità FF e FFF) di prestazioni al top di gamma (cutting-edge technology)

  - Collimatore multilamellare di caratteristiche non inferiori a quelle successivamente indicate

  - Lettino robotizzato a 6 gradi di libertà

  - Sistema IGRT (MV e kV)

  - Tutti i software necessari al miglior funzionamento integrato di tutte le componenti l’acceleratore

- Sistema informatico OIS (Oncology Information System) di Radioterapia (aggiornamento o sostituzione), che consenta di gestire l’intero processo radioterapico in modo elettronico per tutte le funzionalità (attività cliniche, gestionali, di imaging multi-modale e di verifica del trattamento, di segmentazione, di pianificazione fisico-dosimetrica), dimensionato (in termini di quantità di stazioni di lavoro e di prestazioni della singola stazione) in funzione del carico di lavoro delle SOC di Radioterapia e di Fisica Sanitaria (vedasi situazione attuale descritta nel capitolo “Contesto attuale di inserimento della fornitura” e si tenga conto dell’ulteriore acceleratore oggetto del presente capitolato): la ditta concorrente valuterà ed offrirà la configurazione adeguata (aggiornamento/sostituzione del SW (Sistema Operativo e Applicativo) ed dell’HW (Work-Stations)).

- Sistema di gestione dell’imaging per Radioterapia (segmentazione, registrazione) con funzioni di radioterapia adattativa con caratteristiche minime indicate successivamente (HW e SW)

- Sistema di pianificazione dei trattamenti (TPS) con caratteristiche minime indicate successivamente(HW e SW)

Inoltre:

  - almeno 3 sistemi laser di precisione per l’individuazione dell’isocentro dell’unità;

  - luci di segnalazione indicanti gli stati di macchina accesa e fascio attivo (sala comandi e sala di terapia);

  - un sistema/centralina di rilevazione (igrometro, barometro e termometro) di qualità, da installarsi nella sala di terapia, per il monitoraggio delle condizioni ambientali;

  - catena televisiva a circuito chiuso con 2 telecamere a movimento motorizzato con zoom e brandeggio e 2 monitor;

  - interfono a doppia via per la comunicazione con la sala di trattamento;

  - mobili e ripiani di alloggiamento per le console e monitor in sala comandi

  - sistemi di misura secondo le indicazioni successive

N.B. Con riferimento alle dotazioni (acceleratori, CT, vari sistemi informativi) già presenti ed elencate in precedente capitolo, l’offerta dovrà includere tutte le ulteriori e/o (qualora necessario per garantire le più ampie compatibilità ed integrazione fra tutte le componenti)  sostitutive dotazioni tecnologiche necessarie a:

  - aggiornare i sistemi in uso (software applicativi ma, presumibilmente, anche piattaforme HW/Sistema Operativo in quanto già piuttosto datate) alle rispettive ultime versioni rilasciate sul mercato

  - integrare nel miglior modo possibile (la qualità ed il livello di integrazione sarà specifico oggetto di valutazione) l’acceleratore offerto al resto delle dotazioni in modo che tutte le informazioni (dati, immagini) prodotte dai sistemi inseriti nella rete possano essere scambiate e fruite nel modo più semplice ed automatico possibile da tutti gli acceleratori ed i sistemi informativi  (Record & Verify, TPS, registrazione e fusione immagini, altri).

3.2 Parti opzionali

- Sistema IGRT aggiuntivo basato su immagini radiografiche stereoscopiche ottenute mediante tubi radiogeni esterni al gantry per controllo durante il trattamento, corredato di hardware e software per la registrazione automatica con l’imaging di riferimento

- Software di planning avanzato particolarmente orientato alla radiochirurgia

- “Portabilità” degli applicativi in gara (OIS, gestione avanzata imaging, TPS)

- Specifiche tecniche

- LAVORI DA REALIZZARE NEI LOCALI E IMPIANTI

In allegato, indicazione delle opere propedeutiche da realizzare a completamento del bunker e sugli impianti.

- REQUISITI TECNICO-FUNZIONALI DI APPARECCHIATURE E SISTEMI

Nel testo che segue le diverse sezioni (corrispondenti a diversi moduli funzionali dell’acceleratore o diversi sistemi informativi) sono composte da due parti, rispettivamente identificate con le lettere:

  - in cui  si descrivono i requisiti minimi richiesti (obbligatori, pena esclusione) che necessariamente devono risultare inclusi nel prezzo dell’offerta base identificato con Pa nel corso del presente capitolato

  - in cui si descrivono i moduli e le funzioni opzionali che la Ditta avrà facoltà di includere nell’offerta base di quotazione Pa.

Sezione Acceleratore lineare (Linac)

Modalità di funzionamento

Posto che l’acceleratore deve poter effettuare almeno le seguenti tipologie di trattamento:

- convenzionale (campi statici e arco-terapia);

- conformazionali con fotoni in modalità sia statica (3DCRT) che rotazionale (CDARC);

- a modulazione d’intensità (IMRT) con gantry fisso sia di tipo statico (step & shoot) che dinamico (sliding-window);

- a modulazione d’intensità di tipo volumetrico (VMAT);

- stereotassici (SRT) e/o radiochirurgici (SRS);

- stereotassici body (Stereotactic Body Radiation Therapy , o anche detta SABR Stereotactic Ablative Radiotherapy);

- a guida d’immagine 2D, 3D, 4D (IGRT) che permettano il monitoraggio continuo del paziente (predisposte anche per il controllo durante il trattamento);

- regolati secondo l’atto respiratorio (tecniche di breath-hold e free-breathing gating);

sono richiesti per l’acceleratore i seguenti requisiti tecnici:

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI BASE, RICHIESTI PENA L’ESCLUSIONE

PREMESSA Si precisa che laddove, nel corso delle seguenti specifiche, ci si riferisce alle WS di comando dell’erogazione del trattamento (“delivery”) e dell’acquisizione delle immagini (IGRT), queste potrebbero risultare integrate in un’unica interfaccia utente.

(N.B. Siglare nella colonna a destra, in corrispondenza ad ogni punto, a conferma della presa visione e conformità dell’offerta al requisito obbligatorio)

- Tecnico-meccaniche dell’acceleratore

|  | Presenza in offerta |
| --- | --- |
| Macchina isocentrica con distanza fuoco-isocentro e fuoco-asse pari a 100 cm; |  |
| dimensioni dei campi di fotoni (definiti dai collimatori secondari) con valori nominali compresi tra 0.5 x 0.5 cm² e 40 x 40 cm². Nel caso di tecniche a intensità modulata, il sistema deve disporre di collimatori secondari dinamici, in grado cioè di seguire il MLC; |  |
| accuratezza dell’isocentro meccanico non superiore a 0.5 mm (raggio della sfera). |  |

- Fasci radianti

| Erogazione di fasci di fotoni sia FF (flattening filter) che FFF (flattening filter-free) per almeno due energie (6 MV e 10 MV, se solo due); |  |
| --- | --- |
| i fasci di fotoni di tipo FFF devono presentare un rateo di dose massimo non inferiore a 1400 MU/min nel caso delle energie minori, non inferiore a 2200 MU/min nel caso delle energie maggiori; |  |
| possibilità di successiva attivazione ed impiego in uso clinico di fasci di elettroni con differenti livelli di energia (MeV) e con modalità di trattamento sia di tipo statico che rotazionale; |  |
| CAMERE MONITOR: regolazione “digitale” della dose per MU. |  |

- Sistema di gestione/controllo (Treatment Delivery System con funzione di Record&Verify) e dispositivi di sicurezza

| L’acceleratore deve essere fornito di una console di comando computerizzata (Treatment Delivery System con interfaccia R&V tra l’acceleratore e l’OIS fornito in gara) - dotata di monitor a colori con ampio schermo piatto - interfacciata con la WS di gestione dell’Imaging on-board (di cui si chiederà nella parte relativa alla tecnologia IGRT) o eventualmente integrata in un’unica interfaccia come da nota in “PREMESSA”, da cui sia possibile: |  |
| --- | --- |
| - visualizzare e selezionare le funzionalità ed i parametri di trattamento dell’unità di terapia |  |
| - verificare la presenza di malfunzionamenti (controlli di sicurezza) o incongruenze nei dati impostati sulla console stessa |  |
| - l’impostazione, la configurazione ed il controllo dei parametri di tutte le modalità di trattamento e di imaging (con l’eventuale WS dedicata IGRT). |  |
| L’acceleratore deve disporre di sistemi di controllo e sicurezza in grado di monitorare e verificare in tempo reale i parametri elettrici, meccanici e dosimetrici dell’acceleratore e dei suoi accessori, attivare interblocchi (interlock) auto-descritti qualora si manifesti un errato funzionamento, interrompere o inibire l’attivazione del fascio e/o la movimentazione dell’unità radiante al fine di impedire e/o prevenire possibili collisioni e parimenti interrompere o inibire l’attivazione del fascio e/o la movimentazione dell’unità radiante qualora sia premuto uno qualsiasi dei pulsante di emergenza (posti all'interno della sala di terapia e presso la console di comando) o sia aperta la porta di accesso alla sala di terapia (bunker) |  |
| Fruibilità e visibilità dei dati di trattamento sia dall’interno (monitor) che dall’esterno (sala comandi) della sala di terapia |  |
| Tutti i dati del trattamento (delivery e imaging) devono essere registrati fedelmente e riversati nel sistema OIS offerto in gara. Per parametri tecnici e dosimetrici di ogni seduta di terapia si intendono sia quelli definiti in fase di pianificazione che quelli relativi alla reale terapia effettuata. |  |
| Gestione dei principali parametri dell’unità radiante e movimentazione del lettino robotizzato porta paziente effettuabili sia dall’esterno che dall’interno della sala di terapia (pendant mobili, testiere integrate sul lettino porta paziente, ecc.). |  |
| Semplicità d’uso dell’applicativo software con funzioni di controllo e verifica, facilità ed immediatezza nel controllo visivo ed in tempo reale dei dati di pianificazione e di trattamento (piani di trattamento, parametri dei piani di trattamento, campi note, immagini di set-up) |  |

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI OPZIONALI per le parti del LINAC fin qui caratterizzate

(N.B. Porre una sigla nella colonna a destra in corrispondenza ai soli seguenti requisiti opzionali che la ditta intende includere-non includere nell’offerta base

|  | Non disponibile | Disponibile ma non incluso in Pa | Disponibile e incluso in Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| Ampia rotazione angolare dello stativo e del collimatore. |  |  |  |
| Ampia selezione di filtri dinamici o ad angolazione variabile o presenza di filtro a cuneo motorizzato. |  |  |  |
| Disponibilità e Modalità di erogazione dei fasci di elettroni |  |  |  |
| Dotazione di modalità speciali di funzionamento che permettano di programmare e far eseguire sequenze automatiche dei movimenti del linac (rotazione del gantry, rotazione del collimatore), del lettino e dei dispositivi di imaging (kV-MV) al fine di consentire l’esecuzione automatizzata di controlli di qualità, di procedure di verifica pre-terapia delle movimentazioni di un dato piano, di procedure IGRT, e lo studio e la fattibilità di nuove modalità di terapia radiante. |  |  |  |
| Presenza sulla console di comando di un sistema di help in linea contenente anche la descrizione dei principali messaggi di errore segnalati dalla macchina in caso di comparsa di interlock. |  |  |  |
| Disponibilità di interfaccia utente dedicata ai controlli di qualità |  |  |  |
| Fantoccio per esecuzione di controlli tipo Wintson-Lutz e relativo software integrato |  |  |  |

- Collimatore multilamellare (MLC)

            - MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI BASE, RICHIESTI PENA L’ESCLUSIONE

(N.B. Siglare nella colonna a destra, in corrispondenza ad ogni punto, a conferma della presa visione e conformità dell’offerta al requisito obbligatorio)

| Il sistema MLC deve essere predisposto e consentire l'esecuzione di trattamenti di tipo 3DCRT, CDARC, IMRT, VMAT, SBRT, SRT e SRS. Tutti i software necessari all’unità radiante per realizzare tali modalità di erogazione devono far parte della dotazione base. |  |
| --- | --- |
| Le lamelle del MLC devono permettere il trattamento contemporaneo di più sedi tumorali (capacità di inter-digitazione) e devono avere una dimensione non superiore a 2.5 mm, almeno nella porzione centrale del campo di trattamento. |  |

            - MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI OPZIONALI  per MLC

(N.B. Porre una sigla nella colonna a destra in corrispondenza ai soli seguenti requisiti opzionali che la ditta intende includere nell’offerta base (nel prezzo d’offerta Pa))

|  | Non disponibile | Disponibile ma non incluso in Pa | Disponibile e incluso in Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilità di tecniche di modulazione della dose basate, oltre che sulla movimentazione delle lamelle dell’MLC, sulla rotazione del collimatore e/o la traslazione del carrello su cui le lamelle sono inserite e/o lo spostamento del lettino di trattamento. |  |  |  |
| Disponibilità di tecniche avanzate in cui l’erogazione del trattamento sia guidata in modo automatico dalla presenza di un segnale quale quello generato da un surrogato dell’atto respiratorio o dalla movimentazione di un marker (tracking). |  |  |  |
| Disponibilità e integrazione nell’OIS dei log-file dei trattamenti dinamici |  |  |  |

- Lettino di trattamento robotizzato

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI BASE, RICHIESTI PENA L’ESCLUSIONE

(N.B. Siglare nella colonna a destra, in corrispondenza ad ogni punto, a conferma della presa visione e conformità dell’offerta al requisito obbligatorio)

| deve possedere 6 gradi di libertà di movimento; |  |
| --- | --- |
| di tipo isocentrico; |  |
| movimentabile da pulsantiere e/o pendant e/o monitor (se touch-screen) posto/i all’interno della sala di terapia; |  |
| monitorato e gestito remotamente dalla console di comando dell’unità radiante, fatte salve le condizioni di sicurezza; |  |
| dotato di specifiche soluzioni tecnologiche per le più avanzate applicazioni di IGRTe per la minimizzazione degli effetti di attenuazione irregolare del fascio radiante (massima radiotrasparenza); |  |
| dotato di elevate accuratezza e precisione nel posizionamento e nel riposizionamento del paziente per tutti i 6 gradi di libertà, con ampie escursioni dei movimenti lineari e delle rotazioni; |  |
| deve compiere una movimentazione fluida e simultanea dei suoi spostamenti (lineari e rotazionali) senza ripercussioni significative sul corretto fissaggio e/o sul riposizionamento del paziente. |  |
| deve eseguire automaticamente gli spostamenti dettati dalla procedura IGRT di match on-line o off-line, una volta validati da utente |  |

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI OPZIONALI per LETTINO

N.B. Porre una sigla nella colonna a destra in corrispondenza ai soli seguenti requisiti opzionali che la ditta intende includere-non includere nell’offerta base (nel prezzo d’offerta Pa))

|  | Non disponibile | Disponibile ma non incluso in Pa | Disponibile e incluso in Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacità di effettuare spostamenti sui 6 gradi di libertà anche durante l'erogazione del trattamento (ad esempio per la compensazione dei movimenti respiratori e/o l‘inseguimento di un bersaglio in movimento). |  |  |  |
| software che consenta automaticamente di eseguire, al momento del setup pre-trattamento le traslazioni rispetto ai reperi di simulazione definite nel piano di trattamento (isocenter shift). |  |  |  |

- Sistemi per IGRT (Radioterapia a guida d’immagine) – componenti HW&SW

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI BASE, RICHIESTI PENA L’ESCLUSIONE

L’unità radiante deve essere dotata di 2 sistemi di imaging: MV e kV.

  - Sistema MV

(N.B. Siglare nella colonna a destra, in corrispondenza ad ogni punto, a conferma della presa visione e conformità dell’offerta al requisito obbligatorio)

Il sistema deve:

| Essere costituito da un rilevatore allo stato solido (EPID, Electronic Portal Imaging Device) di ultima generazione di ampie dimensioni, con elevata frequenza di acquisizione delle immagini di alta qualità delle immagini (in termini di matrice di ricostruzione, profondità, risoluzione di contrasto e risoluzione spaziale, ecc.); |  |
| --- | --- |
| Essere montato su un braccio motorizzato e solidale con lo stativo dell’unità, essere di tipo retraibile e movimentabile sui suoi assi motorizzati con un’elevata accuratezza, precisione, riproducibilità e stabilità nel raggiungimento e mantenimento della posizione spaziale; |  |
| Garantire una corretta verifica del trattamento radiante per tutte le sedi anatomiche da trattare, oltre che la piena sicurezza del paziente e dell’operatore durante tutte le fasi del suo utilizzo; |  |
| Presentare modalità di acquisizione/processing delle immagini che minimizzino i valori di dose per il paziente; |  |
| Essere dotato di una WS di controllo (con monitor a colori ad ampio schermo piatto), interfacciata con la WS di gestione dell’erogazione del trattamento o eventualmente integrata in un’unica interfaccia come da nota in “PREMESSA” . N.B. Tale funzione si intende riferita anche alla modalità kV sotto descritta |  |
| Essere dotato del software necessario all’acquisizione, alla ricostruzione, alla valutazione delle immagini, al confronto (manuale ed automatico) con le immagini di riferimento del planning (DRR et sim.); |  |
| Essere predisposto (upgradabile) per consentire un’accurata dosimetria EPID-based eventualmente anche “in vivo” per tutte le modalità di erogazione comprese quelle rotazionali(descrivere); |  |

  - Sistema kV

(N.B. Siglare nella colonna a destra, in corrispondenza ad ogni punto, a conferma della presa visione e conformità dell’offerta al requisito obbligatorio)

Il sistema deve:

| Essere solidale all’acceleratore e costituito da sorgente radiogena kV e detettore allo stato solido, montati su bracci meccanici robotizzati, completamente retraibili; |  |
| --- | --- |
| essere in grado di produrre imaging 2D e 3D (CBCT) di elevata qualità, per la verifica IGRT dei trattamenti, con la possibilità di: |  |
| - visualizzare immagini multiple; |  |
| - utilizzare metodi di registrazione (manuali ed automatici) sia per le immagini planari (kV-kV, kV-MV) che per quelle tomografiche; |  |
| - disporre di strumenti di valutazione delle immagini ottenute e della loro registrazione con le immagini di riferimento; |  |
| - ricostruire immagini su ampi volumi, con campi di vista (FOV) e lunghezze di scansione estese, oltre che con spessori di strato personalizzabili. |  |
| Possedere un’elevata accuratezza e precisione, oltre che un’elevata stabilità, nel raggiungimento e nel mantenimento della posizione spaziale con la minima interferenza con le restanti componenti dell’unità di terapia ed una elevata sicurezza per il paziente e l’operatore durante tutte le sue fasi di utilizzo, permettendo una corretta verifica del posizionamento del paziente per tutte le sedi anatomiche oggetto di trattamento; |  |
| Essere in grado di effettuare sequenze di imaging fluoroscopico per l’analisi e la verifica del movimento d’organo; |  |
| Essere predisposto per l’attivazione dell’acquisizione 4D CBCT (upgrade) |  |

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI OPZIONALI per  sistemi IGRT

Sistemi MV e kV

(N.B. Porre una sigla nella colonna a destra in corrispondenza ai soli seguenti requisiti opzionali che la ditta intende includere-non includere nell’offerta base (nel prezzo d’offerta Pa))

|  | Non disponibile | Disponibile ma non incluso in Pa | Disponibile e incluso in Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| Software di riconoscimento di localizzatori posti sul/nel paziente (marker radio-opachi et sim.), identificati ed utilizzati per guidare le procedure di riposizionamento |  |  |  |
| Capacità di ricostruire immagini 3D con i fasci di trattamento o con fasci di fotoni depotenziati in energia |  |  |  |
| Capacità di acquisire e ricostruire immagini 2D-3D anche durante l’erogazione del trattamento (descrivere); |  |  |  |
| Sistema CBCT con la capacità di acquisire e ricostruire immagini di tipo 4D sincronizzate con l’atto respiratorio in fase pre e post trattamento (eventualmente in modo combinato con il sistema EPID). |  |  |  |
| Dotazione di software per l’esecuzione delle procedure di QA e dei suoi dispositivi (MLC dinamico) |  |  |  |
| Software di segmentazione avanzata alla WS IGRT |  |  |  |
| Modulo SW di dosimetria 2D e 3D per verifiche piani IMRT e VMAT (anche con fasci FFF) sia pre-trattamento che in vivo; |  |  |  |
| Capacità di automatizzare i movimenti del linac (rotazione gantry, rotazione collimatore), del lettino e dei sistemi di imaging (kV-MV) al fine di consentire l’esecuzione automatica dei controlli di qualità. |  |  |  |
| Fantocci e/o dispositivi per i test di accettazione e i controlli della qualità dei dispositivi e dell’imaging ad essi correlati corredati degli appositi software (in particolare, fantoccio dotato di un numero elevato di elementi di eterogeneità per un’accurata determinazione della curva di calibrazione RED-HU o RED- valori CBCT); |  |  |  |
| Disponibilità di interfaccia utente dedicata ai controlli di qualità |  |  |  |
| Ulteriore sistema per IGRT in grado di: |  |  |  |
| - Acquisire immagini radiografiche stereoscopiche mediante tubi radiogeni a bassa energia, con software e hardware a corredo, per la loro fusione automatica con le immagini di riferimento al fine del riposizionamento del paziente in ogni istante del trattamento. (OPZ1) |  |  |  |
| - Monitorare con costanza la posizione del paziente tramite sistema ottico ad infrarosso. |  |  |  |
| - Integrarsi funzionalmente con il lettino a corredo del linac |  |  |  |
| Sistema di localizzazione a guida ottica in grado di fornire informazioni sul posizionamento del paziente |  |  |  |

- “Gating” respiratorio

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI BASE, RICHIESTI PENA L’ESCLUSIONE

(N.B. Siglare nella colonna a destra, in corrispondenza ad ogni punto, a conferma della presa visione e conformità dell’offerta al requisito obbligatorio)

| L’unità radiante deve disporre di una modalità che consenta l’erogazione del fascio tenendo conto dell’atto respiratorio del paziente per tutte le modalità di erogazione richieste nella parte introduttiva (3DCRT, IMRT, VMAT sia in modalità FF che FFF). Il sistema richiesto deve essere dotato di dispositivi idonei al monitoraggio, la visualizzazione, l’analisi del ciclo respiratorio del paziente, oltre che dei relativi sistemi per l’erogazione del trattamento sia mediante tecniche di breath-hold gating che “free-breathing gating”. |  |
| --- | --- |
| Il sistema deve essere integrato con il sistema OIS oggetto della presente gara. |  |

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI OPZIONALI

(N.B. Porre una sigla nella colonna a destra in corrispondenza ai soli seguenti requisiti opzionali che la ditta intende includere-non includere nell’offerta base (nel prezzo d’offerta Pa))

|  | Non disponibile | Disponibile ma non incluso in Pa | Disponibile e incluso in Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| L’erogazione del fascio radiante in sincronia con l’atto respiratorio deve poter essere controllata e comandata da segnali surrogati esterni (spostamento della parete toracica) e interni (elaborati di immagini fluoroscopiche) al paziente la cui variazione sia correlabile al ciclo respiratorio. |  |  |  |

Sezione Sistemi Informativi

- Sistema informativo OIS per la gestione completa del paziente

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI BASE, RICHIESTI PENA L’ESCLUSIONE

L’intervento oggetto della presente gara d’appalto deve rendere disponibile, tra l’altro, un sistema informatico OIS (Oncology Information System) di Radioterapia Oncologica che consenta di gestire tutto il processo radioterapico in modo elettronico per tutte le funzionalità (attività cliniche, gestionali, di imaging multi-modale e di verifica del trattamento, di segmentazione, di pianificazione fisico-dosimetrica), dimensionato in funzione del carico di lavoro delle SOC di Radioterapia e di Fisica Sanitaria (a tal fine si rimanda a quanto riportato nel capitolo del Contesto attuale di inserimento della fornitura rispetto al contenuto del quale deve tenersi in considerazione l’integrazione con l’acceleratore oggetto del presente appalto).

(N.B. Siglare nella colonna a destra, in corrispondenza ad ogni punto, a conferma della presa visione e conformità dell’offerta al requisito obbligatorio)

Il sistema deve:

| costituire l’aggiornamento all’ultima release licenziabile dalla ditta Varian dell’attuale sistema informativo OIS “Aria” o sostituirlo integralmente con un prodotto alternativo comunque conforme all’esigenza di gestione di tutti i servizi su tutte le apparecchiature a disposizione; |  |
| --- | --- |
| collegarsi alla console del CT-simulatore con modalità di dicom-worklist come è attualmente configurato; |  |
| porsi come modalità DICOM-RT di ricezione immagini e dati di trattamento; |  |
| consentire l’export via DICOM-RT dei dati, comprese le immagini, di trattamento; |  |
| consentire l’analisi delle immagini di verifica del trattamento (IGRT); |  |
| consentire la registrazione rigida (manuale, marker-based, automatica) delle immagini di verifica del trattamento (IGRT) con le immagini di riferimento; |  |
| consentire l’archiviazione di tutti i dati (comprese le immagini) su server del sistema OIS in oggetto, server che sarà(-nno) collocati fisicamente nell’apposita sala server della SOC di Radioterapia; |  |
| consentire la completa tracciabilità degli accessi in consultazione e modifica svolti dagli utenti. Tali dati di tracciabilità (comprendenti utente, timestamp e workstation) devono essere consultabili dagli amministratori di sistema |  |
| consentire la configurazione in agende dei linac (e del CT simulatore, come scritto sopra) rese disponibili come liste di lavoro sui sistemi di controllo e verifica (R&V) o altro sistema fornito a corredo delle console delle unità radianti; tale integrazione deve essere in tempo reale (non prevedere scarichi batch periodici); |  |
| consentire la gestione automatica della schedulazione, la gestione di appuntamenti ripetuti, la gestione automatica dei conflitti tra appuntamenti (in termini di proposta all’utente di pianificazione alternativa) o consentire la gestione della “lista di attesa” per ciascuna risorsa (appuntamenti non calendarizzati), la funzionalità di accettazione pazienti (check-in) o consentire la funzionalità di accettazione tramite lettura barcode; |  |
| contemplare la funzionalità di registrazione automatica delle prestazioni erogate; |  |
| consentire la funzionalità di consultazione delle prestazioni raccolte; |  |
| consentire la funzionalità di esportazione delle prestazioni raccolte; |  |
| consentire l’import di allegati elettronici al paziente (vari formati: pdf, jpeg etc) |  |
| contemplare la profilazione fine degli utenti (abilitazione di specifiche funzionalità con granularità pari all’utente singolo o al gruppo di appartenenza); |  |
| prevedere uno strumento software di accesso statistico ai dati e relativo export (modalità di report) con possibilità di personalizzazione dell’interrogazione al database. |  |
| Disporre di una soluzione di back-up: il sistema deve essere dotato di una soluzione automatizzata per lo storage del database che garantisca adeguato backup funzionale per la perfetta conservazione dei dati. |  |
| Essere predisposto all’integrazione con il sistema HIS dell’ospedale (interfaccia HL7) |  |
| Deve essere compreso nella fornitura il recupero del database storico consistente: - nella migrazione la più completa possibile del database dell’attuale OIS delle strutture di Radioterapia e Fisica Sanitaria (OIS “Aria 10” di cui si è fornita sopra dettagliata descrizione) al nuovo OIS; - il database oggetto di questa operazione è innanzitutto il database dati dei pazienti (dati di anagrafica, dati clinici, numeri identificativi, fotografie a corredo, immagini di planning, piani di trattamento, marker quali i marker intraprostatici per l’IGRT della prostata, matrici di dose, strutture di interesse radioterapico, cronologia delle sedute di terapia, numero di sedute effettuate, dosi ricevute (tracking della dose), immagini 2D, 3D di trattamento, dati dell’erogazione inclusi gli spostamenti del lettino post procedura di IGRT et. Sim). ed il database dei dati attinenti al workflow dell’iter RT (ad esempio agende macchine, operatori, appuntamenti di simulazione, di terapia et sim.) popolato fino al momento dell’installazione e attivazione del nuovo OIS affinché tali dati siano fruibili nel nuovo OIS. |  |
| Per quanto concerne quest’ultimo punto (la migrazione del database storico), si richiede alle ditte concorrenti un documento contenente informazioni dettagliate su quali “dati” possono essere integralmente o parzialmente “travasati” (o “tradotti” in altra forma) e quelli che non possono affatto esserlo, sulle operazioni di “conversione” del database e di verifica del livello di compatibilità tra i due database, così da consentire una valutazione del grado di integrità dei dati trasferiti, della loro consistenza con quelli originali, della loro effettiva funzionalità e utilizzabilità e del tempo di indisponibilità di accesso ai dati per l’attività terapeutica |  |

| La fornitura deve prevedere la funzionale integrazione delle attuali stazioni 4DiTC e stazioni di IGRT (OBI WS) dei tre linac in attività, WS rpm (gating) a corredo del linac iX1 con il sistema OIS proposto in gara o, equivalentemente, l’aggiornamento (SW ed eventualmente HW) affinché sia garantita la suddetta integrazione con l’OIS. |  |
| --- | --- |
| I dati registrati durante ogni trattamento sul linac oggetto della presente gara e sui tre attuali, una volta trasferiti sul sistema informatico devono essere accessibili, visibili ed analizzabili. Al fine di valutare la completezza, qualità e integrità di tale funzione, le ditte concorrenti devono produrre un elenco dei dati dell’erogazione e delle immagini che non sono integralmente trasferibili su OIS offerto in gara |  |

Per tutte le funzioni disponibili sul sistema dovranno essere rilasciate agli utilizzatori:

- documentazione utente, completa ed esaustiva, per ogni modulo funzionale;

- documentazione “amministratore”, completa ed esaustiva, per ogni modulo funzionale o procedura operativa in carico all’amministratore di sistema;

- documentazione sulla Installazione: relazione dettagliata, con schemi, relativa alla configurazione finale del sistema (comprensiva della documentazione sulle integrazioni implementate di cui sopra);

- procedure di gestione del Backup dati;

- procedure di gestione del Backup funzionale;

- procedure di gestione della policy di sicurezza informatica dei sistemi;

- ogni altra procedura necessaria all’ordinario funzionamento del sistema.

La fornitura deve prevedere un sistema di monitoraggio, manutenzione e assistenza remoto, che consenta ai tecnici della Ditta offerente di accedere remotamente alle risorse installate a scopo di monitorare lo stato dei sistemi (a scopo preventivo), attuare azioni correttive sui sistemi (manutenzione correttiva remota), investigare casistiche e dare supporto agli amministratori di sistema locali (assistenza).

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI OPZIONALI per OIS

(N.B. Porre una sigla nella colonna a destra in corrispondenza ai soli seguenti requisiti opzionali che la ditta intende includere-non includere nell’offerta base (nel prezzo d’offerta Pa))

|  | Non disponibile | Disponibile ma non incluso in Pa | Disponibile e incluso in Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| Completa portabilità (virtualizzazione) di tutti gli applicativi componenti il sistema OIS calibrata al carico di lavoro delle strutture di Radioterapia e Fisica Sanitaria (OPZ3) |  |  |  |
| Disponibilità di funzionalità di dose-viewer (distribuzioni di dose, DVH) o più in generale RT-viewer (visualizzazione piano di cura nella sua interezza, senza possibilità di editing). |  |  |  |
| Possibilità di schedulazione dell’iter radioterapico (in primis dell’appuntamento di simulazione) in funzione dell’agenda della macchina. |  |  |  |
| Possibilità di utilizzo della firma digitale dei piani di trattamento ed uso di smart card per l’autenticazione “forte” degli operatori. |  |  |  |
| Concentrazione delle funzionalità software OIS sopra-descritte nel presente capitolato in un singolo applicativo integrato o in un numero limitato di applicativi |  |  |  |
| Gestione di tutto il processo radioterapico per mezzo di un unico sistema integrato per tutte le funzionalità (cliniche, gestionali, di imaging e segmentazione, di pianificazione fisica). |  |  |  |
| Possibilità di “customizzazione” del sistema in modo facile ma sicuro così’ da adattare il sistema alle esigenze della specifica realtà operativa ed organizzativa (ottimizzazione di workflow etc) |  |  |  |
| Disponibilità di soluzioni di continuità operativa (tramite ridondanza funzionale dei server) in caso di guasti elettrici, delle reti etc |  |  |  |
| Gestione completa della Cartella. |  |  |  |
| Funzionale integrazione (DICOM-RT) con HIS ospedale. |  |  |  |

- Sistema informativo di gestione avanzata dell’imaging per radioterapia (segmentazione, registrazione, funzioni di radioterapia adattativa)

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI BASE, RICHIESTI PENA L’ESCLUSIONE

Il sistema di gestione delle immagini (HW e SW) deve essere costituito da almeno tre stazioni, dotate di monitor a colori ad alta risoluzione e schermo piatto, per l’elaborazione e la segmentazione delle immagini.

Le funzionalità richieste sono le seguenti:

(N.B. Siglare nella colonna a destra, in corrispondenza ad ogni punto, a conferma della presa visione e conformità dell’offerta al requisito obbligatorio)

| gestione ed elaborazione di immagini di tipo multimodale (CT, CBCT, MRI, PET, SPECT, US, ecc.) secondo le più diffuse modalità di imaging oggi disponibili, oltre che strutture volumetriche create su di esse; |  |
| --- | --- |
| importazione ed esportazione di immagini multimodali (CT, CBCT, MRI, PET, SPECT, US..ecc..); |  |
| funzioni per la creazione e combinazione di margini e strutture in 3D; |  |
| funzionalità di segmentazione avanzata e automatica di organi e/o target tumorali, presenti su immagini 3D e/o 4D, utilizzando algoritmi dedicati e/o basati su atlanti anatomici e/o su librerie di casi sia built-in che inseribili dall’utente; |  |
| registrazione manuale e rigida (con gli algoritmi più consolidati: marker-based, mutual-information, …); |  |
| funzionalità di dose-viewer e/o RT-viewer; |  |
| strumenti di approvazione con password delle strutture create e/o modificate. |  |

In almeno una stazione delle tre richieste:

| devono essere disponibili algoritmi dedicati di: |  |
| --- | --- |
| - registrazione elastica di sequenze 3D di immagini acquisite con differenti modalità di imaging (comprese le immagini CBCT di verifica del trattamento) |  |
| - rimappatura delle strutture dallo studio di immagini di riferimento agli studi secondari |  |
| deve essere consentita la realizzazione di approcci di radioterapia adattativa presentando la possibilità di eseguire (*) |  |
| - la somma di dosi provenienti da diverse modalità di trattamento (combinazione di trattamenti con strumenti di rescaling radiobiologico della dose con tool di conversione tipo EQD2, EUD, BED, ...); |  |
| - l’accumulazione della dose attraverso registrazione deformabile (funzione di dose tracking). |  |
| In alternativa, tali funzioni (*) di radioterapia adattativa “avanzata” devono essere assolte da almeno una WS del TPS. |  |

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI OPZIONALI per sistema gestione imaging

(N.B. Porre una sigla nella colonna a destra in corrispondenza ai soli seguenti requisiti opzionali che la ditta intende includere-non includere nell’offerta base (nel prezzo d’offerta Pa))

|  | Non disponibile | Disponibile ma non incluso in Pa | Disponibile e incluso in Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| Portabilità (virtualizzazione) del software calibrata al carico di lavoro delle strutture di Radioterapia e Fisica Sanitaria (OPZ3), eventualmente comprensiva della fornitura di tablet (ancorché non certificate come dispositivo medico) |  |  |  |
| Disponibilità di strumenti di QA, cioè di valutazione quantitativa della registrazione effettuata (esempio matrice Jacobiana); |  |  |  |
| Tool dedicati alla segmentazione per tecniche SRS e SRT |  |  |  |
| Gestione di imaging avanzato di MRI (DWI, DCE etc); |  |  |  |
| Possibilità di automatizzare workflow |  |  |  |
| Compatibilità con tavolette grafiche |  |  |  |
| Automatizzazione dell’integrazione del sistema di gestione dell’imaging con il sistema OIS attraverso funzionalità di query/retrieve, condivisione di database etc. |  |  |  |
| Funzionale interfacciamento (DICOM-RT) con il sistema PACS. |  |  |  |

- Sistema informativo di pianificazione dei trattamenti (TPS)

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI BASE, RICHIESTI PENA L’ESCLUSIONE

Posto che l’attuale dotazione di effettive stazioni di lavoro (come desumibile dal quadro descrittivo iniziale) è costituita da:

- 3 per sistema Eclipse

- 2 per sistema Oncentra che deve essere dismesso

e che:

- le prime necessitano di aggiornamento

- le seconde dovrebbero essere oggetto di dismissione e conseguente aggiornamento

l’offerta proporrà la miglior soluzione atta a:

(N.B. Siglare nella colonna a destra, in corrispondenza ad ogni punto, a conferma della presa visione e conformità dell’offerta al requisito obbligatorio)

| garantire una dotazione complessiva di almeno 5 postazioni complete di lavoro (HW e SW) per il sistema di pianificazione dei piani radianti |  |
| --- | --- |
| assolvere all’aggiornamento a ultima versione del SW esistente o alla sostituzione con nuovo software, per le prime tre stazioni (oggi con Eclipse) |  |
| sostituire le ulteriori due stazioni (attualmente Oncentra) con nuove, preferibilmente, omogenee con le prime. |  |

Tutte le stazioni devono:

| essere dotate di monitor a colori ad alta risoluzione e schermo piatto |  |
| --- | --- |
| disporre del software necessario per la pianificazione fisico-dosimetrica dei trattamenti radianti oltre che per le verifiche dosimetriche pre-terapia (piani di QA su fantoccio). |  |
| poter importare ed esportare immagini multimodali (CT, CBCT, MRI, PET, SPECT, ecc..) secondo le più diffuse modalità di imaging oggi disponibili, oltre che strutture, piani di trattamento ed oggetti ad esso correlati (DRR, MLC, fluenze, distribuzioni di dose, ecc.) |  |
| interfacciarsi con il sistema OIS e il sistema di segmentazione, registrazione offerti |  |
| poter simulare tutte le modalità di trattamento presenti sia sull’unità radiante fornita che sugli altri acceleratori presenti. |  |
| poter accedere in visualizzazione ed editing, indistintamente, a tutti i piani di trattamento elaborati. |  |

In particolare le stazioni fornite devono poter utilizzare, disponendo delle licenze software necessarie (il cui numero minimo è indicato tra parentesi quadre) ed ipotizzando che più utenti lavorino contemporaneamente sui TPS, le seguenti applicazioni:

| funzionalità equivalenti a quelle presenti sulle stazioni di contornazione e gestione della prescrizione radioterapica [2]; |  |
| --- | --- |
| pianificazione di trattamenti conformazionali (MLC) in cui si utilizzano campi rotazionali e campi fissi, sia coplanari che non coplanari, di fotoni [2]; |  |
| pianificazione di trattamenti IMRT a campi fissi, sia in modalità statica (step and shoot) che dinamica (sliding window), per tutte le energie fotoniche dell’unità radiante fornita in gara e degli altri acceleratori [1]; |  |
| pianificazione di trattamenti VMAT [1]; |  |
| pianificazione di trattamenti conformazionali e ad intensità modulata sincronizzati con il ciclo respiratorio (breath-hold e gating) [1]; |  |
| possibilità di creare librerie personalizzate di parametri e/o template di piani di trattamento da utilizzarsi, in fase di pianificazione, da qualsiasi stazione del sistema |  |
| capacità di registrazione, con inserimento di utente e password, di ogni cambiamento effettuato sulle immagini registrate, le strutture create ed i piani di trattamento approvati. |  |
| Le stazioni di pianificazione devono disporre di algoritmi di calcolo della dose con fasci di fotoni almeno di tipo convolution/superposition. |  |
| Nel caso in cui il sistema di gestione delle immagini non contemplasse funzionalità di radioterapia adattativa, queste devono essere espletate dalle stazioni di pianificazione (almeno una). (vedi precedente sezione relativa all’”Imaging”) |  |

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI OPZIONALI per TPS

(N.B. Porre una sigla nella colonna a destra in corrispondenza ai soli seguenti requisiti opzionali che la ditta intende includere-non includere nell’offerta base (nel prezzo d’offerta Pa))

|  | Non disponibile | Disponibile ma non incluso in Pa | Disponibile e incluso in Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| Portabilità (virtualizzazione) calibrata al carico di lavoro delle strutture di Radioterapia e Fisica Sanitaria (OPZ3) |  |  |  |
| Algoritmo di calcolo della dose di ultima generazione (di tipo Montecarlo o deterministico). |  |  |  |
| Software di analisi quantitativa per attività di commissioning basato su indice gamma. |  |  |  |
| Licenza software aggiuntiva o licenza multiutente per pianificazione VMAT. |  |  |  |
| Software dedicato per il planning SRT-SRS (OPZ2) |  |  |  |
| Software di automatizzazione avanzata del planning specifico per tecniche SRT-SRS e SBRT. (OPZ2) |  |  |  |
| Software di automatizzazione avanzata del planning a intensità modulata (automatizzazione, algoritmi di machine learning o knowledge-based..). |  |  |  |
| Disponibilità di strumenti di automatizzazione avanzata delle procedure del planning (esempio: editing di script…). |  |  |  |
| Ottimizzazione dei piani a intensità modulata di tipo radiobiologica e/o radiobiologico-fisica. |  |  |  |
| Modalità di valutazione/analisi di tipo radiobiologico dei piani (ad esempio: applicazioni di modelli TCP, NTCP..impiego EUD, BED etc). |  |  |  |
| Disponibilità di strumenti di conversione (ad esempio: EQD2, BED..) tra piani con diversi frazionamenti di dose e temporalmente sfasati |  |  |  |
| Possibilità di calcolo su CBCT |  |  |  |
| Calcolo previsionale della dosimetria EPID-based di tipo 2D e/o 3D dei trattamenti (sia in vivo che non). |  |  |  |
| Concentrazione delle funzionalità di imaging (anche funzionalità avanzate) e pianificazione TPS in un singolo applicativo integrato o in un numero limitato di applicativi. |  |  |  |
| Completa, automatica integrazione di tutte le funzionalità di imaging (anche avanzato) e di planning in un unico ambiente applicativo. |  |  |  |
| Interfacciamento (DICOM-RT) con sistema PACS. |  |  |  |
| Dotazione di una WS aggiuntiva per attività di implementazione, commissioning di algoritmi di calcolo, simulazioni varie, training, etc.. |  |  |  |

Sezione Strumentazione per attività di commissioning e QA di tecniche avanzate di Radioterapia (SBRT, SRT, SRS)

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI BASE, RICHIESTI PENA L’ESCLUSIONE

(N.B. Siglare nella colonna a destra, in corrispondenza ad ogni punto, a conferma della presa visione e conformità dell’offerta al requisito obbligatorio)

| Una camera a ionizzazione a geometria cilindrica di tipo Farmer (volume sensibile: 0.6 cm3) per dosimetria assoluta di fasci di fotoni, corredata di: |  |
| --- | --- |
| - supporto per impiego in fantoccio ad acqua già in uso alla SOC di Fisica Sanitaria (BluePhantom2, IBA); |  |
| - certificato di calibrazione (dose in acqua); |  |
| - adattatore per esecuzione del controllo di costanza della risposta della camera con sorgente radioattiva di 90Sr (IBA), già in possesso della SOC di Fisica Sanitaria; |  |
| - cavo di prolunga di 20 m. |  |
| - PC portatile o tablet |  |
| Un elettrometro in Class Reference (norme IEC 60731) da utilizzarsi con la camera di cui sopra, dotato di processore interno e di un insieme di funzioni software che consentano di programmare le configurazioni di misura ed elaborare i dati acquisiti. |  |
| Un sistema di controllo giornaliero per la misura della costanza dell’ouput, della simmetria e flatness dei fasci di fotoni FF e della forma dei profili nel caso di fasci FFF. |  |
| Un rivelatore ad alta risoluzione spaziale per caratterizzazione fisico-dosimetrica (dosimetria relativa: profili di dose in profondità e trasversali; dosimetria assoluta) di campi piccoli (lato inferiore a 5 cm all’isocentro) corredato di adattore per impiego con il fantoccio ad acqua in dotazione alla Fisica Sanitaria (BluePhantom 2, IBA). |  |
| Fantoccio dinamico per il QA della 4D-RT. |  |

- MODULI e/o FUNZIONI e/o DOTAZIONI OPZIONALI per Strumentazione QA

(N.B. Porre una sigla nella colonna a destra in corrispondenza ai soli seguenti requisiti opzionali che la ditta intende includere-non includere nell’offerta base (nel prezzo d’offerta Pa))

|  | Non disponibile | Disponibile ma non incluso in Pa | Disponibile e incluso in Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| Software licenziabile per il linac proposto in gara e per i due linac iX per l’analisi quantitativa avanzata dei controlli di qualità Machine QA EPID-based (in particolare per il MLC dinamico). |  |  |  |
| Aggiornamento software SNCPatient (compresa l’ozpione 3DVH) della SunNuclear per la gestione della matrice Mapcheck2 e ArcCheck già in dotazione alla SOC di Fisica Sanitaria. |  |  |  |
| Licenza su linac proposto in gara del software per dosimetria 3D di PerFraction della Sun Nuclear. |  |  |  |
| Software per il commissioning della registrazione deformabile |  |  |  |
| Dispositivi hardware e software per verifiche 3D avanzate dei piani a intensità modulata: fantoccio per verifiche pre-trattamento e/ o sistema per misure in vivo di fluenza di piani a intensità modulata con algoritmo di calcolo indipendente della dose e relativo Software sia basato su metrica gamma che su metrica DVH. |  |  |  |
| Software di analisi dei linac log-file relativi ai trattamenti a intensità modulata interfacciabile nel sistema OIS |  |  |  |
| Slab di Virtual Water di dimensioni 30x30 cm2 di diverso spessore così da comporre un fantoccio per controlli di qualità |  |  |  |
| Software di gestione, analisi, registrazione informatizzata dei controlli sia Machine QA che Patient-QA con database centralizzato |  |  |  |
| Fantoccio con relativo SW per controlli di qualità a carico del lettino di trattamento a 6 gradi di libertà |  |  |  |

Si precisa inoltre che:

- Le apparecchiature dovranno comunque essere configurate e caratterizzate da prestazioni di livello idoneo tale da consentire quanto indicato al precedente paragrafo 1.

- La ditta può presentare, pena l’esclusione, un solo modello di apparecchiatura scelto tra quelli componenti la propria gamma ritenuti più idonei in relazione alla configurazione e destinazione d’uso indicata;

- Non è comunque ammessa la formulazione di offerte alternative, parziali, equivoche e/o condizionate;

- L’attrezzatura di cui trattasi dovrà essere consegnata nella versione corrispondente all’offerta, conforme alle caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste e corredata di quanto indicato in configurazione minima a pena di esclusione, degli accessori a corredo, e di quant’altro necessario per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso;

- Le licenze dei sistemi operativi, dei pacchetti software di base, inclusi quelli propedeutici al funzionamento delle apparecchiature o degli applicativi, sono implicitamente considerate comprese nella fornitura e quindi non elencate nel capitolato;

Tutte le licenze d’uso del software non devono avere scadenza o limiti temporali che possano determinare blocchi funzionali e/o che richiedano oneri per le Aziende;

- Nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario, prima della consegna è obbligato a darne tempestiva comunicazione e deve offrire l’attrezzatura innovata senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali;

- Le offerte relative a strumenti che presentino carenze sostanziali rispetto ai requisiti tecnico/funzionali sopra elencati non saranno prese in considerazione in sede di valutazione tecnica e quindi escluse dalla gara.

Si considera che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti sono ammessi purché la ditta ne dimostri l’equivalenza o il miglioramento.

In tale caso, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 50/20016, l’offerta tecnica dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una relazione tecnica che, evidenziando la non conformità, motivi l’equivalenza funzionale, nonché dall’eventuale documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato.

- Forniture e Servizi aggiuntivi

OBBLIGATORI

In aggiunta a quanto specificato nel precedente articolo la fornitura dovrà essere comprensiva, pena esclusione, di:

- Garanzia e assistenza tecnica secondo le modalità indicate in Capitolato Speciale;

- Corsi di formazione per il personale utilizzatore, da erogarsi almeno come descritto nel relativo allegato

- Realizzazione opere edili, impiantistiche e radioprotezionistiche, come previste dal presente appalto

- Ritiro e smaltimento apparecchiature, che dovrà essere eseguito a norma di legge sulla base dell’impegno assunto dall’aggiudicatario con la sottoscrizione dell’allegato “ritiro e smaltimento apparecchiature”. Le ditte preposte dovranno produrre idonea documentazione a corredo delle operazioni di smaltimento (compilazione del formulario di identificazione del rifiuto e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, conformità alla normativa ADR). Dopo il ritiro, l’aggiudicatario dovrà far pervenire all’Istituto una certificazione di avvenuta consegna del rifiuto al soggetto smaltitore e, successivamente, una comunicazione di avvenuto smaltimento.

OPZIONALI

In aggiunta a quanto sopra, le seguenti opzioni, non comprese nella fornitura richiesta, devono poter essere richiedibili. Devono essere pertanto obbligatoriamente disponibili da parte del fornitore (sono cioè obbligatorie ai fini della partecipazione alla gara):

- Contratti di manutenzione di tipo “Full-Risk” per il periodo successivo a quello di garanzia, da attivarsi anche non consecutivamente alla scadenza della stessa, ed erogati a condizioni almeno pari a quelle specificate nei rispettivi allegati.

- Parti opzionali: vedere elenco opzioni 1-2-3

- Condizioni di fornitura

Consegna e installazione

Il termine massimo per il completamento della fornitura, ivi comprese la realizzazione di tutte le opere edili, impiantistiche, protezionistiche, installazione e messa in funzione presso l’Azienda destinataria della fornitura, non dovrà essere superiore a 100 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Tutto ciò fatto salvo diverse migliorie proposte.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione dell’ordine di aggiudicazione, gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo/esecutivo edilizio-impiantistico, a firma di professionista/i abilitato/i, nel numero di copie necessarie (compresa una copia su supporto informatico - gli elaborati grafici dovranno essere elaborati in formato cad con estensione “.dwg”), nel rispetto delle norme tecniche, urbanistiche, igienico sanitarie e di sicurezza.

Il progetto definitivo/esecutivo dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare.

L’affidatario è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dalla Stazione appaltante in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggiore compenso.

Il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere costituito da:

2.0) Relazione tecnico descrittiva generale

La relazione dovrà descrivere i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti; indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche, riferisce in merito all’idoneità delle reti dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all’esercizio dell’intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti con i nuovi manufatti;

2.1) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, nell’elenco anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto

2.2) Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo/esecutivo costituite da:

a) Relazione tecnica specialistica - Opere architettoniche-edili

b) Relazione tecnica specialistica

- Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica; - impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) Relazione tecnica specialistica

- Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

- Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

- Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

d) Relazione tecnica specialistica - Opere strutturali (dimensionamento e verifica del basamento);

e) Relazione tecnica specialistica - Opere relative ai requisiti acustici (D.P.C.M. 5 dicembre 1997 , L. 26 ottobre 1995, n. 447 Art. 29 L.R. 18 giugno 2007, n. 16);

f) Relazione tecnica specialistica - Relazione barriere architettoniche

g) Relazione tecnica specialistica sulle interferenze

2.3) Elaborati grafici architettonici

Gli elaborati grafici sono costituiti, da:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale (PRG) e dell’estratto di mappa con l’esatta indicazione dell’area interessata all’intervento;

b) planimetria in scala non inferiore a 1:200 corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti. La planimetria è integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superfici e volumi d’intervento e ogni altro utile elemento;

c) tutte le piante dei vari livelli, in scala a 1:100 o 1:50 con l’indicazione delle destinazioni d’uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti;

d) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale in scala 1:100 o 1:50;

e) tutti i particolari costruttivi atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio.

Gli elaborati dovranno indicare, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove. Gli elaborati sono comunque redatti in modo da consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

2.4) Elaborati grafici e calcoli esecutivi degli impianti

I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell’impianto stesso.

La progettazione esecutiva degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

I calcoli delle strutture e degli impianti dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10 o 1:20;

b) la relazione di calcolo.

Il progetto esecutivo degli impianti (impianto termo-idraulico e gas tecnici/medicali, impianto elettrico, telefonico e speciali) comprende:

a) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati;

b) gli elaborati grafici di insieme, in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10 o 1:20, con le notazioni metriche necessarie;

c) l’elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;

d) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

2.5) Piano di sicurezza e coordinamento e computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza cosi come previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

2.6) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi:

a) il manuale d’uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione.

2.7) Cronoprogramma

Cronoprogramma delle varie fasi degli interventi e della fornitura installazione, training e collaudo. (sarà facoltà del Committente formulare proprie osservazioni e proporre modifiche al Cronoprogramma).

2.8) Relazione tecnica di radioprotezione

Relazione tecnica di radioprotezione, a firma di un Esperto Qualificato di grado congruo ai livelli di energia offerti incaricato dalla Ditta concorrente, contenente i calcoli e le indicazioni di radioprotezione atte a garantire, sulla base delle informazioni fornite dall’ente appaltante, il rispetto dei limiti di dose previsti per i lavoratori e la popolazione dal D. Lgs. 230/95 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 241/00. Eventuali informazioni necessarie alle relazione tecnica di radioprotezione sono richiedibili alla Struttura complessa di Fisica Sanitaria.

2.9) Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera;

2.10) Incidenza del costo della mano d’opera;

2.11) Tutti gli elaborati che risultano necessari per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti e dal committente in sede di approvazione del progetto.

Garanzia e Assistenza tecnica

Garanzia:

L’aggiudicatario dovrà assicurare la garanzia per un periodo minimo di 12 mesi a partire dalla data di collaudo.

Tale periodo potrà essere prolungato fino ad ulteriori sei mesi nel caso in cui, nel corso della garanzia, l’apparecchiatura non sia utilizzabile per un periodo superiore a dieci giorni a causa di vizi dei materiali o di errori di installazione addebitabili alla ditta fornitrice.

La ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo alle apparecchiature fornite, dipendenti o da vizi di fabbricazione e/o confezionamento o da difetti dei materiali impiegati o da errori nell’installazione od infine da qualunque altro inconveniente non derivante da forza maggiore.

Nella garanzia rimane inclusa la sostituzione e/o la riparazione di ogni parte, strumento, cavo di collegamento, dispositivo, accessorio o altro che possa pregiudicare un efficace ed efficiente funzionamento delle apparecchiature stesse.

Il superamento delle prove di accettazione non esonera l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di accettazione.

Assistenza Tecnica:

Durante il periodo di garanzia la ditta dovrà assicurare lo stesso livello di copertura e le prestazioni previste dal contratto di manutenzione Full-Risk onnicomprensivo, come richiesto nell’Allegato  denominato “Contratto di Manutenzione Full Risk”.

L’assistenza tecnica alla fine del periodo di garanzia dovrà essere prevista secondo le modalità e la durata descritti nell’Allegato denominato “Servizio di Assistenza Tecnica su Chiamata”.

Ricambi, accessori e materiali di consumo

La fornitura, dei ricambi, accessori e materiali di consumo dovrà essere assicurata dall’appaltatore almeno con le modalità e per il periodo indicato nell’Allegato  “Impegni per il Fornitore”.

Per quanto riguarda la parte edile, impiantistica e protezionistica, la Ditta è obbligata, per tutto il periodo di garanzia a partire dalla data di collaudo definitivo, ad intervenire in garanzia su quanto fornito ed installato/realizzato.

Procedure di Collaudo e Accettazione

La ditta aggiudicataria deve concordare con l’Azienda destinataria delle fornitura il giorno per il collaudo.

Il collaudo dovrà essere eseguito dal Responsabile incaricato dalla Committenza, alla presenza dei tecnici della ditta aggiudicataria della fornitura. Tutto quanto necessario per l’effettuazione delle prove di collaudo (strumenti di misura, mano d’opera, ecc..) dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della ditta aggiudicataria.

Il collaudo dovrà accertare che l'esecuzione del progetto sia conforme alle indicazioni contenute nel presente Capitolato ed alle prescrizioni contrattuali, e dovrà accertare che le attrezzature fornite e relativi accessori siano stati regolarmente installati, siano regolarmente funzionanti e soddisfino alle esigenze per essi previste, ed particolare dovrà accertare che:

- quanto oggetto della fornitura sia stato regolarmente installato, sia regolarmente funzionante e soddisfi le esigenze per esso previste;  il collaudo dovrà inoltre prevedere, da parte del Servizio di Ingegneria Clinica e dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, la verifica di rispondenza delle apparecchiature offerte alla normativa di sicurezza in vigore nel rispetto della normativa CEI 62-5, nonché, da parte del Servizio di Fisica Sanitaria del ASUIUD,  la verifica di rispondenza alle norme di protezione;

- le opere e gli impianti siano rispondenti per caratteristiche e qualità dei materiali e per funzionalità alle prescrizioni contrattuali. Per gli impianti dovranno essere eseguite a cura della Ditta aggiudicataria tutte le prove e misurazioni strumentali previste dalla normativa vigente, in particolare quelle previste dalle norme CEI per impianti elettrici, e dovrà essere consegnata la certificazione di conformità;

Il collaudo e le verifiche di sicurezza suindicati dovranno essere documentati da apposito “Verbale” predisposto dall'Ufficio Tecnico che verrà sottoscritto da tutte le parti partecipanti allo stesso.

Il collaudo avverrà secondo la procedura in vigore presso l’Azienda committente, col coinvolgimento dei referenti della Radioterapia, della Fisica Sanitaria, dei Servizi Tecnici e dell’Ingegneria Clinica, oltre al delegato della ditta appaltatrice.

Al momento del collaudo delle apparecchiature, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire tutta la documentazione tecnica richiesta specificatamente nel presente documento  e comprendente:

- manuali d’uso delle apparecchiature (in lingua italiana) sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico;

- manuali di servizio e quant’altro necessario per consentire gli interventi manutentivi, preferibilmente su supporto elettronico, se non esplicitamente dichiarata in sede di offerta,  l’impossibilità a fornire tali documentazioni;

- schemi tecnici, tool diagnostici e tool informatici di ripristino di applicativi software e/o sistemi operativi, preferibilmente su CD ROM, se non esplicitamente dichiarata, in sede di offerta, l’impossibilità a fornire tali documentazioni;

- Una copia di:

  - dischi di installazione, ed eventuale ripristino, del Sistema Operativo;

  - dischi di installazione, ed eventuale ripristino, dei Software Applicativo;

  - licenze software rilasciate dalle case produttrici

se non esplicitamente dichiarata, in sede di offerta, l’impossibilità a fornire tali supporti o la non pertinenza;

- programmazione degli interventi di manutenzione preventiva relativamente agli anni di garanzia offerti;

- piano definitivo relativo allo svolgimento dei corsi di addestramento del personale sanitario e tecnico con rilascio degli attestati di partecipazione nominativi (qualora previsto);

Inoltre, laddove applicabili, le schede di segnalazione dei “rischi residui” (schede di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08), in lingua italiana, contenenti la descrizione di:

- dispositivo di protezione;

- procedure da seguire;

- condizioni ambientali e impiantistiche da rispettare;

- eventuali specifiche certificazioni (da parte di Istituti od Enti quali ISPESL od altro).

Per quanto riguarda le opere edili/impiantistiche/protezionistiche, la Ditta aggiudicataria, preliminarmente alle verifiche di accettazione e collaudo delle opere:

- sarà tenuta a presentare alla conclusione dei lavori gli elaborati grafici conformi a quanto realizzato (asbuilt), sia in formato cartaceo sia su supporto informatico per CAD (file in .dwg);

- dovrà provvedere a ottenere/produrre qualsiasi altro documento od elaborato integrativo, compreso tutta la documentazione necessaria per adeguare e aggiornare gli elaborati progettuali a seguito di eventuali varianti in corso d’opera;

- dovrà produrre la certificazione di conformità degli impianti realizzati, dei materiali forniti e posti in opera (D.M. 37/2008); oltre alla documentazione tecnica esaustiva inerente le macchine installate, i sistemi e gli impianti, fornendo manuali di uso e manutenzione;

- per gli impianti termoidraulici ed elettrici/speciali dovrà produrre la certificazione di conformità alle norme vigenti ed in particolare alle norme UNI;

- dovrà presentare, ai fini antincendio, le dichiarazioni, omologazioni, rapporti di prova, calcoli analitici, certificati di resistenza al fuoco dei materiali impiegati;

Resta inteso che ogni onere relativo al rilascio di eventuali autorizzazioni da parte degli enti preposti sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

La Ditta si impegna alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo e la fornitura si intenderà accettata solo dopo la loro definitiva eliminazione e quindi con esito positivo del collaudo medesimo.

La fase di accettazione comprende la verifica della congruità della fornitura rispetto all’ordinato, il collaudo delle apparecchiature secondo quanto previsto dalle norme e guide tecniche dedicate, dalle modalità indicate all’interno di questo documento e da quelle in uso presso l’Azienda Committente destinataria della fornitura, l’adeguatezza e la qualità delle forniture e dei servizi  accessori (manuali operativi e di servizio, formazione degli operatori e dei tecnici, etc.) e quanto ulteriormente previsto da norme e guide tecniche specifiche.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera, quindi, la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto del collaudo ed anche successivamente nel corso dell’utilizzo.

La fatturazione è vincolata all'esito positivo delle prove di collaudo e accettazione.  Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso e riprenderà con la definizione della pendenza.

In caso di fornitura incompleta o parzialmente conforme (p.es. mancanza di manuali, di accessori...), si procederà al collaudo parziale della fornitura, che consentirà all’Azienda Committente di utilizzare il bene fornito, limitatamente alle funzioni collaudate. Resta inteso che la garanzia decorre dalla data dell’accettazione definitiva, previo completamento della fornitura.

Il collaudo parziale è finalizzato a tutelare il servizio pubblico, che l’Amministrazione erogante è tenuta a soddisfare, e non concede diritto alcuno di rivendicazione economica da parte della ditta fornitrice, la quale è obbligata a garantire tutte le funzionalità e le assistenze previste da contratto.

Qualora l’Amministrazione rifiuti in toto o in parte la fornitura, in quanto dal collaudo risulti non conforme alle caratteristiche richieste ed offerte, la ditta a sua cura e spese, dovrà sostituirla immediatamente con altra apparecchiatura che presenti tutte le caratteristiche di conformità rispetto all’aggiudicazione.

- Normativa cui l’apparecchiatura deve rispondere

Oltre all’adempimento agli obblighi di registrazione delle apparecchiature e dei dispositivi offerti presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute, di cui all’Allegato  “Dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa sui Dispositivi Medici”, esse dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- D.Lgs. 37/10;

- D.Lgs. 81/2008;

- alle norme nazionali CEI 62.5, CEI 62.51 e specifiche di pertinenza.

- Obblighi per il fornitore

Il fornitore si assume tutti gli obblighi derivanti da quanto dichiarato nell’offerta, in ogni sua parte e in tutti i suoi allegati e quanto dichiarato nell’Allegato denominato “Impegni per il Fornitore”.

- Modalità di sopralluogo

Al fine di acquisire ogni elemento tecnico utile alla formulazione dell’offerta, ciascuna ditta dovrà effettuare, pena esclusione dalla gara, un sopralluogo presso i locali dell’ASUIUD. A tal fine le ditte dovranno mettersi in contatto con il referente dell’Azienda per concordare modalità e data del sopralluogo.

L’avvenuto sopralluogo verrà attestato mediante rilascio da parte del personale incaricato del ASUIUD di apposito verbale che dovrà essere accluso alla documentazione per la partecipazione alla gara. Ogni ulteriore informazione tecnica non appresa e rilevata durante il sopralluogo e ritenuta utile per la formulazione dell’offerta dovrà essere formalmente richiesta all’Ente appaltante successivamente al sopralluogo.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di operatori economici, il sopralluogo dovrà essere effettuato da un incaricato del raggruppamento temporaneo, munito di documento d’identità, il quale agisce in nome e per conto di tutti gli operatori economici e dovrà essere munito di apposita delega, riferita all’appalto in oggetto, firmata da tutti i legali rappresentati del costituendo raggruppamento.

Con l’avvenuto sopralluogo la Ditta certifica, salvo comunicazioni specifiche al riguardo, di aver  preso visione del  sito e  degli ambienti ad esso adiacenti, di aver rilevato tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i lavori, le problematiche di accesso al sito e gli ambienti e le modalità in cui devono essere eseguite le opere in modo da ridurre al minimo l’interferenza o gli inconvenienti con l’attività del reparto di Radioterapia e della struttura ospedaliera.

In fase di sopralluogo verranno consegnati gli elaborati grafici delle strutture edilizie ed impianti (piante dei locali, sezioni, distribuzioni impiantistiche e quadri elettrici) dell’esistente fabbricato interessato dall’intervento riprodotti su supporto magnetico per la predisposizione dell’offerta e la definizione delle opere da realizzare

Le Ditte concorrenti dovranno effettuare, pena esclusione dalla gara, le visite di sopralluogo per provvedersi di tutti i dati ed elementi integrativi ad esse occorrenti per la presentazione dell’offerta. A tal fine le ditte dovranno mettersi in contatto con congruo anticipo con il referente dell’Azienda destinataria della fornitura (consultare l’Allegato “Riferimenti aziendali”) per concordare modalità e data di sopralluogo, che dovrà comunque tenersi entro e non oltre 10 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte).

RIFERIMENTI PER IL SOPRALLUOGO:  contattare l’ing Carlo Sabbadini:  carlo.sabbadini@asuiud.sanita.fvg.it;  tel. 0432/554950 per concordare la data del sopralluogo

- Prove e visioni

Al fine di effettuare un’adeguata valutazione delle attrezzature offerte ed in particolare la loro rispondenza alle specifiche esigenze degli utilizzatori, potrà essere richiesta una prova pratica o una visione delle apparecchiature, secondo modalità che saranno successivamente indicate a mezzo comunicazione scritta.

Nel corso della visione la Commissione potrà richiedere la misura dei parametri caratteristici dell’apparecchiatura e la visione dei manuali d’uso, dei manuali di service e degli schemi elettrici, elettronici e meccanici, delle liste delle parti componenti e degli eventuali tool diagnostici.

Nel caso in cui venga richiesta la visione delle apparecchiature presso un sito di installazione delle stesse, saranno preferite le soluzioni logistiche più vicine alla Regione FVG.

Le modalità di visione saranno comunicate ai concorrenti per iscritto.

Si evidenzia che i costi relativi all’organizzazione delle eventuali visite saranno a carico dei concorrenti e che il programma della visita sarà oggetto delle specifiche valutazioni ed approvazioni dell’EGAS.

La mancata visione dei prodotti proposti, qualora richiesta dall’amministrazione, determinerà l’automatica esclusione dalla gara.

DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA

(da produrre a cura delle ditte partecipanti in sede di partecipazione alla gara)

La busta n 2 riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA-LOTTO N 2 ASUIUD” dovrà contenere tutta la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte.

Dovrà essere presente la seguente documentazione, divisa in tre parti:

- una parte A relativa ai requisiti tecnici e prestazionali;

- una parte B relativa ai servizi;

- una parte C relativa alla documentazione in formato elettronico,

con l’esortazione di utilizzare la stessa numerazione e relativo titolo; eventuali integrazioni ai documenti presentati dovranno essere forniti come richiesti dall’ente appaltante.

- Elenco numerato dei documenti prodotti nella busta N° 2;

- Allegato dal titolo “Impegni per il Fornitore” compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato dal legale rappresentante della ditta;

- Allegato dal titolo “Dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa sui Dispositivi Medici” compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta, anche in formato elettronico;

- Copia dell’OFFERTA ECONOMICA senza indicazione alcuna dei prezzi o di ogni altro elemento che possa determinarlo, tale da permettere una corretta e dettagliata identificazione della configurazione offerta (dovranno essere riportati codice, quantità e configurazione offerta);

- SCHEDE TECNICHE E RELAZIONI nonché ogni altra informazione utile a descrivere in modo chiaro e sintetico le caratteristiche delle apparecchiature e/o sistemi offerti. Tale documentazione deve essere prodotta ed organizzata in modo da fare chiaro riferimento a ciascun dei componenti principali (di apparecchiature e sistemi) elencati nel presente capitolato al capitolo “Requisiti tecnico/funzionali delle apparecchiature e dei sistemi” che ne descrive i requisiti obbligatori ed opzionali attesi. Un tanto al fine di garantire la comprensione di quale sia il livello di rispondenza della soluzione offerta sia ai primi (obbligatori) che ai secondi (opzionali) e consentire le valutazione di merito nei termini che si possono evincere dai criteri riportati nella scheda di valutazione per l’attribuzione del punteggio qualitativo alla soluzione proposta.

- Tabella riepilogativa offerta lotto n 2 (il concorrente dovrà compilare le tabelle riepilogative della sezione “4-specifiche tecniche) indicando nella colonna se Non disponibile; Disponibile ma non incluso in Pa; Disponibile e  incluso in Pa

- Allegato dal titolo “QUESTIONARIO TECNICO” dovrà essere compilato accuratamente in tutte le sue parti e firmato dalla persona legittimata ad impegnare l’offerente. Viene richiesto che la compilazione del questionario sia presentata oltre che su carta anche su supporto informatico in formato Excel

- DEPLIANTS o BROCHURES che saranno comunque considerati come illustrativi e non probanti di valore documentale;

- Allegato “Software e Sicurezza Informatica” compilato, per quanto di pertinenza,  in tutte le sue parti, timbrato e firmato dal legale rappresentante della ditta; l’applicabilità delle condizioni espresse all’allegato in oggetto verrà concordata fra la ditta aggiudicataria e le Aziende;

- Allegato  “RISCHI INTERFERENZIALI E STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE (DUVRI)”, firmato per presa visione ed accettazione;

- Le eventuali certificazioni di qualità possedute dalle apparecchiature e dal servizio di assistenza tecnica offerti;

- Studi Clinici, se disponibili, a supporto dell’efficacia clinica del prodotto offerto;

- Relazione tecnico/illustrativa del progetto nel suo sviluppo planimetrico con indicazione delle caratteristiche delle opere edili, impiantistiche e dei materiali proposti per la realizzazione delle opere, comprese le modifiche alle strutture e agli impianti esistenti, con particolare riguardo all’umanizzazione degli ambienti

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, nell’elenco anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto;

- Elaborati grafici tali da illustrare chiaramente lo sviluppo planimetrico degli ambienti del fabbricato, l’ingombro delle attrezzature/apparecchiature ed accessori, le dimensioni, i passaggi, gli impianti, le protezioni proposte e quant’altro necessario per la realizzazione dell’intervento, l’installazione ed il funzionamento delle attrezzature/apparecchiature ed accessori e dei rispettivi componenti, nonché sistemi allacciati. Gli elaborati dovranno essere costituiti da: - tutte le piante dei vari livelli, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e degli impianti;- almeno 1 sezione  trasversale non inferiore a 1:100; - dagli schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni; - dalle planimetrie in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche interne ed esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati. Tali elaborati dovranno indicare, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove;

- Computo metrico (non estimativo) suddiviso per categorie omogenee di lavorazioni secondo lo schema di seguito riportato:

A) OPERE EDILI ED AFFINI

Accantieramento e opere provvisionali

Demolizioni - Rimozioni – Smontaggi

Calcestruzzi e casseri

Ferro per opere in cemento armato

Carpenterie Metalliche – Opere in ferro

Murature – Tramezzature

Vespai - Inerti - Massetti

Isolamenti - Impermeabilizzazioni

Cartongessi - Pareti - Contropareti

Controsoffitti

Intonaci

Rasature - Pitture - Opere Affini

Pavimenti - Rivestimenti

Serramenti interni

Opere provvisionali opere edili ed affini

B) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Interventi in cabina MT/BT

Quadri elettrici, UPS ed interruttori bassa tensione

Canalizzazioni e cavi di distribuzione principale e secondaria

Impianti forza motrice, di terra ed equipotenziale

Impianto di illuminazione normale e di emergenza

Corpi illuminanti per illuminazione normale e di emergenza

Impianto trasmissione dati e telefonia

Impianto citofonico, interfonico videocontrollo

Impianto rivelazione incendi

Opere provvisionali impianti elettrici e speciali

C) IMPIANTI TERMOMECCANICI

Apparecchiature centrali tecnologiche

Tubazioni, coibentazioni, isolamenti ed accessori impianto idrico sanitario ed antincendio

Tubazioni, coibentazioni, isolamenti ed accessori impianto di climatizzazione

Canalizzazioni, bocchette ed accessori impianto di climatizzazione

Impianti autonomi di refrigerazione/climatizzazione a pompa di calore raffreddati ad aria

Serrande tagliafuoco

Regolazioni impianto di climatizzazione

Sanitari, rubinetterie ed impianto di scarico acque reflue

Impianto gas tecnici e medicali

Opere provvisionali impianti di termomeccanici

D) OPERE DI PROTEZIONISTICA

E) ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

- Relazione illustrativa del piano di sicurezza contenente le valutazioni utili per conoscere il grado di pericolosità delle lavorazioni, la presumibile concomitante presenza in cantiere di due o più imprese esecutrici, nonché le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza;

- Cronoprogramma delle varie fasi degli interventi e della fornitura installazione, training e collaudo (sarà facoltà del Committente formulare proprie osservazioni e proporre modifiche al Cronoprogramma);

- Relazione tecnica di radioprotezione, a firma di un Esperto Qualificato di grado congruo ai livelli di energia offerti incaricato dalla Ditta concorrente, contenente i calcoli e le indicazioni di radioprotezione atte a garantire, sulla base delle informazioni fornite dall’ente appaltante, il rispetto dei limiti di dose previsti per i lavoratori e la popolazione dal D. Lgs. 230/95 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 241/00. Eventuali informazioni necessarie alle relazione tecnica di radioprotezione sono richiedibili alla Struttura complessa di Fisica Sanitaria.

B Servizi:

gli allegati cartacei da restituire compilati e sottoscritti così denominati:

- Allegato “Contratto di Manutenzione Full-Risk ”;

- Allegato “Formazione Personale Sanitario”;

- SITI DI INSTALLAZIONE MEDESIMO MODELLO (per effettuare eventuale visita clinica)

C CD contenente le documentazione dei precedenti punti A e B in formato *.pdf, il “Questionario Tecnico”, anche in formato Excel

Nella busta dovrà essere inserita una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali.

La non presentazione di tale dichiarazione all’interno della documentazione tecnico-qualitativa verrà considerata dall’Amministrazione quale assenso all’accesso agli atti presentati in sede di gara, con riferimento alle richieste che perverranno da parte dei controinteressati.

La Commissione si riserva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni di carattere tecnico che dovessero risultare necessarie per effettuare un’adeguata valutazione delle apparecchiature offerte.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI LOTTO N 2

### xxx

La valutazione della Commissione Giudicatrice avverrà sulla base di quanto di seguito indicato.

L’aggiudicazione della gara sarà riservata ai prodotti che risponderanno alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in Capitolato speciale.

Per tali apparecchiature l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo seguente rapporto qualità/prezzo:

| Qualità / prezzo | 50 /50 |
| --- | --- |

QUALITÀ

I 50 punti complessivi relativi al parametro qualità saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, il cui giudizio sarà insindacabile, in seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata ed agli esiti delle visioni e prove pratiche delle apparecchiature offerte.

Se non diversamente indicato, i punteggi, per ogni parametro e sottoparametro oggetto di valutazione, saranno attribuiti in percentuale, quindi convertiti in base al valore massimo attribuibile indicato in tabella:

La seguente tabella riporta i vari elementi dell’apparecchiatura e dei software a corredo oggetto della presente gara (acceleratore lineare, OIS, software per la segmentazione, registrazione e pianificazione radioterapica, strumentazione per l’assicurazione di qualità). Per ciascuna delle diverse componenti, si descrivono i parametri (sottocriteri) oggetto di valutazione da parte della commissione.

| Criteri e sottocriteri di valutazione Linac |  | Punti Attribuibili MAX 21 |
| --- | --- | --- |
| Fasci di fotoni | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Tutti i parametri del Questionario Tecnico ed i requisiti tecnici-funzionali del Capitolato Tecnico relativi all’argomento. In particolare: - Numero fasci FF e FFF - Dose rate regolabile: dichiarare il numero di livelli impostabili ed il valore massimo sia in modalità FF che FFF; - modalità di variazione del dose rate - Simmetria/penombra dei fasci in condizioni di riferimento sia in modalità FF che FFF - Flatness in condizioni di riferimento per i fasci FF - Vita media della “sorgente“ di Radiofrequenza | Ottimo 100% | 3 |
|  | Buono 80% |  |
|  | Discreto 60% |  |
|  | Sufficiente 40% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |
| Sistema di monitoraggio dosimetrico | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Tutti i parametri del Questionario Tecnico ed i requisiti tecnici-funzionali del Capitolato Tecnico relativi all’argomento. In particolare: - Tipologia delle camera monitor - Riproducibilità - Dose output/MU vs Dose rate - Dose output/MU vs Dose totale - Dose output/MU vs angolo del gantry | Ottimo 100% | 2 |
|  | Buono 80% |  |
|  | Discreto 60% |  |
|  | Sufficiente 40% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |
| Gantry | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Tutti i parametri del Questionario Tecnico ed i requisiti tecnici-funzionali del Capitolato Tecnico relativi all’argomento. In particolare: - Accuratezza posizione isocentro - Range velocità angolare nelle tecniche a modulazione di intensità - Sistemi di anti-collisione | Ottimo 100% | 1,5 |
|  | Buono 80% |  |
|  | Discreto 60% |  |
|  | Sufficiente 40% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |
| Sistema di collimazione | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Tutti i parametri del Questionario Tecnico ed i requisiti tecnici-funzionali del Capitolato Tecnico relativi all’argomento. In particolare: - Tipologia di collimazione: MLC con funzione di collimatore secondario o MLC terziario; livello di integrazione del MLC - Campo massimo conformabile - Larghezza delle lamelle del MLC proiettata all’isocentro - Accuratezza posizionamento lamelle (all’isocentro) - Sistema di controllo del posizionamento e della velocità dei collimatori secondari e delle lamelle del MLC - Trasmissione intra, interlamellare, trasmissione tra le lamelle contrapposte chiuse - Funzionale disponibilità dei Log-file dei trattamenti dinamici per il CQ | Ottimo 100% | 3 |
|  | Buono 80% |  |
|  | Discreto 60% |  |
|  | Sufficiente 40% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |
| Lettino | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Tutti i parametri del Questionario Tecnico ed i requisiti tecnici-funzionali del Capitolato Tecnico relativi all’argomento. In particolare: - Accuratezza degli spostamenti - Movimenti longitudinale, laterale, verticale: range, automazione nella movimentazione, meccanismi di sicurezza - Beccheggio (pitch), rollio (roll) e imbardata (yaw): range, automazione nella movimentazione, range di correzione, meccanismi di sicurezza - Massimo carico sopportabile e Livello di deflessione corrispondentemente allo stesso - Composizione, caratteristiche di attenuazione - Caratteristiche specifiche del lettino tali da consentire la più ampia versatilità dei trattamenti stereotassici congiuntamente alle tecniche IGRT più complesse - Raggiungimento automatico della posizione di terapia come da istruzioni codificate nel planning | Ottimo 100% | 1,5 |
|  | Buono 80% |  |
|  | Discreto 60% |  |
|  | Sufficiente 40% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |
| Treatment Delivery System (con funzione di Record &Verify) | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Tutti i parametri del Questionario Tecnico ed i requisiti tecnici-funzionali del Capitolato Tecnico relativi all’argomento. In particolare: - Meccanismi di controllo e sicurezza - Presenza di modalità di funzionamento che consentano l’esecuzione di sequenze automatiche dei movimenti dell’acceleratore, del lettino e del sistema di imaging, per procedure di controllo di qualità e per scopi di ricerca e sviluppo (dotazione presente sulla WS di gestione del delivery e dell’imaging, intesa come parte integrante dell’acceleratore) | Ottimo 100% | 1,5 |
|  | Buono 80% |  |
|  | Discreto 60% |  |
|  | Sufficiente 40% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |
| IGRT: sistemi MV e kV | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Tutti i parametri del Questionario Tecnico ed i requisiti tecnici-funzionali del Capitolato Tecnico relativi all’argomento. In particolare: - Accuratezza, precisione, stabilità posizione spaziale - Performance dosimetrica - Caratteristiche dell’EPID con particolare riferimento alla performance dosimetrica (descrivere) - Metodi e relativi algoritmi di registrazione delle immagini e di valutazione dell’errore della posizione di trattamento - Qualità dell’immagine (2D e 3D) (in particolare quantificata in termini di risoluzione spaziale e risoluzione a basso contrasto) - Metodi di ricostruzione dell’imaging 3D - Vita media dei flat-panel - Possibilità di imaging 2D-3D durante la terapia - Possibilità di acquisire immagini con fasci FFF - Possibilità di imaging a più bassa energia - Disponibilità di SW di riconoscimento, anche automatico, di marker - Disponibilità e Modalità di esecuzione della 4D-CBCT - Modulo integrato di dosimetria 2D/3D per verifiche di IMRT/VMAT - Sistema a guida ottica per la localizzazione e il controllo dei trattamenti complessi | Ottimo 100% | 3 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | Sufficiente 20% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |
| Gating respiratorio | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Tutti i parametri del Questionario Tecnico ed i requisiti tecnici-funzionali del Capitolato Tecnico relativi all’argomento in una visione della soluzione complessiva proposta. In particolare: - Modalità di sincronizzazione del fascio radiante con il ciclo respiratorio del paziente | Ottimo 100% | 1 |
|  | Buono 80% |  |
|  | Discreto 60% |  |
|  | Sufficiente 40% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |
| Funzioni elencate nel capitolato tecnico fra le caratteristiche/funzioni opzionali nella sezione Linac | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Quantità e rilevanza delle opzioni offerte | In proporzione alla quantità, rispetto al totale, e rilevanza delle opzioni incluse in Pa | 4,5 |
| Criteri e sottocriteri di valutazione Sistemi Informativi a corredo |  | Punti Attribuibili MAX 11 |
| Sistema OIS | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Tutti i parametri del Questionario Tecnico ed i requisiti tecnici-funzionali del Capitolato Tecnico relativi all’argomento. In particolare: - Livello di completezza della tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate - Sicurezza del sistema e soluzione per il back-up - Strumento software di accesso statistico ai dati e relativo export (modalità di report) con possibilità di personalizzazione dell’interrogazione al database | Ottimo 100% | 2 |
|  | Buono 80% |  |
|  | Discreto 60% |  |
|  | Sufficiente 40% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |
| Software di gestione avanzata dell’imaging per Radioterapia (segmentazione, registrazione, radioterapia adattativa) | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Tutti i parametri del Questionario Tecnico ed i requisiti tecnici-funzionali del Capitolato Tecnico relativi all’argomento. In particolare: - Metodi e relativi algoritmi di segmentazione automatica delle immagini - Metodi e relativi algoritmi di registrazione rigida ed elastica (CT-CT, CT-CBCT, CT-PET, CT-MR, 4D-CT ….) - Metodi di stima dell’entità dell’errore di registrazione - Metodi e relativi algoritmi di radioterapia adattativa - Strumenti di rescaling radiobiologico - Metodi di gestione dell'imaging 4D - Tipologia di strumenti di QA della registrazione effettuata e del “dose-tracking” - Gestione imaging avanzato di risonanza | Ottimo 100% | 2 |
|  | Buono 80% |  |
|  | Discreto 60% |  |
|  | Sufficiente 40% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |
| Sistema TPS | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Tutti i parametri del Questionario Tecnico ed i requisiti tecnici-funzionali del Capitolato Tecnico relativi all’argomento. In particolare: - Algoritmi di calcolo della dose (classe, accuratezza, velocità di esecuzione del calcolo) - Algoritmi di ottimizzazione di piani a intensità modulata (classe, qualità, velocità) - Metodi di pianificazione 4D-RT - Funzionalità di radioterapia adattativa - Modalità di automatizzazione della pianificazione a intensità modulata (in particolare per piani SRT-SRS-SBRT) - Ottimizzazione su base radiobiologica - Funzionalità di tipo radiobiologico (valutazione, rescaling della distribuzione di dose et sim.) - Capacità di stima della dosimetria EPID-based in vivo | Ottimo 100% | 4 |
|  | Buono 80% |  |
|  | Discreto 60% |  |
|  | Sufficiente 40% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |
| Funzioni elencate nel capitolato tecnico fra le caratteristiche/funzioni opzionali nella sezione riguardante i Sistemi Informativi | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Quantità e rilevanza delle opzioni offerte | In proporzione alla quantità, rispetto al totale, e rilevanza delle opzioni incluse in Pa | 3 |
| Criteri e sottocriteri di valutazione Controllo Qualità |  | Punti Attribuibili MAX 2 |
| Sistemi HW&SW per Controllo della Qualità | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Tutti i parametri del Questionario Tecnico ed i requisiti tecnici-funzionali del Capitolato Tecnico relativi all’argomento. In particolare: - Risoluzione spaziale, stabilità e dipendenza della risposta del rivelatore per la caratterizzazione fisico-dosimetrica dei campi piccoli - Tipologia fantoccio per 4D-RT e funzionalità relativo software di gestione - Caratteristiche costruttive e performance del sistema di controllo giornaliero della costanza dell’ouput, della simmetria e flatness dei fasci di fotoni FF e della forma dei profili nel caso di fasci FFF - Software per il controllo di qualità EPID-based con valutazioni di tipo quantitativo (in particolare del MLC ) - Sistema per il commissioning patient-QA della tecnica VMAT (in particolare, SRT-SBRT) - Software per il commissioning della registrazione deformabile | Ottimo 100% | 1 |
|  | Buono 80% |  |
|  | Discreto 60% |  |
|  | Sufficiente 40% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |
| Funzioni elencate nel capitolato tecnico fra le caratteristiche/funzioni opzionali nella sezione riguardante i Sistemi per Controllo Qualità | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Quantità e rilevanza delle opzioni offerte | In proporzione alla quantità, rispetto al totale, e rilevanza delle opzioni incluse in Pa | 1 |
| Criteri e sottocriteri di valutazione dell’Integrazione e Compatibilità fra sistemi |  | Punti Attribuibili MAX 6 |
| Integrazione e compatibilità finale fra sistemi ed acceleratori (comprese, in particolare, la trasferibilità dei trattamenti e l’accessibilità agli archivi storici) | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili |
| Verrà valutata la soluzione complessiva proposta con particolare attenzione alla più completa integrazione dell’apparecchiatura oggetto di gara con tutti i suoi componenti e tutte le tecniche di terapia con essa erogabili nella rete di gestione dati ed immagini (oggetto della gara). In particolare: - Recupero del database storico fino al momento dell’installazione del nuovo sistema - Grado di integrazione del TPS proposto in gara - Grado di integrazione del sistema OIS - Gradi di integrazione del sistema avanzato di imaging - Grado di integrazione del sistema IGRT additivo opzionale - Ulteriori aspetti | Ottimo 100% | 6 |
|  | Buono 60% |  |
|  | Discreto 40% |  |
|  | Sufficiente 20% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |
| Criteri e sottocriteri di valutazione delle Funzioni Opzionali identificate con OPZ1, OPZ2 ed OPZ3 nel Capitolato tecnico |  | Punti Attribuibili MAX 7 |
| Funzioni/Parti opzionali di maggior interesse | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) |  |
| Verranno valutate le funzioni opzionali “OBBLIGATORIE” di cui i sistemi proposti devono poter essere dotati ed il fatto che queste siano o meno incluse nell’offerta base (prezzo Pa). |  |  |
| - OPZ1: Modalità IGRT con funzione di tracking e riposizionamento automatico del lettino: valutazione delle componenti hardware e software. In particolare saranno valutati: - completezza e performance della configurazione HW/SW proposta | 100% se OTTIMA o BUONA E LA DITTA LA INDICA COME INCLUSA NEL PREZZO BASE (Pa) | 3 |
|  | 30% se almeno SUFFICIENTE e INCLUSA in Pa o OTTIMA o BUONA ma NON inclusa nel prezzo base (Pa) |  |
|  | 10% se DISCRETA o SUFFICIENTE ma NON inclusa nel prezzo base (Pa) |  |
| - OPZ2: SW per planning avanzato particolarmente orientato alla radiochirurgia (SRT, SRS e SBRT). In particolare saranno valutati: - Algoritmi di planning e di calcolo - Tipologia di imaging gestibile - Strumenti di automatizzazione | 100% se OTTIMA o BUONA E LA DITTA LA INDICA COME INCLUSA NEL PREZZO BASE (Pa) | 2 |
|  | 30% se almeno SUFFICIENTE e INCLUSA in Pa o OTTIMA o BUONA ma NON inclusa nel prezzo base (Pa) |  |
|  | 10% se DISCRETA o SUFFICIENTE ma NON inclusa nel prezzo base (Pa) |  |
| - OPZ3: “portabilità” degli applicativi in gara. In particolare saranno valutati: - l’estensione e la coerenza rispetto al carico di lavoro delle strutture coinvolte (Radioterapia e Fisica sanitaria) della “portabilità degli applicativi SW proposti i offerta | 100% se OTTIMA o BUONA E LA DITTA LA INDICA COME INCLUSA NEL PREZZO BASE (Pa) | 2 |
|  | 30% se almeno SUFFICIENTE e INCLUSA in Pa o OTTIMA o BUONA ma NON inclusa nel prezzo base (Pa) |  |
|  | 10% se DISCRETA o SUFFICIENTE ma NON inclusa nel prezzo base (Pa) |  |
| Criteri e sottocriteri di valutazione Opere Edili ed impiantistiche |  | Punti Attribuibili MAX 3 |
| Caratteristiche progettazione e opere Edili ed impiantistiche | Criterio di valutazione (% rispetto a “Max punti”) | Max punti attribuibili 3 |
| Verrà valutata la soluzione progettuale in termini di: - caratteristiche qualitative, completezza e chiarezza degli elaborati progettuali; - caratteristiche qualitative degli impianti proposti; - soluzione del layout (in particolare la mobilità degli operatori attorno al paziente, posizionato sul lettino di trattamento) - qualità dei materiali e grado di finitura - cronoprogramma ottimizzato - minore invasività dell’esecuzione delle opere per garantire la continuità sanitaria all’interno della struttura operativa - Umanizzazione degli ambienti per favorire la qualità della cura del paziente | Ottimo 100% |  |
|  | Buono 80% |  |
|  | Discreto 60% |  |
|  | Sufficiente 40% |  |
|  | Non Sufficiente 0% |  |

La Commissione, al termine dei lavori, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l’altro le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito, per il punteggio di Qualità tecnica, almeno un punteggio minimo di 24 punti per le offerte ammissibili, una volta sommati i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta in unico punteggio tecnico complessivo, si procederà alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione, dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 50; la Commissione assegnerà in tal caso, punti 50, all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Pt = Pmax * POC

POE

In cui

Pt 	- punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione

Pmax 	- punteggio massimo attribuibile (punti 50)

POC 	- valore dell’offerta considerata

POE 	- valore dell’offerta con punteggio più elevato

PREZZO:

Nell’ambito delle offerte, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (MPP) all’offerta che presenterà il “valore economico per l’individuazione del miglior offerente” più basso per la fornitura, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

PPI = PMINPI∗MPP

Dove:

PPI	=	Punteggio prezzo da assegnare all’offerta considerata

PI	=	Prezzo dell’offerta considerata

PMIN	= 	Prezzo dell’offerta più bassa

MPP	=	Punteggio massimo previsto per il prezzo (50)

Valore di individuazione del miglior offerente

Con riferimento alle indicazioni per la stesura dell’offerta economica, il valore economico per l’individuazione del miglior offerente è calcolato con la seguente formula:

Ve = Pa + Popz1 + Popz2 + Popz3 + Pm*(8-anni garanzia)

Dove:

Ve = valore economico per l’individuazione del miglior offerente;

Pa = Prezzo unitario della singola apparecchiatura e sistemi informativi accessori nella configurazione offerta comprensiva dei lavori edili, impiantistici e protezionistici (progettazione ed esecuzione) e attività correlate all’installazione (trasporto, montaggio), e comunque di quanto richiesto nel Capitolato Speciale;

Popz1 , Popz2 , Popz3  = prezzi offerti per ciascuna delle opzioni di cui è richiesta obbligatoriamente la quotazione. Nel calcolo del valore Ve , ciascuno di questi è posto a zero qualora risulti esplicitamente incluso nell’offerta della configurazione base di quotazione Pa e quindi il cui valore risulti esplicitato anche quale dettaglio delle componenti la configurazione base.

Pm = Costo annuale del contratto di manutenzione full risk, alle condizioni riportate nell’allegato specifico, riguardante l’intera fornitura, macchina con accessori e sistemi informatici (HW e SW)

ALLEGATI TECNICI LOTTO 2 (VEDERE FILE)