ALLEGATI TECNICI LOTTO 1

CRO AVIANO

Descrizione

Dichiarazione “Impegni per il fornitore”

Dichiarazione in merito alla conformità alla normativa sui dispositivi medici

Questionario tecnico

Software e sicurezza informatica

Rischi interferenziali e stesura del Documento unico di valutazione (DUVRI)

Contratto di manutenzione full risk (periodo di garanzia e post-garanzia)

Formazione personale sanitario

Opere Edili Impiantistiche -progettazione

Elaborati grafici stato di fatto (n. 6 tavole)

Ritiro e smaltimento apparecchiatura

Schema rete dati

Allegato “Descrizione della compatibilità”

Informazione rischi ex art 26 Dlgs 81/2008

APPARECCHIATURE O SISTEMI ANALOGHI INSTALLATI

| DICHIARAZIONE “IMPEGNI PER IL FORNITORE” |  |
| --- | --- |
| La ditta fornitrice: Ragione Sociale Città (Provincia) Indirizzo Tel Fax Email |  |
| DICHIARA |  |
| Di aver preso visione e di accettare tutte le clausole e le condizioni di fornitura comprese nel capitolato di gara e nei suoi allegati e di garantire la fornitura secondo tutte le condizioni dichiarate in offerta e negli allegati; |  |
| Di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sull’offerta; |  |
| Che le apparecchiature sono nuove di fabbrica, in produzione, di ultima generazione ed in versione aggiornata al momento della consegna, compresi tutti gli accessori HW e SW indispensabili per l’utilizzo e conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza (quali marcatura CE, 93/42/CEE, norme CEI di riferimento, normative ISO applicabili,) e che presso la ditta è disponibile la documentazione che lo attesta, in corso di validità; |  |
| Che le proprie apparecchiature rispondono alle seguenti certificazioni o normative tecniche non obbligatorie, quali approvazione FDA, etc: elencare di seguito: |  |
| Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad attuare tutte le misure di sicurezza previste dalle leggi e norme tecniche in vigore; |  |
| Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consultare il documento di valutazione del rischio di ciascuna Azienda destinataria della fornitura, e di concordare con l’Azienda il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), qualora necessario, come esplicitato nello specifico allegato, giungendo ad una conoscenza completa del rischio relativamente agli ambienti ospedalieri oggetto della presente gara, e di impegnarsi ad attuare tutte le misure di sicurezza necessarie secondo quanto previsto dal D.L. 81/2008 ed esplicitato nell’allegato, che diventa parte integrante del contratto; ciò al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (afferenti alla ditta stessa nonché all’Azienda) sia di qualsivoglia altra presenza di persone nella struttura sanitaria; |  |
| Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti o incaricati, nel corso di qualsiasi attività per conto della singola azienda interessata alla fornitura presso le sedi di quest’ultima o su apparecchi di proprietà trasferite presso la propria sede, quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Di impegnarsi, altresì, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti l’obbligo a non divulgare o utilizzare a qualsiasi scopo i dati dei quali fossero comunque venuti casualmente in possesso durante qualsiasi attività per conto delle aziende destinatarie della fornitura. Tutto ciò sotto la sua piena responsabilità per ogni eventuale conseguenza di carattere civile o penale; |  |
| L’impegno a fornire alla Stazione Appaltante qualsiasi informazione che dovesse risultare necessaria per un’adeguata valutazione; |  |
| L’impegno di organizzare la visione dell’apparecchiatura o la prova pratica, con le modalità previste riportate nella specifica sezione del Capitolato e secondo quanto ulteriormente stabilito dalla Commissione valutatrice e dalla Stazione Appaltante; |  |
| L’assunzione della propria responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di collaudo unitamente all’impegno a risolvere qualsiasi tipologia di problematica. |  |
| DICHIARA INOLTRE | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante prezzi offerti di tutti i moduli e accessori opzionali disponibili eventualmente richiesti e riportati nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta ai 3 richiesti: |
| L’impegno a mantenere costanti i prezzi offerti, indicati in offerta economica, di tutti i moduli e accessori presenti in configurazione offerta, opzionalmente disponibili, per almeno 3anni dalla data del collaudo, fatto salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante prezzi offerti di tutti i moduli e accessori opzionali disponibili eventualmente richiesti e riportati nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta ai 3 richiesti: |
| L’impegno all’applicazione dello sconto sulle parti di ricambio, indicato in offerta economica, per almeno 8 anni a partire dalla data di accettazione delle apparecchiature. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere lo sconto offerto per tutti i moduli e accessori opzionali disponibili eventualmente richiesti e riportati nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |
| L’impegno all’applicazione dello sconto sugli eventuali materiali consumabili, indicato in offerta economica, per almeno 8 anni a partire dalla data di accettazione delle apparecchiature. | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere lo sconto offerto sugli eventuali materiali consumabili, indicato nell’offerta economica Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

| DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SUI DISPOSITIVI MEDICI Compilare il presente allegato per tutti e soli i dispositivi medici offerti nella gara in oggetto. Il relativo file in formato *.doc (Word) è scaricabile dal sito dell’Ente Appaltante: www.egas.sanita.fvg.it |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail DICHIARA: la conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE per tutti i dispositivi medici offerti e fornisce, per gli stessi, mediante la compilazione della sottostante tabella le seguenti informazioni: - la denominazione del Fabbricante; - il codice catalogo; - la descrizione commerciale e, ove disponibili: - il numero progressivo attribuito dal sistema di registrazione della Banca Dati / Repertorio dei Dispositivi Medici (BD/RDM); - l’adempimento di comunicazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 46/97, di seguito “notifica” (sì/no); - la data di immissione in commercio; - il codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND). |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabbricante | Codice catalogo | Descrizione commerciale | Numero progressivo di iscrizione in BD/RDM del Ministero della Salute | Data di immissione in commercio | Adempimento di notifica ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 46/97 (Si / No) | Codice CND |  |
| Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Se disponibile | Se disponibile | Se disponibile | Se disponibile |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta concorrente)

Questionario Tecnico

Il relativo file in formato *.xls (Excel), da compilare allegato alla documentazione di gara

| # SOFTWARE E SICUREZZA INFORMATICA |  |
| --- | --- |
| La ditta fornitrice: Ragione Sociale Città (Provincia) Indirizzo Tel. Fax Email |  |
| # D I C H I A R A |  |
|  Non è prevista la fornitura di software |  |
| - Trattamento dati personali – Che in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, il software fornito: [provvede/non provvede] al trattamento di dati personali [provvede/non provvede] al trattamento di dati sensibili Che pertanto, al fine del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 33-36 del D.Lgs. n. 196/2003, aventi per oggetto le misure minime di sicurezza per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, il sistema, in merito ai vari aspetti previsti dal suddetto decreto, in particolare: - autenticazione informatica - sistema di autorizzazione - protezione dati e sistemi - misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici adotta le seguenti precauzioni ed accorgimenti tecnici (allegare documento separato qualora non documentabile tutto di seguito): |  |
| - Protezione del software – Che al fine di impedire illeciti impieghi del software oppure il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei diritti di autore dei programmi per elaboratore, il sistema/software fornito [é/non è] …………. dotato di chiavi hardware/software di protezione. Nel caso di protezione il sistema impiegato è il seguente (non protetto, floppy disk, chiave su porta parallela, USB, numero di licenza ecc). Si prende atto che la Azienda destinataria della fornitura si impegna a custodire la chiave ed a proteggerla da qualsivoglia comportamento illecito o deterioramento, incluso denunciare il fatto alla autorità giudiziaria competente nel caso di sottrazione. Che nel caso di perdita, sottrazione o mancato funzionamento della chiave, la stessa, al pari di qualsiasi altro ricambio, verrà riparata o sostituita, anche oltre il termine di garanzia dei beni venduti ed anche in assenza di specifico contratto di manutenzione. Che la mancata disponibilità da parte della Azienda destinataria della fornitura della chiave hardware per i motivi sopra indicati, come pure dei dischi contenenti i vari software forniti per le medesime motivazioni, non determineranno in alcun caso la decadenza del contratto di licenza e la necessità di un suo riacquisto. Che la ditta fornitrice si impegna nei casi di cui sopra alla fornitura/riparazione delle chiavi od alla riconsegna dei dischetti contenenti i software ai soli costi relativi all’hardware, ai media necessari ed alla eventuale manodopera occorrente per l’installazione. Che il sistema/software proposto adotta soluzioni di protezione per il rapido recupero delle configurazioni in caso di crash. Che nel caso di impiego dei sistemi di protezione di cui sopra, l’operazione di ripristino della chiave risulterà totalmente gratuita anche oltre il termine di garanzia oppure eseguibile dal personale tecnico della Azienda destinataria della fornitura senza oneri aggiuntivi. |  |
| - Documentazione – Che in caso di aggiudicazione si provvederà alla fornitura della documentazione tecnica relativa al software proprietario fornito, nonché alla consegna di eventuali tools software, al fine di consentire al personale della Azienda destinataria della fornitura di eseguire le operazioni eventualmente necessarie per la manutenzione dei prodotti, il recupero dei dati archiviati o l’interfacciamento verso altri sistemi. Che la documentazione includerà anche le credenziali a livello di amministratore per l’accesso al sistema. Quando il computer viene inserito nel domino aziendale, la password di amministratore locale di default (administrator) sarà reimpostata dal personale IT. Ogni altro account locale con privilegi superiori verrà eliminato se non indispensabile per il funzionamento del sistema. Il responsabile per la privacy della Ditta potrà richiedere degli account di dominio nominativi per amministrare remotamente l'apparecchiatura. Che la documentazione tecnica conterrà (per i casi applicabili), la descrizione tecnica dei moduli funzionali, la descrizione della interazione con il sistema operativo e con la rete, i formati di archiviazione impiegati, i protocolli implementati per l’integrazione verso altri sistemi, le procedure di ripristino della base dati, le password e quanto altro necessario. Che la documentazione sarà sufficientemente esaustiva e tale da permettere anche il recupero sia dei dati scalari in formato intelligibile, sia delle immagini, tracciati, diagrammi od altri oggetti non scalari, nonché delle unioni (link, riferimenti ecc) tra gli oggetti al fine di ricostruire nell’intero i singoli casi. Che la documentazione [comprenderà / non comprenderà] ……….……… tools software necessari per conseguire gli obiettivi di cui sopra e che in tale caso i tools forniti sono i seguenti: (descrivere la funzionalità oppure indicare non pertinente) ; in materia, si dichiara che avendo previsto la fornitura di tutti i tools software necessari, questa Ditta [intende/non intende] ….…… avvalersi della facoltà concessa di non provvedere alla consegna della documentazione tecnica, esercitando l’opzione di protezione delle componenti software più sensibili oggetto di privativa industriale ed unicamente per questi ultime, nel rispetto comunque dei diritti riconosciuti all’acquirente di cui al D.Lgs 518/2002. Di prendere atto che ai sensi di quanto previsto dalla disposizioni legislative in materia di protezione dei diritti d’autore e per la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, la Azienda destinataria della fornitura si impegna a non divulgare la documentazione fornita da codesta Ditta, ancorché a non porre a disposizione di altrui soggetto sia la documentazione che le conoscenze eventualmente acquisite tramite la stessa od i tools forniti, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del possessore dei diritti. Esplicita dichiarazione in tale senso potrà su richiesta essere prodotta dall’Azienda destinataria della fornitura |  |
| - Software installati e sicurezza informatica – Che il sistema operativo ……………………. fornito con l’apparecchiatura verrà mantenuto costantemente aggiornato tramite le patch rilasciate dal produttore e che in alternativa in caso di sistemi operativi Microsoft l’Azienda destinataria della fornitura è autorizzata ad installare le patch necessarie in autonomia. L’azienda deve fornire alla Azienda destinataria della fornitura un report con cadenza semestrale indicando lo stato di aggiornamento dei sistemi informatici. Che il/i software forniti a corredo sono i seguenti: ( nome, versione, scopo ) Che nel sistema fornito non saranno attivi servizi o programmi non strettamente necessari per l’applicazione come giochi, salva schermi, programmi di navigazione, posta elettronica ecc. Che il sistema proposto [verrà / non verrà] dotato di software di sicurezza informatica (antivirus, firewall, antintrusione) versione prodotto dalla ditta: Che nel caso di fornitura con il sistema di un software di protezione, lo stesso verrà costantemente aggiornato e per conseguire lo scopo saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici per l’implementazione dei quali [si richiede / non si richiede] la collaborazione da parte del personale tecnico di questa Azienda destinataria della fornitura Che nel caso la fornitura non preveda l’installazione di un sistema antivirus, l’Azienda destinataria della fornitura è autorizzata ad installare il software antivirus utilizzato attualmente in azienda (attualmente l’ESET NOD32 v4.x), mentre sarà compito dell’azienda fornitrice collaborare e sovrintendere, a titolo totalmente gratuito, affinché il personale tecnico della Azienda destinataria della fornitura provveda in sicurezza all’installazione sul sistema dei moduli integrativi di protezione informatica ritenuti necessari. L’intervento eseguito non potrà costituire in alcun caso motivo di decadimento delle condizioni di garanzia od invalidare le certificazioni conseguite dal sistema. A tale scopo sono risultati compatibili con il sistema i seguenti prodotti Che l’Azienda destinataria della fornitura è inoltre autorizzata ad installare prodotti per “asset management” e “software delivery” di propria scelta (suite CA Unicenter). Che le operazioni di installazione dei prodotti sopra indicati, di antivirus o quanto altro l’Azienda destinataria della fornitura dovesse installare di comune accordo, non inficiano in alcun modo i requisiti essenziali di sicurezza e la normale funzionalità del sistema e conseguentemente la marcatura CE. |  |
| - Collegamento in rete – Che il sistema [necessita / non necessita] del collegamento alla rete dati. Che in tale caso, la configurazione del sistema di elaborazione fornito si uniformerà alle policy tecniche e di sicurezza adottate dall’Azienda destinataria della fornitura per la connessione in rete dei dispositivi e che nessuna apparecchiatura verrà connessa alla rete aziendale senza preventiva autorizzazione. Che il sistema impiegherà unicamente il protocollo IP per il suo interfacciamento alla rete dati e che altri protocolli risulteranno disabilitati. Verranno pure disabilitati servizi non strettamente necessari o che possano creare disguidi funzionali alla rete dati od essere sia soggetto che mezzo per attacchi di natura informatica. Che il sistema per il suo corretto funzionamento [deve/non deve] ricorrere a condivisioni di files/cartelle tramite la rete. In caso affermativo si provvederà a limitare le condivisioni a quelle strettamente necessarie, utilizzando per il salvataggio i file server della Azienda destinataria della fornitura stessa. |  |
| Si precisa che le disposizioni tecniche di cui sopra saranno rispettate anche nella eventualità di fornitura di sistemi impieganti reti Lan per comunicazioni interne tra i vari dispositivi componenti il sistema stesso e separate dalla rete aziendale, nella considerazione di una probabile futura interconnessione ed al fine di non creare sovrapposizione di indirizzari. Che al fine di incrementare la sicurezza informatica del prodotto o dell’insieme di prodotti potranno essere all’uopo attivate segmentazioni di rete (VLAN), atte a separare logicamente i sistemi dalla restante parte della rete Aziendale. Che nel caso l’Azienda destinataria della fornitura ritenga necessario operare in tale verso, verrà data massima collaborazione per conseguire lo scopo prefisso. Che, in merito alla sicurezza elettrica dei dispositivi elettromedicali e a seguito del collegamento dell’apparecchiatura alla rete dati aziendale, configurandosi l’insieme come sistema medicale ai sensi della normativa CEI 62.51, vengono adottate in materia le seguenti precauzioni: . (indicare non pertinente se del caso) |  |
| - Collegamento remoto – Che la ditta offerente [è / non è] interessata ad accedere in maniera remota alle apparecchiature fornite per scopi di teleassistenza e di supporto agli utenti. Che in tale caso si impiegheranno unicamente le tecnologie di interconnessione previste dalla Azienda destinataria della fornitura ed in specifico a mezzo di VPN od SSL. Di prendere atto che viene fatto divieto di adottare in maniera autonoma qualsiasi altra tecnologia, in particolare modem connessi direttamente alle apparecchiature. Che l’attivazione di un collegamento di teleassistenza sarà subordinato alla sottoscrizione da parte del fruitore delle policy di impiego del medesimo. Che l’unico programma per il controllo remoto acconsentito sui sistemi Microsoft è quello integrato nel sistema operativo (RDP) o in caso di necessita quello attualmente utilizzato dalla Azienda destinataria della fornitura per la teleassistenza dei PC (CA Unicenter). |  |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

RISCHI INTERFERENZIALI E STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE (DUVRI)

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente si computano nel presente paragrafo solo gli oneri derivanti da rischi interferenziali, che vengono definiti e sottratti al confronto concorrenziale in quanto gli stessi non sono oggetto di ribasso. Tali costi dovranno essere riportati fedelmente, così come indicato di seguito, nell’offerta economica. Si considera interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi e la sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica che produttiva. Gli oneri indicati non riguardano le misure adottate per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività della ditta aggiudicataria, ma solo quelli delle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione, ovvero le misure aggiuntive che per la peculiarità dell’ambiente e la singolarità delle attività svolte si rendono necessarie, ivi compresa anche la somministrazione formativa necessaria a far operare il personale in condizioni di sicurezza in tali nuove e insolite, per la ditta aggiudicataria, condizioni di rischio. Come regola generale tutte le attività devono svolgersi riducendo al minimo il rischio interferenziale e a tal fine concordano gli interventi con i responsabili delle aree con cui si dovrà operare e con i referenti aziendali che saranno indicati nella riunione di coordinamento. Dovrà essere il più possibile ricercata una condizione di sfasamento temporale fra le attività della ditta aggiudicataria e le attività della radiologia. Nella riunione di coordinamento l’istituto deve essere messo a conoscenza dei rischi correlati alla installazione ed avvio, l’Istituto a sua volta informerà la ditta in merito alle attività proprie e alle misure di protezione necessarie nelle aree di intervento, in particolare laddove differiscano dal documento generale di rischio che sarà messo a disposizione. Qualora necessario lo svolgimento delle attività dovrà essere segnalato tramite cartelli e segnalazioni, in modo esplicito e puntuale e le aree delimitate a cura della ditta aggiudicataria. Il calcolo dei costi per gli oneri di sicurezza interferenziali sono stimati pari a € 500,00 suddivisi con formazione in merito alla sicurezza, misure protettive da rischio interferenziale, (es.:avvisi e segnalazioni, delimitatori aree…)

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

__________________________________________________

| CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK (periodo di garanzia e post garanzia) |  |
| --- | --- |
| Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: e-mail |  |
| DICHIARA QUANTO SEGUE |  |
| - il contratto qui descritto avrà validità per tutto il periodo di durata della garanzia; - la Ditta si impegna a garantire a ciascuna Azienda interessata alla fornitura la facoltà di stipulare successivamente ed anche non consecutivamente alla fine del periodo di garanzia tale tipologia di contratto di manutenzione alle medesime condizioni tecnico-economiche offerte in gara; - Le condizioni contrattuali di seguito riportate saranno da garantire oltre che per l’acceleratore e per i dispositivi ad esso direttamente collegati, anche per i seguenti impianti e materiali di consumo necessari alla funzionalità dell’acceleratore stesso: - impianto TVcc; - impianto interfono - impianto di refrigerazione dell’acceleratore compreso gas refrigerante; - porta del bunker - impianto di climatizzazione autonomo fornitura dell’eventuale gas refrigerante - gruppo di continuità UPS |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| DITTA PER IL F.V.G. ALLA QUALE IL FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA | Ragione Sociale Città (Prov.) Indirizzo CAP Tel. Fax E-mail Certificazione (ISO ) opera in ESCLUSIVA (Sì/No) |
| la Ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto almeno fino al concorrere dell’ottavo anno dalla data di accettazione delle apparecchiature, salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 | Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante l’importo offerto quale canone per il presente contratto. Numero di anni offerti in aggiunta agli 8 richiesti: |
| Il servizio di manutenzione dovrà essere comprensivo, per tutto il periodo, di: |  |
| CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI OBBLIGATORI PENA ESCLUSIONE | INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE (indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio) |
| Manutenzione preventiva comprensiva di regolazioni e manutenzione generale con modalità e periodicità previste dal costruttore; |  |
| Verifiche di sicurezza secondo quanto indicato nel manuale di service o contenuto in eventuali norme tecniche, con rendicontazione delle misure eventualmente effettuate; |  |
| Controlli di qualità / funzionalità con modalità e periodicità secondo le normative di riferimento |  |
| Illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva entro 8 ore lavorative, dalla chiamata effettuata dalle singole Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura; | Se offerta, indicare la condizione migliorativa per gli interventi di manutenzione correttiva rispetto alle 8 ore lavorative richieste, in caso di fermo macchina e di 16 ore lavorative in caso di guasto non bloccante Intervento entro ore lavorative. orario disponibilità Lun.- Ven.: orario disponibilità Sabato: orario disponibilità Dom. e Festivi: Modalità per le chiamate di manutenzione: - Call Centre: - E-mail: |
| Risoluzione del guasto entro 24 ore lavorative dalla chiamata; | Se offerta, indicare la condizione migliorativa per la risoluzione entro le 24 ore lavorative richieste. Sostituzione entro ore lavorative |
| Sono incluse tutte le parti di ricambio, qualsiasi accessorio, modulo o parte sostituita sia durante manutenzioni correttive che preventive; |  |
| Sono incluse le spese di spedizione |  |
| Aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema come indicato dal costruttore; |  |
| Altro | Descrivere brevemente ulteriori caratteristiche del servizio offerto (ad esempio supporto telefonico al personale incaricato dalle Aziende del S.S.R. alla manutenzione di 1° livello, tempi di fermo macchina annui, ulteriori caratteristiche migliorative se offerte, modalità di intervento, tempistiche legate alle attività manutentive e non precedentemente indicate, magazzino di partenza per le parti di ricambio, sede di partenza dei tecnici manutentori abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte, il loro numero e la relativa qualifica, il numero di tecnici disponibili per apparecchiature installate (analoghe a quella offerta) , eventuale elenco delle certificazioni possedute, ecc..) |

Timbro e firma del legale rappresentante

FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO (NB SERVIZIO OBBLIGATORIO INCLUSO NELLA FORNITURA)

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail

# D I C H I A R A di impegnarsi ad organizzare un adeguato corso di formazione per il personale sanitario con tutte le spese a proprio carico, da erogarsi prima del collaudo, salvo diversa pattuizione, con personale competente, di durata sufficiente all’uso dell’apparecchiatura e con rilascio di attestato a nominativo, alle seguenti condizioni:

Corso al personale sanitario (descrivere): Luogo di svolgimento: Durata del corso: Formazione a step graduali: Breve descrizione dei contenuti del corso Documentazione utilizzata Altro

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

OPERE EDILI IMPIANTISTICHE E PROGETTAZIONE

Stato di fatto di locali ed impianti - SITO DI INSTALLAZIONE - indicazione delle principali opere da realizzare COMPRESO LA PROGETTAZIONE.

Quanto oggetto della fornitura dovrà essere installato nel sito indicato dall’Azienda destinataria.

Di seguito vengono fornite le indicazioni inerenti a:

- sito di installazione;

- stato di fatto di locali ed impianti;

- indicazione delle prestazioni e delle opere edili, impiantistiche e protezionistiche da realizzare con la collocazione ed attivazione del nuovo acceleratore nel bunker n. 2 in sostituzione di quello esistente Varian 600 C

Resta inteso che sarà responsabilità della singola ditta offerente appurare, tramite il sopralluogo, se le attuali condizioni logistico/impiantistiche del sito individuato soddisfano i prerequisiti per una corretta installazione delle attrezzature/apparecchiature ed accessori che la ditta intende offrire.

La ditta concorrente dovrà elaborare una proposta progettuale che tenga presente le indicazioni fornite dal presente documento in rapporto alla tipologia di attrezzature/apparecchiature ed accessori che intende offrire.

Le ditte concorrenti dovranno comunque provvedere, a loro spese, ad effettuare in loco le verifiche e misurazioni degli elementi che interessano ed influenzano la progettazione e la conseguente realizzazione delle opere nella loro globalità.

Sito di installazione

Il reparto di Radioterapia è collocato al piano seminterrato del 2° dente di pettine dell’Istituto.

L'intervento prevede essenzialmente il rinnovo dell’esistente sala di diagnostica radioterapica mediante risistemazione dell’ambiente in funzione dell’installazione del nuovo acceleratore oggetto della presente procedura.

3.A STATO DI FATTO DI LOCALI ED IMPIANTI.

Allo scopo di inquadrare in modo compiuto l’intervento di sostituzione dell’acceleratore lineare oggetto della fornitura si riportano i contenuti distributivi e funzionali e le caratteristiche costruttive dell’esistente struttura.

Il reparto per i trattamenti di radioterapia è collocato al piano seminterrato fra il primo e secondo dente di pettine. Esso dispone di n. 4 locali bunker per acceleratori lineari tutti utilizzati.

I quattro bunkers si affacciano ad un ampio corridoio illuminato da lucernario in cui dovranno essere collocate le console di comando degli acceleratori.

Il nuovo acceleratore lineare, oggetto della fornitura del presente Capitolato, va collocato nel bunker n. 2 (guardando verso NORD, lato destro del fabbricato), in sostituzione del attuale acceleratore Varian 600 C.

3.A.1 Struttura costruttiva del bunker n. 2

Il bunker è costituito da una struttura portante in calcestruzzo armato formato da pareti e copertura di grosso spessore ad un piano dotato di labirinto interno. Parte della strutture in elevazione e copertura sono state realizzate con delle zone di schermatura rinforzate con calcestruzzo baritico. Con l’installazione dell’attuale acceleratore Varian 600 C gli spessori delle pareti sono stati ulteriormente incrementati con muratura e lastre in c.a. Le misure del locale in pianta e sezione sono rilevabile agli allegati elaborati grafici.

Accanto al corridoio sopra citato è disponibile un locale tecnico, dove sono già installate diverse apparecchiature quali quadri elettrici, gruppi di continuità ed impianti di raffreddamento acqua a servizio degli esistenti Acceleratori.

Il bunker è dotato di una copertura piana coibentata, isolata ed impermeabilizzata con guaine prefabbricate superiormente protette da manto di terra vegetale mantenuta a prato e in parte in con massetto e in pavimento in piastrelle.

La pavimentazione del locale è costituita da sottofondo di ghiaia arida, massetto in c.a. pavimentazione in pvc di tipo antistatico.

Le pareti interne del locale sono rivestite con pannellature lignee rivestiti di laminato plastico.

Il controsoffitto è costituito da doghe chiuse in alluminio con sovrastante materassino in lana minerale nel quale sono inserite le plafoniere per l’illuminazione del locale.

Il bunker è dotato di porta schermata di accesso di tipo scorrevole marca Comecer vano porta luce passaggio mm. 1300, altezza mm 2100.

3.A.2 Impianto di climatizzazione ambientale

I locali trattamento (n. 4 bunker) vengono climatizzati da una unica centrale di trattamento aria.

La centrale trattamento aria è dotata di batteria di preriscaldamento e raffrescamento, di batteria recuperatore calore a flussi incrociati, di umidificatore a vapore e di filtrazione EU3 ed EU9. L’aria di mandata viene distribuita ai suddetti locali in alta velocità ad una temperatura media di circa 18 – 20°C. Ogni singolo locale è dotata di cassetta riduttrice della velocità dotato di regolatore di portata a valore prefissato e batteria di post riscaldamento comandato da sonda di temperatura installata nel locale bunker. L’aria viene diffusa in ambiente tramite diffusori a coni del diametro di cm 60 circa collocati nel controsoffitto. L’aria del locale viene ripresa da bocchette di aspirazione della misura di cm 20x60 circa collocate a parete sulle pannellature lignee che riconducono l’aria alla centrale di trattamento per il recupero del calore. I valori di portata aria nel bunker n. 2 risultano in mandata di circa 930 m3/h a portata fissa pari a circa 6 ricambi/ora.

3.A.3 Impianto elettrico

Le alimentazioni elettriche degli acceleratori lineari provengono dal quadro generale del 2° dente di pettine (quadro sigla A693 H1) che alimentano le utenze di radioterapia, tra cui gli acceleratori, tramite interruttori e linee elettriche indipendenti. La tipologia di alimentazione è di tipo ordinario (interruzione dell’alimentazione in caso di mancanza di tensione dalla rete pubblica). L’acceleratore esistente Varian 600 C viene alimentato da un interruttore magnetotermico quadripolare 125 A e linea 3x50 + 1x25 mmq che termina nel quadro alimentazione acceleratori (quadro sigla A693 A5) collocato nel locale tecnico nelle vicinanze del bunker n. 1 (dove alloggia l’acceleratore Varian Trilogy). Dal quadro di alimentazione degli acceleratori si dirama una linea elettrica per l’acceleratore Varian 600 C protetto da interruttore magnetotermico differenziale regolabile quadripolare.

Le prese ed apparecchiature del locale bunker e tavolo comando sono alimentate da altra linea elettrica proveniente dal quadro elettrico della Radioterapia (quadro sigla A693 I3) con alimentazione di tipo preferenziale (intervento di gruppi elettrogeni di emergenza; interruzione di circa 15”). Detta linea alimenta un gruppo di continuità trifase (UPS) da 20KVA, autonomia 10 minuti circa, collocato nel locale tecnico sopra indicato. Il gruppo di continuità alimenta il quadro alimentazione acceleratori (quadro sigla A693 A5) che tramite specifiche protezioni differenziali, trasformatore d’isolamento e controllo isolamento alimenta i circuiti del bunker n. 2 (Acceleratore Varian 600C).

L’illuminazione è alimentata da ulteriore circuito elettrico di tipo preferenziale proveniente dal quadro elettrico della Radioterapia (quadro sigla A693 I3).

3.A.4 Rete informatica di radioterapia

Il reparto di Radioterapia è dotato di rete informatica interna dell’Istituto descritta nell’allegato “schema rete dati”

Nello specifico la rete di reparto viene gestita da uno switch hp procurve 5400zl (switch A) che consente la connessione ad 1gb su rame.

Tale concentratore (switch A) di rete è situato vicino alla zona simulazione dove convergono già tutte le altre  connessioni di reparto, acceleratori, Tps ,e Radiotherapy R/V and Information system ecc. (tutti i clients e perfiferiche varie).

Lo switch A è collegato via fibra con la Sala Server Radioterapia all'interno della quale sono presenti altri apparati di rete che sono a lora volta collegati via fibra con Nodo centrale d'Istituto.

La segmentazione  della rete e domini di brodacast eseguito mediante VLAN dedicate.

3.A.5 Impianti diversi

L’acceleratore Varian 600 C è allacciato ad un impianto di acqua refrigerata temperatura 10-12°C proveniente dall’attiguo locale tecnico. L’impianto di raffreddamento dell’acqua, è dotato di unità di condensazione ad aria collocata all’esterno tramite cunicolo posto sotto la sede stradale.

Ogni locale bunker è dotato di lavello, di gruppo prese gas medicali (ossigeno, vuoto endocavitale, aria compressa uso medico) e di un impianto video a circuito chiuso e citofonico collegato ai rispettivi tavoli di comando.

E’ inoltre presente un impianto rilevazione fumi centralizzato tipo Notifire.

3.B INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE OPERE EDILI, IMPIANTISTICHE E PROTEZIONISTICHE DA REALIZZARE CON LA COLLOCAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL NUOVO ACCELERATORE NEL BUNKER N. 2 IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE VARIAN 600 C

(detto elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le opere che la ditta concorrente dovrà prevedere nel proprio progetto di adeguamento)

Con la fornitura del nuovo acceleratore lineare vanno previste le opere edili, impiantistiche e protezionistiche, necessarie per installare, attivare e rendere perfettamente funzionante l’acceleratore, nessuno escluso, anche se non esplicitamente specificati nel presente capitolato.

Gli interventi edilizi ed impiantistici connessi all’installazione dell’acceleratore devono integrarsi in modo omogeneo con l’esistente struttura, in particolare per quanto attiene agli aspetti architettonici, all’impianto elettrico e speciali, all’impianto di condizionamento, all’impianto idrico-sanitario, all’impianto dei gas tecnici/medicali ed ai dispositivi e sistemi di protezionistica. In sede di sopralluogo il personale tecnico del CRO potrà fornire ulteriori informazioni oltre a quelle riportate dalla presente relazione.

Tra le opere edili ed impiantistiche, la ditta concorrente deve prevedere l’esecuzione delle sotto indicate prestazione che devono intendersi quali minime previste in appalto.

Gli oneri per l’esecuzione di tutte le prestazioni edili, impiantistiche e protezionistiche devono essere compresi nell’offerta economica presentata dalla ditta concorrente.

3.B.1 Opere di accantieramento

La ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni cautela per non danneggiare le strutture e gli arredi presenti e per consentire l’esercizio della parte di ospedale non direttamente interessata dai lavori oggetto dell’appalto ed in particolare il mantenimento dell’attività ospedaliera funzionante nei rimanenti attigui bunker e attigui ambulatori di radioterapia.

Le ditte concorrenti dovranno conseguentemente prevedere e quantificare in offerta economica tutti gli oneri per l’esecuzione delle opere di accantieramento quali:

- Formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e dall’entità delle opere e l’esecuzione di tutte le opere a tale scopo occorrenti compreso realizzazione delle opere provvisionali di segregazione dell’area dei lavori e protezione verso i locali con attività ospedaliera funzionante;

- Realizzazione di adeguate protezioni su pavimenti, soffitti, pareti degli esistenti locali soggetti ad adeguamenti ed allacciamenti impiantistici;

- Realizzazione di adeguate protezioni su pavimenti, soffitti, pareti per l’introduzione di materiali ed apparecchiature. Per il trasporto di materiali ingombranti o pesanti dovranno essere previsti protezioni temporanee anche negli ambienti di transito;

Dovranno essere comprese le opere di delimitazione dell’area di cantiere atte ad impedirne l’accesso a terzi, le opere di messa in sicurezza di strutture ed impianti, gli oneri di attuazione della direttiva 92/58/CEE e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, di contenimento di polveri prodotte durante le lavorazioni, di contenimento dei rumori prodotti, l’adeguata protezioni di pavimenti, soffitti, pareti dei locali interessati dai lavori e di tutti i percorsi di transito utilizzati per l’asportazione ed introduzione di materiali ed apparecchiature nel bunker ed altre aree in cui viene prevista l’esecuzione di lavorazioni.

Tenuto conto che i lavori si svolgeranno all’interno di una struttura ospedaliera attiva, in adiacenza a locali occupati da pazienti od operatori sanitari, si prescrivono le seguenti modalità di svolgimento dei lavori e l’adozione delle necessarie cautele di sicurezza ed igiene per consentire la continuità di esercizio dei locali e delle attività svolte nel complesso ospedaliero, anche in locali attigui a quelli interessati dagli interventi:

- dovrà essere adottata ogni cautela atta a contenere sia la produzione di polveri in fase d'esecuzione dei lavori, sia la loro fuoriuscita dalla zona di lavoro, che pertanto dovrà essere opportunamente ed idoneamente confinata così da renderla univocamente individuata e caratterizzata come "zona di cantiere"; pertanto l’Appaltatore dovrà provvedere alla delimitazione delle aree di intervento all’interno dell’ospedale con impiego di idonee pannellature in compensato/multistrato o in cartongesso ben sigillate per il contenimento delle polveri e dotate, ove occorra, di porte di accesso con chiave;

- gli interventi potranno essere programmati, in orari da concordare, anche di sabato o giorni festivi, senza che ciò comporti alcuna richiesta di maggiori oneri da parte della Ditta aggiudicataria;

- l’orario delle demolizioni più importanti e di maggior impatto ambientale dovrà essere concordato, tramite l’Ufficio Tecnico del CRO, con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale; a tale fine si dovrà fare ricorso, se necessario, a tecniche di prevenzione simili a quelle usate nella bonifica di opere contenenti amianto (camere ipobariche) e quindi la zona di cantiere dovrà essere segregata dal resto dell’ospedale con teli di polietilene o lastre di gesso sigillate e dotata di condotto di espulsione all’esterno dell’aria in zona non pericolosa per l’ospedale;

- durante le fasi di lavoro, in particolare nel corso delle demolizioni, dovranno porsi in atto interventi di nebulizzazione;

- nelle zone di cantiere non si potranno impiegare utensili ad elevata produzione di polvere;

- gli accessi alle zone di cantiere dovranno avvenire attraverso percorsi di minimo interesse ed impatto (evitando quindi in via categorica di passare attraverso ambulatori o locali dalle

caratteristiche similari); lo stesso dicasi per i percorsi del materiali destinati alle zone di

cantiere;

- non è consentito utilizzare gli elevatori a servizio delle degenze per il trasporto di persone o materiali destinati alle zone di cantiere;

- l’ordine di esecuzione dei vari lavori dovrà essere indicato in un cronoprogramma dettagliato dei lavori che la ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente presentare prima dell’inizio degli stessi, al fine di evitare di mettere fuori uso contemporaneamente parti importanti o essenziali dell’ospedale. La stazione appaltante provvederà ad approvare detto cronoprogramma entro 7 giorni dal ricevimento riservandosi la facoltà di richiedere la modifica dei periodi di esecuzione dei lavori in relazione ai proprie esigenze operative senza che ciò possa comportare una richiesta di maggiori oneri da parte della ditta aggiudicataria.

Dovranno essere previsti la custodia e la sorveglianza delle aree di cantiere e di tutti i materiali fino al collaudo, la pulizia dei locali, degli spazi aperti e delle vie di transito, la pulizia del cantiere, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale e la fornitura e l’installazione del cartello di cantiere.

Va inoltre previsto l'onere dello sgombero e della pulizia delle aree di cantiere entro il termine che verrà stabilito, compresa l'eliminazione di ogni apprestamento predisposto dall'Appaltatore per la necessità del cantiere e dei lavori, lasciando libere le aree da ogni ingombro pronte per l'uso cui sono destinate.

3.B.2 Opere di rimozione, demolizioni e smaltimento

L’appalto comprende la messa fuori uso dell’esistente acceleratore lineare Varian 600 C e degli accessori ad esso correlati; l’asportazione, lo smaltimento di tutti i componenti dismessi tramite ditte autorizzate e la redazione dei formulari di smaltimento. Con particolare attenzione va gestito lo smontaggio del target e delle altre componenti della testata del CLINAC che contengono sostanze radioattive con tempi di dimezzamento che possono variare da pochi minuti a 130 giorni. Al momento dello smantellamento dell'apparecchiatura tali parti si configurano come rifiuti radioattivi che vanno gestiti nel rigoroso rispetto della vigente normativa (DL 230/95 e successive modifiche) e lo smaltimento va effettuato tramite conferimento a ditta autorizzata che, al momento del ritiro, rilasci all'Istituto una certificazione liberatoria che sollevi l’Istituto stesso da qualunque responsabilità civile e penale in merito al successivo trasporto, trattamento, confinamento e smaltimento di tali rifiuti.

L’individuazione dei componenti dell’acceleratore che contengono sostanze radioattive è a totale carico della ditta aggiudicataria.

L’Istituto dispone di un proprio servizio di Fisica Sanitaria che potrà collaborare con la ditta aggiudicataria per effettuare misure di irraggiamento allo scopo di individuare le parti contaminate e valutare i rischi per i lavoratori addetti allo smantellamento. Nell’attesa di conferire il materiale contaminato a ditta autorizzata, questo potrà essere provvisoriamente stoccato all’interno del bunker deposito sostanze radioattive dell’Istituto.

Vanno inoltre previste le seguenti prestazioni:

- lo smantellamento e successivo smaltimento dell’esistente controsoffitto in doghe di alluminio, del sovrastante materassino di lana di roccia e delle plafoniere di illuminazione;

- la rimozione di controsoffitto(dove necessario per passaggio impianti) in doghe per successivo ricollocamento;

- la rimozione e smaltimento del pavimento in pvc del locale;

- l’eventuale demolizione e rifacimento del basamento acceleratore (in relazione alle caratteristiche di appoggio ed ancoraggio richieste dalla nuova apparecchiatura);

- l’eventuale demolizione e smaltimento della pavimentazione in calcestruzzo e modifica cunicoli a pavimento;

- l’eventuale rimozione e smaltimento del rivestimento in laminato delle pareti;

- la rimozione e smaltimento della porta scorrevole schermata compreso ogni onere accessorio;

la rimozione e smantellamento dell’impianto di refrigerazione esistente ad acqua compreso ogni onere accessorio;

- Rimozione e/o demolizione di punti di utilizzo, comando, luci, speciali ecc. esistenti, compreso l'intercettazione delle linee elettriche esistenti, lo sfilaggio delle linee non più necessarie al funzionamento dell'impianto, l'eventuale rimozione di tubazioni/canaline non più necessarie, il ripristino di eventuali linee necessarie al funzionamento nell'ambiente;

- Rimozione riposizionamento di alcuni punti di comando e utilizzo esistenti;

- Rimozione di diffusori a soffitto a coni regolabili ed eventuali canali;

Le opere di demolizione che producono rumori e l’asportazione di tutti i materiali dovranno essere effettuate in orari preventivamente concordati con il Reparto di Radioterapia, tramite l’Ufficio Tecnico. L’esecuzione di dette prestazioni negli orari come sopra concordati, anche di sabato o giorni festivi, non potranno comportare maggiori oneri rispetto a quanto previsto in offerta.

Le nuove apparecchiature componenti il nuovo acceleratore dovranno essere introdotte e collocate nei locali a cura e sotto la totale responsabilità della ditta fornitrice. Nessun onere potrà essere attribuito all’Istituto per carenza nella custodia o danneggiamenti prima del collaudo definitivo delle apparecchiature stesse.

3.B.3 Protezioni schermanti

L’appalto deve comprendere, in relazione alle caratteristiche del nuovo acceleratore, la valutazione da parte di esperto qualificato dell’adeguatezza dei spessori schermati in c.a. su pareti e copertura del locale e delle protezioni le cui principali caratteristiche e dimensioni sono indicate negli elaborati grafici allegati. Ulteriori rilievi dello stato di fatto dovranno essere effettuati dalla ditta concorrente nella fase di sopralluogo.

Eventuali dati per l’esecuzione dei calcoli protezionistici saranno richiedibili alla Fisica Sanitaria.

A seguito delle valutazioni sopra citate, la ditta concorrente dovrà indicare e quantificare nell’offerta economica la realizzazione di eventuali protezioni aggiuntive.

3.B.4 Porta schermata d’ingresso

La ditta concorrente dovrà indicare e quantificare nell’offerta economica la sostituzione e la fornitura di una nuova porta schermata compreso ogni onere accessorio per il corretto funzionamento.

3.B.5 Rivestimenti murali e pavimentazione

La ditta concorrente deve prevedere la realizzazione di un nuovo rivestimento murale del locale bunker con teli in pvc o gomma con più colori a scelta del committente a fasce o composizione di figure geometriche semplici. Con la posa del nuovo rivestimento devono essere ricomprese le prestazioni di predisposizione del sottofondo, nonché lo smontaggio e il ripristino dell’impiantistica a parete.

La ditta concorrente deve prevedere inoltre la realizzazione di nuova pavimentazione in pvc o gomma spessore minimo 2 mm in teli o quadrotti a più colori a scelta del committente.

3.B.6 Controsoffitto

La ditta concorrente deve prevedere la realizzazione di un nuovo controsoffitto in quadrotti di fibre minerali con rivestimento a vista di pellicola lavabile da 60x60 cm spessore 15 mm, Classe 1.

3.B.7 Impianto di climatizzazione

La ditta concorrente deve prevedere l’adeguamento dell’impianto di distribuzione dell’aria nel bunker n. 2. L’adeguamento deve comprendere la sostituzione dei diffusori a soffitto con altri ad alta induzione, compreso condotti flessibili isolati, ed idonei ad essere inseriti nel nuovo controsoffitto a quadrotti.

La climatizzazione del locale bunker n. 2 dovrà essere integrata con un nuovo impianto di climatizzazione autonomo split (o multisplit) system a pompa di calore con sistema ad inverter, opportunamente dimensionato in relazione al carico termico dell’ambiente, e comunque, della potenzialità non inferiore a 24.000 BTU costituito da unità interna/e tipo a cassetta inserita/e nel nuovo controsoffitto ed unità esterna da collocare nel cavedio di separazione tra i denti di pettine a confine con il bunker. L’installazione deve comprendere l’esecuzione completa dell’impianto e dei fori inclinati sulla parete in c.a. di grosso spessore (per non ridurre il livello di schermatura della parete stessa) verso il cavedio.

3.B.8 Impianto idrico

Pur essendo disponibile nel locale bunker n. 2 un impianto centralizzato ad acqua refrigerata, la fornitura del nuovo acceleratore deve prevedere un nuovo ed autonomo impianto di refrigerazione condensato ad aria (viene esclusa la possibilità di utilizzare acqua) di adeguata potenzialità in relazione della nuova apparecchiatura.

L’impianto dovrà essere collocato nel cavedio di separazione tra i denti di pettine a confine con il bunker. Il nuovo impianto dovrà prevedere l’allacciamento dell’acqua di carico dal locale tecnico (attiguo al bunker n.1).  L’installazione deve comprendere l’esecuzione dei fori inclinati sulla parete in c.a. di grosso spessore (per non ridurre il livello di schermatura della parete stessa) verso il cavedio.

Nel cavedio esiste già un refrigeratore condensato ad aria (chiller Daikin EUWAB16KAZW) per il circuito di raffredamento dell’acceleratore Varian Trilogy ubicato nel Bunker n. 1.

Il nuovo refrigeratore condensato ad aria potrebbe essere installato per lavorare in parallelo con l’esistente tale da garantire la ridondanza in caso di guasto.

Dovrà inoltre essere prevista la fornitura e posa in opera di n.1 lavabo sospeso in porcellana vetrificata completo di gruppo miscelatore cromato tipo clinico, compresa la modifica delle tubazioni di alimentazione e scarico.

3.B.9 Impianto elettrico

L’alimentazione del nuovo acceleratore viene prevista dal quadro alimentazione acceleratori (quadro schema A693 A5) previa verifica e ritaratura dei dispositivi di protezione. Qualora la potenza elettrica richiesta dal nuovo acceleratore risulti superiore a quella disponibile nel quadro sopra citato, la ditta concorrente dovrà provvedere e quantificare gli oneri per la realizzazione di una nuova linea elettrica proveniente dal quadro generale del 2° dente di pettine( quadro schema A693 H1) nonché la sostituzione del relativo interruttore generale, le operazione di stesura della nuova linea elettrica, la posa di nuova canalizzazione il cui percorso va verificato in loco. Si precisa che l’alimentazione sopracitata è di tipo ordinario come specificato nella descrizione dello stato di fatto.

Le apparecchiature computerizzate dell’acceleratore oggetto della fornitura dovranno essere alimentate da un nuovo gruppo di continuità UPS di potenza adeguata da collocare nel locale tecnico sopra indicato ed allacciato alla rete preferenziale dell’Istituto in corrispondenza del quadro di radioterapia (quadro schema A693 I3) previa posa di nuova linea elettrica. La prestazione di posa della nuova linea elettrica deve comprendere lo smontaggio e rimontaggio del controsoffitto in corrispondenza del percorso dei cavi.

L’impianto elettrico all’interno del locale bunker (prese, illuminazione, ecc) dovrà mantenere almeno le caratteristiche dell’attuale impianto. La ditta concorrente dovrà comunque prevedere e quantificare l’onere per l’adeguamento dell’impianto elettrico (incremento di punti presa per alimentare nuove apparecchiature collocate nel locale bunker o sul tavolo comandi) o la sostituzione dei componenti dello stesso che devono essere modificati oppure che vengano danneggiati o risultino non funzionanti e quantificare l’eventuale costo.

La ditta concorrente deve prevedere la fornitura e posa, sul nuovo controsoffitto in quadrotti, di plafoniere d’illuminazione ad incasso dotate di schermo antiriflesso, nonché fornitura e posa in opera di lampade autonome di emergenza da 18 W a parete o a soffitto di tipo autoalimentato per illuminazione di tipo non permanente con funzionamento automatico in mancanza di tensione.

B.10 Rete informatica di radioterapia

Il cablaggio attualmente in uso si ritiene sia ragionevolmente sufficiente per garantire il collegamento delle attrezzature fornite.

La ditta concorrente dovrà comunque prevedere, a seguito del sopralluogo, la fornitura di quanto necessario al funzionamento del sistema fornito, qualora le attrezzature di rete ed i cablaggi attualmente disponibili non fossero sufficienti.

La maggioro parte dei cablaggi sono in categoria 6 ma vi sono anche cablaggi in Cat 5e.

3.B.11 Impianti speciali

La ditta concorrente dovrà prevedere la fornitura di un nuovo impianto video a circuito chiuso dotato di n° 2 telecamere “speed-dome”, con relativi monitor da minimo 17” per visione continua e non ciclica, con funzione di zoom, autofocus e brandeggio (pan e tilt).

Principalmente una delle telecamere sarà adibita alla visione integrale o parziale del paziente, la seconda dovrà essere in grado di inquadrare i monitor di eventuali apparecchi posti all’interno del bunker, atti al monitoraggio dei parametri vitali del paziente.

Dovrà essere fornita una consolle di comando per la movimentazione delle telecamere. Il sistema dovrà essere dotato di impianto audio bidirezionale per poter colloquiare tra la stazione di lavoro ed il paziente situato nel lettino.

Dovranno essere forniti i supporti, snodi, staffe, custodie, sistemi integrativi di illuminazione e quant’altro necessario alla perfetta posa in opera di tutto il sistema.

La Ditta offerente deve prevedere e quantificare in offerta economica tutti gli oneri per l’esecuzione di quanto oggetto del presente paragrafo.

3.B.12 Impianti gas medicali

La ditta concorrente dovrà prevedere la modifica e/o realizzazione di n. 1 o 2 gruppi presa (secondo necessità) per ossigeno, vuoto e aria compressa secondo norme UNI 9507 compreso fornitura e posa in opera di tubazioni in rame disoleato per la realizzazione di rete di distribuzione gas medical, realizzazione di collegamento alle tubazioni esistenti ed installazione di cassetta, a vista o ad incasso;

3.B.13 Impianti rilevazione fumi

La ditta concorrente dovrà prevedere la modifica e/o integrazione dell’impianto di rilevazione fumo completo di linea di alimentazione, tubazioni, scatole di derivazione, interfacciamento alla centrale esistente Notifier.

3.B.14 Disposizioni sulla fase progettuale ed esecutiva delle opere edili degli impianti e  protezionistiche

La Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza in esecuzione verrà effettuata da personale tecnico nominato dall’Amministrazione appaltante.

L’Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale. La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prescrivere l’esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un termine congruo perentorio e di disporre l’esecuzione nel modo che riterrà più conveniente specialmente in relazione di garantire la normale attività ospedaliera, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi. L’esecuzione di scavi, fori ed altre modifiche interessanti le strutture e gli impianti esistenti dell’edificio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori; in caso diverso la Ditta Appaltatrice resterà unica responsabile dei danni che potrebbero essere arrecati alle strutture ed all’attività dell’Istituto.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori in modo che tutto risponda perfettamente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti del materiale ancorché messo in opera e, a suo giudizio insindacabile, lo ritenesse per qualità, lavorazione o funzionamento non adatto alla perfetta riuscita dell’opera e quindi non accettabile, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente, a sua cura e spese, all’eliminazione dei materiali medesimi dai locali  d’installazione, ed a sostituirli con altri conformi alle condizioni prescritte.

La Ditta appaltatrice, senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, ha l’obbligo di eseguire le varie opere relative all’adattamento dei locali ed installazione dell’apparecchiatura nell’ordine prescritto dalla Direzione dei Lavori, ancorché tale ordine non sia il più conveniente per la Ditta, la quale inoltre, deve assoggettarsi in ogni tempo, e sempre senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, a tutte quelle modifiche che all’ordine stesso la succitata Direzione, a suo insindacabile giudizio, ritenga di apportare per esigenze derivanti dall’attività ospedaliera.

Durante l’esecuzione dei lavori e posa in opera delle apparecchiature, la Direzione dei Lavori potrà richiede l’effettuazione di verifiche e prove di cui appresso ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:

- verifiche preliminari intese ad accertare che i lavori e le forniture dei materiali qualitativamente e quantitativamente corrispondono alle prescrizioni contrattuali;

- prove di funzionalità degli impianti e singoli componenti.

Le verifiche e prove preliminari di cui sopra si dovranno eseguire alla presenza ed in contraddittorio con la Direzione dei Lavori e dei risultati si dovrà compilare il relativo verbale.

La Direzione dei Lavori ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché non conformi alle prescrizioni contrattuali, emetterà il verbale di ultimazione dopo aver accertato, che da parte della Ditta esecutrice dei lavori sono state eseguite le modifiche, aggiunte, riparazioni sostituzioni necessarie.

S’intende che nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove suddette, la Ditta esecutrice rimarrà responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito fino al termine del periodo di garanzia.

L’offerta dovrà essere comprensiva di tutte le spese, nessuna esclusa (agibilità degli ambienti, disinstallazione, trasporto, smaltimento vecchia apparecchiatura, trasporto nuova apparecchiatura, imballo, scarico, installazione, montaggio, collaudo, viaggi e trasferte, oneri per la sicurezza per l’esecuzione delle opere, tutte le opere provvisionali di cantiere, la pulizia delle aree di lavoro, nonchè gli oneri per l’elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo edilizio, impiantistico e protezionistico da presentare al Comune competente e ad altri Enti autorizzatori, comprensivi degli oneri per le prestazioni del coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione e dei calcoli protezionistici a firma dell’esperto qualificato di III° per ottenere le relative autorizzazioni edilizie e sanitarie.

Nulla spetterà alle Ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione del progetto, ivi comprese quelle per le indagini tecniche in sito.

Il progetto offerta non verrà restituito in nessun caso anche ove la Ditta non risultasse aggiudicataria e nulla spetterà alle Ditte partecipanti alla gara a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati in caso di mancata aggiudicazione della fornitura oggetto del presente Capitolato.

Dovrà altresì essere presentato il computo metrico estimativo relativo all'esecuzione delle opere edili, impiantistiche e protezionistiche.

Se, relativamente alla sola esecuzione delle opere, la Direzione dei Lavori richiedesse varianti che comportino un maggiore o minore lavoro, il relativo importo sarà valutato per essere aggiunto o detratto dal prezzo “a corpo” di cui sopra, ricavandolo dal “computo metrico estimativo”.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, per le quali non sono indicati in offerta i prezzi unitari corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art.163 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Saranno inoltre a carico della Ditta aggiudicataria:

• La formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all’entità delle opere appaltate, per consentire un accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed esercizio.

• L'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti al fine di salvaguardare l'integrità delle opere esistenti nei locali interessati direttamente o indirettamente dai lavori; restando inteso che ogni e qualsiasi danno arrecato dovrà essere riparato a cura e spese dell'Appaltatore.

• La sorveglianza del Cantiere e di tutti i materiali.

• La pulizia anche quotidiana dei locali, degli spazi aperti e delle vie di transito.

• L'adeguata garanzia assicurativa per i danni da responsabilità civile verso terzi, compresi anche tutti i danni.

• L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, nonchè di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d'appalto.

• L'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere alla conclusione dei lavori, compresa l'eliminazione di ogni apprestamento predisposto dall'Appaltatore per la necessità del cantiere e dei lavori, lasciando libere le aree da ogni ingombro pronte per l'uso cui sono destinate.

• L’esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno richieste sui materiali impiegati o da impiegarsi in relazione alle norme che governano l’accettazione degli stessi.

• Verifiche e misurazioni in loco degli elementi esistenti che interessano ed influenzano la progettazione e la conseguente realizzazione delle opere e forniture (fabbricati, strutture, manufatti e impianti esistenti).

• Le spese per la fornitura di fotografie delle opere, nelle varie fasi esecutive, nel numero e nel modo indicato di volta in volta dal committente;

• La fornitura di tutti i necessari mezzi e strumenti e di personale esperto per, rilievi, misurazioni, etc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità dei lavori, esecuzione di prove di carico e collaudo dei lavori.

• L’introduzione e la realizzazione delle modifiche che verranno richieste dagli enti preposti al rilascio di pareri e autorizzazioni, allo stesso prezzo offerto e pertanto senza ulteriore aggravio per l’Ente appaltante.

• L'adozione di tutti i provvedimenti, cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a quanto sopra l'Appaltatore dovrà attenersi facendo osservare tutte le norme medesime e ne sarà responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali sollevando l'Amministrazione ed il personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilità.

• Il ripristino, riparazione o sostituzione di tutti gli elementi ed impianti esistenti che nel corso di esecuzione delle opere di competenza dovessero essere smantellati, spostati o modificati.

• L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dal committente.

• Le necessarie cautele di sicurezza ed igiene per consentire la continuità di esercizio dei locali e delle attività svolte nel complesso ospedaliero, anche in locali attigui a quelli interessati dagli interventi.

• La custodia, la conservazione, la manutenzione delle opere sino al collaudo, restando in detto periodo la ditta obbligata alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione di materiali o componenti che manifestassero difetti o carenze costruttive, a giudizio della Stazione appaltante; all’esecuzione, senza pretendere compenso alcuno, di tutti i lavori e gli interventi richiesti nella fase di collaudo.

RITIRO E SMALTIMENTO APPARECCHIATURA

La ditta fornitrice: Ragione Sociale Città (Provincia) Indirizzo Tel. Fax Email

DICHIARA

- L’intenzione di procedere allo smontaggio smontaggio e smaltimento dell’Acceleratore Varian modello 600 C.

- Ai sensi del Decreto Lgs.vo 152 del 3 aprile 2006 e smi che in caso di rottamazione del sistema ritirato, le attività saranno svolte in conformità alla normativa di riferimento per la gestione dei rifiuti.

- Ai sensi del Decreto Lgs.vo 151 del 25 luglio 2005 (decreto RAEE): la disamina dei componenti pericolosi all’interno o a corredo dell’apparecchiatura, verrà svolta da tecnici qualificati i quali provvederanno ad occuparsi della corretta classificazione del rifiuto (codice CER pertinente, e a svolgere il servizio di trasporto con soggetto autorizzato e iscritto all’albo gestori rifiuti e conseguentemente conferire il medesimo rifiuto presso Soggetto Autorizzato al trattamento RAEE. In tale ambito la nostra Società può ritirare anche apparecchiature d altro produttore come previsto dalle norme citate.

In fase di ritiro del RAEE sarà rilasciata una dichiarazione di Non contaminazione Biologica e radioattiva relativamente alle apparecchiature da ritirare.

In caso di presenza di sorgente radioattiva, si opererà in conformità al decreto Lgs.vo 230/2000 e successive modifiche ed integrazioni e comunque con soggetto abilitato e qualificato.

Elenco della componentistica:

  - Circuiti elettronici

  - Parti meccaniche

  - ……………

  - ……………

  - ……………

  - ……………

  - ……………

  - ……………

(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46,47 del DPR 445 del 28.12.2000 accompagnata da fotocopia di carta d’identità del legale rappresentante sottoscrittore, ai sensi del DPR stesso)

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

SCHEMA RETE DATI

ALLEGATO “DESCRIZIONE COMPATIBILITA’”

NOTA:  i riferimenti numerici in prima colonna sono relativi alla tabella punteggi del paragrafo QUALITÀ

| 2.a.1 | Il LINAC proposto, completo di tutte le sue parti (non si considera l'IGRT e la TOMO, se presente), per le sue caratteristiche geometriche e dosimetriche garantisce: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | L'esecuzione di tutti piani già calcolati per gli altri LINAC, senza ulteriori azioni di ricalcolo e di spedizione dei dati la rete di gestione dati e immagini, in caso di fermo macchina degli altri LINAC presenti nella SOC di Oncologia Radioterapica. | sì | no |
|  | B | L'esecuzione di alcuni piani già calcolati per gli altri LINAC, senza ulteriori azioni di ricalcolo e di spedizione dei dati verso la rete di gestione dati e immagini, in caso di fermo macchina degli altri LINAC presenti nella SOC di Oncologia Radioterapica. | sì | no |
|  | C | L'esecuzione dei piani già calcolati per gli altri LINAC, solo se si prevedono azioni di ricalcolo e di spedizione dei dati verso la rete di gestione dati e immagini, in caso di fermo macchina degli altri LINAC presenti nella SOC di Oncologia Radioterapica. | sì | no |
|  | DESCRIVERE l'attività trasferimento dei trattamenti dalle apparecchiature già presenti presso la SOC di Oncologia Radioterapica verso dall'apparecchiatura oggetto di gara nella riga sottostante evidenziata in verde. |  |  |  |
| 2.a.2 | I piani calcolati per il LINAC proposto, completo di tutte le sue parti (non si considera l'IGRT, i trattamenti in condizioni FFF e la TOMO, se presente), per le sue caratteristiche geometriche e dosimetriche garantisce: |  |  |  |
|  | A | Sono tutti eseguibili negli altri LINAC presenti nella SOC di Oncologia Radioterapica senza ulteriori azioni di ricalcolo e di spedizione dei dati verso la rete di gestione dati e immagini. | sì | no |
|  | B | Alcuni sono eseguibili negli altri LINAC presenti nella SOC di Oncologia Radioterapica senza ulteriori azioni di ricalcolo e di spedizione dei dati verso la rete di gestione dati e immagini. | sì | no |
|  | C | Non sono eseguibili negli altri LINAC presenti nella SOC di Oncologia Radioterapica senza ulteriori azioni di ricalcolo e di spedizione dei dati verso la rete di gestione dati e immagini: per eseguirli è necessario intervenire con azioni. | sì | no |
|  | DESCRIVERE l'attività trasferimento dei trattamenti dall'apparecchiatura oggetto di gara verso le apparecchiature già presenti presso la SOC di Oncologia Radioterapica e viceversa, nella riga sottostante evidenziata in verde. |  |  |  |
| 2.b.1 | La soluzione proposta per la rete di gestione dati e immagini prevede: |  |  |  |
|  | A | Utilizzo della rete già presente nella SOC di Oncologia Radioterapica. | sì | no |
|  | B | Upgrade software e/o hardware della rete già presente nella SOC di Oncologia Radioterapica. | sì | no |
|  | C | Sostituzione della rete già presente nella SOC di Oncologia Radioterapica. | sì | no |

| 2.b.2 | La soluzione proposta per la rete di gestione dati e immagini garantisce: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | L'integrazione completa di tutte le apparecchiature, comprese tutte le parti nessuna esclusa, per cui è rischiesta l'integrazione, e l'attuale funzionalità. | sì | no |
|  | B | L'integrazione parziale di tutte le apparecchiature, comprese tutte le parti nessuna esclusa, per cui è rischiesta l'integrazione, e la parziale funzionalità attuale. Dichiarare le funzionalità e/o le parti delle apparecchiature non integrabili nella riga sottostante evidenziata in verde. | sì | no |
| 2.b.3 | La soluzione proposta per la rete di gestione dati e immagini garantisce: |  |  |  |
|  | A | Il recupero completo dei dati storici dei trattamenti già erogati. | sì | no |
|  | B | Il recupero parziale dei dati storici dei trattamenti già erogati. Dichiarare i dati non recuperabili nella riga sottostante evidenziata in verde. | sì | no |
|  | C | Il recupero completo dei dati dei trattamenti in fase di erogazione. | sì | no |
|  | D | Il recupero parziale dei dati dei trattamenti in fase di erogazione. Dichiarare i dati non recuperabili nella riga sottostante evidenziata in verde. | sì | no |
| 2.b.4 | La soluzione proposta per il TPS garantisce: |  |  |  |
|  | A | Il recupero completo dei dati storici dei trattamenti già pianificati. | sì | no |
|  | B | Il recupero parziale dei dati storici dei trattamenti già pianificati. Dichiarare i dati non recuperabili nella riga sottostante evidenziata in verde. | sì | no |
|  | C | Il recupero completo dei dati dei trattamenti in fase di pianificazione. | sì | no |
|  | D | Il recupero parziale dei dati dei trattamenti in fase di pianificazione. Dichiarare i dati non recuperabili nella riga sottostante evidenziata in verde. | sì | no |
|  | E | Il recupero completo dei dati di commissioning degli algoritmi di calcolo. | sì | no |
|  | F | Il recupero parziale dei dati di commissioning degli algoritmi di calcolo. Dichiarare i dati non recuperabili nella riga sottostante evidenziata in verde. | sì | no |

| 2.b.5 | La soluzione proposta per la rete di gestione dati e immagini richiede, per le attività di attivazione: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | fermo macchina per i LINAC già funzionanti per un numero di ore pari a (presumibile): |  |  |
|  | B | fermo TPS per un numero di ore pari a (presumibile): |  |  |
|  | C | DESCRIVERE l'attività di attivazione della soluzione proposta nella riga sottostante evidenziata in verde. |  |  |
| 2.b.6 | La soluzione proposta per il TPS richiede, per le attività di attivazione: |  |  |  |
|  | A | fermo macchina per i LINAC già operativi nella SOC di Oncologia Radioterapica, per l'eventuale raccolta di dati e misure di commissioning (INPUT e CONTROLLO), per un numero di ore pari a (presumibile): |  |  |
|  | B | fermo TPS, per la sua attivazione per i LINAC già operativi nella SOC di Oncologia Radioterapica, per l'eventuale commissioning degli algoritmi, ivi compresi i calcoli/controlli dei DATI OUTPUT (presumibile): |  |  |
|  | C | DESCRIVERE l'attività di attivazione della soluzione proposta nella riga sottostante evidenziata in verde. |  |  |
| 2.b.7 | La soluzione proposta per il TPS e/o la rete di trasmissione dati ed immagini richiede, per la formazione del personale: |  |  |  |
|  | A | fermo macchina o rallentamento dell'operatività di reparto, per i LINAC già operativi e/o il TPS, per un numero di ore pari a (presumibile): |  |  |
|  | B | DESCRIVERE l'attività di formazione per la soluzione proposta nella riga sottostante evidenziata in verde. |  |  |

APPARECCHIATURE O SISTEMI ANALOGHI INSTALLATI

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società: Ragione Sociale: Città: (Provincia o Stato): Indirizzo: Tel: Fax: E-mail

| Quantità’ | Struttura Interessata | Marca Modello | Referente Tecnico/Sanitario (Recapito Telefonico) | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

( Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

Si ricorda che l’elenco dei dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi notificati nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" è pubblicamente disponibile e scaricabile sul sito del Ministero della Salute al seguente link:  http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA