## Lotto 1
Allegato: QUESTIONARIO TECNICO
LOTTO 1
ventilatori polmonari neonatali
DITTA OFFERENTE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
REQUISITI ESSENZIALI
Caratteristiche del ventilatore: | Presente/Assente | Descrizione
· Adatto alla ventilazione di pazienti neonatali prematuri, a termine e pediatrici con modalità di funzionamento pressometrico, ciclato a tempo, a flusso continuo, con sensore di flusso prossimale
· Volume Tidal minimo di 2 ml
· In grado di gestire una frequenza respiratoria da uguale o maggiore dell’intervallo 0,5 - 150 atti/minuto
· Trigger di flusso con sensibilità almeno 0,2 L/min
· Monitor touch di adeguate dimensioni per visualizzare almeno i principali parametri ventilatori e gli allarmi
· Trend di tutti i parametri per almeno 48 ore in continua
· Con almeno le interfacce USB, RS232 e ethernet per la gestione dei dati e della manutenzione
· Installabile sia su pensile che su carrello (accessori opzionali)
· Dotato di batteria in grado di garantire almeno 30 minuti di funzionamento (non in modalità HFO)
· In grado di essere installato su carrello con compressore gas medicali dedicato e batteria con durata di almeno 2 ore (accessori opzionali)
· Sistema di autodiagnosi dello stato funzionale con presenza di allarmi ottico – acustici
· Compatibilità con i principali sistemi di umidificazione attiva in commercio
Ventilazioni e funzioni: | Presente/Assente | Descrizione
· Ventilazioni invasive, non invasive, ossigeno terapia (funzione opzionale)
· Ventilazioni pressometriche:
o controllate,
o assistite,
o sincronizzate intermittenti,
o a pressione di supporto
o CPAP
o HFO
· Funzioni:
o Volume garantito, anche in ventilazione HFO
o Ventilazione di apnea
o Compensazione delle perdite
o Iper ossigenazione per broncoaspirazione
Allarmi: | Presente/Assente | Descrizione
· Volume tidal
· Frequenza respiratoria
· Volume minuto espirato
· Pressione vie aeree
· Apnea
· FiO2
· Frequenza respiratoria
· Allarmi tecnici
· Interruzione/apertura sul circuito
Monitoraggio: | Presente/Assente | Descrizione
· Pressioni
· Volumi
· EtCO2 (modulo opzionale)
· FiO2
· Resistenze e compliance
· C20/C
· Rapid Shallow Breathing (RSB)
Configurazione base dell’apparecchiatura (Pa): | Presente/Assente | Descrizione
· Piattaforma completa delle ventilazioni, delle funzioni e degli allarmi sopra elencati senza l’indicazione “opzionale”
· Batterie integrate per funzionamento minimo di 30 min (non in HFO)
Accessori opzionali richiesti (non inclusi in configurazione ma la cui disponibilità deve essere obbligatoriamente garantita pena l’esclusione) (Po): | Presente/Assente | Descrizione
· Carrello semplice
· Carrello per il trasporto, dotato di batterie di autonomia minima di 2 ore (non in funzione HFO), relativo alimentatore e compressore dedicato
· Supporto per attacchi a pensile
· Modulo nebulizzatore farmaci
· Modulo EtC02
Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
NB: indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili
REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DI QUALITA'
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI e DEL SISTEMA PNEUMATICO | Presente/Assente | Descrizione
Caratteristiche della sensoristica: sensibilità, manutenzione e altre caratteristiche dei sensori di pressione e di flusso
Sistemi di calcolo della meccanica respiratoria: resistenze, compliance, compensazione delle perdite, C20/C, RSB, altro
I sistemi di calcolo della FiO2: caratteristiche, sensibilità, manutenzione del sensore ossigeno
Ventilazione ad alta frequenza oscillatoria HFO: frequenze, forma d’onda, funzioni speciali associabili alla ventilazione HFO, altro
tecniche ventilatorie avanzate per lo svezzamento, comprese in Pa
soluzioni migliorative/innovative, comprese in Pa, volte a migliorare l’efficacia della ventilazione meccanica quali, ad esempio:
· Compensazione del tubo tracheale
· Controllo della FiO2 in loop
· altro.
caratteristiche DISPLAY | Presente/Assente | Descrizione
dimensioni
risoluzione
rapporto fra superficie totale e superficie touch
orientabilità
angolo visualizzazioene
· Installazione del monitor separata dal corpo macchina,
altro
configurabilità e aggiornabilità | Presente/Assente | Descrizione
descrivere
SERVIZI | gg. Lavorativi | Descrizione
risoluzione guasto o fornitura muletto
Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
NB: indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili