CAPITOLATO SPECIALE

FORNITURA DI APPARECCHIATURE ENDOSCOPICHE E RELATIVI SISTEMI ACCESSORI CON LA FORMULA DEL NOLEGGO E MANUTENZIONE

Art. 1

Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto:

lotto n 1: la fornitura in un unico lotto  di strumenti di endoscopia flessibile in campo digestivo con la formula del noleggio, comprensiva di oneri di manutenzione per l’intero periodo contrattuale, , da destinarsi alle Aziende del SSR AAS3,ASUIUD,ASUITS.

lotto n 2: fornitura di apparecchiature  di video-endoscopia  diagnostica e operativa  portatili con la formula del noleggio, comprensiva di oneri di manutenzione per l’intero periodo contrattuale, da destinarsi a ASUIUD.

La gara è articolata in due lotti aggiudicabili separatamente

Art. 2

Lotti di fornitura

Lotto n. 1: Apparecchiature “videoendo” diagnostiche-operative per indagini dell’apparato digestivo

|  |  | ASUIUD (formula noleggio) | ASUITS (formula noleggio) | AAS3 (formula noleggio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Numero esami (anno) stimato | 12.300 | 7956 | 11.000 |
| 1 | Videogastro standard | 9 | 6 | 13 |
| 2 | Videogastro operatore | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Videogastro ultrasottile | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Videogastro bicanale |  | 1 |  |
| 5 | Videogastro con focalizzazione da 2mm |  | 1 |  |
| 6 | Videocolon standard | 9 | 2 |  |
| 7 | Videocolon standard lungo | 3 | 6 |  |
| 8 | Videocolon pediatrico | 1 | 1 |  |
| 9 | Videoduodeno | 3 | 2 | 4 |
| 10 | Colonne video complete | 5 | 5 | 4 |
| 11 | Colonne ecoendoscopia complete | 1 |  | 1 |
| 14 | Eco endoscopio radiale | 1 |  | 1 |
| 15 | Eco endoscopio operatore | 1 |  | 1 |

lotto 2: Apparecchiature  di video-endoscopia  diagnostica e operativa  portatili (senza carrello, alimentate a batteria ricaricabile) per uso presso terapie intensive e bocchi operatori:

|  |  | GASTRO ASUIUD | AZIENDA……. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Numero esami (anno) stimato* | 200 |  |
| 1 | Processori portatili per videoendoscopia digestiva | 1 |  |
| 2 | Videogastroscopi | 1 |  |
| 3 | Videocolonscopi | 1 |  |

* (nei vari lotti il numero medio di esami anno è stato inserito a titolo puramente indicativo).

- Art. 3 –

Condizioni di fornitura

La fornitura in noleggio compresa ogni attività manutentiva e l’eventuale sostituzione della strumentazione, si intende inoltre inclusiva di:

- accessori a corredo delle varie apparecchiature quali, batterie e carica batterie, valvole di insufflazione/lavaggio e aspirazione pluriuso, manometri-tester di tenuta, cavi, , il tutto in quantità adeguata alla strumentazione posta in uso ed alla relativa intensità d’uso (dunque anche con la possibilità di aumento o riduzione in base all’esigenza che andrà a manifestarsi nel corso di contratto, senza variazione d’oneri per la committenza)

- spazzolini monouso e tutti gli altri dispositivi necessari al corretto pretrattamento manuale interno ed esterno propedeutico al ricondizionamento, adattatori per connessioni a tenuta dei canali degli endoscopi alle macchine per l’alta disinfezione e sterilizzazione che verranno indicati al momento della fornitura

- una scorta minima (messa a disposizione presso l’Azienda) di lampade delle fonti luce che potranno eventualmente (su autorizzazione dell’appaltatore) essere sostituite da tecnici operanti all’interni all’Azienda, ciò al fine di ridurre i tempi di intervento.

Non sono invece inclusi nella fornitura:

- accessori d’uso operativi non correlati al corretto funzionamento degli apparecchi (pinze bioptiche, boccagli, e citologia e simili)

Tutte le apparecchiature fornite in noleggio dovranno essere assicurate in caso di furto o incendio e non sarà possibile alcuna rivalsa nei confronti di questa Azienda o del suo personale. Nel caso di evento avverso, dovrà essere previsto il completo reintegro della dotazione.

Le ditte aggiudicatarie rimangono obbligate, al termine del contratto di noleggio, a ritirare al momento della consegna dei nuovi strumenti del futuro appalto, le  apparecchiature usate che il committente intenderà dismettere.

Nel caso in cui invece l’Azienda del SSR intenda esercitare l’opzione del riscatto per l’acquisizione in proprietà delle apparecchiature stesse, il riscatto verrà determinato sulla base dell’1% del valore di acquisto (indicato in offerta economica), dei beni forniti in locazione.

- Art. 4 –

Caratteristiche tecniche delle apparecchiature

Di seguito vengono indicate le CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

RIFERIMENTI NORMATIVI PER I SISTEMI/APPARECCHIATURE:

CEI 62-5

CEI 62-51

CEI 62-82

Marcatura CE 93/42 CEE e CE 47/2007

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER GLI ENDOSCOPI:

Adatto e predisposto per l’uso con accessori AF

Totalmente immergibili e sterilizzabili con peracetico (Steris System 1 o simili), vapori di perossido e gas plasma

N.B.  I soli dati numerici riferiti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato sono da ritenersi orientativi per l’identificazione della tipologia di strumento;  saranno pertanto ammesse variazioni ritenute, a giudizio della Commissione Tecnica, non pregiudizievoli del miglior impiego a cui sono destinate le apparecchiature.

# LOTTO 1 - SISTEMI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

|  | VIDEOGASTROSCOPI (tutte le tipologie della stessa generazione) |
| --- | --- |

| Posizione 1 | Videogastro standard |
| --- | --- |

- tipo standard  ad alta definizione

| Angolazioni≥: Ampiezza campo di visione ≥: | su/giù 210°/90°; dx/sn 100°/100° 140° |
| --- | --- |
| Diametro sezione est≤.: | 10 mm. |
| Diametro canale operativo ≥: | 2,8 mm. |
| Lunghezza utile inseribile ≥: | 1020 mm. |
| canale ausiliario dedicato ai lavaggi |  |

| Posizione 2 | Videogastro operatore |
| --- | --- |

- tipo operatore

| Angolazioni≥: Ampiezza campo di visione ≥: | su/giù 210°/90°; dx/sn 100°/100° 140° |
| --- | --- |
| Diametro sezione est ≤ : | 11 mm. |
| Diametro canale operativo ≥: | 3,7mm. |
| Lunghezza utile inseribile ≥: | 1020 mm. |
| Canale ausiliario dedicato ai lavaggi |  |

| Posizione 3 | Videogastro ultrasottile |
| --- | --- |

- tipo ultrasottile

| Angolazioni ≥: Ampiezza campo di visione >: | su/giù 210°/90°; dx/sn 100°/100° 140° |
| --- | --- |
| Diametro sezione est. ≤: | 6 mm. |
| Diametro canale operativo ≥: | 2 mm. |
| Lunghezza utile inseribile≥: | 1020 mm. |

| Posizione 4 | Videogastro bicanale |
| --- | --- |

- bicanale

| Angolazioni≥: Ampiezza campo di visione ≥: | su/giù 210°/90°; dx/sn 100°/100° 140° |
| --- | --- |
| Diametro sezione est ≤ : | 14 mm. |
| Diametro canale operativo ≥: | 2,8 mm; 3,7 mm |
| Lunghezza utile inseribile ≥: | 1020 mm. |

| Posizione 5 | Videogastro con focalizzazione da 2mm |
| --- | --- |

- con possibilità di focalizzazione ad almeno 2mm

| Angolazioni≥: Ampiezza campo di visione ≥: | su/giù 210°/90°; dx/sn 100°/100° 140° |
| --- | --- |
| Diametro sezione est ≤ : | 10 mm. |
| Diametro canale operativo ≥: | 2,8 mm; |
| Lunghezza utile inseribile ≥: | 1020 mm. |

|  | VIDEOCOLONSCOPI (tutte le tipologie della stessa generazione dei gastroscopi) |
| --- | --- |

| Posizione 6 | Videocolon standard |
| --- | --- |

- standard alta definizione con graduazione della flessibilità (o  rigidità graduata)

| Angolazioni ≥: Ampiezza campo di visione ≥: | su/giù 180°/180°; dx/sn 160°/160° 140° |  |
| --- | --- | --- |
| Massimo diametro (distale) ≤: | 13,5 mm |  |
| Diametro canale operativo ≥: | 3,7 mm |  |
| Lunghezza utile ≥: | 1300 mm |  |

| Posizione 7 | Videocolon standard lungo |
| --- | --- |

- lungo alta definizione con graduazione della flessibilità (o  rigidità graduata)

| Angolazioni ≥: Ampiezza campo di visione ≥: | su/giù 180°/180°; dx/sn 160°/160° 140° |
| --- | --- |
| Massimo diametro (distale) ≤: | 13,5 mm |
| Diametro canale operativo ≥: | 3,7 mm |
| Lunghezza utile ≥: | 1650 mm |

| Posizione 8 | Videocolon pediatrico |
| --- | --- |

- tipo pediatrico

| Angolazioni ≥: Ampiezza campo di visione ≥: | su/giù 180°/180°; dx/sn 160°/160° 140° |
| --- | --- |
| Massimo diametro (distale) ≤: | 11,7 mm |
| Diametro canale operativo ≥: | 3,2 mm |
| Lunghezza utile ≥: | 1300 mm |

| Posizione 9 | #### VIDEODUODENOSCOPI |
| --- | --- |

| Angolazioni≥: Ampiezza campo di visione ≥: | su/giù 120°/90°; dx/sn 105°/90° 100° |
| --- | --- |
| Diametro esterno ≤: | 13,8 mm |
| Diametro canale operativo ≥: | 4,2 mm |
| Lunghezza utile inseribile ≥: | 1240 mm. |

| Posizione 10 | Colonne video complete (Sistemi endoscopici) |
| --- | --- |

Caratteristiche dei Sistemi endoscopici

- Per ASUIUD: n. 5 Sistemi endoscopici di cui 3 da installare sui pensili esistenti e 2 su carrello funzionale al trasporto per attività all’esterno della piastra endoscopica presso altri reparti.

- Per ASUITS: n. 5 Sistemi endoscopici, su carrello con almeno 3 ripiani (oltre a quello dedicato al monitor) e trasformatore d’isolamento.

- Per AAS3: n. 5 Sistemi endoscopici su carrello con almeno 3 ripiani (oltre a quello dedicato al monitor) e trasformatore d’isolamento

Le configurazioni dei Sistemi endoscopici saranno composte da:

- Processore di immagini ad alta definizione HD di ultima generazione, funzionante con tutti gli strumenti offerti. Il processore dovrà disporre di uscita video digitale (SDI, DVI, ..) ed analogica (s-Video, Y/C, RGB, ..) eventualmente e dotato di interfaccia DICOM (se disponibile) compatibili con i sistemi in uso presso le Aziende del SSR

- Pompa di insufflazione aria con regolatore di flusso

- Fonte di luce tipo xenon o comunque, ad alta intensità ed efficienza, con lampada ausiliaria

- Monitor LCD medicale da almeno 24”, con collegamento in qualità nativa al processore di immagini. Compatibile con tecnologia HDTV, ingressi HD-SDI, SDI, DVI, s-Video, RGB composito

- Tutti gli accessori necessari all’installazione del nuovo sistema al fine di garantire l’ergonomia operativa di tutti i dispositivi nuovi ed esistenti collocati sui pensili o sul carrello

- Per le configurazioni di  ASUITS e AAS3 tutti i sistemi dovranno essere  dotati  di pompa di irrigazione e di insufflatori per CO2 d(dotato di carrello portabombole ed idoneo regolatore di pressione) per endoscopia e tutto il materiale di consumo necessario per circa

  - ASUITS: 1500 esami/anno (che dovrà essere incluso nel presso offerto)

  - AAS3: 6000 esami/anno (che dovrà essere incluso nel presso offerto) (che dovrà essere incluso nel presso offerto)

| Posizione 11 | Colonne eco endoscopia complete |
| --- | --- |

- Per ASUIUD: n. 1 Sistema per ecoendoscopia da installare sui pensili esistenti

- Per AAS3: n. 1 Sistema per ecoendoscopia da installare su carrello dedicato o, qualora gli ingombri delle tecnologie lo consentano, su una delle 5 colonne video già oggetto di fornitura

Le configurazioni dei Sistemi per  eco endoscopia  saranno composte da:

- Processore di immagini ad alta definizione HD di ultima generazione, funzionante con tutti gli strumenti offerti. Il processore dovrà disporre di uscita video digitale (SDI, DVI, ..) ed analogica (s-Video, Y/C, RGB, ..) eventualmente e dotato di interfaccia DICOM (se disponibile) compatibili con i sistemi in uso presso le Aziende del SSR

- Modulo ecografico o ecografo con le seguenti funzioni: Bmode, Mmode, Dmode, Color/power doppler, armonica di contrasto, armonica tissutale/seconda armonica ed elastosonografia. Dotato di interfaccia DICOM conforme  con  il “Dicom Conformance Statement” dei sistemi di archiviazione locale e regionale attualmente in uso

- Pompa di insufflazione aria con regolatore di flusso

- Fonte di luce tipo xenon o comunque, ad alta intensità ed efficienza, con lampada ausiliaria

- Monitor LCD medicale da almeno 24”, con collegamento in qualità nativa al processore di immagini. Compatibile con tecnologia HDTV, ingressi HD-SDI, SDI, DVI, s-Video, RGB composito

- Tutti gli accessori necessari all’installazione del nuovo sistema al fine di garantire l’ergonomia operativa di tutti i dispositivi nuovi ed esistenti collocati sui pensili o sul carrello

INTERFACCIAMENTO CON IL PACS:

La strumentazione oggetto di fornitura dovrà garantire l’ottimale alimentazione di sistemi di digitalizzazione, elaborazione e archiviazione delle immagini e dei filmati, alla massima qualità e frequenza permessa dalla strumentazione stessa.

Di seguito si indicano le caratteristiche tecniche e configurazionali per alcune componenti del sistema richiesto in fornitura:

·         un monitor, per ogni colonna, di visualizzazione del segnale live e dell’uscita digitale del PC medicale del sistema di acquisizione (DVI digitale) con le seguenti caratteristiche minime:

-          diagonale di almeno 21,5’’;

-          soluzione almeno full-HD e comunque coerente alla massima qualità dei segnali video acquisiti;

-          ingresso digitale multiplo (almeno 2) con connettori standard;

-          possibilità di switch in maniera semplice e immediata sui diversi canali d’ingresso;

-          classificato come dispositivo medico adeguato per l’uso previsto in capitolato;

·         un carrello in grado contenere il sistema di acquisizione di terze parti, in prima approssimazione dimensionato in un PC minitower medicale, provvisto di una presa multipla con trasformatore di isolamento. Al carrello dovrà essere possibile aggiungere un braccio per la predisposizione di un secondo monitor. Il braccio dovrà essere quotato e non sarà incluso in fornitura.

·         il processore dovrà essere dotato di uscite video digitali standard e cavi adeguati al trasferimento del segnale almeno full-HD (immagini/video) al sistema di acquisizione, privilegiando l’uso di connettori DVI e/o HDMI;

·         il sistema offerto dovrà poter esportare dei segnali trigger generati dai pulsanti sul manipolo in maniera aperta in modo che il sistema d’acquisizione d’immagini li possa catturare per pilotare l’acquisizione.

Le specifiche di tale interfacciamento dovranno essere dettagliate in offerta.

S’intende incluso ogni adattatore necessario al collegamento all’eventuale PC medicale d’acquisizione su connettori non proprietari (es. USB o RS.232).

Per gli strumenti/apparecchiature proposti la ditta aggiudicataria si impegna a garantire, senza oneri ulteriori per la committenza, l’interfacciamento ai suddetti sistemi di acquisizione, siano essi già presenti o di prossima installazione.

Le ditte aggiudicatarie, inoltre, dovranno provvedere a dotare tutti gli endoscopi, inclusi i muletti, di quanto necessario (tag di identificazione) per il loro riconoscimento da parte dei rilevatori del sistema di tracciabilità (compatibilità del formato).

In sede di collaudo le ditte aggiudicatarie dovranno dare prova della piena funzionalità degli interfacciamenti.

N.B. Le installazioni dovranno garantire ergonomia operativa e facilità di pulizia sia per le apparecchiature di fornitura  sia per quelle già disposte sui pensili.

| posizione 14 | Ecogastroscopio diagnostico radiale |
| --- | --- |

Video gastroscopio per esami diagnostici eco assistiti con acquisizione in tempo reale di immagine ecografica a scansione radiale elettronica e di immagine endoscopica con CCD.

L’impugnatura di controllo del’ecoendoscopio oltre ai  normali comandi (angolazioni, lavaggio delle lenti, insufflazione di aria ed aspirazione) deve essere dotata di:

-	Comando integrato di riempimento ad acqua del palloncino distale

-	Comando integrato di svuotamento acqua del palloncino distale

-	Tasti di funzione per il controllo delle periferiche eventualmente abbinate o dei programmi di gestione dell’immagine (fotografie, filmati)

- con le seguenti caratteristiche

| Angolazioni≥: Ampiezza campo di visione ≥: | su/giù 130°/60°; dx/sn 60°/60° 100° |
| --- | --- |
| Profondità di campo : | da 3mm a 100 mm o superiore. |
| Diametro canale operativo ≥: | 2,2 mm; |
| Lunghezza utile inseribile ≥: | 1020 mm. |
| Metodo di scansione | elettronico |
| Sistema di scansione | radiale |
| Frequenze di scansione : | da 5 Mhz a 10Mhz o superiore |
| Angolo di scansione: | 360° |
| Tipo di scansione | B-mode,M mode, color e power doppler, PW doppler,THE, CHE, elastografia |

| posizione 15 | Ecogastroscopio operativo lineare |
| --- | --- |

Video gastroscopio per esami diagnostici e terapeutici eco guidati con acquisizione in tempo reale di immagine ecografica a scansione assiale elettronica e di immagine endoscopica con CCD.

L’impugnatura di controllo dell’ecoendoscopio oltre ai  normali comandi (angolazioni, lavaggio delle lenti, insufflazione di aria ed aspirazione) deve essere dotata di:

-	Comando di elevazione distale dell’accessorio (elevatore)

-	Comando integrato di riempimento ad acqua del palloncino distale

-	Comando integrato di svuotamento acqua del palloncino distale

-	Tasti di funzione per il controllo delle periferiche eventualmente abbinate o dei programmi di gestione dell’immagine (fotografie, filmati)

- Eco endoscopio operatore

| Angolazioni≥: Ampiezza campo di visione ≥: | su/giù 130°/90°; dx/sn 90°/90° 100° |
| --- | --- |
| Profondità di campo : | da 3mm a 100 mm o superiore. |
| Diametro canale operativo ≥: | 3,7 mm; |
| Lunghezza utile inseribile ≥: | 1020 mm. |
| Metodo di scansione | elettronico |
| Sistema di scansione | convex |
| Frequenze di scansione : | da 5 Mhz a 10Mhz o superiore |
| Tipo di scansione | B-mode,M mode, color e power doppler, PW doppler,THE, CHE, elastografia |

# LOTTO 2  – Sistemi per VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA PORTATILE

REQUISITI COMUNI:

- devono risultare di agevole trasporto anche se non corredati da carrello equipaggiato (colonna di endoscopia)

- ciascuna delle tipologie di endoscopi di questo lotto dovrà essere proposta solo nella versione video con chip di ripresa distale, sistema di illuminazione a led e dovrà connettersi al processore portatile mediante un sistema di connessioni atto a  favorire la rapidità e la semplicità operativa.

- gli endoscopi  sono destinati ad un uso presso Terapie Intensive, Blocchi operatori ed altre aree di emergenza

VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA

| Posizione 1 | Processori portatili per videoendoscopia digestiva |
| --- | --- |

PROCESSORI VIDEO PORTATILI che dovranno essere di tipo compatto e dovranno integrare in un unico dispositivo:

- il video-processore

- il monitor di visualizzazione LCD da almeno 12 pollici

- un sistema digitale di registrazione delle immagini

- una sorgente di luce led

- una pompa di insufflazione.

Tali processori dovranno consentire il collegamento di un  videoendoscopio o di una telecamera, non inclusa nella presente fornitura, al fine di poter acquisire anche le immagini da un fibroscopio o da una ottica rigida tradizionali. Dovranno inoltre essere dotati di tutti gli accessori eventualmente necessari per l’uso in mobilità.

| posizione 2 | Videogastroscopi |
| --- | --- |

VIDEOGASTROSCOPI da collegare al processore portatile per video endoscopia digestiva di cui al presente lotto

| Angolazioni≥: Ampiezza campo di visione ≥: | su/giù 210°/90°; dx/sn 100°/100° 140° |
| --- | --- |
| Diametro sezione est≤.: | 10 mm. |
| Diametro canale operativo ≥: | 2,8 mm. |
| Lunghezza utile inseribile ≥: | 1020 mm. |
| canale ausiliario dedicato ai lavaggi |  |

| posizione 3 | Videocolonscopi |
| --- | --- |

VIDEOCOLONSCOPI da collegare al processore portatile per video endoscopia digestiva di cui al presente lotto

| Angolazioni≥: Ampiezza campo di visione ≥: | su/giù 180°/180°; dx/sn 160°/160° 140° |
| --- | --- |
| Diametro esterno ≤: | 13,5 mm |
| Diametro canale operativo ≥: | 3,7 mm |
| Lunghezza utile inseribile ≥: | 1300 mm. |

- Art. 6 –

Servizio di manutenzione

Stante che lo scopo principale del presente appalto è di porre le diverse Strutture sanitarie destinatarie della strumentazione oggetto del presente appalto nelle condizioni di disporre quotidianamente della dotazione necessaria allo svolgimento dell’attività programmata o emergente, il servizio di manutenzione richiesto deve rispondere, per tutto il periodo contrattuale, ai criteri del «full risk» con la conseguente assunzione da parte delle ditta appaltatrice degli oneri atti a garantire la suddetta disponibilità, compresi il ritiro e la riconsegna delle apparecchiature destinate alle riparazioni presso i laboratori dell’appaltatore.

Oltre a tutti gli interventi di manutenzione preventiva, correttiva ed alle verifiche di sicurezza, il servizio di manutenzione sarà pertanto, in particolare, comprensivo di:

- resa disponibilità di apparecchiature sostitutive nei modi descritti al successivo articolo

- riparazioni per usura di qualunque natura inclusa ogni conseguenza derivante dall’impiego di sistemi di alta disinfezione e sterilizzazione a bassa temperatura (t≤ 55°C), quali lavaendoscopi e sterilizzatrici ad acido peracetico, vapori di perossido, gas plasma o vapori di acido peracetico

- riparazioni per danni che si verificassero a causa di qualunque altra natura quali cadute o colpi, tagli di guaine, morsicature, uso di collanti tissutali, uso di Laser, ecc.., nelle seguenti quantità minime:

- 6 all’anno per ASUIUD

- 6 all’anno per ASUITS

- 6 all’anno per AAS3

Per  tali tipologie di eventi la Ditta dovrà sempre trasmettere,  entro 5 giorni dalla specifica richiesta di manutenzione, ai referenti delle Strutture utilizzatrici e della SOC Ingegneria Clinica, dettagliata relazione sui danni rilevati e sulle ipotesi più plausibili delle cause evidenziando, tra l’altro ed in primis, le ragioni di difformità rispetto a guasto da usura.

Di un tanto prenderà atto la Struttura utilizzatrice che, se non approverà tale relazione apponendo una firma di consenso, dovrà produrre le proprie circostanziate e particolareggiate controdeduzioni ed inoltrarle all’Ingegneria Clinica per le indagini e valutazioni di competenza. Nei limiti previsti dal numero di rotture incluse  nel presente articolo o di quanto indicato come miglioria dalla ditta aggiudicataria, dovrà essere dato comunque  immediatamente corso alla riparazione secondo i tempi di intervento previsti nel presente articolo. SOLO nel caso in cui si tratti di una manutenzione extracanone, in quanto si sia superato il numero di guasti inclusi per singola tipologia, i tempi di riparazione, risulteranno sospesi dal momento dell’invio della relazione e della quantificazione economica relativa alla riparazione, fino alla formale autorizzazione a procedere sottoscritta dalla amministrazione appaltante.

Tempi di intervento

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti in modo tale da contenere l’assenza degli strumenti dalle Strutture Operative entro i seguenti tempi massimi:

- 7 giorni lavorativi in caso di guasto di un primo strumento endoscopico di una determinata tipologia

- 2 giorni lavorativi per il secondo (o successivi) strumenti dello stesso tipo che dovessero guastarsi contemporaneamente indipendentemente dal numero totale di strumenti uguali componenti il lotto;

- 2 giorni lavorativi per tutte le altre apparecchiature che rendano difficoltosa la regolare attività, ad esempio a causa della loro unicità (ad es. le apparecchiature presenti sulle colonne video in broncoscopia o in ORL)

I tempi vengono conteggiati a partire dalle ore 8.00 del giorno lavorativo successivo alla comunicazione tramite e-mail o fax fino al rientro dello strumento nella  Struttura Operativa, a seguito della verifica di corretta funzionalità e della presenza del foglio di lavoro indicante le attività di riparazione e verifica eseguite, nonché l’indicazione esplicita che lo strumento è stato riparato ed è idoneo all’uso.

I Referenti delegati all’interno dell’Azienda alla riprocessazione degli strumenti, provvederanno a richiedere direttamente alle Ditte aggiudicatarie dei vari lotti, secondo modalità (preferibilmente informatizzate e tracciabili) che verranno concordate all’atto dell’avvio dell’appalto, gli interventi di assistenza tecnica necessari. Provvederanno inoltre alla tenuta di registri (anche informatizzati) con tutti i movimenti della strumentazione ritirata e successivamente resa da manutenzioni, ciò al fine delle necessarie verifiche di conformità contrattuale e della conseguente applicazione delle penali definite nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Gli oneri di trasporto saranno a carico della ditta appaltatrice che ne avrà anche la responsabilità organizzativa.

In caso di impossibilità alla riconsegna degli strumenti entro i tempi sopra specificati, la ditta appaltatrice dovrà provvedere a rendere disponibili strumenti sostitutivi che consentano la conduzione dello stesso tipo di esame. In relazione alla qualità dello strumento messo a disposizione, tali strumenti dovranno essere accettati e dichiarati  idonei dal personale sanitario utilizzatore e tale sostituzione potrà essere concessa per un periodo massimo di 20 giorni lavorativi. Nel caso tali strumenti sostitutivi non vengano ritenuti idonei, i tempi di riparazione decorreranno comunque, senza soluzione di continuità, dal momento della segnalazione del guasto.

- Art. 7 –

Penali

Per ogni giornata di ritardo rispetto ai tempi previsti  (al paragrafo “Servizio di manutenzione”) per gli interventi di riparazione o di sostituzione degli apparecchi endoscopici a noleggio, potrà essere applicata una penale corrispondente ad € 100,00, salvo preventive comunicazioni scritte da parte della Ditta da cui si evincano inequivocabili e documentate ragioni di forza maggiore indipendenti dalla Ditta stessa e da quanto da essa dipendente in termini organizzativi (ad esempio l’impresa di trasporti). Rimane comunque facoltà della Committenza respingere tali giustificazioni qualora si rivelino infondate o comunque inconsistenti.

In caso di applicazione di penale (comunicata tramite PEC) il corrispondente ammontare dovrà essere defalcato sulla prima fattura emessa dalla Ditta successivamente alla segnalazione/quantificazione della penale inoltrata dall‘Azienda committente.

In caso di ripetuti e frequenti ritardi, superiori a 100 giorni annui complessivi, ciascuna Azienda del SSR potrà risolvere anticipatamente il contratto con l’addebito dei danni, anche economici, alla ditta appaltatrice; inoltre avrà la facoltà di trattenere, comunque senza alcun onere, i beni noleggiati fino alla stipula di un nuovo contratto per un tempo massimo non superiore a 180 giorni, senza che nulla sia dovuto.

- Art. 8 –

Ampliamento della fornitura

La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare e provvedere ad eventuali richieste di ampliamento della dotazione strumentale - che complessivamente non potranno superare il 20% (dell’importo di fornitura – nei termini seguenti:

- Nel caso  che l’ampliamento riguardi  strumenti identici a quelli proposti in gara,  la ditta rimane impegnata a mantenere gli stessi canoni di gara: il canone dovuto nell’anno contrattuale in corso al momento dell’introduzione con collaudo del nuovo strumento sarà una frazione del canone annuale proporzionale (prendendo come riferimento la fine del mese in corso) all’effettivo numero residuo di mesi d’uso nell’anno;

- Nel caso in cui, durante l’esecuzione del contratto, venga richiesto il noleggio di strumenti aggiuntivi, i canoni di noleggio e manutenzione rimarranno invariati fino alla scadenza del contratto (compreso l’anno di eventuale proroga), mentre la quota di riscatto terrà conto del diverso valore residuo dei beni e quindi viene fissata nei termini rappresentati nella tabella seguente:

| Anno contrattuale in cui viene acquisito il bene | Entro il 1° | Entro il 2° | Entro il 3° | Entro il 4° | Entro il 5° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quota di Riscatto (rispetto al valore d’acquisto del bene) | 1% | 20% | 40% | 60% | 80% |

- Nel caso  che l’ampliamento riguardi strumenti diversi da quelli già forniti, il prezzo sarà oggetto di accordo fra le parti e risulterà da una congrua valutazione di mercato del bene per analogia rispetto a tecnologie simili, quotate  dalla Ditta in fase di formulazione dell’offerta per gli altri strumenti offerti in gara, nel lotto specifico.

- Art. ….. -

Collaudo delle attrezzature

Il collaudo avverrà, alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, del delegato della Struttura operativa sanitaria e del delegato della Struttura di Ingegneria Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, entro 30 giorni consecutivi dalla data di avvenuta completa consegna e corretta installazione e predisposizione per l’uso clinico.

Tutto quanto necessario per l’effettuazione delle prove di collaudo (strumenti di misura, mano d’opera, ecc.) dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della Ditta aggiudicataria.

Al momento del collaudo, la ditta dovrà:

- aver eseguito la corretta installazione e attivazione di tutte le parti componenti il sistema fornito in conformità a quanto previsto dal capitolato e dall’offerta di gara;

N.B. Qualora ciò non si verificasse nei tempi previsti a  causa di carenze dipendenti dalla Ditta, e nelle more comunque del completamento dell’operazione in mancanza del quale nulla potrà essere preteso dalla stessa, il Committente si arroga il diritto di autorizzare l’utilizzo clinico delle apparecchiature qualora giudichi idonei il livello di funzionalità e di sicurezza garantiti dalla fornitura fino a quel momento messa a disposizione

- aver effettuato la necessaria formazione degli operatori incaricati all’uso dell’apparecchiatura, con particolare cura all’aspetto dell’uso in sicurezza (vedi verbale di formazione da rendersi controfirmato)

La Ditta sarà tenuta inoltre a fornire tutta la documentazione tecnica comprendente:

- i manuali d’uso (in lingua italiana)

- eventuale programma di ulteriore formazione degli operatori sanitari

- protocolli di manutenzione preventiva e piano annuale delle manutenzioni preventive e controlli di sicurezza (con indicazioni delle date presunte in cui verranno svolte). Sottoscriverà dichiarazione di impegno a redigere e consegnare all’Ingegneria Clinica, all’inizio di ogni anno, il piano aggiornato di manutenzioni/controlli/verifiche

- dichiarazione di possesso della marcatura CE in conformità alla direttiva dispositivi medici CE 93/42 e CE 47/07

ed inoltre, laddove applicabili:

- - le schede di segnalazione dei rischi residui (schede di sicurezza secondo quanto stabilito dal Decreto L.vo 81/07), in lingua italiana, contenenti la descrizione di:

* dispositivi di protezione

* procedure d’uso da seguire

* condizioni ambientali e impiantistiche da rispettare

- certificazioni normative (dichiarazione di rispondenza alle normative tecniche di pertinenza (CEI 62.5 e/o altre)

- dichiarazione di possesso della certificazione aziendale (ISO 9000 o altro)

- eventuali specifiche certificazioni di collaudo (da parte di Istituti o Enti quali ISPESL o altro).

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo. La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione dei difetti sopra citati.

L’esito favorevole del collaudo e l’emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, sono indispensabili ai fini del successivo pagamento della fattura. In particolare, la ditta dovrà sottoscrivere i verbali predisposti dall’Ufficio competente.

- Art. …. -

Durata del contratto

Il contratto di noleggio e manutenzione ha una durata di  mesi 60 (SESSANTA)

- Art. …. -

Corrispettivo e fatturazione

Il prezzo per il Servizio  verrà corrisposto  in rate trimestrali,  con decorrenza dall’avvenuto collaudo delle apparecchiature  oggetto del noleggio. La data di ogni fattura  dovrà  essere posteriore all’ultimo giorno del trimestre di riferimento. Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60  giorni dal ricevimento della  stessa.

- Art. ….. -

Formazione del personale ed altri impegni dell’Appaltatore

Il corrispettivo dell’appalto include anche i seguenti servizi:

- organizzazione, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda del SSR, di corsi di istruzione per il personale sanitario addetto all’utilizzo delle apparecchiature con rilascio di attestato nominativo, specificandone modalità e durata, nonché il luogo di svolgimento degli stessi.

- organizzazione, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda del SSR, di corsi di istruzione per il personale sanitario addetto al ricondizionamento delle apparecchiature con rilascio di attestato nominativo, specificandone modalità e durata, nonché il luogo di svolgimento degli stessi. A tali corsi potrà partecipare anche il personale di Ditte esterne a cui l’Azienda abbia deciso di affidare le attività di ricondizionamento.

- organizzazione, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda del SSR, di corsi di istruzione per il personale tecnico che potrà essere addetto  al primo intervento sulle apparecchiature con rilascio di attestato nominativo, specificandone modalità e durata, nonché il luogo di svolgimento degli stessi. A tali corsi potrà partecipare anche il personale di Ditte esterne a cui l’Azienda abbia deciso di affidare le attività di primo intervento. Si sottolinea che l’eventuale esecuzione del primo intervento da parte del personale dell’Azienda è da ritenersi una facoltà e non un obbligo e non comporta nessuna variazione in relazione a quanto stabilito all’Art.6

Le eventuali trasferte del personale dipendente delle Aziende del SSR che parteciperanno ai suddetti corsi saranno a carico della ditta aggiudicataria;

L’aggiudicatario inoltre dovrà:

- svolgere nel confronto degli utilizzatori, previo accordo sulle modalità e tempi, ogni azione informativa e di sensibilizzazione utile a ridurre i rischi di un uso non appropriato della strumentazione e dei guasti conseguenti.

- l’aggiudicatario dovrà garantire, senza ulteriori aggravi di spesa, l’aggiornamento tecnologico, a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero intervenire nel corso della contratto sui modelli di apparecchiature fornite

- l’aggiudicatario dovrà garantire che in fase di prima fornitura, verranno comunque consegnate le versioni più aggiornate, al momento disponibili, relativamente alla tipologia delle attrezzature e strumentazioni proposte in fase di gara.  la ditta dovrà inoltrare proposta formale all’EGAS corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali. Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza la ditta potrà consegnare la merce.

VALUTAZIONE QUALITATIVA

Parametro qualità (massimo punti 40):

| QUALITA’ TECNICA | MAX 10 |
| --- | --- |
| PROVA PRATICA | MAX 22 |
| SERVIZI | MAX 8 |

| Lotto 1-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUALITA’ TECNICA | Max 10 |  |
| Qualità tecnica |  | Max |
| il punteggio sarà attribuito in relazione alla maggiore aderenza della proposta alle caratteristiche tecniche riportate nell’Art. 4 di questo capitolato. Nb: Nel caso in cui anche solo una delle strumentazioni presenti nelle sue caratteristiche tecniche difformità tali da limitarne l’utilizzo previsto in capitolato, alla proposta verrà attribuito il punteggio minimo. | Ottimo 100% Buono 80% Discreto 60% sufficiente 30% non significativo 0% | 5 |
| il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta che, rispetto caratteristiche tecniche ed alle configurazioni indicate nell’a nell’Art. 4 del CSA, includa caratteristiche particolari ed innovative e la migliore e più ampia dotazione di accessori inclusa nella fornitura | Ottimo 100% Buono 80% Discreto 60% sufficiente 30% non significativo 0% | 5 |

| PROVA PRATICA | MAX 22 |
| --- | --- |

| Qualità ed ergonomia operativa delle apparecchiature proposte | 20 |
| --- | --- |

| il punteggio massimo sarà attribuito alla strumentazione proposta che avrà evidenziato le migliori prestazioni, in relazione all’utilizzo previsto per i seguenti aspetti: - efficienza del sistema di illuminazione - fedeltà dei colori rispetto alla visione ottenibile con le fibre ottiche - risoluzione, qualità e stabilità dell’immagine con particolare riguardo al fatto che si tratti di strumenti video - capacità di mantenere una buona visuale in situazioni operative difficili quali le emorragie, le stenosi/deformazioni - presenza in offerta e senza oneri aggiuntivi di ulteriori accessori non richiesti nelle configurazioni base atti a migliorare la qualità dell’immagine percepita dall’operatore. | Ottimo 100% Buono 80% Discreto 60% sufficiente 30% non significativo 0% | 8 |
| --- | --- | --- |

| il punteggio massimo sarà attribuito alla strumentazione proposta che avrà evidenziato le migliori prestazioni, in relazione all’utilizzo previsto per i seguenti aspetti: - possibilità di regolazione dell’insufflazione ecc. - maneggevolezza dello strumento endoscopico - ergonomicità dell’apparecchio, in particolare dell’impugnatura - tenuta, praticità e sicurezza delle valvole di chiusura del canale bioptico - funzionalità dell’eventuale canale supplementare di lavaggio - stabilità degli strumenti - rapporto ottimale fra flessibilità e rigidità onde facilitare l’esecuzione dell’esame - prestazione complessiva dello strumento durante le procedure operative quali ad esempio le dilatazioni o il posizionamento di protesi - tenuta dei freni - funzionalità del lavaggio dell’ottica - facilità di trasporto della strumentazione destinata all’uso al di fuori della piastra endoscopica (compresi accessori di visualizzazione e videoregistrazione annessi) - soluzioni ed accorgimenti tecnici innovativi e ritenuti effettivamente migliorativi nell’uso - presenza in offerta e senza oneri aggiuntivi di ulteriori accessori non richiesti nelle configurazioni base atti a migliorare l’ergonomia. | Ottimo 100% Buono 80% Discreto 60% sufficiente 30% non significativo 0% | 12 |
| --- | --- | --- |

| Ricondizionamento della strumentazione |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| il punteggio massimo sarà attribuito alla strumentazione proposta che avrà evidenziato le migliori prestazioni, in relazione all’utilizzo previsto per i seguenti aspetti: - facilità nella pulizia dello strumento - soluzioni ed accorgimenti tecnici innovativi e ritenuti effettivamente migliorativi per migliorare l’efficacia delle attività di ricondizionamento e bonifica delle strumentazioni - presenza in offerta e senza oneri aggiuntivi di ulteriori accessori non richiesti nelle configurazioni base atti a migliorare l’uso in sicurezza delle strumentazioni proposte. | Ottimo 100% Buono 80% Discreto 60% sufficiente 30% non significativo 0% | 2 |  |

| Servizi | MAX 8 |
| --- | --- |

| Qualità dell’offerta manutentiva e di mantenimento degli SLA |  | Max punti |  |
| --- | --- | --- | --- |
| il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta che avrà evidenziato il maggiore numero annuo di riparazioni per danni (migliorativo rispetto al CSA) che si verificassero a causa di qualunque altra natura, in relazione a quanto indicato nell’Art.6 | Uguale a CSA 0 pt Maggior numero 2 pt Altre offerte proporzionale |  | 2 |
| il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta che avrà evidenziato il maggiore numero strumenti aggiuntivi nuovi, uguali a quello offerti, da lasciare presso l’Azienda del SSR quale strumentazione di riserva in caso di guasti e rotture, in relazione a quanto indicato in capitolato speciale | Maggior numero 6 pt Altre offerte proporzionale |  | 6 |

Livello qualitativo minimo.

In considerazione della estrema delicatezza e difficoltà che comportano frequentemente gli esami endoscopici, delle caratteristiche dell’attività delle Strutture Operative interessate  che le rendono identificabili come servizi di “Secondo Livello” per la complessità ed intensità degli interventi diagnostici e operativi svolti, viene prevista l’esclusione dalla gara nel caso l’offerta non raggiunga nella valutazione tecnica ciascuna delle seguenti soglie di punteggio minimo:

- prova pratica minimo 9 pt su 20 pt

- qualità minimo 16 su 40

Trattandosi  di un “lotto unico” comprendente un insieme di strumenti nell’ambito del lotto, la non idoneità, anche di uno solo degli strumenti, esclude la ditta dalla gara per il relativo lotto.

PROVA PRATICA:

La mancata messa a disposizione della strumentazione (uguale a quella offerta), per la prova, entro i termini indicati nella richiesta che verrà formulata dalla Commissione giudicatrice (con un preavviso di almeno 15 gg) mezzo richiesta formale comporterà l’esclusione dalla gara. La prova avrà una durata presumibile non inferiore a 15 giorni solari consecutivi.

La Commissione Giudicatrice potrà convocare tutte le ditte offerenti per una presentazione dimostrativa, indicando gli argomenti oggetto della dimostrazione.

È prevista inoltre, obbligatoriamente, al fine della completa valutazione delle attrezzature offerte, che le stesse saranno oggetto di prove in uso clinico presso unico sito individuato dalla Commissione. Le prove e si svolgeranno su paziente (ed eventualmente su fantoccio).

Per l’esecuzione delle prove, le ditte offerenti dovranno fornire in prova:

- n.1 colonna video completa degli strumenti che verranno indicati dalla Commissione (stesso modello, stessa configurazione e con le medesime caratteristiche di quello offerto in gara). In prova dovranno essere forniti con tutti i componenti ed accessori necessari al completo utilizzo.

Il concorrente dovrà:

- sostenere tutte le spese necessarie allo svolgimento delle prove;

- garantire gratuitamente adeguata e preventiva formazione ed assistenza tecnica di tipo full-risk durante le prove

- non richiedere alcun indennizzo per danni di qualunque natura subiti dall’apparecchiatura nel suo normale utilizzo in sede di prova;

- fornire gratuitamente gli eventuali accessori richiesti e materiali di consumo per tutta la durata della prova.

- per tutta la durata del periodo di prova, la Società si assume in proprio ogni responsabilità, con manleva dell’Azienda, per eventuali danni, smarrimenti, furti che l’apparecchiatura in prova abbia a subire durante tale periodo. La Società stessa assume altresì ogni responsabilità, manlevando anche in questo caso l’Azienda per tutta la durata del periodo di prova, per danni a cose o persone provocati dall’errato o mancato funzionamento dell’apparecchiatura sopra specificata.

- A tal fine allega la copia della Polizza assicurativa n. …………………..

Documentazione tecnica:

  - Copia dell’offerta economica senza l’indicazione dei prezzi, con descrizione sintetica e codici di tutti gli strumenti, sistemi ed accessori offerti, inclusi quelli integrativi rispetto a quanto esplicitamente richiesto in CSA sia a titolo migliorativo (per i quali l’offerta economica con i prezzi inserita nella busta 3 riporterà un valore economico pari a zero), quali ad esempio eventuali strumenti aggiuntivi da lasciare presso l’Azienda quale strumentazione di riserva in caso di guasti o rotture)

  - Relazione organizzativa: che ponga in particolare evidenza servizi di assistenza tecnica. Dovranno essere chiaramente indicati:

    - tempi di intervento,

    - disponibilità di strumentazione aggiuntiva da lasciare presso l’Azienda del SSR quale strumentazione di riserva in caso di guasti o rotture precisandone le quantità e le tipologie,

    - numero massimo annuo di riparazioni per danni che si verificassero a causa di qualunque altra natura, impegno all’aggiornamento tecnologico ed alla formazione del personale, estensione della copertura contrattuale sui danni, etc..) migliorativi rispetto alle richieste minime essenziali del presente capitolato

    - tempi (massimo 60 giorni di calendario dalla comunicazione di aggiudicazione) entro i quali la ditta consegnerà le apparecchiature  collaudate e funzionanti

  - relazioni tecnico-illustrative delle apparecchiature e sistemi offerti (anche in opzione) in noleggio, integrata con depliant illustrativi. Da tale materiale, che dovrà essere adeguatamente dettagliato, dovranno emergere le caratteristiche delle apparecchiature proposte, tenendo conto di quanto prescritto, in particolare, dall’articolo del presente Capitolato riguardante le Caratteristiche tecniche.

  - Certificazione di compatibilità tecnica della strumentazione offerta con i sistemi di alta disinfezione e sterilizzazione a bassa temperatura (t≤ 55°C), quali lavaendoscopi e sterilizzatrici ad acido peracetico, vapori di perossido, gas plasma o vapori di acido peracetico

  - questionario tecnico (fare questionario)

  - copia dei certificati di conformità alle normative tecniche ed alle prescrizioni di sicurezza in vigore per tutte le strumentazioni offerte (CEI 62-5, 62-51, 62-82, altre eventuali); inoltre marcatura CE in conformità alla direttiva dispositivi medici ed altre certificazioni di qualità aziendale. In particolare, gli strumenti endoscopici  devono essere  elettricamente isolati

  - CD contenente tutta la documentazione dei punti precedenti in formato elettronico (PDF o altro)

Offerta economica VEDERE EXCEL

- Per ogni strumento dovrà essere indicato il :

  - CANONE ANNUALE DI NOLEGGIO (per ASUIUD,ASUITS, AAS3)

  - CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE (per ASUIUD,ASUITS, AAS3)

Il prezzo  compressivo offerto è  comprensivo del supporto tecnico per ogni attività che si rendesse necessaria per gli interfacciamenti con i sistemi preesistenti o ogni altro genere di interventi per la miglior integrazione il tutto per la piena rispondenza ai requisiti di capitolato, per l’istruzione del personale e l’avviamento del sistema, nonché delle spese di trasporto, imballo, scarico, installazione, montaggio, viaggi, trasferte, ecc.

Ai fini dell’aggiudicazione verrà preso in considerazione il prezzo complessivo offerto per la formula noleggio + manutenzione (per 5 anni)

N.B. Il canone complessivo offerto per l’intero periodo contrattuale (di 5 anni) deve intendersi come il prodotto di 5 volte il valore del canone annuale identico nei cinque anni.

- per ogni modello di endoscopio offerto nel lotto, indicazioni dei seguenti fattori utilizzati per il computo del prezzo offerto:

  - prezzo di listino dell’endoscopio

  - sconto applicato al listino

  - percentuale rispetto al prezzo di listino per il  calcolo dell’onere annuo per la manutenzione. Si precisa che i costi di manutenzione, dovranno rispettare complessivamente, la seguente condizione: canone di manutenzione max pari al canone di noleggio

  - Costo di riscatto (che non potrà superare …..)

- Altro….