## Foglio1
Questionario CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
REQUISITI (minimi da verificare con mkt) | Descrizione requisito richiesto
FORNITORE | Compilare con dato richiesto
Fabbricante | Compilare con dato richiesto
Modello | Compilare con dato richiesto
Apparecchiature | Compilare con dato richiesto
· essere nuove di fabbrica, di ultima generazione, perfettamente funzionanti; | Compilare con dato richiesto
· essere facilmente trasportabili nelle Sale di Rianimazione, UTIC, UTIP (il fornitore dovrà indicare se utilizzabili o meno in ambito PEDIATRICO (da min 8 kg) indicare il peso minimo (req da verificare) | Compilare con dato richiesto
· consentire le seguenti metodiche standard (verificare se utilizzabili anche in età pediatrica dai 5 kg in su o per trattamenti pediatrici) | Compilare con dato richiesto
· CVVH | Compilare con dato richiesto
· CVVHD | Compilare con dato richiesto
· CVVHDF | Compilare con dato richiesto
· metodiche di interesse “NON DI BASE” (verificare con mkt se sono metodiche disponibili e/o escludenti) | Compilare con dato richiesto
o SCUF (verificare se min) | Compilare con dato richiesto
o TPE (plasma exgange) | Compilare con dato richiesto
o EMOPERFUSIONE HP | Compilare con dato richiesto
o DFPP (doppia filtrazione) | Compilare con dato richiesto
o Supporto epatico | Compilare con dato richiesto
o Uso pediatrico (fornitore specificare quanti kg) | Compilare con dato richiesto
· gestione dell’anticoagulazione con citrato senza aggiunta di pompe esterne | Compilare con dato richiesto
· interfaccia facilmente comprensibile con chiare e dettagliate istruzioni in italiano sullo schermo; | Compilare con dato richiesto
· monitoraggio di: pressioni di accesso, pre-filtro, rientro, transmembrana e pressione di caduta nel filtro, perdite ematiche e di aria sulla linea di rientro e relativi allarmi di sicurezza; | Compilare con dato richiesto
· presenza di almeno 4 pompe peristaltiche (sangue, prediluizione o dialisato; post diluizione; effluente) | Compilare con dato richiesto
· offrire la possibilità di disconnettere temporaneamente il paziente senza perdere il circuito ematico; | Compilare con dato richiesto
· consentire metodiche in pre e post diluizione; | Compilare con dato richiesto
· essere dotate di riscaldatore integrato nell’apparecchiatura | Compilare con dato richiesto
· essere dotato di sistema di interfaccia utente per la selezione dei parametri; | Compilare con dato richiesto
· supportare set con volume ematico estremamente ridotto (per uso pediatrico verificare se req minimo o premiante) | Compilare con dato richiesto
· essere dotate di hardware e software di facile uso che permetta una memorizzazione dei dati | Compilare con dato richiesto
· manuali d’uso e di manutenzione in lingua italiana | Compilare con dato richiesto
· essere dotate di batteria di backup | Compilare con dato richiesto
· presenza di sistemi di controllo per bilanciamento di flussi e dei volumi | Compilare con dato richiesto
· presenza di bilance gravimetriche indipendenti | Compilare con dato richiesto
· essere dotate del marchio CE | Compilare con dato richiesto
· essere conformi alle norme di sicurezza CEI o ad altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica in ambito medicale | Compilare con dato richiesto
MATERIALE DI CONSUMO:
· Kit preassemblati e non comprendenti linee+filtro:
- Filtro in membrana sintetica ad alta biocompatibilità ed High flux di varie superfici comprese tra 0.25 (verificare pediatrico; quali metature?) a 2 mq | Compilare con dato richiesto
- Linee ematiche artero-venose ed infusionali specifiche e dedicate alle apparecchiature dialitiche proposte, prodotte con materiale biocompatibile, antikinking, senza rilascio di ftalati e anche a basso volume di priming per utilizzo pediatrico (kg 5 verificare) | Compilare con dato richiesto
· Sacche di soluzione infusionale o dialisato di almeno 5 litri, con composizione da concordare con l’Azienda. Si richiedono comunque sacche che offrano almeno due differenti concentrazioni di potassio. | Compilare con dato richiesto
· Sacche di soluzione infusionale di almeno 5 litri per il trattamento con citrato (senza calcio) con composizione da concordare con l’Azienda. Si richiedono comunque sacche che offrano almeno due differenti concentrazioni di potassio. | Compilare con dato richiesto
· Sacche di citrato validate per utilizzo come anticoagulante durante i trattamenti di circolazione extracorporea | Compilare con dato richiesto
· Incluso in offerta ogni altro materiale necessario per l’esecuzione del trattamento (es sacche di scarico, siringe liquidi di priming ecc…) | Compilare con dato richiesto
Altro (il fornitore porà indicare altre caratteristiche ritenute migliorative)