## STRUMENTAZIONE 1
Questionario Tecnico SISTEMA ANALITICO AD ALTA AUTOMAZIONE
ID | Requisiti | Si/No | Segnalare le eventuali citicità/discrepanze
Caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste Pa, pena esclusione:
1 | In grado di svolgere le attività di check in e check out, la centrifugazione, la stappatura e ritappatura automatica delle provette sorting per i processi analitici legati alla validazione delle unità. Dovrà essere garantito un troughtput (carico di lavoro) complessivo di sistema adeguato ai carichi di lavoro dettagliati precedentemente
2 | Che abbia un unico punto di caricamento campioni per l’esecuzione di tutte le fasi preanalitiche (quali check in, sorting, centrifugazione, stappatura)
3 | Dotato di almeno due centrifughe in linea connesse all’automazione in grado di garantire il flusso ottimale di lavoro e una centrifuga stand alone
4 | Dotato di un sistema analitico comprensivo di almeno due analizzatori principali identici tra di loro con tecnologia di rilevazione in chemiluminescenza che consenta comunque di gestire un carico di lavoro di circa 300 campioni al giorno per il profilo richiesto, comprensivo del back up analitico di tutti i parametri richiesti. Inoltre, gli analizzatori devono essere dotati di vano a temperatura controllata per la conservazione dei reagenti. e devono avere specificità clinica in donatori di sangue non inferiore al 99,60% per HCV HIV HBsAg Anti TP
5 | Dotato di una fase post analitica per ritappatura, check out e sorting su rack dei campioni analizzati
6 | Dotato di sistema di tracciabilità delle provette in qualunque posizione si trovino sul sistema durante il pro-cesso e tracciabilità di tutte le operazioni eseguite
7 | Esecuzione in automatico re-run e reflex rest
8 | Dotato di accesso random e possibilità di caricamento in continuo e diretto dei campioni per tutta la stru-mentazione offerta
9 | Carry over assente
10 | Dotato di un sistema middleware (MDW) con i seguenti requisiti di minima, ovvero:
Sistema MDW unico per la gestione centralizzata di tutta la strumentazione proposta nella presente fornitura (Sistema analitico ad alta automazione, Analizzatore metodo secondario per la risoluzione delle false reattività, Sistema diagnostico per validazione NAT, Sistema diagnostico per la determinazione di anticorpi anti-malaria, Sistema per la conferma anticorpale con sistema immunoblot)
Integrazione del MDW offerto con l’attuale sistema EMONET (Insiel). Si fa presente alle ditte che è in corso l’affidamento del nuovo SW gestionale per i centri trasfusionali della Regione FVG. In merito ai collegamenti al nuovo gestionale, si precisa che saranno a carico della ditta aggiudicataria tutti i costi di competenza dell’aggiudicataria che saranno necessari per attivare il nuovo collegamento (es. realizzazione interfacce per il collegamento del MDW al nuovo gestionale, test e collaudi da svolgersi presso il CURPE, supporto all’avviamento), anche qualora le specifiche tecniche di collegamento fossero differenti da quelle realizzate per l’attuale sistema
Il MDW deve essere in grado di gestire strumentazione di fornitori diversi, integrandone i flussi informativi, tramite diversi protocolli di comunicazione (es. HL7, ASTM, socket IP)
Il MDW deve essere in grado di gestire sia il monitoraggio dello stato di avanzamento del processo analitico sia la validazione dei risultati: il sistema deve consentire in tempo reale di monitorare e controllare tutti gli strumenti di laboratorio e i sistemi di automazione del CURPE, deve dare evidenza di eventuali blocchi e/o problemi di malfunzionamento degli strumenti tramite gestione dei log degli allarmi, deve essere in grado di gestire il monitoraggio dell’attività TAT (Turnaround Time = tempo di refertazione) e deve essere un sistema esperto di verifica e validazione automatica del dato analitico basato su regole completamente configurabili
Inoltre il MDW deve permettere la gestione dei flussi dei dati dei CQI e deve permettere la massima tracciabilità dei campioni
Architettura che garantisca il back up dei dati e il relativo ripristino in caso di incidente
Postazioni informatiche fisse/mobili in numero congruo alle esigenze
Conformità allo standard ISO 27799
Assistenza tecnica full risk
11 | Dotato di reagenti necessari per l’esecuzione dei test elencati nei fabbisogni
12 | Dotato di materiale di consumo e accessori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stampanti toner deionizzatori gruppi di continuità eventuali pc per gestionale …)
13 | Dotato di software (SW) e hardware (HW) per la gestione del sistema secondo profili di integrazione (es. IHE,…) al fine di ottenere l’obiettivo della massima automazione nella logica dell’interoperabilità
14 | Il progetto dovrà prevedere la fornitura di una sieroteca automatizzata a partire dalla provetta primaria per la conservazione, secondo i termini di legge (DM 2 novembre 2015) dei sieri dei donatori con memoria di al-meno un anno. La strumentazione per la gestione sieroteca in grado di trasferire da tubo primario in piastre 96 pozzetti per lo stoccaggio a temperatura controllata. Il sistema per la creazione della sieroteca deve svolgere il lavoro in totale automatismo, deve prevedere lo stoccaggio di almeno 1 millilitro di siero del donatore ed essere dotato di un sistema informatizzato, per la corretta identificazione ed archiviazione dei campioni
15 | Tutti gli strumenti del sistema dovranno avere gruppi di alimentazione tampone (UPS)
16 | CQI DITTA terza parte di seguito denominato controllo indipendente nelle quantità specificate in TABELLA A comprensivo di software dedicato e rispondente ai seguenti requisiti:
Sieri/plasmi per controllo di qualità liquidi a matrice umana inattivati e pronti all’uso
Disponibilità di controlli positivi per HbsAg,Ab anti HCV,Ab anti HIV 1-2, Ab anti Treponema Palllidum, CMV IgG e IgM, anti- core totale, tarati per il sistema analitico in uso in modo da fornire un risultato debolmente positivo
Stabili per almeno 30 giorni dopo apertura del flacone a 2-8° C
Materiali di controllo negativi per HBsAg,Ab anti HCV,Ab anti HIV 1-2, Ab anti Treponema Pallidum, CMV IgG e IgM, anti- core totale
Conformi alle normative in vigore e in rispetto a quanto disposto dal nuovo regolamento IVD 2017/746
Software per il controllo di qualità interno per una valutazione in tempo reale dei metodi in uso che presenti un’ampia gamma di dati e statistiche e la possibilità di generare report disponibili per lotto, strumento e analita
Deve essere garantita assistenza tecnica ed informatica da remoto che consenta il ripristino della fun-zionalità del software gestionale e aggiornamento delle eventuali nuove versioni
Connessione del software di elaborazione dati con la strumentazione
17 | Un abbonamento (per tutta la durata del contratto) ad un programma internazionale di VEQ accreditato ISO 17043 su indicazione della direzione del laboratorio

## STRUMENTAZIONE 2
Questionario Tecnico ANALIZZATORE METODO SECONDARIO PER LA RISOLUZIONE DELLE FALSE REATTIVITA'
ID | Requisiti | Si/No | Segnalare le eventuali citicità/discrepanze
Caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste Pa, pena esclusione:
1 | Analizzatore SECONDARIO, con tecnologia di rilevazione in chemiluminescenza, in grado di effettuare i test specificati in tabella B e in grado di permettere di risolvere le false reattività del metodo principale eseguendo il secondo test sierologico in doppio con altro metodo analitico di sensibilità comparabile a quella del test utilizzato per lo screening (in ottemperanza a quanto definito nella Gazzetta Ufficiale GU-SG-n.300-del-28-12-2015_SO_069 allegato VIII, la ditta fornitrice degli analizzatori principali non potrà essere la stessa ditta dell’analizzatore secondario)
2 | L’ analizzatore deve essere dotato di vano a temperatura controllata per la conservazione dei reagenti e deve avere specificità clinica in donatori di sangue non inferiore al 99,60% per HCV HIV HBsAg Anti TP
3 | Carry over assente
4 | Dotato di reagenti necessari per l’esecuzione dei test elencati nei fabbisogni
5 | Dotato di materiale di consumo e accessori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stampanti toner deioniz-zatori gruppi di continuità eventuali pc per gestionale …)
6 | Collegamento informatico dell’analizzatore al middleware unico per la parte di competenza, comprensivo di dotazione hardware e software secondo profili di integrazione (es. IHE,…) al fine di ottenere l’obiettivo della massima automazione nella logica dell’interoperabilità.

## STRUMENTAZIONE 3
Questionario Tecnico SISTEMA DIAGNOSTICO PER VALIDAZIONE NAT
ID | Requisiti | Si/No | Segnalare le eventuali citicità/discrepanze
Caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste Pa, pena esclusione:
1 | Strumentazione analitica completamente automatica, costituita da almeno due analizzatori, in grado di garantire la tracciabilità dell'intero processo dalla fase di estrazione alla fase di rilevazione, partendo dalla provetta donatore, per l’esecuzione del test NAT (test Acidi Nucleici) per la validazione di donazioni di sangue, in singolo, tramite l’amplificazione genomica per la TRI-NAT (HIV 1-2 RNA-HBV DNA-HCV RNA) e per il West Nile Virus (WNV)
2 | Tutti gli strumenti del sistema dovranno avere gruppi di alimentazione tampone (UPS)
3 | Rilevamento del virus mediante tecniche di Biologia Molecolare (TMA o PCR Real time)
4 | Lettura automatica dei barcode, trasferimento dei campioni, estrazione e/o cattura degli acidi nucleici, amplificazione e rilevazione simultanea dei target e del controllo interno
5 | Interpretazione automatica dei risultati di tipo qualitativo: reattivo, non reattivo, invalido
6 | Presenza di un controllo interno in ciascun campione per monitorare l'intero processo dalla preparazione dei campioni all'amplificazione degli acidi nucleici
7 | Presenza di sensori per il controllo dell’avvenuta e corretta aspirazione e distribuzione del campione e dei reattivi e conseguenti allarmi in caso di problemi
8 | Carry over assente
9 | Sistemi di prevenzione contaminazioni
10 | Ogni analizzatore deve avere un’elevata produttività analitica in grado di terminare un numero pari ad almeno 250 campioni in 8h di lavoro
11 | Produzione di un report finale cartaceo della seduta analitica o di un singolo campione
12 | Archivio storico con capacità di memoria proporzionata al numero di donazioni e opportuno sistema di backup comprendente la completa tracciabilità dell’intero processo analitico
13 | Dotato di software (SW) e hardware (HW) per la gestione del sistema secondo profili di integrazione (es. IHE,…) al fine di ottenere l’obiettivo della massima automazione nella logica dell’interoperabilità. Inoltre l’hardware e il software delle apparecchiature devono consentire la ricerca in linea di tutti gli esiti effettuati per l’intera durata del contratto, devono permettere la tracciabilità delle operazioni effettuate secondo le normative vigenti ed essere correlati di manuale operativo e procedure guidate in lingua italiana.
14 | Materiali di consumo ed accessori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stampanti, toner, deionizzatori, gruppi di continuità, eventuali pc per gestionale...)
15 | Reagenti, materiale di consumo e tutto quanto occorrente per la corretta esecuzione degli esami, considerando inoltre, eventuali ripetizioni, le calibrazioni (se previste) e i controlli destinati al corretto funzionamento strumentale. Per il materiale di consumo, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti
Essere conforme a quello offerto in gara e alle schede tecniche
Deve avere una scadenza posteriore ad almeno sei mesi dalla data della consegna
Deve essere accompagnato da una distinta con l’esatta indicazione della quantità, del tipo, e con riferimento agli estremi degli ordini
Deve essere accompagnato da un report sulla corretta temperatura di trasporto
La frequenza delle consegne deve essere tale da garantire la continuità delle attività, in accordo con le richieste dell’utilizzatore e con le modalità contrattualmente pattuite e comunque entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine; per i casi ritenuti urgenti, la Ditta si impegna a garantire la consegna del materiale entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine
16 | CQI ditta terza parte di seguito denominato controllo indipendente comprensivo di software dedicato e rispondente ai seguenti requisiti:
Sieri/plasmi per controllo di qualità liquidi a matrice umana inattivati e pronti all’uso
Disponibilità di controlli positivi per HIV 1-2 RNA, HCV RNA, HBV DNA, WNV RNA lineage 1 e 2, tarati per il sistema analitico in uso in modo da fornire un risultato debolmente positivo
Stabili per almeno 8 ore dopo l’apertura del flacone
Conformi alle normative in vigore e in rispetto a quanto disposto dal DL 746/2017 (CE IVD)
Deve essere garantita assistenza tecnica ed informatica da remoto che consenta il ripristino della fun-zionalità del software gestionale e aggiornamento delle eventuali nuove versioni
Connessione del software di elaborazione dati con la strumentazione
17 | Un abbonamento (per tutta la durata del contratto) ad un programma internazionale di VEQ accreditato ISO 17043 su indicazione della direzione del laboratorio
18 | Collegamento informatico degli analizzatori al middleware unico per la parte di competenza, comprensivo di dotazione hardware e software

## STRUMENTAZIONE 4
Questionario Tecnico SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE DI ANTICORPI ANTI- MALARIA
ID | Requisiti | Si/No | Segnalare le eventuali citicità/discrepanze
Caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste Pa, pena esclusione:
1 | Reagenti calibratori controlli atti all’esecuzione di quanto richiesta in Tabella D con specifico riferimento in foglietto illustrativo alla possibilità di eseguire il test su donatori di sangue
2 | Un processatore automatico di piastre (anche ricondizionato) atto a garantire la tracciabilità e automazione del processo analitico
3 | Validazione del test sulla strumentazione offerta o assunzione di responsabilità dell’offerente della conformità del mix Test/strumento alle normative vigenti in tema di certificazione IVD
4 | Rilevazione contemporanea di anticorpi verso tutti i seguenti plasmodi: falciparum, vivax, malariae, ovale, knowlesi
5 | CQI DITTA terza parte di seguito denominato controllo indipendente a discrezione del laboratorio nelle quantità specificate in tabella D comprensivo di software dedicato
6 | Ove disponibile, un abbonamento (per tutta la durata del contratto) ad un programma internazionale di VEQ accreditato ISO 17043 su indicazione della direzione del laboratorio
7 | Installazione e collaudo delle apparecchiature con tutti i necessari collegamenti negli spazi predisposti del CURPE, così come visionati nello stato di fatto concertato in sede di sopralluogo
8 | Collegamento informatico dell’analizzatore al middleware unico per la parte di competenza, comprensivo di dotazione hardware e software.

## STRUMENTAZIONE 5
Questionario Tecnico SISTEMA DIAGNOSTICO PER L’ESECUZIONE DI TEST DI CONFERMA ANTICORPALE PER HIV 1 E 2, HCV E TREPONEMA PALLIDUM CON TECNICA IMMUNOBLOT
ID | Requisiti | Si/No | Segnalare le eventuali citicità/discrepanze
Caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste Pa, pena esclusione:
1 | Strumento completamente automatico per l'esecuzione di test in immunoblot, almeno per la dispensazione dei reagenti, dei lavaggi, nelle fasi di agitazione e incubazione e nella dispensazione dei reagenti
2 | Sistema di lettura dei risultati composto da hardware, software e PC per l’interpretazione dell'immagine acquisita con stampa e archiviazione dei risultati
3 | Possibilità di processare almeno a 20 strip contemporaneamente
4 | Software gestionale che permetta di impostare la lista di lavoro
5 | Le piattaforme strumentali dovranno essere dotate di reagenti con marcatura CE/IVD e/o IVDR, come da Regolamento 746/2017
6 | Procedure operative e manuale d'uso in lingua italiana
7 | La composizione dei reattivi deve essere prodotta mediante le più moderne tecnologie disponibili allo scopo di garantire il massimo della sensibilità e specificità. Tutti i reattivi, controlli e liquidi vari dovranno essere dotati di marcatura CE/IVD e/o IVDR. Le caratteristiche minime dei reagenti dovranno essere:
Per HIV: antigeni di tipo 1 e 2 con differenziazione delle infezioni
Per Treponema pallidum si richiedono strisce sia per IgM che per IgG
8 | Se disponibili VEQ per test di conferma HCV, HIV 1-2, Treponema pallidum e CQI di terza parte e differenti-rispetto a quelli già in uso c/o il laboratorio di qualificazione biologica del CURPE
9 | Consumabili per stampante
10 | Collegamento informatico dell’analizzatore al middleware unico per la parte di competenza, comprensivo di dotazione hardware e software